## Blad1
3. | TECHNISCHE EISEN | Voldoet J/N | Onderbouwing
3.1 | Functionele eisen
3.1.1. | Gebruikseisen
a. | De luchtkwaliteit in de OK-module dient gehandhaafd te blijven volgens NEN-EN-ISO 14644-1 “klasse 1” volgens prestatieniveau 2, "zoals gebouwd".
b. | De OK-Module zal minimaal gedurende een totale levensduur van 15 jaar functioneel inzetbaar moeten blijven.
c. | De OK-Module is geschikt om een chirurgisch team van 6 personen en 2 personen ter ondersteuning op een veilige manier hun werk te kunnen laten uitvoeren.
d. | Voor losse apparaten en hulpmiddelen is in de OK-Module voldoende ruimte aanwezig.
e. | De werkhoogte van de OK module moet dusdanig zijn dat personen tot 2.05 m op een ergnomische wijze hun werk kunnen uitoefenen.
3.1.2 | Eisen te stellen aan het ontwerp
a. | De OK-Module als geheel is gecertificeerd volgens norm DIN 1946-4:12-2008 en/of VCCN-RL7 (2013).
b. | WENS: Gewenst is certificering prestatieniveau 2 "in rust" overeenkomstig de WIP-richtlijnen.
c. | Bijgeleverde apparatuur moet voldoen aan:
1. | de CE-markering.
2. | de Machinerichtlijn.
3. | de Europese regelgeving.
3.1.3 | Eisen te stellen aan de constructie
a. | De constructie en oppervlaktebehandeling aan de binnenzijde van de OK-Module moet afgestemd zijn op de levensduur.
b. | De OK-Module is gefabriceerd van materialen waarin vloeistoffen niet kunnen intrekken en microbiologisch- en met bloed besmet materieel niet kunnen ophopen in naden en gebruikte materialen.
c1. | De binnenvloer van de OK-Module loopt aaneengesloten zonder scherpe hoeken door in de wanden tot een hoogte van ca. 25cm (kuip).
c2. | De binnenvloer is dusdanig dat er geen struikelgevaar ontstaat voor het personeel.
d | De binnenvloer is gemaakt van een antistatisch materiaal en heeft een of meerdere aansluitpunten voor aarding om potentiaalverschillen te kunnen vereffen.
e1 | De OK-Module bevat materialen die zodanig zijn gekozen dat zij doelmatig volgens de WIP richtlijnen gereinigd kunnen worden.
e2 | Naden (lassen) moeten glad zijn afgewerkt.
f. | De verbindingen tussen samenstellende delen zijn zodanig geborgd dat deze niet vanzelf loslaten.
g. | Het complete OK-systeem moet door 4 personen in 2 uur worden opgebouwd, danwel afgebroken.
h. | De OK-Module is voorzien van een ophangsysteem voor de innerliners en algemene verlichting.
i. | De OK-Module is voorzien van een automatische versluchttoevoerstroom met luchtfiltersysteem
j. | De OK-Module is voorzien van doorvoermogelijkheden voor elektra en de slangen van de narcosegas- afzuigunit en overige noodzakelijke apparatuur op de OK-Module.
3.1.4 | Technische eisen
a. | De OK-Module kan worden getransporteerd, opgeslagen, opgebouwd, operationeel ingezet en afgebouwd onder de condities als beschreven in de punten 2.1.4 en 2.1.5.
b. | De OK-Module biedt bescherming tegen CBRN, conform NATO-norm AEP-54.
c. | De OK-module wordt geintegreerd in de Role 2E MTF.
d. | De luchtdruk van het OK-systeem moet automatisch worden aangepast aan de luchtdruk in de rest van de Role 2E MTF als deze onder Colpro gaat.
e. | Het activeren van Colpro mag de (lopende) medische handelingen in de OK-module niet hinderen.
f. | De drukhierarchie en airflow moeten tijdens het uitvoeren van chirurgische handelingen gehandhaafd blijven wanneer personeel in- of uit gaat.
g. | De OK-Module heeft een regelbare werktemperatuur tussen de 18 en 24º C rondom de OK-tafel.
h. | De OK-Module heeft een plenum dat een vertikale valluchtstroom creeert die de aanwezigheid van vrije partikelen binnen de normering houdt conform de normeringen FED-STD-209E, UDF, NEN-EN-ISO 14644-1: 2010, NEN-EN 779:2012, NEN-EN 1822-1:2009, DIN1946-4:2008-12 en WIP-richtlijnen.
i1 | De toegang naar de voorbereidingsruimte heeft een breedte van tenminste 110cm.
i2. | De OK-Module is voorzien van toegangsdeuren met een breedte van 150cm.
j. | De toegangsdeuren moeten handsfree bediend kunnen worden.
k. | De toegangsdeuren moeten een gefixeerde luchtdoorlaat hebben.
l. | De toegangsdeuren moeten een doorkijkraam hebben.
m. | Het geluidsniveau in de OK-Module bij de OK-tafel is binnen een straal van 2 meter maximaal 55dB(A).
3.1.5 | Verfwerk en kleurstelling
a. | Voor de binnententen, ventilatie-delen en plenum voor de OK-Module wordt een witte kleurstelling gebruikt.
b. | De kleurstelling van de antistatische binnenvloer (kuipdeel) is dusdanig dat verontreinigingen (bloed) goed zichtbaar zijn.
3.1.6 | Transport en opslagcondities
De OK-Module moet tijdens transporthandelingen en tijdens opslag in depots robuust beschermd zijn en tot wedergebruik opgeborgen worden in duurzame transportverpakkingen die:
a. | verplaatsbaar zijn door 4 personen.
b. | Voorzien zijn van een opschrift met vermelding van inhoud, eventuele houdbaarheid en/of keuring.
c. | afsluitbaar zijn zodat de inhoud beschermd is tegen intredend vocht en vuil en zeer zilte lucht bij zeetransport.
d | Transportverpakking moet stapelbaar zijn en bestand zijn tegen stuwen.
3.1.7 | Markeringen en aanduidingen
a. | De OK-Module heeft bij de in- en uitgangen voorzieningen waarop/waarin pictogrammen / instructies kunnen worden aangebracht.
b. | Aansluitpunten op slangen en kabels moeten voorzien zijn van markeringen zodat de gebruiker op eenvoudige wijze de juiste aansluitingen op elkaar kan koppelen.
c. | Voor het opbouwen van de OK-Module als systeem dient hiervoor op de verpakkingen markeringen en/of aanduidingen aangebracht te zijn.
3.2 | Omgevingseisen
3.2.1 | Meteorologische en geografische omstandigheden
b. | Bij operationeel gebruik blijft de OK-Module functioneren onder de volgende omstandigheden:
- | - Windsnelheid 120 km/uur (windkracht 12).
- | - Atmosferische druk 700 tot 1060 hPa.
- | - Temperaturen van -32°C tot +49°C
3.3 | Specifieke eisen
3.3.1 | Elektrische veiligheid
De OK-Module moet elektrisch veilig zijn conform NEN 3134 klasse 2.
3.3.2 | Brandveiligheid
De OK-ruimte is brandveilig conform DIN 4102 B2.
3.4 | Milieu en ergonomie
3.4.1 | Milieu
a. | De OK-Module voldoet op het moment van aanbieding aan de vigerende wettelijke milieu eisen conform de door Defensie gepubliceerde lijst.
3.4.2 | Ergonomie
De OK-Module als geheel is zo ontworpen dat alle gebruikers- en onderhoudshandelingen ergonomisch kunnen plaatsvinden.
4.2 | Onderhoudschema
Onderhoudschema is volledig en voldoet aan de in het PvE beschreven eisen
4.3 | Documentatie
Alle vereiste documenten zijn toegevoegd
4.4.1 | Reservedelenlijst
Het volledige overzicht van de benodigde reservedelen en alle vereiste gegevens zijn toegevoegd.
4.4.2 | Verpakking
Overzicht hoe de verschillende artikelen zijn verpakt is bijgevoegd.
4. | Opleidingen
Opleidingsplan toegevoegd