## Instructies
Instructie Bijlage: Programma van Eisen
Inschrijver vult, voor het perceel of de percelen waarvoor een Inschrijving wordt ingediend, het Programma van Eisen en Wensen in per betreffend perceel. Dit Excel document is als volgt opgebouwd: Tabblad Algemene eisen: Eisen die toezien op de opdracht; Tabblad Logistiek & Administratief: Logistieke en administratieve eisen, geldend voor <alle percelen> in deze aanbesteding. Wij vragen uw om iedere vraag te beantwoorden, ofwel de geel gearceerde cellen in te vullen. In kolom D kunt u door middel van een keuzelijst kiezen uit Ja of Nee. In een aantal gevallen wordt u gevraagd om uw antwoord te motiveren of specificeren. U dient uw antwoord op te nemen in de kolom 'Toelichting Inschrijver' (kolom E). Of een verwijzing te maken indien u de antwoorden separaat bij uw Inschrijving voegt. In kolom F leest u welke eisen er worden getoetst tijdens de verificatietest. Let op! De eisen dienen beantwoord te worden met “ja” of “nee”, waarmee wordt aangegeven of de Inschrijver wel of niet voldoet aan de gestelde eis. Indien niet voldaan wordt aan één of meerdere eisen zal dit leiden tot uitsluiting van verdere aanbestedingsprocedure. Niets invullen bij een eis wordt aangemerkt als “nee”. KO staat voor Knock-Out. Indien uit de toelichting blijkt dat u niet kunt voldoen aan de eis, wordt een eis alsnog aangemerkt als "nee". Naast de eisen die gesteld worden, treft u ook enkele wensen aan. De wensen worden aangegeven in kolom C. Dit zijn open vragen, u dient uw beantwoording in de kolom 'Toelichting Inschrijver' (kolom E) in te geven. Aan de wensen worden geen waardes toegekend. Inschrijver verklaart met het invullen van onderhavige Programma van Eisen dat haar beantwoording naar waarheid is, blijft en op ieder moment door het LUMC mag worden gecontroleerd. U dient de tabbladen waar aangegeven door een daartoe bevoegd persoon te laten ondertekenen.

## Programma van Eisen
Programma van Eisen
Europese aanbesteding Beademingsapparaten IC - M-EU-16-13
Datum: 18 juli 2017
Nummer | Omschrijving | Minimum eis | Antwoord Inschrijver | Toelichting/ antwoord Inschrijver
A | Algmeen
A1 | De technische levensduur van de aangeboden ventilator is ten minste tien (10) jaar. Specificeer de technische levensduur van de door u aangeboden ventilator. | KO | Kies Ja/Nee | < Vermeld de technische levensduur>
A2 | Het geluidsniveau van de aangeboden ventilator is maximaal 50 dB, gemeten op één meter afstand. Specifieer het aantal dB van de door u aangeboden ventilator. | KO | Kies Ja/Nee | < Vermeld het aantal dB op één meter afstand>
A3 | De aangeboden ventilator dient zowel aan de linker- als aan de rechtzijde van de patiënt ingezet te kunnen worden. | KO | Kies Ja/Nee
A4 | Het ventilatordeel en de monitor zijn van elkaar los te koppelen. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 5 Overig /zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
A5 | Inschrijver dient een Nederlandse handleiding van de aangeboden ventilator bij haar Inschrijving in. | KO | Kies Ja/Nee | Separaat bijvoegen.
B | Beoogd gebruik
B1 | De ventilatoren zijn geschikt om zowel kort- en als langdurend te beademen: a) met een therapeutisch doel; b) postoperatief; c) ontwennen van beademing. | KO | Kies Ja/Nee
B2 | De aangeboden ventilatoren zijn geschikt voor gebruik van de patiëntencategorieën: a) volwassenen vanaf een gewicht van ca. 40 kg; b) kinderen vanaf een gewicht van 3 kg tot ca. 40 kg. | KO | Kies Ja/Nee
B3 | De aangeboden ventilatoren dienen veilig omgezet te kunnen worden van de volwassenmodus naar de kindermodus en vice versa. | KO | Kies Ja/Nee
C | Wetgeving, normen en richtlijnen, veiligheid, technische eisen, hygiëne
C1 | Wetgeving, normen en richtlijnen
C1.1 | De aangeboden ventilatoren voldoen te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Nederlandse en Europese wettelijke eisen, zoals (maar niet beperkt tot): NEN, EN en CE-normen en het gebruik hiervan inclusief de arbo- wetgeving. | KO | Kies Ja/Nee
C2 | Veiligheid
C2.1 | De aangeboden ventilatoren zijn in verband met gebruik in S3/Groep 2 geclassificeerde ruimtes voorzien van een potentiaal vereffeningspunt. Per geleverde ventilator dient standaard de geel/groene vereffeningskabel meegeleverd te worden. | KO | Kies Ja/Nee
C3 | Constructie en behuizing
C3.1 | De aangeboden ventilatoren zijn aangaande stof- en waterdichtheid minimaal klasse IP21. | KO | Kies Ja/Nee
C4 | Reiniging en hygiëne
C4.1 | De aangeboden ventilatoren zijn eenvoudig handmatig aan de buitenzijde te reinigen. Specifieer hoe en met welke middelen de buitenzijde gereindigd mag worden. | KO | Kies Ja/Nee | < Toelichting hoe en met welke middelen de buitenzijde gereinigd mag worden.>
C4.2 | Aanbevolen methode en middelen van reiniging/desinfectie voldoen aan de in het beleid ziekenhuishygiëne LUMC opgenomen schoonmaakmiddelen. | KO | Kies Ja/Nee
C5 | Technische specificaties
C5.1 | De elektrische voeding is geïntegreerd in de aangeboden ventilator (geen losse voedingen). | KO | Kies Ja/Nee
C5.2 | De aangeboden ventilator is voorzien van een interne accu. | KO | Kies Ja/Nee
C5.3 | Bij spanningsonderbreking/-uitval schakelt de aangeboden ventilator automatisch (zonder tussenkomst van de eindgebruiker) over op de interne accu (no-break voorziening). | KO | Kies Ja/Nee
C5.4 | Bij normaal gebruik dient de no-break voorziening minimaal 0,5 uur te werken. Specifieer de minimale en maximale tijd van de no-break voorziening. | KO | Kies Ja/Nee | < Vermeld de minimale en maximale tijd van de no-break voorziening.>
C6 | Gewicht en afmetingen
C6.1 | De aangeboden ventilator dient compatible te zijn met de Dräger pendels die gebruikt worden op de afdeling IC van het LUMC. | KO | Kies Ja/Nee
C7 | Technisch onderhoud / ondersteuning
C7.1 | De apparatuur (hardware, software en attributen) dienen volledig te worden ondersteund tot 10 jaar na de laatste levering . | KO | Kies Ja/Nee
C7.2 | Bij aanmelding van een reparatie door het LUMC (1e lijnsupport) bij Opdrachtnemer dient binnen 24 uur een technicus van Opdrachtnemer aanwezig te zijn in het LUMC. Specificeer hoe dit is geborgd. | KO | Kies Ja/Nee | <Geef aan hoe u dit geborgd heeft.>
C7.3 | Indien een ventilator niet gerepareerd kan worden (op locatie) dient binnen 72 uur kosteloos een ventilator in bruikleen geleverd te worden. De downtime van de ventilator wordt pas stopgezet als de bruikleen ventilator geleverd is. | KO | Kies Ja/Nee
C7.4 | Gedurende de technische levensduur van de ventilator levert Opdrachtnemer de benodigde software updates ten behoeve van aansturing van de ventilator, bestaande beademingsmodaliteiten, nieuwe beademingsmodaliteiten en nieuwe parameters. | KO | Kies Ja/Nee
C7.5 | Inschrijver verzorgt kosteloos bij plaatsing van de aangeboden ventilatoren verschillende scholing-/trainingsactiviteiten aan alle gebruikers (medewerkers) die met de ventilator zullen werken. | KO | Kies Ja/Nee
C7.6 | Inschrijver biedt een opleidingsprogramma aan wat bestaat uit: - Uitgebreide training voor de leden van de beademingswerkgroep; - Uiterlijk 4 weken van te voren aan alle artsen en verpleegkundigen en technici; - De trainingen vinden in het LUMC plaats. | KO | Kies Ja/Nee | Deze eis dient te worden uitgewerkt in onderdeel 1 Implementatieplan.
C7.7 | Inschrijver stelt een plan op voor de introductie en de implementatie van de ventilatoren op de afdeling IC. | KO | Kies Ja/Nee | Betreft onderdeel 1 Implementatieplan.
C7.8 | De scholingsactiviteiten worden in de Nederlandse taal gegeven. | KO | Kies Ja/Nee
C7.9 | De aangeboden ventilor heeft een remote control. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 5 Overig /zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
C7.10 | Met behulp van de remote control kunnen de alarmen onderdrukt worden en de preoxygeneren functie aangezet worden. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 5 Overig /zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
D | Installatie en medische hulpmiddelen
D1 | De aangeboden ventilator dient in spoedsituaties, ervan uitgaande dat de ventilator stand-by naast het bed staat, binnen vijf (5) minuten in gebruik genomen te kunnen worden. | KO | Kies Ja/Nee
D2 | De aangeboden ventilatoren zijn niet afhankelijk van ‘dedicated’ (merkeigen) beademingsslangen, bevochtigers en re-usables. | KO | Kies Ja/Nee
D3 | Inschrijver dient alle aansluitingen ten behoeve van re-usables en disposables te specificeren, waaronder de diameter aansluiting beademingslang, type connectoren, etc. Voeg u specificatie separaat toe aan uw Inschrijving, met verwijzing naar Eis D3. | KO | Kies Ja/Nee | Separaat bijvoegen.
D4 | Het “patiëntendeel” van de ventilator wordt duidelijk gedefinieerd, zodat er geen misverstanden kunnen onstaan met andere onderdelen. | KO | Kies Ja/Nee | Het aantal onderdelen wordt beoordeeld bij onderdeel 5 Overig /zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
D5 | Van het “patiëntendeel” wordt duidelijk aangegeven of dit re-useable of disposable is. | KO | Kies Ja/Nee
D6 | Indien het “patiëntendeel” re-usable is, dient duidelijk aangegeven te worden hoe dit te reinigen en/of te steriliseren is. Deze procedures moeten voldoen aan de door het LUMC gestelde eisen en binnen het LUMC mogelijk c.q. gebruikelijke vormen van reinigen/sterilisatie zijn. Specificeer de re-usables in het patiëntendeel. | KO | Kies Ja/Nee | <Vermeld de re-usables in het patiëntendeel.>
D7 | Bij voorlopige gunning aan Opdrachtnemer dient goedkeuring verkregen te worden van de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) van het LUMC om, indien van toepassing, de re-useble onderdelen in het LUMC te laten reinigen, desinfecteren en steriliseren. | KO | Kies Ja/Nee | Deze Eis zal bij voorlopige gunning worden getest.
D8 | Voor alle aangeboden re-usble onderdelen (en overige hulpmiddelen) wordt een handleiding voor reiniging, desinfectie en sterilisatie meegeleverd in Nederlandse of Engelse taal, steriliseren conform besluit medische hulpmiddelen onderdeel 1 artikel 13.6. De inhoud van de informatie komt overeen met de EN ISO 17664. | KO | Kies Ja/Nee
D9 | De aangeboden ventilatoren zijn in ieder geval compatible met de volgende randapparatuur: a) EKU NO-A toedieningssysteem; b) Aeroneb verneveling. | KO | Kies Ja/Nee
D10 | De aangeboden ventilatoren werken met een persluchtdruk van 3 - 5,5 bar (indien ventilator gebruik maakt van perslucht). Voor de zuurstofdruk geldt hetzelfde. Specificeer de perslucht- en zuurstofdruk. | KO | Kies Ja/Nee | <Geef aan wat de persluchtdruk en zuurstofdruk is>
D11 | De flowsensor is minimaal storingsgevoelig voor vocht/sputum in de sensor. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
D12 | De aangeboden ventilatoren hebben bij voorkeur een turbine om perslucht op te wekken. | Wens | Kies Ja/Nee | Het aantal onderdelen wordt beoordeeld bij onderdeel 5 Overig /zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E | Functionaliteit
E1 | Aanwezige functies algemeen
E1.1 | De aangeboden ventilatoren beschikken in ieder geval over de volgende modaliteiten of analogen hiervan: a) PC-CMV b) PC-IMV c) PC-CSV d) VC-CMV e) VC-IMV f) Niet invasieve beademingsmodi (maskerbeademing met PC-CMV; PC-IMV; PC-CSV) | KO | Kies Ja/Nee
E1.2 | De aangeboden ventilatoren beschikken minimaal over de volgende instellingen: a) PEEP b) Inspiratoire druk c) Teugvolume d) FiO2 e) Inspiratietijd (of analogon) f) Frequentie | KO | Kies Ja/Nee
E1.3 | Inschrijver dient aan te geven: a) Hoe de flow gemeten wordt; b) Hoe de druk opgebouwd wordt; c) Hoe het toegediend volume wordt gereguleerd en hoe deze veranderen afhankelijk van verandering van de instellingen van de ventilator. Voeg u specificatie separaat toe aan uw Inschrijving, met verwijzing naar Eis E1.3. | KO | Kies Ja/Nee | Separaat bijvoegen.
E1.4 | De aangeboden ventilator beschikt over de mogelijkheid tot high flow zuurstoftherapie met een flow bereik tot minimaal 50 l/min. | KO | Kies Ja/Nee
E1.5 | De aangeboden ventilator beschikt over de mogelijkheid tot een geïntegreerde oesophagusdruk meting. | KO | Kies Ja/Nee
E1.6 | De transpulmonale druk dient als zodanig te zijn aangegeven op de monitor en dient geïntegreerd te zijn in de druk curves | KO | Kies Ja/Nee
E1.7 | De triggering van de aangeboden ventilator dient zowel flow- als drukgestuurd te zijn en beiden dienen regelbaar te zijn. | KO | Kies Ja/Nee
E1.8 | De aangeboden ventilator heeft de mogelijkheid tot automatisch weanen van de patiënt. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E1.9 | De aangeboden ventilator heeft de mogelijkheid in spontane beademingsmodus de triggering, de ramp en de cycling off breath by breath automatisch aan te passen. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E1.10 | De aangeboden ventilator heeft de mogelijkheid tot closed-loop ventilatie (verregaande geautomatiseerd), waarbij de machine reageert op ingestelde streefwaarden voor oxygenatie en ventilatie en o.a. FiO2 en PEEP kan aanpassen. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E1.11 | De aangeboden ventilator heeft de mogelijkheid tot het automatisch meten van de statische compliantie met als doel het bepalen van het onderste- en bovenste inflexipunt. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E2 | Meetwaarden, curves, loops
E2.1 | De aangeboden ventilator geef minimaal de onderstaande meet- of berekende waardes weer: a) Ademhalingsfrequentie totaal b) Frequentie spontane ademhaling c) Minuutvolume totaal d) Minuutvolume spontaan e) VTi, VTe f) Ppeak/ Pplat g) PEEP h) Weerstand i) Compliance j) MV lekkage k) FiO2 l) etCO2 m) P0.1 n) Auto PEEP | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
E2.2 | De aangeboden ventilator geeft minimaal de onderstaande curves weer: a) Druk b) Flow c) Volume | KO | Kies Ja/Nee
E2.3 | De aangeboden ventilator geeft minimaal de onderstaande loops weer: a) Druk/Volume b) Flow/Volume | KO | Kies Ja/Nee
E3 | Alarmering
E3.1 | De aangeboden ventilator geeft in onderstaande situaties altijd alarm: a) Apneu alarm (instelbare apneu tijd) b) Disconnectie c) Luchtlekkage d) Hoog/Laag Tidal Volume (instelbaar) e) Hoog/Laag adem minuut volume (instelbaar) f) Pmax (instelbaar) g) Ademfrequentie min/max (instelbaar) h) Wegvallen druk van één van de beademingsgassen | KO | Kies Ja/Nee
E3.2 | De aangeboden ventilator is ten behoeve van de bovenstaande minimale set van alarmen voorzien van: a) Een akoestisch alarm. b) Een optisch alarm. | KO | Kies Ja/Nee
E3.3 | Het akoestisch alarm moet tijdelijk te onderdrukken zijn, zodanig dat na het verstrijken van een bepaalde tijd – zijnde maximaal twee minuten - het akoestisch alarm automatisch opnieuw in werking treedt. Specificeer het aantal minuten dat het alarm onderdrukt kan worden. | KO | Kies Ja/Nee | <Specificeer het aantal minuten dat het alarm onderdrukt kan worden>
E3.4 | Het akoestisch alarm voor ‘Spanningsuitval/-onderbreking’ is permanent te onderdrukken. | KO | Kies Ja/Nee
E3.5 | De alarmering voor ‘Accu bijna leeg’ treedt minimaal 15 minuten voordat de accu geheel leeg is in werking. Specificeer het aantal minuten. | KO | Kies Ja/Nee | <Hoeveel minuten voordat de accu leeg is wordt een signaal afgegeven.>
E3.6 | Het geluidsniveau van het akoestisch alarm is instelbaar van minimaal 45 dB tot maximaal 85 dB (gemeten op één meter afstand). Specificeer het minimale en maximale geluidsniveau van het akoestisch alarm is (instelbaar). | Wens |  | < Geeft uw minimum en maximum geluidsniveau van het akoestisch alarm (instelbaar) op> Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
E3.7 | De aangeboden ventilator is uitgerust met een alarmlog voor de duur van minimaal 24 uur . | KO | Kies Ja/Nee
F | Prestatie eisen
F1 | Bij wegvallen van perslucht of compressor aangedreven lucht moet de gasdruk door het andere gas worden overgenomen. | KO | Kies Ja/Nee
F2 | Bij wegvallen van de zuurstof dient de gasdruk geheel verzorgd te worden door perslucht of compressor aangedreven lucht. | KO | Kies Ja/Nee
F3 | De aangeboden ventilator is voorzien van een inspiratie overdrukbeveiliging. Specifeer op welke wijze dit wordt gerealiseerd. | KO | Kies Ja/Nee | <Op welke wijze wordt de de inpsiratie overdrukbeveiliging gerealiseerd?>
F4 | Het teugvolume is instelbaar van 100 ml tot minimaal 1500 ml voor volwassenen. | KO | Kies Ja/Nee
F5 | Het teugvolume is instelbaar van 20 ml tot minstens 400 ml voor kinderen. | KO | Kies Ja/Nee
F6 | De inspiratiedruk (Pinsp) is instelbaar van 0 cm H2O tot minimaal 80 cm H2O. | KO | Kies Ja/Nee
F7 | De Positive End Expiratory Pressure (PEEP) is instelbaar van 0 cm H2O tot minimaal 30 cm H2O. | KO | Kies Ja/Nee
F8 | De Insp/Exp verhouding (I.E.) is instelbaar, direct of indirect, van 1:5 tot 3:1. Specificeer de I.E. - verhouding. | KO | Kies Ja/Nee | < Specificeer de I.E.verhouding>
F9 | De inspiratoire flow is instelbaar van 3 liter/minuut tot minimaal 120 liter/minuut. | KO | Kies Ja/Nee
F10 | De triggergevoeligheid van de flow is instelbaar van 0,5 liter/minuut tot 8 liter/minuut. | KO | Kies Ja/Nee
F11 | De triggergevoeligheid van de druk is instelbaar van -1 tot - 5 cm H2O. | KO | Kies Ja/Nee
F12 | De O2 concentratie (O2) is instelbaar van 21% tot 100%. | KO | Kies Ja/Nee
F13 | De aangeboden ventilator heeft de mogelijkheid van pre-oxygeneren met instelbaar FiO2 niveau. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 4 Specificieke functionaliteiten, zie Bijlage Format uitwerking onderdeel 4 en 5.
F14 | Bij spontane ademhaling met drukondersteuning (PC-CSV), dient het eind-inspiratoire triggerniveau waarbij de inspratoire ondersteuning stopt (“cycling off”) instelbaar te zijn. Specificeer uw antwoord. | KO | Kies Ja/Nee | <Specificeer hoe dit instelbaar is>
G | Gebruikersinterface en display
G1 | Bedieningstoetsen: a. De bedieningstoetsen zijn logisch geordend, zodanig dat functiegroepen duidelijk zijn te onderscheiden. b. Bij voorkeur zijn deze bedieningstoetsen aan de voorzijde aangebracht. c. De aangeboden ventilatoren en/of daarin opgenomen functies kunnen niet onbedoeld (bijvoorbeeld ten gevolge van stoten) aan/uit gezet worden. Inschrijver dient te specificeren op welke wijze dit is gerealiseerd. d. Alle functies zijn door de eindgebruiker op eenvoudige wijze uit te voeren. e. Alle teksten op de behuizing en de display van de aangeboden ventilatoren zijn Nederlandstalig. f. De belangrijkste parameters zijn in elke beademingsmodus direct toegankelijk. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
G2 | Indicatoren: a. De aangeboden ventilator beschikt over een indicator dat de ventilator in stand-by modus staat. b. De aangeboden ventilator beschikt over een duidelijke accu indicator. | KO | Kies Ja/Nee
G3 | Display: a. In bedrijf zijn - onder normale omstandigheden - op een afstand van 1 meter alle weergegeven functies goed (af)leesbaar. b. De inkijkhoek (links/rechts) is minimaal 150 graden. | KO | Kies Ja/Nee | De display van de monitor wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/ zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
G4 | De display moet een touch-screen functie hebben (min of meer vergelijkbaar met de huidige tablets en smart-phones) zodanig dat de bediening vrijwel geheel vanuit het touch-screen te verwezenlijken is. | KO | Kies Ja/Nee
G5 | Bedieningsmenu a.. De bediening van de ventilatoren is menu gestuurd. b.. De diepte van het menu is maximaal twee niveaus. c.. Alle door eindgebruiker aangebrachte wijzigingen in de instellingen dienen – voordat ze in werking treden - bevestigd te worden. d. De aangeboden ventilatoren beschikken bij voorkeur ten behoeve van instelling van basis parameters over een snelkeuze menu c.q. sneltoetsen. Inschrijver dient te specificeren welke basis parameters zich achter een snelkeuze menu/sneltoets bevinden. e. De aangeboden ventilatoren houden in stand by, bij stroomuitval en bij transport de laatste menu instellingen vast (geheugen functie). f. Automatisch ingestelde parameters worden vastgehouden bij een verandering van de beademingsmodus. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
G6 | Configureerbaarheid van de display: a) De volgende zaken zijn aanwezig en bij voorkeur vrij configureerbaar: 1. Beademingscurves. 2. Beademingsloops. b) De menustructuur is deels vrij configureerbaar door superusers. Het configureer menu is afgesloten met een code. | Wens | Kies Ja/Nee | Deze wens wordt beoordeeld bij onderdeel 3 Gebruikersgemak/zie Bijlage toelichting onderdeel 3 Gebruikersgemak.
H | Patiënt Data Management System (PDMS)
H1 | De aangeboden ventilator is voorzien van ten minste twee RS232 poorten ten behoeve van datacommunicatie. | KO | Kies Ja/Nee
H2 | Instellingen/waarden die op de aangeboden ventilatoren uitgelezen kunnen worden, kunnen ook via het PDMS opgevraagd worden. Specificeer uw antwoord. | KO | Kies Ja/Nee | <Geef aan wat de mogelijkheden zijn>
H3 | De aangeboden ventilator beschikt over een driver/drivers die kunnen communiceren met de vigerende Software (IMDsoft Metavision 6.2 en hoger). Tevens moet de beademingsmachine geschikt zijn voor communicatie met HiX (Chipsoft). | KO | Kies Ja/Nee
H4 | Alarmen moeten via RS232 communicatie poort uitgelezen kunnen worden. | Wens | Kies Ja/Nee
I | Juridische eisen
I1 | Inschrijver dient de definitieve versie van de concept Overeenkomst die wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen, integraal en onvoorwaardelijk te accepteren, inclusief de bijlagen van de overeenkomst. | KO | Kies Ja/Nee
I2 | Inschrijver accepteert de Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC, versie september 2016 integraal en onvoorwaardelijk. | KO | Kies Ja/Nee
Officiële organisatienaam
Plaats
Datum
Naam tekeningsbevoegde functionaris
Functie tekeningsbevoegde functionaris
Handtekening

## Perceel 2 (nog niet relevant) (hidden)
| Programma van Eisen | Perceel 2: Speciale huurbedden
Huurbedden in het Leids Universitair Medisch Centrum
| Datum: | [7 empty] | Opmerkingen projectleden aanbesteding 2016
Nummer | Vraagstelling | Minimum eis | Antwoord leverancier | Specificatie | Weegfactor | Onderdeel test | max | Opmerkingen | Alex Vernooij | Marianne Westerman | Iris van Rijn
1 | Levering speciale huurbedden
1.1 | Uw firma is bereid om anti-decubitus matrassen voor kinderen te leveren. Het matras is goed rontgendoorlaatbaar en laat geen profiel van de matras zien op een rongenfoto, bij gebruik van een lade onder de matras voor de rontgenplaat. | wens | J/N |  |  | n | 0 | Indien uw firma niet over door het LUMC geschikt bevonden anti-decubitus kindermatrassen beschikt, loopt deze levering via een andere leverancier |  | Weet jij hier iets over Marianne?
1.2 | U levert alternerende matras-systemen in de maten van de kinderbedden; mini 73x48cm; midi 140x70x8cm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | n | 1
1.3 | Wat is de functionaliteit van uw matrassystemen voor kinderen? De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. | wens |  |  |  | n |  | Voeg een beschrijving van de functionaliteit van het matrassysteem toe
1.4 | Uw firma is bereid een bed & matrassysteem voor hoogwaardige intensieve zorg te leveren. Dit systeem heeft in elk geval een aparte hielzone, zitfunctie, turnassist en automatische wisseligging. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4 | De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. Indien uw firma niet over door het LUMC geschikt bevonden product beschikt, kan levering via een andere leverancier verlopen. Voeg productinformatie toe. De kosten van deze aanvullende systemen neemt u op in het kostenoverzicht van uw aanbieding
1.5 | Uw firma is bereid Air Fluidized 'zand'-bedden te leveren. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.6 | Uw firma is bereid laag of ultra lage bedden te leveren, met een hoogte van minstens 25 cm vanaf de matrasrand gemeten. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.7 | Uw firma is bereid obesicare of bariatrische bedden en daarbij behorende bariatrische hulpmiddelen op aanvraag te leveren (douchebank, rolstoel, looprek xl, postoel xl en xxl, po/douche stoel, patientlift). | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.8 | Uw firma is bereid anti-decubitus zitkussens (foam of alternerend) te leveren. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4 |  |  | Is dit belangrijk Marianne? Zo ja, kan je de omschrijving kloppend maken?
5 | Gebruiksaanwijzing
5.1 | Bij alle hulpmiddelen beschreven onder "1" wordt een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
5.2 | De gebruiksaanwijzing wordt ook digitaal aangeleverd, zodat deze op het LUMC intranet geplaatst kan worden | wens | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
6 | Reanimatie
6.1 | De bedden genoemd onder "1" hebben allen een reanimatie/CPR stand | KO
6.2 | De bedden genoemd onder "1" staan binnen 30 seconden na activering van de reanimatieknop op de reanimatiestand | KO | [5 empty] | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Geen toelichting = geen punten
6.3 | Het reanimatiesysteem van de bedden genoemd onder "1" kan met één handeling ingeschakeld worden | KO
6.4 | De reanimatiefunctie van de bedden functioneert tijdens een stroomstoring. | KO
7 | Wet en regelgeving
7.1 | De speciale huurbedden en bariatrische hulpmiddelen hebben een CE-markering volgens Medical Device Directive 93/42. | KO |  |  | 0 | n | 0
7.2 | De speciale huurbedden en bariatrische hulpmiddelen voldoen aan de geldende NEN-normering, EN 597-1 en EN 597-2, ten aanzien van brandveiligheid. Beschrijf indien hoogwaardiger dan de geldende norm. | KO |  |  | 0 | n | 0 |  | Zoekt dit uit
7.3 | De leverancier dient bij de levering van de speciale bedden en hulpmiddelen en de vastlegging van de hiervoor benodigde (patiënt)gegevens te voldoen aan hetgeen over de omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). (Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl). | KO |  |  | 0 | n | 0 |  |  |  |  | Privacy, hoe zit het hiermee qua herleidbaarheid e.d.?
7.4 | Eventuele losse onderdelen van de speciale bedden en hulpmiddelen zijn, onafhankelijk van elkaar traceerbaar. | KO |  |  | 0 | n | 0 | geen beschrijving = KO
8 | Onderzoek
8.1 | De firma levert relevant (wetenschappelijk) onderzoek over het product aan, met betrekking tot pijnreducerende werking en/of het geven van extra comfort. De pijnreducerende werking en/of het extra comfort zijn bewezen. Onafhankelijk onderzoeksrapport toevoegen. | KO |  |  | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Beoordeling o.b.v. wetenschappelijke niveaus
9 | Service en Kwaliteit (hier de standaard van Instrumentele Zaken invoegen) | [7 empty] | Stuurt Niels de IZ standaard voor service en kwaliteit toe
9.1 | Uw firma levert bij elke levering van een speciaal bed of hulpmiddel een technisch rapport. o.a. registratie benodigheden voor IZ | KO |  |  | 0 | n | 0
9.2 | Uw firma levert een technisch registratie over de routine controles die op matrassystemen worden uitgevoerd of heeft deze digitaal en kan ze indien gevraagd aanleveren. | KO |  |  | 0 | n | 0
9.3 | De productiedatum moet voor elk individueel deel van het systeem traceerbaar zijn. De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Ook geeft de firma bij elke levering van matras een serienummer op zodat registratie via IZ mogelijk is. | KO |  |  | 0 | n | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven.
10 | Scholing
10.2 | De leverancier participeert in de implementatie na de aanbesteding. | KO |  |  | 0 | n | 0
10.1 | Op afroep is scholing van LUMC personeel kosteloos mogelijk ten behoeve van het gebruik van de speciale huurbedden en hulpmiddelen gedurende de looptijd van het contract. | KO
11 | Arbo-eisen
11.1 | De afzonderlijke delen van het matrassysteem wegen niet meer dan 25kg | KO |  | kg | 0 | j | 0
11.2 | De slangen van het matras naar de pomp kunnen dusdanig opgehangen worden dat zij in de laagste stand van het bed de grond niet raken. | KO | Kies Ja/Nee |  | nee=0, ja= 6 | j | 6
12 | Logistiek en ICT
12.1 | Het proces van bestellen en afmelden van speciale bedden en hulpmiddelen (ordercommunicatie) vindt telefonisch of via email plaats. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.2 | Uw gaat akkoord met het bevestigen (plakken) van stickers op de speciale huurbedden en hulpmiddelen ter registratie door Instrumentele Zaken van het LUMC. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.4 | Uw depot ter beschikking voor het LUMC dient ten aller tijden toereikend te zijn om aan de aanvragen binnen kantooruren van het LUMC te voldoen. Op basis van historische gegevens en kennis en ervaring van de leverancier verwachten wij dat er nooit misgegrepen zal worden binnen de kantooruren. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.5 | U levert de systemen tijdens kantooruren (8.00u-16.30u) en buiten kantoren direct aan de aanvragende afdeling. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.6 | Buiten deze kantooruren levert u binnen 4 uur op de aanvragende afdelingen. De 4 uur gaat in vanaf het moment dat de order is geplaatst middels telefoon/email. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.7 | Bij aanvragen buiten kantooruren houdt u zelf bij welke afdeling speciaal bed of hulpmiddel heeft aangevraagd, inclusief patiëntennummer en serienummer. Deze gegevens mailt u naar de Beddencentrale | KO |  |  | 0 | n | 0
12.8 | Cummulatieve kwartaaloverzichten en een jaaroverzicht worden digitaal aangeleverd in Excel. Zij bevatten de brongegevens op patiëntniveau; unit, patientnummer, datum huur patient, tijdstip levering, datum huur unit, einddatum huur, product, ligdagen, kosten en serienummer van het bedsysteem. De gegevens worden binnen 2 weken na het verstrijken van het kwartaal aangeleverd. | KO |  |  | 0 | n | 0 | In de kwartaaloverzichten betrekt u alle einde huur patiënten. Voor het jaaroverzicht alle patiënten (inclusief nog in huur).
12.10 | De leverancier voorziet de factuur van een LUMC kostenplaatsnummer. | KO |  |  | 0 | n | 0
13 | Communicatie
13.1 | Het LUMC werkt met een prestatiemonitor. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen het LUMC en de leverancier. Na gunning wordt de prestatiemonitor in overleg met de leverancier definitief vastgesteld. Het format dat gehanteerd zal worden is te vinden onder bijlage 4c. | KO | [5 empty] | Nagevraagd aan Rachel, nog geen eenduidig antwoord.
13.2 | De leverancier wijst een vaste accountmanager toe waarmee het LUMC ieder jaar overleg voert. | KO
14 | Klachten procedure + storingen
14.1 | één centraal meldpunt waar klachten en storingen gemeld kunnen worden | KO
14.2 | Bij een koopmatras storing krijgt het LUMC een vervangend matras ter beschikking.
14.3 | Bij een huurmatras storing krijgt het LUMC een vervangend matras ter beschikking
14.4 | heldere klachtenprocedure is omgeschreven | KO
14.5 | hoe snel wordt een storing verholpen door de leverancier (binnen een werkdag verholpen ) | KO
15 | Veiligheid
15.1 | Fixatie van patiënten is op een veilige wijze mogelijk is, met de in het LUMC gebruikte materialen: o.a. zweedse band, pols en enkelfixatie. | KO |  |  | 2 | j | 2 | Tijdens de test beoordeelt het LUMC deze wens en de noodzaak voor alternatieve oplossingen.
15.2 | De speciale bedden en hulpmiddelen zijn niet statisch elektrisch. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.3 | Indien motorsysteem: De aangeboden speciale bedden voldoen aan NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, inclusief verwijzende normen en/of verbijzonderende delen. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.4 | De aangeboden speciale bedden en hulpmiddelen zijn brandvertragend en vlamdovend, zodanig dat ze minimaal voldoen aan de BS 5852, bron 1 en 2, crib 5 of vergelijkbaar. Ten bewijze hiervan dient aanbieder een certificaat of een verklaring bij de aanbieding mee te zenden. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.5 | De aangeboden speciale bedden en hulpmiddelen kunnen – met behoud van alle elektrische en mechanische bedfuncties - gebruikt worden in combinatie met tractiematerialen en röntgenapparatuur waaronder de C-boog. | KO |  |  | 0 | n | 0 |  |  | Uitzoeken welke tractiematerialen er zijn!
|  |  |  | Totaal |  |  | #REF! | punten (= 100%)

## Back up org. Perceel 2 (hidden)
| Programma van Eisen | Perceel 2: Speciale huurmatrassen
Huurbedden in het Leids Universitair Medisch Centrum
Datum:
Nummer | Vraagstelling | Minimum eis | Antwoord leverancier | Specificatie | Weegfactor | Onderdeel test | max | Opmerkingen
1 | AD-systeem
1.1 | Het systeem heeft een automatische druk instelling waarbij het systeem zich automatisch aanpast aan het gewicht én de houding van de patiënt in de verschillende zones van het matras. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 10=ja |  | 10 | We bedoelen hier een autosupport functie. De systeem past de druk automatisch aan op het gewicht én de houding van de patiënt.
1.2 | Matras algemeen
1.2.1 | Het matras is geschikt voor een volwassen bed van 198 bij 88 cm. Het matras heeft een minimale breedte van 88 cm. Noteer tevens de matras afmetingen (lengte, breedte) | KO | J/N | I;b cm | 0 | j | 0
1.2.2 | Het matras heeft in opgeblazen toestand een maximale hoogte van 24 cm zonder patiënt. | KO | J/N | cm | 0 | j | 0
1.2.3 | Geef de uitvoering aan: wisseldruk of een combinatie van meerdere functionaliteiten (denk aan alternerend en low air loss) | KO | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | geen beschrijving = KO
1.2.4 | Systeemweging | wens |  | systeem | wisseldruk=3, combinatie van low air loss en wisseldruk=6 | n | 6
1.2.5 | Wat is de wisseldruk cyclus en de cyclustijd van het matras? | wens |  | wisseldruk cyclus | 1:2=0, 1:3=1, 1:4=2, instelbaar=4 | n | 4 | geen beschrijving = geen punten
1.2.6 | Het matras heeft een drukmat met gegevens over interfacedruk. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 5=ja | n | 5 | geen beschrijving = geen punten
1.2.7 | Het matras heeft geen ondermatras nodig. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
1.2.8 | Het maximale draagvermogen van het matras is > 150 kg. | KO | J/N | max = kg | 0 | n | 0
1.2.9 | Het matras kan vanaf CPR-stand binnen 1/2 uur op druk komen met een patiënt van 80 kilo erop. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
1.2.10 | Het minimale draagvermogen van het matras is 20 kg. Dat wil zeggen dat het matras geschikt moet zijn voor kinderen vanaf 20 kg. | wens | J/N | min = kg | 0=nee, 5= ja | n | 5
1.2.11 | Het zitgedeelte van het matras moet leeggemaakt kunnen worden i.v.m. de transfer van patiënten in en uit bed. Of uw systeem ondersteund de transfer van de patiënt in en uit bed, waardoor leegmaken van het matras niet nodig is. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 10= ja | j | 10 | max. aantal punten in gebruikerstest toe te kennen
1.2.12 | Het zitgedeelte is apart op druk in te stellen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.2.13 | Het matras heeft een zitstand voorziening. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 5= ja | n | 5 | geen toelichting = geen punten.
1.2.14 | De hielzone is apart op druk in te stellen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | n | 1 | geen toelichting = geen punten.
1.2.15 | Het matras heeft de mogelijkheid van een statische instelling. Controle op de instelling statisch, inclusief alarmering die default aan staat, maar uitgezet kan worden. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.2.16 | Het matras heeft een verzorgfunctie (statisch) die automatisch na 20 minuten hersteld. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
1.2.17 | Het matras heeft een stabilisatierand. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3 | Hoes
1.3.1 | Het matras heeft een verwisselbare hoes. | KO | J/N |  | 0 | j | 0 | beide hoezen bij de test meeleveren.
1.3.2 | Wat is het materiaal waarvan uw hoes is gemaakt en welke bijdrage levert dit materiaal aan het zweten of het microklimaat van de patiënt? Voeg een beschrijving van het materiaal van de hoes toe. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting= geen punten.
1.3.3 | Voeg informatie over de te leveren hoezen toe, met daarin; rekbaarheid in meerdere richtingen om het hangmat effect te vermijden | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A |  | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
1.3.4 | De hoes is dampdoorlatend. Onderbouw uw antwoord. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3.5 | De hoes is bacteriewerend. Onderbouw uw antwoord. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3.6 | Het ligoppervlak van de hoes is stof- en waterdicht van buiten naar binnen. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | j | 0
1.3.7 | De hoes is leverbaar in gladde en stroeve uitvoering. Wat is de wrijvingscoëfficient van de hoes die u aanbied? Voor de test beide hoezen aanleveren. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A |  | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
1.3.8 | De hoes is latex vrij. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
2.1 | Pomp en display
2.1.1 | Het geluidsniveau van de pomp is < 15 dB , 15-30 dB, > 30 dB, gemeten onder huiskamer condities op 1 meter afstand van de pomp. | wens | J/N | dB | < 15 dB=2 15-30 dB=1 > 30 dB=0 | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.2 | De pomp mag aan het bed hangend geen resonantie veroorzaken. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.1.3 | De pomp kan worden opgehangen aan het bed. Beschrijving van de bedbevestiging toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1=ja | n | 1 | geen toelichting = geen punten.
2.1.4 | Als de pomp aan het bed hangt is deze door één persoon te verwijderen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1=ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.5 | De pomp heeft een accu om de preventieve functionaliteit ook tijdens vervoer te continueren. De back-up tijd van de accu is minimaal 3 uur | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | n | 2
2.1.6 | Het AD-systeem heeft in gebruik zijnde geen uitstekende delen (anders dan de pomp) ook niet tijdens transport. | wens | J/N |  |  | j | 4 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.7 | De pomp moet ontkoppeld kunnen worden, waarna het matras gevuld blijft en minimale druk verliest of de slangen worden op elkaar te worden aangesloten om leeglopen te voorkomen | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.1.8 | Pomp en display zijn geïntegreerd of pomp en matras zijn geïntegreerd met aparte display. Beschrijving toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.2 | Display
2.2.1 | Het display is Nederlandstalig of bevat Internationaal bekende symbolen/iconen. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.2.2 | De bedieningstoetsen kunnen geblokkeerd worden. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.2.3 | De display beschikt over een instelbare lichtintensiteit, zodanig dat deze bijvoorbeeld ‘s nachts gedimd kan worden of uw display heeft verlichting achter de functieknoppen waardoor deze géén dimfunctie behoeft. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | n | 1 | geen beschrijving = geen punten
2.2.4 | In bedrijf zijn – onder normale omstandigheden - op een afstand van 1 meter de volgende zaken goed afleesbaar:aan en uit functie en het alarm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3 | Functies van het matras getoond op het display:
2.3.1 | Zitstandfunctie. | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.2 | Gewichtsinstelling of automatische drukinstelling. | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.3 | Instellingsmodus (dynamisch/statisch) | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.4 | Drukinstelling in de verschillende drukzones. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.5 | Interfacedruk of andere vorm van drukmeting. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | n | 5
3 | Functioneel: reductie van drukkrachten bij mensen van 80 kg in liggende houding.
3.1 | Indien uw firma een alternerend matrassysteem levert gaarne eis 3.1.1 - 3.1.4 beantwoorden.
3.1.1 | De PRI-index (pressure relief index) of vergelijkbare drukmeting bij de hiel is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.2 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij het sacrum is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.3 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij de schouderbladen is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.4 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij het hoofd is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.3 | Meetinstrument
3.3.1 | Geef merk en type van het meetinstrument aan. | wens | J/N | merk, type | 0 | n | 0 | De firma wordt verzocht de meetinstrumentgegevens aan te leveren.
3.3.2 | De metingen zijn verricht door een onafhankelijk testinstituut. Geef aan welk testinstituut dit is. Indien de metingen niet door een onafhankelijk instituut is uitgevoerd maar naderhand beoordeeld door een onafhankelijk instituut (denk aan keurmerk) voeg dan de beoordeling van dit instituut toe. | wens | J/N | instituut | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Geen onafhankelijk instituut = 0 punten
3.3.3 | Er is een meetprotocol. (Voeg dit protocol toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
3.3.4 | Er is een ijkprotocol. (Voeg dit protocol toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
3.3.5 | Er zijn validatie procedures. (Voeg deze procedures toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen procedure zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
4 | Reiniging
4.1 | Reinigings- en desinfectieprocedures zijn beschreven in een protocol/werkwijze voor matras, hoes, pomp en slangen. | KO | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | Voeg bovenstaande protocollen of werkwijzen toe aan de offerte.
4.2 | Het matrassysteem is bestand tegen desinfectie met alcohol 70% en chloor 250 ppm. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Standaard desinfectie in het infectieprotocol en MRSA protocol
5 | Gebruiksaanwijzing
5.1 | Bij het matrassysteem wordt een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
5.2 | De gebruiksaanwijzing wordt ook digitaal aangeleverd, zodat deze op het Erasmus MC intranet geplaatst kan worden | wens | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
6 | Reanimatie
6.1 | Het reanimatiesysteem bevat een snelontgrendeling die met één handeling te ontkoppelen is. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | j | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Geen toelichting = geen punten
6.2 | Het matras van systemen met pomp loopt binnen 30 seconden leeg na activering van de reanimatieknop met op het matras een persoon van gem. 80 kg. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
6.3 | De reanimatiefunctie functioneert tijdens een stroomstoring. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
7 | Wet en regelgeving
7.1 | Het matrassysteem heeft een CE-merk volgens Medical Device Directive 2007/47. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
7.2 | Het matrassysteem voldoet aan de geldende NEN-normering, EN 597-1 en EN 597-2, ten aanzien van brandveiligheid. Beschrijf indien hoogwaardiger dan de geldende norm. | KO | J/N | Beschrijving indien hoogwaardiger dan norm zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
7.3 | De leverancier dient bij de levering van de matrassen en de vastlegging van de hiervoor benodigde (patiënt)gegevens te voldoen aan hetgeen over de omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). (Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl). | KO | J/N |  | 0 | n | 0
7.4 | AD, buitenhoezen, pompen en slangen moeten, onafhankelijk van elkaar, traceerbaar te zijn. | KO | J/N | Toevoegen beschrijving zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
8 | Onderzoek
8.1 | De firma levert relevant wetenschappelijk onderzoek over het product aan. Denk aan werking, inzet | wens | J/N | Toevoegen relevant wetenschappelijk onderzoek zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Beoordeling o.b.v. wetenschappelijke niveaus
8.2 | De pijnreducerende werking en/of het extra comfort zijn bewezen. Onafhankelijk onderzoeksrapport toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen onafhankelijk onderzoeksrapport zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Deze worden gewaardeerd aan de hand van het wetenschappelijke bewijsniveau.
9 | Service en Kwaliteit
9.1 | Uw firma levert een technisch rapport bij het matrassysteem. | KO | J/N | Toevoegen technisch rapport zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
9.2 | Uw firma levert een technisch registratie over de routine controles die op matrassystemen worden uitgevoerd of heeft deze digitaal en kan ze indien gevraagd aanleveren. | KO | J/N | Toevoegen technische registratie zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
9.3 | De productiedatum moet voor elke deel traceerbaar zijn | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven.
10 | Scholing
10.1 | Op afroep is scholing kosteloos mogelijk ten behoeve van het gebruik van het matrassysteem. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Het gaat hier om klinische lessen over het AD-systeem op verzoek van units (max 3 per jaar).
10.2 | De leveranciers participeert in de implementatie na de aanbesteding. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | De Werkgroep decubitus- en wondzorg stelt hiervoor een projectplan op waarin ongeveer 100 uur is begroot voor de bijdrage van de leverancier bij de invoering van de nieuwe AD-systemen op alle locaties van het Erasmus MC
11 | Arbo-eisen
11.1 | Het matrassysteem inclusief pomp weegt max. 25 kg. | KO | J/N | kg | 0 | n | 0
11.2 | De slangen van het matras naar de pomp kunnen dusdanig opgehangen worden dat zij in de laagste stand van het bed de grond niet raken. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | nee=0, ja= 6 | j | 6 | Een ophangsysteem of beugel kan hier ook als oplossing voor deze eis opgevoerd worden. max aantal punten in de test toe te kennen
12 | Logistiek en ICT
12.1 | Het proces van bestellen en afmelden van matrassen (ordercommunicatie) vindt digitaal (via email) plaats. De leverancier heeft hiervoor een beveiligde server (http-s) of is bereid deze te realiseren (zie ook wet beveiliging persoonsgegevens). | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Onze software voor ordercommunicatie (i-transport www.diractive.nl), stuurt een email met daarin de benodgde gegevens voor levering en facturering.
12.2 | Uw gaat akkoord met het bevestigen (plakken) van QR-code sticker op de pomp/matras van het systeem | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.3 | Systemen voor de Centrumlocatie levert u tijdens kantooruren (7.30-16.00 uur) aan de Beddencentrale. In de Daniel den Hoed kliniek en Sophia Kinderziekenhuis levert u op de klinische unit. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | De Beddencentrale verzorgt de uitgifte van bedden met matrassystenen in deze uren, inclusief de ordercommunicatie.
12.4 | Het depot van de Beddencentrale dient ten aller tijden toereikend te zijn om aan de aanvragen binnen kantooruren in ErasmusMC te voldoen. Op basis van historische gegevens en kennis en ervaring van de leverancier verwachten wij dat er nooit misgegrepen zal worden binnen de kantooruren. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.5 | U levert aan 5 depots in het Erasmus MC; Intensive Coronary Care Unit Thoraxcentrum (1e etage) ICV- 2 en 3 op 10 midden Centrumlocatie; 9M (7N) Traumatologie Centrumlocatie; IC Kinderen, Sophia Kinderziekenhuis | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.6 | Buiten deze kantooruren levert u binnen 4 uur op de aanvragende unit. De 4 uur gaat in vanaf het moment dat de order is geplaatst middels telefoon/email. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.7 | Bij aanvragen buiten kantooruren houdt u zelf bij welke unit een systeem heeft aangevraagd, inclusief patiëntennummer en pompnummer. Deze gegevens mailt u naar de Beddencentrale. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.8 | Cummulatieve kwartaaloverzichten en een jaaroverzicht worden digitaal aangeleverd in Excel. Zij bevatten de brongegevens op patiëntniveau; unit, patientnummer, datum huur patient, tijdstip levering, datum huur unit, einddatum huur, product, ligdagen, kosten. De gegevens worden binnen 2 weken na het verstrijken van het kwartaal aangeleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | In de kwartaaloverzichten betrekt u alle einde huur patiënten. Voor het jaaroverzicht alle patiënten (inclusief nog in huur).
12.9 | De units kunnen zelfstandig informatie verkrijgen over uitstaande systemen op de unit of u levert wekelijks overzichten. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | licht toe hoe u dit realiseert
12.10 | De aanbieder voorziet de factuur van een Erasmus MC kostenplaatsnummer. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
13 | Communicatie
13.1 | Het Erasmus MC werkt met een prestatiemonitor. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen het Erasmus MC en de leverancier. Na gunning wordt de prestatiemonitor in overleg met de leverancier definitief vastgesteld. Het format dat gehanteerd zal worden is te vinden onder bijlage 4c. | KO | J/N
13.2 | De leverancier wijst een vaste accountmanager toe waarmee het Erasmus MC ieder kwartaal/halfjaar/jaar overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. In bijlage 4d vindt u de communicatiematrix. | KO | J/N
13.3 | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO | J/N
13.4 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | J/N
13.5 | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een kopie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | J/N
14 | Veiligheid
14.1 | Fixatie van patiënten is op een veilige wijze mogelijk is, met de in het Erasmus MC gebruikte materialen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 2 | j | 2 | Materialen zijn Zweedse band, pols en enkelfixatie. Tijdens de test beoordeelt het Erasmus MC deze wens en de noodzaak voor alternatieve oplossingen.
14.2 | Het matrassysteem is niet statisch elektrisch. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
14.3 | Indien motorsysteem: De aangeboden matrasvervangers voldoen aan NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, inclusief verwijzende normen en/of verbijzonderende delen. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
14.4 | De aangeboden matrasvervangers zijn brandvertragend en vlamdovend, zodanig dat ze minimaal voldoen aan de BS 5852, bron 1 en 2, crib 5 of vergelijkbaar. Ten bewijze hiervan dient aanbieder een certificaat of een verklaring bij de aanbieding mee te zenden. | KO | J/N | Toevoegen certificaat of verklaring zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
14.5 | De aangeboden matrasvervangers kunnen – met behoud van alle elektrische en mechanische bedfuncties - gebruikt worden in combinatie met tractiematerialen en röntgenapparatuur waaronder de C-boog. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
15 | Levering speciale systemen/bedden perceel 2
15.1 | Uw firma is bereid om anti-decubitus matrassen voor kinderen te leveren. Het matras is goed rontgendoorlaatbaar en laat geen profiel van de matras zien op een rongenfoto, bij gebruik van een lade onder de matras voor de rontgenplaat. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A |  | n | 0 | Indien uw firma niet over door het Erasmus MC geschikt bevonden anti-decubitus kindermatrassen beschikt, loopt deze levering via een andere leverancier
15.2 | U levert alternerende matras-systemen in de maten van de kinderbedden; mini 73x48cm; midi 140x70x8cm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | n | 1
15.3 | Wat is de functionaliteit van uw matrassystemen voor kinderen? De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. | wens |  | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A |  | n |  | Voeg een beschrijving van de functionaliteit van het matrassysteem toe
15.4 | Uw firma is bereid om andere aanvullende anti-decubitus systemen te leveren; 1) AD-systeem voor hoogwaardige intensieve zorg te leveren. Dit systeem heeft in elk geval een aparte hielzone en zitfunctie. 2) Air fluidized "zandbedden" 3) Laag of ultra laag bedden 4) Obesicare of bariatrische bedden 5) Zitkussens (foam en alternerend) De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. Indien uw firma niet over door het Erasmus MC geschikt bevonden producten beschikt, kan deze levering via een andere leverancier verlopen. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 4= ja | n | 4 | voeg productinformatie toe. De kosten van deze aanvullende systemen neemt u op in kostenoverzicht van uw aanbieding.
[6 empty] | Totaal | 148 | punten

## Sheet1 (hidden)
Kies Ja/Nee
Ja
Nee