## Invulinstructie
BIJLAGE 2 - Programma van Eisen
Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Aanschaf flow cytometrische analyzers voor microsphere based analyses inclusief reagentia en onderhoud ref: 1129/MvH/LV d.d. 21 april 2017
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn. Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het Radboudumc dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het Radboudumc tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus naar waarheid opgemaakt op:
Datum:
Te:
Door
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van:
Handtekening:
Invulinstructie: Ondernemer vult het Programma van Eisen volledig in. Ondernemer dient iedere vraag te beantwoorden en gebruikt daarvoor alleen de kolommen E of F en geeft hier middels een kruisje aan wat van toepassing is. Het niet beantwoorden of per abuis overslaan van een vraag kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding. Het wijzigen van onderhavig programma van eisen kan eveneens leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding.

## PvE
BIJLAGE 2 - Programma van Eisen
Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Aanschaf flow cytometrische analyzers voor microsphere based analyses inclusief reagentia en onderhoud ref: 1129/MvH/LV d.d. 21 april 2017
Nr | Omschrijving | Voldoet:
1 | Beoogd gebruik en specificaties | Ja | Nee
1.1 | Bepalingen met Chromosomaal DNA als uitgangspunt worden uitgevoerd met een microsphere based analyse techniek en uitgelezen met een flow cytometrische analyser.
1.2 | De kits van de Ondernemer moeten minstens onderstaande genen omvatten: i) HLA A ii) HLA B iii) HLA C iv) HLA DRB345 v) HLA DRB1 vi) HLA DQB1 vii) HLA DQA1 viii) HLA DPB1 ix) HLA DPA1 x) KIRs
1.3 | Minimale resolutie van de resultaten van de typeringen genoemd in eis 1.2 voldoet aan het oplossen van alle Serosplit levels volgens de ET guidelines (ET manual 4.11, hoofdstuk 10, paragraaf 2 en 7).
1.4 | Mogelijkheid tot het maken en manipuleren van 96 wells plaatindeling (geïmporteerd vanuit GLIMS).
1.5 | De toekenningscriteria voor een positieve of negatieve reactie moeten bij niet te interpreteren uitslagen manueel aanpasbaar zijn naar eigen inzicht.
1.6 | Indien uitslagen worden gewijzigd, moet de software voorzien in een verplichting tot toevoeging van commentaar en dit moet gelogd worden.
1.7 | Lotnummers en overige relevante gegevens van reagentia, en ingelogde gebruiker, worden automatisch gelogd en zijn herleidbaar per bepaling.
1.8 | Patiëntennaam, registratienummer en testresultaten moeten op 1 scherm zichtbaar zijn.
1.9 | De ruwe data dient tenminste 2 jaar beschikbaar te zijn na meting.
1.10 | De Ondernemer draagt ervoor zorg dat alle software en licenties welke benodigd voor zijn het volledige operationele gebruik van alle aangeboden kits, apparatuur en systeemsoftware, onderdeel uitmaken van haar Inschrijving en door Radboudumc zonder bijkomende kosten gedurende de volledige technische levensduur gebruikt kunnen worden.
1.11 | De Ondernemer stelt alle updates gedurende de looptijd van de Onderhoudsovereenkomst zonder bijkomende kosten ter beschikking aan het Radboudumc.
1.12 | De analyses van HLA en KIRs hebben een maximaal technisch falen van 5%.
1.13 | Volledige implementatie van hardware en software op basis van IQ/OQ protocol zijn op kosten van de Ondernemer.
1.14 | De Ondernemer draagt ervoor zorg dat alle benodigde reagens en ge- en verbruiksmaterialen ten behoeve van validatie gedurende de implementatiefase (~3 maanden) kosteloos worden verstrekt; tot het moment waarop alle aangeboden apparatuur en systeemsoftware volledig door Radboudumc is geaccepteerd.
1.15 | Het systeem (kits en apparatuur) moet op 1 werkdag van 8 uur zeker 96 HLA genotypes kunnen typeren.
1.16 | Binnen 3 werkdagen, na melden probleem, moet de apparatuur gerepareerd zijn.
1.17 | Exclusief het preventieve onderhoud, dient de apparatuur in een 8 uurs setting > 98% van de tijd operationeel te zijn.
2 | Wetgeving, normen en richtlijnen
2.1 | De aangeboden apparatuur, reagentia en kits voldoen aan de hoogste laboratoriumeisen die gesteld worden aan het analyseren van HLA genotypes richtlijn EFI en ISO15189.
2.2 | Alle afvalstoffen afkomstig uit de aangeboden apparatuur dienen met inachtneming van alle relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, geloosd te kunnen worden op de riolering van het Radboudumc. Eventuele aanvullende maatregelen die door het Radboudumc genomen moeten worden ten behoeve van de lozing van afvalstoffen, dienen door Ondernemer bekostigd te worden.
2.3 | De aangeboden apparatuur is voorzien van een CE-markering. Gelieve dit certificaat met de inschrijving mee te sturen!
2.4 | De aangeboden apparatuur dient te voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor in-vitro Diagnostiek (98/79/EG).
2.5 | De aangeboden apparatuur voldoet aan NEN3140.
3 | Algemeen
3.1 | Alle aangeboden apparatuur en daarbij behorende systeemsoftware heeft een technische levensduur van ten minste tien jaar.
3.2 | De aangeboden apparatuur wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden.
3.3 | De Ondernemer is in staat om begin juli 2017 de apparatuur en kits te leveren en te starten met installeren.
4 | Veiligheid
4.1 | Alle aangeboden apparatuur dient te zijn voorzien van een beveiliging tegen piekstroom.
4.2 | De aangeboden apparatuur dient in staat te zijn om in geval van stroomuitval, door middel van een UPS of door aansluiting op het no-break netwerk van het Radboudumc, alle reeds ingezette bewerkingen op een juiste wijze af te maken.
5 | Compatibiliteit
5.1 | De aangeboden apparatuur moet door Ondernemer via bi-directionele koppelingen (HL7, csv, xls, HTML, HML) met het Radboudumc LIS systeem (GLIMS) gekoppeld worden. De Ondernemer is aansprekelijk en verantwoordelijk voor het naar wens van de gebruiker gekoppeld worden van de apparatuur aan GLIMS.
5.2 | De Ondernemer levert alle mogelijke informatie benodigd voor koppeling van de apparatuur.
5.3 | De flowcytometrische analyser en bijbehorende hardware staan open voor installatie van software van andere Ondernemers.
6 | Trainingen
6.1 | De Ondernemer zorgt ervoor dat alle medewerkers (maximaal 10) die binnen het Radboudumc met de te leveren apparatuur zullen werken, zodanig worden getraind dat zij beschikken over voldoende kennis en kunde om op adequate wijze analyses uit te voeren.
6.2 | De Ondernemer dient deze training in de Nederlandse taal te laten plaatsvinden.
6.3 | Training dient on site (LABGK - LMI Nijmegen) plaats te vinden.
6.4 | De Ondernemer draagt ervoor zorg dat alle getrainde analisten in staat zijn om de benodigde werkzaamheden m.b.t. eenvoudig dagelijks onderhoud en troubleshooting aan de geleverde apparatuur te verrichten.
7 | Gebruiksmiddelen
7.1 | De Ondernemer draagt ervoor zorg dat de levertijd voor reagens en overige ge- en verbruiksmaterialen (cassettes, cellen, disposables en reagens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van calibraties en controles) maximaal vier werkdagen bedraagt voor reguliere bestellingen van het Radboudumc, gemeten vanaf het moment waarop de bestelling door het Radboudumc bij de Ondernemer is geplaatst.
7.2 | De door de Ondernemer geleverde cassettes, reagentia en testcellen dienen per levering per product slechts 1 lotnummer te bevatten.
7.3 | De door de Ondernemer geleverde kits en reagentia dienen bij ontvangst van de levering een minimale houdbaarheid van 1 jaar te hebben.
8 | Overeenkomsten en Algemene Inkoopvoorwaarden
8.1 | De Ondernemer verklaart zich akkoord met de overeenkomsten zoals gepubliceerd in de Nota van Inlichtingen.
8.2 | De Ondernemer verklaart zich akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van het Radboudumc (versie 1 september 2016).