## invullijst (negeren) (hidden)
invullijst | invullijst
Ja | Ja
Nee | Nee
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t | N.v.t
Ja | Ja
N.v.t. | N.v.t.
Ja | Ja
Nee | Nee
Niet relevant | Niet relevant
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t. | N.v.t.
Niet relevant | Niet relevant
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t. | N.v.t.
Niet beschikbaar | Niet beschikbaar

## Invullijst (Negeren) (hidden)
Ja | Ja
Nee | Nee
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t | N.v.t

## INLEIDING
Programma van Eisen en Wensen - 3 x MRI
1. Achtergrond en considerans
De 3 MRI systemen die worden aangeschaft voor het nieuwe Imaging Centrum zullen worden toegepast in de topklinische zorg van VUmc en voor toepassingen binnen het wetenschappelijk onderzoek van VUmc. Het MRI gerelateerde wetenschappelijk onderzoek is binnen de alliantie VUmc-AMC ingebed in onderzoeksinstituten, op gebied van Neurowetenschappen, Oncologie en Cardiovasculaire wetenschappen. Een uitgebreid marktonderzoek met actieve participatie van de betrokken markpartijen is onderdeel van deze aanbesteding . Het betreft de aanschaf van 1 MRI 1,5 Tesla en 2 MRI 3 Tesla; alle 3 MRI systemen zijn ondergebracht in 1 perceel in de aanbesteding waarmee beoogd wordt om voor de gebruikers gelijke bediening en een zo groot mogelijke uitwisselbaarheid tussen de 3 systemen te creëren. Gezien ontwikkelingen in het vakgebied en na de marktverkenning heeft VUmc besloten om twee 1,5 T scanners en één 3T scanner te vervangen door één 1,5 T scanner en twee 3T scanners. Hierbij is de opzet om een significant deel van de MRI onderzoeken voor ‘body’ en ‘cardio’, en ‘hoofd/hals’ ook op 3T te gaan uitvoeren, naast de onderzoeken die nu doorgaans al op 3T worden uitgevoerd in VUmc, zoals ‘neuro’, ‘mamma’ en in beperkte maten gewrichten. Daarom is gekozen om met name de beeldkwaliteit op 3T te beoordelen voor alle toepassingen, ervan uitgaande dat dit een goede indicatie geeft voor de beeldkwaliteit van alle systemen. Op basis van de marktverkenning is gebleken dat er een grote diversiteit aan functionaliteit is ontwikkeld door de markt die erg gewild is door VUmc. Elke partij heeft daarin deels wel zijn eigen ontwikkelingsweg gevolgd, hetgeen niet onverwacht is in deze technologie gedreven marktsector, en sommige van die functionaliteit is exclusief (leveranciers eigen). Bovendien heeft elke marktpartij zijn unieke sterke functionele aspecten. VUmc richt zich op het bekomen van zo veel mogelijk top klinische functionaliteit waarbij beseft wordt dat geen enkele Inschrijver aan alle geformuleerde wensen kan voldoen. Alle wensen zijn overkoepelend te beschouwen als een totaal pakket van een “ideaal scenario”. Het aangeven of beschrijven van bepaalde wensen die Inschrijver specifiek zijn is louter omdat deze eigenheid een voldongen feit is en dit laatste mag geen belemmering zijn voor VUmc in zijn streven naar optimale zorg, m.aw. dit kan en mag geen overweging zijn om deze naast zich neer te leggen of minder naar waarde te schatten. Met de formulering van dergelijke wensen geeft VUmc aan dat, wanneer bedoelde functionaliteit beschikbaar is, zij deze functionaliteit graag aangeboden ziet. VUmc wenst over te gaan tot de aanschaf van minimaal één 3T MRI systeem dat high-end is qua neurotoepassingen, dus met name betere RF spoelen en een zwaarder gradiëntsysteem. N.a.v. de markt verkenning kwamen duidelijke verschillen naar voren in specificaties van gradiëntsystemen die met name voor diffusie gewogen opnamen relevant kunnen zijn. Dit wordt in het Programma van eisen en wensen vooral gewogen op basis van de kwaliteit van de opnames (per eenheid scantijd), waarmee naast het gradiëntsysteem ook het RF systeem wordt meegewogen. Gezien alle drie systemen ingezet worden in de dagelijkse klinische praktijk is gebruikersgemak zoals in dit programma van eisen en wensen gedefinieerd, zeer belangrijk, en is een sterkte waardering daarvoor opgenomen. Daarnaast is als belangrijke wens geformuleerd in het Programma van eisen en wensen dat, in het kader van planning en uitwisselbaarheid, beide 3T scanners zoveel mogelijk gelijk zijn. Onder research samenwerking beoordelen we zowel de ontwikkel omgeving die wordt aangeboden om eigen aanpassingen door VUmc te kunnen maken voor research, als de bereidwilligheid van Inschrijver tot samenwerking en de inhoud van de research samenwerking.
2. Wijze van scoren en Scoringstabel
a. Wat betreft de wensen, zal er gescoord worden volgens de volgende methodieken (deze zal telkens worden aangegeven):
Scoringsmethodiek A:
- Beantwoordt zeer goed/volledig aan de gewenste functionaliteit: 100% van maximale punten
- Beantwoordt niet aan de gewenste functionaliteit: 0% van maximale punten (oftewel score 0)
- Alle andere antwoorden worden gescored tussen 0 en 100% op basis van hun relatieve beoordeling.
Scoringsmethodiek B :
Een JA antwoord levert 100% van de maximale punten op; een “NEE” of “DEELS” antwoord levert 0 punten op. Er zijn hier geen andere scoringsalternatieven. Ofwel maximale punten, ofwel 0 punten. Inschrijver voldoet aan de gewenste functionaliteit of niet. Er zijn geen gradaties in de interpretatie en er wordt absoluut gescored op basis van een JA (= maximaal aantal punten) of NEE/DEELS (= 0 punten) antwoord.
b. Voor elke wens die voor meerdere scanners geldt worden de punten gelijk verdeeld over de respectievelijke systemen, met uitzondering van DEEL II, DEEL III, DEEL VI en DEEL VII waar integraal (overkoepelend) wordt gescoord.
c. Scoringstabel
(zie ook de selectie- en gunningsleidraad, onder paragraaf 7)
op 1000 punten
|  | WEGINGS% | MAX PUNTEN | Eindscore
| Prijs Investering | 0% | n.v.t
| Prijs Onderhoud | 0% | n.v.t
| DEEL I | 0% | n.v.t
Implementatieplan
| DEEL II | 20% | 100 | 200
Beeldkwalitieit
| DEEL III | 20% | 100 | 200
Gebruikers- en Patiënten Comfort
| DEEL IV | 10% | 2000 | 100
Functionaliteit en Techniek
| DEEL V | 20% | 100 | 200
Systeem prestatie diffusiegewogen opnamen
| DEEL VI | 20% | 2000 | 200
Pulssequenties
| DEEL VII | 10% | 1600 | 100
Research Samenwerking
| DEEL VIII | 0% | n.v.t
Service, Onderhoud en Support & Juridisch, commercieel
| DEEL IX | 0% | n.v.t
Optioneel - Portal
| Totaal | 100% |  | 1000
3. Prijsbudget en -plafond
Prijs Investering en Onderhoud voor de 3 MRI's: de prijs is vast.
Er wordt een vast budget toegekend van 4.380.000 Euro ex btw (5.299.800 incl btw) wat betreft de Investering, en van 75.000 Euro ex btw per jaar respectievelijk 90.0000 Euro ex btw per jaar voor de 1,5 Tesla MRI respectievelijk 3 Tesla MRI (zowel reguliere 3T als research 3T) systemen wat betreft Onderhoud (op basis van 10 jaar, vanaf het moment van acceptatie). Zie hierbij ook DEEL IV, 1.1. voor de aspecten van dergelijk all-in contract. Deze prijzen zijn een reflectie van zowel de marktwaarde van de systemen (en corresponderende onderhoud op all-in basis) die kunnen voldoen aan de geëiste/gewenste functionaliteit als het beschikbare budget vanwege VUmc. Door de prijs op deze wijze (marktconform) te beperken, heeft prijs geen impact op de weging en wordt er alleen gewogen op functionaliteit.
4. Overzicht
DEEl I | Implementatie in Imaging Centre & Training | Zie tabblad
DEEL II | Beeldkwaliteit | Zie tabblad
DEEL III | Gebruikers- en Patiënt comfort | Zie tabblad
DEEl IV | Functionaliteit, Techniek | Zie tabblad
DEEL V | Systeemprestatie diffusiegewogen opnamen | Zie tabblad
DEEL VI | Pulssequenties | Zie tabblad
DEEL VII | Research Samenwerking | Zie tabblad
DEEL VIII | Service en Onderhoud & Juridisch, Commercieel | Zie tabblad
DEEL IX | Optioneel - Portal | Zie tabblad
DEEL X | Beoordelingsprotocol Beeldkwaliteit | Zie tabblad
DEEL XI | ICT eisen aangaande aanlevering van datasets tbv beoordeling beeldwaliteit | Zie tabblad

## Deel I Implementatie
DEEL I | Implementatie in Imaging Centre & Training | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
0
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | IMPLEMENTATIE
1.0 | Inhuizing
1.0.1 | Voor inhuizing zijn de maximale maten van de gevelopening 2900x3395mm. Het systeemplafond heeft een hoogte van 2700 mm. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.0.2 | Inhuizing gebeurt via de gevel op de 2e etage van het imaging gebouw vanaf de Van der Boechorststraat, en dan via de gang naar de scannerruimte. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.0.3 | Specificeer het maximale gewicht dat over de gang getransporteerd wordt tijdens de inhuizing. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.1 | Plaatsing en installatie
1.1.1 | Inschrijver zal plaatsing en installatie in het Imaging Center inclusief (kosteloos) aanbieden. Hierbij moet u ondermeer rekening houden met de volgende aspecten (doch niet beperkt tot): - aanleveren installatietekeningen - kabelsets - vloergoten - montage vloerplaat - en alle daarbij horende project-, administratie- of anders te benoemen kosten Vanuit VUmc zal worden aangegeven: in concept: bouw/ruimte tekeningen. [zie paragraaf 3.2 van de gunning- en selectieleidraad voor het opvragen van de bouwtekening in Auto-CAD]. VUmc wil direct na gunning met het ontwerp van bovenstaande aspecten starten, en Inschrijver is bereid daar actief aan mee te werken. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.2 | Inschrijver garandeert een compleet en functioneel MRI systeem met functionaliteit op te leveren zoals verder in de PVE is aangegeven. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.3 | Inschrijver garandeert het aangeboden systeem te kunnen plaatsen binnen de opgegeven contouren van het gebouw. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.4 | Maak een opstellingstekening met alle componenten, met inbegrip van zowel de bedienruimte als de techniekruimte, binnen de contouren van de ruimtes zoals aangegeven in de bouw/ruimte tekeningen. NB. Het VUmc accepteert geen extra kosten en/of additionele verbouwingen ten behoeve van de plaatsing. Geef aan in hoeverre er beperkingen zijn. Geef in de opstellingstekening ook de ruimte aan die nodig is voor fantomen en accessoires. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Opstellings tekening meesturen | Opstellings tekening meesturen | Opstellings tekening meesturen
1.1.5 | De MR scanner wordt geplaatst in bestaande RF kooien. De RF kooien zijn geleverd door een 3e partij, COMTEST, zie de bouwtekeningen van de RF kooien in Bijlagen 6, 7A, en 7B. Kosten voor aanpassing van de RF kooi voor de specifieke plaatsing van de MR scanners zijn voor Inschrijver. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.6 | Vanwege de grote hoeveelheid te installeren modaliteiten heeft de afdeling een strakke planning gemaakt. De mijlpalen, kamer gereed voor installatie, installatie, afbouw, technische fysische acceptatie van de gevraagde modaliteit, staan gepland voor het 1ste kwartaal 2019. Klinische acceptatie en overname staan gepland voor 2de kwartaal 2019. Hierbij is het streven om de eerste onderzoeken bij patiënten in het kader van klinische acceptatie op 1 april 2019 plaats te laten vinden. Deze data zijn indicatief en onderhevig aan mogelijke vertraging doch in dat geval zal VUmc deze communiceren. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.7 | De installatietijd van het door u aangeboden systeem (systemen) aangeven aub, en hierbij de samenhang tussen de diverse systemen voor ogen houden en aangeven. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.1.8 | Opgave van een tijdplanning voor installatie op “nul datum” van de aangeboden systemen, specificeer per systeem. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.1.9 | Inschrijver dient tijdig alle nodige bouwkundige specificaties en toleranties op te geven teneinde de juiste montage mogelijk te maken binnen de gestelde periode c.q. werktekeningen fase. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2 | Vermogens
1.2.1 | Opgave gegevens benodigde bedrijfsspanning in V, opgenomen vermogen in kVA en kW, piekvermogen in kW, stand-by vermogen in kW. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | geef op
1.4 | Koeling/klimatologische omstandigheden en warmte afgifte
1.4.1 | Indien het systeem koelwater nodig heeft, kan systeem volledig functioneren met koelwater met een aanvoer temperatuur van 12 ⁰C, en met een retourtemperatuur die gemiddeld onder de 20⁰C is, met piek waarden die niet boven de 24⁰C uitkomen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.2 | Opgave gegevens - INDIEN VAN TOEPASSING - betreffende benodigd koelwater (hierbij is de aanvoer temperatuur 12 ⁰C) |  | (indien van toepassing) | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.2.1 | maximale benodigd koelwater flow in liters/min |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.2.2 | warmteafgifte aan koelwater in kW |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.2.3 | drukverlies bij op gegeven flow in kPA |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.2.4 | retourtemperatuur koelwater in relatie tot aanvoertemperatuur bij op te geven flow |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.2.5 | maximaal toegestane variatie aanvoertemperatuur koelwater in ˚C/min |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.3 | Opgave gegevens betreffende de benodigde klimatologische omstandigheden (temp in °C, rel vochtigheid in %, warmte dissipatie in °C, etc.) van de bedienruimte, scannerruimte en technische ruimte. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.4 | Opgave van de totale aan de lucht afgegeven hoeveelheid warmte in kW/h per ruimte (scannerruimte, technische ruimte, bedienruimte). |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.5 | Opgave gegevens betreffende de toelaatbare temperatuurschommelingen in de ruimte en de techniekruimte in Kelvin/min. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5 | Magnetisch strooiveld en gewicht scanner
1.5.1 | Magnetisch Strooiveld: geef in de opstellingstekening de 0.5 mT veldlijn weer, en geef aan of extra maatregelen nodig zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5.1 | Het maximale totale gewicht van de scanner in de scannerruimte met helium gevuld is lager dan 12000 kg. Specificeer bovenstaand totaal gewicht in kg. |  | EIs | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5.2 | Specificeer de vloerbelasting in kN voor elk drukpunt voor de magneet (en evt andere drukpunten) in de scanruimte |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.6 | Geluid en trillingen
1.6.1 | Specificeer het maximale geluidsniveau in de scannerruimte voor de bore opening in db(A) en zo mogelijk frequentie karakteristiek bij maximale geluidsdruk. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.6.2 | Het geluidsniveau van de computer systemen in de bedienruimte mag maximaal 35 dB(A) zijn. Zo niet dan moeten de computersystemen in de technische ruimte geplaatst worden met een verlengde verbinding van toetsenbord en beeldscherm (kabellengte maximaal 20 m) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.6.3 | De fabrikant plaatst het MR systeem op maximale dempers die hij standaard kan aanbieden om trillingen in het gebouw te minimaliseren. Specificeer de toegepast dempers onder de voet van de scanner |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.6.4 | De fabrikant gaat akkoord en werkt kosteloos mee aan een onderzoek naar transmissie van geluid en trillingen in het Imaging Centrum van het VUmc, uit te voeren direct na gunning en voorafgaand aan plaatsing. De fabrikant levert hiervoor direct na gunning een specificaties van 1) de via de magneetvoet overgebrachte trillingen, in de vorm van versnelling per frequentieband in het hoorbare bereik en 2) de via de lucht overgebrachte geluidsdruk per frequentieband in hoorbare bereik. Voorts laat het VUmc de transmissie door het gebouw bepalen. Uit deze metingen bepaalt VUmc of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hieruit volgt zo nodig additionele demping door middel van een massa-veer systeem (bijv. in de vorm van sylomer matten en RVS platen) onder de voeten van de magneet. De fabrikant werkt kosteloos mee aan een eventuele implementatie van deze additionele demping, de materiaal- en installatiekosten voor de extra demping met een bovengenoemd massa-veer systeem zijn voor het VUmc. Deze eventuele extra demping heeft een driedelig doel; ten eerste het geluidsniveau in aanpalende ruimtes in het gebouw te reduceren (o.a. de aanliggende bedienruimte, de onderliggende ruimte en de bovenliggende laboratoria, en de centrale wachtruimte), zodat dit geluidsniveau onder hierna genoemde komt te liggen, ten tweede het voorkomen van voelbare trillingen veroorzaakt door de MR scanner in de aanpalende ruimtes, en tenslotte het voorkomen dat trillingen veroorzaakt door de ene MRI storing op een naastgelegen MRI geven (hiervoor heeft de elke fabrikant specificaties). De geluids streefniveaus zijn 45 à 50 dB(A) voor de MRI bedienruimte, 40 à 45 dB(A) voor de aangrenzende MRI-ruimtes, 35 à 40 dB(A) in de ondergelegen onderzoeksruimten en de bovengelegen laboratoria en voor de centrale wachtruimtes. Hierbij is rondom de scannerruimte reeds geluidsisolatie aangebracht voor reductie van geluidsoverdracht via lucht. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.7 | Invloed andere omgevingsfactoren
1.7.1 | Gegeven omgevingsfactoren: In de opstellingstekening is te zien dat op dezelfde locatie andere MRI scanners staan (1.5 of 3T). Geef aan of dit problemen geeft op de beeldkwaliteit. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.8 | Quenchpijp
1.8.1 | Quenchpijp. In het gebouw zijn quench pijpen aangebracht; tracé, locatie en diameter: zie bijgaande tekeningen (in PDF). Het MRI systeem moet hierop aangesloten worden en daarmee veilig functioneren. Zie Bijlage 13 voor de tekening van de quenchpijpen in PDF. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.9 | Overig
1.9.1 | De verwachte afronding van het finale stadium van acceptatie (de afronding van de klinische acceptatie - zie ook acceptatie protocol in de koopovereenkomst - zie Bijlage 1) is 2de kwartaal 2019. Leverancier realiseert zich de tijdspanne tussen het moment van levering en het moment van acceptatie en gaat hiermee akkoord zonder voorbehoud. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.9.2 | In principe moet het systeem kunnen geleverd worden op 2 januari 2019. Doch exacte leveringdatum zal in overleg met VUmc plaatsvinden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2 | TRAINING
2.1 | De Inschrijving is inclusief uitgebreide*applicatie training on site voor maximaal vijf MRI laboranten (per type systeem) in meerdere sessies. Daarnaast voor elk (uniek) type MRI systeem een jaarlijkse terugkomdag vanaf het moment dat de garantie periode afloopt, voor maximaal 5 laboranten. (* Uitgebreid betekent: 2 weken bij opstart met daarna nog minimaal 2 dagen later in te plannen) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.2 | De Inschrijving is inclusief training on site voor radiologen, waarbij 1/2 dag per subspecialisme radiologie (per type systeem). Daarnaast voor elk type (uniek) MRI systeem een jaarlijkse terugkomdag vanaf het moment dat de garantie periode afloopt, voor maximaal 5 radiologen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.3 | De Inschrijving is inclusief training voor klinisch fysici voorafgaand aan de fysische /technische acceptatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
|  | TOTAAL Punten DEEL I |  |  |  |  | 0

## DEEL II Beeldkwaliteit
DEEL II | Beeldkwaliteit | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
20
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens | Max Punten
1 | BEELDKWALITEIT
1.1 | Inschrijver wordt verzocht een aantal datasets aan te leveren in DICOM formaat. Deze datasets betreffen met name patiënt studies met klinische vraagstellingen die voor de beoordeling van de beeldkwaliteit relevant geacht worden. Inschrijver gaat akkoord met beoordelingsprotocol Beeldkwaliteit - Zie DEEL X - en conform de eisen en randvoorwaarden met betrekking tot het aanleveren van de datasets - Zie DEEL XI, en zal de gevraagde ingevulde tabel en de datasets aanbieden t.a.v. Mevr. Kristine van Peteghem (afdeling inkoop VUmc, Amstelveenseweg 601, 1007 MB), k.vanpeteghem@vumc.nl, binnen de sluitingsdatum van de inschrijving. De beeldkwaliteit van de geleverde sets moet realiseerbaar zijn met het aangeboden systeem binnen de opgegeven scanduur. Er wordt gescoord volgens scoringsmethodiek A waarbij geldt: De studies worden, per sectie, telkens gescoord door twee radiologen die bekend zijn met de betreffende type onderzoeken. Criteria zijn de beoordeelbaarheid, beeldkwaliteit (waaronder contrast-ruis en spatiele resolutie, met verdiscontering van beeldverbeteringsalgoritmen) en scantijd. In het specifieke geval van DTI en dynamische contrast series kan VUmc ook de kwaliteit van de resultaten van door ons toegepaste postprocessing op de door u aangeleverde beelden laten meewegen. Deze beoordeling is in twee delen gesplitst: als eerste zullen de radiologen individueel een ranking bepalen per aandachtsgebied. Daarna zal in consensus de gemiddelde ranking van een weging voorzien worden, waaruit de score volgt. |  | Wens | Svp invullen | 100
|  | TOTAAL Punten DEEL II |  |  | 100

## DEEL III Comfort
DEEL III | Gebruikers- en Patiënt comfort | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
20
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | GEBRUIKERS- EN PATIËNT COMFORT
1.1 | Het systeem is gebruiks- en patiëntvriendelijk. De mate waarin het systeem gebruiks- en patiëntvriendelijk is zal beoordeeld worden op basis van de site visit (3T (A)) in combinatie met de antwoorden op elders in dit PvE gestelde vragen, volgens scoring methodiek A, waarbij onder meer de volgende aspecten een rol zullen spelen: • het aantal handelingen nodig voor algemeen gebruik van het systeem • de complexiteit van de handelingen • het intuïtieve karakter van de bediening, de software, de protocollen • de afwezigheid van: handmatige reconstructies; wachten op beelden; veel handelingen • de hoeveelheid (fysieke) inspanningen die nodig is (b.v. hoeveel kracht moet de gebruiker uitoefenen bij uittrekken tafel in noodsituatie, gewicht van de RF spoelen) • in het bijzonder het comfort en gewicht van de mamma spoel • makkelijk verrijdbare tafel, makkelijk aan- en los te koppelen tafel • geschiktheid van de verrijdbare tafel voor hartmassage • hoogte van de tafel: hoe lager, hoe beter (belangrijk aspect) • geen verlies van tafelpositie bij het (tussentijds) uitschuiven van de tafel (graag afstand specificeren) • mogelijkheden aan- en uitzetten automatische tafelverschuiving • ergonomische functionaliteit en aspecten, zowel voor gebruiker als patiënt • mogelijkheid verschillende spoelen combineren zonder onderbreking tijdens 1 onderzoek uitwisselbaarheid van de spoelen 3T; Het gelijktijdig gebruik van diverse spoelen en het maken van spoelcombinaties • de hygiëne/steriliteit • de veiligheidsaspecten • mogelijkheid van het afspelen van geluid en beeld voor de patiënt met goede beeld en geluidskwaliteit • geluidsniveau modaliteit • transparantie overige parameters voor de gebruiker bij het aanpassen van sequentie parameters • wijze van exporteren van scanprotocollen, zowel voor uitwisseling tussen scanners als ter referentie (PDF formaat of vergelijkbaar) • volledigheid van het geëxporteerde (PDF) protocol. • intercom tussen bediening en scanruimte aanwezig met volume regelaar • het systeem heeft een toegankelijk protocol beheer en logische opbouw met mogelijkheid tot modificatie van protocollen op basis van standaardprotocollen • gemak positionering patiënt in de RF spoel • ontwerp stekker van de spoelen • (intuïtief) gebruik en mogelijkheden protocolbeheer • wijze van lineaire shimming • wijze van 2de orde shimming • mogelijkheid in vivo shimming op volledige automatische wijze • wijze van planning whole body imaging • scan efficiëntie, verhouding van werkelijke acquisitie t.o.v. prescan duur e.d. • wijze van instellen water/vet/siliconen suppressie bij mamma scans • gebruik van setup voor scans hoofd/hals met masker voor radiotherapie planningsdoeleinden |  | Wens |  |  |  | 100
Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: hoe meer/beter mogelijkheden (gebruiks- en patiënt vriendelijkheid), hoe meer punten.
1.2 | Specificeer in welke hoofdspoelen een passende koptelefoon geleverd wordt die voor 90% van de patiëntenpopulatie in de hoofdspoel past. Indien meerdere hoofdspoelen geleverd worden, specificeer dit dan voor alle hoofdspoelen. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
|  | TOTAAL Punten DEEL III |  |  |  |  | 100

## DEEL IV Functionaliteit
DEEL IV | Functionaliteit, Techniek | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
10
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | FUNCTIONALITEIT ALGEMEEN
1.0 | De aanschaf en aangeboden prijs betreft een 1,5 Tesla MRI, een 3 Tesla MRI - verwijzing 3T(A) - en een 3 Tesla MRI die aangewend kan worden voor research doeleinden - verwijzing 3T (B). In totaal 3 systemen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1 | Het betreft een MR scanner, geschikt voor klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2 | Het systeem voldoet aan de wet- en regelgeving en normstellingen op de datum van 1 oktober 2018, met uitzondering van mogelijke nieuw ontwikkelde spoelen die Inschrijver aanbiedt als onderdeel van de systeemfunctionaliteit en waarvoor geldt dat deze laatste moeten voldoen aan de wet- en regelgeving ten laatste 1 april 2019. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2 | MAGNEET
2.1 | Een ‘whole body’ magneet met een veldsterkte van 1,5 Tesla. |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
2.2 | Een ‘whole body’ magneet met een veldsterkte van 3 Tesla. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
2.3 | De magneet is supergeleidend. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.4 | Opgave van Cryogeen hervul periode bij klinisch gebruik in jaren. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.5 | Is er een quench knop in zowel de scannerruimte als in de bedienruimte aanwezig? Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.6 | Verloop van magneetveld:
2.6.1 | Verloop van magneetveld sterkte over korte tijd in < 0,1 ppm/uur. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.6.2 | Geef het verloop van de magneetveld sterkte over 24 uur in ppm/uur. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.7 | Bore:
2.7.1 | Geef de bore lengte inclusief “flare”. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
2.7.2 | De bore opening voor patiënt is minimaal 70 cm Geef de minimale bore diameter op in cm. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
2.8 | Homogeniteit B0-veld:
2.8.1 | Gegarandeerde homogeniteit van B0 veld over bol van 50 cm in volume root mean square < 4 ppm voor de 3T systemen. Specificeer de gegarandeerde waarde bij uw systeem, en de wijze waarop dit gemeten wordt. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
2.8.2 | Gegarandeerde homogeniteit van B0 veld over volume van 50x50x45 cm in volume root mean square < 4 ppm voor het 1.5 T systeem Specificeer de gegarandeerde waarde bij uw systeem, en de wijze waarop dit gemeten wordt. |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
2.8.3 | Gegarandeerde homogeniteit van B0 veld over bol van 20 cm in volume root mean square < 0,1 ppm. Specificeer de gegarandeerde waarde bij uw systeem, en de wijze waarop dit gemeten wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9 | Shimming:
2.9.1 | Mogelijkheid tot in vivo shimming op volledig automatische wijze. Noot: wijze van shimming wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.2 | Mogelijkheid tot in vivo shimming met correctie van 2de orde (kwadratische termen) of hoger. Geef aan welke orde shim hiermee mogelijk worden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.3 | Mogelijkheid tot image-based shimming Geef aan voor welke toepassingen dit bruikbaar is |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.4 | Beschrijf de werkwijze van 2e orde shimming. Geef hierbij expliciet aan of dit volledig automatisch verloopt, en of de shimming image-based is. Beschrijf de aanbevolen shimmethode voor neuro, cardio en mamma imaging. Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.5 | Beschrijf de werkwijze van 2e orde shimming voor spectroscopie. Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.6 | Mogelijkheid om bij een 2D multislice imaging per slice een andere, geoptimaliseerde shim instelling toe te passen. Geef aan hoe dit geïmplementeerd is. Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 100 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
2.9.7 | Beschrijf welke andere mogelijkheden het systeem heeft voor lokale shimming in bijvoorbeeld het hoofd/hals gebied. Scoringsmethodiek A waarbij geldt dat meer of betere mogelijkheden een hogere score opleveren. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 100 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3 | PATIENT SUPPORT (TAFEL)
3.1 | Tafel moet laag kunnen, tot 70 cm van de grond. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.2 | Tafel moet zowel links als rechts van de patiënt bediend kunnen worden, alsook de laser voor patiënt positionering. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.3 | Aan beide zijde van de gantry is een noodstop voor de tafelbeweging. Beschrijf waar deze zich bevinden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.4 | De horizontale positie van de tafel moet bediend kunnen worden vanaf de bedieningsconsole. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.5 | Tafel met geïntegreerde rugspoel. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.6 | De tafel moet een patiënt met een gewicht van meer dan 200 kg kunnen dragen. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.7 | De tafel moet bij een spanningsuitval met de hand horizontaal en omlaag bewogen kunnen worden (beiden). Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.8 | Tafel is verrijdbaar. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
3.9 | Vrij uitzicht (via een spiegel) vanuit de hoofdspoel naar een beeldscherm (toepassingen: fMRI en patiënt comfort). Specificeer de horizontale en verticale hoek waarbinnen een scherm zichtbaar is, hierbij mogen belemmeringen van het uitzicht in de hoeken als gevolg van de ronding van de tunnel worden genegeerd. Benoem voorts belemmeringen die plaatsing van een scherm bemoeilijken (zoals bijvoorbeeld uitstekende onderdelen van de tafel). Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III,1.1 |  | VRAAG | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
3.10 | Vrij uitzicht (via een spiegel) vanuit de hoofdspoel naar een beeldscherm (toepassingen: fMRI en patiënt comfort). Specificeer de horizontale en verticale hoek waarbinnen een scherm zichtbaar is, hierbij mogen belemmeringen van het uitzicht in de hoeken als gevolg van de ronding van de tunnel worden genegeerd. Benoem voorts belemmeringen die plaatsing van een scherm bemoeilijken (zoals bijvoorbeeld uitstekende onderdelen van de tafel). Noot: wordt meegenomen in de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
4 | RF SYSTEEM
4.1 | RF zender
4.1.1 | Specificeer het piekvermogen van de RF zender in kW |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.1.2 | Specificeer alwaar RF versterker bevindt (binnen of buiten de RF kooi). |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.1.3 | RF zender zend- en ontvangstbandbreedte voor protonimaging. Specifieer ontvangstbandbreedte in kHz. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.1.4 | De amplitudestabiliteit van de RF zender bij maximaal vermogen is beter dan 0.2dB over een periode van 1 minuut. Specificeer amplitudestabiliteit RF zender. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.1.5 | Specificeer de frequentiestabiliteit van de RF zender in ppb over een periode van 1 minuut. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.2 | RF ontvangstkanalen
4.2.1 | Het aantal RF ontvangstkanalen is minimaal 64 voor de 3T systemen |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
4.2.2 | Het aantal RF ontvangstkanalen is minimaal 48 voor het 1.5T systeem |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
4.2.3 | Mogelijkheid om kanalen te combineren zodat het mogelijk is om gelijktijdig gebruik te maken van meer kanalen dan het aantal onafhankelijke ontvangstkanalen. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.2.4 | De conversie van het ontvangstsignaal van analoog naar digitaal vindt binnen de RF kooi plaats. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3 | RF spoelen
4.3.1 | Ingebouwde body zend/ontvangst spoel:
4.3.1.1 | Maakt integraal onderdeel uit van de Inschrijving. Beschrijf de spoel |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.1.2 | Het systeem is voorzien van multi-transmit RF technologie, d.w.z. de RF zendspoel bestaat uit meerdere kanalen die onafhankelijk zijn aan te sturen, minimaal qua amplitude en fase. Het systeem heeft de mogelijkheid voor B1 shimming specifiek op de individuele patiënt, en op een specifiek deel van het imaging volume. Specificeer het aantal kanalen tijdens zenden, en beschrijf de mogelijkheden voor B1 shimming. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
4.3.1.3 | SNR van de body coil Geef de SNR waarde in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.1.4 | Homogeniteit <10% Definitie homogeniteit: (Smax-Smin)/(Smax+Smin)x100%. Geef de homogeniteitswaarde op. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.2 | Hoofd en hals phased array spoel 3T:
4.3.2.1 | Hoofd en hals phased array: De spoel moet gecombineerd kunnen worden met de spine array spoel. De spoel is voorzien van minimaal 32 kanalen/spoelelementen met ontvangstbereik primair in het hoofd. De spoel is geschikt voor gehele KNO gebied, plexus brachialis, en MRA carotide. Indien dit niet het geval is moet een aparte Head/Neck spoel aangeboden worden die te combineren is met de spine array. Beschrijf deze spoel(en). |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
4.3.2.2 | Links-rechts verschil in SNR < 10%. SNR wordt gemeten met SE in het gecombineerde beeld zonder correctie voor geometrische vervorming. Acceptabele meetmethodes zijn signaalbeeld (zonder correctie spoelgevoeligheid) / ruisbeeld (gescand zonder RF), of een herhaalde meting (bijv. 10x) waarbij de SD per pixel als maat voor ruis wordt genomen. Het verschil wordt gemeten in twee cirkelvormige ROIs met oppervlak ieder ca 10cm2, met het centrum op resp. 20% en 80% van de L-R as, op een willekeurige S-I locatie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
4.3.2.3 | SNR en homogeniteit van de hoofd/hals spoel(en) 3T Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG | [5 empty] | Geef op | Geef op
4.3.2.4 | Mogelijkheid om een hoofdspoel te kantelen, met als doel verhoging van patiënt comfort tijdens scans van het hoofd. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
4.3.3 | Hoofd en hals phased array spoel 1.5T;
4.3.3.1 | Hoofd en hals phased array geschikt voor gehele KNO gebied, plexus brachialis, en MRA carotide, voorzien van minimaal 16 kanalen. Beschrijf deze spoel. |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
4.3.3.2 | Links-rechts verschil in SNR < 10%. SNR wordt gemeten met SE in het gecombineerde beeld zonder correctie voor geometrische vervorming. Acceptabele meetmethodes zijn signaalbeeld (zonder correctie spoelgevoeligheid) / ruisbeeld (gescand zonder RF), of een herhaalde meting (bijv. 10x) waarbij de SD per pixel als maat voor ruis wordt genomen. Het verschil wordt gemeten in twee cirkelvormige ROIs met oppervlak ieder ca 10cm2, met het centrum op resp. 20% en 80% van de L-R as, op een willekeurige S-I locatie. |  | Eis | Svp invullen
4.3.3.3 | SNR en homogeniteit van de hoofd/hals spoel(en) 1.5T Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
4.3.3.4 | Mogelijkheid om de hoofdspoel te kantelen, met als doel verhoging van patiënt comfort tijdens scans van het hoofd. Er wordt gescoord volgens scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 50 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.4 | Rugspoel:
4.3.4.1 | Rugspoel is geschikt om een rug van minstens 95 cm af te beelden. Beschrijf deze spoel. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.4.2 | Aantal kanalen minimaal 12 binnen een FoV van 55 cm, gecombineerd met een afdoende spoelgevoeligheid om een gebied van 95cm af te beelden met de rugspoel. Geef aantal kanalen op en lengte van het afbeeldingsbereik |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.4.3 | Een hoger aantal spoelelementen/kanalen en een hoge spoeldichtheid voor de rugspoel is gewenst. Scoringsmethodiek A waarbij geldt: - 0 punten voor 12 elementen in 55 cm - maximale punten voor 60 of meer elementen in 55 cm |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 300 | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.4.4 | Te combineren met hoofdspoel/halsspoel. Geef aan hoe en met welke hoofdspoel |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.4.5 | Rugspoel is geïntegreerd in tafelblad. Geef aan of bij gebruik van welke spoelen de rugspoel van tafel verwijderd moet worden |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.4.6 | SNR en homogeniteit van de rugspoel Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.5 | Body phased array spoelen:
4.3.5.1 | De body phased array spoelen hebben (zonder herpositionering) een bereik van minimaal 75cm (van hals tot lies). Als hiervoor twee body phased array spoelen gecombineerd moeten worden dan mag er van de 2e spoel één geleverd worden voor beide 3T systemen als deze uitwisselbaar is tussen beide 3T systemen. Elke body phased array spoel heeft minimaal 8 kanalen. Beschrijf deze spoelen, inclusief de lengte van het af te beelden gebied bij gebruik van één array spoel. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.5.2 | Een groot aantal spoelelementen/kanalen en een hoge spoeldichtheid voor de body phased array spoel is gewenst. Geef aantal kanalen op en lengte van het afbeeldingsbereik Scoringsmethodiek A waarbij geldt: - 0 punten voor 12 elementen in 55 cm - maximale punten voor 60 of meer elementen in 55 cm |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 300 | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.5.3 | SNR en homogeniteit van de body phase array spoelen Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.6 | Perifere angio spoel:
4.3.6.1 | Perifere angio spoel is geschikt voor contrast angiografie van de beenvaten Beschrijf deze spoel. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf
4.3.6.2 | SNR en homogeniteit van de perifere angiospoel Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op
4.3.7 | Spoelenconfiguratie geschikt voor whole body imaging:
4.3.7.1 | Geef aan welke spoelen configuratie hiervoor gebruikt kan worden, en indien nodig, welke hiervoor additioneel geleverd worden. |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
4.3.8 | Flex spoelen medium en groot:
4.3.8.1 | Flex spoelen geschikt voor o.a. schouders, hand, pols, enkel, knie. Aantal kanalen is minimaal 16 De flex spoelen voor 3T zijn uitwisselbaar. Beschrijf de spoel. Indien genoemde anatomie niet met de 16 (of meer) kanaals flex spoel goed afgebeeld kan worden, of deze spoelen niet handig bruikbaar zijn voor deze toepassing, dan zijn de leverbare flex spoelen vereist, en additioneel is een dedicated schouder/hand/pols/knie/enkel spoel met minimaal 16 kanalen vereist voor 1.5T en één voor 3T. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.8.2 | SNR en homogeniteit van de flexspoelen Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
4.3.9 | Mammaspoel:
4.3.9.1 | Mammaspoel zonder puncteer optie, minimaal 16 RF ontvangstkanalen. De mammaspoel 3T(A) is ook te gebruiken op 3T(B), zijn dus voor 3T uitwisselbaar. Van belang zijn een comfortabele ligging voor de patiënt en een zo laag mogelijk spoelgewicht, Noot: wordt meegewogen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | Eis |  | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
4.3.9.2 | SNR en homogeniteit van de mammaspoel Geef de minimale SNR en homogeniteit in QA module op, ten behoeve van acceptatiemetingen. |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
4.3.10 | QA metingen spoelen:
4.3.10.1 | Specificatie van fantomen benodigd voor testen van SNR en homogeniteit en evt. uitgebreidere QC testen voor de geleverde RF spoelen. Specificeer de QC fantomen voor de RF spoelen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.10.2 | Specificatie van de protocol parameters zoals die gebruikt worden voor de QC testen van SNR en homogeniteit van RF spoelen. Beschrijf de protocol parameters van QC testen SNR en homogeniteit. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.10.3 | De onder 4.3.10.1 en 4.3.10.2 genoemde fantomen maken deel uit van de levering. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.11 | Overige Eisen/Wensen/Vragen
4.3.11.1 | Welke spoelen (inclusief spoelen die niet aangeboden worden) zijn uitwisselbaar tussen de beide 3T systemen. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG | [6 empty] | Beschrijf
4.3.11.2 | Geef het gewicht op van de verschillende spoelen; spoelen moeten makkelijk hanteerbaar zijn en niet te zwaar, en bij voorkeur gewicht <8 kg. Noot: wordt meegenomen bij beoordeling onder DEEL III, 1.1, waarbij mede gekeken wordt naar de combinatie gebruiksfrequentie; hanteerbaarheid en gewicht. Een rugspoel die bij elk onderzoek op tafel kan blijven liggen wordt niet gescoord dit moet wel beschreven worden. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
4.3.11.3 | Zijn er mogelijkheden tot gelijktijdig gebruik van diverse spoelen en het maken van spoelcombinaties? Geef aan welke spoelen gecombineerd gebruikt kunnen worden. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
5 | GRADIËNT SYSTEEM
5.1 | Maximale gradiëntsterkte voor iedere as is minimaal 44 mT/m bij een FoV van minimaal 45 cm. De maximale gradiëntsterkte in oblique richting is minimaal 76 mT/m. Maximale schakelsnelheid is minimaal 200 T/m/s voor iedere as bij een FOV van minimaal 45 cm. De maximale schakelsnelheid in oblique richting is minimaal 346 T/m/s. Bij deze schakelsnelheid moet de hier genoemde maximale gradiëntsterkte bereikt kunnen worden. NB: DEEL V "DWI-DTI prestatie" beschrijft wensen op het gebied van prestaties van diffusie imaging. Specificeer deze maximale gradiëntsterkte en daarbij horende schakelsnelheid die daadwerkelijk voor klinisch gebruik beschikbaar is voor alle toepassingen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
5.2 | Een groot FoV zonder tussentijdse tafelbeweging is gewenst. Specificeer het bruikbare image FoV in cm. Noot: wordt meegenomen in de beoordeling bij DEEL III, 1.1 |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer | Specificeer | Specificeer
5.3 | Geometrische nauwkeurigheid:
5.3.1 | De software is voorzien van een mogelijkheid voor correctie van geometrische vervorming als gevolg van gradiënt non-lineariteit. De correctie is instelbaar als parameter in het scanprotocol. Beschrijf de implementatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
5.3.2 | De correctie van geometrische vervorming als gevolg van gradiënt non-lineariteit kan in zowel twee dimensies ("in-plane") als in drie dimensies ("3D") toegepast worden. De keuze hiertoe is instelbaar als parameter in het scanprotocol. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
5.3.3 | Specificeer de maximale fout in de afgebeelde positie van een willekeurige marker binnen een bol met een diameter van 20 cm, als gevolg van fouten in het gradiëntveld, zonder correctie tijdens beeldreconstructie. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
5.3.4 | Specificeer de fout in de afgebeelde positie van een willekeurige marker binnen een bol met een diameter van 45 cm, als gevolg van fouten in het gradiëntveld, zonder correctie tijdens beeldreconstructie. Specificeer de maximale fout in afgebeelde positie. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer | Specificeer | Specificeer
5.3.5 | De fout in de afgebeelde positie van een willekeurige marker binnen een bol met een diameter van 20 cm, als gevolg van fouten in het gradiëntveld, na correctie tijdens beeldreconstructie, is ≤ 1,0 mm. Specificeer de maximale fout in afgebeelde positie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
5.3.6 | De fout in de afgebeelde positie van een willekeurige marker binnen een bol met een diameter van 45 cm, als gevolg van fouten in het gradiëntveld, na correctie tijdens beeldreconstructie, is ≤ 4,5 mm Specificeer de maximale fout in afgebeelde positie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
5.3.7 | Specificeer de fout in de afgebeelde positie van een willekeurige marker binnen een bol met een diameter van 45 cm, als gevolg van fouten in het gradiëntveld, na correctie tijdens beeldreconstructie. Specificeer de maximale fout in afgebeelde positie. |  | VRAAG |  |  | Svp invullen |  |  |  | Specificeer
5.4 | Specificeer meetmethode van ‘Eddy currents’ en maximale afwijking van gradiënten in % voor verschillende tijdsintervallen. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Specificeer | Specificeer | Specificeer
5.5 | Het is mogelijk met onderstaand fMRI protocol gedurende 30 minuten continu te scannen, ook als hiervoor een DTI protocol is gescand, zonder dat dit van invloed is op de TR van een DTI protocol dat hierna wordt gescand, en zonder dat er extra wachttijden tussen de scans nodig zijn. GRE single shot EPI, TE=28ms, TR=2200ms, FatSat, field of view 211x211mm, acquisitie matrix 64x64, circa 7/8 partial fourier, parallel imaging factor 2, slice thickness 3.0mm, 800 volumes (scantijd 29m20s). Specificeer tevens de kortst mogelijk TR gegeven de overige protocol parameters. |  | Eis |  |  | Svp invullen |  |  |  | Specificeer
5.6 | Is het mogelijk met onderstaand fMRI protocol gedurende 30 minuten continu te scannen, ook als hiervoor een DTI protocol is gescand, zonder dat dit van invloed is op de TR van een DTI protocol dat hierna wordt gescand, en zonder dat er extra wachttijden tussen de scans nodig zijn. GRE single shot EPI, TE=28ms, TR=2200ms, FatSat, field of view 211x211mm, acquisitie matrix 64x64, circa 7/8 partial fourier, parallel imaging factor 2, slice thickness 3.0mm, 800 volumes (scantijd 29m20s). Specificeer de kortst mogelijk TR gegeven de overige protocol parameters. Scoringsmethodiek B |  | Wens |  | Svp invullen |  | 300 |  | Specificeer
6 | HOSTCOMPUTER & RECONSTRUCTIE COMPUTER
6.1 | Hostcomputer
6.1.1 | Opgave van het besturingssysteem van de hostcomputer [Windows, Linux]. Specificeer operating systeem, incl. versie nummer, van de hostcomputer. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Ggeef op.
6.1.2 | Inschrijver ondersteunt minimaal Windows 7 of een Linux versie minimaal EL6 |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.2.1 | Welke garanties biedt Inschrijver als de ondersteuning van het OS is afgelopen en er dus geen (veiligheids) updates meer komen? |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.3 | Binnen welke termijn na release van een nieuwe versie van het besturingssysteem door de fabrikant hiervan heeft de Inschrijver zelf een software release voor de modaliteit beschikbaar welke onder dit nieuwe besturingssysteem draait. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
6.1.4 | Specificeer de hardware van de hostcomputer, waaronder het aantal en type processoren, en grootte van intern geheugen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.5 | De grootte van het werkgeheugen levert geen beperking op voor regulier gebruik, met adequate snelheid, in routine en advanced scanprotocollen en gelijktijdige postprocessing werkzaamheden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.6 | De hostcomputer is voorzien van een solid state harddisk met een opslagcapaciteit van minimaal 512GB. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.7 | Lokale opslagcapaciteit is minimaal 600.000 beelden met een matrixgrootte 256x256. Geef de capaciteit beschikbaar voor lokale opslag van beelden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.8 | Heeft de database een limiet voor het maximum aantal beelden dat lokaal opgeslagen kan worden? Zo ja welke? |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.9 | Heeft het systeem een limiet voor het maximum aantal beelden dat in één zendopdracht verstuurd kan worden naar een DICOM archief? |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.10 | Het systeem is beveiligd tegen virussen. Geef aan op welke manier |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.11 | Security updates aan het operating system en andere (systeem) software op de hostcomputer worden zonder voorbehoud actief door de aanbieder ondersteund. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.12 | Inschrijver test na het uitkomen van patches van het operating system zelf de uitwerking hiervan op het systeem en rapporteert de bevindingen - zonder dat VUmc hier zelf actie voor hoeft te ondernemen - voordat deze patches op het systeem worden geïnstalleerd. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.12.1 | Beschrijf in welke vorm deze communicatie plaatsvindt |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.12.2 | Geef aan wat de termijn is van uitkomen van de patches en de rapportage van de bevindingen aan het VUmc? |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.13 | De netwerkkaart die de MR scanner met het ziekenhuisnetwerk verbindt heeft een netwerksnelheid van 1Gbit/s of meer. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.14 | De aanbieder maakt gebruik van de standaard diensten en procedures van VUmc om werkzaamheden op afstand te verrichten. (remote acces overeenkomst IP-Sec) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.15 | Het systeem maakt geen gebruik van een door Inschrijver geleverde switch die verbonden is met het ziekenhuisnetwerk. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.16 | Lever het volledige netwerkarchitectuurschema aan. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.17 | Het is mogelijk om de netwerkinstellingen aan te passen. Als sommige instellingen niet aangepast kunnen worden, geef dan aan welke dit zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.18 | Hoe vaak vereist het systeem een herstart van een of meerdere (alle) systeem- en bedieningscomputers? Wordt deze herstart automatisch uitgevoerd? |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.19 | Inschrijver communiceert pro-actief kwetsbaarheden in het systeem die invloed hebben op de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van het systeem. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden direct aangeboden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.20 | Geen enkel systeemonderdeel vereist voor een correcte werking toegang tot systeemaccounts met beheertoegang in Microsoft Active Directory. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.21 | De oplossing voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.1.22 | Inschrijver ondersteunt de mogelijkheid om in te loggen met fingerprint of RFID batch. Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 100 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.1.23 | Een volledig ingevuld MDS2 formulier is onderdeel van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2 | Reconstructie computer
6.2.1 | Specificeer de eigenschappen van de reconstructie computer Geef aantal en type processoren, en intern geheugen op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.2 | Specificeer de reconstructiecomputer , o.a. qua CPU, werkgeheugen (RAM) |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.3 | De grootte van het werkgeheugen levert geen beperking op voor regulier gebruik, met adequate snelheid, in routine en advanced scanprotocollen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.4 | FFT reconstructiesnelheid > 50.000 beelden met volle 256x256 matrix per seconde. Specificeer de reconstructiesnelheid. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.5 | FMRI beelden (64x64 matrix, parallel imaging factor 2) van een 32-kanaals (of meer) hoofdspoel worden real-time gereconstrueerd. Test-case hiervoor is een fMRI scan van 10 minuten, waarbij de additionele reconstructietijd maatgevend is. De additionele reconstructietijd is gedefinieerd als de tijd vanaf het moment waarop de acquisitie eindigt tot het moment waarop het laatste beeld gereconstrueerd is. Deze additionele reconstructietijd bedraagt minder dan 5 seconden. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
6.2.6 | Specificeer de additionele reconstructietijd van een DTI scan (relevante parameters: 32-kanaals hoofdspoel (of meer), simultane slice excitatie factor 3, parallel imaging factor 2, matrix 128x128, ca 50 slices, ca 30 DTI richtingen, kortst mogelijke TR). De additionele reconstructietijd is gedefinieerd als de tijd vanaf het moment waarop de acquisitie eindigt tot het moment waarop het laatste beeld gereconstrueerd is. Beschrijf het protocol, de acquisitietijd en de additionele reconstructietijd. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf | Beschrijf
6.2.7 | Additionele reconstructietijd van mamma ultrafast DCE (DISCO/TWIST/..) bij gebruik van de aangeboden mammaspoel, volgens protocol specificaties van mamma DCE protocol (zie sectie sequenties). Vermeld of er gebruik is gemaakt van DIXON, compressed sensing etc. Beschrijf het protocol, de acquisitietijd en de additionele reconstructietijd. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf | Beschrijf
6.2.8 | Is de reconstructiecomputer voorzien van een grafische kaart voor GPU-gebaseerde parallel processing tijdens reconstructies die zich daarvoor lenen? Specificeer de GPU, welke toepassingen hier gebruik van maken en wat de winst hiervan is. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.9 | Beschrijf de wijze van schaling van de pixelwaardes. Beschrijf hierbij welke receiver gain settings er aanwezig zijn en hoe deze verwerkt worden, en welke schalingsfactor in de DICOM beelden aanwezig zijn. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.2.10 | Beschrijf de werkwijze om absolute signaalintensiteiten van 2 of meer sequentieel gescande series aan elkaar kunnen te relateren, bijvoorbeeld eenzelfde scan met meerdere flip angles. De instellingen (shim, F0, etc.) moeten zo veel mogelijk gelijk gehouden worden. Verder moeten de pixelwaardes vanuit DICOM beelden op de juiste manier geschaald worden zodat de signaalintensiteit van de twee series in absolute zin aan elkaar gerelateerd kan worden. Beschrijf additionele handelingen tijdens acquisitie, tijdens postprocessing (schaling van de beelden) en beschrijf alle beperkingen. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
6.3 | Certificering en rapportages
6.3.0 | Onderstaande eisen en wensen zijn van toepassing voor zover inschrijver een Cloud/IT oplossing buiten VUmc als integraal onderdeel van de Inschrijving opneemt. Indien Inschrijver Hier in de kolom "voldoet aan Eis/Wens" kiest voor het antwoord "N.v.t." zijn alle onderstaande eisen en wensen onder 6.3 verder niet van toepassing en kan voor elk van onderstaande eisen en wensen het woord "niet relevant" gekozen worden. Belangrijk: Inschrijver zal duidelijk moeten aangeven waarom niet van toepassing en evt. onderbouwen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef aan of een Cloud/IT oplossing buiten VUmc van toepassing is. beschrijf in het bijzonder waarom/ wanneer niet van toepassing. | Geef aan of een Cloud/IT oplossing buiten VUmc van toepassing is. beschrijf in het bijzonder waarom/ wanneer niet van toepassing. | Geef aan of een Cloud/IT oplossing buiten VUmc van toepassing is. beschrijf in het bijzonder waarom/ wanneer niet van toepassing.
6.3.1 | Inschrijver accepteert de VUmc bewerkersovereenkomt (Zie Bijlage 2). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.3.2 | Inschrijver voldoet aan 1 van onderstaande eisen (6.3.2.1. OF 6.3.2.2). (mogelijke combinaties zijn dus Ja resp. n.v.t. of n.v.t. resp. Ja voor de antwoorden op 6.3.2.1. resp. 6.3.2.2) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.3.2.1 | Inschrijver kan aantonen ISO/IEC 27001 en/of NEN7510 gecertificeerd te zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Lever het certificaat en de toepasselijkheidsverklaring aan. | Lever het certificaat en de toepasselijkheidsverklaring aan. | Lever het certificaat en de toepasselijkheidsverklaring aan.
6.3.2.2 | Inschrijver stelt zich tot doel binnen 1 jaar na ingang van het contract ISO/IEC 27001 EN/OF NEN7510 certificering te behalen. In het geval JA geantwoord wordt geldt heel expliciet het volgende: 1. Inschrijver toont met pre-audit rapportages aan dat het behalen van de certificering geloofwaardig is. 2. Inschrijver accepteert het niet behalen van de certificering als ontbindende voorwaarde in het geval |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Lever pre-audit rapportages aan | Lever pre-audit rapportages aan | Lever pre-audit rapportages aan
6.3.3 | Op aanvraag kan VUmc het meest recente auditverslag inzien. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.3.4 | De aangeboden dienst valt binnen de scope van de certificering. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.3.5 | Is Inschrijver ISO/IEC27002 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
6.3.6 | Is Inschrijver ISO/IEC 27017 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
6.3.7 | Is Inschrijver ISO/IEC 27018 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
6.3.8 | Geeft Inschrijver jaarlijks een SOC rapportage af conform ISAE3402 Type 2? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
7 | BEDIENINGSCONSOLE
7.1 | Bedieningsconsole
7.1.1 | Minimaal 1 flatscreen monitor. Beschrijf de monitor. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.1.2 | Tweede monitor waarop bijvoorbeeld post-processing applicaties zichtbaar gemaakt kunnen worden, zodat tegelijkertijd de scanlijst (measurement queue), planningsvensters en postprocessing applicaties zichtbaar zijn. Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 100 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.1.3 | Geef de grootte en resolutie van de monitoren. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | geef op
7.1.4 | Flat screen monitoren worden digitaal (DVI) aangestuurd. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.1.5 | De flat screen monitor wordt gekalibreerd volgens DICOM GSDF voor een secundaire (review) monitor. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.1.6 | Flatscreen monitor heeft geen ‘touchscreen’ functionaliteit. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.1.7 | Optische muis plus 1 reserve (totaal 2) per systeem. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.1.8 | 2 reserve toetsenborden indien uitwisselbaar tussen de 1,5T en 3T systemen, zo niet dan 3 reserve toetsenborden. |  | Eis | Svp invullen
7.1.9 | DICOM store naar DICOM CD/DVD. Cd/dvd brander in DICOM 3.0 formaat disk met mogelijkheid om een standaard DICOM viewer op de cd/dvd te plaatsen. Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 50
7.2 | Accessoires
7.2.1 | Mogelijkheid om mediaspeler aan te sluiten voor muziek voor de patiënt in de magneetruimte. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.2 | Alle accessoires en hulpmiddelen, zoals waarschuwingsborden voor sterk magneet veld, kussens, fixatiebanden, fixatie kussens voor in de hoofdspoel, ophangsysteem voor vlak tafelblad voor radiotherapie (indien van toepassing) maken onderdeel uit van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de accessoires en hulpmiddelen. | Beschrijf de accessoires en hulpmiddelen. | Beschrijf de accessoires en hulpmiddelen.
7.2.3 | Infuusstandaard, bevestigd aan tafel danwel een mogelijkheid om een infuus op te hangen aan de bore, maakt onderdeel uit van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.4 | Immobilisatiebanden maken onderdeel uit van de Inschrijving |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.4.1 | De immobilisatiebanden zijn van niet-absorberend materiaal en makkelijk te reinigen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.5 | Fixatiemateriaal (kussentjes, banden) in verscheidene maten, maken onderdeel uit van de Inschrijving Specificeer types fixatiemateriaal dat wordt meegeleverd, alsook de maten aub. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.5.1 | Het fixatiemateriaal is van niet-absorberend materiaal en makkelijk te reinigen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.6 | Ondersteuning voor de arm t.b.v. prikken infuus, etc. maakt onderdeel uit van de Inschrijving |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.7 | Specificeer welke accessoires niet onder een all-in onderhoudscontract vergoed worden. Zaken die hier niet genoemd worden, zijn in een later stadium niet als accessoire aan te merken. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
7.2.8 | Er is een budget van 2000,00 Euro (excl. btw) beschikbaar voor VUmc voor nabestelling additionele accessoires. Dit budget is onderdeel van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.3 | Contrastinjector
7.3.1 | Vumc bevestigt dat na gunning, via een separate ordertoekenning, per systeem een Bayer MRXperion contrastinjector zal worden aangekocht, op basis van onderstaande aspecten. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| Bayer MRXperion dubbel kops contrastinjector, Interface met PACS/RIS/SR, KVO mogelijkheid, eGFR/MDRD calculator, applicatie training voor key-users inclusief certificering, instructiemateriaal (E-learning indien beschikbaar) m.b.t. gebruik, reiniging, hygiëne en praktische onderhoud/omgang voor de key-users, inclusief installatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| Inschrijver gaat akkoord dat deze contrastinjectoren kunnen aangekocht worden door VUmc bij Inschrijver voor een prijs van maximaal 33.000 Euro ex btw per injector, tot 12 maanden na gunning. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| De kosten voor de installatie (incl kabels en dergelijke) zijn echter wel integraal onderdeel van deze Inschrijving. Dit betekent dus dat alle kosten mbt de installatie en afronding van de Bayer MRXperion injector(s) voor rekening zijn van Inschrijver, met uitzondering van de kosten van de Bayer injector(s) zelf, die middels een aparte order nadien zal/zullen worden aangeschaft. Onderhoudskosten maken hier op geen enkele manier deel van uit, m.a.w noch in het kader van deze Inschrijving, noch in een later stadium zal onderhoud van de Bayer injector(en) belegd worden bij de Inschrijver. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
8 | PATIËNT MONITORING, GATING EN VISUELE STIMULATIE
8.1 | Patiënt monitoring
8.1.1 | Patiënt monitoring visueel (CC video monitor) is aanwezig, met drie of meer camera's, waardoor er zicht is op de patiënt in de gantry vanuit de beide kanten, zicht op patiënt op tafel, en zicht op de ruimte tussen tafel en deur naar voorbereidingsruimte. De beelden van alle camera's worden op één monitor weergegeven (split screen). De camera's geven geen meetbare verstoring van het MR signaal. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2 | Gating
8.2.1 | Er is vector ECG met mogelijkheid om vanaf de console andere ´lead´ afleidingen te kunnen kiezen. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.2 | Geïntegreerde pulsoxymeter, bij voorkeur kwantitatief [in % O2 saturation]. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.3 | Ademhalingsgating. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.4 | De overdracht van ECG, ademhaling en pulssignalen is draadloos. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. Scoringsmethodiek B |  | Wens | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen | 100 | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.5 | Aanwezigheid van additionele sensoren (buiten de conventionele ademhalingsband) voor contactloze monitoring van de ademhaling. Achtergrond: geen voorbereiding nodig, altijd beschikbaar. Beschrijf de sensoren. Noot: wordt meegenomen bij beoordeling van DEEL III, 1.1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.6 | Display van alle bovenstaande fysiologische signalen bij zowel de bedieningsconsole alsook binnen bij de magneet. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.2.7 | Automatische ademcommando’s via de patiënt intercom |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
8.3 | Visuele stimulatie
8.3.1 | Eén 32" of groter MRI conditional hoge resolutie kleuren display voor gebruik in de MRI scanruimte. Beoogd gebruik is onder andere visuele stimulatie voor fMRI, en video display voor patiënt comfort. Plaatsing aan de achterkant van de magneet. Hoofdspoel is voorzien van achteruitkijkspiegel waaris het scherm bij voorkeur volledig zichtbaar is. Specificatie: DVI input met bekabeling tot in de bedieningsruimte, resolutie 1920 x 1080 of beter, scherm is verplaatsbaar door middel van statief op wielen. Installatie van aanpassingen aan RF filterpanelen is inclusief. Installatie voor gebruik in beide 3T scanruimtes, in beide 3T ruimtes bekabeling en (indien van toepassing) vaste voeding. Beschrijf welk deel van het scherm zichtbaar is in de spiegel van de hoofdspoel. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
9 | OVERIGE FUNCTIONALITEIT
Zie ook DEEL VI aangaande sequenties.
9.1 | Toepassing MR beelden voor radiotherapie planning
9.1.1 | Systeem voor het scannen van patiënten met masker voor hoofd/hals radiotherapie planning. Het systeem moet compatible zijn met Civco maskers met vijf-punts bevestiging (10 "pinpoints") type Posifix/Posicast. Indien de scanner voorzien is van een vlakke rugspoel dan mag dit systeem uit een gedeeltelijk tafelblad bestaan. Indien de scanner voorzien is van een tafelblad/rugspoel met gekromd bovenvlak dan moet dit systeem voorzien in een geheel tafelblad dat vlak is (flat table top), welke ook gebruikt kan worden voor planningsscans van stereotaxie rug, buik en onderbuik. Voor een flat table top (of een gedeeltelijk tafelblad langer dan 1m50) moet een systeem meegeleverd worden waarmee de tafel horizontaal aan de muur in de scanruimte bevestigd kan worden. Beschrijf het systeem, en beschrijf de aangeboden spoel configuratie. |  | Eis |  | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
9.1.2 | Spoelconfiguratie met veel kanalen voor hoofd/hals imaging met masker. Opgeven hoeveel kanalen bruikbaar zijn in de aangeboden spoelconfiguratie Scoringsmethodiek A waarbij geldt: hoe meer effectieve kanalen, hoe meer punten |  | Wens |  | Svp invullen |  | 300 |  | Beschrijf
9.1.3 | Het gewicht van de flat table top of base plate is 25 kg of minder. Specificeer het gewicht van de table top of plaat. |  | Eis |  | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
9.1.4 | Het gewicht van de flat table top of base plate is 6 kg of minder. Specificeer het gewicht van de table top of plaat. Scoringsmethodiek A waarbij geldt: - maximale punten voor een table top of base plate van 6kg of minder - 0 punten voor een table top of base plate van 20 kg of meer |  | Wens |  | Svp invullen |  | 100 |  | Beschrijf
9.1.5 | Bouwtechnische voorbereiding voor plaatsing van een LAP-lasersysteem voor MR-only radiotherapie planning. De voorbereiding moet dusdanig in de vloer weggewerkt kunnen worden dat er geen verhoging in de vloer is op de plaats waar de laserbrug gemonteerd kan worden. Alle (kosten verbonden aan) werkzaamheden (ook die aan de RF kooi) zijn onderdeel van de Inschrijving. |  | Wens |  | Svp invullen |  | 100 |  | Beschrijf
9.2 | Metaalartefact reductie
9.2.1 | Metaalartefact reductie sequenties zijn aanwezig, met technieken die beter reduceren dan de View Angle Tilting (VAT) techniek. Beschrijf het resultaat van de techniek bij een casus met veel metaal, zoals twee heupprotheses. Beschrijf bij welke contrasten (T1, T2, etc.) de techniek geïmplementeerd is. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
9.3 | Software pakketten postprocessing Bedieningsconsole
9.3.1 | Mogelijkheid tot maken van MPR´s. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
9.3.2 | Mogelijkheid tot maken van MIP´s. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
9.3.3 | Mogelijkheid tot maken van subtractiebeelden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
9.3.4 | Cine viewing. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
9.3.5 | Mogelijkheid tot maken van ADC beelden |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
9.3.6 | Mogelijkheid tot geautomatiseerde (zonder enige interactie van de gebruiker) berekening van MIP/MPR/subtractie/ADC, welke aan te passen zijn door de gebruiker. Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. Noot: wordt meegenomen bij de beoordeling van DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
9.3.7 | Mogelijkheid tot analyse van DSC neuro perfusie beelden, met minimaal berekening van een relatieve CBV map. Op de geëxporteerde (DICOM) rCBV map moet in Sectra PACS een ROI analyse uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld om tumorweefsel met een contra-laterale referentie te vergelijken. Dit betekent doorgaans dat de rCBV als grijswaarde beeld (SOP class "MR Image Storage" 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4) beschikbaar moet zijn, dus niet alleen als colour map (Secondary Captured) of kleurenoverlay. Beschrijf de functionaliteit, waaronder de gebruikte analyse methode (area above the curve, deconvolutie, leakage correctie, etc.), de berekende parameters, en de handelingen benodigd voor analyse. Beschrijf de mogelijkheden voor exporteren van rCBV maps. Beschrijf de werkwijze en handelingen benodigd voor analyse. Noot: beschreven werkwijze wordt beoordeeld onder DEEL III, 1.1 |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
| Bijkomende eis: Inschrijver geeft eveneens de prijs op die in mindering zal worden gebracht door Inschrijver, op verzoek van VUmc, indien blijkt dat deze geëiste functionaliteit niet (langer) nodig is omdat die volautomatisch kan uitgevoerd worden via de Portal oplossing die VUmc voornemens is aan te schaffen. Deze minderprijs is minimaal 50% van de listprijs van deze functionaliteit. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Geef op | Geef op | Geef op
9.3.8 | Berekening en overlay van fMRI activatie over anatomische beelden, zowel 2D als 3D. Voor 3D: mogelijkheid om MPR serie op te slaan van anatomie met activatie overlay. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
| Bijkomende eis: Inschrijver geeft eveneens de prijs op die in mindering zal worden gebracht door Inschrijver, op verzoek van VUmc, indien blijkt dat deze geëiste functionaliteit niet (langer) nodig is omdat die volautomatisch kan uitgevoerd worden via de Portal oplossing die VUmc voornemens is aan te schaffen. Deze minderprijs is minimaal 50% van de listprijs van deze functionaliteit. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Geef op | Geef op
9.3.9 | Mogelijkheid tot stitchen beelden t.b.v. Total body imaging. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10 | DICOM/IHE
10.1 | De volgende DICOM functionaliteiten is vereist :
10.1.1 | DICOM 3.0 worklist koppeling. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10.1.2 | DICOM store via netwerk. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10.1.3 | MPPS Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.1.4 | Storage Commitment. Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.1.5 | Query / Retrieve. Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.1.6 | Wordt DICOM Enhanced MR Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 ondersteund? Specificeer en licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt, en op welke manier dit gebruikt kan worden. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.1.7 | Wordt DICOM MR Spectroscopy Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 ondersteund? Specificeer en licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt, en op welke manier dit gebruikt kan worden. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.1.8 | Wordt DICOM Enhanced MR Color Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3 ondersteund? Specificeer en licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt, en op welke manier dit gebruikt kan worden. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.2 | DICOM conformance statement wordt aangeleverd bij indienen van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10.3 | De volgende IHE integratie profielen worden door de hoofdconsole ondersteund:
10.3.1 | Scheduled Workflow inclusief DICOM MPPS Licht toe op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.3.2 | Patiënt Information Reconciliation Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.3.3 | Consistent Presentation of Images Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.4 | Aanlevering van IHE “Integration Statements’ dient plaats te vinden tezamen met indienen van de Inschrijving |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10.5 | Het systeem voegt verschillende verrichtingen uit de DICOM worklist bij dezelfde patiënt in één onderzoek samen voor acquisitie, maar splitst deze voor verzending (study split). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.6 | Geef aan hoe wordt omgegaan met accession numbers, study UID, gesplitste of gedupliceerde series. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
10.7 | De software kan alle studies archiveren naar Sectra PACS (versie 19.3). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
10.8 | Het DICOM conformance statement is onderdeel van de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
11 | ALGEMEEN EN DIVERSEN
11.1 | Alle hulpmiddelen die nodig zijn voor periodieke kwaliteitscontroles, calibraties en performance evaluaties zoals fantomen en software maken integraal deel uit van de Inschrijving. Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. Beschrijf de mogelijkheden van het systeem, en geef een lijst van meegeleverde fantomen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
11.2 | Het systeem bevat diagnostische tools ten behoeve van 1e lijns storingsafhandeling, en deze maken deel uit van de Inschrijving. Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
11.3 | Specificeer welke accessoires niet onder een all-in onderhoudscontract vergoed worden. Zaken die hier niet genoemd worden, zijn in een later stadium niet als accessoire aan te merken. Specifieer. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
12 | OPTIONELE ITEMS
12.1 | RF spoelen
12.1.1 | Polsspoel, minimaal 16 kanalen Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf
12.1.2 | Knie array zend- ontvangstspoel, minimaal 16 kanalen Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf
12.1.3 | Oogspoel Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
12.1.4 | Hoofd RF zend en ontvangstspoel Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
12.1.5 | Schouder array ontvangstspoel, minimaal 16 kanalen Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf
12.1.6 | Mamma bioptie spoel: minimaal 16 kanalen, beschrijf de spoel Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
12.1.7 | Pediatric coil of pediatric flex coil positioner Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
12.2 | Overig
12.2.1 | Synthesische MRI (computed MR, synthetic MR, "Magic"). Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf | Beschrijf
12.2.2 | MR elastografie voor de lever, inclusief hardware (mechanische stimulator), pulssequenties en analyse software. Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf | Beschrijf
12.2.3 | Whole body imaging (T1, T2, DWIBS zoals bij sequenties gedefinieerd) Beschrijf en geef de prijs op. |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
12.3 | Software opties postprocessing
12.3.1 | Analyse software voor DTI Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG | [6 empty] | Beschrijf
12.3.2 | Analyse software voor ASL Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG | [6 empty] | Beschrijf
12.3.3 | Analyse software voor perfusie en/of permeabiliteit voor hals, mamma, lever, prostaat Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG | [5 empty] | Beschrijf
12.3.4 | Analyse software voor kwantitatieve flow analyse Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
12.3.5 | Analyse software voor perfusie analyse hart Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
12.3.6 | Analyse software voor volumetrische analyse van de hartfunctie Beschrijf de mogelijkheden van het pakket |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
|  | TOTAAL Punten DEEL IV |  |  |  |  | 2000

## DEEL V DWI-DTI Prestatie
DEEL V | Systeem Prestatie Diffusiegewogen Opnamen | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
20
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | We wensen sneller en sterker gradiënt systeem voor de 3T scanners dan de minimale eis zoals onder Deel IV, 5.1, met een betere performance voor diffusie gewogen opnamen. Deze wens geldt voor beide 3T systemen, waarbij de volgorde van prioriteit is (van hoog naar laag): 3T(B) - 3T(A) Specificeer de gradiënt performance van de aangeboden systemen voor klinisch gebruik in alle toepassingen. Geef helder aan wat de gradiënt performance is in elke willekeurige richting en in hoeverre maximale gradientsterktes gehaald kunnen worden bij maximale schakelsnelheid. Geeft eventuele gradiënt duty cycle beperkingen in klinische toepassingen weer. Scoringsmethodiek A op basis van onderstaande vragen, dus de systeem-performance wordt beoordeeld op daadwerkelijk prestatie in termen van beeldkwaliteit en efficiëntie in praktisch bruikbare klinische protocollen van het gehele systeem. Het referentieniveau voor puntenverdeling is het prestatieniveau van onze huidige GE Discovery MR750 scanner, alleen prestaties boven dit niveau geven punten. De beeldkwaliteit van DWI en DTI beelden die worden aangeleverd in DEEL II Beeldkwaliteit bepalen de diffusie imaging prestatie. Hiervoor geldt de scoringsmethodiek en criteria zoals in DEEL II omschreven. Hieronder staan 2 protocollen die gelijk zijn aan de opgevraagde beelden, welke we kwantitatief vergelijken op effectieve ruis in DiffusieTensor elementen en scan efficiëntie. |  | Wens |  | Svp invullen | Svp invullen | 100 |  | Beschrijf | Beschrijf
1.1 | Een korte echotijd (TE), echospacing (ESP), repetitietijd (TR) en totale acquisitietijd bij klinisch bruikbare DTI met (single) spin-echo (90-180) en single shot EPI readout is gewenst. Specificeer het meest efficiënte protocol in termen van TE, TR, ESP en totale acquisitietijd voor een klinisch bruikbare acquisitie van de hersenen met de volgende acquisitie parameters: scangebied = hoofd, acquisitiematrix=128x128, FoV=256x256mm, b=2000 s/mm2 in 30 of 32 richtingen en 5x b=0s/mm2, parallel imaging factor 2, volledige sampling van acquisitie matrix in de frequentie-coderingsrichting, sampling van acquisitiematrix in fase-coderingsrichting 60% of hoger, vetonderdrukking naar keuze d.m.v. water excitatie of vet saturatie, 70 coupes van 2 mm dikte, aansluitend (0mm gap), in axiale (transversale) oriëntatie, zonder parallel/multiband excitatie. Specificeer tevens de totale scantijd inclusief prescans. Het systeem moet de scan met de opgegeven TR ook daadwerkelijk zonder onderbreking kunnen uitvoeren. Alle richtingen van diffusieweging moeten (bij benadering) equidistant over een bol verdeeld zijn. Als u van mening bent dat single spin-echo DTI op uw systeem van onvoldoende kwaliteit is, mag ook een dataset met double spin-echo (90-180-180) worden aangeleverd. Geef een volledige specificatie van het gebruikte scanprotocol (als bijlage toe te voegen). Specificeer daarin ook welke fractie van k-space gemeten is, de richtingen van de diffusie gradiënten, de echospacing (ESP) en de TR. Lever tevens de DICOM beelden aan, zoals ook bij Deel X, serie N5 wordt gevraagd. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
1.2 | Een korte echotijd (TE), echospacing (ESP), repetitietijd (TR) en totale acquisitietijd bij multi-shell DTI met (single) spin-echo (90-180) en single shot EPI readout is gewenst. Specificeer het meest efficiënte protocol in termen van TE, TR, ESP en totale acquisitietijd voor een bruikbare acquisitie van de hersenen met de volgende acquisitie parameters: scangebied = hoofd, acquisitiematrix=128x128, FoV=256x256mm, multishell b=1000 s/mm2 in 48 richtingen, b=2000 s/mm2 in 48 richtingen, b=3000 s/mm2 in 48 richtingen, 10x b=0, parallel imaging (PI) factor 2, volledige sampling van acquisitie matrix in de frequentie-coderingsrichting, sampling van acquisitiematrix in fase-coderingsrichting 60% of hoger, vetonderdrukking naar keuze d.m.v. water excitatie of vet saturatie, 60 coupes van 2 mm dikte, aansluitend (0mm gap), in axiale (transversale) oriëntatie, met multiband (MB) parallel excitatie factor 3. Indien de combinatie MB=3x en PI=2x niet mogelijk is (te veel artefacten) lever dan data met de meest efficiënte combinatie MB en PI. In dat geval verrekenen wij in de scoring de nadelen van verlagen van PI factor, te weten verlaging spatiele resolutie en toename geometrische vervorming. Specificeer tevens de totale scantijd inclusief prescans. Het systeem moet de scan met de opgegeven TR ook daadwerkelijk zonder onderbreking kunnen uitvoeren. Alle richtingen van diffusieweging moeten (bij benadering) equidistant over een bol verdeeld zijn. Als u van mening bent dat single spin-echo DTI op uw systeem van onvoldoende kwaliteit is, mag ook een dataset met double spin-echo (90-180-180) worden aangeleverd. Geef een volledige specificatie van het gebruikte scanprotocol (als bijlage toe te voegen). Specificeer daarin ook welke fractie van k-space gemeten is, de richtingen van de diffusie gradiënten, de echospacing (ESP) en de TR. Lever tevens de DICOM beelden aan, zoals ook bij Deel X, serie N6 wordt gevraagd. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf | Beschrijf
|  | TOTAAL Punten DEEL V |  |  |  |  | 100

## DEEL VI Pulssequenties
DEEL VI | Pulssequenties | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
20
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist x 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | Body Sequenties
1.1 | Balanced SSFP met vetonderdrukking. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2 | T2-gewogen TSE/FSE met 90-graden "restore" puls en lange TE (ca 300ms) ("Kiefer protocol"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3 | T2-gewogen TSE/FSE met variabele flip angle refocussing pulsen (productnamen SPACE/VISTA/MVOX/CUBE) met fatsat. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.4 | T2-gewogen single-shot TSE/FSE zonder en met fatsat, met gating d.m.v. navigator. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.5 | Axiale en coronale DWI, zowel free breathing als mogelijkheid voor triggering/gating/navigator. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.6 | PD-gewogen TSE/FSE |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.7 | T1-gewogen TSE/FSE met onderdrukking van vetsignaal. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.8 | T2-gewogen TSE/FSE met onderdrukking van vetsignaal. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.9 | T2-gewogen TSE/FSE met STIR vetonderdrukking. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.10 | 2D T1-gewogen GRE in/uit fase. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.11 | 3D T1-gewogen DIXON water-vet separatie met mogelijkheid tot reconstructie van in/uit fase beelden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.12 | 3D GRE dynamisch contrast multi-fase lever opname pre-contrast, vroeg arterieel, laat arterieel, porta-veneuze fase, late fase. Beschikbaarheid van protocollen voor breathhold, gating, triggering en free-breathing. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.13 | 3D TSE/FSE T2-gewogen met lange TE voor MRCP, met mogelijkheden voor ademhalings triggering/gating. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.14 | T2* kwantificatie, 2D en zo mogelijk ook 3D GRE multi echo voor toepassing ijzerstapeling lever. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.15 | 3D contrast-enhanced angiografie (GRE met korte TR/TE, korte RF puls, partial echo sampling, k-space sharing technieken) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden. Beschrijf voor welke toepassingen de timing evaluatie geschikt is, bijv. CE-MRA of multi-phase lever imaging
1.16 | Contrast bolus timing evaluatie: mogelijkheden om real-time de aankomst van contrastmiddel te visualiseren, en vervolgens op het juiste moment de acquisitie te starten |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
Whole body Imaging:
1.17 | 2D T2-gewogen TSE/FSE met adiabatische STIR vetonderdrukking en/of DIXON water-vet separatie. Beschrijf de mogelijkheden voor whole body imaging met aangeboden spoelen configuratie |  | Eis | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
1.18 | Whole body diffusion imaging, axiaal met diverse tafelposities gescand, coronale whole body reconstructies van DWI en ADC beelden. Optimalisatie voor homogeniteit vet-onderdrukking en signaal, en beperkte geometrische vervorming. |  | Eis | Svp invullen
1.19 | Whole body T1-gewogen TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen
1.20 | De body sequenties zullen in hun totaliteit beoordeeld worden op basis van elk van onderstaande aspecten, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem: Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: Hoe meer en beter de functionaliteit hoe meer punten. |  | Wens |  |  |  | 500
| Beelden van lever en abdomen zonder ademhalingsartefacten. Beschrijf de mogelijkheden van het aangeboden systeem voor ademhalingstriggering, -gating, self-gating, navigators en/of andere sensoren, en/of bijvoorbeeld beschikbaarheid van free-breathing protocollen. Beschrijf tevens voor welke toepassingen/sequenties die mogelijkheid kan worden gebruikt. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Geavanceerde versnellingstechnieken voor 3D GRE dynamische contrast-enhanced multi-fase lever opnames. Hierbij valt te denken aan view-sharing (pseudo-random met sampling van centrum k-space in elke tijdsfase), alternatieve k-space sampling schema's (radieel, stack-of-stars) en/of compressed sensing. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Uitgebreide mogelijkheden om T1-enT2-gewogen TSE/FSE opnames met onderdrukking en/of scheiding van vetsignaal te maken. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden en beperkingen
| Mogelijkheden voor abdominaal gebruik van simultane multislice excitatie. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden en beperkingen
| Beschikbaarheid van technieken om de spatiele resolutie te verhogen en/of geometrische vervorming te verlagen t.o.v. standaard EPI readout van bijvoorbeeld prostaat of rectum. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Beschikbaarheid van technieken om de geometrische vervorming van EPI diffusiebeelden te beperken bij DWI opnames van bijvoorbeeld prostaat of rectum bij aanwezigheid van een heupprothese. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Mogelijkheden om bij DWI beweging en/of vervorming door eddy-currents te corrigeren. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Alle nieuwe functionaliteit op gebied van compressed sensing voor body imaging wordt kosteloos aangeboden gedurende 2 jaar na acceptatie van de systemen. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Computed DWI, d.w.z. DWI beelden met hoge b-waarden berekend uit beelden met lage b-waarden. |  | VRAAG | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Kwantificatie van vetfractie in de lever d.m.v. DIXON en/of spectroscopie. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Single voxel spectroscopie in combinatie met navigator. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
Whole Body Imaging:
1.21 | Soepele, dedicated workflow voor whole body imaging. Beschrijf de mogelijkheden. Noot: Dit wordt gescoord onder DEEL III, 1.1 |  | VRAAG |  |  |  |  | Beschrijf
2 | Cardio Sequenties
2.1 | 3D shim mogelijkheid van het hoofdmagneetveld met flowcompensatie of gelijkwaardige technologie, zodat effectieve shimming in de cardiale regio mogelijk is. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.2 | Anatomie: SSFP multi-slice imaging, ECG triggered, zowel single shot techniek waarbij 1 beeld binnen een hartslag wordt opgenomen als gesegmenteerd over meerdere hartcycli. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.3 | Anatomie: GE multi-slice imaging, ECG triggered, zowel single shot techniek waarbij 1 beeld binnen een hartslag wordt opgenomen als gesegmenteerd over meerdere hartcycli. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.4 | Anatomie: TSE/FSE T1 en T2 gewogen, ECG triggered, met dubbel IR preparatie ter onderdrukking van het bloed signaal, zowel single shot techniek waarbij 1 beeld binnen een hartslag wordt opgenomen als gesegmenteerd over meerdere hartcycli. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.5 | Functie: Cine SSFP pulse sequentie, 2D, retrospectief ECG triggered Met een temporele acquisitie resolutie ≤ 47 ms, spatiele acquisitie resolutie ≤1.8x1.3x5 mm5, FOV ≥ 340x270 mm2, met een scanduur ≤13 hartslagen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.6 | Functie: Cine SSFP pulse sequentie, 2D, real-time imaging. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.7 | Functie: Cine GE pulse sequentie, 2D, retrospectief ECG triggered. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.8 | First pass myocard perfusie imaging: met een 2D saturatie recovered spoiled pulse sequentie (GRE) met minimaal 3 korte as opnames elke hartslag bij een hartritme van 110 slagen/min, met als imaging parameters FOV ≥ 350x300 mm, inplane acquisitie resolutie ≤2 mm, acquisitie window per beeld < 100 ms, plakdikte ≤8 mm. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.9 | Oedeem imaging d.m.v. T2 gewogen opnamen als breath-hold techniek met goed vet en bloedonderdrukking. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.10 | LGE: IR GE, 2D, ECG triggered, breath-hold met reële reconstructie (fase sensitief) spatiele resolutie ≤ 1,6x1,4 mm2, plakdikte ≤ 5 mm, acquisition window in cardiac cycle ≤ 240 ms, scantijd ≤ 16 hartslagen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.11 | LGE: IR GE, 3D, ECG triggered, ademhalingsgating. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.12 | LGE: IR SSFP of GE, 2D, single shot imaging. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.13 | TI scout sequentie ter bepaling van TI in LGE imaging, breath-hold. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.14 | Kwantitatieve flow metingen: 2D fase contrast flow meting (Qflow), in-plane en through-plane met een Venc range van minimaal 20-800 cm/s. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.15 | Kwantitatieve flow metingen: 4D fase contrast flow metingen. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.15.1 | Indien hierbij sprake is van jaarlijks terugkerende kosten, is aanbieding inclusief een kosteloos abonnement voor 10 jaar zijn. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
2.16 | T1, T2 en T2* mapping sequentie van het myocard; opname techniek in een breath-hold. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.17 | Cardiale tagging cine, breath-hold, met mogelijkheid van zowel een lijn als een raster grid, ECG getriggered |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
2.18 | De Cardio sequenties zullen in hun totaliteit beoordeeld worden op basis van elk van onderstaande aspecten, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem: Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: Hoe meer en beter de functionaliteit hoe meer punten. |  | Wens |  |  |  | 500
| Functie: 2D Cine SSFP / GE pulse sequenties met prospectieve ECG gating. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Functie: 3D cine imaging van het gehele hart in een breath-hold met versnellingstechnieken. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| First pass perfusie: 3D cardio perfusie protocol. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| First pass perfusie: Automatische inplane bewegingscorrectie bij 2D perfusie metingen. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| LGE: IR GE, 3D met reële reconstructie (fase sensitive reconstructie). |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| LGE: IR GE, 2D, ECG triggered, breath-hold, met artefactreductie van B0 veld verstoring door een pacemaker. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| kwantitatieve flow metingen: Zowel retrospectieve als prospectieve ECG gating mogelijkheid voor 2D en 4D flowacquisities, en ademhalingsgating voor 4D flowmetingen. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Acceleratie door middel van compressed sensing technieken: geef aan in welke van de cardiale scantechnieken dit geïmplementeerd is, met welke functionaliteit en effectieve versnelling. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Alle nieuwe functionaliteit op gebied van compressed sensing voor cardio imaging wordt kosteloos aangeboden gedurende 2 jaar na acceptatie van de systemen. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| T1, T2 mapping sequentie van het myocard met inplane bewegingscorrectie. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| scanparameter optimalisatie afhankelijk van patiënt condities zoals hartritme, ademhaling, en vermogen tot vasthouden van de adem. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| mogelijkheid tot interactieve cardiale imaging, waarbij real-time plakpositie kan worden aangepast |  |  | Svp invullen |  |  |  | beschrijf mogelijkheden
3 | Extremiteiten Sequenties
3.1 | T2-gewogen TSE/FSE met 90 graden "flip-back" puls, zonder of met chemical shift en STIR vetonderdrukking naar keuze |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
3.2 | T1-gewogen TSE/FSE met chemical shift en STIR vetonderdrukking naar keuze |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
3.3 | PD-gewogen TSE/FSE met vetonderdrukking |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
3.4 | 3D Combined-echo multi-echo GRE T2* imaging (productnamen: MEDIC, MERGE, M-FFE) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
3.5 | 3D T1-gewogen fast spoiled GRE |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
3.6 | 3D T2-gewogen FSE/TSE met variable flip angle (productnamen "SPACE", "CUBE", "VISTA"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4 | KNO Sequenties
4.1 | Sequenties moeten geschikt zijn voor toepassing in hoofd/hals gebied. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.2 | PD-gewogen SE en TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.3 | T1-gewogen SE en TSE/FSE met en zonder FatSat. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.4 | 3D T2-gewogen TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.5 | STIR T2-gewogen SE en TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.6 | Hoge resolutie 3D bSSFP dual excitation (0/180 deg phase shift: "CISS", "FIESTA-C"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.7 | DWI (EPI) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.8 | Non-EPI coronale DWI; vrij van EPI vervorming. bijv. op basis van single-shot TSE/FSE of BLADE/PROPELLER. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.9 | 3D contrast-enhanced angiografie (GRE met korte TR/TE). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.10 | 2D en 3D Time-of-Flight MRA. 3D: multi-slab overlapping (MOTSA). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.11 | Dynamische CE angio met key-hole imaging techniek (productnamen bijv. "TWIST", "TRICKS"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
4.12 | 3D T1 fat-sat. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de aanbevolen techniek
4.13 | 3D Ultrafast DCE perfusie sequentie waarbij centrum van k-space voor elke tijdsfase volledig wordt bemonsterd, en in de periferie van k-space (pseudo) random wordt ondersampled en k-lijnen worden "gedeeld" met naburige tijdsfasen. Productnamen hiervan zijn bijvoorbeeld "DISCO" en "TWIST". Optioneel voorzien van FatSat. Voorzien van acceleratietechnieken zoals parallel imaging in 2 richtingen en compressed sensing. Geschikt voor sub-millimeter resolutie imaging in de orbita. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
4.14 | De KNO sequenties zullen in hun totaliteit beoordeeld worden op basis van elk van onderstaande aspecten, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem: Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: Hoe meer en beter de functionaliteit hoe meer punten. |  | Wens |  |  |  | 200
| Vervormingsarme DWI hals. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden en gebruikte technieken zoals non-EPI DWI, segmented EPI, optimalisatie B0 homogeniteit in de hals
| Vervormingsarme DWI orbita. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden en gebruikte technieken zoals non-EPI DWI, segmented EPI, optimalisatie B0 homogeniteit in de orbita
| Simultaan (interleaved) scannen van twee slice groepen met verschillende oriëntaties (bijv. kaakkopjes L/R). |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| 3D T1 FSE/TSE met variabele flip angle ("SPACE", "CUBE", "VISTA") met vet onderdrukking, geschikt voor imaging in de hals. |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| Zero-TE of ultra-short TE sequenties. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
5 | Mamma Sequenties
5.1 | 3D T1-gewogen gradiënt echo met robuuste vet onderdrukking (STIR met adiabatische inversie). |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
5.2 | 3D spoiled GRE geoptimaliseerd voor anatomische details borstweefsel, sub-millimeter resolutie zonder vet saturatie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
5.3 | T2-gewogen TSE/FSE met STIR; instelbare vet/siliconen/water suppressie d.m.v. adiabatische frequentie-selectieve inversiepuls. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
5.4 | T1-gewogen DIXON water-fat separatie. Noot: de werkwijze voor het instellen van vet/siliconen/water suppressie zal worden beoordeeld onder DEEL II, 1.1 |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de werkwijze voor het instellen van vet/siliconen/water suppressie
5.5 | DWI geoptimaliseerd voor de borst: robuuste vetonderdrukking en maatregelen om geometrische vervorming te beperken, optie voor meerdere b-waardes waarbij aantal averages voor iedere b-waarde apart instelbaar is. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Geef gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit
5.6 | 3D Ultrafast DCE perfusie sequentie waarbij centrum van k-space voor elke tijdsfase volledig wordt bemonsterd, en in de periferie van k-space (pseudo) random wordt ondersampled en k-lijnen worden "gedeeld" met naburige tijdsfasen. Voorzien van robuuste vet-onderdrukking of DIXON water-vet separatie en geavanceerde acceleratietechnieken (parallel imaging in twee richtingen en/of compressed sensing). Productnamen hiervan zijn bijvoorbeeld "DISCO" en "TWIST". Alternatieve sequenties met vergelijkbare prestaties (bijv. 3D undersampled radial imaging) kunnen ook voldoen aan deze eis. Minimale vereiste is temporele resolutie van 4.3s bij een spatiele resolutie van 0.88 x 1.06 x 2.2mm bij FoV 340x340x176 met vet saturatie of DIXON water-vet separatie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de implementatie in detail
5.7 | De Mamma sequenties zullen in hun totaliteit beoordeeld worden op basis van elk van onderstaande aspecten, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem: Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: Hoe meer en beter de functionaliteit hoe meer punten. |  | Wens |  |  |  | 200
| Mogelijkheid tot het maken van een flip-angle array voor T1 mapping als onderdeel van DCE analyse. Belangrijk is hierbij dat alléén de amplitude van de RF puls wijzigt, en alle andere instellingen verder gelijk blijven. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de implementatie
| Ultrafast DCE (zie eisen) waarbij de temporele resolutie (en hieraan ten grondslag liggende k-space sharing) voor late tijdfases te verlagen is, bij gelijkblijvende spatiele resolutie. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de implementatie
| B1-mapping |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de implementatie
6 | Mra Sequenties
6.1 | Balanced SSFP met FatSat. |  | Eis | Svp invullen
6.2 | Dynamische CE angio met key-hole imaging techniek (productnamen bijv. "TWIST", "TRICKS" of "DISCO"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.3 | Contrast bolus timing evaluatie: mogelijkheden om real-time de aankomst van contrastmiddel te visualiseren, en vervolgens op het juiste moment de acquisitie te starten. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
6.4 | Total body angio met 1 contrast bolus. Bereik: aorta boog tot en met bekken vaten. Minimaal 2 tafelposities. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de workflow. Hoe worden de series gepland, zijn de slice stacks gekoppeld of moeten de stacks van verschillende tafelposities apart gepland worden.
7 | Neuro Sequenties
7.1 | 3D FLAIR met TSE/FSE variable flip angle (productnamen "SPACE", "CUBE", "VISTA"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.2 | 3D T1-gewogen inversion recovery fast gradiënt-echo (MPRAGE of IR-FSPGR) Instelbaar selectieve/non-selectieve excitatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.3 | PD-gewogen SE en TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.4 | T1-gewogen SE en TSE/FSE met en zonder FatSat. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.5 | T2-gewogen SE en TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.6 | Single shot T2-gewogen TSE/FSE. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.7 | 2D en 3D spoiled GRE, met vrij instelbare TR/TE/bandbreedte. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.8 | DWI (EPI) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.9 | DTI, double spin-echo, EPI readout, minimaal 60 richtingen, maximale b-waarde minimaal 2000 s/mm2. |  | Eis | Svp invullen
7.10 | DTI, double spin-echo, EPI readout, minimaal 60 richtingen, maximale b-waarde minimaal 10000 s/mm2. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
7.11 | Multi-shell diffusion imaging, met vrije keuze van b-waarden, voor iedere b-waarde moeten de richtingen van diffusieweging vrij te kiezen zijn. Beschrijf de wijze waarop dit gebruikt kan worden tijdens acquisitie, en op welke manier de diffusie weging (b-waarde en richting) in de DICOM header terug te vinden is. Noot: Dit wordt beoordeeld onder DEEL III, 1.1 |  | Eis |  |  | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf
7.12 | DTI acceleratie d.m.v. simultane slice excitatie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden en de maximale versnellingsfactor gegeven de aangeboden hoofdspoel
7.13 | Non-EPI coronale DWI (o.a. voor toepassing in cholesteatoom protocol) bijv. op basis van single-shot TSE/FSE of BLADE/PROPELLER. Zie ook KNO sequenties. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.14 | Multi-phase 2D gradiënt-echo EPI geschikt voor T2*-gewogen DSC perfusie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden. Beschrijf ook de opties voor de acquisitie slice volgorde, waarbij wij de voorkeur hebben voor ascending, bij voorkeur niet interleaved.
7.15 | 3D T1-gewogen DCE perfusie/permeability, bijvoorbeeld voor hoge-resolutie DCE imaging in de orbita. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
7.16 | 2D en 3D Time-of-Flight MRA 3D: multi-slab overlapping (MOTSA) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.17 | 3D PC angio met diverse flow mogelijkheden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.18 | 3D contrast-enhanced angiografie (GRE met korte TR/TE, korte RF puls, partial echo sampling). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.19 | Dynamische CE angio met key-hole imaging techniek (productnamen bijv. "TWIST", "TRICKS" of "DISCO") |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.20 | 2D fase-contrast flow kwantificatie. Ook lage Venc voor CSF flow. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.21 | 3D susceptibility-weighted imaging. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden voor acquisitie en post-processing
7.22 | Spectroscopie door middel van SVS en 2D CSI, PRESS lokalisatie techniek. Beschrijf op welke wijze de spectro ruwe data in LC-model geïmporteerd kunnen worden. Beschrijf tevens op welke wijze de (fourier getransformeerde) spectra van zowel SVS als CSI als DICOM beeld naar PACS gestuurd kunnen worden. Noot: dit wordt beoordeeld onder DEEL III, 1.1 |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf
7.23 | Viewing op de host computer van SVS fourier getransformeerde data, basis functionaliteit analyse: fourier transformatie, fase correctie, water onderdrukking, eddy current correctie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
7.24 | Functional MRI d.m.v. multi-phase T2*-gewogen EPI acquisitie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
7.25 | Bij uitvoeren van een fMRI stabiliteitstest (ook bekend als "Weisskoff test" of "fBIRN test") zoals gedefinieerd in "Friedman, L. and Glover, G. H. (2006), Report on a multicenter fMRI quality assurance protocol. J. Magn. Reson. Imaging, 23: 827–839. doi:10.1002/jmri.20583" is de trend of "drift" lager dan 5%, zijn er geen frequenties in het residu spectrum met significant afwijkende magnitude, en is het verschil tussen SNR en SFNR kleiner dan 10%. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
7.26 | Mogelijkheid voor real-time analyse en display van activatie (block design) tijdens fMRI scan. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
7.27 | Mogelijkheid voor triggering van externe stimulus PC op basis van 1e slice van ieder volume, of op basis van block design. Trigger signaal moet galvanisch gescheiden zijn. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
7.28 | Het maximum aantal beelden dat in één fMRI series gescand kan worden is 50000 of meer. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen
7.28.1 | Zijn er beperkingen aan het maximum aantal beelden dat in één fMRI serie gescand kan worden? |  | VRAAG | [5 empty] | Geef op
7.29 | Totale wervelkolom mogelijkheden (stitching). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.30 | Groot FOV voor wervelkolom (50 cm). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.31 | Proton-density opnames myelum. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.32 | Hoge resolutie 3D bSSFP dual excitation (0/180 deg phase shift: "CISS", "FIESTA-C"). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.33 | STIR fat sat voor SE en TSE/FSE, DWI incl. wervelkolom. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.34 | Neurografie d.m.v. hoge-resolutie STIR 3D FSE/TSE met variable flip-angle, geoptimaliseerd voor het afbeelden van perifere zenuwen in bijvoorbeeld plexus brachialis of plexus sacrialis. Tevens diffusie-imaging geoptimaliseerd voor neurografie. Niet vereist/gewenst: DTI en postprocessing DTI voor toepassing specifiek bij neurografie. |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
7.35 | Intracranial vessel-wall / black blood imaging. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden, 2D/3D, beschikbare technieken om het signaal van bloed te onderdrukken.
7.36 | Sequenties robuust voor beweging zoals bijv. single-shot T2 of BLADE/PROPELLOR sequenties. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer functionaliteit, denk hierbij ook aan kinderprotocollen.
7.37 | Pseudo-continuous arterial spin labeling (PCASL) voor kwantificatie van cerebrale perfusie. Onze voorkeur gaat uit naar 3D PCASL. Beschrijf de labeling techniek en de opties voor read-out (bijv. 2D EPI, 3D GRASE, 3D spiral FSE, etc.), opties voor multi-post-label delays zoals bijvoorbeeld Hadamard encoding |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf
7.38 | 3D multi-echo GRE voor quantitative susceptibility mapping (QSM). Hiervoor zijn fase beelden benodigd, bij voorkeur coil-combined na correctie voor fase-offsets. Beschrijf op welke wijze dit mogelijk is, en op welke wijze geschikte fase beelden geproduceerd kunnen worden. Denk hierbij aan wijze van coil combining en wel/niet toepassen van geometrische correctie (2D/3D GradWarp). Noot: dit wordt beoordeeld onder DEEL III, 1.1 |  | Eis |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf
7.39 | Magnetization transfer (MT), geschikt voor kwantificatie MT ratio |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
7.40 | Stille sequenties (anders dan zero-TE) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer geluidsniveau en functionaliteit
7.41 | De Neuro sequenties zullen in hun totaliteit beoordeeld worden op basis van elk van onderstaande aspecten, geef aan bij onderstaande vragen of deze functionaliteit aangeboden wordt per systeem: Scoringsmethodiek A, waarbij geldt: Hoe meer en beter de functionaliteit hoe meer punten. |  | Wens |  |  |  | 600
| Stille sequenties (ZTE / UTE) |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer geluidsniveau en functionaliteit (welke contrastvorming is geïmplementeerd)
| Automatische analyse van DSC perfusie metingen, berekening van rCBV maps zonder interactie met gebruiker |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Ascending (niet interleaved) slice order voor 2D DSC EPI |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf, alsook de opties voor de acquisitie slice volgorde tijdens de DSC protocollen
| Dynamische angiografie voor radiotherapieplanning bij arterio-veneuze malformatie (AVM). Temporele resolutie 150 tot 170ms bij een spatiele resolutie van ca 1.2x1.2x3mm. Readout mag geen EPI zijn i.v.m. gebruik voor therapie planning. Bij ASL-MRA wordt temporele resolutie verkregen door een multi-phase readout (voorkeur), of door herhaald scannen met verschillende post-label delay. Opties zijn bijvoorbeeld 4D ASL-MRA of ultrafast contrast-enhanced, bijv. radial undersampled + compressed sensing. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden, en het principe van de contrastvorming. Vermeld bij dynamisch CE-MRA de voor deze toepassing voorgestelde praktisch bruikbare combinatie(s) van temporele en spatiele resolutie. Vermeld bij ASL de scanduur bij gegeven spatiele resolutie en PLD van ca 800ms, of acquisitie duur van een relevante multi-phase tijdserie.
| 2D en 3D phase-sensitive inversion recovery voor T1-gewogen imaging, voorzien van real-part reconstructie. Opmerking: zwaarder T1 contrast, bijv. imaging basale kernen |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| 3D double inversion recovery TSE/FSE |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
| MP2RAGE Opmerking Homogeen weefsel contrast; bevat ook T1 mapping |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen
| Acceleratie d.m.v. simultane slice excitatie |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf welke toepassingen hiermee zijn uitgerust, anders dan DTI en fMRI. Beschrijf de vereiste spoelgevoeligheid/spoelgeometrie in relatie tot de maximale versnellingsfactor. Is een groot aantal spoelelementen in de slice-richting vereist, en waarom?
| fMRI acceleratie d.m.v. simultane slice excitatie |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden en de maximale versnellingsfactor gegeven de aangeboden hoofdspoel
| Multi-shell DTI met acceleratie door compressed sensing |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| DTI acceleratie d.m.v. simultane slice excitatie |  |  | Svp invullen |  |  |  | Beschrijf de mogelijkheden en de maximale versnellingsfactor gegeven de aangeboden hoofdspoel
| Acceleratie d.m.v. compressed sensing |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf welke toepassingen hiermee zijn uitgerust
| Correctie geometrische vervorming in EPI beelden als gevolg van B0 in homogeniteit |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf welke toepassingen hiermee zijn uitgerust
| Automatische planning van het onderzoek |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Spectroscopie multislice 2D en/of 3D CSI |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Spectroscopie lokalisatie door middel van semi-LASER |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Spectroscopie met editing sequenties |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Outer volume suppressie voor SVS en CSI |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf hoeveel saturatiebanden mogelijk zijn, en of deze automatisch geplaatst kunnen worden, rekening houdend met de keuze van de volume-of-interest
| 3D Prospectieve bewegingscorrectie voor anatomische imaging |  |  | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen |  | Specificeer functionaliteit, denk ook aan kinderprotocollen.
| APT imaging |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Beschrijf de mogelijkheden
| Alle nieuwe functionaliteit op gebied van compressed sensing voor neuro imaging wordt kosteloos aangeboden gedurende 2 jaar na acceptatie van de systemen. |  |  |  | Svp invullen | Svp invullen
|  | TOTAAL Punten DEEL VI |  |  |  |  | 2000

## DEEL VII Research
DEEL VII | Research Samenwerking | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
10
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens | Max Punten | Additionele informatie vereist
1.1 | Aangeboden MRI systemen zijn recent op de markt waardoor inhoudelijke samenwerking tussen VUmc en fabrikant vruchtbaar is voor langere termijn. Specificeer wanneer het systeem op de markt is geintroduceerd. Scoringsmethodiek A waarbij geldt hoe recenter op de markt hoe meer punten. |  | Wens | Svp invullen | 100 | Specificeer
1.2 | Leverancier heeft de intentie om met VUmc samen te werken aan ontwikkeling en evaluatie van nieuwe MRI technologie, en willen een Master Research Agreement met VUmc aan gaan, met bijbehorende exhibits. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sequentie- en reconstructie programmeeromgeving en pre-product acquisitie en post-processing functionaliteit, en eventueel een postprocessing werkstation. VUmc wil graag samenwerking aangaan op de volgende gebieden: neuro, onco, cardio. Geef aan of hier interesse voor bestaat. Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | 100
1.3 | Beschikbaarheid van een goede sequentie en reconstructie ontwikkelomgeving in het kader van research samenwerking voor alle drie de scanners. De kwaliteit hiervan zal mede op basis van onderstaande vragen beoordeeld worden (1.3.1 t.e.m 1.3.5) Scoringsmethodiek A, op basis van deze kwaliteit overall. |  | Wens | Svp invullen | 300
1.3.1 | Beschrijf de ontwikkelomgeving. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.3.2 | Beschrijf de mogelijkheden voor off-line protocolediting en simulatie van de pulssequentie. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.3.3 | Beschrijf de implementatie van de pulssequenties. Hiermee bedoelen we de programmeertaal, de structuur en modulariteit. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.3.4 | Beschrijf de wijze waarop een gemodificeerde pulssequentie op de MR scanner gebruikt kan worden. Benoem hierbij de volgende aspecten: is het mogelijk binnen hetzelfde onderzoek zowel klinische (CE-gemarkeerde) én zelf gecompileerde sequenties te gebruiken? Zo ja, welke handelingen zijn daarvoor nodig? Is het mogelijk om ná een zelf gecompileerde sequentie een productsequentie voor diagnostiek te gebruiken (bijv. na contrasttoediening, waarbij de eigen sequentie zonder IV contrast gescand moet worden)? |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.3.5 | Beschrijf de mogelijkheden voor offline reconstructie op basis van ruwe (k-space) data. In hoeverre en op welke manier is het mogelijk om de productreconstructie (zoals deze wordt uitgevoerd op de scanner) aan te passen. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.4 | Training voor de ontwikkelomgeving voor 2 personen is inclusief. specificeer de training globaal qua inhoud en duur Scoringsmethodiek B. |  | Wens | Svp invullen | 50 | Beschrijf
1.5 | Works-in-progress pakketten zijn voorzien van CE markering voor research, ter evaluatie van beeldkwaliteit, bruikbaarheid etc, in het kader van research samenwerking. Beschrijf wijze van communicatie over beschikbare pakketten, de procedure voor aanvraag en de daarbij gevraagde documenten. Scoringsmethodiek A waarbij punten worden toegekend op basis van genoemde aspecten, en waarbij geldt: - 0 punten indien geen CE markering voor research - maximaal aantal punten indien voorzien van CE markering, gemakkelijk toegankelijke en goede informatie over beschikbare pakketten, eenvoudige procedure voor aanvraag (bijvoorbeeld generiek contract, en geen contract per pakket). |  | Wens | Svp invullen | 100 | Beschrijf
1.6 | Een werkstation voor ontwikkeling van postprocessing en/of visualisatie methodes van MRI beelden maakt deel uit van de Inschrijving. Beschrijf de voorwaarden waaronder dit beschikbaar kan worden gesteld. Scoringsmethodiek A, op basis van mogelijkheden werkstation en voorwaarden. |  | Wens | Svp invullen | 100 | Beschrijf
1.7 | VUmc wil graag samenwerking op gebied van ontwikkeling en evaluatie van nieuwe MRI technologie. Deze wens zal gescored worden op basis van antwoorden op onderstaande vragen (1.6.1 t.e.m. 1.6.3) Scoringsmethodiek A, op basis van de inhoud van deze voorstellen en match met VUmc research interesse. |  | Wens |  | 850
1.7.1 | Geef aan hoe u de samenwerking met VUmc ziet op gebied van Neuro MRI. Welke projecten zou u gezamenlijk willen doen; welke Worms-in-progress pakketten zou u beschikbaar willen stellen ter evaluatie, en hoe zou u wederzijdse afstemming willen vormgeven? Neuroradiology research at VUMC is among the top internationally due to its link between clinical cohorts and technical development and validation. We use MRI to make early (even preclinical) diagnosis, prognosticate patients and increasingly to develop new drugs and monitor their efficacy and safety. Researchers from VUMC developed prevailing diagnostic guidelines for Alzheimer and multiple sclerosis and we set standards globally for the use of MRI in these conditions, both for diagnosis and treatment monitoring. Prof Barkhof is on the editorial board of many journals, including Radiology, Brain and Neurology and among the 3000 most cited scientists worldwide. Our work focuses on detecting novel disease insights through quantitative MRI to measure molecular, functional, structural and network alterations and focuses on aging and dementia, white matter diseases (MS and childhood leukodystrophies) and brain tumours. We develop and disseminate diagnostic protocols and rating scales (www.radiologyassistent.nl) and develop and clinically validate volumetric and quantitative imaging features such as regional volumes, cerebral function/perfusion, as well as tissue integrity measures in the brain and the spinal cord. Given our strong clinical embedding, we have access to large cohorts and new patients and can rapidly test and validate new techniques. Given our leadership nationally and in EU projects such as www.ep-ad.org and www.magnims.eu we are able to set standards internationally and translate new MRI techniques into clinical standard. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.7.2 | Geef aan hoe u de samenwerking met Vumc ziet op gebied van Oncologische MRI. Welke projecten zou u gezamelijk willen doen; welke works-in-progress pakketten zou u beschikbaar willen stellen ter evaluatie, en hoe zou u wederzijdse afstemming willen vormgeven? The Cancer Center Amsterdam (www.cancercenteramsterdam.nl) houses one of the largest oncology research centers in the Europe. Our oncology research at VUMC is embedded within the Cancer Center Amsterdam as a specific research program (‘Imaging and biomarkers’), with the focus on translation of potential diagnostic and predictive biomarkers and imaging techniques for early detection of cancer and to personalize cancer medicine. Our researchers have pioneered the use of imaging methods such as MRI, PET-CT and PET-MRI in cancer to improve diagnosis and to measure biological processes over time. Currently, we use MRI in cancer research to optimize pre-treatment diagnosis, develop predictive biomarkers and prognostic models for treatment response. With the goal to capture and quantify tumor heterogeneity, multiple advanced/functional MRI techniques, such as various diffusion- and perfusion-MRI techniques and MR-spectroscopy are used in research protocols. Pulse-sequence development and optimization is supported by a team of MRI-physicists in our department. Together with partner institutes, researchers from VUMC have successfully pioneered in the field of radiomics in head and neck oncology. The high-throughput mining of quantitative image features from standard-of-care medical imaging that enables data to be extracted and applied within clinical-decision support systems to improve diagnostic, prognostic, and predictive accuracy, is gaining importance in cancer research. Radiomic analysis is currently extended into multidisciplinary studies in various types of cancer in VUMC. In these projects we develop methods for automated tumor segmentation and radiomic analyses based on machine- and deep learning algorithms. Due to multidisciplinary collaborations within the Cancer Center Amsterdam we are able to expand this into research towards combinations of radiomics with other sources of big-data (i.e. genomics, proteomics, metabolomics) to enhance precision medicine by analysing tumor heterogeneity in more detail (structural, functional) and bring them to the clinic. Our imaging research in oncology is currently undertaken in various types of cancer i.e. brain tumors (Brain tumor center Amsterdam), head and neck cancer (EU-projects www.oramod.eu and www.BD2decide.eu), eye cancer (retinoblastoma), breast cancer and colorectal cancer. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
1.7.3 | Geef aan hoe u de samenwerking met Vumc ziet op gebied van Cardiale MRI. Welke projecten zou u gezamelijk willen doen; welke works-in-progress pakketten zou u beschikbaar willen stellen ter evaluatie, en hoe zou u wederzijdse afstemming willen vormgeven? Application of Cardiac MRI for both research and clinical purposes has a long-standing tradition at VUmc. This has made the VUmc dept. of Cardiology a leading international center, well recognized for its scientifically highly valued Cardiac MRI research, and strongly embedded in an internal scientific network. In recent years, Cardiac MRI research was focused on ischemic heart disease, including advanced (quantitative) stress-rest perfusion imaging and PET - CMR comparisons, and the early detection and characterization of cardiomyopathies. In cooperation with the dept. of Physiology, translational research incorporating Cardiac MRI is successfully performed. This has led to new insights with respect to the mechanical consequences of hypertrophic cardiomyopathy for atrial and ventricular function, and prognosis. Fruitful collaboration with a dedicated team of MRI-physicists has resulted in the development of novel pulse-sequences and optimization of scan protocols for perfusion and flow measurements, and strain-based evaluation of cardiac mechanics. Today, Cardiac MR is fully integrated in VUmc for the clinical evaluation and work-up of cardiac patients. Cardiac MRI is applied to make early (even preclinical) diagnosis, identify and stratify patients to different therapeutic strategies, and to assess the impact of interventions including therapeutic efficacy and safety aspects. Our current Cardiac MRI research program focuses on (pre-treatment) evaluation of cardiomyopathies (tissue characterization, translational research and prognostic value for treatment response), the heart-brain inter-relationship (4D flow, atrial and ventricular function, multi-disciplinary – multi-organ evaluation), and microvascular dysfunction (advanced perfusion imaging). In close collaboration with international industrial partners and other research institutes, researchers from VUMC also pioneer the field of interventional Cardiac MRI. Multiple advanced MRI techniques, such as tissue mapping, perfusion imaging, 4D flow, 3D contrast-enhanced imaging and real time imaging are applied in these research protocols. With the rapidly expanding clinical applications, growing number of cardiovascular patients, and associated increasing need for clinical research, the demand for state-of-the-art Cardiac MRI equipment and availability will increase substantially within the next years. Given the strong clinical embedding and outstanding multidisciplinary Cardiac MRI expertise present, and the access to large cohorts and new patients, novel techniques and applications can be rapidly tested and clinically validated. Due to our recognized leadership we will be able to set standards internationally and translate new Cardiac MRI techniques into best clinical practices. This will contribute to a more rapid clinical acceptance and implementation of novel Cardiac MRI applications which will let to improved patient care. |  | VRAAG |  |  | Beschrijf
|  | TOTAAL Punten DEEL VII |  |  | 1600

## DEEL VIII Service, Juridisch
DEEL VIII | Service, Onderhoud en Support & Juridisch, Commercieel | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
n.v.t
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens 1,5T | Voldoet aan Eis/Wens 3T(A) | Voldoet aan Eis/Wens 3T (B high end) | Max Punten | Additionele informatie vereist 1,5T | Additionele informatie vereist 3T(A) | Additionele informatie vereist 3T (B high end)
1 | SERVICE, ONDERHOUD EN SUPPORT
NOOT: Voor onderstaande punten geldt steeds dat waar gesproken wordt over het systeem verwezen wordt naar alle aangeboden functionaliteit, software en hardware
1.1 | Aspecten van All-in contract
1.1.1 | All-in contract op het aangeboden systeem inclusief alle aangeboden functionaliteit en hardware, gedurende 10 jaar (Noot: de Bayer contrastinjector maakt geen deel uit van deze Inschrijving. Zie punt 7.3) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.1 | Op basis van 10 jaar, inclusief onderhoud tijdens het garantiejaar, te rekenen vanaf het moment van acceptatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.2 | Prijsindexering maximaal 1% op jaarbasis, toepasbaar vanaf 24 maanden vanaf het moment van acceptatie op alle onderdelen van "SERVICE, ONDERHOUD en SUPPORT" |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.3 | Voor de berekening wordt geen (fictieve) indexering toegepast. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.4 | Prijs inclusief “glaswerk” zoals b.v. rontgenbuizen en andere onderdelen die standaard niet in een All-in contract zijn meegenomen, en inclusief updates. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.5 | Prijs inclusief helium, met uitzondering van quench die door toedoen van Vumc is tot stand gekomen. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.6 | Prijs is onafhankelijk van het aantal draaiuren, scanseconden of afgeleiden daarvan. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.7 | Prijs inclusief looptijdkorting 10 jaar, geef kortingspercentage op ten opzichte van de lijstprijs van het systeem |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.8 | Prijs inclusief Up to date houden software en hardware omschreven onder 1.3.3 |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.9 | Uptime garantie 95%. Waarbij geldt dat: - Totale systeem down: geen enkele functionaliteit is beschikbaar; totale systeem kan niet worden gebruikt. Systeem is niet te gebruiken gedurende responstijd en reparatietijd (gemeten tijdens service window) Σ (Response Time + Repair Time) - Systeem gedeeltelijk down: Verstoring die het gebruik van het systeem ernstig beperkt. Deelfuncties van het systeem zijn nog beschikbaar en worden nog gebruikt tijdens de responstijd Systeem is niet te gebruiken gedurende reparatietijd Σ (Repair Time) - Geplande werkzaamheden Kleine verstoring die het gebruik van het systeem hindert, maar waarbij het systeem nog wel normaal gebruikt wordt. Service wordt gepland Totale downtime is "Totale systeem down" plus "Systeem gedeeltelijk down" Σ= Σ (Response Time + Repair Time) + Σ (Repair Time) Uptime = (Totale service window time - Totale downtime) / Totale service window time *100% Response time = De tijd vanaf het moment dat de storing is gemeld tot het moment dat de technicus aanvangt met het oplossen van het probleem, remote of on-site (gemeten tijdens service window tijden). Repair time = De tijd vanaf het moment dat de technicus aanvangt met het oplossen van het probleem, d.w.z. het moment van inloggen remote of aankomst on-site, totdat de storing is verholpen. (gemeten tijdens service window tijden). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.10 | Gedurende werkdagen telefonische responsetijd max. 1 uur. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.11 | Levering reserve (onder)delen: volgende werkdag voor 09:00 uur max 24 uur of beter. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.1.1.12 | Aanvang reparatie: voor 12:00 uur gemeld, aanvang uiterlijk zelfde (werk)dag; na 12:00 uur gemeld, aanvang uiterlijk volgende werkdag 08:30 uur (servicetijden 08:00 – 17:30). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2 | Installatie/Accepatie/Garantie
1.2.1 | De technische- en functionele acceptatie, middels wederzijdse ondertekening van het VUmc standaard acceptatie protocol (zie Bijlage in de standaard Vumc koopovereenkomst, Bijlage 1) is de daadwerkelijke ingebruikname van het systeem en dus ook startdatum van garantie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.2 | Na in gebruik stellen en afleveren van het systeem dienen geregeld evaluaties over de tot dan verstreken periode plaats te vinden. Hierbij zullen de wederzijds gemaakte afspraken getoetst worden. Afgesproken opties dienen uiterlijk binnen het garantiejaar geïmplementeerd te zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.3 | Gebruikershandleiding dient in PDF digitaal bij eind installatie geleverd te zijn, bij voorkeur in de Nederlandse taal. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.4 | Protocol en checklist t.b.v. PO dient in PDF digitaal bij eind installatie geleverd te zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.5 | De complete technische documentatie dient in PDF digitaal bij eind installatie geleverd te zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.6 | Wachtwoorden voor technische service menu’s dient in PDF digitaal bij eind installatie geleverd te zijn. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.7 | Het service contract wordt opgesteld volgens SSO (WIBAZ); items vanuit het Programma van eisen en wensen worden hierin geïncorporeerd. Zie ook punt 2. Juridisch; Commercieel. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.8 | Jaarlijks zijn aanpassingen binnen het service contract mogelijk, dit wordt nader gespecificeerd. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.9 | Wat is de technische levensduur van het systeem? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.2.10 | Garantie periode van 1 jaar. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.11 | Zijn er stroom onderbrekingstesten uitgevoerd?; lever de resultaten aan. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.2.12 | Het systeem is bestand tegen stroomuitval |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.2.13 | Welke technische faciliteiten zijn er noodzakelijk en wat zijn de specificaties hiervan? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.3 | Upgrades/Updates
1.3.1 | Update(s): veranderingen c.q. aanpassingen c.q. actualisering aan de Prestatie, zowel software als hardwarematig, die erop gericht zijn om het technisch functioneren conform de overeengekomen specificaties te handhaven c.q. te verbeteren ten behoeve van de verhoging van de bedrijfszekerheid en bedrijfsveiligheid. Updates worden door Inschrijver kosteloos aangeboden. Dit na schriftelijke goedkeuring van of namens VUmc. VUmc is hiertoe niet verplicht. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3.2 | Upgrade(s): in overwegende mate vernieuwingen c.q. wijzigingen aan de functionaliteit van het systeem en toebehoren, zowel software als hardwarematig. Inschrijver zal alle beschikbare upgrades, die verplicht zijn gesteld aan het VUmc door Inschrijver danwel verplichte upgrades in het kader van veiligheidseisen en verband houdende met de Wet‐ en regelgeving die betrekking hebben op de Apparatuur aan VUmc leveren en implementeren gedurende de levensduur van de Apparatuur (zonder extra kosten). Dit na schriftelijke goedkeuring van of namens VUmc. VUmc is hiertoe niet verplicht. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3.3 | Up to date houden software en hardware: Gedurende de levensduur van het systeem en toebehoren, zal Inschrijver alle nieuwe (besturings)software versies inclusief daartoe benodigde computer-hardware, en zodra die voor het systeem beschikbaar komen, aan VUmc leveren en implementeren als integraal onderdeel van het onderhoudscontract Dit na schriftelijke goedkeuring van of namens VUmc. VUmc is hiertoe niet verplicht. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3.4 | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van het systeem beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met VUmc. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3.5 | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere apparatuur c.q. gewaarborgd door Inschrijver. (controle hiervan is een gezamenlijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade gebeuren.) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.3.6 | Updates/upgrades worden minstens 8 weken voor bedoelde implementatie schriftelijk ontvangen. Daarbij een gedetailleerde inhoudsbeschrijving. Tevens een overzicht met de verschillende verbeterpunten ten opzichte van eerder versies (release notes). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4 | Service |  |  |  | Svp invullen
1.4.1 | Geef een overzicht over de mogelijke service windows en de daarbij behorende financiële consequenties |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.2 | Binnen de service organisatie is een escalatie procedure aanwezig. Geef hier een beschrijving van, voorzien van flowcharts! Hierbij moet de doorlooptijd van de supportlevels gerelateerd aan de escalatieprocedure vermeld worden. Dit kan compleet gemaakt worden door een service-visit, waarbij wij kunnen zien men omgaat met servicemeldingen binnen de escalatieprocedure. |  | EIS | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.3 | Definitie werktijden en reactietijden opgeven. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.4 | Binnen welke tijdsvakken is telefonische helpdeskondersteuning buiten het service-repair window mogelijk? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.5 | 24/7 ondersteuning is mogelijk gewenst (denk aan helpdesk en leveren/bestellen onderdelen). Geef aan hoe dit gerealiseerd kan worden en wat hiervan de kosten zijn. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.6 | Preventief onderhoud op zaterdag, zondag en/of avonduren is mogelijk gewenst. Geef aan hoe dit gerealiseerd kan worden en wat hiervan de kosten zijn. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.7 | De on-site responsetijd is maximaal 1 werkdag (onafhankelijk van het eventuele onderhoudscontract dat wordt afgesloten). |  | EIS | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.8 | Geef op welke service documentatie er beschikbaar is. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.9 | Service software voor ziekenhuis technici is toegankelijk op zelfde niveau als de service technici van de leverancier. De software in deze moet up to date blijven, gekoppeld aan het afgesproken service-level en opleiding technici. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.10 | De voor onderhoud noodzakelijke speciale gereedschappen en/of hulpmiddelen (incl. (test) software) dienen in voorkomende gevallen op verzoek VUmc beschikbaar gesteld, gekoppeld aan het afgesproken service-level. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.11 | Inschrijver doet een voorstel aan VUmc betreffende een overlegstructuur c.q. gegevensuitwisseling waarin geregeld wordt hoe productinformatie en onderhoudsinstructies m.b.t. het systeem ter beschikking worden gesteld. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.12 | Indien er sprake is van research wordt elke verandering c.q. aanpassing vastgelegd en gecommuniceerd met eigen Service Organisatie en VUmc. Manier van vastleggen in overleg. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.13 | Geef op welke kritische onderdelen lokaal op voorraad gehouden moeten worden. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.14 | Onderdelen blijven leverbaar en op voorraad minimaal van 10 jaar en deze periode wordt verlengd met het aantal jaren dat het systeem nog geproduceerd wordt; tegen maximaal de huidige prijs, gecorrigeerd met prijsindexering maximaal 1% op jaarbasis, toepasbaar vanaf 24 maanden vanaf het moment van acceptatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.15 | Onderdelen in een all-in contract of verzekering zijn gedekt ongeacht het aantal draaiuren, scanseconden of afgeleiden daarvan. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.16 | Geleverde (interne)accu's/UPS'en zijn opgenomen en inclusief in het service contract all-in en of alleen preventief onderhoudscontract. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.17 | Geef aan wat de levensduur is van de geleverde (interne)accu's/UPS'en. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.18 | De service tools/menu’s zijn afgeschermd voor de gebruiker. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.19 | De 'key-user' van VUmc dient protocol instellingen te kunnen wijzigen en instellen. Specificeer op welke wijze en hoe de machtiging/autorisatie georganiseerd is. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.20 | Componenten die binnen garantie defect raken worden vervangen door nieuwe originele componenten van de meest recente release. (dus niet refurbished). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.21 | Welke garantie geeft u op tijdens reparatie geplaatste onderdelen en diensten? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.22 | Wat is de MTBF? (main time between failures) |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.23 | In welk jaar is de out of service status gepland? |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.24 | Een “Out of Service” melding wordt minimaal 2 jaar van te voren actief gemeld bij VUmc. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.25 | Opgave van de kosten van onderstaande punten:
1.4.25.1 | Speciaal gereedschap nodig |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.25.2 | Uurloon |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.25.3 | Kilometervergoeding |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.25.4 | Voorrijkosten |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.25.5 | Kosten van de 5 duurste onderdelen van de tafel en spoelen, beschrijf deze en geef per onderdeel de prijs. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.4.25.6 | Korting onderdelen t.o.v. de listprijs is minimaal 20%. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.4.25.7 | Prijs preventief te vervangen onderdelen. |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5 | Opleiding
15.1 | Bij alle onderstaande punten geldt dat verblijf- en reiskosten voor opleidingsdoeleinden steeds voor rekening zijn voor VUmc. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
15.2 | Bij de installatie planning wordt tijd gereserveerd voor een technische uitleg/overdracht per system aan tenminste 2 technici. Benodigde tijd in overleg. Dit geldt voor de gehele levering van het systeem. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
15.3 | De leverancier neemt de verplichting op zich om twee technici naar keuze van VUmc per modaliteitgroep kosteloos tot 1e lijns niveau op te leiden, binnen 1 jaar na acceptatie. Zodat preventief en correctief onderhoud na het opleidingstraject tot voornoemde niveau (zelfstandig) uitgevoerd kan worden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
15.4 | Voorafgaand aan levering levert Inschrijver een opleidingsplan; hierin moet worden opgegeven: |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.4.1 | Opgave voor welk servicelevel specifieke training noodzakelijk is. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Geef op | Geef op
1.5.4.2 | Welk opleidingsniveau geeft welke contractkorting met specificatie van de daarbij door VUmc zelf uit te voeren werkzaamheden. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Geef op | Geef op
1.5.4.3 | Hoe de technici bekwaam blijven om de werkzaamheden uit te voeren. |  | VRAAG |  | Svp invullen | Svp invullen |  |  | Geef op | Geef op
1.5.5 | Opleiding ten aanzien van updates en upgrades die binnen het afgesproken contract vallen zijn inclusief in de Inschrijving. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.6 | VUmc heeft inspraak in de planning met betrekking tot de opleiding en locatie. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.7 | Opleiding(en) wordt(en) bij voorkeur in de Nederlandse taal verzorgd. Indien dit in een andere taal wordt gegeven, wordt dit vooraf gecommuniceerd. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.8 | De trainingsmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.9 | Indien de opleidingsduur meer dan één dag bedraagt, dient de opleiding in aaneengesloten dagen gegeven te worden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.10 | De technici ontvangen een certificaat of diploma op naam, met datum, voorzien van geldigheidsduur en een handtekening van inschrijver. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.11 | De technici kunnen tot één jaar voor end of life van het systeem getraind worden. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
1.5.12 | Technische training(en): geef per training weer:
1.5.12.1 | Duur: (dagen) |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5.12.2 | Locatie: |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
1.5.12.3 | Prijs per technicus |  | VRAAG |  |  |  |  | Geef op | Geef op | Geef op
2 | JURIDISCH; COMMERCIEEL
2.1 | Inschrijver gaat akkoord met de inhoud en voorwaarden van het standaard VUmc koopcontract inclusief de Algemene Inkoopvoorwaarden UMC september 2016 (Zie Bijlage 10) en aanvullingen daarop (Zie Bijlage 11) welke daar beiden integraal deel van uitmaken. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.2 | Inschrijver gaat akkoord met de inhoud en voorwaarden van het standaard VUmc contract voor remote support, welke onderdeel uitmaakt van het standaard Vumc koopcontract onder 2.1 |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.3 | Inschrijver gaat akkoord met “Standaard Service Overeenkomst (SSO)” versie 2016 door de WIBAZ en NVILG (zie Bijlage 3 en Bijlage 4) , met daarbij de volgende afwijking ten opzichte van Clausule 10 (Aansprakelijkheid): < Schrappen wat niet past hieronder, conform betrekking hebbende op: a) bucky systeem en SPECT CT; b) CT en MRI > a. Voor de serviceovereenkomst m.b.t Bucky of SPECT CT geldt, in lijn met de koopovereenkomst, een beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade van EUR 1 miljoen per gebeurtenis, met een maximum van EUR 2 miljoen per jaar. Indien en voor zover zich in één jaar meer dan twee schadeveroorzakende gebeurtenissen voordoen in het kader van de koopovereenkomst en de serviceovereenkomst, zal niet worden uitgegaan van de cumulatieve maximale aansprakelijkheid van EUR 4 miljoen per jaar, maar EUR 3 miljoen per jaar. b. Voor de serviceovereenkomst m.b.t. CT of MR geldt, in lijn met de koopovereenkomst, een beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade van EUR 2 miljoen per gebeurtenis per apparaat, met een maximum van EUR 3 miljoen per jaar. Indien en voor zover zich in één jaar meer dan twee schadeveroorzakende gebeurtenissen voordoen in het kader van de koopovereenkomst en de serviceovereenkomst, zal niet worden uitgegaan van de cumulatieve maximale aansprakelijkheid van EUR 6 miljoen per jaar, maar EUR 4 miljoen per jaar. Inschrijver gaat hiermee akkoord |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.4 | Inschrijver bevestigt te zullen confirmeren aan de gedragscode externe leverancier (Zie Bijlage 5) |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.5 | Inschrijver heeft het bijgevoegde Formulier 7A Prijsopgave Investering kader van de prijsstelling (“Prijs-Koop”), zie Bijlage 8, volledig ingevuld. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.5.1 | De prijzen welke Inschrijver opgeeft in dit Formulier 7A zullen geldig zijn tot 6 maanden na het moment van gunning van deze aanbesteding wat betreft de inclusieve prijsitems (Formulier 7A DEEL A) en tot 12 maanden na het moment van levering wat betreft de optionele prijsitems (Formulier 7A DEEL B). |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.5.2 | Inschijver moet in Bijlage 8 een opgave doen van de respectievelijke prijzen van de afzonderlijke systemen, en dit resulteert in een Prijs-Koop die gelijk is aan 4.380.000 Euro ex btw (of lager) voor het totaal van de 3 systemen. De prijs van elk individueel systeem (netto prijs - Kolom D in tabel uit Formulier 7A) moet marktconform zijn en in verhouding staan tot elkaar. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.6 | Inschrijver heeft het bijgevoegde Formulier 7B.Prijsopgave Onderhoud in kader van de prijsstelling (“Prijs-Onderhoud”), zie Bijlage 9, volledig ingevuld. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.6.1 | De prijzen welke Inschrijver opgeeft in dit Formulier 7B. zullen geldig zijn tot 2 maanden nadat de garantieperiode verlopen is. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.7 | Bij de berekening van het prijsplafond Onderhoud en verificatie of Inschrijver voldoet aan dit gestelde prijsplafond (zie Formulier 7C van de selectie- en gunningsleidraad) wordt uitgegaan van de Prijs-Onderhoud zoals geformuleerd en opgegeven onder Formulier 7B van de selectie- en gunningsleidraad. Inschrijver gaat herimee akkoord. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
2.8 | De betalingstermijnen zijn als volgt: o 30% op moment van ondertekening contract, tegenover afgifte van een concerngarantie, betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ter zake. o 35% op het moment van levering, betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ter zake. o 35% op het moment van acceptatie door middel van ondertekening van het acceptatieprotocol, betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ter zake. Inschrijver gaat hiermee akkoord. |  | Eis | Svp invullen | Svp invullen | Svp invullen
|  | TOTAAL Punten DEEL VIII |  |  |  |  | 0

## Deel IX optioneel Portal
DEEL IX | Portal voor MRI beeld analyse OPTIONEEL | WEGINGS PERCENTAGE (IN %)
n.v.t
Nr. | Onderwerp |  | Eis/Wens/ Vraag | Voldoet aan Eis/Wens | Beschrijf
Noot: VUmc vraagt hieronder in feite 3 optionele scenario's uit: a) een prijs inclusief Cardio en fMRI analyse (zie 1.1); b) een prijs zonder Cardio en fMRI analyse (zie 1.2) en c) een prijs louter voor Cardio (zie 1.3)
1.1 | Inschrijver biedt optioneel een portal oplossing aan, op basis van 4 jaar inclusief service voor maximaal 220.000 Euro excl BTW. Het ligt voor de hand dat inschrijver hier de mogelijkheid heeft om dit niet aan te bieden (bijv. omdat Inschrijver niet kan tegemoetkomen aan de combinatie van opgegeven prijs en eisen rondom functionaliteit hieronder beschreven). In dit geval zal Inschrijver dit opgeven onder de kolom "Beschrijf" en kan Inschrijver onder de eisen en wensen 1.1.1.1 t.e.m. 1.1.1.7 de optie "n.v.t." invullen in de kolom "Voldoet aan Eis/Wens"" |  | VRAAG |  | Geef uitgebreide beschrijving en prijs. Inschrijver geeft aan of hij dit kan/wil aanbieden.
1.1.1 | met de volgende functionaliteit :
1.1.1.1 | DSC neuro perfusie - Workflow inclusief automatische berekening CBV maps met leakage correctie - Bij voorkeur volledig automatische analyse - Indien niet automatisch dan qua workflow voorkeur laboranten voor analyse op de MR scanner, en als server van zelfde fabrikant is dan ook op server. - Zowel kleuren maps als grijswaarde export (semi-kwantitatief, geschikt voor eenvoudige ROI analyses in PACS) |  | EIS | Svp Invullen
1.1.1.2 | DCE perfusie - Semi-kwantitatieve analyse, parameters relative enhancement, time to peak, maximum slope, wash-in rate en vergelijkbaar |  | EIS | Svp Invullen
1.1.1.3 | DCE permeabiliteit - Berekening permeabiliteit door middel van (Tofts) compartiment model parameters; permeability (Ktrans), tracer efflux rate (Kep), extravascular volume fraction (Ve), plasma fraction (Vp). Toepasbaar voor hals, mamma, lever, prostaat, hersenen. - Vermeld de mogelijkheden voor AIF bepaling, en vermeld praktische bruikbaarheid hiervan. - Vermeld mogelijkheden voor bewegingscorrectie - Vermeld mogelijkheden voor een workflow met T1 en B1 mapping |  | EIS | Svp Invullen
1.1.1.4 | Lesion/tumor tracking (longitudinal, single en multi modality) - Multi-modality analyse DCE/IVIM met export van ROI data - NB: tumor tracking al aanwezig op ISP |  | EIS | Svp Invullen
1.1.1.5 | Workflow verslaglegging prostaat volgens PIRADS |  | EIS | Svp Invullen
1.1.1.6 | fMRI analyse - Analyse voor blockdesign - Vermeld mogelijkheden voor general linear model met convolutie van HRF. - Overlay fMRI activatie op anatomische MRI series in 2D coupes - Vermeld expliciet van welke fabrikanten / MR scanners de beelden verwerkt kunnen worden. |  | Wens | Svp Invullen
1.1.1.7 | Cardiale analyses - LV en RV functie analyse - 2D Flow analyse - LGE analyse - Semi kwantitatieve perfusie analyse (max. relatieve upslope) |  | EIS | Svp Invullen
| T1 en T2 mapping (met bewegingscorrectie), ECV berekening, 4D flow is gewenst |  | Wens | Svp Invullen
| kwantitatieve perfusie analyse is gewenst |  | Wens | Svp Invullen
1.1.2 | Intra Voxal Incoherent Motion (IVIM): VUmc is hier erg in geïnteresseerd. Indien in dit kader een product beschikbaar is wordt Inschrijver verzocht dit inclusief aan te bieden. De beschikbaarheid van IVIM heeft een positieve invloed in de finale keuze van de Portal oplossing. |  | EIS | Svp Invullen
1.1.3 | Data export en opslag - Mogelijkheden export van (multi-modality zoals DCE/IVIM) ROI data - Als tabel (CSV) en DICOM structured report (SR) - Vermeld de mogelijkheden |  | Wens | Svp Invullen
1.1.4 | Spectro analyse pakket en spectro ruwe data export (voor gebruik in LC model). Geldt alleen in combinatie met MR scanner van zelfde fabrikant. |  | Wens | Svp Invullen
1.2 | Inschrijver biedt optioneel een portal oplossing, op basis van 4 jaar inclusief service voor maximaal 220.000 Euro excl BTW. Het ligt voor de hand dat inschrijver hier de mogelijkheid heeft om dit niet aan te bieden (bijv. omdat Inschrijver niet kan tegmoetkomen aan de combinatie van opgegeven prijs en eisen rondom functionaliteit hieronder beschreven).In dit geval zal Inschrijver dit opgeven onder de kolom "Beschrijf" en kan Inschrijver onder de eis 1.2.1 de optie "n.v.t." invullen in de kolom "Voldoet aan Eis/Wens"" |  | VRAAG |  | Geef uitgebreide beschrijving en prijs. Inschrijver geeft aan of hij dit kan/wil aanbieden.
1.2.1 | met minimaal aanwezig en/of mogelijk: de functionaliteit onder 1.1.1.1 t.e.m 1.1.1.5. (zie hierboven) en onder 1.1.2. |  | EIS | Svp Invullen
1.3 | Inschrijver biedt optioneel een Cardio portal oplossing aan, op basis van 4 jaar inclusief service met: Cardiale analyses - LV en RV functie analyse - 2D Flow analyse - LGE analyse - Semi kwantitatieve perfusie analyse (max. relatieve upslope) |  | VRAAG
| T1 en T2 mapping (met bewegingscorrectie), ECV berekening, 4D flow is gewenst |  | Wens | Svp Invullen
| kwantitatieve perfusie analyse is gewenst |  | Wens | Svp Invullen
1.4 | Inschrijver biedt optioneel aan bewerkingsstation aan, geef de prijs voor investering en voor jaarlijks onderhoud. |  | VRAAG |  | Geef op

## DEEL X Protocol Beeldkwaliteit
DEEL X | Beoordelingsprotocol beeldkwaliteit
Lever TWEE datasets van elk type beeld aan (tenzij anders vermeld bij opmerkingen) a) Minimaal één van deze twee datasets moet gemaakt zijn in een klinische setting, van een patiënt waarbij de beeldvorming met genoemde sequentie relevant is (tenzij anders vermeld bij opmerkingen) b) Minimaal één van deze twee datasets moet voldoen aan alle protocolspecificaties (en mag dus in principe ook met een vrijwilliger zijn gerealiseerd) c) Indien gewenst mag naast het gevraagde protocol ook extra dataset met een eigen (alternatief) protocol aangeleverd worden, weging hiervan ter beoordeling VUmc. d) Als Inschrijver van mening is dat gevraagde scantechniek achterhaald is en dat er daarom geen klinische beelden beschikbaar zijn van die techniek, dan mag Inschrijver in plaats van de gevraagde techniek beelden van de nieuwe, vergelijkbare techniek aanleveren. VUmc heeft in dit geval wel de vrijheid zelf een oordeel te vellen over de geschiktheid/relevantie van deze nieuwe techniek ter vervanging van gevraagde techniek, en om aan dit oordeel een doorslaggevend gewicht in de beoordeling toe te kennen. Hierbij blijft het volgende gelden (zie a) : minimum twee datasets en minimaal één van deze twee datasets moet gemaakt zijn in een klinische setting, van een patiënt waarbij de beeldvorming met genoemde sequentie relevant is.
Er zal beoordeeld worden op zowel beeldkwaliteit alsook de daarvoor benodigde scantijd. Genoemde scantijd is de maximale acceptabele scantijd.
Inschrijver wordt verzocht naast de beelden ook een zo volledig mogelijke beschrijving van de gebruikte scanparameters aan te leveren (dit zijn er dus meer dan hier gespecificeerd), alsmede specificatie van de volledige scantijd inclusief prescans en eventuele wachttijd na afloop van de scan door het systeem opgelegd door SAR beperkingen. Ook als gebruik is gemaakt van preparatiestappen of -scans o.i.d. dit vermelden met bijbehorende preparatie- of scantijd.
Als er postprocessing is toegepast dan zowel originele als bewerkte beelden aanleveren.
Indien beeldverbeteringsalgoritmen / filtering gebruikt is, dan moet dit voor elke studie / serie / beeld (wat van toepassing is) gespecificeerd worden.
Parameters die niet in deze tabel gespecificeerd zijn mogen naar eigen inzicht gekozen worden, graag uw keuze vermelden.
Beelden moeten gemaakt zijn met de aangeboden configuratie (systeem, gradiënt opties, spoelen etc.)
Beelden moeten gemaakt zijn met sequenties die per datum oplevering systeem product zijn.
Indien het onderzoek met contrastmiddel is uitgevoerd dan het middel en de toegediende concentratie vermelden.
Uitwerking: De datasets zullen op het PACS van het VUmc geïmporteerd worden, en weergegeven op de verslagstations waarop de radiologen standaard werken. Zie ook tabblad "ICT vereisten aanlevering" Er wordt gescoord volgens scoringsmethodiek A (*)waarbij geldt: De studies worden, per sectie, telkens gescoord door minimaal twee radiologen en/of andere zorgprofessionals die bekend zijn met de betreffende type onderzoeken. Criteria zijn de beoordeelbaarheid, beeldkwaliteit (waaronder contrast-ruis en spatiele resolutie, met verdiscontering van beeldverbeteringsalgoritmen) en scantijd. In het specifieke geval van DTI en dynamische contrast series kan VUmc ook de kwaliteit van de resultaten van door ons toegepaste postprocessing op de door u aangeleverde beelden laten meewegen. Deze beoordeling is in twee delen gesplitst: als eerste zullen de radiologen individueel een ranking bepalen per aandachtsgebied. Daarna zal in consensus de gemiddelde ranking van een weging voorzien worden, waaruit de score volgt.
(*) Scoringsmethodiek A:
- Beantwoordt zeer goed/volledig aan de gewenste functionaliteit: 100% van maximale punten
- Beantwoordt niet aan de gewenste functionaliteit: 0% van maximale punten (oftewel score 0)
- Alle andere antwoorden worden gescored tussen 0 en 100% op basis van hun relatieve beoordeling.
Sectie NEURO
| beschrijving | sequentienaam generiek | sequentienaam fabrikant-specifiek | systeem | maximale scantijd (incl. prescans) | oriëntatie | FoV (Read x Phs x Slc) [mm] | acquisitie resolutie (read x phase x slice) [mm] | TR [ms] | TE [ms] | Magnetisatie preparatie | Opmerkingen
N1 | 3D T2-weighted FLAIR | 3D FSE/TSE met variabele flip angle | CUBE, VISTA, SPACE, MVOX | 3T (systeem B) | 6 minuten | sagittaal | volledige hersenen min 220x220x170 | max 1x1x1.2 |  |  | FatSat indien gewenst: T2-prep | tevens axiale MPR aanleveren, 1x1x1 mm voxels
N2 | 3D IR T1-weighted GRE | MPRAGE of vergelijkbaar | MP-RAGE | 3T (systeem B) | 5 min | sagittaal | volledige hersenen min 220x220x170 | 1x1x1 |  |  | Inversion recovery | tevens axiale MPR aanleveren, 1x1x1 mm voxels
N3 | 3D Susceptibility Weighted Imaging (SWI) | 3D T2*-gewogen met fase beelden en evt. SWI postprocessing | SWAN, SWI | 3T (systeem B) | 5 min | axiaal | min 220x220x140 | max 0.7x0.7x3 |  | ca 25 |  | tevens fase beelden aanleveren
N4 | DWI hersenen, b=0,500,1000 s/mm2 | DWI |  | 3T (systeem B) | 1 min | axiaal / obl | min 240x240x140 (28 slices) | max 1.3x1.3x5 |  |  | vetsaturatie of vergelijkbaar | ruwe DWI en tevens ADC maps aanleveren Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
N5 | DTI hersenen, b=2000, 30 of 32 richtingen + 5x of 6x b=0, zonder multiband parallel excitatie, parallel imaging factor 2 | DTI spin-echo EPI (1x 180deg refocussing) |  | 3T (systeem B) | ca 6 min, korter is beter | axiaal / obl | 256x256x140, 70 slices, geen inter-slice gap | 2x2x2 |  |  | vetsaturatie of vergelijkbaar | ruwe DWI aanleveren voor dit protocol willen we beelden van gezonde hersenen, dus bij voorkeur van een gezonde vrijwilliger. Één dataset is voldoende. Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
N6 | DTI hersenen, multishell 48x b=1000, 48x b=2000, 48x b=3000, 10x b=0 met multiband (MB) parallel excitatie factor 3, parallel imaging (PI) factor 2. Indien deze combinatie niet mogelijk is (te veel artefacten) lever dan data met de meest efficiente combinatie MB en PI. NB: wij verrekenen in dat geval ook afname spatiele resolutie en toename geometrische vervorming in de waardering. | DTI spin-echo EPI (1x 180deg refocussing) |  | 3T (systeem B) | ca 7 min, korter is beter | axiaal / obl | 256x256x120, 60 slices, geen inter-slice gap | 2x2x2 |  |  | vetsaturatie of vergelijkbaar | ruwe DWI aanleveren voor dit protocol willen we beelden van gezonde hersenen, dus bij voorkeur van een gezonde vrijwilliger. Één dataset is voldoende. Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
N7 | 2D DSC perfusie | 2D T2*-gewogen multi-phase gradient-recalled echo EPI | 2D GRE EPI | 3T (systeem B) | ca 50 fases | axiaal / obl | min 240x240, maximale coverage dm slices, geen inter-slice gap | max 2x2x4 | < 2sec | ca 30 | vetsaturatie of vergelijkbaar | Voorkeur voor sequentiële slice volgorde tijdens acquisitie (dus niet interleaved) Vermeld aantal slices, alle slices alle tijdfases aanleveren SVP. Tevens rCBV maps aanleveren.
N8 | MRA - 3D-TOF en 3D-PC |  |  | 3T (systeem B) | 4 min (TOF) en 5 min (PC) | axiaal / obl
N9 | 2D T1 (T)SE en T2 TSE | SE of TSE/FSE |  | 3T (systeem B)
N10 | pseudo-continuous ASL, protocol geschikt voor Alzheimer patiënten, volgens aanbevelingen "ASL white paper" [Magn Reson Med. 2015 Jan; 73(1): 102–116.] | bij voorkeur 3D PCASL |  | 3T (systeem B) | 5 min | axiaal / obl | zo mogelijk whole brain coverage | ca 3x3x5 |  |  |  | post-label delay voor 3D sequentie ca 2000ms
N11 | STIR orbita |  |  | 3T (systeem B) |  | axiaal / obl
N12 | DWI wervelkolom | DWI |  | 3T (systeem B) | 1 min | axiaal | min 240x240x140 (28 slices) | max 1.3x1.3x5 |  |  |  | Scoring valt onder DEEL V Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
N13 | axiale T1/T2 CWK |  |  | 3T (systeem B) |  | axiaal
N14 | sagittale T1 en PD/T2 totale wervelkolom |  |  | 3T (systeem B) |  | sagittaal
N15 | STIR hele wervelkolom |  |  | 3T (systeem B) |  |  | 500 in head-feet richting
N16 | proton CSI van hoofd | PRESS |  | 3T (systeem B) | 10 min | axiaal/obl, waarbij centrum van de slab op de bovenkant van het corpus callosum ligt op een sagitale localizer | single slab dikte 15 mm FOV 160x160 mm, VOI 80x100 mm, matrix 16x16 |  | 3 sec | 30 ms | outervolume suppressie toegestaan | ruwe data (importeerbaar in LCMgui) en de DICOM beelden met gereconstrueerde spectra. voor dit protocol willen we spectra van gezonde hersenen, dus bij voorkeur van een gezonde vrijwilliger. Één dataset is voldoende.
Sectie HOOFD/HALS
| beschrijving | sequentienaam generiek | sequentienaam fabrikant-specifiek | systeem | maximale scantijd (incl. prescans) | oriëntatie | FoV (Read x Phs x Slc) [mm] | acquisitie resolutie (read x phase x slice) [mm] | TR [ms] | TE [ms] | Magnetisatie preparatie | Opmerkingen
HH1 | DWI hals larynx oncologie b=0,500,1000 | DWI EPI |  | 3T (systeem A) | 4 minuten | axiaal / obl | 250x250x100 | 2x2x4 + 10% interslice gap |  |  |  | vraagstelling larynxcarcinoom, ook ADC maps coring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
HH2 | DWI mastoid cholestatoom axiaal en coronaal b=0 en b=1000 | TSE / FSE DWI of vergelijkbaar | HASTE, Propellor, Blade etc. | 3T (systeem A) | 5 minuten | tra oblique en cor oblique | 220x220x360 (11 slices) | 2x2x3, bij voorkeur beter bijv. 1.5x1.5x3 + 10% interslice gap. |  |  |  | vraagstelling cholesteatoom, ook ADC maps Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
HH3 | STIR hals | 2D T2-gewogen TSE/FSE met STIR vetonderdrukking | FSE, TSE | 3T (systeem A) | 3 minuten | axiaal / obl | ca 250 x 250 x 200, met phase oversampling / no phase wrap | 1 x 1.2 x 5 of hoger, interslice gap ca 2mm |  | ca 60 | STIR | vraagstelling bijvoorbeeld larynxcarcinoom
Onderstaande twee protocollen betreft beelden verkregen met de spoelconfiguratie van setup met radiotherapie masker voor hoofd/hals bestraling Beschrijf de RT configuratie en de coil setup
HH4 | Met coil config RT hoofd/hals masker Doelgebied oropharynx / nasopharynx DWI hals b=0,500,1000 | DWI EPI |  | 3T (systeem A) | 6 minuten | axiaal / obl | 250x250x100 | 2x2x4 + 10% interslice gap |  |  |  | Met coil config RT hoofd/hals masker ook ADC maps
HH5 | Met coil config RT hoofd/hals masker STIR doelgebied oropharynx / nasopharynxop | 2D T2-gewogen TSE/FSE met STIR vetonderdrukking | FSE, TSE | 3T (systeem A) | 4 minuten | axiaal / obl | ca 250 x 250 x 200, met phase oversampling / no phase wrap | 1 x 1.2 x 5 of hoger, interslice gap ca 2mm |  | ca 60 | STIR | Met coil config RT hoofd/hals masker
Sectie BODY
| beschrijving | sequentienaam generiek | sequentienaam fabrikant-specifiek | systeem | maximale scantijd (incl. prescans) | oriëntatie | FoV (Read x Phs x Slc) [mm] | acquisitie resolutie (read x phase x slice) [mm] | TR [ms] | TE [ms] | Magnetisatie preparatie | Opmerkingen
B1 | Lever 3D dynamisch contrast series breath hold | 3D GRE dynamisch contrast leverfasen pre-contrast, vroeg arterieel, laat arterieel, porta-veneuze fase, late fase. | VIBE / LAVA-XV / THRIVE of vergelijkbaar | 3T (systeem A) | 16 seconden (breath hold) | axiaal | 350/320/200 | bij voorkeur isotroop |  |  |  | Beelden complete tijdseries aanleveren
B2 | Lever 3D dynamisch contrast series, naar eigen inzicht breath hold, gated, triggered of free breathing etc. | 3D GRE dynamisch contrast leverfasen pre-contrast, vroeg arterieel, laat arterieel, porta-veneuze fase, late fase. | VIBE / LAVA-XV / THRIVE of vergelijkbaar | 3T (systeem A) | breath hold: specificeer lengte breath hold free breathing: specificeer scantechniek en temporele resolutie | axiaal | 350/320/200 | bij voorkeur isotroop |  |  |  | Beelden complete tijdseries aanleveren
B3 | Lever 3D DCE | 3D GRE DCE, temporele resolutie 4 seconden | VIBE / LAVA-XV / THRIVE of vergelijkbaar | 3T (systeem A) | presenteer uw beste DCE protocol met een temporele resolutie van 4 sec. | axiaal | 350/320/200 | bij voorkeur isotroop |  |  |  | Beelden complete tijdseries aanleveren
B4 | whole body T2 met vetonderdrukking | 2D T2-gewogen, met vetonderdrukking | TSE / FSE | 3T (systeem A) | vermeld de scantijd en de gebruikte spoelconfiguratie, deze moet ook aangeboden zijn | coronaal | whole body |  |  |  | adiabatische STIR vetonderdrukking | indien gereconstrueerd ook originele beelden aanleveren
B5 | whole body DWI, met b waarde van ca 700 - 800 s/mm2 | DWIBS | DWI met DWIBS nabewerking | 3T (systeem A) | vermeld de scantijd en de gebruikte spoelconfiguratie, deze moet ook aangeboden zijn | coronaal | whole body |  |  |  |  | reconstructie uit axiale beelden, lever ook de originele beelden aan Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
B6 | Abdomen en lever T2 FSE/TSE met segmented radiale k-space sampling | 2D FSE/TSE Propeller / Blade | propeller / blade / multivane | 3T (systeem A) | vermeld de scantijd en de gebruikte spoelconfiguratie, deze moet ook aangeboden zijn | axiaal en coronaal | circa 360 in-plane |  |  |  |  | vermeld methode van bewegingscorrectie
Sectie CARDIO
Opmerkingen specifiek voor beelden cardiale MRI
Voor first-pass perfusie: de beelden van de LGE IR GRE 2D en Cine SSFP ECG getriggered moeten in dezelfde patiënt gemaakt zijn, in dezelfde slice positie.
| beschrijving | sequentienaam generiek | sequentienaam fabrikant-specifiek | systeem | maximale scantijd (incl. prescans) | oriëntatie | FoV (Read x Phs x Slc) [mm] | acquisitie resolutie (read x phase x slice) [mm] | TR [ms] | TE [ms] | Magnetisatie preparatie | Opmerkingen
C1 | cardiale cine imaging in breathhold | 2D Cine SSFP pulse sequentie, ECG triggered | FIESTA, TRUFI, bFFE | 3T (systeem A) | ≤ 13 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as orientatie | ≥ 340x270 | ≤ 1.8x1.3x5 |  |  |  | temporele acquisitie resolutie ≤50 ms
C2 | cardiale cine imaging real-time | 2D Cine SSFP pulse sequentie | FIESTA, TRUFI, bFFE | 3T (systeem A) | ≤ 1 hartslag | linker ventrikel korte as oriëntatie |  | plakdikte ≤8 mm |  |  |  | Temporele acquisitie resolutie ≤ 60 ms, specificeer spatiele resolutie, en temporele resolutie en gebruikte versnellingstechniek.
C3 | cardiale cine imaging GE | 2D Cine GRE pulse sequentie, ECG triggered | GRE, FLASH/FISP, FFE | 3T (systeem A) | ≤ 13 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as oriëntatie | ≥ 340x270 | ≤ 1.8x1.3x5 |  |  |  | temporele acquisitie resolutie ≤ 47 ms
C4 | first pass perfusion imaging | Saturation recovery spoiled gradiënt echo |  | 3T (systeem A) | totale inwas curve van het contrast middel in de ventricel caviteit en myocard (typisch > 40 hartslagen) | linker ventrikel korte as oriëntatie | ≥ 340x300 | ≤ 2x2x8 |  |  | saturation recovery | na Gd contrast [specificeer middel en dosis mmol/g] ≥ 3 slices elke hartslag (bij een hartritme tot 110 slagen/min) acquisitie window per beeld < 100 ms
C5 | oedeem imaging d.m.v. T2 gewogen opnamen | TSE of T2 prepared imaging |  | 3T (systeem A) | ≤ 13 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as en lange as oriëntatie |  | ≤ 1.7x1.7x5 |  | ≥ 50 | goede vet en bloedonderdrukking
C6 | 2D Late Gadolinium Enhanced beelden (LGE) breath-hold | 2D IR GRE, ECG triggered |  | 3T (systeem A) | ≤ 16 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as oriëntatie |  | ≤ 1.6x1.4x5 |  |  |  | na Gd contrast [specificeer middel en dosis mmol/g] reële reconstructie (fase sensitief) spatiele acquisition window in cardiac cycle ≤ 240 ms
C7 | 3D Late Gadolinium Enhanced beelden (LGE) | 3D IR GRE, ECG triggered, ademhalingsgating met navigator |  | 3T (systeem A) | specificeer scanduur | beelden van de atrium wand |  | ≤ 1.3x1.3x3 |  |  |  | na Gd contrast [specificeer middel en dosis mmol/g] beelden van de atrium wand reële reconstructie
C8 | single shot Late Gadolinium Enhanced beelden (LGE) | 2D IR SSFP of GE, single shot |  | 3T (systeem A) | shotduur per beeld ≤ 280 ms | linker ventrikel korte as oriëntatie |  | ≤ 2x2x8 |  |  |  | na Gd contrast [specificeer middel en dosis mmol/g]
C9 | T1 mapping sequentie |  |  | 3T (systeem A) | ≤ 16 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as of lange as oriëntatie |  | ≤ 2.2x2.2x8 |  |  | T1 mapping | specificeer TI range, met inplane bewegingscorrectie. Met losse opnames + berekende T1 map
C10 | T2 mapping sequentie |  |  | 3T (systeem A) | ≤ 16 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as of lange as oriëntatie |  |  |  |  | T2 mapping | specificeer TE range, met inplane bewegingscorrectie, losse opnames + berekende T2 map
C11 | cardiale tagging cine | tagging gradient echo |  | 3T (systeem A) | ≤ 16 hartslagen (breath hold) | linker ventrikel korte as oriëntatie | ≥ 340x230 | ≤ 1.3x2.0x6 |  |  | lijn en raster imaging 7 mm tag spacing | temporele resolutie ≤ 30 ms
Sectie MAMMA
| beschrijving | sequentienaam generiek | sequentienaam fabrikant-specifiek | systeem | maximale scantijd (incl. prescans) | oriëntatie | FoV (Read x Phs x Slc) [mm] | acquisitie resolutie (read x phase x slice) [mm] | TR [ms] | TE [ms] | Magnetisatie preparatie | Opmerkingen
M1 | 3D T1 zonder vet saturatie | 3D GRE voor breast imaging | VIBRANT | 3T (systeem A) |  | TRA | 360x360x184 | 0.7x0.7x1.0
M2 | T2 met vetsaturatie | 2D FSE/TSE |  | 3T (systeem A) |  | TRA | 360x360x180 | 1.0x1.4x2.0 |  | ca 100 | Robuste vet saturatie
M3 | Reguliere DWI 1x b=0, 3x b=150, 8x b=800, of vergelijkbaar | 2D EPI DWI, 3 (of meer) richtingen gecombineerd |  | 3T (systeem A) | ca 3 minuten | TRA | 360x360x180 (45 slices) | 3x3x4 |  |  | Robuste vet saturatie, of water excitatie | Lever de DWI beelden en de ADC beelden aan Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
M4 | DWI geschikt voor IVIM (bi-exponentiele) analyse 1 average b=0,10,15,30,50 2x b=100, 3x b=150, 5x b=500, 8x b=800, of vergelijkbaar | 2D EPI DWI, 3 (of meer) richtingen gecombineerd |  | 3T (systeem A) | ca 6-7 minuten | TRA | 360x360x180 (45 slices) | 3x3x4 |  |  | Robuste vet saturatie, of water excitatie | Lever de DWI beelden en de ADC beelden aan, zo mogelijk klinische dataset. Scoring valt onder DEEL V DWI-DTI Prestatie
M5 | 3D Ultrafast DCE | Voor beschrijving, zie bij "eis" de 3D Ultrafast DCE perfusie sequentie | DISCO / TWIST | 3T (systeem A) | Ca 20 tijdfases | TRA | 340 x 340 x 176 | 0.9 x 1.1 x 2.2 |  |  | Vetonderdrukking d.m.v. vet saturatie pulsen, of DIXON water-vet separatie | Temporele resolutie van de gereconstrueerde tijdseries: 4.3s. Specificeer volledig protocol met onder andere TR, TE en view-sharing parameters.

## DEEL XI eisen leveren sets
DEEL XI | ICT Eisen bij aanleveren van Testdata ten behoeve van beoordeling nieuwe apparatuur.
In het kader van het aanleveren van de testdata ten behoeve van de beoordeling van beeldkwaliteit onder DEEL II geldt het volgende:
Technische voorwaarden (vw) en voorkeur (vk) voor aanlevering
- Data voldoet aan het DICOM part 3 9 (vw)
- Data dient gedeïdentificeerd te zijn. (vw)
- Omvang van de dataset per serie/onderzoek dient representatief te zijn voor een klinische setting. Bij een sterke afwijking hiervan dient dit vermeld te worden.
- Dataset is duidelijk herleidbaar naar de gevraagde procedure/verrichting/nabewerking. (vw)
- Dataset inclusief DICOMDIR per dataset. (vk)
- Metadata DICOM header is zo veel mogelijk intact gelaten, afgezien van wijzigingen nodig voor desidentificatie. DICOM velden waaruit de MRI acquisitieparameters blijken, alsmede privé velden, zijn dus intact. (vw)
Dit geeft ons de mogelijkheid tot controle op volledig ‘inladen’ in het systeem.
Optioneel (vk)
- Dicom veld Naam [0010 0010] bevat leverancier / leveranciercode in voor- en/of achternaam. (bijv. DEMO als voornaam, MERK als achternaam)
- Dicom veld ID [0010 0020] bevat leveranciercode als voorloop
- Dicom veld Accnr [0008 0050] begint met DEMO
Wijze van aanleveren (vk)
1. Per download link. Password protected toegang / encryptie
2. Per upload link aangeboden door VUmc
3. USB stick of drive (bij voorkeur USB3)
4. Op DVD/CD