## Vragen_en_antwoorden
Intern referentie nummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord | P1 Bucky | P2 SPECT CT | P3 CT | P4 MRI
591059 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service Juridisch Comm punt 2.7 | U geeft aan op formulier 7B: In het geval van perceel Bucky geldt geen Prijs-Onderhoud. Wij verzoeken u deze eis bij het perceel Bucky te laten vervallen. | De prijzen voor onderhoud worden optioneel uitgevraagd. We begrijpen het verzoek niet helemaal; naar welke eis verwijst u? In ieder geval zal het principe dat de prijs van het onderhoud niet wordt meegewogen niet gewijzigd worden. We gaan ervan uit hiermee de nodige verduidelijking te scheppen wat betreft uw vraag. | X | - | - | -
591052 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service, Juridisch Comm punt 2.3 | Middels dit artikel wordt aansprakelijkheid gevestigd die niet in verhouding staat tot de opdrachtwaarde en welke daarmee voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid te limiteren tot de opdrachtwaarde per geval, met een absoluut maximum van EUR 1.000.000 per geval en EUR 2.000.000 per jaar? | Deze vraag wordt beantwoord in Nota van Inlichtingen JURIDISCH op 11 mei. | X | - | - | -
591049 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service, Juridisch Comm punt 2.1 | Leverancier heeft op 11 april 2018 een aantal vragen gesteld in relatie tot het koopcontract, de algemene inkoopvoorwaarden UMC september 2016 en de aanvullingen daarop. Graag zien wij hier een reactie op. | Up opmerking is genoteerd. Antwoorden zullen terug te vinden zijn in de Nota van Inlichtingen JURIDISCH op 11 mei. | X | - | - | -
591046 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service Juridisch Comm punt 15.3 | Gaat u hierbij vanuit dat de VUMC technici zelfstandig het preventief onderhoud gaan uitvoeren? | Met eerste lijns preventief onderhoud is de opzet om onderhoud in samenwerking uit te kunnen voeren, zie hiervoor ook punt 1.5.4.2 | X | - | - | -
591041 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service Juridisch Comm punt 1.4.25.6 | U vraagt hier om een korting op onderdelen, echter in 1.1.3 vraagt u om een all-in contract. Bij een all-in contract zijn de onderdelen echter gedekt. Is deze vraag in dat kader wel van toepassing? | Ja. | X | - | - | -
591033 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service Juridisch Comm punt 1.1.3 | Uw stelt hier de vraag om optioneel een all-in contract aan te bieden. Echter, “glaswerk” zoals b.v. röntgenbuizen en andere onderdelen die standaard niet in een All-in contract zijn meegenomen worden als eis gewogen. Mogen wij er van uit gaan dat deze aanvullingen tevens een wens en geen eis zijn? | Alle 9 negen regels onder 1.1.3 (met als tekst :" Optioneel wordt een All-in contract aangeboden aangeboden, gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het moment van acceptatie, inclusief onderhoud tijdens het garantiejaar, voor maximaal 15.000 Euro ex btw/jaar, waarbij onderstaande punten gelden:") zijn een eis, gekoppeld aan deze optionele prijsuitvraag voor een all-in contract. Dus alle 9 regels zijn een eis (GEEN wens). Zij geven een opsomming van alle aspecten (eis) van het all-in contract (de opbouw). | X | - | - | -
591031 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel IV Service Juridisch Comm punt 1.1.3 | Uw stelt hier de vraag om optioneel een all-in contract aan te bieden. Echter, in het hoofdstuk opleidingen vraagt u om trainingen voor twee technici aan te bieden om zowel preventief- als correctief onderhoud zelfstandig te kunnen uitvoeren. Bij een all-in serviceovereenkomst wordt het preventief en correctief onderhoud echter standaard door de leverancier uitgevoerd, inclusief dekking voor onderdelen. Kunt u aangeven welke onderhoudsvorm u wenst? | Eis 5.13 staat volledig op zich; onafhankelijk van welke onderhoudsvorm Aanbestedende dienst al dan niet zal selecteren. | X | - | - | -
591028 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel III functionaliteit Tech punt 12.3 | Additionele educatie is nooit onderdeel van de investering van aangeboden systemen en daarom bieden wij het gevraagde optioneel aan | Bij deze aanbesteding is dit wel degelijk de eis. Een optionele prijs is niet mogelijk. De prijs van de additionele educatie moet integraal deel uitmaken van de Inschrijving, dus als onderdeel van de investering. We zijn wel bereid om de plafondprijs voor de aanschaf van de 2 bucky's te verhogen van 370.000 Euro ex btw naar 385.000 Euro ex btw. Zie Bijlage 12 CORRECTIE - Bucky - Programma van eisen en wensen EN Selectie- en Gunningsleidraad CORRECTIE - Imaging Apparatuur Imaging Center VUmc. | X | - | - | -
591007 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel III functionaliteit Tech punt 12.1 | Kunt u bevestigen dat de 3 dagen applicatietraining gelden voor het 1e te leveren buckysysteem. Bij levering van het 2e identieke systeem, zal de 3 dagen instructie niet benodigd zijn, daar het een identiek systeem betreft. | 3 dagen applicatie training totaal voor beide systemen is voldoende. (dus niet 2 x 3 dagen) | X | - | - | -
591005 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel III functionaliteit Tech punt 6.26.1 | Kunt u specificeren welke analyses u wenst uit te voeren? | de gewenste analyses zijn: Hoeveel foto's zijn gerejected, met welke reden, per soort opname | X | - | - | -
591004 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel III Functionaliteit Tech punt 3.4 | Wij begrijpen dat we een virtuele oplossing indien voorhanden optioneel mogen aanbieden? | Neen. Deze moet inclusief worden aangeboden, indien voorhanden. | X | - | - | -
591001 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel III functionaliteit Tech punt 2.19 | Kunt u aangeven welke functies u wenselijk acht beschikbaar te zijn zonder afstandsbediening Autopositionering van de buis kan enkel uit veiligheidsoverwegingen alleen met de afstandsbediening (dodemans principe) bediend worden. Bent u bereid deze eis om te zetten naar een wens? | De eis wordt aangepast als volgt: "Ook zonder afstandsbediening zijn alle functies van het systeem volledig benutbaar. met uitzondering van autopositionering. In het geval dat autopositionering alleen met de afstandsbediending kan bediend worden moet Inschrijver een extra (additionele) afstandsbediening meeleveren (per systeem)." Zie Bijlage 12 CORRECTIE - Bucky- Programma van eisen en wensen | X | - | - | -
590995 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel II comfort | U kent een wegingspercentage van 40% toe aan dit deel met een maximaal van 100 punten. De mate waarin hieraan wordt voldaan, zal beoordeeld worden op basis van scoring methodiek A. Vraag: Wordt er enkel beoordeeld aan de hand van de schriftelijke beschrijving van de inschrijver, of worden de verschillende aspecten ook beoordeld middels een sitevisit/demo , waarbij aspecten zoals aantal handelingen, gebruiksvriendelijkheid en ergonomie ons inziens beter en objectiever beoordeeld kunnen worden. | Er wordt op beide fronten beoordeeld (dus schrijftelijke onderbouwing plus reeds uitgevoerde site visit/demo) | X | - | - | -
590989 | Eisen en criteria | PvE bucky deel I implementatie punt 1.12 | Voor een Bucky systeem bestaan er geen strooistralingsoverzichten (dose profiles). Kunt u aangeven hoe we hier mee om moeten gaan daar het als ‘eis’ gevraagd wordt om mee te sturen met de Inschrijving. | De eis vervalt. Zie Bijlage 12 CORRECTIE - Bucky - Programma van eisen en wensen. | X | - | - | -
590986 | Eisen en criteria | PvE bucky deel I implementatie punt 1.10 | Kunt u nader verklaren wat u bedoelt met: ‘Opgave van een tijdplanning voor installatie op “nul datum” van de aangeboden systemen, specificeer per systeem’. | Vraag 1.10 wijkt inderdaad niet wezenlijk af van vraag 1.9. Met dit verschil dat bij vraag 1.10 meer een planmatig tijdsoverzicht wordt gevraagd en bij vraag 1.9 een opgave van het aantal installatie dagen. Met "nuldatum" wordt verwezen naar "het moment van aanvang van installatie" onafgezien van welke effectieve kalender datum dit zou zijn. | X | - | - | -
590983 | Eisen en criteria | PvE bucky deel I implementatie punt 1.3 | Het VUmc accepteert geen extra kosten en/of additionele verbouwingen ten behoeve van de plaatsing. Valt het mogelijke aanpassen van de huidige technische voorzieningen ook onder deze uitzonderingsregel of spreekt men alleen over de contouren (de wanden) van de diverse ruimtes? | De huidige ruimtes in het Imaging Center zijn niet aanpasbaar. Dus additionele verbouwingen zijn niet acceptabel. Extra kosten ten behoeve van aanpassingen van de huidige technisch voorzieningen zijn voor rekening van Inschrijver voor zover zijn buiten de normale en/of reguliere voorwaarden van een standaard Bucky kamer vallen (bijvoorbeeld buitensporige e-kast voorziening of buitensporige vloergoten), i.e. afwijkend van normale omstandigheden voor plaatsing van een Bucky). | X | - | - | -
590979 | Eisen en criteria | PvE Bucky Deel I implementatie punt 1.2 | Bestaat er de mogelijkheid dwarsdoorsnedes te ontvangen van de ruimte-nr. H1.3F2 en ruimte-nr. H1.4G7. Kunt u hierbij aangeven of de door u aangegeven plafondhoogte van 270 cm zoals vermeld in het PVE (5.26) gewijzigd kan worden naar minimaal 2878 cm. | Er zijn geen dwarsdoorsnedes beschikbaar. De plafondhoogte wordt gewijzigd tot minimaal 2878 cm. Zie Bijlage 12 CORRECTIE - Bucky - Programma van eisen en wensen. | X | - | - | -
590976 | Eisen en criteria | PvE bucky deel I implementatie punt 1.1 | specificeer in detail wat het VUmc verwacht in relatie tot het inclusief aanbieden. We ontvangen graag een duidelijke scope voor de leverancier. We zouden graag duidelijk omschreven zien wat de tekst “doch niet beperkt tot” inhoudt? | Dit verwijst naar andere, algemene items en acties waarvan - op het moment dat die zich voordoen; nodig zijn, of moeten uitgevoerd worden - redelijkerwijze kan en mag verwacht worden dat die benodigd zijn om de installatie te finaliseren en/of redelijkerwijze bij een installatie horen, of die nu al a priori ingeschat kunnen worden of niet. De achtergrond is dat VUmc nu niet een hele uitputtende lijst kan opschrijven van alle zaken die daar zo bij horen. VUmc wenst niet geconfronteerd te worden met extra facturen omtrent uitgaven door Inschrijver over elementen die niet op de lijst in het PvE staan, maar die, gegeven de ervaringen die Inschrijvers hebben met de plaatsing van dergelijke apparatuur, toch wel kunnen worden ingeschat of worden ingecalculeerd door Inschrijver, mogelijk niet individueel te benoemen, maar doch wel als algemene kostenpost, als principe, kunnen worden opgenomen. | X | - | - | -
590974 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel I implementatie punt 1.0 | Is er een moment in het beoodelingsproces waarbij de beantwooring van de vragen en extra toelichting op de eisen wordt gescoord, ons inziens lijkt het erop dat ongeacht het antwoord hier geen waarde aan wordt gehangen, klopt dit? | Het klopt volledig dat noch de beantwoording van de vragen noch de extra toelichting op de eisen een onderdeel is van de scoring. Er wordt alleen gescoord op de wensen. Niet op de vragen. Ook niet op de informatie gevraagd als toelichting bij de eisen. Indien er informatie wordt gevraagd bij een eis kan dit in bepaalde gevallen tot doel hebben om te verifiëren in welke mate er wel degelijk aan de eis wordt voldaan. In andere gevallen heeft het verzoek een zuiver informatief doel. | X | - | - | -
590972 | Eisen en criteria | PvE Bucky deel I implementatie punt 1.0 | U vraagt 2 identieke systemen inclusief functionaliteit (stitching) voor totale wervelkolom (wand en tafel) en lange benen opname. Accepteert u als de inschrijver de toebehoren voor de stitching functionaliteit ( loodliniaal en patiëntenstandaard) één keer opneemt per 2 kamers, zodat deze toebehoren tussen de 2 kamers onderling uitgewisseld kunnen worden. | Dit is akkoord op voorwaarde dat licenties op beide kamers geïnstalleerd zijn en integraal deel uitmaken van de Inschrijving. | X | - | - | -
589154 | Eisen en criteria | Bijlage 12 - Bucky - Programma van Eisen en Wensen - DEEL I vraag 1.1 | In uw vraag stelt u dat het onderdeel vloergoten onderdeel uitmaakt van de totale installatie. Wat verstaat u exact onder de benaming vloergoten? Wij nemen aan dat u doelt op een gefreesde vloergoot. Indien dit het geval is valt dit onder een zogeheten bouwkundige aanpassing. Normaliter worden deze aanpassingen uitgevoerd door uw huisaannemer. Wij stellen daarom ook voor om dit onderdeel uit de installatie voorwaarden aan de leverancier te verwijderen en deze voorwaarde onder te brengen bij uw huisaannemer. Kunt u dit bevestigen? | Dit onderdeel van de eis (de vloergoten) is komen vervallen. Zie aangepaste versie Bijlage 12 CORRECTIE - Bucky - Programma van eisen en wensen. | X | - | - | -
588297 | Bestek/beschrijvend document | Leidraad pag 26 Formulier 6 | Kunt u formulier 6 verder toelichten? Is dit een onderdeel van het Programma van Eisen en in welke maten dienen wij dit te specificeren? | Formulier 6 moet worden ingevuld, zoals vermeld in Formulier 6, conform het Programma van eisen en wensen, maar het gaat hier in het bijzonder om alle los geleverde/separate fysieke items te benoemen, zoals een toetsenbord, spoelen, detector, computer, accessories e.d. Formulier 6 maakt onderdeel uit van de Inschrijving. | X | X | X | X
588296 | Bestek/beschrijvend document | Formulier Prijs-Onderhoud 6. Pakket korting | Waarom wordt pakket korting aangevraagd? De prijsplafonds zijn bekend en er zijn geen punten te verdienen op prijs, zoals VUmc aangeeft. Waar zou de pakketkorting betrekking op hebben? | de opmerking is volledig terecht. Formulier Prijs-Onderhoud is aangepast. Zie Selectie- en gunningsleidraad CORRECTIE - Imaging Apparatuur Imaging Center. | X | X | X | X
588294 | Bestek/beschrijvend document | Formulier Prijs-Koop | Het is voor ons niet duidelijk tot in welk detail alle diverse onderdelen benoemd moeten worden. Zou er in meer detail kunnen worden uitgelegd tot in hoeverre alles gespecificeerd moet worden? | Aanbestedende dienst wenst de prijzen te weten van gebruikelijk te vervangen en/of eventueel te vervangen losse onderdelen/deelsystemen. Derhalve het verzoek tot op dat niveau te specificeren qua prijs. Zoals Spoelen, computers, tafel, accessoires; detectors, en dergelijke. | X | X | X | X
588293 | Eisen en criteria | Opvragen bouwkundige tekeningen | De tekeningen worden opgevraagd bij mevrouw K. van Peteghem, zoals beschreven in de selectie- en gunningsleidraad. Is het dan mogelijk aan te geven: - Welk systeem in welke ruimte komt? - Per ruimte graag even per ruimte nummer aangeven, wat de scan-, bedienings- en technische ruimte wordt? - Per ruimte graag een opgave van de plafondhoogtes af vloer. Graag gespecificeerd van vloer naar systeemplafond en van vloer naar constructief plafond. Omdat er meerdere vragen zijn omtrent bijvoorbeeld het in hijsen op de 2e verdieping, kabelgoot trace’s, transportroutes etc. zou de Projectmanager graag een site schouw willen doen. Dit tezamen met onze mechanische installateur Lupprians, het kraanbedrijf en onze E&W-installateur. Ik wil graag Op deze manier kunnen we de sites goed beoordelen en e.e.a. nameten. Is dat mogelijk? Zo ja, wanneer? | Met de ruimte nummers vermeld op de dwg files, de informatie in deze dwg files en in combinatie met de informatie vanuit het Programma van eisen wensen zijn volgens ons inzien alle antwoorden op de vraag beschikbaar. | X | X | X | X
588008 | Eisen en criteria | Bijlage 12 Programma van Eisen en Wensen, deel I Implementatie CT vraag 1.0 Bucky vraag 1.1 | Er wordt gesteld dat vloergoten onderdeel zijn van de totale levering. Aangezien vloergoten behoren bij de bouwkundige voorbereidende werkzaamheden, zijn deze niet opgenomen in onze leveringsomvang. Kunt u deze eis aanpassen ? | We hebben dit onderdeel van de eis laten vervallen. Zie Bijlage 12 - CORRECTIE - CT - Programma van eisen en wensen; Zie Bijlage 12 - CORRECTIE - SPECT CT - Programma van eisen en wensen; Zie Bijlage 12 - CORRECTIE - BUCKY - Programma van eisen en wensen; Zie Bijlage 12 - CORRECTIE - MRI - Programma van eisen en wensen; | X | - | X | -
587985 | Eisen en criteria | Bijlage 12 Programma van Eisen en Wensen | Bijlage 12 MRI PvEeW, Deel VIII All-in contract 1.1.1.3 Bijlage 12 CT PvEeW, Deel IV All-in contract 1.1.1.3 Bijlage 12 SPECT CT PvEeW, Deel IV All-in contract 1.1.1.3 Bijlage 12 Bucky PvEeW, Deel IV aspecten PO contract 1.1.6 Voor de berekening wordt geen (fictieve) indexering toegepast. Kunt u deze eis toelichten? | Voor de berekening van de Prijs-Onderhoud wordt het jaarlijkse door Inschrijver opgegeven bedrag gebruikt vermenigvuldigd met de factor 10, zonder dat er na het eerste jaar een indexcijfer (cumulatief) wordt op toegepast. | X | X | X | X
587894 | Eisen en criteria | Bijlage 12 Programma van Eisen en Wensen, Service Juridisch, CT MRI vraag 1.1.1.9 SPECT CT vraag 1.1.1.8 Bucky vraag 1.1.12 | De uptime is in alle percelen gedefiniëerd als: Uptime = (Totale service window time - Totale downtime) / Totale service window time *100% Wij stellen voor om in deze definitie de service window time te vervangen door Normale productie window time, gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord; gezien productie window time kan wisselen per toestel is gekozen voor service window time, dat is gelijk aan de tijden in het service contract. | X | X | X | X