## Lijst van eisen
Bijlage 4 - Programma van eisen
EA Beademingsapparatuur 12017_14/MK |  |  | Standaard | Maatwerk | Toelichting
| Onderdeel | Omschrijving | Ja/Nee | Ja/Nee
| Algemeen | Inschrijver is in staat en verplicht zich hetgeen is uitgevraagd in het beschrijvend document inclusief bijbehorende bijlagen te leveren.
| Algemeen | 1) Het beademingsapparaat (gebruiksklaar) moet passen in de ruimte (kast) zoals omschreven staat (65cm x 50cm x 23 cm) en het rolluik van deze kast dient gesloten te kunnen worden. a) Inclusief laadsysteem b) Inclusief bevestigingsbeugel/mechanisme c) Inclusief slangenset / slangenopbergset (De disposable beademingslang moet handzaam opgeborgen kunnen worden) d) Inclusief draagbeugel van apparaat e) Inclusief beugels voor aan een brancard
| Algemeen | De opdrachtnemer verplicht zich om 5% van de waarde van onderhavige opdracht in te zetten voor Sroi (Social Return on investment). (Zie beschrijvend document).
| Algemeen | Product wordt gereed voor gebruik geleverd.
| Algemeen | Inschrijver levert artikelen die voldoen aan alle overige geldende Europese- en Nederlandse wet- en regelgeving en op de van toepassing zijnde ISO, NEN en NEN-EN normen.
| Algemeen | Bij aflevering worden de volgende documenten (hardcopy en digitaal) in Nederlandse taal meegeleverd: * Een duidelijke handleiding (volgens NEN 5509 voor gebruikers in Nederlandse taal; * Een korte snelle gebruiksaanwijzing basale functies in Nederlandse taal, op postkaart formaat geplastificeerd. *Een beschrijving van functie en werkwijze van alle knoppen *duidelijke onderhoudsvoorschriften en opgave van al het noodzakelijke onderhoud.
| Algemeen | Apparaat dient gebruikt te worden met disposable slangenset.
| Algemeen | De zuurstof aansluiting moet passen op het huidige plug-in systeem van de GGD Brabant-Zuidoost ambulances (zeskantDIN) en ook op de draagbare zuurstofcilinders zoals gebruikt binnen de GGD Brabant-Zuidoost (zeskantDIN).
| Algemeen | Datatransmissie (instellingsdata en meetwaarden van de casus) moet nu en in de toekomst gedurende contractsperiode mogelijk zijn naar elektronisch patiënten dossier, zoals GGD Brabant-Zuidoost op dat moment in gebruik heeft. (tegenwoordig City-Giss ERF).
| Algemeen | Apparaat dient te beschikken over aanpassingsmogelijkheid AIRMIX of NO-AIRMIX.
| Algemeen | 6) Standaardinstellingen die op het apparaat beschikbaar moeten zijn: a) IPPV b) PEEP c) CPAP d) Testmodus
| Product | Apparaat is gericht op pre-hospitaal gebruik a) Spatwaterdicht b) Valbestendig c) Bediening met onderzoekshandschoenen d) Eenvoudig schoon te maken
| Product | Apparaat moet beschikken over duidelijke optische en goed hoorbare akoestische alarmen. Geschikt voor prehospitaal gebruik (luidere omgeving, veel storende elementen als verkeer etc.)
| Product | Standaard moeten de volgende ingestelde waarden tijdens gebruik zichtbaar zijn (op display / scherm) :AMV, tV, freq., PEEP, Airmix/no-airmix, alarmen
| Product | Het gewicht van het gebruiksklaar draagbaar beademingsapparaat mag maximaal 5 kg bedragen (exclusief zuurstoffles, draagbeugel en draagband).
| Product | Weergave (resterende) batterij duur (of percentage) moet zichtbaar zijn.
| Product | Bedrijfsduur opgeladen batterij dient minimaal 6 uur te bedragen buiten het laadstation.
| Product | Apparaat dient zich op te laden in het ambulancevoertuig middels een voor de ambulance gepast laadstation (als er een accu in zit moet het vanuit een 12 volt lader opgeladen kunnen worden).
| Product | Alarmen moeten kunnen worden gepauzeerd (maximale onderbreking 2 minuten)
| Product | De basisinstellingen zijn uniform te configureren door GGD Brabant- Zuidoost.
| Product | Bij gebruik van het beademingsapparaat kan gebruiker het moment van de (zelf)test zelf bepalen.
| Product | Wijzigingen in instellingen dienen door een extra handeling bevestigd te worden.
| Product | Apparaat dient te beschikken over duidelijk afleesbaar scherm/display. Leesbaar in diverse weersomstandigheden.
| Product | Bedieningsgemak: weinig bedieningsknoppen in basisscherm zodat gebruik eenvoudig is.
| Product | Apparaat dient voor toekomstige doeleinden uit te breiden te zijn met extra optionele (uitbreidings)modulen.
| Product | Scholing dient flexibel naar wens en invulling van de GGD Brabant- Zuidoost te kunnen plaats vinden op één van de door GGD Brabant- Zuidoost aangewezen locatie.
| Garantie | Inschrijver garandeert de betrouwbaarheid van de werking van apparatuur, en bijbehorende technische onderdelen gedurende een technische levensduur van minimaal 10 jaar (afschrijvingstermijn).
| Garantie | Inschrijver garandeert de continuteit/ beschikbaarheid van de toebehoren( onderdelen van het beademingsapparaat) gedurende de gehele contractsperiode.
| Proof of concept | Proof of concept. Na gunning dient inschrijver het product minimaal twee maanden aan te bieden aan gebruiker om te beoordelen of apparaat voldoet aan uitgevraagde eisen en of het apparaat zoals gevraagd past in de beschreven ruimte.
| Onderhoud | Onderhoud en keuringen vinden in principe plaats op locaties van de verschillende ambulanceposten in de regio Brabant- Zuidoost in overleg met opdrachtgever tenzij anders afgestemd met Opdrachtgever. Of in overleg met opdrachtgever stelt Inschrijver een ander beademingsapparaat beschikbaar.
| Onderhoud | Inschijver dient zich te allen tijde flexibel op te stellen voor het verrichten van onderhoud en andere service gerelateerde zaken (gericht op een 24/7 continue parate dienst). Deze afspraken dienen goed en helder afgestemd en gepland te worden met Opdrachtgever.
Organisatie
Naam
Functie
Ondertekening