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‘Levering Flow Cytometer voor de afdeling Longgeneeskunde’

In deze bijlage wordt het Programma van Eisen in het kader van de Openbare aanbesteding ‘Levering Flow Cytometer’ beschreven. 

Het Programma van Eisen beschrijft de eisen met betrekking tot het aan te bieden product en dienst. Elk onderdeel bestaat uit één of meerdere criteria. Per criterium dient u aan te geven of het aangeboden product en dienst aan het gestelde voldoet. U dient alle criteria met JA te kunnen beantwoorden. Indien u niet alle criteria met JA kunt beantwoorden volgt er uitsluiting.


Na het invullen van het gehele document dient u dit document rechtsgeldig te ondertekenen, te scannen en als PDF bestand genaamd ‘Bijlage 1 Programma van Eisen’ bij uw Inschrijving op TenderNed te voegen.

Is er sprake van een combinatie van ondernemingen dan dient niet alleen de Inschrijver het Programma van Eisen in te vullen maar ook de combinanten. 


Het document bestaat uit de volgende paragrafen:
Programma van Eisen	2
1 Algemene eisen	2
2 Wet- en regelgeving	2
3 Eisen aan het aangeboden systeem	3
4 Eisen aan de dienstverlening	4
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	Nr.
	Eis
	Antwoord

	1.1
	Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen.

	O    ja
O    nee

	1.2
	U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen.

	O    ja
O    nee

	1.3
	U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad.
 
	O    ja
O    nee

	1.4
	De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie 1 september 2016, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij de Offerteleidraad gevoegd. 

Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden?

	O    ja
O    nee

	1.5
	De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. 

Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.

	O    ja
O    nee

	1.6
	Hierbij verklaart Inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC.

	O    ja
O    nee

	1.7
	U heeft alle vragen naar waarheid beantwoord.	

	O    ja
O    nee

	1.8
	De inschrijfprijs van het apparaat (onderdeel A van bijlage 7 , Prijzenblad) mag maximaal € 340.000 bedragen. Indien deze prijs hoger is, wordt u uitgesloten van deelname. Gaat u hiermee akkoord? 

	O    ja
O    nee
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2 Wet- en regelgeving

	Nr.
	Eis
	Antwoord


	2.1
	Leverancier staat ervoor in dat de aangeboden Apparatuur voldoet aan de hoogste wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering.
	O    ja
O    nee
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	Nr.
	Eis
	Antwoord


	3.1
	Capaciteit nieuwe Flow Cytometer
Op dit moment beschikt de afdeling longziekten over een flowcytometer met de volgende configuratie: blauwe laser 6 fluorochromen, violet laser 6 fluorochromen, rode laser 3 fluorochromen. Daarmee kunnen, naast de forward en sideward scatter, de volgende fluorochromen worden gemeten: FITC, PE, PE-CF594, PE-Cy5, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, BV421, BV510, BV605, BV650, BV711, BV785, APC, AF700, APC-Cy7. Ook is het mogelijk om calcium influx te meten. De door u aangeboden flowcytometer moet minimaal deze capaciteit hebben met als toevoeging een geel/groen laser, en moet minimaal 28 fluorochromen kunnen meten. Daarnaast moet het mogelijk zijn om een UV laser in het apparaat in te bouwen, zonder grote aanpassingen aan de flowcytometer. Voldoet het door u aangeboden systeem hieraan?

	O    ja
O    nee

	3.2
	Compatibiliteit met huidige Flow Cytometer
In verband met een lopende klinische trial is het essentieel dat huidige kleuringspanels zonder aanpassingen overgezet kunnen worden. De door u aangeboden flowcytometer is in staat om samples gekleurd met fluorescent gelabelde antilichamen te meten met fluorochromen zoals in punt 3.1 genoemd. Daarbij is het essentieel dat de huidige kleuringspanels voor de klinische trial met eenzelfde resolutie gemeten kunnen worden op het nieuwe apparaat als op het huidige apparaat, dat wil zeggen, er kunnen 3 populaties worden onderscheiden: cellen zonder expressie, cellen met een lage expressie en cellen met een hoge expressie van de te meten marker, zowel extra- als intracellulair.  Voldoet het door u aangeboden systeem hieraan?

	O    ja
O    nee

	3.3
	Levensduur en garantie Flow Cytometer
De door u aangeboden flowcytometer is nieuw (niet tweedehands, geen showmodel) en heeft, met inachtneming van het gebruiksvolume van 30-60 uur per week, een minimale levensduur van 10 jaar, waarvan de eerste 2 of 1 jaar onder garantie vallen. 

	O    ja
O    nee

	3.4
	Acquisitie snelheid
De door u aangeboden flowcytometer heeft een minimale acquisitie snelheid van ten minste 20.000 events per seconde, na aftrek van de gemiddelde abort rate.

	

O    ja
O    nee

	3.5
	Compensatie met beads
Het is mogelijk om de door u aangeboden flowcytometer te compenseren met compensatie beads in plaats van gelabelde cellen.

	O    ja
O    nee

	3.6
	Gegenereerde data files
De ruwe data files die door de door u aangeboden flowcytometer worden gegenereerd hebben het FCS format.

	O    ja
O    nee

	3.7
	Leveringstermijn
De door u aangeboden flowcytometer is uiterlijk op 29 februari 2020 gebruiksklaar op de afdeling longziekten aanwezig. Hieronder verstaan wij dat de flowcytometer is geleverd, geïnstalleerd met acquisitie computer en software, en dat experiment samples gemeten kunnen worden. 

	O    ja
O    nee

	3.8
	Training personeel afdeling longziekten
Binnen twee weken na gebruiksklaar maken van de door u aangeboden flowcytometer zal gebruikers training van de nieuwe flowcytometer en bijbehorende acquisitie computer en software voor minimaal 10 medewerkers van de afdeling longziekten worden verzorgd. 

	O    ja
O    nee

	3.9
	Prijs
De prijs voor de door u aangeboden flow cytometer is inclusief levering (vervoer), acquisitie computer, acquisitie software, installatie (gebruiksklaar maken) en training voor 10 medewerkers van de afdeling longziekten. Daarnaast dient u in het Prijzenblad (bijlage 7)  aan te geven wat de prijs is voor het onderhoud na de eerste of eerste twee garantiejaren. 

	O    ja
O    nee
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	Nr.
	Eis
	Antwoord


	4.1
	Inschrijver voorziet in Nederlandse sprekende vertegenwoordiging die ook gecontacteerd kan worden bij storingen en andere problemen met de aangeboden apparatuur en de levering van apparatuur gebonden reagentia en disposables (single-point-of-contact).

	O    ja
O    nee

	4.2
	Het onderhoud ná het eerste garantiejaar wordt zodanig aangeboden dat de beschikbaarheid van de flowcytometer minimaal 98% van de tijd is in de eerste 10 jaar na aankoop. Dit betekent dat het apparaat maximaal 7 dagen per jaar niet in gebruik kan zijn.

	O    ja
O    nee
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Inschrijver verklaart het Programma van Eisen naar waarheid te hebben ingevuld. 
	Naam
	

	Functie
	

	Onderneming
	

	Handtekening

	



	Plaats en datum
	




Europese aanbesteding ‘Levering van Flow Cytometer’
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