## Eisenblad K.O
Nummer | Conformiteit | Eis | Wegingsvorm | Omschrijving
Normatieve Eisen algemeen
Algemene Eisen
KO 001 | ja/nee | eis | KO | Alle gevraagde opties en onderdelen moeten geleverd kunnen worden tijdens de totale levensduur van de elektrische brancard (minimaal 7 jaar).
KO 002 | ja/nee | eis | KO | Inschrijver is in staat de opdracht uit te voeren zoals omschreven in de Offerteleidraad en bijbehorende bijlagen.
KO 003 | ja/nee | eis | KO | De Inschrijver vult de inschrijving aan met documenten die aantonen dat voldaan wordt aan de voor deze gunning toepasselijke Nederlandse en Europese wettelijke eisen, richtlijnen en normen.
KO 004 | ja/nee | eis | KO | De gebruikte taal is in alle voor deze gunning relevante documentatie uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.
KO 005 | ja/nee | eis | KO | Onderdelen, verbindingen en afdichtingen die niet door de gebruiker gedemonteerd en/of verwijderd mogen worden, moeten geborgd of verzegeld zijn, zodat deze niet onbedoeld kunnen losraken. Tevens moeten deze geen nadelige effecten hebben op hygiëne.
KO 006 | ja/nee | eis | KO | Bij aflevering wordt een complete technische gebruikershandleiding geleverd in de Nederlandse taal in PDF.
KO 007 | ja/nee | eis | KO | De aandrijving van het apparaat dient elektrisch te zijn.
KO 008 | ja/nee | eis | KO | Het inbouwen van het elektrisch brancard systeem dient te gebeuren op de verschillende locaties van Ambulance Amsterdam
Functionele Eisen
KO 009 | ja/nee | eis | KO | De brancard dient tenminste 250kg te kunnen heffen vanaf de laagste positie
KO 010 | ja/nee | eis | KO | Het brancardsysteem bevat geen uitstekende, scherpe en of elektrische delen waaraan patient en gebruiker zich zouden kunnen verwonden
KO 011 | ja/nee | eis | KO | Eventueel geleverde opties voldoen aan alle gestelde eisen en hebben geen nadelige werking op het basissysteem
KO 012 | ja/nee | eis | KO | De inschrijver garandeert een technische levensduur van ten minste 7 jaar na aflevering en acceptatie van het elektrisch brancardsysteem.
KO 013 | ja/nee | eis | KO | Het elektrisch brancardsysteem moet voorzien zijn van een elektrisch laad- en lossysteem (geleiderail, docking etc,)
KO 014 | ja/nee | eis | KO | De brancard dient vergrendeld te zijn aan het laadsysteem tijdens in- en uitladen en tijdens het transport in de ambulance.
KO 015 | ja/nee | eis | KO | Het laadsysteem dient een lineaire geleiding bij het in- en uitladen van de elektrische brancard te bieden.
KO 016 | ja/nee | eis | KO | De brancard is tijdens vervoer gefixeerd op het geleidesysteem.
KO 017 | ja/nee | eis | KO | Het brancardsysteem dient zowel elektrisch als handmatig te functioneren.
KO 018 | ja/nee | eis | KO | Het (niet) goed functioneren van het brancardsysteem wordt kenbaar gemaakt met licht en/of geluidsignalen.
KO 019 | ja/nee | eis | KO | Het (niet) goed vergrendelen van de brancard op de geleider wordt kenbaar gemaakt met licht en/of geluidsignalen.
KO 020 | ja/nee | eis | KO | De brancard is beveiligd tegen onbedoeld inklappen.
KO 021 | ja/nee | eis | KO | De elektrische onderdelen van het totale systeem zijn bestand tegen vocht en beschikken over een beschermingsgraad van tenminste IPx4.
KO 022 | ja/nee | eis | KO | De wielen en lagers dienen anti-statisch te zijn.
Technische Eisen
Algemeen
KO 023 | ja/nee | eis | KO | Het geluidsniveau van het systeem (onder normale bedrijfsomstandigheden) dient te voldoen aan de vigerende (arbo) wetgeving.
KO 024 | ja/nee | eis | KO | Het gehele systeem is bestand tegen reinigingsmiddelen die conform de hygienerichtlijnen in de ambulancezorg worden gebruikt
KO 025 | ja/nee | eis | KO | Het gehele systeem is bestand tegen corrosie en verwering als gevolg van vocht, zuren, lichaamsvloeistoffen en olieproducten
KO 026 | ja/nee | eis | KO | De brancard is voorzien van reflecterende delen om de zichtbaarheid in het duister te vergroten.
Voeding
KO 027 | ja/nee | eis | KO | De accu's zijn gesloten, lekvrij en onderhoudsvrij.
KO 028 | ja/nee | eis | KO | De accuduur staat garant voor een gebruiksduur van tenminste twee uren continue gebruik.
KO 029 | ja/nee | eis | KO | Tijdens vergrendeling dient de accu van de brancard opgeladen te worden dmv van inductieve oplaadmogelijkheid.
KO 030 | ja/nee | eis | KO | Een lege accu is binnen twee uur opgeladen.
Instructie en Documentatie
Operationele documentatie
KO 031 | ja/nee | eis | KO | Opdrachtnemer verzorgt een gebruikerstraining over het apparaat in de vorm van een programma "Train de trainer" voor minimaal 10 personen
KO 032 | ja/nee | eis | KO | Instructiemateriaal maakt deel uit van de levering.
KO 033 | ja/nee | eis | KO | De opdrachtnemer draagt zorg voor 10 compleet ingebouwde systemen ten behoeve van opleiden, uiterlijk binnen 4 weken na ondertekening van de gunning
KO 034 | ja/nee | eis | KO | Er dient een Nederlandstalige gebruiks- en onderhoudsinstructie beschikbaar gesteld te worden op zowel papier als digitaal (PDF) formaat.
KO 035 | ja/nee | eis | KO | Er dient als verkorte handleiding een Quick Reference Card op A4 formaat digitaal (PDF) beschikbaar te worden gesteld.
Garantie, ondersteuning en onderhoud
Garantie
KO 036 | ja/nee | eis | KO | Opdrachtnemer dient voor het elektrische brancardsysteem een onderhouds/reparatiecontract aan te bieden voor de duur van 7 jaar.
KO 037 | ja/nee | eis | KO | Zowel in- als uitbouw van het (oude) systeem dient uitgevoerd te worden door de Opdrachtnemer.
Contact
KO 038 | ja/nee | eis | KO | Single Point of Contact: De gegunde opdrachtnemer wordt door de Ambulance Amsterdam gezien als enige aanspreekpunt voor alle garanties en onderhoud, ook als deze gerechtvaardigd wordt door andere fabrikant tijdens gehele garantieperiode, tenzij anders overeengekomen in het contract.
KO 039 | ja/nee | eis | KO | Een controle protocol dient aanwezig te zijn om de integriteit van het medische hulpmiddel te kunnen bepalen.
Overige
KO 040 | ja/nee | eis | KO | Een Nederlandstalige helpdesk dient beschikbaar te zijn voor onderhoud en service.
KO 041 | ja/nee | eis | KO | Opdrachtnemer dient de volgende responsetijden bij storingen en service te hanteren: binnen 2 uur na telefoon reageren, reperatie aanvangen binnen 1 werkdag en een reperatieduur van maximaal 3 werkdagen.
KO 042 | ja/nee | eis | KO | De Reinigings- en desinfectie voorschriften dienen door de opdrachtnemer in het Nederlands geleverd te worden.
KO 043 | ja/nee | eis | KO | De Opdrachtnemer dient een reiningingsvoorschrift te leveren waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de onderdelen adequaat gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden.
KO 044 | ja/nee | eis | KO | Ondersteuning tijdens implementatie- en test fase: De opdrachtnemer is verplicht om on-site ondersteuning te bieden tijdens de realisatie, de test fasen, uitvoering, implementatie en nazorg.

## Wensenblad
Nummer | Onderdeel | Wens
Arbeidshygiene
WP01 | Beschrijving materiaalkeuze van de riemen en fixatiepunten tav van reiniging en hygiëne. | Fixatieriemen en -banden moeten door de gebruiker eenvoudig te wisselen zijn voor een reserve-set.
De banden en riemen zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen zoals gebruikt worden in de reguliere ambulancezorg.
| Beschrijving materiaalkeuze van het matras en kussens. | Matras, kussen en hoofdsteun zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen.
Matras, kussen en hoofdsteun zijn makkelijk reinigbaar, vuilafstotend, niet geur-absorberend en vochtdicht of vochtafstotend.
| Eenvoud van reinigen van frame, hekken en andere brancardonderdelen. | Frame, hekken en andere delen zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen zoals gebruikt in de reguliere ambulancezorg.
Onderdelen zijn vuilafstotend en ongevoelig voor corrosie door vocht, olieproducten en zuren.
Ergonomie gebruiker
WP02 | Minimale rol- en duwweerstand | De brancard voldoet aan de branche richtlijn zoals vermeld in het document ´Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor tillen´,
Met een laadlast van ten minste 80kg ervaart de gebruiker een minimale rolweerstand.
De wielen zijn profielloos.
| Vergrendeling en zwenken van de wielen | Alle wielen dienen 360º zwenkbaar te zijn.
Minimaal twee van de vier zwenkwielen zijn uitgevoerd met een rem.
De rem is eenvoudig te gebruiken (voet en/of handbediening).
Onder een hellingshoek van maximaal 20º en met een laadlast van 80kg blijft de brancard staan.
| Manoeuvreren in beperkte ruimte | De brancard is goed bruikbaar in een beperkte kleine ruimte.
| Manoeuvreren over obstakels | De brancard laat zich makkelijk over obstakels zoals drempels, stoepranden voeren.
Ergonomie patient
WP03 | Vormgeving matras en kussen VOLWASSENE | De brancard heeft een ergonomisch matras en kussen.
Mogelijkheden die de brancard biedt voor diverse zit- en lighoudingen, oa Fowler, Trendelenburg etc
| Vormgeving matras en kussen BABY en KIND | Mogelijkheden die de brancard bied voor diverse zit- en lighoudingen van kinderen (0 tot 14 jaar).
Ergonomie bediening
WP04 | Plaatsing en gebruik bedieningsfuncties | Hendels en knoppen zijn logisch en ergonomisch geplaatst.
Het dashboard, de bedieningsknoppen en de accustatus zijn goed zichtbaar, ook in het duister.
Het dashboard dient eenvoudig, overzichtelijk en duidelijk te zijn
Een storing of bedienfout wordt door middel van een geluidssignaal en/of visueel signaal aangegeven
Bevestiging van medische randapparatuur aan de brancard
WP05 | Mogelijkheid waarop medische hulpmiddelen geplaatst kunnen worden op de brancard | Plaatsing monitor aan of op de brancard moet goed zichtbaar zijn tijdens het rijden met de brancard voor de verpleegkundige.
Plaatsing infuusstandaard rechts van de patiënt met ophangmogelijkheid voor twee infusen.
De plaatsing van de infuusstandaard mag de werking van de brancard en de brancardhekken niet hinderen.
De plaatsing van medische apparatuur mag de werking van de brancard en de brancardhekken niet hinderen
Een goede plaatsing van een spuitenpomp met schroefklem aan de infuusstandaard of aan een ander deel van de brancard
Het plaatsen van een mechanisch thoraxcompressie-device op het matras is goed mogelijk
Accu
WP06 | Eenvoud van verwisselen van de accu | De accu is snel, veilig en handig verwisselbaar.
De accu laadt snel op.
| Batterij indicatie | Het laden van de accu wordt duidelijk aangegeven.
De ontlading van de accu wordt duidelijk aangegeven.
Bediening bij storing
WP07 | Eenvoud van bediening | De brancard blijft functioneren als de stroom uitvalt.
De zichtbaarheid en bereikbaarheid van de bedieningsknoppen zijn gewaarborgd
Bariatrische patienten en lange patienten
WP08 | Geschiktheid van de brancard voor bariatrische patienten van meer dan 165kg | De brancard is eenvoudig aan te passen om een zwaardere patient (>165kg) te vervoeren.
Het hefvermogen, stabiliteit en rolvermogen blijft voldoende.
| Geschiktheid van de brancard voor patienten langer dan 200cm | De brancard is eenvoudig aan te passen om een lange patient (> 2 meter) te vervoeren.
Veiligheid en fixatie verschillen patientgroepen
WP09 | Zichtbaarheid | De brancard is voorzien van reflecterende materialen en is goed zichtbaar in het duister, bij slecht weer en is in het algemeen goed zichtbaar.
| Fixatie volwassenen | Fixatie ten behoeve van verkeersveiligheid, stabiliteit en comfort tijdens het vervoer rondom voeten, heupen en schouders is conform gestelde eisen.
Optionele fixatie bij onrustige patienten is beschikbaar.
| Fixatie kinderen (0 t/m 14 jaar) | Met optionele fixatie kan een baby of kind veilig vervoerd worden.