## PVE 2D opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten overeenkomst.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, chip on the tip optieken, lichtbron, monitor, instrumentennetten, insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B.
Videotoren | algemeen |  | De leverancier biedt aan: Een videosysteem bestaat uit de volgende onderdelen: trolley, processor, opzetcamera, chip on the tip optieken, lichtbron, monitor, insufflator. | KO
Videotoren | algemeen |  | De videotoren dient geschikt te zijn voor de aangegeven toepassingsgebieden in tabblad B. | KO
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Engelse taal. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley beschikt over een centrale aan/uit schakelaar waarmee je het gehele systeem(alle apparaten) in of uit kan schakelen. | KO
Videotoren | Trolley |  | De monitor is in hoogte verstelbaar en draai- en kantelbaar om een optimale beeldhoek mogelijk te maken. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije wcd's voor het kunnen aansluiten van apparatuur. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije aardepotentiaal aansluitpunten voor het aansluiten van apparatuur. | KO
Videotoren | Trolley |  | De videotoren is dusdanig uitgevoerd dat statische elektriciteit wordt afgevoerd | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley moet voorzien kunnen worden van een afneembare flessenhouder | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een remblokkering op minimaal 2 wielen. | KO
Videotoren | Monitor |  | Op de monitor zijn 2 vrije Video outputpunten beschikbaar, te weten: 1x DVI , 1xHD-SDI | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is fanless. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van een auto source functie. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is geschikt voor 2D weergave. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een monitor van minimaal 31 inch. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een beschermkap t.b.v. de monitor. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is geschikt voor de lichtsnoer aansluitingen van de volgende fabrikanten: Storz, Olympus, Wolf en Stryker. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De videotoren beschikt over een LED lichtbron. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De videotoren is voorzien van een lichtbron die geschikt is voor het toepassen van fluorescentie technologie. Geef aan als dit een specifieke lichtbron moet zijn en onderbouw waarom. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtintensiteit is zowel automatisch als handmatig instelbaar | KO
Videotoren | Lichtbron |  | Veranderingen van intensiteit zijn te zien op het display van de lichtbron. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is voorzien van indicatie van de branduren | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om te werken met een 2D chip on the tip camera.. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om een opzetcamera aan te sluiten. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt voor 1920 x 1080P 50/60Hz videosignaal | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije DVI en/of HDMI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de aansluiting met het routeringssysteem. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije SDI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de fail safe aansluiting naar het routeringssysteem. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt voor het werken met fluorescentie. | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt om merkonafhankelijk starre optieken aan te sluiten. | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera heeft de mogelijkheid van zoom en focusering. Specificeer de mogelijkheden per aangeboden camerakop. | KO
Videotoren | Camera |  | De knoppen op de camerakop zijn programeerbaar en hebben minimaal de volgende functies: autofocus en wit balans. | KO
Videotoren | Camera |  | De camerakop is minimaal full HD 2D 1920 x 1080P 50/60Hz | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt voor fluorescentie. | KO
Videotoren | Camera |  | De opstelling is geschikt voor een camera specifiek voor mediastinoscopie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator moet geschikt zijn voor neonaten, kinderen en volwassenen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Flow Rate instellingen zijn in te stellen van 0,1 tot 40 L/min. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Start en stop activatie moet duidelijk zichtbaar zijn met indicatie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator is geschikt en functioneel bij het aansluiten op het centrale gassensysteem als ook d.m.v. losse cilinders met reduceerventielen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Veranderingen van instellingen zijn zichtbaar of hoorbaar | KO
Videotoren | Insufflator |  | Bij het overschrijden van maximale druk blaast de insufflator automatisch af. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator zal automatisch compenseren bij drukverlies. | KO
Videotoren | Chip on the tip optieken |  | Er zitten chip on the tip optiek van 10mm, 0 en 30 graden in het assortiment. | KO
Videotoren | Chip on the tip optieken |  | Er is een mogelijkheid van horizontale correctie bij gebruik van de chip on the tip optiek. | KO
Videotoren | Chip on the tip optieken |  | Er zitten chip on the tip optieken in het assortiment met 2D 1920-1080P beeldkwaliteit. | KO
Videotoren | Optieken |  | Er zijn optieken in het assortiment die geschikt zijn voor fluorescentie | KO
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Alle gebruikers; Chirurgen, OK-assistenten, Technici, CSA-medewerkers krijgen een on-site instructie en training over de aangeboden apparatuur en instrumenten. Geef aan op welke manier deze gegeven gaat worden en laat de behandelende onderwerpen zien aan de hand van een overzicht. | KO
Videotoren | Software |  | Software matige eisen
Videotoren | Software |  | Software updates (=geen upgrade) zijn gedurende de gehele levensduur (10 jaar na installatie) inbegrepen in de aanschafprijs. | KO
Videotoren | Software |  | Upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren,dienen direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | De videotoren is geschikt om gekoppeld te worden met het beelrouteringssysteem van het Erasmus MC. Dit is is het routeringsssysteem van Inter. De benodigde videooutputs staan vermeld bij de processor. DVI is de voorkeur. Vanaf DVI wordt het signaal via een encoder aangesloten op het Erasmus MC glasnetwerk. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Failsafe: Vanaf de processor wordt er een continue werkend signaal uitgestuurd wat buiten het routeringssysteem direct aangesloten wordt op een monitor op de OK. Type monitor: Advantech KT-E240FEEPBTFNH 24'' monitor. | KO
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantietermijn is 1 jaar voor het systeem, inclusief opzetcamera's. (na oplevering / acceptatie). | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Een onderhoudsovereenkomst (op basis van Wibaz SSO versie 3: bijlage 4a2) wordt afgesloten als integraal onderdeel van de koopovereenkomst (bijlage 4a1). Dit betreft het correctieve onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Het Erasmus MC word opgeleid om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de gehele opstelling. De technische training zal worden geven aan minimaal 4 personen. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De servicehandleiding van alle apparatuur wordt meegeleverd in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan welke tools en meetapparatuur er benodigd is om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de prijs en artikelnummers zijn van de onderdelen/ service kits nodig zijn bij het uitvoeren van preventief onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Alle onderdelen of service-kits die nodig zijn voor het preventieve onderhoud zullen worden geleverd voor een looptijd van minimaal 10 jaar. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De levensduur van de videotoren is minimaal 10 jaar incl. onderdelen. 10 jaar na de laatste productie zijn alle onderdelen nog leverbaar en kan de apparatuur gerepareerd worden. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de checklisten zijn om preventief onderhoud uit te voeren volgens de voorschriften van de fabrikant. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Welke onderhoudscontracten zijn er beschikbaar voor alle apparaten. Graag specificeren en voozien van bijhorende kosten. | KO
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | Scholing, onderwijs |  | Voor de eerste lijns storingen worden er minimaal 4 medisch technici opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er ook een certificaat worden uitgereikt die voor minimaal 5 jaar geldig zal zijn. | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Definitie | C. Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden apparatuur is voorzien van een CE-markering volgens de vigerende wet- en regelgeving met conformiteitsverklaring en Notified Body onder vermelding van de risicoklasse. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De gehele video opstelling voldoet aan de NEN-EN-IEC-60601 incl. de relevante subclausules. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De apparatuur kan in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3 gebruikt worden. | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen machinaal worden gereinigd en (thermisch) gedesinfecteerd (A0-waarde 3000) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten zijn bestand tegen het gebruik van een detergent met een pH ≥ 10,5 | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen met stoom worden gesteriliseerd op 121 of 134 ⁰ C of middels gasplasmasterilisatie (Sterrad 100NX) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | inlay van de netten dient te worden uitgevoerd door NTOC, waarbij een mogelijkheid wordt gecreëerd voor het aanspoelen van holle onderdelen en lumina in het instrumentennet | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO
3000
5500
1500
3000
[7 empty] | 12000 | 12000 | 28000 | 40000

## PVW 2D opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN WENSEN (PVW) Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Per vraagstelling kan maximaal het aangegeven aantal punten worden gescoord bij beantwoording van ja.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit Programma van Wensen dienen met ja of nee beantwoord te worden. Verder is er een mogelijkheid om een toelichting te geven op uw beantwoording. Het Programma van Wensen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN INVULLEN.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | punten | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, lichtbron, monitor en insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B. |  |  |  | Opmerkingen
Videotoren | algemeen |  | De videotoren is voorzien van een beknopte, verkorte geplastificeerde handleiding. | 10
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Nederlandse taal. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley is gemakkelijk verrijdbaar door de gebruiker, hierbij is rekening gehouden met een optimale ergonomie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De centrale aan/uit schakelaar van de trolley is voorzien van een zichtbare netstroomindicatie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een dusdanige constructie dat de hoogte van de plateau's waar de apparatuur op staat aangepast en de hoeveelheid plateau's eventueel uitgebreid kan worden. | 10
Videotoren | Trolley |  | Vanwege het aanwezige routeringssysteem is het mogelijk dat er in de toekomst zonder scherm op de trolley wordt geopereerd en er alleen gebruik wordt gemaakt van de monitoren van het routeringssysteem in de OK. Geef aan op welke wijze jullie hierin mee kunnen ontwikkelen. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer en de aardepotentiaalkabel zijn gesealt. Dit vanwege de hygiene. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer is los te halen van de trolley maar is wel vergrendeld of gefixeerd. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren dienen geschikt te zijn voor het tonen van picture in picture beelden(PIP). | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van On Screen Display | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van auto adjustment. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren zijn voorzien van een Vesa koppeling | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van bescherming | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor heeft minimale reflectie. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron zorgt voor minimale warmteafgifte. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron produceert zo min mogelijk geluid | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron geeft een duidelijke foutenindicatie weer. Geen aan hoe de lichtbron eventuele fouten constateerd en deze weergeeft. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | Bij voorkeur is de lichtbron voorzien van een ingebouwde, functioneel identieke, reservelamp welke automatisch omschakelt. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichbron heeft een duidelijk afleesbaar scherm. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron start altijd op in de laagste intensiteit | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is eenvoudig te bedienen. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om fiberendoscopen aan te sluiten. Geef aan welke type fiberendoscopen dit zijn. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van automatische gain controle, specificeer werking. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van technieken om verschillende contrasten van het weefsel te tonen. Geef aan welke beeldverbeteringstechnieken dit zijn. | 10
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is voorzien van de nieuwste technologie. Technische specificaties en mogelijkheden aangeven. | 10
Videotoren | Camera |  | Camerakop met groothoek in assortiment, het beeld is dan rond zodat er geen beeld verloren gaat. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Duidelijk leesbaar display (afstand 2 meter) | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display ingestelde druk en abdominale druk is weergeven in mmHg | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display afgegeven volume is weergeven in Liters | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display Ingestelde flow en werkelijke flow in Liters per minuut | 10
Videotoren | Insufflator |  | Insufflator zal worden aangesloten op het centrale gassensysteem van het Erasmus MC. De indicatie van de insufflator houdt hier rekening mee. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Het volume van het alarm is instelbaar. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Bij het aanzetten van de insufflator komen de parameters in de minimale instellingen. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Waarschuwing indicatie voor blokkering van de slang | 10
| Video-endoscopen |  | Er zijn video-endoscopen in het assortiment die geschikt zijn voor fluorescentie. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | De training en instructie kan herhaaldelijk worden gegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Na het volgen van een training zal er als bewijs van deelname een certificaat worden afgegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Geef de mogelijkheden aan van scholing via e-learning of andere digitale middelen. | 10
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | Geef de mogelijkheden aan van koppeling met het netwerk. | 10
| Koppeling |  | De videotoren heeft een zo laag mogeljke latency over de gehele opstelling. | 10
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan op welke manier de apparatuur uitgelezen kan worden om error meldingen in te zien en digitaal op te slaan. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de kosten zijn van de reparatie van de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de reparatieduur is. Geef hierbij ook het reparatieproces weer. | 10
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | Scholing, onderwijs |  | Voor het uitvoeren van preventief onderhoud worden er minimaal 4 medisch technici opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er ook een certificaat worden uitgereikt die voor minimaal 5 jaar geldig zal ziin. | 10
|  | maximaal aantal punten te scoren: |  | 480

## PVE 3D opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten overeenkomst.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, chip on the tip optieken, lichtbron, monitor, instrumentennetten, insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B.
Videotoren | algemeen |  | De leverancier biedt aan: Een videosysteem bestaat uit de volgende onderdelen: trolley, processor, opzetcamera, chip on the tip optieken, lichtbron, monitor, insufflator. | KO
Videotoren | algemeen |  | De videotoren dient geschikt te zijn voor de aangegeven toepassingsgebieden in tabblad B. | KO
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Engelse taal. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley beschikt over een centrale aan/uit schakelaar waarmee je het gehele systeem(alle apparaten) in of uit kan schakelen. | KO
Videotoren | Trolley |  | De monitor is in hoogte verstelbaar en draai- en kantelbaar om een optimale beeldhoek mogelijk te maken. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije wcd's voor het kunnen aansluiten van apparatuur. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije aardepotentiaal aansluitpunten voor het aansluiten van apparatuur. | KO
Videotoren | Trolley |  | De videotoren is dusdanig uitgevoerd dat statische elektriciteit wordt afgevoerd | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley moet voorzien kunnen worden van een afneembare flessenhouder | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een remblokkering op minimaal 2 wielen. | KO
Videotoren | Monitor |  | Op de monitor zijn 2 vrije Video outputpunten beschikbaar, te weten: 1x DVI , 1xHD-SDI | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is fanless. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van een auto source functie. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is geschikt voor zowel 2D als 3D weergave. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een monitor van minimaal 31 inch. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een beschermkappen t.b.v. de monitor. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is geschikt voor de lichtsnoer aansluitingen van de volgende fabrikanten: Storz, Olympus, Wolf en Stryker. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De videotoren beschikt over een LED lichtbron. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De videotoren is voorzien van een lichtbron die geschikt is voor het toepassen van fluorescentie technologie. Geef aan als dit een specifieke lichtbron moet zijn en onderbouw waarom. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtintensiteit is zowel automatisch als handmatig instelbaar | KO
Videotoren | Lichtbron |  | Veranderingen van intensiteit zijn te zien op het display van de lichtbron. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is voorzien van indicatie van de branduren | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om te werken met een video-endoscope. Zowel 2D als 3D. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om een opzetcamera aan te sluiten. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is minmaal geschikt voor 1920x1080P 50/60Hz | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije DVI en/of HDMI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de aansluiting met het routeringssysteem. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije SDI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de fail safe aansluiting naar het routeringssysteem. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt voor het werken met fluorescentie. | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt om merkonafhankelijk starre optieken aan te sluiten. | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera heeft de mogelijkheid van zoom en focusering. Specificeer de mogelijkheden per aangeboden camerakop. | KO
Videotoren | Camera |  | De knoppen op de camerakop zijn programeerbaar en hebben minimaal de volgende functies: autofocus en wit balans. | KO
Videotoren | Camera |  | De camerakop is minimaal full HD 2D 1920 x 1080P | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt voor fluorescentie. | KO
Videotoren | Camera |  | De opstelling is geschikt voor een camera specifiek voor mediastinoscopie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator moet geschikt zijn voor neonaten, kinderen en volwassenen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Flow Rate instellingen zijn in te stellen van 0,1 tot 40 L/min. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Start en stop activatie moet duidelijk zichtbaar zijn met indicatie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator is geschikt en functioneel bij het aansluiten op het centrale gassensysteem als ook d.m.v. losse cilinders met reduceerventielen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Veranderingen van instellingen zijn zichtbaar of hoorbaar | KO
Videotoren | Insufflator |  | Bij het overschrijden van maximale druk blaast de insufflator automatisch af. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator zal automatisch compenseren bij drukverlies. | KO
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er zitten chip on the tip optieken van 10mm, 0 en 30 graden in het assortiment. | KO
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er is een mogelijkheid van horizontale correctie bij gebruik van de 2D chip on the tip optieken | KO
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er is een mogelijkheid van horizontale correctie bij gebruik van de 3D chip on the tip optieken | KO
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er zitten chip on the tip optieken in het assortiment met 2D 1920-1080P beeldkwaliteit. | KO
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er zitten chip on the tip optieken in het assortiment met 3D 1920-1080P beeldkwaliteit. | KO
Videotoren | Optieken |  | Er zijn optieken in het assortiment die geschikt zijn voor fluorescentie | KO
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Alle gebruikers; Chirurgen, OK-assistenten, Technici, CSA-medewerkers krijgen een on-site instructie en training over de aangeboden apparatuur en instrumenten. Geef aan op welke manier deze gegeven gaat worden en laat de behandelende onderwerpen zien aan de hand van een overzicht. | KO
Videotoren | Software |  | Software matige eisen
Videotoren | Software |  | Software updates (=geen upgrade) zijn gedurende de gehele levensduur (10 jaar na installatie) inbegrepen in de aanschafprijs. | KO
Videotoren | Software |  | Upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren,dienen direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | De videotoren is geschikt om gekoppeld te worden met het beelrouteringssysteem van het Erasmus MC. Dit is is het routeringsssysteem van Inter. De benodigde videooutputs staan vermeld bij de processor. DVI is de voorkeur. Vanaf DVI wordt het signaal via een encoder aangesloten op het Erasmus MC glasnetwerk. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Failsafe: Vanaf de processor wordt er een continue werkend signaal uitgestuurd wat buiten het routeringssysteem direct aangesloten wordt op een monitor op de OK. Type monitor: Advantech KT-E240FEEPBTFNH 24'' monitor. | KO
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantietermijn is 1 jaar voor het systeem, inclusief opzetcamera's. (na oplevering / acceptatie). | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Een onderhoudsovereenkomst (op basis van Wibaz SSO versie 3: bijlage 4a2) wordt afgesloten als integraal onderdeel van de koopovereenkomst (bijlage 4a1). Dit betreft het correctieve onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Het Erasmus MC word opgeleid om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de gehele opstelling. De technische training zal worden geven aan minimaal 4 personen. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De servicehandleiding van alle apparatuur wordt meegeleverd in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan welke tools en meetapparatuur er benodigd is om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de prijs en artikelnummers zijn van de onderdelen/ service kits nodig zijn bij het uitvoeren van preventief onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Alle onderdelen of service-kits die nodig zijn voor het preventieve onderhoud zullen worden geleverd voor een looptijd van minimaal 10 jaar. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De levensduur van de videotoren is minimaal 10 jaar incl. onderdelen. 10 jaar na de laatste productie zijn alle onderdelen nog leverbaar en kan de apparatuur gerepareerd worden. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de checklisten zijn om preventief onderhoud uit te voeren volgens de voorschriften van de fabrikant. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Welke onderhoudscontracten zijn er beschikbaar voor alle apparaten. Graag specificeren en voozien van bijhorende kosten. | KO
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden apparatuur is voorzien van een CE-markering volgens de vigerende wet- en regelgeving met conformiteitsverklaring en Notified Body onder vermelding van de risicoklasse. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De gehele video opstelling voldoet aan de NEN-EN-IEC-60601 incl. de relevante subclausules. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De apparatuur kan in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3 gebruikt worden. | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen machinaal worden gereinigd en (thermisch) gedesinfecteerd (A0-waarde 3000) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten zijn bestand tegen het gebruik van een detergent met een pH ≥ 10,5 | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen met stoom worden gesteriliseerd op 121 of 134 ⁰ C of middels gasplasmasterilisatie (Sterrad 100NX) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | inlay van de netten dient te worden uitgevoerd door NTOC, waarbij een mogelijkheid wordt gecreëerd voor het aanspoelen van holle onderdelen en lumina in het instrumentennet | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO

## PVW 3D opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN WENSEN (PVW) Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Per vraagstelling kan maximaal het aangegeven aantal punten worden gescoord bij beantwoording van ja.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit Programma van Wensen dienen met ja of nee beantwoord te worden. Verder is er een mogelijkheid om een toelichting te geven op uw beantwoording. Het Programma van Wensen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN INVULLEN.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | punten | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, lichtbron, monitor en insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B. |  |  |  | Opmerkingen
Videotoren | algemeen |  | De videotoren is voorzien van een beknopte, verkorte geplastificeerde handleiding. | 10
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Nederlandse taal. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley is gemakkelijk verrijdbaar door de gebruiker, hierbij is rekening gehouden met een optimale ergonomie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De centrale aan/uit schakelaar van de trolley is voorzien van een zichtbare netstroomindicatie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een dusdanige constructie dat de hoogte van de plateau's waar de apparatuur op staat aangepast en de hoeveelheid plateau's eventueel uitgebreid kan worden. | 10
Videotoren | Trolley |  | Vanwege het aanwezige routeringssysteem is het mogelijk dat er in de toekomst zonder scherm op de trolley wordt geopereerd en er alleen gebruik wordt gemaakt van de monitoren van het routeringssysteem in de OK. Geef aan op welke wijze jullie hierin mee kunnen ontwikkelen. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer en de aardepotentiaalkabel zijn gesealt. Dit vanwege de hygiene. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer is los te halen van de trolley maar is wel vergrendeld of gefixeerd. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren dienen geschikt te zijn voor het tonen van picture in picture beelden(PIP). | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van On Screen Display | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van auto adjustment. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren zijn voorzien van een Vesa koppeling | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van bescherming | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor heeft minimale reflectie. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron zorgt voor minimale warmteafgifte. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron produceert zo min mogelijk geluid | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron geeft een duidelijke foutenindicatie weer. Geen aan hoe de lichtbron eventuele fouten constateerd en deze weergeeft. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | Bij voorkeur is de lichtbron voorzien van een ingebouwde, functioneel identieke, reservelamp welke automatisch omschakelt. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichbron heeft een duidelijk afleesbaar scherm. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron start altijd op in de laagste intensiteit | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is eenvoudig te bedienen. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om fiberendoscopen aan te sluiten. Geef aan welke type fiberendoscopen dit zijn. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van automatische gain controle, specificeer werking. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van technieken om verschillende contrasten van het weefsel te tonen. Geef aan welke beeldverbeteringstechnieken dit zijn. | 10
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is voorzien van de nieuwste technologie. Technische specificaties en mogelijkheden aangeven. | 10
Videotoren | Camera |  | Camerakop met groothoek in assortiment, het beeld is dan rond zodat er geen beeld verloren gaat. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Duidelijk leesbaar display (afstand 2 meter) | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display ingestelde druk en abdominale druk is weergeven in mmHg | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display afgegeven volume moet worden weergeven in Liters | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display Ingestelde flow en werkelijke flow in Liters per minuut | 10
Videotoren | Insufflator |  | Insufflator zal worden aangesloten op het centrale gassensysteem van het Erasmus MC. De indicatie van de insufflator houdt hier rekening mee. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Het volume van het alarm is instelbaar. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Bij het aanzetten van de insufflator komen de parameters in de minimale instellingen. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Waarschuwing indicatie voor blokkering van de slang | 10
Videotoren | Chip on the tip optieken |  | Er zijn chip on the tip optieken in het assortiment die geschikt zijn voor fluorescentie. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | De training en instructie kan herhaaldelijk worden gegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Na het volgen van een training zal er als bewijs van deelname een certificaat worden afgegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Geef de mogelijkheden aan van scholing via e-learning of andere digitale middelen. | 10
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | Geef de mogelijkheden aan van koppeling met het netwerk. | 10
| Koppeling |  | De videotoren heeft een zo laag mogeljke latency over de gehele opstelling. | 10
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan op welke manier de apparatuur uitgelezen kan worden om error meldingen in te zien en digitaal op te slaan. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de kosten zijn van de reparatie van de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de reparatieduur is. Geef hierbij ook het reparatieproces weer. | 10
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | Scholing, onderwijs |  | Voor het uitvoeren van preventief onderhoud worden er minimaal 4 medisch technici opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er ook een certificaat worden uitgereikt die voor minimaal 5 jaar geldig zal ziin. | 10
|  | maximaal aantal punten te scoren: |  | 490
3000
5500
1500
3000
[8 empty] | 12000 | 12000 | 28000 | 40000

## PVE 4K opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten overeenkomst.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, chip on the tip optieken, lichtbron, monitor, instrumentennetten, insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B.
Videotoren | algemeen |  | De leverancier biedt aan: Een videosysteem bestaat uit de volgende onderdelen: trolley, processor, opzetcamera, optieken, lichtbron, monitor, insufflator. | KO
Videotoren | algemeen |  | De videotoren dient geschikt te zijn voor de aangegeven toepassingsgebieden in tabblad B. | KO
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Engelse taal. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley beschikt over een centrale aan/uit schakelaar waarmee je het gehele systeem(alle apparaten) in of uit kan schakelen. | KO
Videotoren | Trolley |  | De monitor is in hoogte verstelbaar en draai- en kantelbaar om een optimale beeldhoek mogelijk te maken. | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije wcd's voor het kunnen aansluiten van apparatuur. | KO
| Trolley |  | De trolley is voorzien van minimaal 4 vrije aardepotentiaal aansluitpunten voor het aansluiten van apparatuur. | KO
Videotoren | Trolley |  | De videotoren is dusdanig uitgevoerd dat statische elektriciteit wordt afgevoerd | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley moet voorzien kunnen worden van een afneembare flessenhouder | KO
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een remblokkering op minimaal 2 wielen. | KO
Videotoren | Monitor |  | Op de monitor zijn 2 vrije Video outputpunten beschikbaar, te weten: 1x DVI , 1xHD-SDI | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is fanless. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van een auto source functie. | KO
Videotoren | Monitor |  | De monitor is geschikt voor 4K 3840 x 2160. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een monitor van minimaal 31 inch. | KO
Videotoren | Monitor |  | De opstelling is uitgevoerd met een beschermkap t.b.v. de monitor. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is geschikt voor de lichtsnoer aansluitingen van de volgende fabrikanten: Storz, Olympus, Wolf en Stryker. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtintensiteit is zowel automatisch als handmatig instelbaar | KO
Videotoren | Lichtbron |  | Veranderingen van intensiteit zijn te zien op het display van de lichtbron. | KO
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is voorzien van indicatie van de branduren | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om een opzetcamera aan te sluiten. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt voor 4K 3840 x 2160. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije SDI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de fail safe aansluiting naar het routeringssysteem. | KO
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije SDI of DVI output die coninue een beeld uitstuurt. Dit ivm de aansluiting naar het routeringssysteem.
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt om merkonafhankelijk starre optieken aan te sluiten. | KO
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera heeft de mogelijkheid van zoom en focusering. Specificeer de mogelijkheden per aangeboden camerakop. | KO
Videotoren | Camera |  | De knoppen op de camerakop zijn programeerbaar en hebben minimaal de volgende functies: autofocus en wit balans. | KO
Videotoren | Camera |  | De camerakop is minimaal 4K 3840 x 2160. | KO
Videotoren | Camera |  | De opstelling is geschikt voor een camera specifiek voor mediastinoscopie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator moet geschikt zijn voor neonaten, kinderen en volwassenen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Flow Rate instellingen zijn in te stellen van 0,1 tot 40 L/min. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Start en stop activatie moet duidelijk zichtbaar zijn met indicatie. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator is geschikt en functioneel bij het aansluiten op het centrale gassensysteem als ook d.m.v. losse cilinders met reduceerventielen. | KO
Videotoren | Insufflator |  | Veranderingen van instellingen zijn zichtbaar of hoorbaar | KO
Videotoren | Insufflator |  | Bij het overschrijden van maximale druk blaast de insufflator automatisch af. | KO
Videotoren | Insufflator |  | De insufflator zal automatisch compenseren bij drukverlies. | KO
Videotoren | Optieken |  | Er zitten optieken in het assortiment die geschikt zijn om aan te sluiten op de 4K opzetcamera. Geef aan welke optieken er leverbaar zijn. En of dit nog speciale optieken moeten zijn. | KO
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Alle gebruikers; Chirurgen, OK-assistenten, Technici, CSA-medewerkers krijgen een on-site instructie en training over de aangeboden apparatuur en instrumenten. Geef aan op welke manier deze gegeven gaat worden en laat de behandelende onderwerpen zien aan de hand van een overzicht. | KO
Videotoren | Software |  | Software matige eisen
Videotoren | Software |  | Software updates (=geen upgrade) zijn gedurende de gehele levensduur (10 jaar na installatie) inbegrepen in de aanschafprijs. | KO
Videotoren | Software |  | Upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren,dienen direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | De videotoren is geschikt om gekoppeld te worden met het beelrouteringssysteem van het Erasmus MC. Dit is is het routeringsssysteem van Inter. De benodigde videooutputs staan vermeld bij de processor. DVI is de voorkeur. Vanaf DVI wordt het signaal via een encoder aangesloten op het Erasmus MC glasnetwerk. | KO
Videotoren | Koppelingen |  | Failsafe: Vanaf de processor wordt er een continue werkend signaal uitgestuurd wat buiten het routeringssysteem direct aangesloten wordt op een monitor op de OK. Type monitor: Advantech KT-E240FEEPBTFNH 24'' monitor. | KO
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantietermijn is 1 jaar voor het systeem, inclusief opzetcamera's. (na oplevering / acceptatie). | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Een onderhoudsovereenkomst (op basis van Wibaz SSO versie 3: bijlage 4a2) wordt afgesloten als integraal onderdeel van de koopovereenkomst (bijlage 4a1). Dit betreft het correctieve onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Het Erasmus MC word opgeleid om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de gehele opstelling. De technische training zal worden geven aan minimaal 4 personen. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De servicehandleiding van alle apparatuur wordt meegeleverd in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan welke tools en meetapparatuur er benodigd is om zelf preventief onderhoud uit te voeren aan de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de prijs en artikelnummers zijn van de onderdelen/ service kits nodig zijn bij het uitvoeren van preventief onderhoud. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Alle onderdelen of service-kits die nodig zijn voor het preventieve onderhoud zullen worden geleverd voor een looptijd van minimaal 10 jaar. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De levensduur van de videotoren is minimaal 10 jaar incl. onderdelen. 10 jaar na de laatste productie zijn alle onderdelen nog leverbaar en kan de apparatuur gerepareerd worden. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de checklisten zijn om preventief onderhoud uit te voeren volgens de voorschriften van de fabrikant. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Welke onderhoudscontracten zijn er beschikbaar voor alle apparaten. Graag specificeren en voozien van bijhorende kosten. | KO
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | Scholing, onderwijs |  | Voor de eerste lijns storingen worden er minimaal 4 medisch technici opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er ook een certificaat worden uitgereikt die voor minimaal 5 jaar geldig zal zijn. | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Definitie | C. Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden apparatuur is voorzien van een CE-markering volgens de vigerende wet- en regelgeving met conformiteitsverklaring en Notified Body onder vermelding van de risicoklasse. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De gehele video opstelling voldoet aan de NEN-EN-IEC-60601 incl. de relevante subclausules. (indienen bij inschrijving) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De apparatuur kan in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3 gebruikt worden. | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen machinaal worden gereinigd en (thermisch) gedesinfecteerd (A0-waarde 3000) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten zijn bestand tegen het gebruik van een detergent met een pH ≥ 10,5 | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | Instrumenten kunnen met stoom worden gesteriliseerd op 121 of 134 ⁰ C of middels gasplasmasterilisatie (Sterrad 100NX) | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | inlay van de netten dient te worden uitgevoerd door NTOC, waarbij een mogelijkheid wordt gecreëerd voor het aanspoelen van holle onderdelen en lumina in het instrumentennet | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO
3000
5500
1500
3000
[7 empty] | 12000 | 12000 | 28000 | 40000

## PVW 4K opstelling
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN WENSEN (PVW) Europese Aanbesteding "Video Endoscopisch Apparatuur"
Waardering: |  |  | Per vraagstelling kan maximaal het aangegeven aantal punten worden gescoord bij beantwoording van ja.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit Programma van Wensen dienen met ja of nee beantwoord te worden. Verder is er een mogelijkheid om een toelichting te geven op uw beantwoording. Het Programma van Wensen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN INVULLEN.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | punten | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Video Endoscopisch Apparatuur | Definitie | A. Technische Specificaties
| Algemeen |  | Algemene eisen
| Definitie |  | Een diagnostisch videosysteem bestaande uit een processor, opzetcamera, lichtbron, monitor en insufflator. Het diagnostisch videosysteem dient geschikt te zijn voor de aangegevens toepassingsgebieden in tabblad BIJLAGE B. |  |  |  | Opmerkingen
Videotoren | algemeen |  | De videotoren is voorzien van een beknopte, verkorte geplastificeerde handleiding. | 10
Videotoren | algemeen |  | De gebruikershandleidingen worden per apparaat digitaal aangeleverd in de Engelse taal. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley is gemakkelijk verrijdbaar door de gebruiker, hierbij is rekening gehouden met een optimale ergonomie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De centrale aan/uit schakelaar van de trolley is voorzien van een zichtbare netstroomindicatie. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een dusdanige constructie dat de hoogte van de plateau's waar de apparatuur op staat aangepast en de hoeveelheid plateau's eventueel uitgebreid kan worden. | 10
Videotoren | Trolley |  | Vanwege het aanwezige routeringssysteem is het mogelijk dat er in de toekomst zonder scherm op de trolley wordt geopereerd en er alleen gebruik wordt gemaakt van de monitoren van het routeringssysteem in de OK. Geef aan op welke wijze jullie hierin mee kunnen ontwikkelen. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer en de aardepotentiaalkabel zijn gesealt. Dit vanwege de hygiene. | 10
Videotoren | Trolley |  | Het netsnoer is los te halen van de trolley maar is wel vergrendeld of gefixeerd. | 10
Videotoren | Trolley |  | De trolley heeft een remblokkering op minimaal 2 wielen. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren dienen geschikt te zijn voor het tonen van picture in picture beelden(PIP). | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van On Screen Display | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van auto adjustment. | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitoren zijn voorzien van een Vesa koppeling | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor is voorzien van bescherming | 10
Videotoren | Monitor |  | De monitor heeft minimale reflectie. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De videotoren beschikt over een LED lichtbron. Onderbouw als hier van afgeweken moet worden. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron zorgt voor minimale warmteafgifte. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron produceert zo min mogelijk geluid | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron geeft een duidelijke foutenindicatie weer. Geen aan hoe de lichtbron eventuele fouten constateerd en deze weergeeft. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron is geschikt voor het toepassen van fluorescentie technologie. Geef aan als dit een specifieke lichtbron moet zijn en onderbouw waarom. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | Bij voorkeur is de lichtbron voorzien van een ingebouwde, functioneel identieke, reservelamp welke automatisch omschakelt. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichbron heeft een duidelijk afleesbaar scherm. | 10
Videotoren | Lichtbron |  | De lichtbron start altijd op in de laagste intensiteit | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is eenvoudig te bedienen. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om te werken met een 4K chip on the tip optiek | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt om fiberendoscopen aan te sluiten. Geef aan welke type fiberendoscopen dit zijn. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van automatische gain controle, specificeer werking. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is voorzien van technieken om verschillende contrasten van het weefsel te tonen. Geef aan welke beeldverbeteringstechnieken dit zijn. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor is geschikt voor het toepassen van fluorescentietechnieken. | 10
Videotoren | Processor |  | De processor beschikt over een vrije DVI en/of HDMI output die continue een beeld uitstuurt. Dit ivm de aansluiting met het routeringssysteem. | 10
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is voorzien van de nieuwste technologie. Technische specificaties en mogelijkheden aangeven. | 10
Videotoren | Camera |  | De opzet camera of het videosysteem bezit instellingen om het Morray filter te activeren voor het gebruik met een standaard fiberendoscoop. | 10
Videotoren | Camera |  | De opzetcamera is geschikt om fluorescentie opnamen te maken. | 10
Videotoren | Camera |  | De camerakop is voorzien van de nieuwste technologie. | 10
Videotoren | Camera |  | Camerakop met groothoek in assortiment, het beeld is dan rond zodat er geen beeld verloren gaat. | 10
Videotoren | Camera |  | Gehoekte camera met draaibare kop in assortiment. (Urologie, TUR, Gyneacologie) | 10
Videotoren | Insufflator |  | Duidelijk leesbaar display (afstand 2 meter) | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display ingestelde druk en abdominale druk is weergeven in mmHg | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display afgegeven volume moet worden weergeven in Liters | 10
Videotoren | Insufflator |  | Display Ingestelde flow en werkelijke flow in Liters per minuut | 10
Videotoren | Insufflator |  | Insufflator zal worden aangesloten op het centrale gassensysteem van het Erasmus MC. De indicatie van de insufflator houdt hier rekening mee. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Het volume van het alarm is instelbaar. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Bij het aanzetten van de insufflator komen de parameters in de minimale instellingen. | 10
Videotoren | Insufflator |  | Waarschuwing indicatie voor blokkering van de slang | 10
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er zitten 4K chip on the tip optieken van 10mm, 0 en 30 graden in het assortiment. | 10
Videotoren | chip on the tip optieken |  | Er is een mogelijkheid van horizontale correctie bij gebruik van de 4K chip on the tip optieken. | 10
Videotoren | Optieken |  | Er zijn optieken in het assortiment die geschikt zijn voor fluorescentie. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Scholing, onderwijs
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | De training en instructie kan herhaaldelijk worden gegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Na het volgen van een training zal er als bewijs van deelname een certificaat worden afgegeven. | 10
Videotoren | Scholing, onderwijs |  | Geef de mogelijkheden aan van scholing via e-learning of andere digitale middelen. | 10
Videotoren | Koppelingen |  | Koppelingen
Videotoren | Koppelingen |  | Geef de mogelijkheden aan van koppeling met het netwerk. | 10
Videotoren | Koppeling |  | De videotoren heeft een zo laag mogeljke latency over de gehele opstelling. | 10
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan op welke manier de apparatuur uitgelezen kan worden om error meldingen in te zien en digitaal op te slaan. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef aan wat de mogelijke kosten zijn van de reparatie van de aangeboden apparatuur en de instrumenten. | 10
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Geef voor de aangeboden apparatuur aan wat de reparatieduur is. Geef hierbij ook het reparatieproces weer. | 10
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | Scholing, onderwijs |  | Voor het uitvoeren van preventief onderhoud worden er minimaal 4 medisch technici opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierbij zal er ook een certificaat worden uitgereikt die voor minimaal 5 jaar geldig zal ziin. | 10
|  | maximaal aantal punten te scoren: |  | 590
3000
5500
1500
3000
[8 empty] | 12000 | 12000 | 28000 | 40000

## bijlage B
Specialisme | Verrichtingen
Heelkunde | Diagnostische laparoscopie
donornefrectomie
CAPD in
pancreasstaart operatie
gastro enterostomie
leverresecties
cholecystectomie
Thoracoscopie
Gynaecologie | Hysteroscopie
Laparoscopie
Urologie | Partiele nefrectomie
Cystoscopie
Neurochirurgie | Intraventriculaire ingrepen (in liquorsysteem)
Transsphenoidale ingrepen (samen met KNO)
KNO | Neus endoscopie
Sanering neusbijholte
panendoscopie
Orthopedie | Arthroscopie (schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkelen voet)
Endoscopie heup en enkel en knie
Thorax | Cardiovasculaire chirurgie
Open hart Chirurgie
Minimaal invasieve hart chirurgie
VATS Lobectomie
Mediastinoscopie
Bronchoscopie