## Vragen_en_antwoorden_268267_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord Erasmus MC
2 | Inschrijffase | Proces | Leidraad / Planning | Biedt u de mogelijkheid om na de eerste vragenronde en bijbehorende Nota van Inlichtingen nogmaals over de gegeven antwoorden vragen te stellen? | Ja, dit is akkoord.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen, 4K, regel 62 | U stelt hier dat de servicehandleiding van alle apparatuur wordt meegeleverd in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal. Deze service manuals zijn bedoeld voor tweedelijns onderhoud en service en zijn voorbehouden aan gecertificeerde, speciaal opgeleide technici, alleen zij hebben toegang tot deze informatie. Wij kunnen echter wel een service information beschikbaar stellen in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal, welke geschikt is voor het eerstelijns onderhoud en service. Kunt u hiermee akkoord gaan? | We kunnen hiermee akkoord gaan. Belangrijk is dus wel dat als we zelf tweedelijns onderhoud gaan uitvoeren we beschikking hebben over de benodigde service manuals.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen, 2D | In bijlage 1, PVE Endoscopie apparatuur, PVE 2D stelt u als KO voorwaarde in regel 33 (Lichtbron) dat “De lichtbron is voorzien van indicatie van de branduren”. In regel 29 (Lichtbron) stelt u als voorwaarde dat “De videotoren beschikt over een LED lichtbron.” Bij LED lichtbron is het niet gebruikelijk de brandduur aan te geven aangezien een LED lichtbron een zeer lange levensduur heeft. Het weergeven van het aantal branduren is meer van toepassing op Xenon lichtbronnen met een beperkte brandduur. Zou u deze KO willen veranderen naar een wens? Of deze willen verwijderen uit het PVE? | Het Erasmus MC laat deze eis vervallen bij toepassing van een LED lichtbron.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Leidraad | U heeft aangegeven dat u een groot aantal OK’s opnieuw in wilt richten met endoscopieapparatuur. Is het uw intentie alle OK’s in te richten met een endoscopiesysteem met 3D mogelijkheid? Zou u gezien de specifieke toepassing van 3D in de OK bereid zijn de knock-out criteria betreffende fluorescentie in 3D als een wens op te nemen. Bij punt 2.3.2. heeft u aangegeven de aanbesteding in 1 perceel onder te willen brengen. Om te voorkomen dat u leveranciers uitsluit en de de marktwerking verkleint verzoeken wij u, gezien de specifieke toepassing van 3D, dit als separaat perceel op te nemen. | Niet alle OK's worden ingericht met ee endoscopie toepassing van 3D, zie hiervoor voor een indicatie van de aantallen het Prijsinvulformulier. Het Erasmus MC is niet bereidt om de knockout ctriteria betreffende fluorisentie in 3D aan te passen in een Wens. In verbandt met de wens on te komen tot maximale standaardisatie van apparatuur op de OKen de schaalgrootte van het OK comlex heeft het Erasmus MC gekozen om geen Perceelindeling te hanteren.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen, 6.3 | In punt 6.3 Programma van Eisen geeft u aan dat er drie tabbladen zijn voor respectievelijk het PVE 2D, 3D en 4K. In punt 6.5.2 omschrijft u de Gebruikerstest Beeldkwaliteit voor de 2D en de 4K opstelling maar niet voor de 3D opstelling. Waar bestaat de gebruikerstest voor de 3D opstelling uit? Kunt u dit toelichten? | Zie gebruikerstest, bijlage 6
7 | Inschrijffase | Inhoud | PvE - 2D opstelling-eis 12 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 2D systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. | Ja, chip-on-the-tip optieken is een vereiste voor het 2D systeem.
8 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling-eis 34 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 2D systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. | Ja, chip-on-the-tip optieken is een vereiste voor het 2D systeem.
9 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- Eis 38 | Kan er gebruik worden gemaakt van een ander type aansluiting voor de fail safe (bijvoorbeeld DVI). Een SDI-signaal is een significante downscale in vergelijking met 4K. | Vanwege ons routeringssysteem zijn we gebonden aan een SDI aansluiting. Bij gebruik van de failsafe behoud je de oorspronkelijke beeldkwaliteit op de eigen monitor van de opstelling
10 | Inschrijffase | Inhoud | PVE- 2D opstelling- eis 38 | Hoe wordt autofocus hier gedefinieerd? In plaats van Autofocus via knop besturing biedt Inschrijver een focus ring die eenmaal ingesteld hoeft te worden voor de gehele procedure. Inschrijver noemt dit daarom geen autofocus, maar heeft een vergelijkbare werking – Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | ja, het Erasmus MC gaat met deze vergelijkbare werking akkoord.
11 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- eis 42 | Hoe wordt autofocus hier gedefinieerd? In plaats van Autofocus via knop besturing biedt Inschrijver een focus ring die eenmaal ingesteld hoeft te worden voor de gehele procedure. Inschrijver noemt dit daarom geen autofocus, maar heeft een vergelijkbare werking – Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | ja, het Erasmus MC gaat met deze vergelijkbare werking akkoord.
12 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- eis 45 | Welk type mediastinoscopen worden er momenteel gebruikt door Opdrachtgever? Aangeboden systeem is in staat met clip-on optieken te werken. Inschrijver biedt alleen geen eigen mediastinoscopen uit eigen portfolio. | Het Erasmus MC gebruikt het volgende optiek: Hopkins gehoekt 15 graden/17 cm / type 8575AV.
13 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- eis 53 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 2D systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. | Ja, chip-on-the-tip optieken is een vereiste voor het 2D systeem.
14 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- eis 54 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 2D systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. | Ja, chip-on-the-tip optieken is een vereiste voor het 2D systeem.
15 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2D opstelling- eis 55 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 2D systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. | Ja, chip-on-the-tip optieken is een vereiste voor het 2D systeem.
16 | Inschrijffase | Inhoud | PvW- 2D Opstelling-eis 29 | Door het gebruik van LED technologie heeft ons systeem een langere levens verwachting in tegenstelling met xenon, hierdoor is de noodzaak voor een reservelamp minder. Wel draait het systeem op meerdere lampen alleen hebben deze geen reserve functie. Hoe kijkt de Opdrachtgever naar de noodzaak van een reservelamp als er met LED technologie wordt gewerkt? | Bij LED technologie zien we een reservelamp niet als noodzaak.
17 | Inschrijffase | Inhoud | PvW- 2D Opstelling-eis 35 | Kan Opdrachtgever de vraag duidelijker formuleren en aangeven naar wat voor contrasten hier naar wordt gerefereerd? Doormiddel van het gebruikt van ICG als tracer en SPY-modi kunnen verschillende contrasten en vormen van visualisatie worden weergegeven. | Elke aanbeider heeft zijn eigen beeldverbeteringstechnieken. Door het toepassen van deze technieken worden er bepaalde delen van het weefsel beter zichtbaar voor de gebruiker. De aanbieder dient aan te geven welke technologie hij hiervoor kan aanbieden. filteren van golflengte kan zorgen voor een andere weergave van het weefsel waardoor bepaalde delen/structuren( denk aan tumoren) beter zichtbaar worden.
18 | Inschrijffase | Inhoud | PvE- 4k Opstelling- eis 34 | Kan er gebruik worden gemaakt van een ander type aansluiting voor de fail safe (bijvoorbeeld DVI)? Een SDI-signaal is een significante downscale in vergelijking met 4K. | Vanwege ons routeringssysteem zijn we gebonden aan een SDI aansluiting. Bij gebruik van de failsafe behoudt je de oorspronkelijke beeldkwaliteit op de eigen monitor van de opstelling
19 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE | Worden de verschillende merken lichtkabels door elkaar gebruikt of betreft dit een merk lichtkabel per vakspecialisme? | het doel is om meerdere merken lichtkabels te kunnen gebruiken. Uiteraard zal zo veel als mogelijk hetzelfde merk optiek en lichtkabel worden gebruikt.
20 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE - vraag regel 33 | Indien gebruik gemaakt wordt van een LED lichtbron waarvan de lamp levenslang meegaat, is deze indicatie dan nog steeds noodzakelijk? | Het Erasmus MC laat deze eis vervallen bij toepassing van een LED lichtbron.
21 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE - 2D regel 45 | Welk merk en type mediastinoscope wordt gebruikt binnen EMC, is deze voorzien van een iso-oculair? | De mediastinoscope is voorzien van een iso-oculair.
22 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE - fiberscopen | Welk type fiberscoop of welke types moet(en) er op de verschillende systemen worden aangesloten? | LET OP dit betreft een wens en geen eis! Het betreft de volgende typen fiberscopen: Ureterorenoscoop en Cystoscoop.
23 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE 2D en 3D | Is het mogelijk om autofocus voor de opzetcamerakop om te zetten in een wens aangezien er diverse andere oplossingen zijn? | Het Erasmus MC gaat akkoord met een vergelijkbare werking.
24 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVW 4K - regel 47 | Waarom wordt deze vraag niet gesteld in het PVW voor het 2D en 3D systeem? | Het Erasmus MC vindt dit niet relevant voor de 2D en 3D functionaliteit.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Insufflator | Wilt u dat we de insufflatieslangen meenemen in de aanbieding die we doen? | Het Erasmus MC neemt deze niet mee in de aanbesteding.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Insufflator | Welke aansluiting en lengte voor de insufflatieslang heeft u nodig? | nvt
27 | Inschrijffase | Inhoud | Insufflator | Welk type CO2 aansluiting wordt er tussen de insufflator en patiënt gebruikt? | nvt
28 | Inschrijffase | Inhoud | PvE- 4k Opstelling- eis 35 | Een 4K signal kan niet door een standaard SDI of DVI worden verzonden zonder kwaliteitverlies en mogelijke vertraging. Dit is de reden dat Inschrijver gebruik maakt van meerdere HDMI poorten. Overweegt Opdrachtgever om een HDMI aansluiting te accepteren en deze via fiber te laten lopen? | Het Erasmus MC overweegt dit niet.
29 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Prijsinvulformulier | U vraagt in het prijsinvulformulier naar de prijs voor een processor en een lichtbron, deze lichtbron moet geschikt zijn voor de fluorescentie technologie. Onze processor voor 2D is voorzien van een lichtbron (dit betreft één apparaat), voor de fluorescentie kunnen wij een aparte lichtbron aanbieden. Op dit moment wordt dit onderscheid niet gemaakt in het prijsblad. Kan dit worden aangepast? | Het Erasmus MC heeft dit aangepast zie prijsinvulformulier 30jun20 gewijzigd definitief.
30 | Inschrijffase | Inhoud | PvE- 4k Opstelling- eis 38 | Hoe wordt autofocus hier gedefinieerd? In plaats van Autofocus via knop besturing biedt Inschrijver een focus ring die eenmaal ingesteld hoeft te worden voor de gehele procedure. Wij noemen dit daarom geen autofocus maar heeft een vergelijkbare werking. Wordt dit geaccepteerd door Opdrachtgever? | Het Erasmus MC gaat akkoord met een vergelijkbare werking.
31 | Inschrijffase | Inhoud | PvE- 4k Opstelling- eis 40 | Welk type mediastinoscopen worden er momenteel gebruikt door Opdrachtgever? | Het Erasmus MC gebruikt het volgende optiek: Hopkins gehoekt 15 graden/17 cm / type 8575AV.
32 | Inschrijffase | Inhoud | PvW- 4k opstelling-eis 32 | Door het gebruik van LED technologie heeft ons systeem een langere levens verwachting in tegenstelling met Xenon. Hierdoor is de noodzaak voor een reservelamp minder. Wel draait het systeem op meerdere lampen alleen hebben deze geen reserve functie. Hoe kijkt Opdrachtgever naar de noodzaak van een reservelamp als er met LED technologie wordt gewerkt? | Bij LED technologie zien we een reservelamp niet als noodzaak.
33 | Inschrijffase | Inhoud | PvW-4k opstelling eis 38 | Kan Opdrachtgever duidelijker definiëren wat er wordt bedoeld met gain controle? In ons systeem zijn er meerder aspecten die wij onder gain controle omschrijven. Naar welke functie is Opdrachtgever op zoek? | U dient aan te geven welke aspecten u onder gain controle verstaat.
34 | Inschrijffase | Inhoud | PvW-4k opstelling-eis 47 | Inschrijver heeft een gehoekte camera in het assortiment, alleen is deze nog niet officieel gelanceerd (lancering staat voor Q4 2020). Wordt dit door Opdrachtgever als criterium geaccepteerd? | nee, apparatuur dient beschikbaar te zijn bij inschrijving.
35 | Inschrijffase | Inhoud | PvW-4k opstelling-eis 56 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor Opdrachtgever voor het 4K systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. Wanneer er wordt gekeken naar Chip-on-the-Tip vindt er een upscale in beeldkwaliteit plaats en is het geen native 4K weergave. | Bij het 4K systeem is het hebben van chip-on-the-tip optieken alleen een wens.
36 | Inschrijffase | Inhoud | PvW-4k opstelling-eis 57 | Zijn chip-on-the-tip optieken een vereiste voor het 4K systeem? Er is mogelijk maar één partij die aan de vraag van starre chip-on-tip optieken kan voldoen. Wanneer er wordt gekeken naar Chip-on-the-Tip vindt er een upscale in beeldkwaliteit plaats en is het geen native 4K resolutie. Dit komt voort door de grootte van 4K chips. | Bij het 4K systeem is het hebben van chip-on-the-tip optieken alleen een wens.
37 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Consignatie | "Inschrijver wil graag de volgende opmerking toevoegen: Opdrachtgever gaat als een goede huisvader met de Producten om tijdens de consignatie. Indien Producten in consignatie verloren gaan, (de verpakking van) Producten in consignatie is beschadigd, beschreven of niet meer in de originele staat verkeert, of de expiratietijd is verstreken, worden deze op kosten van de Instelling vervangen, nadat de Instelling hiervoor een nieuwe Order bij de Leverancier heeft geplaatst." | Erasmus MC is akkoord met deze toevoeging.
38 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden-Artikel 1: definities M | Het risico van consignatie en zichtapparatuur dient voor rekening van Opdrachtgever te komen, om dezelfde redenen als voor verzekering genoemd. | Niet akkoord. Zie Artikel 33.10
39 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden-Artikel 1: definities N | Het risico van consignatie en zichtapparatuur dient voor rekening van Opdrachtgever te komen, om dezelfde redenen als voor verzekering genoemd. | Niet akkoord. Zie Artikel 33.10
40 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 5.1: Prijzen | Inschrijver stelt een NZa indexering voor. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft Artikel 5
41 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 6.3: Levering | Inschrijver stelt eerst ingebrekestelling voor, dan in verzuim. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft Artikel 6.3
42 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 14.2. Medische Hulpmiddelen | Expiratiedatum van minimaal 24 maanden is niet haalbaar voor Inschrijver. Gaat Opdrachtgever akkoord met 6 maanden in plaats van 24 maanden? | Indien producten wettelijk een expiratiedatum hebben korter dan 2 jaar, dan is het Erasmus MC akkoord.
43 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 14.4. Medische Hulpmiddelen | Elkaar opvolgende expiratiedata is niet haalbaar voor Inschrijver. Gaat Opdrachtgever akkoord dit artkel te schrappen? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft Artikel 14.4
44 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden-Artikel 16.3: Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Een forfaitaire boete van EUR 25.000 voor elke overtreding van geheimhouding is voor Inschrijver niet akkoord en stelt voor om dit artikel te schrappen. | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft Artikel 16.3
45 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 17.2 Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten | Het is niet toegestaan dat Opdrachtgever producten doorverkoopt van Inschrijver. Graag dit artikel schrappen. | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft artikel 17.2
46 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 19,2. Aansprakelijkheid | Voor een overeenkomst meer dan EUR 250.000: Inschrijver heeft een een verzekering met een maximum van USD 3.000.000. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft artikel 19.2
47 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 20.2 Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst | Een forfaitaire schadevergoeding van EUR 25.000 per overtreding is voor Inschrijver niet acceptabel. Is Opdrachtgever akkoord om dit te schrappen? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft artikel 20.2
48 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 33.12 Rechten en verplichtingen | "Opdrachtgever dient producten die in consignatie zijn geleverd/als zichtapparatuur zijn geleverd zelf te verzekeren. Immers, Inschrijver heeft geen toegang tot deze producten en heeft geen invloed of deze goed zijn opgeslagen en goed tegen diefstal, brand, etc. zijn beschermd. Is Opdrachtgever akkoord om dit te schrappen? | Niet akkoord, Erasmus MC handhaaft artikel 33.12
49 | Inschrijffase | Juridisch | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden- Artikel 36.4 Eigendom en risico | "Opdrachtgever dient producten die in consignatie zijn geleverd/als zichtapparatuur zijn geleverd zelf te verzekeren. Immers, Inschrijver heeft geen toegang tot deze producten en heeft geen invloed of deze goed zijn opgeslagen en goed tegen diefstal, brand, etc. zijn beschermd. " | Niet akkoord, Erasmus Mc handhaaft Artikel 36.4. Wel zorgt Erasmus MC als een goed huisvaderschap over de apparatuur welke in consignatie/bruikleen zijn geleverd.
50 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 6 - gebruikerstest | Wordt er voor de gebruikerstest per week een planning gemaakt waar en wanner de apparatuur gestest wordt? | Dit zal worden gedaan.
51 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 6 - gebruikerstest | Zijn er tijdens de testperiode meerdere aanbieders aanwezig? | Tijdens de testperiode wordt er 1 aanbieder tegelijkertijd klinisch getest. Wel kan het zijn dat bij de laatste week van de 1e aanbieder, de 2e aanbieder vast de benodigde apparatuur zal leveren en de opstelling klaar voor gebruik zal maken.
52 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Voor welke discipline wilt u het 3D systeem gebruiken? | De 3D opstelling zal worden gebruikt door specialismen die gebruik maken van een chip on the tip optiek, denk hierbij aan o.a. de heelkunde, gyneacologie en de thorax.
53 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Voor welke discipline wilt u het 4K systeem gebruiken? | De 4K opstelling zal worden gebruikt door o.a. de specialismen orthopedie, traumatologie, plastische chirurgie, KNO, neurochirurgie.
54 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Worden de opnames, die u tijdens de klinische test wilt maken, van dezelfde patiënt gemaakt? | De opnames zullen worden gemaakt bij diverse patienten.
55 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Voor welke discipline wordt het 4mm 0gr en 4 mm 30gr optiek ingezet? | Deze zal worden ingezet bij de KNO en de orthopedie.
56 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Zijn de optieken (4mm 0gr en 30gr) die u in wil zetten systeemgebonden? Zo ja, voor welke systemen? | Nee, deze optieken zijn niet systeemgebonden.
57 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest | Wat is het minimaal aantal procedures wat per systeem en per specialisme wordt uitgevoerd om een representatief beeld van de beoordelingen te krijgen? | Het Erasmus MC wil een zo representatief mogelijke test uitvoeren, echter op voorhand is niet te bepalen wat het aanbod aan patienten op de OK's zal zijn.
58 | Inschrijffase | Uitvoering | Leidraad EA - paragraaf 6.5.2 | Gebruikerstest beeldkwaliteit - worden er voor het 3D systeem tijdens de klinische test ook opnamen gemaakt en dienen wij hiervoor opnameapparatuur mee te nemen? | Bij de gebruikerstest beeldkwaliteit zullen er geen 3D beelden worden opgenomen.
59 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE - koppelingen | Om een 4K beeld weer te geven in de hoogst mogelijke kwaliteit maken wij gebruik van een 3G-SDI of HD-SDI output signaal. Om dit te kunnen aansluiten op een DVI encoder moeten wij het signaal converteren, kunt u ons een converter adviseren waarmee u een dergelijke conversie vaker heeft gedaan op uw routeringsysteem? | Het Erasmus MC adviseert om gebruik te maken van de AJA converter type HDP-3.
60 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 1 PVW - te behalen score & Leidraad AE 6.4 | In de PVW kunnen per type opstelling maximaal 480 (2D) 490 (3D) en 590 (4K) punten behaald worden. Bij de berekening in de Leidraad AE paragraaf 6.4 wordt uit gegaan van maximaal te behalen punten op 1440. Waarom zit er een verschil tussen de maximaal te behalen score in de PVW en de score waarmee wordt gerekend in de Leidraad AE | Dit is een omissie, het maximaal aantal te behalen punten is 1590. De score wordt hierop aangepast.
61 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE - trolley | Wat moet de minimale en maximale lengte van de verstelbare zwenkarm op de trolley zijn? | Het Erasmus MC stelt hier geen specieke eisen aan.
62 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 6 - gebruikerstest KNO | Voor de gebruikerstest willen wij graag een lensreinigingssysteem meenemen, is dit akkoord? "een lensreinigingssysteem dat snel en betrouwbaar intra-operatief de sinuscoop reinigt d.m.v. een uitgebalanceerde impuls van irrigatie en afzuiging." | Het Erasmus MC gaat hiermee niet akkoord, dit wordt niet uitgevraagd in de aanbesteding.