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[bookmark: _Toc49268166]1. Achtergrondinformatie betreffende de aanvraag
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt verschillende faculteiten, instituten, stichtingen, onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Aan de VU volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs en werken ca. 2.750 wetenschappelijke personeelsleden en 1.900 personeelsleden in niet-wetenschappelijke functies. Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl.
Voor het chromosomen visualisatie en mechanische manipulatie project is een high-end gecorreleerde optisch pincet-breedveld fluorescentie microscoop vereist. Dit systeem heeft het vermogen om simultaan en correlatief biomoleculen te: (1) manipuleren met sub-nanometer precisie; (2) meten van lengte én kracht met sub-nanometer en -picoNewton resolutie; en (3) afbeelden met behulp van breedveld fluorescentie microscopie met diffractie gelimiteerde resolutie. Hiermee kunnen structurele en dynamische veranderingen in chromosomen en cellen worden gecorreleerd als functie van de kracht en lengteverandering. Het systeem moet voldoen aan concrete voorwaarden zoals hieronder aangegeven. 
Het doel van deze marktconsultatie is om na te gaan hoeveel potentiële leveranciers er zijn om zodoende richting te geven aan welke aanbestedingsprocedure de Vrije Universiteit Amsterdam moet volgen voor deze aankoop. Daarom vragen we de potentiële leveranciers om hun technische productspecificaties inclusief bewijs van geschiktheid voor een optisch pincet met gecorreleerde breedveld fluorescentie microscopie te leveren gebaseerd op alle hieronder genoemde specificatie eisen. Bovendien verzoeken wij de leverancier referenties over projecten waar soortgelijk maatwerk geleverd is toe te voegen. 
Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een reactie te geven met inachtneming van de verstrekte specificaties ten aanzien van onder andere de levering, de dienstverlening en de voorwaarden. 
Mocht u na opvragen van de informatie toch besluiten niet verder te reageren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. 
Voor alle duidelijkheid: het betreft hier GEEN offerteaanvraag.











[bookmark: _Toc49268167]2. Specificatie eisen gevraagde levering
[bookmark: _Toc49268168]2.1 Algemene beschrijving van het systeem:
The manufacturer needs to prove their ability to deliver an instrument with below properties and specifications.  
The required instrument should comprise simultaneous force displacement detection (pN resolution)
and widefield multi-color fluorescence excitation and detection enabling 1) acquiring live images of a
trapped single molecule or complex, 2) performing direct correlative analysis of force and fluorescence,
and 3) observation of conformational changes down to the Angstrom level. 
Specific technical requirements:
Optical traps force/bead displacement detection:
· Force resolution: <0.1 pN @100 Hz (1 µm beads at 0.35 pN/nm trap stiffness)
· Maximum escape force in dual trap mode: >1000 pN using 4.5 µm polystyrene beads
· Force stability: <0.3 pN over 2 minutes (1 µm beads at 0.35 pN/nm trap stiffness)
· Force acquisition rate: >50 kHz (met potentiele upgradeablility naar > 2 MHz)  
· Bead displacement resolution using force signal: <3 Å @100 Hz
· Bead displacement resolution using live bright-field bead tracking: <3 nm @100 Hz
· Number of traps and type: 4 independent continuous wave traps
· Position: independently moveable in x, y and trap pair moveable in x,y,z at constant inter-trap distance
· Field of movement:	50 µm x 50 µm x 35 µm (x, y, z)
· Minimum incremental step: <0.2 nm
Laser:
· Resolution: diffraction limited
· Field of view (FOV): > 75µm x 25µm 
· Number of fluorescence colors: three widefield colors (488 nm, 561 nm and 639 nm)
· Pixel size fluorescence: >70nm
· Camera framerate at full FOV: >25Hz
Imaging features:
· Detection of individual molecules of popular fluorophores such as eGFP, Alexa555/Cy3 and Alexa647/Cy5. 
· Single-molecule FRET and FRAP capability
Temperature control:
· Temperature control accuracy: <0.2 ºC 
· Temperature control should not affect specifications of any other feature.
Nanostage:
· Range of motion: <1 nm
· Minimal incremental step: 200 µm (xyz) 
Microfluidic system:
· Multi-channel laminar flow microfluidics system 
· Control of ≥6 laminar flow channels in parallel
· Shockwave-free motorized fluidic shut-off valves

[bookmark: _Toc49268170]2.2 Software system
a) All aspects of operation of the system must be controllable by an intuitive and user-friendly software allowing full control of the optical traps, microfluidics and fluorescence imaging. 
b) The software should include workflow visualization, data acquisition and real-time data visualization and analysis. This must enable the user to perform simultaneous and correlative fluorescence and force mechanical measurements of single-molecule experiments. 
c) The software should have python scripting engine allowing automation of basic procedures such as predefined trap calibration, force-extension measurements, force-clamp experiments and predefined sample-stage trajectories.
d) The system provides all data in an open file format, such as HDF-5, that is compatible with common third-party data analysis software. 
2.3 [bookmark: _Toc49268171]Service – cf. service contract
· Delivery and installation of the system. 
· Post-installation System Acceptance Test (SAT) that verifies compliance with specifications 
· Up to 1 week of on site installation and initial operator training in English for at least 3 users at Vrije Universiteit immediately after installation and SAT. 
· 1-year warranty with annual one day check-up to ensure the system keeps performing within specifications. 
· 3-years `all-in service contract` covering all labor and parts to keep the system performing within specifications. 
· [bookmark: _Toc49268172]Guaranteed on-site service engineer response time of 48 hours after logging of the service call when system is covered by warranty or `all-in service contract.`
2.4 Delivery
The ‘High-end gecorreleerde optisch pincet-breedveld fluorescentie microscoop` must be delivered to the Vrije Universiteit within 5 months after placing order.
[bookmark: _Toc49268173]2.5 Pricing
For this purchase, a budget is available of maximally 378.500 euro (excl. VAT). This absolutely maximal budget includes all costs, such as installation and implementation, delivery, warranties, training and documentation, travel, accommodation and testing.
[bookmark: _Toc49268174]3. Procedure en tijdspad van de marktconsultatie
Tijdens de marktconsultatie verloopt alle communicatie met betrekking tot dit onderwerp via de afdeling inkoopmanagement van de Vrije Universiteit. Contactgegevens, zie onderstaand: 
	Naam:
	Afdeling Inkoopmanagement
Dhr. Tarik Ouchan

	Faculteit / Dienst:
	Dienst Financiën

	Adres:
	Van der Boechorststraat 1
1083 BT Amsterdam


	E-Mail:
	aanbestedingen@vu.nl

	Onder vermelding van
	Marktconsultatie High-end gecorreleerde optisch pincet-breedveld fluorescentie microscoop







Tijdpad Marktconsultatie:
	Omschrijving
	Uiterste datum en tijd

	Publicatie op www.tenderned.nl
	22  september 2020

	Deadline voor het stellen van vragen
	29 september 2020, 10:00 uur                    

	Publicatie Nota van Inlichtingen
	6 oktober 2020

	Laatste moment van insturen antwoorden
	13 oktober 2020, 10:00 uur 

	Versturen samenvatting naar deelnemers en sluiting van het marktconsultatietraject
	20 oktober 2020



U wordt verzocht om uiterlijk op 13 oktober 2020, 10:00 uur te reageren op deze marktconsultatie. Reacties die na deze termijn binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
De VU wil u in gelegenheid stellen eventuele vragen omtrent deze marktconsultatie te stellen.
Dit kunt u doen tot uiterlijk 29 september 2020 per e-mail. U dient uw aanmelding en vragen per e-mail te sturen aan  aanbestedingen@vu.nl ter attentie van de afdeling Inkoopmanagement.
Bij het indienen van uw reactie vermeldt u in het onderwerp ‘Marktconsultatie High-end gecorreleerde optisch pincet-breedveld fluorescentie microscoop.
Antwoord op de vragen zal middels een nota van inlichtingen gepubliceerd worden op Tenderned, uiterlijk op 6 oktober 2020.
De VU houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te nodigen om mondeling en/of met een presentatie een aanvullende toelichting te geven op uw antwoorden. De VU zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een gesprek inplannen.
De uitkomsten van de marktconsultatie kunnen worden gebruikt als input van een eventueel te volgen aanbesteding. Na afloop van de marktconsultatie wordt aan alle reflectanten een schriftelijke terugkoppeling van de marktconsultatie gegeven in de vorm van een samenvatting van de antwoorden, rekening houdende met eventuele commerciële belangen van de partijen. Deze terugkoppeling doet geen afbreuk aan de vrijblijvendheid van de marktconsultatie. Prijzen en/of tarieven zijn uitgesloten van bekendmaking.
Gegadigden, die hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie en de vragen hebben beantwoord, ontvangen de samenvatting via e-mail, uiterlijk 20 oktober 2020.
Deze samenvatting wordt ook als bijlage bij een eventueel te volgen aanbesteding gepubliceerd.
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4. Overige bepalingen en voorwaarden
Naast de elders vermelde voorwaarden en bepalingen in dit document zijn op deze marktconsultatie de volgende overige voorwaarden en bepalingen van toepassing:
· partijen kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de VU ontlenen;
· deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht;
· eventuele kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door de VU;
· de voertaal tijdens deze marktconsultatie is in principe Nederlands;
· de VU  is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realiseren en/of aanbesteden van het onderwerp waarop de marktconsultatie betrekking heeft;
· claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd;.
· de VU behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken.

image1.jpeg




