## FormatNvI
Project: | Sondevoedingspompen en toedieningssystemen
Kenmerk: | 273369
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Toelichting door betrokkenen | Vertrouwelijk (J/N) | Vraag betrokkenen | Reactie VUmc
1 | Nota van Inlichtingen_UMC EA Sondevoedingspompen_Publicatie 16-11-2020 | Vraag 7 |  |  |  | U heeft in de Nota van Inlichtingen_UMC EA Sondevoedingspompen_Publicatie 16-11-2020 als antwoord op vraag 7 gevraagd of wij willen specificeren welke van onze producten minder dan 24 maanden houdbaar zullen zijn. Al onze producten zijn 36 maanden houdbaar vanaf fabriek. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de nog aan te bieden sets voor de voedingspompen minder snel worden afgenomen waardoor de houdbaarhoud minder dan 24 maanden zou zijn. Kunt u een percentage aangeven waarmee wij van de 24 maanden mogen afwijken? Of is het mogelijk de houdbaarheid bij te stellen naar 18 maanden? | De houdbaarheid kan worden bijgesteld naar 18 maanden, maar daarbij zal onderstaand artikel van toepassing moeten worden. Leverancier garandeert kosteloze omruil van producten tot uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de uiterste expiratiedatum (use before date (UBD)) van het product, mits: • Desbetreffende product in een afgesloten ruimte op locatie van UMC op kamertemperatuur is opgeslagen; • Het product zich nog steeds in de originele verpakking bevindt; • Het product in onbeschadigde staat verkeert. Bovenstaand artikel zal worden toegevoegd aan de Raamovereenkomst.
2 | 00 Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Sondevoedingspompen_v1.0.pdf en Bijlage 15 Uitvraagformulier koppeling Epic | 4.4 en 4.6.3 | 20 en 24 | K3 Plan van Aanpak tot koppelen. Ondernemer wordt o.i. beoordeeld op een gunningscriterium waar ondernemer zelf beperkte invloed heeft, namelijk de ontwikkelen en uitrol van de koppeling met Epic. Zoals ook in het programma van eisen wordt gesteld, zal "Leverancier zich volledig inspannen om de gewenste koppeling met het EPD tot stand te brengen", echter Epic is de partij die de uiteindelijke koppeling en implementatie dient uit te voeren. Aangezien Ondernemer feitelijk niet de opdrachtgever is van Epic hierin, is onze invloed beperkt. Wij verzoeken u het gunningscriterium K3 te beperken tot vraag 1 en 2 van Bijlage 15 Uitvraagformulier en het Plan van aanpak t.b.v. de koppeling met Epic (vraag 3) te laten vervallen. | N | Begrijpen wij het goed dat 1C aangevinkt kan worden, wanneer binnen 5 jaar de driver voor een directe HL7 koppeling werkzaam is? Dient er naast de aanwezigheid van de driver voor Intellibridge Philips en neuron van CapsuleTech nog steeds een extra driver ontwikkeld te worden voor koppeling met Epic? Dit aangezien u het volgende heeft geantwoord in NvI 1. "Deze koppeling bestaat uit 2 onderdelen: 1) vertaling van de berichten naar HL7 via een driver, en 2) het mappen van de HL7 berichten in Epic. Wij zien de ontwikkelkosten van de driver als een aangelegenheid voor de leverancier. Het mappen wordt uitgevoerd en bekostigd door de UMC's. Vraagt u sowieso om een HL7 output wanneer er al een driver voor Phillips en Capsuletech is? | U stelt 2 vragen in 1, namelijk: 1) Of vraag 1C aangevinkt kan worden wanneer binnen 5 jaar de driver voor een directe HL7 koppeling werkzaam is. Antwoord: Deze kan alleen aangevinkt worden wanneer deze koppeling draadloos wordt aangeboden. 2) Vraagt u sowieso om een HL7 output wanneer er al een driver voor Philips en Capsuletech is? Antwoord: De driver van Philips / Capsuletech zien wij als een oplossing om HL7 aan te bieden.
3 | Bijlage 5_Programma van eisen EA Sondevoedingspompen_v1.0 | 5.2 | 4 | Wanneer de pomp tijdelijk wordt gepauzeerd, is het niet mogelijk om een timer in te stellen. Dientengevolge kan de pomp geen alarm afgeven na aflopen van de pauze. De pomp zal zolang de pomp gepauzeerd is elke 2 min een akoestisch alarm laten horen, totdat de startknop weer wordt ingeschakeld. Wij verzoeken u de eis te herformuleren. | N | Mogen wij een nieuw Programma van Eisen ontvangen gezien er een aanpassing/schrapping van de eisen 5.2, 6.1, 6.4, 6.6, 9.2, 11.7 is gedaan naar aanleiding van het verzoek in de NvI ronde 1? | Het PvE is aangepast en wordt bij publicatie van deze nota opnieuw verstrekt. Naast de door u genoemde eisen, zijn ook eisen 19.2, 19.7 en 20.6 aangepast. (conform gestelde vragen en gegeven antwoorden in Nota van Inlichtingen 16 november 2020) Wijzigingen zijn bijgehouden met "track changes" in MS Word.
4 | Inschrijvingleidraad | 1.4. | 7 |  | N | Het betreft een nieuwe pomp op Nederlandse markt met een garantieperiode van 3 jaar. Derhalve verwachten wij de eerste 3 jaar geen onderhoudswerkzaamheden voor de Amsterdam UMC's op locatie, maar worden deze uitgevoerd bij een daarvoor geëquipeerde omgeving binnen ons bedrijf. Bij noodzakelijk correctief onderhoud in de garantieperiode, zal de pomp kosteloos gerepareerd worden in onze geequipeerde omgeving. Dit ten behoeve van het continue verbeterproces van het nieuw te introduceren device op de Nederlandse markt. Op deze manier dragen wij zorg voor een optimale introductie van deze voedingspomp in het Amsterdam UMC. Gaat u er mee akkoord dat we binnen onze, hierboven omschreven, bedrijfsvoering en inrichting van onderhoud inschrijven? Zo niet, op welke wijze stelt u ons dan in staat in te schrijven? | De UMC’s hebben uitgebreide teams met medisch technici in dienst, die voor een breed scala aan medische apparatuur eerstelijns en tweedelijns onderhoud uitvoeren in een daarvoor ingerichte werkplaats. Zo zijn wij in staat om apparatuur snel te repareren en weer beschikbaar te maken voor de zorg. De logistieke consequenties van het uitvoeren van een onderhoudsbeurt op uw locatie zijn voor ons te groot en gezien bovenstaande ook niet nodig. Reparaties binnen de garantietermijn zijn voor ons alleen interessant indien ook het transport van en naar uw locatie kosteloos is en er in de tussentijd voor een vervangende pomp wordt gezorgd. Wij vragen u daarom om ons (zoals gevraagd in het PvE) te voorzien van training, onderhoudsprotocollen, onderhoudskits, technische onderdelen en de benodigde software, zodat wij eerste- en tweedelijns onderhoud zelf kunnen uitvoeren. Uw technici zijn wel van harte welkom om op locatie van de UMC’s kosteloos en ondersteunend aan training / kennisoverdracht onderhoud uit te voeren. De UMC’s hechten veel belang bij een correct werkend product en werken daarom graag met u samen aan continue verbetering van uw product. Wij bespreken graag met de begunstigde van deze aanbesteding hoe we hier vorm aan kunnen geven.
5 | Programma van Eisen | 14.1 | 7 |  | N | Aangezien dit een inschrijving met de nieuw te introduceren voedingspomp betreft, zijn er momenteel nog geen ervaringscijfers bekend m.b.t. de minimale technische levensduur. Aannemelijk is dat dit, net als onze huidige voedingspomp, realistisch is. De kanttekening hierbij is dat wij produceren voor een wereldwijde markt en dat wij niet alle mogelijke wijzigingen over een periode van 10 jaar nu al kunnen voorzien. Wel kunnen we garanderen dat, indien een mogelijke aanpassing plaatsvindt, wij te allen tijde vooraf in nauw overleg treden met de UMC's om een passende oplossing te zoeken. Gaat u ermee akkoord dat bij acceptatie van deze eis deze kanttekening meegenomen wordt? Zo niet, op welke wijze stelt u ons staat dan in te schrijven? | Vanuit de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG) is de fabrikant verplicht om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel gedurende de door hen opgegeven levensduur en bij normaal gebruik veilig kan worden ingezet (Annex I; essentiële eis 1.4). Voor medische apparatuur is 10 jaar een gebruikelijke levensduur. Indien de voor dit apparaat officieel vastgestelde levensduur minimaal 10 jaar betreft en u op basis daarvan uw CE-keurmerk heeft verkregen, is dit wat ons betreft voldoende afgedekt.
6 | Model Raamovereenkomst | 1.2 | 1 |  | N | Wij hebben de logistiek en facturering van de producten richting de eindgebruikers ondergebracht bij een gespecialiseerde grootverbruik leverancier. Wij hebben hierdoor geen levering- en factuurrelatie met het Amsterdam UMC. Als inschrijvende fabrikant is derhalve niet alles uit de raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU op ons van toepassing. Alle artikelen van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Amsterdam UMC en de Raamovereenkomst van Amsterdam UMC , welke betrekking hebben op logistiek en facturering zijn zodoende niet van toepassing. Gaat u hiermee akkoord? Zo ja, dan stellen wij voor om art. 1.2 als volgt op te nemen: In verband met de bedrijfsvoering van Partij X, zijn de artikelen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden 2016 met betrekking tot levering en facturering niet van toepassing. Zo niet, op welke wijze stelt u ons in staat om in te schrijven op uw aanvraag? | Neen. De opdracht behelst ook het stuk van levering en facturering. Indien u dit niet zelf faciliteert is het mogelijk om dit via bijvoorbeeld een onderaannemer in te regelen en deze partijen als onderaannemer onderdeel te laten zijn van uw inschrijving. Zoals u zelf al aangeeft, kunnen dit partijen zijn uit uw vaste distributienetwerk. Als hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de gehele inschrijving en dus dient u als inschrijver het geheel van contractvoorwaarden te accepteren. Indien een onderaannemer een essentieel onderdeel van de prestatie levert, dient ook deze partij een UEA in te vullen en ondertekenen (zie ook paragraaf 3.4 uit de leidraad), waarmede deze partij zich ook conformeert aan de gemaakte contractuele afspraken. UMC's kan u als hoofdaannemer te allen tijde aanspreken op het nakomen van de verplichtingen.
7 | Algemeen inkoopvoorwaarden UMC versie Vumc |  |  |  | N | Wij hebben de logistiek en facturering van de producten richting de eindgebruikers ondergebracht bij een gespecialiseerde grootverbruik leverancier. Wij hebben hierdoor geen levering- en factuurrelatie met het Amsterdam UMC. Als inschrijvende fabrikant is derhalve niet alles uit de raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU op ons van toepassing. Is het akkoord dat wij derhalve de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU niet als geheel kunnen accepteren? Zo nee, op welke wijze stelt u ons in staat om in te schrijven op uw aanvraag? | Neen. De opdracht behelst ook het stuk van levering en facturering. Indien u dit niet zelf faciliteert is het mogelijk om dit via bijvoorbeeld een onderaannemer in te regelen en deze partijen als onderaannemer onderdeel te laten zijn van uw inschrijving. Zoals u zelf al aangeeft, kunnen dit partijen zijn uit uw vaste distributienetwerk. Als hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de gehele inschrijving en dus dient u als inschrijver het geheel van contractvoorwaarden te accepteren. Indien een onderaannemer een essentieel onderdeel van de prestatie levert, dient ook deze partij een UEA in te vullen en ondertekenen (zie ook paragraaf 3.4 uit de leidraad), waarmede deze partij zich ook conformeert aan de gemaakte contractuele afspraken. UMC's kan u als hoofdaannemer te allen tijde aanspreken op het nakomen van de verplichtingen.
8 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC versie AMC |  |  |  | N | Wij hebben de logistiek en facturering van de producten richting de eindgebruikers ondergebracht bij een gespecialiseerde grootverbruik leverancier. Wij hebben hierdoor geen levering- en factuurrelatie met het Amsterdam UMC. Als inschrijvende fabrikant is derhalve niet alles uit de raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU op ons van toepassing. Is het akkoord dat wij derhalve de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU niet als geheel kunnen accepteren? Zo nee, op welke wijze stelt u ons in staat om in te schrijven op uw aanvraag? | Neen. De opdracht behelst ook het stuk van levering en facturering. Indien u dit niet zelf faciliteert is het mogelijk om dit via bijvoorbeeld een onderaannemer in te regelen en deze partijen als onderaannemer onderdeel te laten zijn van uw inschrijving. Zoals u zelf al aangeeft, kunnen dit partijen zijn uit uw vaste distributienetwerk. Als hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de gehele inschrijving en dus dient u als inschrijver het geheel van contractvoorwaarden te accepteren. Indien een onderaannemer een essentieel onderdeel van de prestatie levert, dient ook deze partij een UEA in te vullen en ondertekenen (zie ook paragraaf 3.4 uit de leidraad), waarmede deze partij zich ook conformeert aan de gemaakte contractuele afspraken. UMC's kan u als hoofdaannemer te allen tijde aanspreken op het nakomen van de verplichtingen.