## invullijst (Negeren) (hidden)
Ja | Ja
Nee | Nee
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t. | N.v.t.
Ja | Ja
N.v.t. | N.v.t.
Ja | Ja
Nee | Nee
N.v.t. | N.v.t.
Niet relevant | Niet relevant
Ja | Ja
Nee | Nee
Niet relevant | Niet relevant

## Bijlage 5_Spect CT - kwaliteit
Nr. | Onderwerp | Ja/Nee | Maximaal aantal punten | Ja
1 | FUNCTIONALITEIT |  |  | Nee
1.0 | Brede omschrijving
1.1 | Het betreft levering en installatie van één nieuwe (1) SPECT/CT voor de MBRT |  | 2
1.0.2 | Het systeem is voor zover van toepassing voorzien van CE markering en voldoet aan alle, voor dit soort apparatuur, geldende wetgeving en IEC standaarden. Tevens certificaten meeleveren met de Inschrijving aub. |  | 2
1.0.3 | Het systeem voldoet aan de functioneringseisen volgens het Besluit basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (feb 2018). |  | 2
1.1 | Algemene eisen en wensen m.b.t SPECT/CT
1.1.1 | De tafel kan omlaag worden gebracht tot tenminste 55cm vanaf de grond. |  | 2
1.1.2 | Bij een spanningsuitval kan de tafel met de hand zodanig bewogen worden dat de student van tafel kan stappen. |  | 4
1.1.3 | Er is een strategisch gepositioneerde voorziening die de veiligheid van de patiënt, omstanders en de apparatuur waarborgt, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de gantry (noodstop). |  | 2
1.1.4 | De gantry is uitgerust met een gantry display unit. |  | 6
1.1.5 | De gantry display unit kan minimaal onderstaande punten weergeven: - patiënt positionering (live view); - acquisitie parameters (verstreken tijd, resterende tijd, count rate, zoomfactor); - detectoren positie; - tafelpositie. |  | 6
1.1.6 | De gebruiker kan met de gantry display unit minimaal de onderstaande punten bedienen. - acquisitie parameters (zoomfactor, zoomoffset, start/stop/pauze scan); - gantry configuratie; - collimatorwisseling. |  | 6
1.1.7 | De gantry display unit is aan beide zijde van de gantry te bedienen. |  | 2
1.1.8 | De bediening van de tafel en detectoren is altijd mogelijk vanaf beide zijden van de gantry. |  | 6
1.1.9 | Detectoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend. |  | 2
1.1.10 | De tafel kan in head-feet richting verplaatst worden vanaf de bedieningsconsole. |  | 2
1.1.11 | De tafel kan omhoog en omlaag verplaatst worden vanaf de bedieningsconsole. |  | 2
1.1.12 | Vanuit de bedienruimte kan de tafel met patiënt verschoven worden van de SPECT gantry naar de CT gantry en vice versa. |  | 6
1.1.13 | De patiënt kan head first gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.14 | De patiënt kan feet first gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.15 | De patiënt kan supine gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.16 | De patiënt kan prone gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.17 | De patiënt kan in linker zijligging gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.18 | De patiënt kan in rechter zijligging gescand worden en hiervoor is een standaard protocol aanwezig. |  | 2
1.1.19 | Gedetailleerde gebruikshandleidingen worden digitaal geleverd in het Nederlands of in het Engels. |  | 6
1.1.20 | Het aangeboden systeem is inclusief alle systeem verbeteringen, op het moment van levering en gedurende 24 maanden na acceptatie. NB. definitie van systeem verbeteringen: aanpassingen die extra functionaliteit toevoegen. |  | 2
1.2 | Specifieke eisen en wensen m.b.t CT
1.2.1 | Het betreft een 16 slice CT scanner, die potentieel geschikt te maken is voor standaard klinische zorg en onderzoek, dus minimaal de volgende CT protocollen: standaard CT-scans van hals, thorax, abdomen, skelet en gated cardiac imaging. |  | 6
1.2.2 | Een intercom voorziet in communicatie tussen patiënt en MNWer in de bedienruimte bij alleen CT gebruik. |  | 6
1.2.3 | Automatische patiënten instructie is mogelijk. |  | 6
1.2.4 | De automatische patiënten instructie is in meerdere talen instelbaar. Minimaal Nederlands en Engels. |  | 2
1.2.5 | Dynamische CT acquisitie met ECG triggering is mogelijk. |  | 2
1.2.6 | Het systeem biedt bij klinische protocollen de keuze tussen spiraal acquisities en sequentiële acquisities. |  | 2
1.2.7 | Reconstructies zijn geoptimaliseerd voor een goede beeldkwaliteit bij een lage dosis door middel van iteratieve reconstructie technieken. |  | 2
1.2.8 | Mogelijkheid om een langzame rotatiesnelheid (>0,5 sec) toe te passen (om bv. bewegingen van anatomische structuren in 1 multi-slice set uit te middelen). |  | 2
1.3 | Specifieke eisen m.b.t. CT ten behoeve van gated low dose cardiologie
1.3.2 | Specificeer de minimale voxel grootte (x, y, z-as) (in mm). |  | 2
1.3.3 | Specificeer de minimale rotatietijd voor gated scans (in msec/omwenteling). |  | 2
1.3.4 | Specificeer de acquisitie tijd voor gated cardiac scans (in sec). |  | 2
1.3.5 | Wat is de tijdsresolutie (in msec) bij single segment? |  | 2
1.3.6 | Wat is de tijdsresolutie (in msec) bij multi segment? |  | 2
1.4 | Specifieke eisen m.b.t. SPECT Camera
1.4.1 | Een intercom voorziet in communicatie tussen patiënt en MNWer in bedienruimte bij alleen SPECT gebruik. |  | 6
1.4.2 | Whole body acquisitie is mogelijk. |  | 6
1.4.3 | Whole body contouring is mogelijk. |  | 6
1.4.4 | Whole body SPECT/CT is mogelijk. |  | 2
1.4.5 | SPECT acquisitie is mogelijk met CT “on” en “off”. |  | 6
1.4.6 | Dynamische SPECT acquisitie met ECG triggering is mogelijk. |  | 2
1.4.7 | Gated SPECT is mogelijk. |  | 6
1.4.8 | SPECT: continuous mode is mogelijk. |  | 6
1.4.9 | SPECT: step/shoot mode is mogelijk. |  | 6
1.4.10 | SPECT: contouring mode is mogelijk. |  | 6
1.4.11 | Detectoren kunnen naast elkaar geplaatst worden, a. voor het maken van transplantatie renogrammen waarbij de patiënt op bed onder de detectoren geschoven moet kunnen worden, en b. voor toepassing bij maagontledingen, waarbij de patiënt op een stoel naast de detectoren geplaatst wordt. |  | 2
1.4.12 | Collimatoren kunnen volledig automatisch gewisseld worden (met mogelijkheid voor noodstop). |  | 6
2. | ALGEMEEN TECHNISCH
2.1 | Techniek algemeen
2.1.1 | De tafel kan een patiënt met gewicht tot max. 200 kg dragen. |  | 2
2.1.2 | De lengte van het patiëntenbed is minimaal 180 cm. |  | 2
2.1.3 | De doorsnede van de bore is minimaal 600 mm. |  | 2
2.1.4 | Markering maximale scan-range. |  | 2
2.1.5 | De maximale doorbuiging van het hoofdeinde van het patiëntenbed bij maximaal patiëntgewicht bedraagt minder dan 4 mm. |  | 2
2.1.6 | ECG display geïntegreerd in de gantry display unit (geen los systeem). |  | 10
2.1.7 | ECG systeem is functioneel technisch geïntegreerd. |  | 6
2.1.8 | De aansluiting van de patiëntleads bij het ECG systeem is - in de tafel - ingebouwd in het systeem. |  | 10
2.1.9 | Hoe vaak vereist het systeem een herstart van een of meerdere (alle) systeem- en bedieningscomputers? |  | 2
2.1.10 | Opslagcapaciteit voor beelden bedraagt minimaal 50GB. |  | 2
2.1.11 | Opslagcapaciteit: De ruwe data moet minimaal 10 dagen bewaard blijven bij standaard productie inclusief low dose CT (gemiddeld 20 onderzoeken per dag). |  | 2
2.2 | Algemene eisen en wensen m.b.t SPECT camera
2.2.1 | Kristalafmeting minimaal 55x42 cm. |  | 2
2.2.2 | Kristaldikte 3/8 inch (9.5 mm). |  | 2
2.2.3 | UFOV minimaal 50x37 cm. |  | 2
2.2.4 | Max countrate bij <10% deadtime, minimaal 450 kcps. |  | 2
2.2.5 | Wat is de ‘dead time’ (in µsec)? |  | 2
2.2.6 | Energie range minimaal 40 keV tot 575 keV. |  | 2
2.2.7 | Intrinsieke spatiele resolutie FWHM<4 mm bij 142 keV. |  | 2
2.2.8 | Extrinsieke resolutie in lucht bij 142 keV en met LEHR: |  | 2
2.2.8.1 | - FWHM < 10 mm |  | 2
2.2.8.2 | - FWTM < 16 mm |  | 2
2.2.9 | Systeem sensitiviteit met LEHR en bij 142 keV: > 5 cpm/kBq |  | 2
2.2.10 | Intrinsieke energie resolutie bij 142 keV: < 10% |  | 2
2.2.11 | Spatiele lineariteit UFOV absoluut: < 1 mm |  | 2
2.2.12 | Integrale intrinsieke uniformiteit, ongecorrigeerd UFOV: < 4% |  | 2
2.2.13 | Het percentage verzwakking van het patiëntenbed bij 142 keV: < 10%. |  | 2
2.2.14 | Whole Body scansnelheden: 3 - 50 cm/min |  | 2
2.2.15 | Grootste radius met LEHR: > 25 cm |  | 2
2.2.16 | Tilt range in graden ten minste 10 graden |  | 2
2.2.17 | Tilt range moet af te lezen zijn in graden. |  | 2
2.2.18 | Rotatie range minimaal -45 tot +405 graden |  | 2
2.2.19 | Collimatoren: |  | 2
2.2.19.1 | LEHR, MEGP |  | 6
2.2.19.2 | LEAP, geef aan welke collimatoren. |  | 6
2.3 | Algemene eisen m.b.t CT
2.3.1 | CT met minimaal 16 detector rijen. |  | 6
2.3.2 | Systeem opstart tijd is maximaal 15 minuten. |  | 2
2.3.3 | Systeem (buis) opwarmtijd is maximaal 3 minuten. |  | 2
2.3.4 | Het lokalisatie laserlicht kan bediend worden vanaf beide zijden van de gantry. |  | 2
2.3.6 | De CT scanner beschikt over automatische buisstroom modulatie, zowel axiaal als longitudinaal. |  | 2
2.3.7 | Met de automatische buisstroom modulatie wordt een consistente beeldkwaliteit bereikt, zowel binnen het gescande bereik voor één en dezelfde patiënt (afhankelijk van de lokale verzwakking door de patiënt), als tussen verschillende patiënten onderling (afhankelijk van het postuur). Toelichting: met consistente beeldkwaliteit wordt bedoeld de kwaliteit waarmee lage contrasten worden weergegeven. |  | 2
2.3.8 | Voorgaande onderzoeken kunnen worden gereconstrueerd tijdens het scannen van een volgende patiënt. |  | 4
2.3.9 | Indien het ademcommando en/of de taal bij het topogram wordt veranderd, is dit automatisch ingesteld voor alle verdere series bij dezelfde patiënt. |  | 2
2.3.10 | Het systeem moet de volgende functies kunnen uitvoeren tijdens het scannen zonder dat dit de response tijd beïnvloedt: |  | 2
2.3.10.1 | - selectieve display van voorheen gemaakte beelden tijdens reconstrueren totale scan. |  | 2
2.3.10.2 | - de volgende scan kan gestart worden tijdens reconstructie van de vorige scan. |  | 2
2.3.11 | De range van 80 tot 130 kV moet minimaal in 3 stappen doorlopen kunnen worden. |  | 2
2.3.12 | De minimale reconstructie slicedikte ≦ 0.67 mm. |  | 2
2.3.13 | Lengte van de topogram minimaal 180 cm. |  | 2
2.3.14 | Spiraal volume: pitch 0.5 - 2.0 cm (in axiale richting). |  | 2
2.3.15 | Matrix is minimaal 512 x 512 |  | 2
2.3.16 | Rotatietijd van een sequentiële scan: 0.5 tot 1.5 sec. |  | 2
2.3.17 | De CT scanner is potentieel te voorzien van geavanceerde mogelijkheden voor CT dosisreductie. |  | 2
2.4 | Computer software
2.4.1 | Alle acquisitiedata moeten na correctie voor uniformiteits- en rotatie center afwijkingen reconstrueerbaar zijn en daarna verwerkbaar zijn met Hermes. |  | 2
2.4.2 | De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf acquisitieprotocollen op te stellen. |  | 10
2.4.3 | Tijdens acquisitie moeten parameters en acquisitie informatie geraadpleegd kunnen worden. |  | 2
2.4.4 | Het simultaan bekijken van ongecorrigeerde en van verzwakking-gecorrigeerde SPECT-beelden is mogelijk. |  | 2
2.4.5 | Berekening van afmetingen, volumes en Hounsfield waarden op CT is mogelijk. |  | 2
2.4.6 | Automatische fusie van LDCT en SPECT beelden is mogelijk. |  | 2
2.4.7 | Gated attenuatie correctie is mogelijk: minimaal 16 frames/RR-interval bij hartslag van 80 slagen per minuut. |  | 2
2.4.8 | Specificeer operating system van de host computer. |  | 2
2.4.9 | Beeldscherm van de bedieningsconsole is minimaal 19 inch. |  | 2
2.4.10 | Het systeem heeft een toegankelijk protocol beheer en logische opbouw met mogelijkheid tot modificatie van protocollen op basis van standaard fabrieksprotocollen. |  | 2
2.4.11 | Er kunnen presets gemaakt worden voor meer dan 150 scanprotocollen. |  | 2
2.5 | Dicom functionaliteit
2.5.1 | De volgende DICOM functionaliteiten zijn vereist: |  | 2
2.5.1.1 | - DICOM 3.0 worklist koppeling |  | 2
2.5.1.2 | - DICOM store via netwerk |  | 2
2.5.1.4 | - DICOM store naar DICOM CD/DVD |  | 2
2.5.1.5 | - Radiation Dose Structured Report |  | 2
2.5.1.6 | - MPPS Geef aan of dit inclusief dose report is Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.1.7 | - Maakt MITA XR-25 (CT Dose Check) deel van uw systeem en is deze te configureren? |  | 2
2.5.1.8 | - Storage Commitment Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.1.9 | - Query / Retrieve Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.2 | DICOM conformance statement wordt aangeleverd bij indienen van de Inschrijving. |  | 2
2.5.3 | De volgende IHE integratie profielen worden door de hoofdconsole ondersteund: |  | 2
2.5.3.1 | - Scheduled Workflow inclusief DICOM MPPS. Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.3.2 | - Patiënt Information Reconciliation Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.3.3 | - Consistent Presentation of Images Beschrijf op welke wijze hieraan tegemoet gekomen wordt. |  | 2
2.5.4 | Aanlevering van IHE “Integration Statements’ vindt plaats tezamen met indienen van de Inschrijving. |  | 2
2.5.5 | Radiation Exposure Monitoring Scoringsmethodiek B. |  | 2
2.5.6 | Het systeem voegt verschillende verrichtingen uit de DICOM worklist bij dezelfde patiënt in één onderzoek samen voor acquisitie, maar splitst deze voor verzending (study split). |  | 2
2.5.7 | Geef aan en beschrijf hoe wordt omgegaan met accession numbers, study UID, gesplitste of gedupliceerde series. |  | 2
2.5.8 | Key Image Note |  | 2
2.5.9 | Portable Data Imaging |  | 2
2.5.10 | Welke DICOM private tags worden benut? Beschrijf deze. |  | 2
2.5.11 | Opslag van gefuseerde SPECT/CT-beelden in DICOM-format is mogelijk. Scoringsmethodiek B |  | 2
2.5.12 | Wat zijn de mogelijkheden voor het importeren en exporteren van patiëntstudies anders dan DICOM? Specificeer en beschrijf. |  | 2
2.5.13 | Histogram R-R intervallen in de dicom header info. |  | 4
3 | SOFTWARE en IT
3.1 | Software pakketten
3.1.1 | De volgende acquisitie- en reconstructie (CT en SPECT) softwarepakketten maken integraal deel uit van de Inschrijving: |  | 2
3.1.1.1 | - FBP en Iteratieve SPECT reconstructie techniek; (incl Changs attenuation) |  | 6
3.1.1.2 | - CT attenuatie correctie; |  | 6
3.1.1.3 | - Scatter correctie; |  | 4
3.1.1.4 | - Basis iteratieve CT reconstructie techniek; |  | 6
3.1.1.5 | - ECG triggered cardiac CT acquisitie techniek. |  | 2
3.1.2 | De volgende acquisitie- en reconstructie (CT en SPECT) softwarepakketten worden als optie aangeboden: deze prijs is geldig tot 12 maanden na acceptatie van het systeem. De eis verwijst hier naar de verplichting tot opgave van een optionele prijs en geldigheidsvoorwaarde |  | 2
3.1.2.1 | - Geavanceerde iteratieve CT reconstructie techniek; |  | 4
3.1.2.2 | - Metaalartefact reductie techniek.
3.1.2.3 | Cedars of gelijke software (QGS/QPS) voor myocard SPECT, werk deze tevens uit. |  | 10
3.2 | IT
3.2.1 | Beschrijf de transfer snelheid naar het werkstation (ima/sec.). |  | 2
3.2.2 | Opgave van het besturingssysteem van de host computer [Windows, Linux]. Specificeer operating systeem, incl. versie nummer, van de host computer. |  | 2
3.2.3 | Inschrijver ondersteunt minimaal Windows 7 of een Linux versie hoger dan 6. |  | 2
3.2.3.1 | Welke garanties biedt Inschrijver als de ondersteuning van het OS is afgelopen en er dus geen (veiligheids) updates meer komen? Beschrijf deze |  | 2
3.2.4 | Binnen welke termijn na release van een nieuwe versie van het besturingssysteem door de fabrikant hiervan heeft de Inschrijver zelf een software release voor de modaliteit beschikbaar welke onder dit nieuwe besturingssysteem draait. Geef dit op. |  | 2
3.2.5 | Specificeer de grootte en resolutie van de monitoren. |  | 2
3.2.6 | Specificeer de hardware van de host computer, waaronder het aantal en type processoren, en grootte van intern geheugen. |  | 2
3.2.7 | De grootte van het werkgeheugen levert geen beperking op voor regulier gebruik, met adequate snelheid, in routine en advanced scanprotocollen en gelijktijdige postprocessing werkzaamheden. Beschrijf deze. |  | 2
3.2.8 | Heeft de database een limiet voor het maximum aantal beelden dat lokaal opgeslagen kan worden? Zo ja welke? Beschrijf deze. |  | 2
3.2.9 | Heeft het systeem een limiet voor het maximum aantal beelden dat in één zendopdracht verstuurd kan worden naar een DICOM archief? Beschrijf deze. |  | 2
3.2.10 | Het systeem is beveiligd tegen virussen. Geef aan op welke manier en beschrijf deze. |  | 2
3.2.11 | Security updates aan het operating system en andere (systeem) software op de host computer worden zonder voorbehoud actief door Inschrijver ondersteund. |  | 2
3.2.12 | Inschrijver test na het uitkomen van patches van het operating system zelf de uitwerking hiervan op het systeem en rapporteert de bevindingen - zonder dat Aanbestedende dienst hier zelf actie voor hoeft te ondernemen - voordat deze patches op het systeem worden geïnstalleerd. |  | 2
3.2.12.1 | - Beschrijf in welke vorm deze communicatie plaats vindt? |  | 2
3.2.12.2 | - Geef aan wat de termijn is van uitkomen van de patches en de rapportage van de bevindingen aan het Aanbestedende dienst? |  | 2
3.2.13 | De netwerkkaart die de CT scanner met het ziekenhuisnetwerk verbindt heeft een netwerksnelheid van 1Gbit/s of meer. |  | 2
3.2.14 | Inschrijver maakt gebruik van de standaard diensten en procedures van Inholland om werkzaamheden op afstand te verrichten. (remote acces overeenkomst IP-Sec) |  | 2
3.2.15 | Het systeem maakt geen gebruik van een door Inschrijver geleverde switch die verbonden is met het ziekenhuisnetwerk. |  | 2
3.2.16 | Lever het volledige netwerkarchitectuurschema aan. |  | 2
3.2.17 | Het is mogelijk om de netwerkinstellingen aan te passen. Als sommige instellingen niet aangepast kunnen worden, geef dan aan welke dit zijn. |  | 2
3.2.18 | Hoe vaak vereist het systeem een herstart van een of meerdere (alle) systeem- en bedieningscomputers? Wordt deze herstart automatisch uitgevoerd? |  | 2
3.2.19 | Inschrijver communiceert pro-actief kwetsbaarheden in het systeem die invloed hebben op de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van het systeem. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden direct aangeboden. |  | 2
3.2.20 | Geen enkel systeemonderdeel vereist voor een correcte werking toegang tot systeemaccounts met beheertoegang in Microsoft Active Directory. |  | 2
3.2.21 | De oplossing voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht gaat. |  | 2
3.2.25 | Inschrijver ondersteunt de mogelijkheid om in te loggen met fingerprint of RFID batch. Scoringsmethodiek B. |  | 2
3.2.26 | Een volledig ingevuld MDS2 formulier is onderdeel van de Inschrijving. |  | 2
3.3 | Certificering en rapportages
3.3.1 | Onderstaande eisen en wensen zijn van toepassing voor zover inschrijver een Cloud/IT oplossing buiten Inholland als integraal onderdeel van zijn Inschrijving opneemt. Indien Inschrijver hier in de kolom "voldoet aan Eis/Wens" kiest voor het antwoord "N.v.t." zijn alle onderstaande eisen en wensen onder 3.3 verder niet van toepassing en kan voor elk van onderstaande eisen en wensen het woord "niet relevant" gekozen worden. Belangrijk: Inschrijver zal duidelijk moeten aangeven waarom niet van toepassing en evt. onderbouwen. . Geef aan of een Cloud/IT oplossing buiten Inholland van toepassing is. beschrijf in het bijzonder waarom/wanneer niet van toepassing. |  | 2
3.3.2 | Inschrijver accepteert de bewerkersovereenkomt (Zie Bijlage 2) |  | 2
3.3.3 | Inschrijver voldoet aan 1 van onderstaande eisen (3.3.2.1. OF 3.3.2.2). Mogelijke combinaties zijn dus Ja resp. n.v.t. of n.v.t. resp. Ja voor de antwoorden op 3.3.3.1. resp. 3.3.3.2. |  | 2
3.3.3.1 | Inschrijver kan aantonen ISO/IEC 27001 en/of NEN7510 gecertificeerd te zijn. Lever het certificaat en de toepasselijkheidsverklaring aan. |  | 2
3.3.3.2 | Inschrijver stelt zich tot doel binnen 1 jaar na ingang van het contract ISO/IEC 27001 EN/OF NEN7510 certificering te behalen. In het geval JA geantwoord wordt geldt heel expliciet het volgende: 1. Inschrijver toont met pre-audit rapportages aan dat het behalen van de certificering geloofwaardig is. 2. Inschrijver accepteert het niet behalen van de certificering als ontbindende voorwaarde in het geval Lever pre-audit rapportages aan. |  | 2
3.3.4 | Op aanvraag kan Aanbestedende dienst het meest recente auditverslag inzien. |  | 2
3.3.5 | De aangeboden dienst valt binnen de scope van de certificering. |  | 2
3.3.6 | Is Inschrijver ISO/IEC27002 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering? |  | 2
3.3.7 | Is Inschrijver ISO/IEC 27017 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering? |  | 2
3.3.8 | Is Inschrijver ISO/IEC 27018 gecertificeerd en valt de aangeboden dienst binnen de scope van de certificering. |  | 2
3.3.9 | Geeft Inschrijver jaarlijks een SOC rapportage af conform ISAE3402 Type 2? |  | 2
4 | DIVERSEN
4.1 | Accessoires
4.1.1 | Het systeem wordt geleverd met alle accessoires en hulpmiddelen, zoals o.m. voetensteun, alle beschikbare kussens, fixatie banden, hoofdsteun. Zie ook 4.1.5 t/m 4.1.9. Beschrijf de accessoires en hulpmiddelen. |  | 2
4.1.2 | Alle hulpmiddelen die nodig zijn voor periodieke kwaliteitscontroles, kalibraties en performance evaluaties zoals fantomen en software maken deel uit van de Inschrijving |  | 4
4.1.3 | Het systeem bevat diagnostische tools ten behoeve van 1e lijns storingsafhandeling, en deze maken integraal deel uit van de Inschrijving |  | 2
4.1.4 | De hoofd adapter maakt deel uit van de Inschrijving |  | 4
4.1.4.1 | De hoofd adapter is van niet-absorberend materiaal en makkelijk te reinigen. |  | 2
4.1.5 | Matras is beiderzijds van niet absorberend materiaal en gemakkelijk te reinigen. |  | 2
4.1.6 | Fixatie materiaal (kussentjes, banden) in verscheidene maten, maken deel uit van de Inschrijving. Specificeer types fixatiemateriaal dat wordt meegeleverd, alsook de maten. |  | 2
4.1.6.1 | Het fixatie materiaal is van niet-absorberend materiaal en makkelijk te reinigen. |  | 2
4.1.7 | Knie ondersteuning maakt deel uit van de Inschrijving. Beschrijf op welke wijze. |  | 2
4.1.7.1 | De knie ondersteuning is van niet-absorberend materiaal en makkelijk te reinigen. |  | 2
4.1.8 | Arm ondersteuning maakt deel uit van de Inschrijving. |  | 4
4.1.9 | Voetensteun maken deel uit van de inschrijving. |  | 2
4.1.10 | De volgende artikelen, geleverd via P.I. Medical, maken deel uit van de inschrijving; |  | 2
4.1.11 | Specificeer welke accessoires niet onder een all-in onderhoudscontract vergoed worden. Zaken die hier niet genoemd worden, zijn in een later stadium niet als accessoire aan te merken. |  | 2
4.1.12 | Inholland heeft een budget van 1000,00 euro (excl. btw) beschikbaar bij Inschrijver voor nabestelling additionele positionerings/fixatie materiaal bij P.I. Medical. |  | 2
4.1.13 | SPECT-CT fantoom met lang levend isotoop |  | 2
5 | TRAINING
5.1 | Een applicatietraining voor drie docenten die voldoende kennis en ervaring oplevert om het systeem op adequate wijze te kunnen bedienen en de collega’s in te werken maakt integraal deel uit van de Inschrijving. Beschrijf hierbij de training factor 3. |  | 10
5.2 | Training voor twee technici maakt integraal deel uit van de Inschrijving en stelt hen in staat om eerste-lijnsondersteuning te bieden in het geval van het optreden van storingen en om preventief onderhoud te kunnen verrichten. |  | 2
5.4 | Kosteloze extra training bij introductie van nieuwe functionaliteit. |  | 2
|  | totaalpunten | 556
Toelichting
U dient aan te geven of u hier aan kunt voldoen middels het dropdownmenu 'ja/nee'. Bij 'ja' ontvangt u de volledige score bij 'nee' ontvangt u nul (0) punten. De score wordt vervolgens opgeteld bij de totale beantwoording. Bij een eventuele toelichting gebruikt u bijlage E.

## Bijlage 4_Prijzenblad
| Type en omschrijving | Bouwjaar | Nettoprijs | btw bedrag | inclusief btw | S
SPECT CT - Koop |  | 2000 | 1 | 0.21 | 1.21
Serviceovereenkomst
termijn 1 (jaar 3 t/m 6) | termijn 2 (jaar 7) | termijn 3 (jaar 8) | termijn 4 (jaar 9) | btw bedrag | inclusief btw
1 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 4.84
|  |  |  | TOTAALSOM | 6.05
Toelichting serviceovereenkomst
Het totaal van alle jaren is de totaalsom exclusief btw. De btw en inclusief btw bedag wordt automatisch doorgerekend, het te hanteren btw bedrag is 21%.
De totale kosten voor de serviceovereenkomst is maximaal 20% van de aanschafwaarde inclusief btw.
De aanschaf voor de SPECT CT kent een plafonbedrag van €320.000,- exclusief btw wat betekent dat de servicekosten over de jaren 3 tot en met 9 het bedrag gelijk of kleiner is dan € 64.000,-excl. btw incl. parts.
OPTIONEEL
Naar aanleiding van de Europese aanbesteding SPECT CT ontvangt Aanbestedende dienst graag een pro forma prijs voor overige posten voor de SPECT CT en de mogelijke levering van een CT scanner inclusief de kosten voor een serviceovereenkomst zoals gesteld in de gunningsleidraad. De tarieven zijn slechts indicatief voor een mogelijke aanschaf.
Optie 1: | Type en omschrijving |  | Nettoprijs | btw bedrag | inclusief btw
SPECT CT - Refurbished |  | 2000 | 1 | 0.21 | 1.21
Optie 2: | Type en omschrijving |  | Netto leasebedrag p/m | btw bedrag | inclusief btw gehele looptijd
SPECT CT - Lease |  | 2000 | 1 | 0.21 | 72.21
Serviceovereenkomst
termijn 1 (jaar 3 t/m 6) | termijn 2 (jaar 7) | termijn 3 (jaar 8) | termijn 4 (jaar 9) | btw bedrag | inclusief btw
1 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 4.84
Toelichting serviceovereenkomst
Het totaal van alle jaren is de totaalsom exclusief btw. De btw en inclusief btw bedag wordt automatisch doorgerekend, het te hanteren btw bedrag is 21%.
Optie 1: | Type en omschrijving |  | Nettoprijs | btw bedrag | inclusief btw
CT scanner - Refurbished |  | 2000 | 1 | 0.21 | 1.21
Optie 2: | Type en omschrijving |  | Netto leasebedrag p/m | btw bedrag | inclusief btw gehele looptijd
CT scanner - Lease |  | 2000 | 1 | 0.21 | 72.21
Toelichting algemeen
Type: Indien u aanvullende informatie wilt meegeven over het type apparaat, waaronder model - mogelijkheden en uitbreidingen - dan kunt u de algemene folder opnemen als bijlage 5. Bouwjaar: middels het dropdownmenu geeft u het bouwjaar aan. Voor Koop en refurbished geldt: Alleen de nettoprijs invullen, op basis van de gehele TCO. Houd hierbij wel rekening met het plafondbedrag zoals gesteld in de gunningsleidraad in combinatie met de af te sluiten serviceovereenkomst. Optie 2: Bij lease dient u rekening te houden met een looptijd van zes jaren inclusief de servicekosten. Door het invullen van het maandbedrag wordt automatisch het jaarbedrag getoond inclusief btw.

## Blad2 (hidden)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020