## wensen Strycker (hidden)
nummer | omschrijving |  | weging | waardering |  | score
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21 | zwaartepunt fractie hoger dan concurent, ruimte in gewicht groter. Waardering zelfde
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | W | 2 | 4 | 10 | 20 | gegevens botsproef niet gevonden (blijken onderdeel van TUV rapportage), inclusief container
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | Blijken er wel te zijn, op basis van een "camper chassis" maar zelfde koffer en motor dus goed
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | W | 3 | 3 | 7 | 21 | A Vr garantie redelijk echter niet extra (NB verschil concurent terecht?)
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | 23330 te gering verschil afschrijving concurent
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | W | 1 | 3 | 7 | 7 | Sidebars niet mogelijk, alternatief goed
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | W | 2 | 3 | 7 | 14 | niet bij Defa (startblokkering bij stroomuitval, er wordt wel een alternatief aangeboden!)
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | W | 1 | 3 | 7 | 7 | ter beoordeling van Raymond (strips/randen) beide redelijk
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | W | 2 | 3 | 7 | 14 | bovenzijde minder goede stroomlijn dan concurent
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | W | 4 | 4 | 10 | 40
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | W | 4 | 4 | 10 | 40
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | W | 2 | 4 | 10 | 20 | Afleesbaar ook op CANbus
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | geen extra voorzieningen om stoel beter geschikt te maken voor intensief gebruik, geen zitting verlenging
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | sluithulp is een na beste optie
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen | E |  | j
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | W | 4 | 4 | 10 | 40 | stijfheid uit de test op goed niveau
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | W | 3 | 4 | 10 | 30 | uit test blijk comfort voldoende bereiken
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | W | 3 | 4 | 10 | 30 | tijdens test minder vaak uitval dan concurent
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. |  | 3 | 3 | 7 | 21 | uit test blijk ondersteuning behoorlijk
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | W | 4 | 4 | 10 | 40 | tijdens test eenvoudig /bijna zonder instructie te gebruiken
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | W | 2 | 4 | 10 | 20 | uit test blijkt verstelling vloeiend
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | W | 2 | 3 | 7 | 14 | redelijke mogelijkheden geboden voor Corpuls ed
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | W | 3 | 3 | 7 | 21
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | voldoende
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | W | 2 | 1 | 2 | 4 | economisch slecht bod
322

## wensen Kartsana (hidden)
nummer | omschrijving |  | weging | waardering |  | score
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21 | Beide zijn in een zelfde mate evenwichtig. Visser heeft een fraactie lager zwaartepunt, concurent meer flexibiliteit in gewicht
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 3 | 2 | 4 | 12 | geen opgave van acceleratie Terecht een punt verschil met concurent (wel cijfers van chassis met kastenopbouw)
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | W | 3 | 3 | 7 | 21 | redelijke garantieregeling echter met voorbehoud
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | niet genoeg afwijkend om verschil te maken
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | W | 4 | 3 | 7 | 28 | geen extra veiligheid, concurent wel
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | W | 2 | 0 | 0 | 0 | geen oplossing geboden.
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | W | 2 | 3 | 7 | 14 | voldoende, concurent extra
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | W | 1 | 3 | 7 | 7 | Sidebars niet mogelijk, alternatief goed
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | W | 2 | 1 | 2 | 4 | geen beveiliging bij spanningsuitval
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | W | 1 | 3 | 7 | 7 | ter beoordeling van Raymond (strips/ randen), beide redelijk
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | W | 4 | 3 | 7 | 28 | geen extra capaciteit / gescheiden systemen
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | W | 2 | 2 | 4 | 8 | geen mogelijkheid de maten aan te passen
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | W | 4 | 4 | 10 | 40
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | W | 4 | 3 | 7 | 28 | !!! Geen smallere opties mogelijk
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | concurent heeft overcapaciteit
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | W | 2 | 3 | 7 | 14 | Concurent heeft extra, ook op paneel
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | W | 2 | 2 | 4 | 8 | dit wordt per voertuig in een schema verstrekt. Elk voertuig een eigen samenstelling
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | W | 2 | 4 | 10 | 20 | wigwag, op het grootlicht?? Ja
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | W | 2 | 0 | 0 | 0 | niet vrij programmeerbaar, Visser levert nieuwe software die zelf in het systeem gezet kan worden
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 3 | 7 | 14 | concurent biedt kleurwisseling oranje
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | door een deskundige medewerker kan dit niet door elke gebruiker
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | is een noodstartsysteem een voorziening om startproblemen te voorkomen
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | geen extra voorzieningen om stoel beter geschikt te maken voor intensief gebruik, geen zitting verlenging
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | W | 3 | 3 | 7 | 21 | niet inzichtelijk gemaakt, geen maten opgegeven
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | geen sluithulp, uitsluitend elektrisch slot
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | W | 3 | 0 | 0 | 0 | geen geintegreerde installatie, buiten aan te sluiten dus niet rijdend te gebruiken
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen | E |  | j |  |  | brancard is getest
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | stijfheid uit de test lang niet optimaal
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | W | 3 | 2 | 4 | 12 | uit test blijk comfort matig bereiken
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | W | 3 | 2 | 7 | 21 | tijdens test vaker uitval dan concurent
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. |  | 3 | 3 | 7 | 21 | uit test blijk ondersteuning matig
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | W | 3 | 4 | 10 | 30
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | W | 4 | 3 | 7 | 28 | tijdens test meer handelingen / complexer dan concurent
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | W | 2 | 2 | 4 | 8 | uit test blijkt verstelling schokkerig
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | W | 2 | 2 | 7 | 14 | matige voorzieningen voor materiaal
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | W | 2 | 3 | 10 | 20
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | W | 3 | 2 | 4 | 12 | voorbehoud vocht (laat staan hoge druk)
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | W | 2 | 1 | 2 | 4 | economisch slecht bod
256

## aanbesteding_AXIRA-monitoren
nummer | E/W nr. |  | omschrijving (Waar "monitor" staat wordt de hartbewakingsmonitor bedoeld met de functionaliteiten zoals gevraagd.) Waar bij "Wens" alleen "Ja" of "Nee" mogelijk is, betekent "Ja" maximale score en "Nee" 0 |  | weging | waardering | score | Invulveld
01.02 | E-01.01 | support | Storingen worden binnen maximaal 48u opgelost. Kritische storingen (die het verantwoord gebruik, naar oordeel van de gebruiker, belemmeren) worden binnen 24 uur opgelost. | E
01.03 | E-01.02 |  | Indien een kritische storing of defect niet binnen 24u opgelost kan worden, dient er binnen 24 uur na melding storing een vervangende monitor door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld te worden die gebruiksklaar is incl. de noodzakelijke koppeling met het elektronisch ritformulier. | E
01.07 | E-01.03 |  | Het ter beschikking gestelde monitor bij reparatie/service, van een apparaat in eigendom, moet dezelfde eigenschappen hebben als de monitor die vervangen wordt, zodat er zonder aanpassing gewisseld kan worden | E
01.09 | E-01.04 |  | Het aanmelden van klachten, wensen, opvragen informatie en storingen dient digitaal naar een algemeen / Standaard emailadres te verlopen. Voor RAV-en die gebruikmaken van een meld- en opvolgsysteem is het mogelijk de KWIS-meldingen via dit systeem naar Opdrachtnemer te verzenden (gaat via e-mail) | E
01.10 | E-01.05 |  | De monitor en assesoires voldoen aan alle relevante certificaten (bv CE), normen (bv NEN /EN), wet- en regelgeving voor medische apparatuur in de ambulancezorg in Europa. (normen, verklaringen en certificaten bij Inschrijving bijvoegen) | E
01.11 | E-01.06 |  | De levensduur van de monitor is minimaal 8 jaar. | E
01.14 | E-01.07 |  | Het versturen van defecte monitoren kan vanaf elke locatie. | E
02.01 | E-02.01 | onderhoud | Een onderhoudscontract voor de volledige gebruiksduur (8 jaar) wordt mee aangeboden. Specificeer de preventieve onderhoudswerkzaamheden en -onderdelen per jaar en geef op wat hiervan onder het onderhoudscontract valt. De kosten dienen per jaar opgegeven te worden over de duur van 8 gebruiksjaren. Het onderhoudscontract is optioneel af te nemen | E
02.05 | E-02.02 |  | Prijzen / tarieven in het onderhoudscontract mogen per 1-1-2022 voor het eerst geïndexeerd worden conform maximale CPI normen. | E
02.06 | E-02.03 |  | Specificeer alle voorkomende correctieve onderhoudswerkzaamheden en -onderdelen en beprijs deze per onderdeel | E
02.07 | E-02.04 |  | Het is voor Inschrijver mogelijk om onderhoudswerkzaamheden cq. updates in de avonduren (na 18.00u) en/of in de weekenden uit te voeren. Indien tarieven voor deze dienstverlening afwijken van de reguliere onderhoudstarieven dienen deze apart te worden opgenomen. | E
02.08 | E-02.05 |  | Met Inschrijver wordt een nader overeen te komen SLA afgesloten waarin afspraken staan omtrent prijzen, onderhoud, doorlooptijden, facturatie, communicatie, etc. De inschrijver voegt een voorstel SLA bij. | E
02.11 | E-02.06 |  | Indien een derde partij dit onderhoud uitvoert, toon kwaliteit en continuiteit van service aan. | E
02.13 | E-02.07 |  | De garantie wordt door bovengenoemd onderhoud niet beperkt; | E
02.14 | E-02.08 |  | De levering van onderdelen en support is voor minimaal 10 jaar na de levering van de laatste monitor laatste productiedatum gegarandeerd | E
02.15 | E-02.09 |  | Beschrijf alle disposable onderdelen die bij de aangeboden monitor af te nemen zijn | E
02.16 | E-02.10 |  | Disposable onderdelen kunnen (op aanvraag van RAV) door inschrijver geleverd worden bij ontzorger magazijn (ECG-papier, kabels voor vinger-, oor sensor, patient kabel, pads volwassen, kinderen, etc) | E
02.17 | E-02.11 |  | Ontzorger van de magazijnen is gemandateerd om namens desbetreffende RAV disposables te bestellen bij Inschrijver die vervolgens uitgeleverd worden bij de betreffende RAV op locatie(s) | E
02.18 | E-02.12 |  | Disposable onderdelen worden tegen laagst mogelijke prijs in markt aangeboden. Indien lagere prijzen verkregen kunnen worden voor hetzelfde artikel betaald inschrijver het verschil + 20% korting over afname in verleden. (producten zijn identiek en hebben de zelfde kwaliteits specificaties) • Het te vergoeden verschil is nooit groter dan marge op het product. • De periode waarover de vergoeding plaatsvindt is maximaal 1 jaar. • Een prijsvergelijking kan alleen plaatsvinden op basis van Nederlandse reguliere medische groothandelaren. • Een prijsvergelijking kan alleen plaatsvinden op basis van door de fabrikant goedgekeurde accessoires en disposables. | E
02.19 | E-02.13 |  | Een prijslijst van onderdelen (incl. werkzaamheden) prijspeil 2021 is bijgevoegd als bijlage O. De lijst omvat minimaal de volgende onderdelen: Scherm, kast, voeding, connector voeding (verbinding indien in de houder geplaatst) en connector ECG aansluiting | E
03.05 | E-03.01 | maten gewicht | De monitor dient robuust te zijn. Bij val van 0,75 meter geen schade en storingsvrije werking (testrappoorten bijvoegen) | E
03.07 | E-03.02 |  | De monitor moet onder alle, in Europa voorkomende, weersomstandigheden probleemloos en storingsvrij blijven functioneren. | E
04.01 | E-04.01 | voeding | Met ingebouwde accu’s kan de monitor, autonoom, minimaal 30 defibrillaties met maximale energie verzorgen | E
04.03 | E-04.02 |  | De monitor heeft de capaciteit om de bewaking (om de 15 min NIBP meting) van alle aansluitingen continu meting autonoom gedurende minimaal 3 uur te kunnen volhouden. | E
04.05 | E-04.03 |  | De monitor wordt geleverd met accu (al of niet geïntegreerd) en autolader | E
04.06 | E-04.04 |  | De monitor in de ambulance in de meegeleverde houder gezet wordt dient deze te laden. De houder voldoet aan relevante wet en regelgeving en doorstaat een crashtest (rapport bijvoegen). | E
04.09 | E-04.05 |  | Indien De monitor een losse accu heeft, blijft het apparaat tijdens het verwisselen van de accu functioneren Toelichting: als (om welke reden dan ook) de accu vervangen dient te worden tijdens een hulpverlening, blijft het toestel werken. Bij toestellen zonder verwisselbare accu is dit punt niet van toepassing. | E
04.10 | E-04.06 |  | Er is geen batterij / accu onderhoud nodig | E
04.11 | E-04.07 |  | De monitor heeft een laadindicatie | E
04.12 | E-04.08 |  | De monitor is voorzien van een batterij niveau indicator | E
05.01 | E-05.01 | ECG | De monitor toont de standaard afleidingen en de mogelijkheid een volledig 12-kanaals ECG te registreren | E
05.02 | E-05.02 |  | Met de monitor is een 12 kanaals ECG te maken, inclusief interpretatie, conform ACS-algoritme / de internationale standaard STEMI-criteria. het actuele landelijke algoritme protocol ambulancezorg en cardiologie. Het betreft de weergave van het 12-leads ECG (het “lopend” ECG) De Grenswaarden van de ST deviatie van voor en onderwand dienen individueel instelbaar te zijn evenals de eventuele therapie uitspraak die daaraan gekoppeld wordt. De Grenswaarden van de ST deviatie van voor en onderwand dienen individueel instelbaar te zijn evenals de eventuele therapie uitspraak die daaraan gekoppeld wordt Achteraf wijzigen van algoritme uitspraken dienen te kunnen worden doorgevoerd zonder de noodzakelijke tussenkomst van de fabrikant. Leverancier dient minimaal de mogelijkheid te bieden om achteraf wijziging in algoritme beoordelingen /instellingen/uitspraken in de vorm van een update te bewerkstelligen. | E
05.05 | E-05.03 |  | De print-out is gelijk aan hetgeen door het algoritme is geïnterpreteerd en de print-out is dan ook volledig op de meetmatrix gebaseerd en is toetsbaar. | E
05.06 | E-05.04 |  | De monitor alarmeert (audio-visueel) bij levensbedreigende ritmes | E
05.07 | E-05.05 |  | Afleidingen zijn te selecteren voor presentatie op het beeldscherm in diverse combinaties | E
05.08 | E-05.06 |  | Bij losse elektrodes is een duidelijke signalering op het beeldscherm zichtbaar (het is mogelijk ook een akoestisch signaal te laten klinken) | E
05.09 | E-05.07 |  | Volledige opvragen en selectief printen van een ritme strook dient mogelijk te zijn. | E
05.11 | E-05.08 |  | De nauwkeurigheid van de getoonde / geregistreerde hartfrequentie is +/- 5 bpm | E
05.12 | E-05.09 |  | De nauwkeurigheid van de ST meting is +/- 1 mm ( 0,1mV) | E
05.13 | E-05.10 |  | De monitor heeft automatische pacemakerherkenning | E
06.01 | E-06.01 | defibrillator | De defibrillatie heeft een biphasische wave vorm (energie techniek) | E
06.03 | E-06.02 |  | Geschikt voor het gebruik bij volwassenen kinderen en bij neonaten | E
06.05 | E-06.03 |  | De energie keuze verloopt standaard volgens het actuele landelijk protocol ambulancezorg (LPA) en wordt in de opstart modus gevolgd. Software-matige aanpassing is mogelijk bij een update van het LPA of bij trials | E
06.06 | E-06.04 |  | De energiesetting is trapsgewijs in te stellen i.v.m. joule/ lichaamsgewicht pasgeborenen/kinderen | E
06.07 | E-06.05 |  | Automatische synchroon defibrillatie (cardioversie) | E
06.08 | E-06.06 |  | De metingen en defibrillaties / pacen wordt door het gebruik van defi-pads/patch electroden (zachte pads) verzorgd. | E
06.10 | E-06.07 |  | Indien uitsluitend de defi-pads aangebracht zijn, is het ritme op de monitor zichtbaar. | E
06.11 | E-06.08 |  | In het beeld is een klok te zien vanaf het aanzetten van de monitor en een timer (timer die reset na shock en/of ontladen energie) dus twee klokken (totale tijd en interval) | E
06.12 | E-06.09 |  | De maximale oplaadtijd,van het maximale vermogen, is max 5 sec. | E
06.14 | E-06.10 |  | De monitor heeft een AED modus (is eenvoudig als AED te gebruiken), omschrijf de gebruikte techniek (ter verificatie van "eenvoudig"). Het betreft hier de wijze waarop de gebruiker de monitor bedient en welke stappen doorlopen moeten worden om in AED modus op te starten (de procedure die men doorloopt om de monitor als AED te gebruiken is eenvoudig) | E
07.01 | E-07.01 | NIBP | Dezelfde aansluit mogelijkheid wordt voor volwassen en kinderen en neonaten gebruikt (uitsluitend het manchet deel wordt verwisseld) | E
07.02 | E-07.02 |  | Tensiebanden worden in diverse maten meegeleverd voor neonaten , kinderen en volwassenen (en zijn los na te bestellen) | E
07.03 | E-07.03 |  | De meting kan handmatig gestart worden. | E
07.04 | E-07.04 |  | De meting start volgens vooraf ingestelde en zelf aan te passen interval | E
07.10 | E-07.05 |  | De monitor heeft een configuratie modus en snelkeuzemogelijkheid voor volwassene/kind/neonaat | E
08.01 | E-08.01 | saturatie | Saturatie meting aanwezig | E
08.02 | E-08.02 |  | De saturatie wave vorm is zichtbaar op de monitor | E
08.03 | E-08.03 |  | Gebruik is mogelijk van re-usable en disposable sensor. | E
08.05 | E-08.04 |  | Er worden pediatric en neonatale sensoren meegeleverd, nabestellen is mogelijk. | E
08.06 | E-08.05 |  | De perifere polsfrequentie wordt gemeten, met de mogelijkheid een pieptoon in te stellen. | E
08.11 | E-08.06 |  | De monitor heeft SpCo (Carboxyhaemoglobine) meting. | E
09.01 | E-09.01 | CO2 meting | Het meten van CO2 is aanwezig | E
09.03 | E-09.02 |  | De wave vorm en ademfrequentie zijn zichtbaar op monitor | E
09.04 | E-09.03 |  | Het meetbereik CO2 is van 0 t/m 98 mmHg | E
09.08 | E-09.04 |  | De meting is ook mogelijk bij niet-geïntubeerde patiënten. | E
09.09 | E-09.05 |  | De monitor beschikt over alarm bij het wegvallen van signaal / constante 0-waarde | E
10.01 | E-10.01 | meten overig | De monitor kan geleverd worden met de mogelijkheid lichaamstemperatuurmeting | E
10.03 | E-10.02 |  | De monitor kan met of zonder de mogelijkheid tot Invasieve bloedruk meting (IBP)geleverd worden met , geef de meerkosten op. | E
10.06 | E-10.03 |  | Er zijn meerdere merken transducers te koppelen, minimaal met Massimo transducers | E
10.07 | E-10.04 |  | De monitor kan geconfigureerd worden met automatische alarmering waarden | E
10.08 | E-10.05 |  | Voor alle te meten IBP parameters geld de mogelijkheid van handmatig instellen van alarmering waarden | E
11.01 | E-11.01 | pacen | De monitor heeft de mogelijkheid tot On-Demand pacing | E
11.02 | E-11.02 |  | De monitor heeft de mogelijkheid tot Fixed rate pacing | E
11.04 | E-11.03 |  | De monitor heeft een signalering bij disconnectie | E
12.03 | E-12.01 | algemeen | De diverse applicaties (functionaliteiten) zijn als systeem (de presentatie op het scherm) modulair opgebouwd. (v.b. CO2, saturatie, invasieve bloeddruk e.d.) | E
12.04 | E-12.02 |  | Basis instellingen, waar het scherm bij aanzetten in opkomt (standaard configuratie) kunnen door de gebruiker ingesteld worden | E
12.08 | E-12.03 |  | De levering omvat een opbergtas met een apart opbergvak die ruimte biedt aan alle benodigde sensoren / kabels afzonderlijk | E
12.10 | E-12.04 |  | De levering omvat een houder voor de monitor die in het voertuig bevestigd wordt en die voldoet aan de relvante wet- en regelgeving. Het rapport van een crashtest is bijgevoegd | E
12.11 | E-12.05 |  | Een brancard haak of andere bevestigingsmogelijkheid aan brancard wordt (op maat) geleverd. De bevestiging voldoet aan de relevante wet- en regelgeving | E
12.12 | E-12.06 |  | Bij een modulaire monitor kunnen alle configuraties op meegeleverde steun bevestigd worden | E
12.13 | E-12.07 |  | De monitor is makkelijk uit de houder te nemen (licht toe en wordt met de monitor van de beoogd leverancier getest) | E
12.14 | E-12.08 |  | Aanvullende modules en opties zijn achteraf in te bouwen (modules en opties die niet bij (alle) apparaten zijn meebesteld) | E
12.15 | E-12.09 |  | Een demonstratie met "hands-on-verkennen" en een functietest met de monitor van de beoogd leverancier maakt onderdeel uit van het gunningtraject | E
12.16 | E-12.10 |  | Een proefplaatsing (Proof of Concept) van vier weken / 2 monitoren per dienst (7 diensten) maakt onderdeel uit van het gunningstraject. De hieraan verbonden kosten voor opleiding van medewerkers zijn voor rekening van de leverancier. Deze proefplaatsing (POC) wordt enkel met de potentiele winnaar doorlopen, zie ook paragraaf 6.4 van de aanbestedingsleidraad). (Proefplaatsing dient ter verificatie, er worden geen scores toegekend voor de POC). In onderling overleg kan met minder toestellen volstaan worden (met een minimum van 7), waarbij het tot de mogelijkheden behoort de looptijd van de POC te verlengen. | E
12.17 | E-12.11 |  | Voor de levering dient er volledige scholing van het ambulancepersoneel plaats te vinden, voor rekening van de leverancier. De benodigde scholingstijd opgeven en in welke vorm de scholing geboden wordt (blended learning) | E
12.19 | E-12.12 |  | Bij de levering wordt een volledige Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meegeleverd en medewerking wordt verleend aan digitalisering tbv E- learning c.q. een elearning module aangeleverd (in scorm format) | E
12.20 | E-12.13 |  | De aanbieder is akkoord met de inhoud van de raam- en nadere overeenkomst | E
13.01 | E-13.01 | Beeldscherm | De monitor beschikt over een kleuren display | E
13.02 | E-13.02 |  | Het display is van uit de diverse kijkhoeken duidelijk leesbaar, de minimale kijkhoek is 120 graden. | E
13.03 | E-13.03 |  | Het display is met invallend zonlicht nog goed leesbaar (wordt getest) | E
13.05 | E-13.04 |  | Het beeldscherm kan tenminste drie curves tegelijkertijd laten zien | E
13.07 | E-13.05 |  | De leesbaarheid van de kleinste meetwaarde beeldscherm moet duidelijk leesbaar zijn op 1 meter afstand | E
14.01 | E-14.01 | printer | De printer is geïntegreerd in de monitor | E
14.02 | E-14.02 |  | De printer print een volledig 12 afleidingen ECG, met minimaal drie afleidingen onder elkaar | E
14.03 | E-14.03 |  | De monitor heeft de mogelijkheid om gegevens uit geheugen en van alle parameters te printen. De gegevens kunnen tot 24 uur in het verleden opgeroepen en geprint worden . Toelichting:De verpleegkundige kan zo nodig gegevens van de hulpverlening na.(bijv bij herhaalde inzet, terugkom afspraak, Heartscore < 3 krijgt patiënt binnen [een/enkele] uren weer een bezoek van de ambulance) oproepen. | E
14.05 | E-14.04 |  | De monitor kan stroken in Chronologische volgorde printen. | E
15.13 | E-15.01 | specifiek | Het aantal keren dat er gedefibrilleerd is, wordt, met het energieniveau weergegeven in de samenvatting | E
16.01 | E-16.01 | software | De taal van software en labels op hardware is Nederlands | E
16.02 | E-16.02 |  | Instellingen van De monitor zijn softwarematig, door de opdrachtgever en na autorisatie, aan te passen aan de richtlijnen van het actuele protocol ambulancezorg wat betreft opstart modus, schermindeling, therapieën(defibrillator) | E
16.04 | E-16.03 |  | De software is eenvoudig, door de opdrachtgever, aan te passen (updaten). | E
16.06 | E-16.04 |  | Voorgenomen wijzigingen in systemen worden uitsluitend ruim voor moment van implementatie en na onderlinge afstemming met de betreffende RAV doorgevoerd (calamiteiten herstel uitgezonderd) | E
16.07 | E-16.05 |  | Updates, aanpassingen in software en/of hardware bedoeld om de gespecificeerde functionaliteit beter te waarborgen en/of te verbeteren worden door de aanbieder gedurende tenminste 10 jaar na levering gratis ter beschikking gesteld. | E
16.09 | E-16.06 |  | Voor updates (die een juiste werking van de monitor niet in de weg staan) geldt dat de opdrachtgever vrij is te beslissen of zij een update accepteert / installeert. Het niet installeren van een update heeft geen gevolg voor garantie en/of support. | E
16.11 | E-16.07 |  | Upgrades worden na opdracht van de opdrachtgever door de aanbieder geleverd en geïmplementeerd inclusief training en relevante documentatie tbv de bediening en het door opdrachtgever met behoud van garantie in eigen beheer uit te voeren onderhoud. | E
16.12 | E-16.08 |  | bij aanschaf van een nieuwe module en/of uitbreiding van de hartbewakingsmonitor dient de koppeling met het elektronisch ritformulier bedrijfszeker te werken (backwards compatible) | E
16.13 | E-16.09 |  | Na een software update van de hartbewakingsmonitor dient de koppeling met elektronisch ritformulier intact te blijven (backwards compatible) | E
16.14 | E-16.10 |  | Automatische synchronisatie van tijd en datum. (winter en zomertijd). (hierbij dient rekening gehouden te worden met het mogelijk in de nabije toekomst afschaffen van de zomer/wintertijd) | E
17.01 | E-17.01 | data | De monitor kan draadloos met ons elektronisch ritformulier koppelen, dit wordt in het POC getest. | E
17.02 | E-17.02 |  | Tijdsmarkering moet synchroon lopen met ons elektronisch ritformulier, tijden moeten identiek in het elektoninisch ritformulier (b.v. EDAZ / ADAS) terecht komen (ook als tijdelijk offline gewerkt moet worden) | E
17.03 | E-17.03 |  | hartbewakingsmonitor dient zowel te kunnen verzenden als te ontvangen | E
17.04 | E-17.04 |  | tijdscynchronisatie via de atoomtijd van elektronisch ritformulier of een zelfstandige atoomtijd in de hartbewakingsmonitor. | E
17.05 | E-17.05 |  | Tijdsmarkering moet chronoloog lopen met elektronisch ritformulier, tijden moeten identiek in elektronisch ritformulier terecht komen (ook als tijdelijk offline gewerkt moet worden) | E
17.06 | E-17.06 |  | Alle mutaties dienen tijdssynchroon aangepast te worden in elektronisch ritformulier. Na herstel van een storing in de koppeling hartbewakingsmonitor-elektronisch ritformulier worden uitgevoerde mutaties alsnog verwerkt. | E
17.07 | E-17.07 |  | bij het niet gelijktijdig aanzetten van bewakingsmonitor en elektronisch ritformulier dienen de reeds gegenereerde gegevens in de hartbewakingsmonitor automatisch en direct verzonden te worden naar het elektronisch ritformulier | E
17.08 | E-17.08 |  | alle patiënt gerelateerde meetgegevens die tijdens het aanstaan gegenereerd zijn, worden verzonden | E
17.09 | E-17.09 |  | door de gebruiker geregistreerde gegevens vanuit het elektronisch ritformulier, zoals (bv naam, geb datum, ritnummer) worden overgenomen | E
17.11 | E-17.10 |  | De hartbewakingsmonitor dient automatisch alle gegevens naar het elektronisch ritformulier te verzenden nadat de koppeling gerealiseerd is, onafhankelijk van tijdstip aanzetten van een van de beide apparaten (monitor en elektronisch ritformulier) | E
17.12 | E-17.11 |  | Het koppelen van een hartbewakingsmonitor op een ander elektronisch ritformulier moet met minimale inspanning bedrijfszeker gerealiseerd worden (bv tijdens een hulpverlening met meerdere teams). TOELICHTING: BV1 bij inzet van meer dan één eenheid: hartbewakingsmonitor eerste ambu, tweede eenheid neemt elektronisch ritformulier mee , dan moet het koppelen met de monitor eenvoudig gerealiseerd worden. BV2 bij inzet van meer dan één eenheid: hartbewakingsmonitor eerste ambu heeft reeds gegevens uitgewisseld met zijn elektronisch ritformulier (rapid responder), tweede eenheid neemt patient en hartbewakingsmonitor mee en daarnaast kunnen alle gegevens vanuit hartbewakingsmonitor ook in de tweede elektronisch ritformulier geexporteeerd worden | E
17.13 | E-17.12 |  | De monitor kan een XML koppeling met ons elektronisch ritformulier leggen | E
17.14 | E-17.13 |  | Het ECG kan naast bovenstaande format in PDF en SCP formaat toegevoegd worden aan het elektoninisch ritformulier (b.v. EDAZ / ADAS), zowel het 6 als 12 afleidingen ECG. | E
17.15 | E-17.14 |  | De monitor voegt alle uitgevoerde metingen tijdssynchroon toe aan ons elektronisch ritformulier, specificeer de koppeling(en) en werkwijze | E
18.01 | E-18.01 | overig | De gegevens, van diagnostische kwaliteit, worden draadloos naar de computer van het elektronisch ritformulier verzonden. | E
18.04 | E-18.02 |  | Het verzenden van gegevens wordt via een mobiel netwerk verzorgd. De communicatiemodule is/wordt in de monitor ingebouwd en ondersteunt 4G en -nadat 5G breed beschikbaar is in Nederland- in de toekomst ook 5G | E
18.08 | E-18.03 |  | na onderbreking van de draadloze verbinding wordt de informatie uitwisseling weer automatisch opgepakt (geen gegevens verlies of manco in het ritformulier) | E
18.11 | E-18.04 |  | De monitor heeft de mogelijkheid om meerdere ontvangende computers te programmeren, met automatische keuze bij het selecteren van de aanwezige computer. | E
18.13 | E-18.05 |  | Bij het onverhoopt uitzetten van de hartbewakingsmonitor, zijn de gegevens van de voorgaande hulpverlening nog opvraagbaar en te verzenden | E
18.14 | E-18.06 |  | De monitor heeft een opslagmogelijkheid op ingebouwd geheugen voor gegevens van minimaal 72 uur | E
18.16 | E-18.07 |  | De monitor heeft de mogelijkheid om alle data uit het apparaat te exporteren naar een centrale data base (voor kwaliteits- en onderzoeks doeleinden) | E
18.18 | E-18.08 |  | De opslag van data is veilig en in een back-up is voorzien. Benoem de eigenschappen (ook in relatie tot de AVG) | E
18.19 | E-18.09 |  | Gegevens van patienten dienen conform Nederlandse wet- en regelgeving uitsluitend opgeslagen te worden op de overeengekomen wijze en voldoen aan relevante wet- en regelgeving (o.a. maar niet uitputtend AVG, NEN 7510 / 7512 e.d. ) | E
18.20 | E-18.10 |  | de communicatie en opslag van gegevens voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is (o.a. maar niet uitputtend AVG en NEN 7510 / 7512) | E
18.21 | E-18.11 |  | indien opslag van gegevens plaats vindt op een voorziening van de leverancier, dan wordt data opgeslagen in een Europees datacenter en voldoet die aan relevante wet- en regelgeving (o.a. maar niet uitputtend AVG en NEN 7510 / 7512) | E
18.23 | E-18.12 |  | De data is beschikbaar voor dataverzameling (de gebruiker kan query's op de geregistreerde gegevens draaien) | E
18.26 | E-18.13 |  | Tijdens data overdracht blijft de continuïteit van bewaking gegarandeerd | E
19.01 | E-19.01 | gebruik | De monitor is, conform de geldende hygiëne eisen, goed schoon te maken met algemeen beschikbare schoonmaakmiddelen en heeft geen moeilijk bereikbare plekken waar vuil op kan hopen. | E
19.05 | E-19.02 |  | Het is mogelijk om de facturatiestroom per RAV naar wens in te richten. Zo kan er gebruik worden gemaakt van jaarfacturen, kwartaal facturen, maandfacturen, of per monitor. Dit geldt voor alle kosten die gemaakt worden gedurende de looptijd van het contract. | E
19.06 | E-19.03 |  | De specificatie op de factuur is eenvoudig te koppelen aan de betreffende monitor, de reparatieopdracht en/of bestelling. De coderingen op bestellijsten, opdrachten en facturen zijn consistent. | E
19.08 | E-19.04 |  | Inschrijver stelt één aanspreekpunt aan t.b.v. het account per RAV. Daarnaast wordt aangegeven bij wie eventuele escalaties gemeld dienen te worden. | E
T
01.01 | W-01.01 | support | De garantieduur is zo lang mogelijk (de duur opgeven, wettelijke termijn is minimum) | W | 4 |  | 0
01.04 | W-01.02 |  | Beschrijf de procedure inclusief doorlooptijd (in een processchema) hoe een leenmonitor gebruiksklaar wordt gemaakt voor de betreffende RAV qua configuraties en noodzakelijke koppeling met het elektronisch ritformulier. (eenvoud is meer punten) | W | 2 |  | 0
01.05 | W-01.03 |  | Beschrijf de procedure (op max 1 A4) hoe storingsopvolging eruit ziet en wordt opgevolgd door Inschrijver. Denk hierbij bv. aan verzenden van monitor of herstel monitor op locatie binnen vastgestelde tijden. (eenvoud is meer punten) | W | 2 |  | 0
01.06 | W-01.04 |  | Inschrijver houdt een registratie bij van uitgevoerde werkzaamheden en doorlooptijden per monitor. Deze registratie wordt integraal bij de contactpersoon van de betreffende RAV ter beschikking gesteld (digitaal) | W | 2 |  | 0
01.08 | W-01.05 |  | Beschrijf de procedure omtrent klachtafhandeling (in een processchema). Denk hierbij aan het doorlopen van het hele proces van aanmelding tot afhandeling incl. bijbehorende doorlooptijden. (eenvoud, korte doorlooptijd en kwaliteit is meer punten) | W | 2 |  | 0
01.12 | W-01.06 |  | Hoe lang is de levensduur van de monitor met preventief onderhoud. | W | 4 |  | 0
01.13 | W-01.07 |  | De nalevering van een identieke nieuwe monitor (ter vervanging of aanvulling) is tot 8 jaar na eerste aanschaf gegarandeerd (langere duur is meer punten) | W | 3 |  | 0
01.15 | W-01.08 |  | Het versturen van een defecte monitor is zo gebruikersvriendelijk mogelijk (eenvoudiger is meer punten), Welke faciliteiten dienen hiervoor ingericht te zijn worden? Omschrijf de procedure (max 1 A4) | W | 2 |  | 0
01.16 | W-01.09 |  | Indien er meer defecte monitoren zijn op een locatie dan reserve monitoren dient er op de locatie(s) waar dit probleem speelt binnen 4u een reservemonitor geleverd te worden. | W | 3 |  | 0
02.02 | W-02.01 | onderhoud | De kosten van bovengenoemd onderhoud zijn zo laag mogelijk. De kosten dienen per jaar opgegeven te worden over de duur van 8 gebruiksjaren. | W | 3 |  | 0
02.03 | W-02.02 |  | De kosten van bovengenoemd onderhoud zijn als optie volledig af te kopen. De kosten van deze optionele afkoop zijn zo laag mogelijk | W | 3 |  | 0
02.04 | W-02.03 |  | De kosten van verzending zijn zo laag mogelijk, geef de kosten op per verzending. De verzendkosten zijn optioneel af te kopen, geef de prijs op per onderhoudsjaar | W | 3 |  | 0
02.09 | W-02.04 |  | De kwaliteit van dienstverlening wordt gestuurd op basis van KPI's. - Doorlooptijd reparaties; - Responstijd na melding; - Klachtenafhandeling. | W | 2 |  | 0
02.10 | W-02.05 |  | Inschrijver levert proactief een rapportage per RAV aan waarin gerapporteerd wordt over de overeengekomen KPI's Opdrachtnemer maakt tweemaal per jaar een rapportage in Excel over het afgelopen halfjaar op waarin de volgende gegevens zijn vermeld: a. Omzet per product/dienst (inclusief nummering), welke het afgelopen halfjaar is gegenereerd, uitgedrukt in hoeveelheden en in euro’s; b. Het onder a bedoelde, maar dan cumulatief; c. Percentage retourzendingen per product/dienst en cumulatief; d. Leverbetrouwbaarheid per product/dienst en cumulatief; e. Aantal ontvangen klachten/problemen plus oplossing; f. Aantal openstaande facturen langer dan 30 dagen; i. Hoeveelheid apparatuur aangeboden voor preventief onderhoud; j. Hoeveelheid apparatuur aangeboden voor correctief onderhoud, met specificatie en declaraties. k. aantal storingen uitgesplitst naar hard- software en disposables | W | 2 |  | 0
02.12 | W-02.06 |  | Ten behoeve van storingsdiagnostiek, correctief en preventief onderhoud door de dienst zelf: - traint de leverancier medewerkers per RAV in een sessie; - verstrekt de leverancier relevante (technische en software) informatie en naslag: | W | 4 |  | 0
03.01 | W-03.01 | maten gewicht | Het gewicht van de monitor, inclusief gevraagde opties en noodzakelijke accu(s) zo laag mogelijk. Benoem het gewicht. De punten worden op basis van het laagste gewicht toegekend. (inschrijver met het laagste gewicht krijgt maximaal aantal punten, overige inschrijvers naar rato) | W | 4 |  | 0
03.02 | W-03.02 |  | De monitor is modulair opgebouw (in meerdere samenstellingen te gebruiken) | W | 2 |  | 0
03.03 | W-03.03 |  | Indien de monitor in meerdere samenstellingen gebruikt kan worden (modulair), benoem het gewicht per gebruiksklare samenstelling. Voor de beoordeling wordt het gewicht van de volledige samenstelling vergeleken. | W | 2 |  | 0
03.04 | W-03.04 |  | De monitor heeft voorzieningen waardoor het in mindere mate afhankelijk is van een bekabelde verbinding met de patiënt (specificeer gebruik en techniek) | W | 3 |  | 0
03.06 | W-03.05 |  | De monitor is extra robuust. Val van meer dan 1 meter (robuster is meer punten, voeg testresultaten bij). Score toekenning naar rato | W | 4 |  | 0
04.02 | W-04.01 | voeding | Met ingebouwde accu’s kan de monitor, autonoom, meer dan 30 defibrillaties met maximale energie verzorgen (geef aantal aan en voeg testresultaten bij, hoe meer hoe beter) | W | 2 |  | 0
04.04 | W-04.02 |  | De monitor heeft de capaciteit om de bewaking (om de 15 min NIBP meting) van alle aansluitingen continu meting autonoom gedurende meer dan 3 uur te kunnen volhouden. (hoe langer hoe beter) | W | 2 |  | 0
04.07 | W-04.03 |  | De houder wordt door de aanbieder op de huidige plaats in de voertuigen gemonteerd zonder schade te veroorzaken. | W | 2 |  | 0
04.08 | W-04.04 |  | Het verwisselen van de accu is eenvoudig (schriftelijk toelichten, wordt getest ter verificatie . Enkel bij de protentiele winnende inschrijver wordt getest of de schriftelijke omschrijving voldoet aan de praktijk). | W | 3 |  | 0
04.13 | W-04.05 |  | De leeftijd van de accu is zo lang mogelijk (geeft de gegarandeerde leeftijd (dat de batterij goed voldoet) op. (hoe langer hoe beter, score naar rato) | W | 3 |  | 0
05.03 | W-05.01 | ECG | Alle 12 afleidingen zijn tegelijkertijd, voorafgaande aan interpretatie en print-out, niet gecomprimeerd, met raster, zichtbaar op het beeldscherm (preview). | W | 3 |  | 0
05.04 | W-05.02 |  | Het ECG is op het scherm terug te zien (terugbladeren in de tijd) | W | 3 |  | 0
05.10 | W-05.03 |  | De afleiding waarin het opvragen en selectief printen mogelijk is, is vooraf door de gebruiker zelf te bepalen. | W | 3 |  | 0
| W-05.04 |  | Leverancier biedt de mogelijkheid om achteraf wijziging in algoritme beoordelingen /instellingen/uitspraken in de vorm van een update te bewerkstelligen. | W | 4
06.02 | W-06.01 | defibrillator | Een impedantie gecompenseerde en tijd gelimiteerde impulsvorm geniet de voorkeur. | W | 2 |  | 0
06.04 | W-06.02 |  | De initiele defibillatie vraagt maximaal 4 handelingen inclusief inschakelen de monitor (>4 =0, 4=1 en minder is meer punten naar rato) | W | 4 |  | 0
06.09 | W-06.03 |  | De monitor schakelt automatisch om obv gekozen pads. Het omschakelen werkt ook in de AED modus. | W | 3 |  | 0
06.13 | W-06.04 |  | De maximale oplaadtijd,op het maximale vermogen is zo kort mogelijk.(korter is meer punten, voeg testrapport bij) | W | 4 |  | 0
06.15 | W-06.05 |  | Het aantal handelingen dat nodig is om in AED modus op te starten is zo gering mogelijk (laagste aantal = hoogste score, rest naar rato) | W | 3 |  | 0
06.16 | W-06.06 |  | De niet benutte spanning om te defibrilleren kan in het apparaat afgevoerd worden | W | 2 |  | 0
06.17 | W-06.07 |  | De nauwkeurigheid van het afgegeven vermogen is zo groot mogelijk (specificeer) en het afgegeven vermogen is zichtbaar. | W | 4 |  | 0
| W-06.08 |  | In het beeld is een klok te zien vanaf het aanzetten van de monitor en een timer (timer die reset na shock en/of ontladen energie) dus twee klokken (totale tijd en interval) | W | 4 |  | 0
| W-06.09 |  | De oplaadtijden zijn zo kort mogelijk. Geef de tijden op om van 0 tot 360J en van 0 tot 200J op te laden (voeg het testrapport bij). | W | 4 |  | 0
07.05 | W-07.01 | NIBP | Geef op bij welke hartfrequenties de metingen mogelijk en betrouwbaar zijn. | W | 3 |  | 0
07.06 | W-07.02 |  | Geef het meetbereik van de Systolische bloeddruk (mm.Hg) op. | W | 3 |  | 0
07.07 | W-07.03 |  | Geef het meetbereik van de Diastolische bloeddruk (mm.Hg) op. | W | 3 |  | 0
07.08 | W-07.04 |  | Geef het meetbereik van de Mean bloeddruk (mm.Hg) op. | W | 3 |  | 0
07.09 | W-07.05 |  | De nauwkeurigheid van de gemeten waarde is zo nauwkeurig mogelijk (geef de nauwkeurigheid op) | W | 3 |  | 0
| W-07.06 |  | De monitor heeft een configuratie modus en snelkeuzemogelijkheid voor volwassene/kind/neonaat | W | 4 |  | 0
08.04 | W-08.01 | saturatie | Gebruik van meerdere types re-usable en disposable sensoren is mogelijk. De punten worden toegekend op basis van het aantal mogelijkheden (meer mogelijkheden scoort beter, overige inschrijvers naar rato). Voeg technische informatie en fabrikant (bv NELLCOR, MASIMO) bij | W | 3 |  | 0
08.07 | W-08.02 |  | Bij bewegingsartefacten van patiënt nog betrouwbare meetresultaten (wordt ook getest (enkel bij potentiele winnende inschrijver ter verificatie) | W | 3 |  | 0
08.08 | W-08.03 |  | Nauwkeurigheid saturatie is zo groot mogelijk (nauwkeuriger is meer punten, testrapport bijvoegen), geef het bereik op. | W | 3 |  | 0
08.09 | W-08.04 |  | Nauwkeurigheid Pols is zo nauwkeurig mogelijk (geef ook het bereik op) | W | 3 |  | 0
08.10 | W-08.05 |  | Nauwkeurigheid saturatie is zo groot mogelijk (nauwkeuriger is meer punten, testrapport bijvoegen) | W | 3 |  | 0
08.12 | W-08.06 |  | Meetnauwkeurigheid SpCo meting is zo nauwkeurig mogelijk (geef ook het bereik op) | W | 3 |  | 0
08.13 | W-08.07 |  | De monitor heeft een signaal/kwaliteit meting/indicatie (SpO2 en SpCo) | W | 4 |  | 0
09.02 | W-09.01 | CO2 meting | De meerkosten van de faciliteit CO2 meten en het gebruik hiervan is zo gering mogelijk (stuur een kostenoverzicht mee) | W | 2 |  | 0
09.05 | W-09.02 |  | De CO2 meting is omschakelbaar tussen mmHg en Kpa | W | 3 |  | 0
09.06 | W-09.03 |  | De meetnauwkeurigheid van de CO2 meting is zo nauwkeurig mogelijk (geef ook het bereik op) | W | 3 |  | 0
09.07 | W-09.04 |  | De mauwkeurigheid van de ademfrequentie is zo nauwkeurig mogelijk (geef ook het bereik op) | W | 3 |  | 0
10.02 | W-10.01 | meten overig | Het meetbereik temperatuur is zo groot mogelijk (dmv dieptemeting) en de meting is zo nauwkeurig mogelijk (specificeer) | W | 3 |  | 0
10.04 | W-10.02 |  | Het bereik van de IBP is zo groot mogelijk, specificeer | W | 3 |  | 0
10.05 | W-10.03 |  | De meetnauwkeurigheid van IBP is zo nauwkeurig mogelijk (stuur testrapport mee) | W | 3 |  | 0
10.09 | W-10.04 |  | Gebruikersgemak: voor de meting is slechts één handeling nodig (geen diepe menustructuur) | W | 4 |  | 0
10.10 | W-10.05 |  | De ademhalingsfrequentie wordt ook gemeten bij uitsluitend ECG aansluiting | W | 2 |  | 0
11.03 | W-11.01 | pacen | De monitor heeft de optie overrated pacing | W | 2 |  | 0
11.05 | W-11.02 |  | Het geeft het bereik van de stimulatiestroom op (specificeer bereik in mA) De nauwkeurigheid van de afgegeven stimulatie is zo groot mogelijk (specificeer) | W | 3 |  | 0
11.06 | W-11.03 |  | Geef het bereik van de stimulatie frequentie op en de nauwkeurigheid van de frequentie is zo groot mogelijk (specificeer) | W | 3 |  | 0
12.01 | W-12.01 | algemeen | De initiele opstarttijd (ook die in defibrillatie en AED stand) is zo kort mogelijk (specificeer) | W | 4 |  | 0
12.02 | W-12.02 |  | De monitor beschikt over een zelftest routine. Daarbij wordt ook de de therapiekabel getest. Omschrijf de procedure (en mogelijkheden). Punten worden toegekend op basis van eenvoud en mogelijkheden. | W | 4 |  | 0
12.05 | W-12.03 |  | De monitor registreert automatische het ECG, parameters en curves gedurende de gehele ingeschakelde tijd en alarmeert bij een ST of ritme verandering ten opzichte van een eerder ECG. | W | 3 |  | 0
12.06 | W-12.04 |  | De monitor heeft de mogelijkheid handmatig een markering te plaatsen (bookmark) die later terug te vinden is (op gezocht kan worden) | W | 3 |  | 0
12.07 | W-12.05 |  | Bij bewegingsartefacten van patiënt / voertuig geeft de monitor nog betrouwbare meetresultaten (ECG, NIBP, SpO2 etc. wordt ook getest). | W | 3 |  | 0
12.09 | W-12.06 |  | De opbergmogelijkheden zijn flexibel en bevorderen makkelijk gebruik zonder toename fysieke belasting (balans, gewicht, manouvereren e.d. specificeer) | W | 3
12.18 | W-12.07 |  | De scholinging bevat een "Train de Trainer" programma | W | 3 |  | 0
12.20 | W-12.08 |  | Een E-learning programma wordt door de leverancier aangeboden en gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten beschikbaar gesteld. En wordt geactuualiseerd bij wijzigingen / uitbreidingen van de monitor | W | 3 |  | 0
12.21 | W-12.09 |  | De verbindingskabels tussen monitor en patiënt zijn in meerder lengtes te verkrijgen. Geef aan welke afmetingen beschikbaar zijn per kabel. | W | 4 |  | 0
13.04 | W-13.01 | Beeldscherm | Het display heeft een modus "hoogcontrast" (wordt getest) | W | 2 |  | 0
13.06 | W-13.02 |  | Het beeldscherm laat meerdere curves tegelijkertijd zien met een goede leesbaarheid (afstand tot de monitor 1 meter) hoger aantal is meer punten. | W | 2 |  | 0
14.04 | W-14.01 | printer | De gebruiker heeft de mogelijkheid deel rapportages te printen en het selecteren van de deelrapportage is zo een voudig mogelijk (specificeer de mogelijkheden en de noodzakelijke handelingen) | W | 3 |  | 0
14.06 | W-14.02 |  | De printer kan het actuele beeld (startend 10 sec voor indrukken knop) met een eenvoudige handeling printen, omschrijf | W | 3 |  | 0
14.07 | W-14.03 |  | De monitor kan een printscreen maken met een eenvoudige handeling (omschrijf) | W | 2 |  | 0
14.08 | W-14.04 |  | De monitor kan een samenvatting printen voor overdracht. De standaard inhoud van die samenvatting is softwarematig samen te stellen door de gebruiker. De handeling om de samenvattig te printen is zo eenvoudig mogelijk (omschrijf) | W | 3 |  | 0
14.09 | W-14.05 |  | De monitor kan rapportages/formulieren uit het ERF printen | W | 4 |  | 0
15.01 | W-15.01 | specifiek | Het geluidsniveau van de monitor is door de gebruiker instelbaar | W | 2 |  | 0
15.02 | W-15.02 |  | De automatische alarmering bij overschrijding grenswaardes is in intensiteit afhankelijk van de mate van afwijking en instelbaar. | W | 2 |  | 0
15.03 | W-15.03 |  | Op het ECG zit een, op volume instelbare, hoorbare hartpuls weergave. | W | 2 |  | 0
15.04 | W-15.04 |  | Op het Plethismogram zit een, op volume instelbare, hoorbare hartpuls weergave. | W | 2 |  | 0
15.05 | W-15.05 |  | De monitor geeft een geluidssignaal op spo2 en op ecg (en schakelt automatisch naar ECG over als die aangesloten is) de toon voor spo2 en ecg is anders. | W | 2 |  | 0
15.06 | W-15.06 |  | De alarmeringsinstellingen worden hersteld naar de vooraf ingestelde waarden bij een herstart van de monitor | W | 3 |  | 0
15.07 | W-15.07 |  | De alarmen hebben een , door de gebruikers eenvoudig instelbaar volume en duidelijk herkenbare tonen. | W | 2 |  | 0
15.08 | W-15.08 |  | Alarmen hebben een, voor de gebruiker, duidelijke signalering op het scherm. | W | 3 |  | 0
15.09 | W-15.09 |  | De ECG Interpretatie (VF, VT) gaat tijdens massage door (hartmassage artefacten worden gecorrigeerd) | W | 3 |  | 0
15.10 | W-15.10 |  | ondersteunt het time management bij CPR conform het actuele protocol AZN (LPA) optimaal (geef de mogelijkheden aan) | W | 4 |  | 0
15.11 | W-15.11 |  | De monitor is aan te sluiten op een mechanisch thoraxcompressie device (CPR). Devices van andere leveranciers worden volledig ondersteund (specificeer) | W | 3 |  | 0
15.12 | W-15.12 |  | De monitor registreert de "handsoff time" tijdens CPR | W | 2 |  | 0
15.14 | W-15.13 |  | Het aantal afgeleverde defibillaties in in het scherm zichtbaar | W | 3 |  | 0
15.15 | W-15.14 |  | De monitor beschikt over een metronoom, die in / uitgeschakeld en in volume geregeld kan worden. | W | 3 |  | 0
16.03 | W-16.01 | software | De menustructuur van de monitor is door de gebruiker aan te passen. Die aanpassing is slechts mogelijk na autorisatie (bv pincode) | W | 3
16.05 | W-16.02 |  | het updaten / software onderhoud is zo eenvoudig mogelijk en belast de dienst zo min mogelijk. De monitor is zo kort mogelijk buiten gebruik. Omschrijf uw oplossing(en)met procedure (bv op afstand) | W | 3 |  | 0
16.08 | W-16.03 |  | Updates zoals hierboven gedefinieerd, worden door de aanbieder voorzien van een zodanige beschrijving dat de opdrachtgever goed in staat is te beslissen of zij de aangeboden update al of niet wenst te acceptreren/installeren. Licht toe. | W | 2 |  | 0
16.10 | W-16.04 |  | Upgrades zoals hierboven gedefinieerd, worden door de aanbieder voorzien van zodanige beschrijving dat opdrachtgever goed in staat is te beslissen of zij de aangeboden upgrade al of niet wenst af te nemen. Licht de procedure toe. | W | 2 |  | 0
17.10 | W-17.01 | data | De patiëntgerelateerde gegevens (medisch relevant) kunnen eenvoudig op de monitor ingevoerd worden | W | 3 |  | 0
18.02 | W18.01 | overig | De monitor heeft meerdere mogelijkheden om deze gegevens draadloos naar de computer van het elektronisch ritformulier te zenden. De punten worden toegekend op basis van de mogelijkheden. | W | 3 |  | 0
18.03 | W18.02 |  | De monitor heeft de mogelijkheid data naar een certrale database te zenden ten behoeve van archiveren en onderzoek. Het betreft b.v. de Axira ICT database. Specificeer de mogelijkheden. | W | 3 |  | 0
18.05 | W18.03 |  | De communicatiemodule maakt gebruik van de actuele techniek en is uit te wisselen met een actuelere module als de technische mogelijkheden verbeteren. | W | 3 |  | 0
18.06 | W18.04 |  | Het verzenden van gegevens wordt via een mobiel netwerk verzorgd, specificeer de gekozen oplossing (punten worden toegekend op basis van de mogelijkheden) | W | 2 |  | 0
18.07 | W18.05 |  | De beschikbare verbindingsmogelijkheid met het elektronisch ritformulier is erg bedrijfszeker (voeg testresultaten bij, geef de maximale down-time op en onderbouw de betrouwbaarheid) | W | 4 |  | 0
18.09 | W18.06 |  | De monitor heeft de mogelijkheid programmeerbare markeringen voor gebeurtenissen en registratie daarvan in het geheugen te definieren. | W | 3 |  | 0
18.10 | W18.07 |  | De monitor heeft meerdere mogelijheden programeerbare markeringen voor gebeurtenissen te definieren. De punten worden toegekend op basis van de mogelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. | W | 4 |  | 0
18.12 | W18.08 |  | De leverancier stelt een koffer ter beschikking om monitor ter herstel aan te bieden (transportbescherming) | W | 2 |  | 0
18.15 | W18.09 |  | De monitor heeft een opslagmogelijkheid op ingebouwd geheugen voor gegevens van meer dan 72 uur (specificeren). Meeste opslag scoort maximaal, overige naar rato. | W | 2 |  | 0
18.17 | W18.10 |  | De monitor biedt de mogenlijkheid real-time data te zenden naar en te ontvangen van een behandelaar in het ziekenhuis (consultatie), specificeer. | W | 4 |  | 0
18.22 | W18.11 |  | Geef de mate van beveiliging en de gekozen wijze van communicatie op. De beoording is gerelateerd aan het niveau van beveiliging, betrouwbaarheid en werkbaarheid | W | 4 |  | 0
18.24 | W18.12 |  | De gegevens kunnen eenvoudig (met behulp van een standaard applicatie) uit de database opgehaald worden, geef de mogelijke tools en werkwijze op. | W | 3 |  | 0
18.25 | W18.13 |  | De opgeslagen data is beschikbaar in tabel, trend en cruves, waarbij de punten in de curve de gegevens uit de tabel(len) gepresenteerd worden. | W | 3 |  | 0
19.02 | W-19.01 | gebruik | De monitor is stof- en spatwaterdicht, minimaal IP 54, beter is meer punten | W | 3 |  | 0
19.03 | W-19.02 |  | De assesoires zijn goed schoon te maken met algemeen beschikbare schoonmaakmiddelen en hebben geen moeilijk bereikbare plekken waar vuil op kan hopen. | W | 3 |  | 0
19.04 | W-19.03 |  | De kosten van de verbruiksartikelen liggen zo laag mogelijk (lijst met prijzen excl.BTW bijvoegen. Het vergelijk wordt uitgevoerd met een standaard set verbruiksartikelen die doorgaans nodig zijn, zie lijst in bijlage N) | W | 3 |  | 0
19.07 | W-19.04 |  | Inschrijver stelt informatie beschikbaar over de monitor(en) wanneer Opdrachtgever daarom verzoekt. | W | 2 |  | 0
Versie 2020-08-19 na |  |  | Nota van Inlichtingen 1

## wensen verzamel (hidden)
nummer | omschrijving |  | score Strycker |  | score Kartsana | weging3 | wegingN
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | 3 | 21 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | 2 | 20 | 2 | 0 | #REF! | #REF!
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | 1 | 7 | 1 | 7 | #REF! | #REF!
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | 2 | 14 | 2 | 4 | #REF! | #REF!
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | 1 | 7 | 1 | 7 | #REF! | #REF!
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | 2 | 14 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | 2 | 20 | 2 | 0 | #REF! | #REF!
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | 4 | 16 | 4 | 16 | #REF! | #REF!
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | 3 | 21 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | 3 | 30 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen |  |  |  |  | #REF! | #REF!
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | 4 | 40 | 4 | 16 | #REF! | #REF!
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | 3 | 30 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | 3 | 21 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | 2 | 14 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | 3 | 21 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | 3 | 21 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | 2 | 4 | 2 | 4 | #REF! | #REF!
|  |  | 322 |  | 256

## prijzen
onderdeel | prijs | aantal | per stuk | document

## prijzen totalen
onderdeel | prijs | aantal | per stuk | aantal | per stuk