## Eisen
Verklaring ten aanzien voldoen aan specificaties, eisen en normen
Zet overal waar aan de eis wordt voldaan een X kruis. laat het invulhokje  leeg bij de eis(en) waaraan niet wordt voldaan. Bij niet voldoen aan een eis volgt uitsluiting.
Inschrijver dient enkel de blanco velden in te vullen in de schema
naam inschrijver:
systeem Type / model
Objectief | Nr | Voldoet | systeem feature | specificatie verreist/bijlage | Specificatie Inschrijver
Toepassingsbereik | 1 | o | Met de beademingsmachines kunnen volwassenen en kinderen vanaf 3 kg worden kunnen beademd. | n.v.t.
| 2 | o | Alle beademingsmachines die onderdeel vormen van de levering dienen qua interface identiek te zijn. | n.v.t.
| 3 | o | Beademingsmachines moet de mogelijkheid hebben om nieuwe innovatieve technieken te implementeren. Beademingsmachines zijn dusdanig opgebouwd dat het toekomstige upgrades kan verwerken, b.v. door modulaire opbouw. (toelichten). | ja
| 4 | o | De beademingsmachine heeft meerdere plaatsing en montage mogelijkheden: - aan een statief/paal - op een mobiele trolley - op een plateau aan de pendel (zoals op dit moment in gebruikt bij VUmc). | n.v.t.
Beademingsfunctionaliteit | 5 | o | Beademing met volume garantie. | n.v.t.
| 6 | o | De beademingsmachine is software matig uitgevoerd om elektrische activiteit van het diafragma te meten. De inschrijver dient dit toe te lichten. Specificeer op welke werkwijze. | ja
| 7 | o | 7 beademingsmachines dienen volledig uitgevoerd te zijn opdat het signaal van de Diafragma elektromyografie gebruikt kan worden om de beademingsmachine aan te sturen. | n.v.t.
| 8 | o | De beademingsmachines dienen ten minste de volgende beademingsmodi te hebben: VC: Volume control PC : Pressure control AMV: Assisted Mechanical Ventilation CMV: Continuous Manditory Ventilation CPAP: Continuous Positive Airway Pressure NIV: Non Invasieve Beademing SIMV: Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIPPV: Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation APRV: Airway pressure release ventilation. Specifieer de overige beschikbare beademingsmodi | ja
| 9 | o | Bij inspiratie en expiratie wordt de flow gemeten. | n.v.t.
| 10 | o | Adem-activiteit triggering op flow. | n.v.t.
| 11 | o | De trigger sensitiviteit is instelbaar. De minimale triggergevoeligheid is nauwkeurig in te stellen ter voorkoming van zelf-triggering. | n.v.t.
| 12 | o | Wanneer een andere beademingsmodus wordt ingezet, dient de druk niet te veranderen. | n.v.t.
| 13 | o | De beademingsmachines behouden de huidige parameters bij de switch van controlled naar assisted beademing. | n.v.t.
| 14 | o | Nauwkeurigheid flowmeting: afwijking is kleiner dan 5% . | n.v.t.
| 15 | o | Inspiratiedruk wordt geleverd in een bereik tot in ieder geval 90 cmH2O. | n.v.t.
| 16 | o | Maximale PEEP bereik is minimaal 50 cmH2O . | n.v.t.
| 17 | o | De inspiratietijd is in te stellen in een bereik van 0.1 - tot minimaal 5,0 sec. | n.v.t.
| 18 | o | Respiration Rate: tenminste 5 – 150 /min (baby, kind en volwassenen). | n.v.t.
| 19 | o | Tital volume bereik van 20 – 2000 ml (kind en volwassenen). | n.v.t.
| 20 | o | I/E ratio is instelbaar en onafhankelijk van de ingestelde respiratiefrequentie. | n.v.t.
| 21 | o | Als de I/E ratio afhankelijk is van de frequentie moeten veranderingen in I/E ratio duidelijk weergegeven worden. | n.v.t.
| 22 | o | Als extreme settings ingesteld worden is een extra bevestigingshandeling nodig voordat deze uitgevoerd wordt. | n.v.t.
| 23 | o | De beademingsmachine beschikt over een pre-oxygenatie functie. | n.v.t.
| 24 | o | In geval van een apneu dient de beademingsmachine automatisch over te schakelen op een gecontroleerde modus en te alarmeren. | n.v.t.
| 25 | o | Tijdsduur van apnoe alarm is instelbaar en permanent te onderdrukken. | n.v.t.
| 26 | o | Automatisch overschakelen naar gecontroleerde modus is uit te schakelen. | n.v.t.
| 27 | o | Capno module: meten en analyse van CO2 weergave zowel curve als numeriek. (etCO2 als percentage en/of kPa en als curve en de VCO2 in ml/min). | n.v.t.
| 28 | o | Hoge flow instelbare O2 concentratie, t.b.v. Optiflow. Flow van tenminste 60 L/min. | n.v.t.
Weergave | 29 | o | Druk-flow loop en druk-volume loop kunnen worden weergegeven. | n.v.t.
| 30 | o | De volgende parameters kunnen worden weergegeven: - FIO2 Fractional Inspired Oxygen - AMV Adem minuut Volume - TV Tidal Volume - TVI/TVE Inspired Tidal Volume / Expired Tidal Volume - RR Respiration Rate - PiP Peak Inspiratory Pressure - Pplateau Plateau airway pressure - MAP Mean airway pressure - PEEP Positive End Expiratory Pressure - CPAP Cont. positive airway pressure - Vleak Leakage Volume at airway (ml/min) - (Frequentie van) spontane beademing / triggering Specifieer de overige beschikbare parameters. | n.v.t.
| 31 | o | Dynamische compliantie kan worden weergegeven. | n.v.t.
| 32 | o | Eventuele trendverandering zijn zichtbaar. | n.v.t.
| 33 | o | Weergave op display van de beademingsmachine van luchtwegweerstand. | n.v.t.
| 34 | o | Een logboek met alle relevante alarmen, tabulaire- en grafische trends kan worden bijgehouden. Specifieer tevens de opslagduur.Min. 72 uur opslag. | n.v.t.
| 35 | o | De beademingsmachine heeft een kleuren display. | n.v.t.
| 36 | o | Ventilator heeft mogelijkheid tot geavanceerde monitoring van patiënt-ventilator interactie en kan dit weergeven op scherm. Poes en/of Edi meting van de eigen ademactiviteit van de patient. Antwoord toelichten. | ja
| 37 | o | Ventilator heeft de mogelijkheid om ademarbeid te meten en deze real-time weer te geven ((semi)-kwantitaief). | n.v.t.
Bewaking en alarmmanagement | 38 | o | Beademingsmachine beschikt over een optisch en akoestisch alarm, waarbij het akoestisch alarm aangepast kan worden. | n.v.t.
| 39 | o | Een overzicht van reden tot alarm wordt weergegeven. | n.v.t.
| 40 | o | De auditieve alarmen zijn tijdelijk te onderdrukken. | n.v.t.
| 41 | o | De onderdrukte alarmen blijven zichtbaar op de monitor. | n.v.t.
| 42 | o | Het volume van de alarmen is in een preset in te stellen (maar niet uit te zetten). | n.v.t.
| 43 | o | Er dient een onderscheid gemaakt te kunnen worden in alarmgradaties: In de visuele (kleur) en auditieve (toon en of volume) weergave van een alarm wordt onderscheid gemaakt in de urgentie van het alarm. | n.v.t.
| 44 | o | De beadmingsmachine moet melding maken wanneer alarmfunctie (tijdelijk) NIET is ingeschakeld. | n.v.t.
| 45 | o | Alarmering treedt in bij wegvallen of afwezigheid van O2 of perslucht. | n.v.t.
| 46 | o | Specificeer de oplossing of de mogelijkheden (incl. format) van het doorzetten van specifieke gemeten parameters (curves, getallen, alarmen) aan de centraalposten (eg Philips Intellivue). Specificeer op welke wijze | ja
| 47 | o | Visuele alarmering moet goed zichtbaar zijn op afstand en onder verschillende hoeken. Specificeer | ja
| 48 | o | Status: op het toestel moet duidelijk zichtbaar zijn of beademing wel of niet aanstaat. | n.v.t.
| 49 | o | Er wordt een audit-trail bijgehouden, met daarin tenminste: uitgevoerde handelingen, patient parameters, alarm logs, error logs. | n.v.t. | Log-bestand waarin genoemde parameters en variabelen gedurende de genoemde tijd beschikbaar blijven.
| 50 | o | De audit trail blijft bewaard na uit- en aanzetten van de beademingsmachine. Specificeer op welke wijze en hoe lang | ja
Bediening en configuratie | 51 | o | Bevestiging: De user-interface (scherm) met bediening dient los te koppelen te zijn van de beademingsmachine om zodoende geintegreerd te kunnen worden binnen de huidige zuil-opstelling op de ICV. | n.v.t.
| 52 | o | Het scherm/bedieningspaneel dient bevestigd te kunnen worden op de rails van het bevestigingsplateau van ICV naast de bewakingsmonitor. | n.v.t.
| 53 | o | De monitor van de beademingsmachine heeft een touchscreen. | n.v.t.
| 54 | o | De beademingsmachine heeft een screenlock t.b.v. ongeautoriseerd en onbedoeld veranderen van instellingen door onbevoegde onbekwame personen. Specificeer op welke wijze | ja
| 55 | o | De opstarttijd van de beademingsmachine is korter dan 1 minuut. (binnen deze tijd moet gestart kunnen worden met beademing). De zelftest kan handmatig worden overgeslagen of afgebroken. | n.v.t.
| 56 | o | De geluidsproductie in conventionele modus is minder dan <55dBA op 0,3 m afstand. | n.v.t.
| 57 | o | Beademingsmachine start ten alle tijden in een default setting op. | n.v.t.
| 58 | o | Default settings zijn slechts instelbaar te laten zijn door super-user. De default instelling mag niet instelbaar zijn door normale gebruikers. | n.v.t.
| 59 | o | Bediening is in het Nederlands. | n.v.t.
| 60 | o | De beademingsmachine dient voorzien te zijn van een digitale handleiding en contextuele hulp. Specificeer op welke wijze. | ja
| 61 | o | De beademingsmachine is compatibel met Fisher & Paykel bevochtigers. | n.v.t.
| 62 | o | De beademingsmachine is compatibel met Aeroneb medicijn verneveling. | n.v.t.
| 63 | o | Indien het syteem over geintegreerde verneveling kan beschikken, dan moet deze, ook als de verneveling niet wordt gebruikt, in het beademingscircuit geïntegreerd kunnen blijven zitten. | n.v.t.
Connectiviteit | 64 | o | De beademingsmachine kan koppelen met Epic (Elektronisch Patiënten Dossier). | n.v.t.
| 65 | o | Simultane separate data output mogelijk naar het Philips Intellivue platform (bewakingsmonitor), en EPIC (EPD). Specificeer op welke wijze. | ja
| 66 | o | De getoonde data op het display van de beademingsmachine moet ook gecommuniceerd kunnen worden naar EPIC en Phillips Intellivue. | n.v.t.
| 67 | o | Inschrijver beschikt over een communicatieprotocol en stelt deze beschikbaar. | n.v.t.
| 68 | o | Alle getoonde informatie op het beeldscherm (in beeld of data) kan op het interne geheugen worden opgeslagen en is extern uitleesbaar. Specificeer op welke wijze | ja
Regelgeving | 69 | o | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, onder andere Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | n.v.t.
| 70 | o | Apparatuur is voorzien van CE markering. | n.v.t.
| 71 | o | Voldoet aan geldende versie NEN-IEC-60601-1 (medisch elektrische systemen, basic safety and performance). | n.v.t.
| 72 | o | Voldoet aan geldende versie NEN-EN–ISO 15223-1:2012 (grafische symbolen voor gebruik bij medische hulpmiddelen). | n.v.t.
| 73 | o | Voldoet aan Medical Device Directive 93/42/EEG (besluit medische hulpmiddelen) , met vermelding van risicoklasse en nummer notified body. | n.v.t. | Kopie van Medical Device Directive document opnemen met inschtijving.
| 74 | o | Apparatuur voldoet aan NEN-IEC 60601-2-12 norm. | n.v.t.
| 75 | o | Apparatuur voldoet aan NEN-IEC 7510. | n.v.t.
Onderhoud & techniek | 76 | o | Op de aangeboden beademingsmachine kan gewerkt worden met Universele disposable slangensets zonder risico van garantie en/of kwaliteitsverlies. | n.v.t.
| 77 | o | Batterij autonomie (accu) van beademingsmachine is ten minste 60 minuten. | n.v.t.
| 78 | o | Koppelbaar met slide-index gasafnamepunten. | n.v.t.
| 79 | o | Type beademingsmachine mag op het moment van aanbieden niet langer dan 5 jaar op de markt zijn. | n.v.t.
| 80 | o | De beademingsmachine heeft een technische levensduur van tenminste 10 jaar. | n.v.t.
| 81 | o | De gemiddelde levensduur van de interne accu is minimaal twee jaar (dagelijks gebruik, normale omstandigheden). | n.v.t.
| 82 | o | De service tools/menu’s van de beademingsmachine zijn afgeschermd voor de gebruiker. | n.v.t.
| 83 | o | De technici van het VUmc moet gelijkwaardige toegang tot de instellingen van de systemen hebben als de leverancier, dus op service niveau. | n.v.t.
| 84 | o | Specificeer hoe de functioneel beheerder van VUmc protocol instellingen kan wijzigen en instellen. Hoe is de machtiging georganiseerd. Specificeer op welke wijze en hoe de machtiging/autorisatie georganiseerd is. | ja
| 85 | o | De fabrikant garandeert de support van deze apparatuur ongeacht de situatie van de leverancier gedurende de gehele technische levensduur. | n.v.t.
| 86 | o | Inschrijver dient een MDS2 formulier als bijlage op te nemen. | ja
| 87 | o | Inschrijver levert gedurende 10 jaar na aanschaf alle onderdelen. | n.v.t.
| 88 | o | Het voor de beademingsmachine voorgeschreven planmatig onderhoudsinterval is groter of gelijk aan 12 maanden. | n.v.t.
| 89 | o | De inschrijver waarschuwt minimaal één jaar voor Out of Service gaan van de beademingsmachine. | n.v.t.
| 90 | o | De beademingsmachines hebben een garantie periode van 2 jaar. | n.v.t.
| 91 | o | De noodzakelijke (door de inschrijver/fabrikant gespecificeerde) onderhoudskosten van de beademingsmachines zijn voor de eerste 2 jaar kosteloos. | n.v.t.
| 92 | o | De beademingsmachine heeft een gegarandeerde uptime van minimaal 97%. Specificeer hoe hieraan voldaan wordt incl. rekenparameters | ja
| 93 | o | Specificeer hoe lang een beademingsmachines zonder onderbreking, bv t.b.v. kalibratie aan een stuk kan functioneren. Termijn opnemen. Overrulen van een dergelijke onderbreking/kalibratie moet altijd mogelijk zijn. | ja
| 94 | o | Technische manuals, protocol periodiek onderhoud, wachtwoorden voor technische service menu’s worden door inschrijver meegeleverd (Bij gunning opdracht). | n.v.t.
| 95 | o | De voor onderhoud noodzakelijke speciale gereedschappen en/of hulpmiddelen (incl. (test) software) worden kostenloos meegeleverd. | n.v.t.
| 96 | o | Updates worden door inschrijver gemeld aan VUmc en softwareupdates worden kosteloos beschikbaar gesteld tot 10 jaar na levering. VUmc definitie Update(s): Veranderingen c.q. aanpassingen c.q. actualisering aan de Prestatie, zowel software als hardwarematig, die erop gericht zijn om het technisch functioneren conform de overeengekomen specificaties te handhaven c.q. te verbeteren ten behoeve van de verhoging van de bedrijfszekerheid en bedrijfsveiligheid. Updates worden door Leverancier kosteloos aangeboden, | n.v.t.
| 97 | o | Upgrades moeten vooraf door inschrijver worden gemeld aan VUmc. VUmc definitie Upgrade(s):In overwegende mate vernieuwingen c.q. wijzigingen aan de functionaliteit van de Prestatie, zowel software als hardwarematig. Leverancier zal alle beschikbare Upgrades, die verplicht zijn gesteld aan het UMC door Leverancier danwel verplichte Upgrades in het kader van veiligheidseisen en verband houdende met de Wet‐ en regelgeving die betrekking hebben op de Apparatuur, aan UMC gedurende de levensduur van de Apparatuur kosteloos door Leverancier worden geleverd en geïmplementeerd. Dit geschiedt in overleg met UMC. | n.v.t.
Opleidingen en trainingen Ten aanzien van training instrumentatie technici | 98 | o | Inschrijver beschikt over een gedegen plan van aanpak voor de implementatiefase (Implementatieplan), waarin in ieder geval voor en tijdens de implementatie is voorzien in een wekelijkse voortgangsrapportage aan de verantwoordelijke implementatiemanager van VUmc. | n.v.t.
| 99 | o | Voor, tijdens en na de implementatie (nader vast te stellen periode) zorgt inschrijver voor een team van productspecialisten, dat aanwezig is om assistentie en advies te bieden (communicatieplan). | n.v.t.
| 100 | o | Als onderdeel van het Implementatieplan beschikt inschrijver over een gedegen en volledig Opleidingsplan ten behoeve van de implementatie en voor “onderhoud van kennis”: - Bij implementatie wordt de volledige staf, assistenten en verpleegkundig medewerkers geïnformeerd en getraind - In volgende jaren is er voor bestaande producten een opleidingsplan om tenminste eenmaal per jaar nieuwe stafleden, nieuwe assistenten en nieuwe verpleegkundig medewerkers te informeren en te trainen (onderhoud van kennis). | n.v.t.
| 101 | o | Alle ziekenhuistechnici van de afdeling medische techniek worden getraind om zelfstandig storingen, kwaliteitscontroles, foutdiagnoses, software-updates, planmatige onderhoud en correctief onderhoud (reparaties) op te lossen en/of uit te voeren. Min. 5 technici. | n.v.t.
| 102 | o | Bij vanuit inschrijver noodzakelijk geachte substantiële wijzigingen aan de machine (hardware/software) worden technische trainingen kosteloos gegeven. | n.v.t.
| 103 | o | Inschrijver verzorgt de technische opleiding in de Nederlandse taal. | n.v.t.
| 104 | o | De technische trainingsmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld. | n.v.t.
| 105 | o | Indien de opleidingsduur meer dan één dag bedraagt, dan wordt de opleiding gedurende aaneengesloten dagen gegeven. | n.v.t.
| 106 | o | De technici ontvangen een certificaat op naam, met datum en voorzien van een handtekening van inschrijver. | n.v.t.
Ten aanzien van training gebruikers | 107 | o | Inschrijver verzorgt een trainingsprogramma voor de medische en verpleegkundige staf en andere medewerkers van VUmc die gebruik maken van de beademingsmachine. Eindresultaat is dat iedere gebruiker na het doorlopen van de trainingsprogramma over de vereiste bekwaamheid beschikt om de beademingsmachine goed en veilig te gebruiken. Elke getrainde gebruiker wordt door fabrikant gecertificeerd. E.e.a. volgens de specificaties uit het Programma van Eisen en de eisen die de wet daaraan stelt. Zie voor de wet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2011/12/23/convenant-veilige-toepassing-van-medische-technologie-in-het-ziekenhuis | n.v.t.
| 108 | o | Aanvullend op initiële trainingsprogramma verzorgt inschrijver een uitgebreidere training op basis van train-de-trainer principe, zodanig dat deze "super users" /trainers van VUmc in staat zijn om zelfstandig: • bij- en herscholing voor bestaande gebruikers te verzorgen • initiële scholing voor nieuwe gebruikers te verzorgen Elke getrainde train-de-trainer wordt door fabrikant gecertificeerd. Het betreft in totaal 20 trainers. | n.v.t.
| 109 | o | Inschrijver sluit elke training, inclusief de train-de-trainer, af met een toets zodanig dat objectief wordt vastgesteld dat de getrainde medewerker de training heeft begrepen en over de vereiste bekwaamheid en kennis beschikt. | n.v.t.
| 110 | o | Inschrijver certificeert elke medewerker die een training, inclusief train-de-trainer training, succesvol heeft gevolgd. Certificaat is op naam, met datum en voorzien van een handtekening van inschrijver. | n.v.t.
| 111 | o | De training wordt gegeven op locatie VUmc. | n.v.t.
| 112 | o | De trainingen zijn beschikbaar voor zowel vroege als late diensten. | n.v.t.
| 113 | o | De training wordt gegeven in de Nederlandse taal. | n.v.t.
| 114 | o | De trainingsmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld en zijn kosteloos blijvend beschikbaar gedurende de levensduur van de beademingsmachines. | n.v.t.
| 115 | o | Inschrijver voorziet in applicatieondersteuning gedurende de eerste 2 maanden na klinische ingebruikname van de beademingsmachines. | n.v.t.
| 116 | o | Een deskundige van de inschrijver is aanwezig bij de eerste klinische ingebruikname van de beademingsmachine in VUmc. | n.v.t.
| 117 | o | Inschrijver stelt scholing/training vooraf maar ook na levering beschikbaar tot einde levensduur. | n.v.t.
Ten aanzien van e-learning | 118 | o | Inschrijver beschikt over e-learning modules. | n.v.t.
| 119 | o | De e-learning module voor gebruikers zijn in het Nederlands beschikbaar of door inschrijver te ontwikkelen en gereed voor training en implementatie fase. | n.v.t.
| 120 | o | Inschrijver stelt kosteloos de e-learning module onbeperkt beschikbaar ook voor (aanvullende) trainingen na levering en tot einde levensduur van de beademingsmachine. | n.v.t.
| 121 | o | De e-learning module past aantoonbaar binnen leer management systeem van VUmc Amstel Academie. Specificeer | Ja
| 122 | o | Er zijn geen periodieke of terugkerende kosten verbonden aan het gebruik van de digitale trainingsmaterialen. Bij updates dient het digitale trainingsmateriaal om niet aangepast en beschikbaar te worden gesteld. | n.v.t.

## Wensen
Verklaring ten aanzien van de gunnings criteria wensen
Als een situatie die hieronder is weergegeven van toepassing is op de levering of dienstverlening zet een X kruis, anders laat het invulhokje  leeg. Niet voldoen aan een wens leidt niet tot uitsluiting.
Inschrijver dient enkel de blanco velden in te vullen in de schema
naam inschrijver:
|  |  | systeem Type / model | specificatie verreist |  |  | Wens
Objectief | Nr | Voldoet | systeem feature |  | Specificatie Inschrijver | Toelichting | Max. punten | Scoreadvies Inschrijver
Toepassingsbereik | 1 | o | De inschrijver beschikt in zijn huidige assortiment over een MRI compatibel beademingsmachine welke een gelijkwaardige interface heeft. | n.v.t. |  | Dit is een Ja of nee antwoord. Ja = punten | 35 | 0
Beademingsfunctionaliteit | 2 | o | Mogelijkheid tot aanvullende drukmeting (oesophagus). | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 50 | 0
Weergave | 3 | o | Volume-tijd, druk-tijd en flow-tijd curves zijn simultaan in één scherm weer te geven. Specificeer op welke werkwijze. | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 10 | 0
| 4 | o | Schermindeling is aanpasbaar: - Enkel technischbeheer heeft de mogelijkheid om de schermindeling aan te passen. - Het is mogelijk om persoonlijke schermindeling vast te leggen. - Schermindeling is door individuele gebruiker niet instelbaar. Specificeer op welke werkwijze. | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 50 | 0
| 5 | o | Standaard profiel dient d.m.v. één handeling weer te geven zijn. | n.v.t. |  | Dit is een Ja of nee antwoord. Ja = punten | 25 | 0
Bewaking en alarmmanagement | 6 | o | Acceptatie van alarmgrenzen noodzakelijk. Door machine voorgestelde alarmgrenzen moeten altijd manueel geaccepteerd / bevestigd worden (default worden automatisch geïnstalleerd en geaccepteerd). Specificeer op welke werkwijze. | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 25 | 0
| 7 | o | Default voor alarm en alarmgrensbreedte is instelbaar, bij voorkeur eenmalig door super user en niet door gebruikers. Specificeer op welke wijze. | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 10 | 0
| 8 | o | Configuratie mogelijk van de voorgestelde alarm grenzen per beademingsmodi. | n.v.t. |  | Dit is een Ja of nee antwoord. Ja = punten | 10 | 0
| 9 | o | Bij gebruik op transport en/of netwerkuitval: continue opslag van alle gemeten parameters in beademingsmachine. Bij aankomst op IC/OK/SEH biedt beademingsmachine de mogelijkheid deze verzamelde data door te geven aan het EPD. Specificeer: welke data wordt gebufferd, op welke wijze en voor hoe lang | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 25 | 0
Connectiviteit | 10 | o | Voor onderzoeksdoeleinden kan data zoals druk en flow opgeslagen worden op een extern device. Hierbij mag de connectie van de Phillips Intellivue en EPIC niet verbroken worden. Specificeer op welke wijze | ja |  | punten afhankelijk specificatie | 50 | 0
Opleidingen en trainingen Ten aanzien van training instrumentatie technici | 11 | o | De technici kunnen tot één jaar voor end of life van de beademingsmachine getraind worden. | n.v.t. |  | Dit is een Ja of nee antwoord. Ja = punten | 10 | 0
[7 empty] | 300 | 0
Informatief
Informatie beveiliging | 1 | o | Is er sprake van verwerking van persoonsgegevens? Specificeer op welke wijze | ja
| 2 | o | Kunnen werkzaamheden op afstand aan de beademingsapparatuur en software uitgevoerd worden (Remote access)? Specificeer op welke wijze | ja