## Bijlage 3 Eisen Custompack
Bijlage 3 Programma van Eisen behorende bij de Europese aanbesteding van Custompacks voor de afdeling Klinische Perfusie van het UMC
Inschrijven dient onderstaande vragen onvoorwaardelijk met "Ja" te beantwoorden in kolom C indien inschrijver aan betreffende eis kan voldoen. Of "Nee" in te vullen indien Inschrijver niet aan betreffende eis kan voldoen. Indien "Nee" wordt ingevuld, of "Ja maar" wordt Inschrijver uitgesloten van verdere deelname. Dit document dient geheel ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toegevoegd te worden aan uw Inschrijving, blanco velden.
O | Omschrijving aard en omvang opdracht | Akkoord omvang opdracht
O1 | Het leveren van Custompacks aan de Perfusie afdeling van UMC. De Custompacks bestaan uit diverse disposable onderdelen zoals opgenomen in het PVE en tekening huidige UMC Custompack (zie hoofdstuk 7 van Leidraad). De Custompack wordt gemonteerd op een hart-longmachine en wordt gebruikt bij open hartoperaties. De huidige hart-longmachine zijn van het merk LivaNova Stöckert S5 en C5 machines waarvan de oudste uit 2012 zijn. De UMC's verwachten de machines te moeten vervangen rond 2022/2023. De nieuwe Custompacks zullen mogelijk dan ook aangepast moeten worden. Inschrijver zegt toe hieraan mee te werken gedurende de Looptijd van Raamovereenkomst, zie ook eis O9. Een Custompack (of hart long pack) betreft een systeem voor Extracorporale circulatie. Met behulp van het extracorporale circuit kan de Klinisch Perfusionist de lichaamscirculatie en de gaswisseling in de longen tijdelijk overnemen. | Ja/Nee
O2 | De omvang van de Opdracht is gebaseerd op historische afnamecijfers, de totale UMC forecast behelst circa 900 Custompacks per jaar met een bovengrens van 120% en een ondergrens van 80% van gegarandeerde afnames. | Ja/Nee
O3 | Inschrijver biedt een Custompack gebaseerd op de huidige pack volgens tekening in hoofdstuk 7 van de Leidraad. De definitieve tekening zal in samenspraak met de Klinisch Perfusionisten tot stand komen zonder consequentie voor de aangeboden Prijs. | Ja/Nee
O4 | De kwalitatieve gunningscriteria bestaan uit wensen en een klinische Gebruikerstest van 10 steriele Custompacks. Inschrijver zal op verzoek van UMC 10 steriele Custompacks produceren en leveren tegen de aangeboden Prijs. De beoordelingscommissie bestaande uit verschillende perfusionisten zal vervolgens de Custompacks in klinische zetting testen en scoren o.b.v. het Testprotocol. Inschrijver zegt toe hieraan mee te werken. | Ja/Nee
O5 | De Custompacks worden geleverd inclusief een initiële training en/of klinische ondersteuning wanneer door umc’s gewenst. Deze eenmalige ondersteuning is bij de Prijs inbegrepen. | Ja/Nee
O6 | Op prijs zijn maximaal 300 punten en op kwaliteit zijn maximaal 700 punten te scoren. Het aanbestedingsresultaat wordt bepaald door de door Inschrijver behaalde punten op criteria prijs en criteria kwaliteit bij elkaar op te tellen. Criteria kwaliteit bestaat uit 3 onderdelen: 1) Wensen 2) Gebruikerstest 3) specifieke oxygenator test volgens Testprotocol. De Inschrijver met de hoogste aantal punten is nr. 1. De opdracht bestaat uit 1 Perceel. Gunningsverhouding: de uiteindelijke nummer 1 krijgt 60% van het volume gegund. De nummer 2: 40% van het volume. | Ja/Nee
O7 | De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 2 jaar met 2x optie op verlengingen met 1 jaar. | Ja/Nee
O8 | Inschrijver zegt toe akkoord te zijn met de planning volgens Leidraad. | Ja/Nee
O9 | Inschrijver zal op verzoek van UMC gedurende de Looptijd van Raamovereenkomst mee werken aan het eventueel doorvoeren van aanpassingen in de Custompack. Elke kleine wijziging of verandering naar een vergelijkbaar product (met dezelfde productspecificaties) zal kosteloos zijn en zal geen invloed hebben de aangeboden Prijs van Inschrijver. | Ja/Nee
O10 | Inschrijver voegt een tekening van zijn aangeboden Custompack toe aan de Inschrijving. | Ja/Nee
E1 | Eisen wet- en regelgeving | Conform Eis
E1.1 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, waaronder de Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | Ja/Nee
E1.2 | Alle aangeboden producten voldoen aan van toepassing zijnde ISO-EN-NEN normen, of een vergelijkbare -binnen Europa breed geaccepteerde- normering met het zelfde doel. | Ja/Nee
E1.3 | Alle aangeboden producten zijn CE gecertificeerd volgens de MMD 93/42 EEG en Verordening EU MDR 2017/745 vanaf 26-05-2021. Een garantie afgifte door Inschrijver dat alle benodigde activiteiten ondernomen worden om de deadline van de Verordening EU MDR 2017/745 van 26-05-2021 te halen is akkoord. | Ja/Nee
E1.4 | Inschrijver stuurt de CE certificaten op en wanneer het een klasse IIb of III betreft, conform Medical Device Directive 93/42/EEG ( of Verordening EU MDR 2017/745) een ondertekend door een notified body certificaat toe aan umc. | Ja/Nee
E1.5 | Het verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen voldoet aan de NEN EN ISO 11607 1:2009/A1:2014 of een vergelijkbare –binnen Europa breed geaccepteerde normering- met hetzelfde doel. | Ja/Nee
E2 | Eisen algemeen | Conform Eis
E2.1 | Inschrijver verplicht UMC nimmer tot het invoeren van een nieuwere versie van een product en/of onderdeel van het product, tijdens de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen. Met uitzondering van wijzigingen die voortkomen uit wetswijziging of voortvloeien uit andere regelgeving. | Ja/Nee
E2.2 | Indien Inschrijver UMC een nieuwere versie aanbied zal dat geschieden tegen de zelfde prijs als het geoffreerde product bij deze aanbesteding. | Ja/Nee
E2.3 | Inschrijver garandeert dat alle prijzen vast zijn gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst (2 jaar waarin er niet wordt geïndexeerd). | Ja/Nee
E2.4 | Indien een product en/of onderdeel van het product gedurende de looptijd van de overeenkomst (incl. verlengingen) uit productie wordt genomen, garandeert inschrijver dat er een vervangend product/onderdeel wordt aangeboden, tegen dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en van toepassing zijnde wensen aangaande gebruiksvriendelijkheid voldoet zoals omschreven in dit programma van eisen en Gebruikerstest. | Ja/Nee
E2.5 | Inschrijver stelt UMC zo vroeg mogelijk (liefst 6 maanden van te voren) op de hoogte van het uit productie nemen van een product en/of onderdeel van het product. | Ja/Nee
E2.6 | Het Custompack en de omverpakking bestaat uit latexvrij materiaal. | Ja/Nee
E2.7 | De houdbaarheid/expiratiedatum van het Custompack is nog minimaal 12 maanden na levering. Inschrijver wordt verzocht een toelichting op te nemen hoe om te gaan met voorraad wat dreigt te verlopen? | Ja/Nee, plus toelichting
U3 | Uitleg bestelproces en voorraadbeheer
U3.1 | UMC maakt gebruik van een voorraadbeheersysteem met scankaartjes. Op het moment dat het voorraadniveau gedaald is naar circa 3 maanden voorraad worden er packs bij besteld. Na ontvangst Bestelorder levert Inschrijver binnen 3 werkdagen de Custompacks. | Informatief
U3.2 | Uitgaande van de jaar forecast zal Inschrijver zelf ook een minimum voorraad aanleggen (of/en bij producent) om zodoende UMC binnen de afgesproken levertijd te kunnen leveren. | Informatief
E3 | Eisen aan bestelproces en voorraadbeheer | Conform Eis
E3.1 | Inschrijver houdt t.b.v. UMC Custompacks op voorraad, waarbij inschrijver rekening houdt met een noodvoorraad van tenminste één maand afname van UMC en de voor inschrijver gangbare maak tijd. | Ja/Nee
E3.2 | Inschrijver hanteert een levertijd van 3 werkdagen aan na ontvangst Bestelorder UMC. (hieronder valt niet de initiële startproductie van de Custompacks). Producten besteld voor 12:00 uur worden maximaal 74 uur later voor 14:00 uur geleverd bij UMC, afdeling Goederenontvangst. | Ja/Nee
E3.3 | Inschrijver is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur ten alle tijden telefonisch bereikbaar. | Ja/Nee
E3.4 | Inschrijver communiceert in de Nederlandse taal in het relatiebeheer, het bestelproces, dossiers en rapportages. | Ja/Nee
U4 | Uitleg: monitoring Prestatie
U4.1 | Partijen hebben minimaal 1x per jaar contact om de onderlinge relatie te evalueren, de voorraad te controleren en andere praktische aangelegenheden te bespreken. Hiertoe behoort eveneens een evaluatie van de samenwerking met de aangewezen contactpersoon/productspecialist. Het initiatief hiertoe wordt genomen door Leverancier. Het verslag inclusief eventuele verbeterpunten (zaken waarbij de prestatie van leverancier en/of het product afwijken van het Programma van Eisen en/of de Raamovereenkomst ) wordt door de contracteigenaar/hoofdgebruiker van UMC opgesteld en binnen een week aan leverancier toe gestuurd (cc Inkoop) ter accordering. | Informatief
E4 | Eisen aan monitoring Prestatie en verslaglegging | Conform Eis
E4.1 | Inschrijver zal, indien zijn prestatie afwijkt van het gestelde in het Programma van Eisen en/of het product niet geschikt is voor het beoogd gebruik zoals benoemd in dit Programma van Eisen onder omschrijving van de opdracht (of de Overeenkomst), binnen twee weken zijn prestatie/product op het niveau zoals omschreven in dit Programma van Eisen en de Overeenkomst terug brengen. Indien dit niet lukt zal de Overeenkomst ontbonden worden. | Ja/Nee
E4.2 | Inschrijver zal 1x per 6 maanden een accountoverzicht overleggen. Het accountoverzicht bevat minimaal alle relevante informatie betreffende: de afgenomen aantallen (Custompacks en Custompack gerelateerde producten), voorraad bij leverancier, % bestellingen geleverd binnen overeengekomen tijd, evt. Afwijkingen in het productie proces, indien van toepassing aantal kratten omverpakking retour. | Ja/Nee
E5 | Eisen aan verpakking | Conform Eis
E5.1 | Alle onder A t/m C genoemde items (samen 1 set) zitten in 1 omverpakking. | Ja/Nee
E5.2 | De sets worden geleverd conform de CE vereisten inclusief een IFU (Instruction for use) in kartonnen omdoos. | Ja/Nee
E5.3 | De inhoud dient duidelijk aan de buitenkant vermeld te worden. | Ja/Nee
E5.4 | Indien de omverpakking bestaat uit herbruikbaar materiaal, worden de lege kratten gratis bij UMC goederenontvangst opgehaald door Inschrijver. | Ja/Nee
E5.5 | Het Custompack is steriel verpakt. | Ja/Nee
E5.6 | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie:
| - Omschrijving artikel | Ja/Nee
| - Lotnummer | Ja/Nee
| - Disposable | Ja/Nee
| - Artikelcode leverancier | Ja/Nee
| - CE + notified body | Ja/Nee
| - Latexvrij (indien niet vermeld op de verpakking: Latexvrij certificaat bij verificatie overleggen). | Ja/Nee
| - Steriel en pyrogeenvrij | Ja/Nee
| - Expiratiedatum | Ja/Nee
| - Barcode | Ja/Nee
| - GTIN | Ja/Nee
| - DEHP vrij | NVI vervallen
E6 | Eisen aan het product algemeen | Conform Eis
E6.1 | Inschrijver is in staat om een conventioneel gesloten systeem te leveren. | Ja/Nee
E6.2 | - met Priming volume kleiner dan 1500 ml | Ja/Nee
E6.3 | - met Oppervlaktemodificatie (coating) van het oppervlak waarmee bloed in contact komt (behalve het oppervlak dat, technisch gezien, niet met oppervlaktemodificatie behandeld kan worden). | Ja/Nee
E7 | Eisen aan de componenten van de Custompack | Conform Eis
A. Collapsable veneus reservoir met de volgende specificatie:
E7.A1 | flowrate minimaal 1 L/min - maximaal 8,0 L/min | Ja/Nee
E7.A2 | capaciteit van minimaal 1200 ml | Ja/Nee
E7.A3 | minimaal operating level maximaal 300 ml | Ja/Nee
B2. Cardiotomie reservoir (hardshell) met de volgende specificaties:
E7.B1 | cardiotomie reservoir met micro/macro filters | Ja/Nee
E7.B2 | aansluitingen (minimaal 3) voor ¼” slang, micropore-size gefilterd | Ja/Nee
E7.B3 | luer-lock poorten, minimaal 2 gefilterd, 2 ongefilterd | Ja/Nee
E7.B4 | ⅜” out flow-connector | Ja/Nee
E7.B5 | reservoirwand moet transparant zijn en van kleurloos materiaal gemaakt | Ja/Nee
E7.B6 | aansluiting(en) (minimaal 1) voor ¼" slang, macropore-size gefilterd | Ja/Nee
C. Oxygenator met geïntegreerde arterieel filter en heat exchanger, met de volgende specificatie:
E7.C1 | pore-size kleiner dan 40 µ (arterieel filter) | Ja/Nee
E7.C2 | luer-lock poort (arterieelfilter voor ontluchting) | Ja/Nee
E7.C3 | micro poreuze membraan, oppervlakte geschikt voor patiënten van 40 tot 120 kg | Ja/Nee
E7.C4 | flowrate ≥ 6,0 L/min | Ja/Nee
E7.C5 | wateraansluitingen van de heat exchanger zijn geschikt voor ½" Hansen-connectors. | Ja/Nee
E7.C6 | heat exchanger moet geschikt zijn voor een waterdruk van maximaal 2 bar (200 kPa) | Ja/Nee
E7.C7 | veneuze inlet connector ⅜” | Ja/Nee
E7.C8 | arteriële outletconnector ⅜” | Ja/Nee
E7.C9 | arteriële poort voor bloedcardioplegie (auto-afsluitconnector/diaconnector) op slangetje indien niet ingebouwd op oxygenator | Ja/Nee
E7.C10 | luer-lock poort bij de arteriële outlet | Ja/Nee
E7.C11 | sampleblok met minimun drie kranen, kleur-gecodeerd, met aangesloten tubing en luerlock aansluitingen. | Ja/Nee
E7.C12 | purgevoorziening | Ja/Nee
E7.C13 | aansluiting voor arteriële bloedtemperatuurprobe. | Ja/Nee
D. Slangensysteem en toebehoren, met de volgende specificatie:
E7.D1 | De slangen zijn van een voor ECC-toepassing geschikte kwaliteit | Ja/Nee
E7.D2 | purgelijn vanaf geïntegreerde arterieel filter (⅛ x 1/16), met luer-lock aansluitingen en met eenweg-klep | Ja/Nee
E7.D3 | recirculatielijn, ¼ x 1/16, voor verbinding van oxygenator/geïntegreerde arterieel filter met drie-weg kraan (large bore) en pressure dome | Ja/Nee
E7.D4 | cardiotomie zuigslang (¼ x 1/16), blauw gemarkeerd, met ⅜” pompsegment van PVC (3/8 x 3/32) met twee luer-lock connectors + cap | Ja/Nee
E7.D5 | cardiotomie zuigslang (¼ x 1/16), rood gemarkeerd, met terugslag klepje, met ⅜” pompsegment van PVC (⅜ x 3/32), met een luer-lock connector + cap | Ja/Nee
E7.D6 | linker vent zuigslang, wit gemarkeerd, een terugslag klepje met ¼” pompsegment van PVC (1/4 x 1/16) | Ja/Nee
E7.D7 | cardioplegie slang (3/16 x 1/16), doorzichtig/wit gemarkeerd, met klem en twee luer-lock connectors + cap | Ja/Nee
E7.D8 | veneuze slang, blauw gemarkeerd, ½ x 3/32 | Ja/Nee
E7.D9 | arteriële slang, rood gemarkeerd, ⅜ x 3/32 | Ja/Nee
E7.D10 | quick prime lijn (¼ x 1/16), met y-connector en twee quick prime spikes De spikes moeten geschikt zijn voor het (meerdere malen) aanprikken van infuusvloeistoffen met ontluchtingsklep | Ja/Nee
E7.D11 | zuurstofslang groen (¼ x 1/16), met bacteriefilter (gasfilter) | Ja/Nee
E7.D12 | Tubing organizer (steriel, los, verpakt): geschikt voor 1X 1/2 x 3/32 PVC + 1X 3/8 x 3/32 PVC + 3X 1/4 x 1/16 PVC + 1X 3/16 x 1/16 PVC NVI correctie, Leidend is de tubing in de huidige AUMC custom pack tekening. | Ja/Nee
E7.D13 | Het systeem wordt op een in overleg te bepalen mate pre-connected geleverd. | Ja/Nee
E7.D14 | B-care probe in veneuze slang. | Ja/Nee
E7.D15 | Luer-lock poorten in de veneuze lijn | Ja/Nee
E7.D16 | veneuze bloedtemperatuurprobe in de veneuze lijn | Ja/Nee
E7.D17 | Slangenconnecties worden met lijm, dan wel cable-tie, gezekerd. | Ja/Nee
E7.D18 | Niet geconnecteerde tubing dient met eind-caps afgedopt te worden, waarbij een nader te bepalen kleurcodering gehanteerd zal worden. | Ja/Nee
E7.D19 | Het “table”-gedeelte van de set wordt in een table-pack met harde schaal (transparant) verpakt, goed gezekerd met minimaal twee tapes. | Ja/Nee
U8 | Uitleg Prijs
U8.1 | Het Prijsplafond van de Custompack is € 420. Inschrijver dient met een prijs gelijk of lager in te schrijven om in aanmerking te komen voor gunning. Indien het prijsplafond wordt overschreden door inschrijver wordt deze uitgesloten van verdere deelname. | Informatief
E8 | Eisen aan de Prijs | Conform Eis
E8.1 | De aangeboden prijs is per stuk, franco DDP bezorgt (bij Goederen ontvangst UMC), in Euro's ex BTW incl. alle hulpstukken en training voor gebruikers. | Ja/Nee
E8.2 | De prijs voor de Custompacks blijft gelijk gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst ook al wordt er na gunning een onderdeel aangepast, bijvoorbeeld i.v.m. gebruiksgemak, doch binnen de eisen van dit programma. | Ja/Nee
E8.3 | Inschrijver gaat akkoord met het niet indexeren of anderszins verhogen van de prijs tijdens de initiële looptijd van de overeenkomst. | Ja/Nee
E8.4 | De aangeboden prijs voor de Custompacks is inclusief de benodigde houders voor aan de Hartlongmachine. UMC beschikt over 7 Hartlongmachines. Het aantal benodigde houders per Inschrijver wordt voor aanvang van de testperiode en eventuele gunning in onderling overleg bepaald. Indien door Inschrijver gewenst kunnen de houders aan het einde van de contractperiode door UMC worden geretourneerd. | Ja/Nee
Aldus naar waarheid ingevuld:
op (datum):
te (plaats):
door (rechtsgeldig vertegenwoordiger):
van (bedrijf):
handtekening:

## Bijlage 4 Prijzenblad
Bijlage 4 Prijzenblad- Custompack Perfusie
Toelichting en invulinstructie bij prijzenblad Europese aanbesteding Custompacks
Inschrijver met de beste prijs/kwaliteit verhouding wint de aanbesteding en krijgt 60% van het totaal volume Custompacks. De nummer 2 krijgt 40% van het volume Custompacks. 1.Inschrijver vult -in de blanco cel zijn prijs ex BTW maar inclusief (herbruikbare) omverpakking, levering ect. 2.Spreadsheet rekent automatisch de totaal aantal punten o.b.v. geoffreerde prijs, Dit is tevens uw score op Gunningscriterium Prijs. 3. Punten worden gescoord over een schaal van circa 15%, tussen € 420,- (Prijsplafond = 0 punten) en € 355,- ( = 300 punten). Formule hierbij: elke Euro onder Prijsplafond is circa 4,6 punten waard. 4.Indien u een hogere prijs invult dan de plafondprijs wordt u uitgesloten van deelname. 5. Indien blijkt dat u wijzigingen heeft aangebracht in het spreadsheet op andere plekken dan hierboven genoemd, wordt u uitgesloten van deelname. 6. De totale afname is indicatief en gebaseerd op historisch jaarverbruik. De werkelijke afname is afhankelijk van het patiënten aanbod en niet UMC locatie gebonden. 7. Uw dient uw aanbod gestand te doen, ook indien u op basis van het aanbestedingsresultaat alleen in aanmerking komt voor 40% van het volume Custompacks. 8. Onderaan het prijzenblad vult u uw bedrijfsgegevens in en ondertekend u uw offerte.
Productomschrijving | Geschatte afname per jaar | Plafondprijs ex. BTW | Prijsknikpunt onder plafond | Aanbieding Inschrijver
Custompack Perfusie volgens PVE en tekening | 900 | 420 | 355 | 0
|  | 100% | 84.52% | %
|  | 0 | 65 | 420 | Verbergen
|  | 0% | 100% | 646.2% | Verbergen
|  | 0 | 300 | 1938.4615 | Verbergen
|  |  |  | 0 | Punten op prijs
Aldus naar waarheid ingevuld:
op (datum): te (plaats): door (rechtsgeldig vertegenwoordiger): van (bedrijf): handtekening

## Bijlage 5 Wensen Custompack
Bijlage 5 Programma van Wensen behorende bij de Europese aanbesteding van Custompacks voor de afdeling Klinische Perfusie van het UMC
• Inschrijver dient enkel de blanco velden te beantwoorden dan wel in te vullen. • De tekst van dit document mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd. • Inschrijver dient document te ondertekenen.
| Kwaliteit wensen | Maximaal aantal punten | Weging | Toegekend percentage / punten | Antwoord Inschrijver • Let op geen overige zaken opnemen, wordt niet gelezen en dus niet beoordeeld. Ook verwijzingen maken naar andere documenten, zullen niet in de beoordeling worden meegenomen.
W1 | Gebruikerstest o.b.v. 10 steriele Custompacks. | 190 | 27.14% | Toekenning punten door beoordelingscommissie volgens Gebruikerstest.
W2 | Specifieke gebruikerstest oxygenator; temperatuur & Prime. | 285 | 40.71% | Toekenning punten door beoordelingscommissie volgens Testprotocol en beoordelingsformulier.
W3 | Inschrijver wordt verzocht het drukverval van de oxygenator in mmHg waarde aan te geven. | 0 |  | Beoordeling o.b.v. opgave Inschrijver van mmHg waarde waarbij de laagste waarde de meeste punten krijgt. Laagst waarde = 100% van de punten Nr. 2 = 60% van de punten Nr. 3 = 30% van de punten Overig = 0% van de punten | VERWALLEN zie N.V.I.
W4 | Inschrijver wordt verzocht een opgave in percentage af te geven van Gaseous microemboli (GME) Handling van de oxygenator waarmee inschreven is. | 95 | 13.57% | Beoordeling o.b.v. opgave Inschrijver waarbij hoogste percentage de meeste punten krijgt. Hoogste percentage = 100% van de punten Nr. 2 = 60% van de punten Nr. 3 = 30% van de punten Overig = 0% van de punten
W5 | Systeem met Priming volume kleiner dan 1200 ml. | 130 | 18.57% | Beoordeling o.b.v. opgave Inschrijver, minst mogelijke operating volume krijgt de meeste punten. Laagste Priming volume = 100% van de punten Nr. 2 = 60% van de punten Nr. 3 = 30% van de punten
| Kwaliteit totaal aantal punten | 700 | 100%
Aldus naar waarheid ingevuld:
op (datum):
te (plaats):
door (rechtsgeldig vertegenwoordiger):
van (bedrijf):
handtekening: