## Def. pecs formulier (copy) (hidden)
| # |  |  | Aantal per unit | Voorkeur | Minimum eis | Prijs | Vraagstelling | Antwoord | Prijs | Wegingsfactor
Configuratie behandelunit | 1 | Ombouw |  | 1 |  | b.v. met laden
| 2 | Instrumenten | Koud licht | 1 |  | b.v. per unit 2 exemplaren (ex los en 1x in voorhoofdslamp)
| 3 |  | Zuigstysteem | 1 |  | B.v. Gesloten systeem voor afzuigen secreet aangesloten op riool
| 4 |  | Optiek | 1
| 5 |  | Camera | 1
| 6 |  | b.v. Spiegelverwarmer
| 7 |  | b.v. voorhoofdslamp |  |  | b.v. voorhoofdslamp met ingemonteerde camera
| 8 | Losse kastjes | T.b.v. instrumentarium |  |  | afsluitbaar, grootte,
| 9 | Tafelblad
| 10 | B.v. PC |  |  |  | b.v. 20 GB etc | willen we dit de leverancier laten doen of kopen ze deze zelf via I&T en wat vindt de leverancier er van.
| 11 | B.v. Printer |  |  |  | b.v. inktjetprinter of laserprinter
| 12 | B.v. Beeldscherm |  |  |  | b.v. 17"
| 13 | b.v.Digitale beeldopslag
| 14 | b.v. Software
| 15 | Diversen | b.v. verwarmd plateau
| 16 |  | b.v. ophangmogelijkheden voor:
17
18
19
Materiaal behandel-unit | 20 | Ombouw |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d. |  | Van welk materiaal is de KNO unit vervaardigd?
| 21 | Tafelblad |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d.
| 22 | Instrumenten |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d. |  | Van welk materiaal is de KNO unit vervaardigd?
Technische aspecten | [5 empty] | Stroomvoorziening
Technische aspecten | [5 empty] | Warmteafgifte
Technische aspecten | [5 empty] | Gewicht
Bediening | [7 empty] | Volgens welke methode vindt bediening plaats? (b.v. pedaal, toetsenbord, infrarood)
Arbo technische aspecten
Milieutechische aspecten
Ontwikkelingen in de toekomst |  | b.v. teleconferencing
Referenties
Installatie
CE-markering | [5 empty] | CE-markering |  | Heeft de unit een CE markering?
Garantie |  |  |  | Minimaal 2 jaar, incl all-in onderhoud
Levertijd | [7 empty] | datum invulen?
Betaling |  |  |  |  | 100% bij ondertekenen protocol | 60% bij aflevering onder bankgarantie van leverancier betaald door leveranacier, 40% bij ondertekenen protocol en binnen 30 dagen na faktuur.
Marktaandeel KNO units |  | Nederland
Marktaandeel KNO units |  | Europa
Fabricage | [7 empty] | Is het apparaat door leverancier zelf ontworpen en gefabriceerd. Zo nee wie is fabrikant en/of toeleverancier?
Veiligheid |  |  |  |  | In het systeem geïntegreerde bekabeling |  |  | Geeft u specificaties over de bekabeling.
Veiligheid | [5 empty] | Geluidsniveau onder xx tijdens behandeling |  | Wat is het geluidsniveau?
Onderhoud |  |  |  | Onderhoudskosten per unit voor 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar
Onderhoud | [5 empty] | All-in onderhoudscontract (inclusief tafel). Kosten hiervan dienen te zijn gespecificeerd. |  | Wat voor onderhoudscontract biedt u?
Onderhoud | [7 empty] | Welke onderdelen moeten regelmatig worden vervangen?
Onderhoud zelf door EMC
Onderhoud |  |  |  |  | B.v. Leverancier dient in staat te zijn binnen 4 uur een monteur on site te hebben |  |  | Geeft u een indicatie van de mogelijke service response
Gebruikskosten | [7 empty] | Wat zijn de exploitatiekosten per patiënt?
Terugname oude apparatuur |  |  |  |  | Inclusief demontage en afvoer |  |  | Overname huidige door EMC in gebruik zijnde KNO units
Opleiding |  | Personeel
Technicus
Installatie | [5 empty] | Montage inbegrepen in prijs
Installatie | [5 empty] | De KNO unit moet passen binnen de beoogde bedienings- en behandelruimte (H xx ) . |  | Afmetingen apparaat
Installatie | [5 empty] | Maximale hoogte is x.xx meter, maximale transportbreedte is x.xx meter |  | Afmetingen apparaat
Installatie | [5 empty] | De leverancier verzekerd er zich van dat het te leveren systeem zonder uit te voeren bouwkundige aanpassingen of andere ingrepen aan het AZR pand kan worden afgeleverd in de beoogde bedienings- en behandelruimte (H211 en H213) |  | Kan het apparaat worden afgeleverd in de daarvoor bestemde kamer.

## PvE MDL en LONG
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Aanbesteding "Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten"
Waardering: | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze Opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: | Het Programma van Eisen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Opdrachtnemer mag enkel & alleen de in geel aangeduide velden zoals verzocht invullen.
Nr. | Eis | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee;
Algemeen |  | Antwoord Opdrachtnemer | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
1 | Opdrachtnemer kan van het volledige gevraagde assortiment artikelen leveren. Zie bijlage 8 Prijzenblad. | ja / nee
2 | Opdrachtnemer zorgt voor continuïteit van zorg door voldoende (reserve) apparatuur beschikbaar te stellen voor het endoscopiecentrum. | ja / nee
3 | Gezien de academische positie en de status van de MDL-afdeling,het endoscopiecentrum hierbij in het bijzonder, in endoscopische research en daaruit voortvloeiende publicaties met vaak grote maatschappelijke impact, kan het Erasmus MC rechtstreeks contact opnemen met het hoofdkantoor en worden betrokken bij de ontwikkeling, de research en het testen van prototypes. | ja / nee
4 | Opdrachtnemer zorgt voor ondersteuning bij verdere ontwikkeling van de MDL endoscopie van het Erasmus MC als belangrijk ontwikkel-, trainings- en samenwerkingscentrum. | ja / nee
5 | Opdrachtgever voorziet in jaarlijks periodiek onderhoud. | ja / nee
6 | Opdrachtgever voorziet in correctief onderhoud. | ja / nee
Algemene kwaliteit flexibele endoscopen MDL |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
7 | De flexibele endoscopen worden herkend door de op het moment van aanschaf aanwezige datamanagement systemen (in de huidige situatie is dit endobase) en kunnen compatibel gemaakt worden met evt. in de toekomst aan te schaffen datamanagement systemen (naar verwachting is dit HIX). | ja / nee
8 | De flexibele endoscopen beschikken over close focus functie of optisch zoom. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
9 | Het werkkanaal van de flexibele endoscoop is doorgankelijk met instrumentarium dat voor de betreffende endoscopie vereist is met een werkkanaal diameter varierend tussen 2.0 mm en de 4.0 mm. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
10 | De flexibele endoscopen beschikken bij voorkeur over een water jet kanaal met eventuele uitzondering van de pediatrische endoscopen. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
11 | De flexibele endoscopen beschikken over minstens een full HD beeldkwaliteit (resolutie). Specificeer voor elk type flexibele endoscoop (colonoscopen, gastroscopen en bronchoscopen) uw antwoord. | ja / nee
12 | De levensduur van de flexibele endoscopen is minimaal 7 jaar na ingebruikname. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
13 | Alle aangeboden flexibele endoscopen zijn compatibel met de in het Erasmus MC in gebruik zijnde CO2- insufflatoren, Olympus UCR. | ja / nee
14 | Alle aangeboden flexibele endoscopen met waterjetkanaal zijn compatibel met de in het Erasmus MC in gebruik zijnde rollerpompen, Olympus OFP-2. | ja / nee
Kwaliteit Colonoscopen (pediatrische en standaard colonoscopen) |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
15 | Colonoscopen hebben een beeldhoek van minimaal 140 graden. Specifieer voor al uw colonscopen de beeldhoek. | ja / nee
16 | Colonoscopen hebben een variabel instelbare flexibiliteit. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
17 | Colonoscopen dienen een bereikbare hoek te kunnen halen van minimaal 180 graden up en 180 graden down, minimaal 160 graden links en 160 graden rechts. | ja / nee
18 | Colonoscopen zijn leverbaar in verschillende lengtes. Specificeer de verschillende lengtes. | ja / nee
19 | Colonoscopen zijn voorzien van een water jet kanaal, met eventuele uitzondering van ultrathin (pediatrische) colonoscopen. | ja / nee
20 | Colonoscopen zijn leverbaar in verschillende uitwendige diameters. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
21 | Standaard colonoscopen zijn voorzien van optische chromo endoscopie technieken zoals Narrow Band Imaging (NBI) / Blue Light Imaging (BLI) of een vergelijkbare functie/techniek. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
Kwaliteit gastroscopen (pediatrische, diagnostische en therapeutische gastroscopen) |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
22 | De gastroscopen dienen een bereikbare hoek te kunnen halen van minimaal 210 graden up en 90 graden down, minimaal 100 graden links en 100 graden rechts. | ja / nee
23 | Diagnostische en therapeutisch gastroscopen zijn voorzien van virtuele chromoendoscopie technieken zoals Narrow Band Imaging (NBI) / Blue Light Imaging (BLI) of een vergelijkbare functie/techniek. | ja / nee
24 | Diagnostische en therapeutische gastroscopen zijn voorzien van een water jet-kanaal, met eventuele uitzondering van pediatrische endoscopen. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
25 | De gastroscopen zijn leverbaar in diverse diameters uit- en inwendig. Specificeer in uw antwoord de verschillende maten. | ja / nee
Kwaliteit bronchoscopen |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
26 | De bronchoscopen hebben een variabele dikte waarvan de buitendiameter van de dunste bronchoscope maximaal 4 mm dik is en het werkkanaal van de dikste bronchoscope minimaal 3 mm is. | ja / nee
27 | De bronchoscoop 'normaal' heeft een flexi van 210 graden of meer. Zie voor de afmetingen bijlage 8 Prijzenblad. | ja / nee
Documentatie: Medische Technologie |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
28 | Opdrachtnemer dient op verzoek van Erasmus MC direct een Nederlandstalige verkorte gebruiksaanwijzing (bediendingsvoorschrift) te kunnen overhandigen van iedere flexibele endoscoop of randapparaat. | ja / nee
29 | Opdrachtnemer levert bij aanschaf van de apparatuur zowel digitaal als schriftelijk in de Nederlandse taal de gebruiksaanwijzing (instruction for use) inclusief reinigingsvoorschriften en verkorte gebruiksaanwijzing (bedieningsvoorschrift). | ja / nee
30 | De gebruiksaanwijzing is voorzien van een lijst met compatibel hulpinstrumenten en accessoires (ten behoeve van onderzoek en reiniging/desinfectie). | ja / nee
31 | Bij elke update en upgrade waarbij de functionaliteit voor de gebruiker verandert, levert Opdrachtnemer een update op de gebruiksaanwijzing en bedieningsvoorschrift, zowel digitaal als schriftelijk, in de Nederlandse taal. | ja / nee
32 | Opdrachtnemer stelt op verzoek van Erasmus MC het testrapport (Factory acceptance test / type test/ vrijgavetest per scoop) beschikbaar voor alle flexibele endoscopen en randapparatuur. | ja / nee
33 | Bij aanschaf van de apparatuur, stuurt Opdrachtnemer voorafgaand de productspecificatie(s) toe. In de productspecificatie is minimaal opgenomen: - flexibele endoscopen: beeldkwaliteit, gezichtsveld (hoek en diepte), focus, maximale druk(verschil) in kanalen, flexibiliteit, werklengte, diameters (uit- en inwendig) van werkkanalen en endoscoop, beeldoptimalisatietechnieken, compatibel apparatuur, - randapparatuur: beeldkwaliteit typen video-uitgang, opstartprocedure, maximale opstarttijd, type lamp, omgevingsparameters (bv. temperatuur, aansluitwaarde elektra, luchtvochtigheid, verlichting). | ja / nee
Wet- en regelgeving: Medische Technologie |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
34 | Indien bij de apparatuur een bepaalde beperking herhaaldelijk en aantoonbaar voorkomt (bv. fabricage / ontwerpfout / productiefout), dan zijn de kosten voor het oplossen van de beperking voor Opdrachtnemer. Uitgezonderd zijn correctieve acties n.a.v. ondeskundig gebruik. | ja / nee
35 | Indien reparaties niet op locatie van Erasmus MC kunnen worden uitgevoerd, geldt een maximale reparatietermijn van storingsmelding tot en met uitgangsrapport (zie definitie SSO) twee (2) weken voor normale reparaties en vier (4) weken voor zware reparaties. Indien de defecte flexibele endoscoop niet gerepareerd kan worden (op locatie) dient binnen 48 uur kosteloos een endoscoop van hetzelfde type in bruikleen geleverd te worden. | ja / nee
36 | Opdrachtnemer verzorgt kosteloos door de fabrikant te geven trainingen voor minstens zes (6) technici van Erasmus MC, waarin o.a. wordt ingegaan op de achterliggende techniek van de apparatuur. Doel van de training is om eerstelijnsservice, eenvoudige reparaties en controle op periodiek en correctief onderhoud te kunnen uitvoeren. Training is zowel voor nieuwe types als voor al in huis aanwezige types om technische kennis op peil te houden. Training is inclusief bijbehorende toetsing en certificering en bij voorkeur op locatie van Erasmus MC. | ja / nee
37 | Alle gewenste onderdelen dienen binnen maximaal 48 uur geleverd te worden. Dit wordt vastgelegd in een Standaard Service Overeenkomst conform Wibaz versie 4. | ja / nee
38 | Onderdelen die gebruikt worden bij onderhoud, tasten niet de veiligheid en prestaties van de flexibele endoscopen en randapparatuur aan. Daarmee wordt de originele functie (intended use) van de apparatuur bij reparatie gehandhaafd. De geschiktheid van de onderdelen kan met ondersteunend bewijsmateriaal worden aangetoond. | ja / nee
39 | Technici van Opdrachtnemer zijn bevoegd en bekwaam om zelfstandig technische werkzaamheden te verrichten op locatie van Erasmus MC. | ja / nee
40 | Opdrachtnemer beschikt over een Nederlandstalige support afdeling en servicedienst. | ja / nee
41 | Opdrachtnemer dient telefonisch technische support/ ondersteuning te kunnen bieden binnen één uur gedurende vijf dagen per week (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren. (8:00-17:00). | ja / nee
42 | Apparatuur en bijbehorende onderdelen zijn minimaal gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikbaar. | ja / nee
43 | Opdrachtnemer garandeert technische ondersteuning tot tenminste 10 jaar na levering van de aanbesteede apparatuur. | ja / nee
44 | Opdrachtnemer verstrekt na periodiek onderhoud een service rapport met de uitgevoerde werkzaamheden. | ja / nee
45 | Opdrachtnemer verstrekt na het verhelpen van een storing een service rapport met de uitgevoerde werkzaamheden inclusief storingsanalyse. | ja / nee
46 | Opdrachtnemer dient ten behoeve van lektesten de specificaties voor maximale druk en drukverschillen in de kanalen van de flexibele endoscopen (colonoscopen, gastroscopen en bronchoscopen) aan te geven. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
47 | Alle aangeboden producten zijn zichtbaar voorzien van een CE markering (schriftelijke verklaring meesturen). | ja / nee
48 | De randapparatuur voldoet aan de norm van veiligheid medische elektrische toestellen (NEN-EN-IEC 60601 -2-18 of aantoonbaar vergelijkbare norm). | ja / nee
49 | De flexibele endoscopen dienen waterdicht gemonteerd te zijn volgens de richtlijn IPX7. | ja / nee
50 | Het geluidsniveau van de apparatuur gemeten tijdens een behandeling mag niet meer dan 45 dB bedragen. Het geluidsniveau wordt gemeten op 1 meter afstand van de apparatuur. | ja / nee
Randapparatuur: Medische Technologie |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
51 | De monitor, inclusief voeding, heeft een maximaal gewicht van 12kg. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
52 | De monitor is tenminste 26" met een buitenmaat van maximaal 68 cm in de breedte van de monitor gemeten. | ja / nee
53 | De monitor beschikt over tenminste 2 HD SDI input. | ja / nee
54 | De monitor beschikt over tenminste 1 HD SDI output. | ja / nee
55 | De monitor beschikt over tenminste 2 DVI D inputs. | ja / nee
56 | De monitor beschikt over tenminste 1 DVI D output. | ja / nee
57 | De monitor beschikt over een S-Video input. | ja / nee
58 | De monitor beschikt over een S-Video output. | ja / nee
59 | De monitor beschikt over een picture in picture functie ongeacht de aangeboden videosignalen. | ja / nee
60 | De randapparatuur (o.a. Lichtbron en Videoprocessor) welke geleverd wordt voor gebruik van de Endoscopen is state-of-the-art, dat wil zeggen dat deze geschikt zijn om toekomstige ontwikkelingen te kunnen ondervangen, maar niet experimenteel. | ja / nee
ICT |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
61 | Er worden geen patiëntgegevens (tijdelijk) op de apparatuur opgeslagen. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
62 | Uw systeem kan als DICOM Store SCU zowel bewegende (video) als stilstaande (foto) beelden in DICOM verzenden naar het VNA systeem (Philps, DICOM Store SCP), waarbij het uitgangspunt is dat de geselecteerde bronnen in de originele beeldkwaliteit / resolutie verzonden kunnen worden. Geef aan welke eventuele beperkingen / grenzen uw systeem hieraan stelt. | ja / nee
63 | De geboden DICOM functionaliteit van uw systeem is vastgelegd in een DICOM Conformance Statement. | ja / nee
64 | Uw systeem kan patiëntgegevens inlezen bij voorkeur via een DICOM Worklist Query en anders HL7. Geef aan wat uw systeem kan inlezen. | ja / nee
65 | Het systeem ondersteunt minimaal 1 van de beide mogelijkheden HL7 of DICOM. | ja / nee
DMH/DSRD |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
66 | Alle aangeboden producten voldoen aan de: Medical Device Directive 93/42/EEG + 2007/47 of MDR (EU) 2017/745. Opdrachtnemer toont aan bij de Inschrijving dat zij voldoen aan de MDD/MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | ja / nee
67 | Alle benodigde medische hulpmiddelen voor een behandeling met de apparatuur zijn machinaal te reinigen en te desinfecteren of zijn single use en worden steriel geleverd. | ja / nee
68 | Opdrachtnemer stelt Erasmus MC schriftelijk op de hoogte wanneer onderdelen van het systeem of het hele systeem gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor de patiënt en/of gebruiker. Ook wanneer deze pas later ondekt worden, dient Erasmus MC hiervan op de hoogte gesteld te worden. Hierbij conformeert Opdrachtnemer zich aan de recall procedure van Erasmus MC. | ja / nee
69 | De flexibele endoscopen zijn bestand tegen temperatuurverschillen (10 - 60 graden celcius) en leiden gedurende de levensduur van de endoscoop niet tot beschadigingen (bijvoorbeeld barsten of scheuren) in de constructie bij scheidingsvlakken tussen verschillende materialen. Op verzoek van Erasmus MC dient Opdrachtnemer de documentatie waaruit dit blijkt te overleggen. | ja / nee
Reiniging, desinfectie en hygiëne |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
70 | De flexibele endoscopen kunnen handmatig voorgereinigd worden met detergens Mediclean Forte (Dr. Weigert). | ja / nee
71 | De flexibele endoscopen kunnen machinaal gereinigd en gedesinfecteerd worden met Neodisher Mediclean Forte en Neodisher Septo PAC (Dr. Weigert). | ja / nee
72 | De flexibele endoscopen dienen gepositioneerd en aangesloten te kunnen worden in de aanwezige endodesinfectoren en droogkasten (bij endoscopen met werkkanaal), waaronder in ieder geval de endodesinfectoren: WD 440 PT van de firma Wassenburg. Opdrachtnemer dient hiervoor compatibiliteitsverklaringen en aansluitkaarten mee te sturen die dit bevestigen. | ja / nee
73 | De flexibele endoscoop dient zo geconstrueerd te zijn dat deze goed te reinigen, zowel manueel als machinaal, en te desinfecteren is. | ja / nee
74 | Opdrachtnemer garandeert dat bij normaal gebruik van de chemialiën/ desinfectievloeistoffen geen (overmatige) slijtage van onderdelen plaatsvindt. | ja / nee
75 | In de handleiding wordt aangegeven welke voorreiniging noodzakelijk is als voorbereiding op machinale reiniging en desinfectie. | ja / nee
76 | Opdrachtnemer levert gedurende looptijd van de overeenkomst een op de Nederlandse markt toegespists reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprotocol (digitaal en analoog IFU: Instructions for Use) bij iedere flexibele endoscoop. | ja / nee
77 | De flexibele endoscopen dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde aan te sluiten op de accessoires (o.a. adapter/aansluiting, endodeinfector, droogkast) van de firma Wassenburg. | ja / nee
78 | De flexibele endoscopen zijn direct aan te sluiten op lektester zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een adapter. | ja / nee
79 | De apparatuur moet vervaardigd zijn uit materialen die bestand zijn tegen desinfectantia zoals ethanol 70% en Chloor 1000 ppm. | ja / nee
80 | De apparatuur is vervaardigd uit niet poreuze materialen. | ja / nee
81 | Randapparatuur is bestand tegen reiniging met Wecoline disposable reinigingsdoekjes (kleur blauw) of huishoudelijk schoonmaakmiddel en klamvochtig microvezeldoek. | ja / nee
82 | De apparatuur is glad afgewerkt zonder richels en openingen waarin vervuiling kan ophopen en niet meer is te verwijderen. | ja / nee
83 | Opdrachtnemer levert een reinigingsprotocol aan voor de apparatuur, zowel digitaal als schriftelijk. | ja / nee
Beoogd gebruik en scholing |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
84 | Alle type flexibele endoscopen zijn ergonomisch in gebruik. | ja / nee
85 | Voor introductie van een nieuwe type flexibele endoscoop of randapparaat, stelt Opdrachtnemer kosteloos een bruikleen van het nieuwe product beschikbaar voor een testperiode van minimaal 4 weken. | ja / nee
86 | Opdrachtnemer verzorgt kosteloos bij iedere levering van een (nieuw type) flexibele endoscoop of randapparaat diverse scholing-/trainingsactiviteiten aan alle gebruikers (waaronder maar niet beperkt tot artsen, verpleegkundigen, CSA medewerkers) die met de flexibele endoscoop of het apparaat zullen werken. De medewerkers ontvangen na afloop van de training een certificaat. | ja / nee
87 | De scholingsactiviteiten worden in de Nederlandse taal gegeven. | ja / nee
88 | Opdrachtnemer garandeert een intensieve begeleiding en een intensief trainingsprogramma tijdens de implementatiefase van de endoscopieapparatuur op de afdeling. | ja / nee
89 | Opdrachtnemer voegt toe het implementatieplan van maximaal 4 A4 waarin beschreven wordt hoe de omzetting van apparatuur en verbruiksartikelen in het Erasmus MC zal worden gerealiseerd. | ja / nee
90 | De scholing en instructie zal worden gegeven op de locatie van Erasmus MC. | ja / nee
91 | De scholing en instructie zal worden gegeven door deskundige personen die daartoe bekwaam en geschikt zijn. | ja / nee
92 | Opdrachtnemer zal Erasmus MC steeds tijdig informeren over de opleidingsmaatregelen die voor verantwoord gebruik van de producten noodzakelijk zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. | ja / nee
93 | Bij nieuwe product introducties moet Opdrachtnemer, indien gewenst, gratis ondersteuning verlenen. | ja / nee
94 | Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst Erasmus MC te allen tijde informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen het assortiment. | ja / nee
95 | Opdrachtnemer maakt een verslag van de periodieke overleggen met Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen na het overleg digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon Erasmus MC. | ja / nee
96 | Opdrachtnemer levert 5 Nederlands e/o Engels talige gebruiksaanwijzingen mee in hard copy. | ja / nee
97 | Opdrachtnemer verstrekt een digitale versie van de gebruiksaanwijzing in het Nederlands. | ja / nee
Logistiek |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
98 | Opdrachtnemer informeert Erasmus MC pro actief over verwachte leveringstermijnen. | ja / nee
99 | Opdrachtnemer informeert Erasmus MC pro actief over eventuele leveringsproblemen en biedt indien nodig tijdig een volwaardig alternatief aan. | ja / nee
100 | Opdrachtnemer zal minimaal 1 keer per jaar een voorstel doen met betrekking tot het optimaliseren van het door Opdrachtnemer aan te leveren assortiment. | ja / nee
101 | In geval van gunning van de onderhavige opdracht aan Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst Erasmus MC te allen tijde tijdig informeren omtrent voornemens van Opdrachtnemer om over te gaan tot het op de markt brengen van nieuwe(re) en/of andere versies van de overeengekomen zaken. | ja / nee
102 | Alle diensten die door Opdrachtnemer worden verricht worden door deskundige personen, die voor het verrichten van die dienst(en), bekwaam en geschikt zijn. | ja / nee

## PvW MDL en LONG
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN WENSEN Aanbesteding "Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten"
Nr. | Wens | Antwoord Opdrachtnemer (ja of nee) | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer | Indien ja, te behalen punten
1 | De flexibele endoscopen samen met de randapparatuur beschikken over de mogelijkheid van real time ondersteuning van artificial intelligence voor de detectie en karakterisering van lesies in de tractus digestivus voor wetenschappelijk gebruik en voor gebruik in het onderwijsprogramma. Specificeer uw antwoord. |  |  | 20
2 | De beschikbaarheid van real time fluorescentie gastroscopen en colonoscopen voor gebruik binnen wetenschappelijk onderzoek. Specificeer uw antwoord. |  |  | 25
3 | Diagnostische colonoscopen hebben een beeldhoek van minimaal 170 graden. |  |  | 20
4 | Het Erasmus MC hecht veel waarde aan milieu en duurzaamheid. De flexibele video endoscopen zijn daarom bij voorkeur geschikt om aangesloten te worden op een LED lichtbron of op andere manier aantoonbaar duurzaam. Specificeer uw antwoord. |  |  | 15
5 | Therapeutische gastroscopen beschikken over optische zoom. |  |  | 15
6 | De bronchoscoop kan beschikken over de functie virtuele chromoendoscopie. |  |  | 15
7 | De monitor beschikt over een glasvezel input. |  |  | 5
8 | De monitor is geschikt voor 4K resoluties. |  |  | 5
9 | De flexibele video endoscopen zijn uitgevoerd bij voorkeur met super CCD of CMOS chip. Specificeer uw antwoord. |  |  | 10
10 | De processor beschikt over een glasvezel output voor de scopiebeelden. |  |  | 5
11 | De leverancier stelt servicetools beschikbaar voor het constateren van defecten aan een scoop. |  |  | 5
12 | Kleine reparaties worden op locatie van Opdrachtgever uitgevoerd, met maximale responstijd on site 8 werkuren en maximale reparatietijd 4 werkuren. |  |  | 5
13 | Opdrachtnemer voert de preventieve onderhoudsbeurten uit op locatie van Opdrachtgever. |  |  | 5
| Totaal |  |  | 150