## PvE EA Cochleaire implantaten
Programma van Eisen Europese Aanbesteding "Cochleaire Implantaten"
TOELICHTING: - Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit Programma van Eisen heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze Opdracht. Het voldoen aan deze eisen wordt in deze aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. - Het Programma van Eisen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. - Indien er om een toelichting wordt gevraagd dient Inschrijver dit te beschrijven. De aangeleverde informatie is ter kennisgeving aan het beoordelingsteam, maar zal niet worden beoordeeld met een cijfer; - Inschrijver dient enkel en alleen alle gele velden in te vullen.
Nr. | subonderwerp | Omschrijving | Indien om een toelichting wordt gevraagd dient Inschrijver dit te beschrijven.
1. Wettelijk eisen
1.1 |  | De complete range aan gedragen processoren en Cochleaire Implantaten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving, o.a. Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | N.v.t.
2. Processor
2.1 |  | Leverancier levert een cochleair implantaat dat voldoet aan de volgende definitie: een cochleair implantaat systeem is een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel bestaande uit implanteerbare en niet implanteerbare onderdelen (externe onderdelen). De energievoorziening is afkomstig van een in- of externe batterij. Het implantaat systeem is ontworpen om het gehoor te herstellen door gebruik te maken van elektrische stimulatie van het auditieve systeem. Extern of intern verwerkte akoestische informatie wordt omgezet in elektrische stimulatie, die aangeboden wordt via één of meer elektrodes. De instellingen van het apparaat kunnen aangepast worden via een niet implanteerbare geluidsprocessor. De CI voldoet aan de volgende ISO norm: ISO 14708-7:2019 (Cor. 2020-05) - Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems. | N.v.t.
2.2 | nieuwe modellen | De fabrikant draagt er zorg voor dat nieuwere modellen processoren ook geschikt zijn voor de oudere typen implantaten zoals die bij het Erasmus MC zijn toegepast, binnen 1 jaar na het op de markt komen van het nieuwe model. | N.v.t.
2.3 | veiligheid | Specifieke koppeling van processor met implantaat waarvoor processor is afgesteld (ter voorkoming van ongewenste stimulatie bij verwisselen processoren). | Licht dit toe
2.4 | jonge kinderen | Voor jonge kinderen (< 3 jaar) dient het mogelijk te zijn voor de ouder om via controlelampjes of signaalgeluidjes te controleren of de CI werkt, de batterij bijna leeg is en in welk programma de CI staat. Daarnaast dienen ouders gewaarschuwd te kunnen worden indien de spoel van het hoofd af is gevallen. De signaleringsmogelijkheden zouden ook via een app op de smartphone van de ouder kunnen gebeuren. | Licht dit toe
2.5 | koppeling | De spraakprocessor kan draadloos gekoppeld worden met een externe microfoon, telefoon, computer, TV of audioapparatuur, liefst zonder gebruik van hulpmiddelen die naast de processor gedragen moeten worden of op de audiobron aangesloten moeten worden. | Licht dit toe
2.6 | bimodaal horen | Beschrijf wat uw visie is op bimodaal horen. Hoe uw producten hieraan bij kunnen dragen en wat de mogelijkheden zijn met de bestaande processoren. Inschrijver dient in ieder geval de volgende onderwerpen mee te nemen in de beschrijving: - de aanwezigheid van een bimodaal fittingsprotocol; - de aanwezigheid van een speciale bimodale rekenregel; - samenwerking tussen het hoortoestel en CI; - Gelijktijdige streaming van audio naar zowel het hoortoestel als de CI processor t.b.v. externe microfoon, telefoon, computer, TV of audioapparatuur - afstemming van de bediening van het hoortoestel en CI | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1A4
2.7 |  | De door Fabrikant te leveren Kit bestaat uit: - Spraakprocessor met standaard microfoonopties - Twee spoelkabels - Spoel - Drie accu's met lader - Alternatieve voedingsoptie - Opbergdoos - Droogdoos - Controle microfoon (bij kinderen 0 t/m 12 jaar) - Zwemaccessoire (bij kinderen 0 t/m 12 jaar) Hiermee volgt het Erasmus MC de richtlijn voor de basiskit zoals geadviseerd door CION in juni 2020, meer informatie met o.a. de uitwerking per fabrikant is daarin te vinden. | n.v.t.
2.8 |  | Het Erasmus MC levert de ondersteuning op de basisonderdelen van de Kit zoals in eis 2.7 geformuleerd. De fabrikant levert de ondersteuning op alle eventuele overige onderdelen van de Kit. | n.v.t.
2.9 |  | De fabrikant doet opgave van de exacte samenstelling en inhoud van het pakket. | Licht dit toe
2.10 |  | Het Erasmus MC heeft de wens de inhoud van de Kit met oog op duurzaamheid, nut en noodzaak en werkbelasting samen met de Fabrikant definitief af te stemmen. Omschrijf wat beleid van fabrikant is. | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1A4
2.11 | EAS-processor | Omschrijf de samenstelling van de processor met mogelijkheid voor akoestische stimulatie, zoals locatie van de luidspreker en de beschikbaarheid van typen oorstukjes. Welke mogelijkheden zijn er voor maat gemaakte oorstukjes en bijbehorende kosten? | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1A4
3. Implantaat/implantatie
3.1 | implantaat | De magneet moet verwijderd kunnen worden indien nodig. | Licht dit toe
3.2 |  | Na gunning stemt Erasmus MC met de leverancier af hoeveel operatiemateriaal, instrumentarium en meetapparatuur (instrumentennet) op locatie van het Erasmus MC dient te komen liggen, zodat er meerdere operaties op één dag uitgevoerd kunnen worden. | N.v.t.
3.3 | operatie | De fabrikant verstrekt software en apparatuur voor metingen op de OK (minimaal 2 set). | N.v.t.
3.4 | operatie | Er bestaat de mogelijkheid tot het doen van ECAP-metingen. | N.v.t.
3.5 | meting | Indien er de mogelijkheid is tot het wireless verrichten van metingen op de OK, zodat hiervoor geen audioloog op de OK hoeft te komen, verstrekt de fabrikant hiervoor 2 sets. De metingen kunnen eenvoudig worden verricht zonder dat er kabels of computers nodig zijn. | Licht dit toe
4. Documentatie
4.1 | patiëntendocumentatie | Patiëntendocumentatie en - handleiding wordt geleverd in Nederlands, maar is op aanvraag ook in het Engels beschikbaar. | N.v.t.
4.2 | patiëntendocumentatie | Chirurgische informatie is beschikbaar in het Nederlands of het Engels. | N.v.t.
4.3 | patiënteninformatie | Bij de software is een handleiding aanwezig in het Nederlands of Engels. | N.v.t.
4.4 | patiënteninformatie | Leverancier is bereikbaar voor patiënten op werkdagen via e-mail en telefoon in het Nederlands voor o.a. informatieverstrekking en productvragen. | N.v.t.
4.5 | chirurgische informatie | Beschrijf op welke wijze u patiënten ondersteunt bij het gebruik van hun CI (informatiemateriaal, e-learning, vraagbaak, lotgenoten). | Licht dit toe
4.6 | fittersinformatie | Beschikbaarheid van duidelijke instructievideo's (liefst Nederlands gesproken en sowieso altijd ondertiteld in het Nederlands). Bijvoorbeeld: verwisselen kleine onderdelen, schoonmaak, gebruik accessoires. Graag aangeven welke instructievideo's er beschikbaar zijn. | Licht dit toe
5. Software
5.1 |  | De fabrikant stelt voldoende afregelsoftware en hardware ter beschikking voor 4 werkplekken. | N.v.t.
5.2 |  | Software-updates zijn gratis gedurende de levensduur. | N.v.t.
5.3 |  | Leverancier voorziet aangeboden updates van een zodanige beschrijving dat het ziekenhuis kan beoordelen of zij deze updates al of niet wenst te accepteren / installeren. | N.v.t.
5.4 |  | De software dient te werken in een Windows-omgeving. | N.v.t.
5.5 |  | De patiëntendatabase dient geplaatst te kunnen worden op een server die van elke werkplek bereikbaar is. | N.v.t.
6. Garantie
6.1 |  | Garantietermijn processor (exclusief accu, inclusief evt. microfoon in de oorschelp), spoel en spoelkabel 5 jaar ingaande vanaf moment van ingebruikname door patiënt (zowel van bestaande als nieuwe patiënten). Indien een processor bijv. twee jaar geleden in gebruik is genomen, dan is de garantietermijn vanaf heden nog drie jaar. | N.v.t.
6.2 |  | Indien de accu geïntegreerd zit in de processor geldt een garantietermijn van 5 jaar ingaande vanaf moment van ingebruikname door patiënt (zowel van bestaande als nieuwe patiënten). Indien een processor bijv. twee jaar geleden in gebruik is genomen, dan is de garantietermijn vanaf heden nog drie jaar. | N.v.t.
6.3 |  | Garantietermijn implantaat 10 jaar ingaande vanaf moment van implantatie bij patiënt (zowel van bestaande als nieuwe patiënten). | N.v.t.
6.4 |  | Garantietermijn van de overige onderdelen is minimaal 1 jaar. | N.v.t.
6.5 |  | Bij vervanging van een onderdeel wegens evident onzorgvuldig handelen van de patiënt, dient de leverancier de kosten direct in rekening te brengen bij de patiënt. Bij kinderen vindt vooraf overleg plaats. | N.v.t.
6.6 |  | U levert bij de inschrijving de reliability data van de huidige en voorgaande implantaten conform conform ISO 5841-2:2014 en de European consensus statement on cochlear implant failures and explantations (Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9). | N.v.t.
6.7 |  | Wat is de garantietermijn van de overige onderdelen? | Licht dit toe
6.8 |  | Fabrikant heeft de plicht het Erasmus MC te informeren over vastgestelde productiefouten (niet zijnde recalls en/of veiligheidsmeldingen) en een leidende rol te nemen in de probleemoplossing richting patiënt. | N.v.t.
6.9 |  | Beschrijf uw voorstel voor nazorg ten aanzien van de reeds geïmplanteerde patiënten, indien u niet meer actief zult zijn op de Nederlandse markt. | Licht dit toe
6.10 |  | Beschrijf uw procedure in het geval van een recall van hetzij het implantaat hetzij de processor, met aandacht voor: - communicatie naar patiënten; - administratieve ontzorging van het Erasmus MC; - schadevergoeding voor patiënt en/of het Erasmus MC (afhankelijk van de situatie); | Licht dit toe
7. Administratie
7.1 |  | Patiënten hebben de mogelijkheid om extra onderdelen bij te kopen. Extra onderdelen worden direct bij de fabrikant gekocht via een overzichtelijk systeem (webshop, per mail of telefonisch). Ook de garantie en eventuele uitleg van deze onderdelen loopt via de firma. | N.v.t.
7.2 |  | Gedurende de gehele looptijd van het contract, inclusief eventuele optiejaren staan de prijzen vast en is indexatie van prijzen uitgesloten. | N.v.t.
7.3 | database | Leverancier beheert tevens een database met gegevens van aan het Erasmus MC geleverde implantaten en processoren, met type, serienummer etcetera. Deze database is geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de medische geheimhoudingsplicht en alle overige vigerende wet- en regelgeving. | N.v.t.
7.4 |  | De Fabrikant stelt het Erasmus MC een digitale serviceportaal (voor medewerkers van de afdeling) beschikbaar, waarin per patiënt zaken kunnen worden geregistreerd en bijgehouden (welk processor patiënt heeft, welk implantaat patiënt heeft, garantieperiode per onderdeel ed.) Dit serviceportaal is geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de medische geheimhoudingsplicht en alle overige vigerende wet- en regelgeving. Serviceportaal moet binnen een half jaar na ingangsdatum contract gerealiseerd zijn. Alternatieve werkwijze in de tussenperiode moet aan de privacywetgeving (o.a. AVG) voldoen. | Licht dit toe
7.5 | algemeen | Geef uw visie om de administratieve last voor het onderhoud van de contracten en de service-afhandeling voor beide partijen zo laag mogelijk houden. | Licht dit toe
8. Service
8.1 | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid op werkdagen voor vragen van het Erasmus MC met een vaste contactpersoon (clintech) voor ons centrum. | N.v.t.
8.2 | Onderdelen | De leverancier dient bij een (onderbouwd) verzoek om technische ondersteuning op locatie (zoals bijv. integritytest) binnen 2 weken hiervoor beschikbaar te zijn. De meetuitkomsten en antwoorden op vragen n.a.v. de geconstateerde problemen, dienen maximaal 4 weken na de meting beschikbaar te zijn. | N.v.t.
8.3 |  | Bij spoed kan er binnen 24 uur een implantaat worden geleverd. | N.v.t.
8.4 | Ondersteuning | Bij acute en dringende technische problemen waarbij technische ondersteuning gewenst is, dient de leverancier binnen 2 werkdagen hiervoor beschikbaar te zijn. | N.v.t.
8.5 | aanschaf/vervanging | Levering van implantaten en processoren vindt plaats binnen 5 werkdagen. | N.v.t.
8.6 | ondersteuning | Na inzending aan de leverancier door het Erasmus MC van een geexplanteerd implantaat, zal deze de resultaten van onderzoek naar disfunctie en biofilm (infectie) binnen 2 maanden aan het Erasmus MC sturen. | N.v.t.
8.7 | snelheid ondersteuning | Bij nieuwe processoren of technieken wordt het Erasmus MC actief ondersteund en getraind. | N.v.t.
8.8 |  | Patiënten van het UMC moeten de mogelijkheid hebben producten van Fabrikant ook via vrij toegangkelijk retailkanaal (bv een webshop) te verkrijgen. Ook de garantie en eventuele uitleg van deze onderdelen loopt via dit kanaal. | N.v.t.
9. Financieel
9.1 | onderhoud | Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst een nieuw model op de markt komt wordt dit bij Erasmus MC aangeboden tegen de prijs van het geoffreerde "nieuwste model". Indien Erasmus MC kiest voor dit nieuwe model dan kan het Erasmus MC ervoor kiezen om direct de voorraad van het dan huidige Device door Inschrijver te laten retourhalen door Inschrijver. | N.v.t.
10. Duurzaamheid
10.1 |  | Er wordt voldaan aan ISO 14001 of gelijkwaardig. | Licht dit toe
10.2 |  | Op welke manier probeert u, de CI's op een zo'n duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te produceren en verpakken? Voeg uw antwoord toe als bijlage. | Licht dit toe
10.3 |  | Fabrikant levert op verzoek een duurzaamheidsverslag of vergelijkbaar document over prestaties op het gebied van duurzaamheid gerelateerd aan de uitgevraagde producten. | N.v.t.
11. Contractmanagement
11.1 | evaluatie overeenkomst | Overeenkomsten worden tenminste 1 maal per jaar geëvalueerd. Onderwerpen zijn o.a. periodieke evaluaties en performancemeting. | N.v.t.
11.2 |  | Leverancier stuurt per kwartaal een managementrapportage naar ci@erasmusmc.nl met daarin tenminste de volgende gegevens: • totaal omzet in € • totaal omzet in € per UMC locatie • Afname aantallen totaal • Afname aantallen per UMC locatie • Leverprestaties • Backorders • Recalls | N.v.t.
12. Onderzoek
12.1 |  | Het Erasmus MC heeft als kerntaak wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek. Van de leverancier wordt verwacht hier een positieve en ondersteunende bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van software en de kennis van de ontwikkelaars indien nodig. Of in de situatie dat onze informatiebehoefte verder gaat dan de kennis van de klinisch specialist en dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de kennis van ontwikkelaars. | Licht dit toe
12.2 |  | Op welke gebieden (welke onderzoeksvragen) voert u research uit? | Licht dit toe
12.3 |  | Op welke gebieden ziet u mogelijkheden om met Erasmus MC hierin samen te werken? | Licht dit toe
Ondergetekende verklaart namens Inschrijver het Programma van Eisen voor akkoord, aldus rechtsgeldig ondertekend:
Plaats
Datum
Naam
Functie
Statutaire naam
Handtekening