## P.v.E.
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Stralingsapparaat"
Waardering: Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere Knock-Outs (KO) heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle KO wordt in de Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Het voldoen aan alle KO levert geen punten op.
Uitleg: Niet of foutief invullen leidt tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving, volg de instructies dus nauwlettend op. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld. - Inschrijver vult enkel de gele cellen in. - In kolom C (KO) in en geeft in kolom C aan met "ja" dat Inschrijver voldoet aan een eis en met "nee" geeft Inschrijver aan dat Inschrijver niet voldoet aan een eis. - Als in de kolom D (bewijslast vereist bij inschrijving) 'Ja' is genoteerd, dan dient de Inschrijver bij de inschrijving documentatie mee te leveren (zie hiervoor kolom E) waardoor het Erasmus MC kan bevestigen dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Voor alle eisen waar expliciet documentatie is vereist bij Inschrijving (kolom D) geldt dat het niet kunnen aanleveren van de gevraagde informatie heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht.
Criteria No. | Vereisten | KO | Bewijs vereist bij inschrijving (ja/Nee) | Type bewijs vereist, indien van toepassing
Sectie 1 | Wet- en regelgeving
1.1 | Inschrijver staat er voor in dat de aangeboden bestralingsapparatuur voldoet aan de hoogste wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | O ja O nee | Nee
1.2 | Het bestralingsapparaat moet een CE-markering hebben (richtlijn medische hulpmiddelen 93/42 / EEG en ISO13485). De Inschrijver moet een bewijs van CE-certificering overleggen. | O ja O nee | Ja | CE Certificatie
1.3 | Op verzoek van het Erasmus MC kan de Inschrijver bewijs leveren van de unieke identificatie van het bestralingsapparaat | O ja O nee | Nee
1.4 | Het bestralingsapparaat moet inherent velig zijn en zodoende te zijn ontworpen om te zorgen voor naleving van de wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de gevaren van ioniserende straling | O ja O nee | Ja | Middels rapport. Het dosistempo, gemeten op een afstand van 0,1m van het röntgenapparaat, mag op geen enkel punt rond het röntgenapparaat meer dan 1 microsievert per uur bedragen.
1.5 | De dosimetrieprocedures voor bloedbestraling moeten in overeenstemming zijn met ISO / ASTM 51939: 2016/2017 + B16 | O ja O nee | Ja | De Inschrijver moet een gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling verstrekken, inclusief ontwerpkenmerken om de veiligheid voor operators te garanderen (volgens het ALARA-principe)
1.6 | De Inschrijver zal alle andere toepasselijke wetten naleven, met name de Nederlandse en EU-wetgeving. De belangrijkste Nederlandse wetten zijn: "Kernenergiewet" "ANVS-Verordening" "en" "Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming" ". | O ja O nee | Nee | Op aanvraag van het Erasmus MC
Sectie 2 | Operationele eisen
2.1 | Bij installatie moet het bestralingsapparaat worden geleverd met een uitgebreide gebruikershandleiding (inclusief alle bedieningsinstructies voor de gebruiker en veiligheidsinstructies. De handleiding dient in Nederlands en/of Engels aangeleverd te worden.(digitaal) | O ja O nee | Ja | Handleiding
2.2 | Het bestralingsapparaat moet 230V stroom gebruiken. Er worden geen andere ingangen of uitgangen ondergebracht. De inschrijver levert de juiste voedingen, kabels of connectoren bij het bestralingsapparaat. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
2.3 | Het bestralingsapparaat moet zichtbare / hoorbare displays en / of waarschuwingslichten hebben. Deze moeten de status vóór, tijdens en na de bestralingssessie aangeven om de status van het bestralingsapparaat duidelijk aan te geven. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
2.4 | Het bestralingsapparaat moet de voltooiing van de bestralingscyclus duidelijk bevestigen (zichtbaar, hoorbaar display of paneelverlichting). | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
2.5 | Het bestralingsapparaat moet een gekalibreerde timer of methode hebben voor het regelen van de bestralingsdosis. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
2.6 | De timer moet op een bepaalde tijd kunnen worden ingesteld. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
2.7 | De juiste dosis moet worden aangebracht ongeacht het volume of de verscheidenheid aan componenten die in de canisters worden ingebracht. | O ja O nee | Nee
2.8 | Kwaliteitsmarkers van bestraalde rode bloedcellen, d.w.z. kaliumlekkage en hemolyse als minimum, moeten equivalent zijn aan gepubliceerde gegevens voor componenten die worden bestraald met dezelfde geabsorbeerde dosis. Transfusievolume 58, april 2018 (BEST) 918-926. | O ja O nee | Nee
2.9 | Tijdens de bestralingscyclus mag de temperatuur van het bloedproduct niet meer dan 4°C toenemen. | O ja O nee | Nee
2.10 | Het bestralingsapparaat moet in staat zijn om de aanbevolen minimale dosis van 25Gy af te geven aan componenten binnen het bestralingsveld, zonder dat een deel> 50 Gy ontvangt (Sanquin MC Guidelines Bloodproducts PT009.RL.BB huidige editie, EDQM Gids voor de bereiding, het gebruik en de kwaliteitsborging van bloedcomponenten / Raad van Europa huidige versie). | O ja O nee | Nee
2.11 | De opwarmcyclus van het bestralingsapparaat mag niet langer zijn dan 5 minuten. | O ja O nee | Nee
2.12 | De tijd die nodig is om de bestraling tot de vereiste dosis (25-50Gy) te voltooien, mag niet langer zijn dan 7 minuten gedurende de levensduur van de apparatuur. | O ja O nee | Nee
2.13 | Het bestralingsapparaat moet in staat zijn om ten minste 30 stralingscycli uit te voeren binnen een periode van 10 uur. | O ja O nee | Nee
2.14 | De afmetingen van het bestralingsapparaat zullen zodanig zijn dat deze gemakkelijk op de bestaande locatie van het Erasmus MC geplaatst kan worden (minimale modificatie in bestaande gebouw). | O ja O nee | Nee
2.15 | Het bestralingsapparaat heeft een intern koelsysteem , d.w.z. binnen dezelfde voetafdruk. | O ja O nee | Nee
2.16 | Het bestralingskoelmiddel moet veranderlijk zijn en zo zijn ontworpen dat de microbacteriële groei kan worden beheerst / gecontroleerd. | O ja O nee | Nee
2.17 | Er moet een mechanisme beschikbaar zijn om de koelvloeistof te controleren, indien nodig. | O ja O nee | Nee
Sectie 3 | Trainingsvereisten
3.1 | De Inschrijver stelt in overleg met de afdeling, binnen twee maanden na gunning, een trainingsprogramma voor. | O ja O nee | Nee
3.2 | De Inschrijver moet voor minimaal vier personen een training ter plaatse geven voor het gebruik van het bestralingsapparaat en voor twee mensen een technische training. De kosten voor deze training worden meegenomen in de offerte voor aanschaf. | O ja O nee | Nee
3.3 | De Inschrijver dient het gebruik van de eventueel geïnstalleerde software als onderdeel van de training op te nemen. | O ja O nee | Nee
3.4 | De Inschrijver moet in-house onderhoudsvereisten opnemen als onderdeel van de training. | O ja O nee | Nee
3.5 | De Inschrijver moet interne schoonmaakvereisten opnemen als onderdeel van de training, inclusief compatibele schoonmaakmaterialen en instructies. | O ja O nee | Nee
3.6 | De Inschrijver moet gedurende de levensduur van het bestralingsapparaat kosteloos zorgen voor training m.b.t. hardware- of software-upgrades. | O ja O nee | Nee
3.7 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat alle aangeboden trainingen worden geregistreerd en dat er na voltooiing certificaten van bekwaamheid worden verstrekt. Dit moet namen, data, tijden, plaatsen en details van de gevolgde training bevatten. | O ja O nee | Nee
Sectie 4 | Gezondheid en veiligheid
4.1 | het bestralingsapparaat moet inherent veilig zijn en voldoende en stevig worden afgeschermd om ervoor te zorgen dat het dosistempo zo laag is als redelijkerwijs haalbaar is op alle toegankelijke punten in alle bedrijfsmodi die voldoen aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.2 | Het bestralingsapparaat moet zo beveiligd zijn dat als het apparaat geopend is er geen ioniserende straling geproduceerd kan worden | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.3 | Het bestralingsapparaat moet zo zijn ontworpen dat de bediener niet in aanraking kan komen met bewegende delen van de apparatuur terwijl deze in werking is. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.4 | Er mag geen gevaar zijn dat het bestralingsapparaat kantelt of instabiel wordt tijdens normaal gebruik. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.5 | De Inschrijver dient de gezondheids- en veiligheidsrisico's verbonden aan het gebruik van de machine aan het Erasmus MC te melden. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.6 | Het ontwerp van het bestralingsapparaat moet verplaatsing of toegang voor ondersteuning mogelijk maken, zonder dat de gezondheid en veiligheid van de bediener en technicus in gevaar komt. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.7 | De Inschrijver moet verwijzen naar de pagina in de gebruikershandleiding waarop wordt uitgelegd hoe het bestralingsapparaat kan worden verplaatst of geopend. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.8 | Het bestralingsapparaat moet een onbelemmerde toegang tot het bedieningspaneel mogelijk maken, zonder gezondheids- en veiligheidsimplicaties voor alle bedieners en technici | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
4.9 | Het plaatsen van het bestralingsapparaat op de werkplek mag er niet toe leiden dat een A-gewogen geluidsemissiedruk van 70 dB (A) wordt overschreden. | O ja O nee | Ja | Verklaring - verwijzing naar pagina in gebruikershandleiding
Sectie 5 | Installatie
5.1 | Na installatie dient de Inschrijver het bestralingsapparaat kritisch te onderzoeken om te bevestigen dat eventuele veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingsinrichtingen correct werken en dat er voldoende bescherming is voor personen tegen blootstelling aan ioniserende straling, in overeenstemming met het Besluit basisveiligheidsnormen voor stralingsbescherming (Bbs). | O ja O nee | Nee
5.2 | De Inschrijver moet het geabsorbeerde dosistempo (met componenten) in kaart brengen om te bevestigen dat de dosisverdeling in overeenstemming is met Sanquin-richtlijnen voor bloedproducten PT009.RL.SQ - huidige editie (25-50Gy - zie definities) en Gids voor de bereiding, het gebruik en kwaliteitsborging van bloedbestanddelen (25-50Gy - zie definities) onder zowel minimale als maximale laadconfiguraties. Er moeten dosismeters worden gebruikt die compatibel zijn met ISO / ASTM 51939: 2016/2017 en de procedure om de dosisverdeling te verzekeren moet naar tevredenheid zijn van de verantwoordelijke persoon Erasmus MC. De Inschrijver moet een dosiskaart van de producten maken. De Inschrijver moet een schriftelijk rapport maken dat deel uitmaakt van de installatiekwalificatie- en operationele kwalificatieprocedure. | O ja O nee | Nee
Sectie 6 | Data
Notitie | Het volgende heeft betrekking op alle gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de normale werking van het onderhoud van de meegeleverde straler.
6.1 | Gegevensintegriteit, dat wil zeggen de mate waarin gegevens volledig, consistent en nauwkeurig (en behouden) zijn gedurende hun levenscyclus, moet worden bepaald voor apparatuur die geautomatiseerde systemen gebruikt om kritieke bewerkingen uit te voeren voor een gewenste productkwaliteit. | O ja O nee | Ja | Bepaal welke gegevens worden verzameld en hoe deze gedurende hun levenscyclus worden opgeslagen op bestraler en / of software
6.2 | De geautomatiseerde systemen dienen te voldoen aan de eisen van EU GMP Annex 11. Eudralex deel 4 deel 1 hoofdstuk 3. De Inschrijver dient een verklaring af te geven. | O ja O nee | Ja | Geef een verklaring op
6.3 | Het bestralingsapparaat moet toegangscontroles hebben om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot functionaliteit die geschikt is voor hun functie, en dat acties kunnen worden toegeschreven aan een specifiek individu. | O ja O nee | Nee
6.4 | Het systeemontwerp moet altijd voorzien in het bewaren van volledige audit trails om alle wijzigingen in de gegevens te tonen met behoud van eerdere en originele gegevens. | O ja O nee | Nee
6.5 | Alle wijzigingen in kritieke gegevens moeten gedetailleerd zijn welke gebruikers die wijzigingen aanbrengen, en wijzigingen moeten een tijdstempel hebben en een reden. | O ja O nee | Nee
6.6 | De Inschrijver moet de computersystemen zo ontwerpen dat de uitvoering van kritieke bewerkingen gelijktijdig wordt geregistreerd | O ja O nee | Nee
6.7 | De Inschrijver moet kritieke instellingen identificeren die van invloed kunnen zijn op het resultaat, als ze per ongeluk worden gewijzigd, en ervoor zorgen dat de eindgebruiker kan bevestigen dat de instellingen niet zijn gewijzigd. | O ja O nee | Nee
6.8 | Regelingen voor het bewaren van gegevens en documenten moeten de bescherming van gegevens tegen opzettelijke of onopzettelijke wijziging of verlies waarborgen | O ja O nee | Nee
Sectie7 | Onderhoud, reparatie en documentatie.
7.1 | Eventuele wijzigingen in de softwareversie dienen eerst met het Erasmus MC te worden overeengekomen. Indien overeengekomen wijzigingen worden aangebracht, dient het bestralingsapparaatInschrijver dit uiterlijk 1 maand voordat de softwareversie wordt gewijzigd, aan het Erasmus MC te melden. | O ja O nee | Nee
7.2 | De Inschrijver communiceert aan de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC gedurende de gehele levensduur van het systeem actief over softwareupdates en stelt deze beschikbaar. | O ja O nee | Nee
7.3 | Kosten voor softwareupdates zijn gedurende de gehele levensduur van het systeem in de aanbieding geïncludeerd. | O ja O nee | Nee
7.4 | Wijzigingen in de documentatie worden maximaal 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de coördinator medische techniek | O ja O nee | Nee
7.5 | De servicemanual wordt digitaal in het Nederlands en/of Engels meegeleverd. | O ja O nee | Nee
7.6 | Het bestralingsapparaat en alle randapparatuur moeten worden gedekt door een garantieperiode van minimaal 2 jaar, inclusief (preventief) onderhoud, kalibraties volgens wettelijke vereisten, alle pech- en noodoproepen, alle arbeidskosten, vervangende onderdelen, reis- en verblijfkosten, telefonische helpdeskvoorziening en IT-ondersteuning (indien relevant) De onderhoudsbezoeken moeten binnen de garantieperiode worden uitgevoerd. | O ja O nee | Nee
7.7 | De Inschrijver moet ad-hoc reparaties uitvoeren als onderdeel van de garantieperiode van 2 jaar en voor de duur van de raamovereenkomst. | O ja O nee | Nee
7.8 | De Inschrijver dient te voorzien in een aanspreekpunt (e-mail, Whatsapp, telefoon) met responstijd binnen 24 uur, met uitzondering van het weekend en feestdagen | O ja O nee | Nee
7.9 | De inschrijver voorziet in Nederlandse of Engelse sprekende vertegenwoordiging die ook gecontacteerd kan worden bij storingen en andere problemen met de aangeboden apparatuur | O ja O nee | Nee
7.10 | De Inschrijver dient storingen binnen 1 werkdag na melding van een storing / storing te diagnosticeren. | O ja O nee | Nee
7.11 | De Inschrijver moet reparaties voltooien en ervoor zorgen dat de machine binnen 3 werkdagen na melding van de storing volledig functioneel is. | O ja O nee | Nee
7.12 | Geef een opgave van onderhoud en prijzen hiervan, (op basis van bijlage 4c Wibaz SSO versie 3) van volledig onderhoud door de firma, gedurende 10 jaar na aanschaf. | O ja O nee | Nee
7.13 | De inschrijver geeft per onderdeel van het systeem een korte beschrijving van het onderhoud wat hiervoor uitgevoerd moet worden. | O ja O nee | Nee
7.14 | De TCO prijs die Inschrijver in het Prijsopgaveformulier opgeeft is inclusief alle benodigde apparatuur, onderdelen, accessoires, licenties en ondersteuning en installatie om aan de eisen te voldoen. | O ja O nee | Nee
7.15 | De Inschrijver dient het Erasmus MC een plan te bezorgen waarin staat hoe reparaties en gepland preventief onderhoud worden uitgevoerd. Dit moet het volgende bevatten: - Escalatieplan in kaart gebracht met respectievelijke telefoonnummers en e-mailadressen De Inschrijver dient het door het Erasmus MC benodigde geplande preventieve onderhoud (PPM) binnen 1 maand na de beoogde vervaldatum van het onderhoud af te handelen. De Inschrijver moet Planned Preventive Maintanance (PPM) uitvoeren | O ja O nee | Ja | Verklaring van de fabrikant met vermelding van de PPM-frequentie. Verklaring van Inschrijver die de methodologie bepaalt voor het rechtvaardigen van toename / afname van de PPM-frequentie. Gepland preventief onderhoudsplan
7.16 | De Inschrijver moet het Erasmus MC een lijst met kritische reserveonderdelen bezorgen | O ja O nee | Nee
7.17 | De Inschrijver dient aan het Erasmus MC een rapport te verstrekken met daarin de verwachte vervangingscycli voor onderdelen inclusief die welke 5 jaar meegaan in 7.18, 7.19 en 7.21 inclusief kosten en aantal. | O ja O nee | Ja | Verklaring van de Inschrijver
7.18 | Elke röntgenbuis die in het bestralingsapparaat wordt gebruikt, moet een minimale levensduur hebben van 5 jaar. | O ja O nee | Nee
7.19 | De voeding van het bestralingsapparaat moet een minimale levensduur hebben van 5 jaar. | O ja O nee | Nee
7.20 | Canisters moeten zijn samengesteld uit een materiaal dat niet te snel wordt afgebroken als gevolg van blootstelling tijdens normale werking van het bestralingsapparaat. | O ja O nee | Nee
7.21 | De Inschrijver dient, indien van toepassing, de minimale levensduur van de canisters af te zetten tegen het verwachte Erasmus MC-gebruik met 5 jaar garantie | O ja O nee | Nee
7.22 | Alle mechanische componenten van het bestralingsapparaat en canisters binnen het bestralingsveld moeten ofwel zijn samengesteld uit materialen die bestand zijn tegen degradatie bij normaal gebruik van het bestralingsapparaat, ofwel een adequate afscherming hebben zodat er geen onderdelen worden aangetast die vaker dan om de 5 jaar moeten worden vervangen. | O ja O nee | Nee
7.23 | De Inschrijver moet bij het gekochte bestralingsapparaat een volledige reserveset van canisters leveren, inclusief de nodige canisters voor het in kaart brengen van de dosis. | O ja O nee | Nee
7.24 | De servicemonteurs van de Inschrijver moeten zijn opgeleid en gekwalificeerd volgens alle relevante normen die vereist zijn om werkzaamheden aan bestralingsapparaten uit te voeren. De Inschrijver moet ervoor zorgen dat de PPM wordt uitgevoerd door een servicemonteur die is opgeleid volgens deze specificatie. | O ja O nee | Nee
7.25 | De Inschrijver moet de aanbevolen levensduur van het bestralingsapparaat definiëren. Deze moet gelijk zijn aan of langer zijn dan 10 jaar. | O ja O nee | Nee
7.26 | De Inschrijver erkent en stemt ermee in in staat te zijn (a)het bestralingsapparaat te (blijven) onderhouden en (b) reserveonderdelen te leveren binnen 6 weken gedurende tenminste tien (10) jaar na succesvolle installatie en volledig operationaliteit van het bestralingsapparaat inclusief randapparatuur. | O ja O nee | Nee
7.27 | De Inschrijver garandeert een uptime voor het bestralingsapparaat van 98 procent gedurende elke periode van twaalf (12) maanden. De uitvaluren beginnen op het moment dat het Erasmus een storing meldt die uitval veroorzaakt tijdens de kantooruren en het einde van de tijd dat het bestralingsapparaat weer daadwerkelijk beschikbaar is voor het Erasmus. | O ja O nee | Nee
7.28 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat de PPM wordt ondersteund door een logboek of servicerecord dat voldoet aan 8.1 van deze specificatie. De Inschrijver moet ervoor zorgen dat de PPM wordt ondersteund door een logboek of servicerecord dat voldoet aan 8.3 | O ja O nee | Ja | De Inschrijver moet een voorbeeldlogboek overleggen.
7.29 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat de PPM kalibratie omvat van het timingmechanisme | O ja O nee | Nee
7.30 | De Inschrijver dient ervoor te zorgen dat de PPM het meten en in kaart brengen van het dosistempo omvat (conform ISO / ASTM 51939: 2016/2017) inclusief alle kosten (inclusief herhaalde testen van eventuele mislukte testresultaten). Erasmus zal de Inschrijver informeren over de vervaldatum. De dosismeting kan tot 2 weken vóór de uitgerekende datum uitgevoerd worden, maar mag de uitgerekende datum niet overschrijden. | O ja O nee | Nee
7.31 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat de meting van het geabsorbeerde dosistempo onmiddellijk voor en na het uitvoeren van werkzaamheden wordt uitgevoerd om een 'zoals gevonden'-meting te verkrijgen. | O ja O nee | Nee
7.32 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat een nieuwe dosismeting en mapping moet worden uitgevoerd na elke wijziging van de buis, geometrie of mechanische wijziging van het bestralingsapparaat die de werking kan beïnvloeden of elke andere geïdentificeerde parameter die van invloed kan zijn op het dosistempo of de distributie. | O ja O nee | Nee
7.33 | De Inschrijver moet ervoor zorgen dat als er aanpassingen aan het bestralingsapparaat worden gedaan die van invloed kunnen zijn op het dosistempo, dat nieuwe dosismetingen en mapping worden uitgevoerd in overeenstemming met ISO / ASTM 51939: 2016/2017. | O ja O nee | Nee
7.34 | Na (gepland preventief) onderhoud wordt het bestralingsapparaat vrijgegeven conform specificatie en wordt een 'Fit for use'-specificatie gegeven | O ja O nee | Nee
Sectie 8 | Documentatie vereist voor preventief en reactief onderhoud
Notitie | Alle PPM-bezoeken worden uitgevoerd onder toezicht van een locatievertegenwoordiger.
8.1 | Een logboek of servicerecord is verplicht, waarin staat; - merk en model van het bestralingsapparaat - serienummer van de straler of ander uniek identificatiemiddel (per 1.2) - locatie van het bestralingsapparaat (welke site) - de datum van de PPM-dienst - de naam en handtekening van de servicemonteur | O ja O nee | Ja | De Inschrijver moet een voorbeeldlogboek overleggen
8.2 | Een protocol is verplicht, dat specificeert; - de procedure die wordt gebruikt voor het meten en in kaart brengen van de dosis - de corrigerende maatregelen die moeten worden genomen voor waarden buiten deze specificatie | O ja O nee | Ja | Voorbeeldprotocol
8.3 | Een werkblad en een checklist zijn verplicht, waarin de items worden gespecificeerd die tijdens het PPM-bezoek zijn behandeld, waaronder: - identificatiegegevens en kalibratiestatus van de testapparatuur en instrumenten - inspectie van het bestralingsapparaat, controleer componenten, veiligheidsvoorzieningen, technische bedieningselementen, waarschuwingsapparatuur en accessoires - aanpassen röntgenbuis indien nodig - controle, smeren en eventueel afstellen aandrijfmechanisme - zorgen voor een goede werking en kalibratie van het timingapparaat - specificatie, aanvaardbare tolerantie en gemeten waarde of conditie voor elke test - 'as found', 'as left' meetwaarden voor kritische parameters - controleren en afstellen van alle noodzakelijke controles - controleren of de stralingsniveaus rond apparatuur normaal zijn en binnen de wettelijke limieten en zo laag als redelijkerwijs mogelijk is - controle van de voeding, rotatie van de trommel en bedieningselementen en schakelaars - details van vervanging van defecte onderdelen - alle genomen corrigerende maatregelen en het resultaat | O ja O nee | Ja | De Inschrijver moet een voorbeeldchecklist verstrekken.
8.4 | Een servicerecord voor het bestralingsapparaat met een kopie van de PPM-checklist moet na voltooiing van het bezoek ter verificatie en ondertekening aan de locatievertegenwoordiger worden voorgelegd. | O ja O nee | Ja | De Inschrijver moet een voorbeeld van een servicerapport overleggen
8.5 | Binnen 2 dagen na het servicebezoek dient een schriftelijke rapportage van de dosismapping-resultaten aan de Coordinator Medische techniek van het Erasmus MC te worden verstrekt. | O ja O nee | Nee
Sectie 9 | Algemeen
9.1 | Inschrijvers moeten voldoen aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. Als u dit niet doet, wordt uitgesloten van verdere overweging. | O ja O nee | Nee
9.2 | Na gunning is de opstelling uiterlijk binnen 2 maanden geleverd, geïnstalleerd en klaar voor gebruik. | O ja O nee | Nee
9.3 | De Inschrijver dient het Erasmus MC te ondersteunen bij het correct implementeren van het apparaat op de locatie van het Erasmus MC. | O ja O nee | Nee
9.4 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | O ja O nee | Nee
9.5 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | O ja O nee | Nee
9.6 | U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | O ja O nee | Nee
9.7 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie 1 september 2016, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij de Offerteleidraad gevoegd. | O ja O nee | Nee
9.8 | Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | O ja O nee | Nee
9.9 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | O ja O nee | Nee
9.10 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | O ja O nee | Nee
9.11 | Inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden (zie bijlage 4) geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | O ja O nee | Nee
9.12 | Hierbij verklaart Inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | O ja O nee | Nee
9.13 | Zijn de door u aangeboden condities in Euro’s gesteld? | O ja O nee | Nee
9.14 | Heeft u de prijstabel zoals opgenomen in bijlage 7 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd? | O ja O nee | Nee
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening: