## Bijlage 1A Programma van Eisen
BIJLAGE 1A - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "LC-MS/MS"
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere Eisen heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle Eisen wordt in de Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Het voldoen aan alle Eisen levert geen punten op.
Uitleg: |  | Niet of foutief invullen leidt tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving, volg de instructies dus nauwlettend op. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld. - Inschrijver dient enkel en alleen de gele velden in te vullen. - Voor alle eisen dient te Inschrijver aan te geven of er wordt voldaan aan de Eis. Indien inschrijver dit nodig acht kan documentatie overlegd worden waarmee Inschrijver verklaard op welke wijze voldaan wordt aan de Eis.
Nr | Categorie | Omschrijving | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Bewijslast Documentatie aan te leveren bij Inschrijving, indien Inschrijver dit nodig acht.
1 | Algemeen | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een aanbieding verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een aanbieding mag uitbrengen. Gaat u hiermee akkoord? | Door Inschrijver in te vullen.
2 | Algemeen | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze offerteleidraad en de bijlagen? | Door Inschrijver in te vullen.
3 | Algemeen | U gaat akkoord met de overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage 5 en 6 is toegevoegd aan deze offerteleidraad. | Door Inschrijver in te vullen.
4 | Algemeen | De bepalingen van de overeenkomst zoals opgenomen in bijlage 5 en 6 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van ERASMUS MC toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 7 toegevoegd. Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | Door Inschrijver in te vullen.
5 | Algemeen | Heeft u het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 8 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd? | Door Inschrijver in te vullen.
6 | Algemeen | Er dient één vaste contactpersoon te zijn van uw firma in het geval van issues gedurende de looptijd van de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord? | Door Inschrijver in te vullen.
7 | Algemeen | Als Inschrijver bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw Inschrijving. | Door Inschrijver in te vullen.
8 | Algemeen | Na levering wordt door Inschrijver een IQ /OQ uitgevoerd. | Door Inschrijver in te vullen.
9 | Specificaties systeem | Massaspectrometer (Quadrupole) moet een hoge mate van mechanische tolerantie en minimale thermische uitzettingscoëfficiënt hebben om de hoogste massastabiliteit te garanderen. | Door Inschrijver in te vullen.
10 | Specificaties systeem | Een Bench Top High Sensitive Triple / Tandem Quadrupole LCMS / MS-systeem verbonden met een Ultra Performance Liquid Chromatography-systeem, geschikt voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses | Door Inschrijver in te vullen.
11 | Specificaties systeem | Het Ultra Performance Liquid Chromatography-systeem moet geschikt zijn voor gebruik van kolommen met een deeltjesgrootte van minder dan 2 μm voor hoge gevoeligheid. | Door Inschrijver in te vullen.
12 | Specificaties systeem | Afmetingen maximaal (HxBxD); 90x160x100 cm. | Door Inschrijver in te vullen.
13 | Specificaties systeem | Systeem moet geleverd worden met processor en beeldscherm. | Door Inschrijver in te vullen.
14 | Quadrupole | Het instrument moet zijn uitgerust met twee quadrupole mass-analysers (MS1 en MS2) met elk een massa bereik van 2-2000 m/z. | Door Inschrijver in te vullen.
15 | Quadrupole | Alle lenzen en voltages moeten via de software worden aangestuurd. | Door Inschrijver in te vullen.
16 | Quadrupole | Scan-snelheid 20,000 Da/s of beter. | Door Inschrijver in te vullen.
17 | Quadrupole | Massa-nauwkeurigheid: 0.1% over totale massa-bereik. | Door Inschrijver in te vullen.
18 | Quadrupole | Massa stabiliteit ±0.05 Da over 24 uur onder normale laboratorium condities. | Door Inschrijver in te vullen.
19 | Quadrupole | Positieve en negatieve ionisatie mogelijkheden moeten standaard aanwezig zijn op het apparaat. | Door Inschrijver in te vullen.
20 | Quadrupole | Switch tussen positieve en negatieve ion modus: 15ms of lager. | Door Inschrijver in te vullen.
21 | Quadrupole | Beschikbare operationele functies: 1) Full scan 2) SIM 3) Product ion scan 4) Precursor ion scan 5) Neutral loss/gain scan 6) Multiple Reaction Monitoring 7) Automatische tuning. | Door Inschrijver in te vullen.
22 | Quadrupole | Gevoeligheid ESI pos: 1 pg reserpine op de kolom, chromatografische signaal/ruis verhouding minimal 500,000:1, zonder smoothing van data. | Door Inschrijver in te vullen.
23 | Quadrupole | gevoeligheid ESI neg: 1 pg chloramphenicol op de kolom, chromatografische signaal/ruis verhouding minimal 500,000:1, zonder smoothing van data. | Door Inschrijver in te vullen.
24 | Quadrupole | De response lineariteit voor een specifieke component is minimaal 5 orders of magnitude ten opzichte van limit of detection. | Door Inschrijver in te vullen.
25 | Ion-source | Electrospray (ESI) moet als standaard worden geleverd. | Door Inschrijver in te vullen.
26 | Ion-source | De bron moet gemakkelijk uit het systeem kunnen worden verwijderd om het schoonmaken door de gebruiker te vergemakkelijken zonder het vacuüm eraf te hoeven halen, met automatische stand-by van het systeem wanneer de bron wordt verwijderd. | Door Inschrijver in te vullen.
27 | Ion-source | De ion-source moet een desolvation tempartuur kunnen halen van 650 graden. | Door Inschrijver in te vullen.
28 | Ion-source | De ion-source moet geschikt zijn voor het gebruik van stikstof dat via een stikstof generator wordt aangevoerd. | Door Inschrijver in te vullen.
29 | Ion-source | Alle gas-flows, moeten zijn geïntegreerd met de ion-source. | Door Inschrijver in te vullen.
30 | Ion-source | De gas-toevoeren moeten in z'n geheel regelbaar en afleesbaar zijn via de software. | Door Inschrijver in te vullen.
31 | Ion-source | Een infusie device moet zijn geïntegreerd in het apparaat en geheel via software worden aangestuurd. | Door Inschrijver in te vullen.
32 | Ion-source | Standaard uitgerust met ESI/APCI. | Door Inschrijver in te vullen.
33 | Ion-source | Deur van ion-source moet uitgerust zijn met een doorzichtig gedeelte zodat spray tijdens acquisitie te zien is. | Door Inschrijver in te vullen.
34 | Collision-cell | Collision cell moet geschikt zijn voor zeer gevoelige MRM en korte dwell tijden (milli seconden), met een inter-channel cross talk minder dan 0.01%. | Door Inschrijver in te vullen.
35 | Sample Manager | Ruimte voor twee sample platen (96-well of 48-well). | Door Inschrijver in te vullen.
36 | Sample Manager | Injectie volume range: 0.1 - 10.0 µL als standaard configuratie. Groter injectie volume moet mogelijk zijn tot 100 µL met gebruik van externe loop. | Door Inschrijver in te vullen.
37 | Sample Manager | Injectie precisie bij een 10 µL injectie <0.5%. | Door Inschrijver in te vullen.
38 | Sample Manager | Injectie lineariteit >0.999 deviatie coëfficient. | Door Inschrijver in te vullen.
39 | Sample Manager | Carry-over <0.005%. | Door Inschrijver in te vullen.
40 | Sample Manager | Sample Manager temperatuur range 4.0 - 40 °C. | Door Inschrijver in te vullen.
41 | Sample Manager | Sample Manager temperatuur nauwkeurigheid <0.5°C | Door Inschrijver in te vullen.
42 | Sample Manager | Temperatuur stabiliteit ±1.0°C | Door Inschrijver in te vullen.
43 | Sample Manager | Wassen van injectienaald actief te programmeren. | Door Inschrijver in te vullen.
44 | Sample Manager | Wassen injectienaald: wash through needle. | Door Inschrijver in te vullen.
45 | Sample Organizer | Ruimte voor 10 sample platen (dimensie 12,5x8,5x3,5; LxBxH). | Door Inschrijver in te vullen.
46 | Sample Organizer | Real-Time monitoring via software. | Door Inschrijver in te vullen.
47 | Sample Organizer | Operationele temperatuur range 4.0 - 40 °C | Door Inschrijver in te vullen.
48 | Sample Organizer | Operationele temperatuur nauwkeurigheid ±1.0°C | Door Inschrijver in te vullen.
49 | Kolom Manager | Plaats voor 2 kolommen tot een lengte van 150 mm. | Door Inschrijver in te vullen.
50 | Kolom Manager | Operationele temperatuur range: 20°C - 90°C. | Door Inschrijver in te vullen.
51 | Kolom Manager | Operationele temperatuur naukeurigheid: ±0.5°C. | Door Inschrijver in te vullen.
52 | Kolom Manager | Operationele temperatuur stabiliteit: ±0.3°C. | Door Inschrijver in te vullen.
53 | Kolom Manager | Geschikt voor operationele druk tot 15,000 psi. | Door Inschrijver in te vullen.
54 | Kolom Manager | Automatische lek detectie en temperatuur monitoring. | Door Inschrijver in te vullen.
55 | Binaire Solvent Manager | 4 kanalen beschikbaar voor toevoer vloerstoffen. | Door Inschrijver in te vullen.
56 | Binaire Solvent Manager | Geïntegreerde vacuum degasser. | Door Inschrijver in te vullen.
57 | Binaire Solvent Manager | Gradient: binaire gradient. | Door Inschrijver in te vullen.
58 | Binaire Solvent Manager | Gradient profiel: tot 11 gradient curves te gebruiken. | Door Inschrijver in te vullen.
59 | Binaire Solvent Manager | pH range vloeistoffen: 2-12. | Door Inschrijver in te vullen.
60 | Binaire Solvent Manager | Flow-rate range 0.01 - 2.00 mL/min. | Door Inschrijver in te vullen.
61 | Binaire Solvent Manager | Flow-rate nauwkeurigheid: ±1.0% (flow 0.5 mL/min). | Door Inschrijver in te vullen.
62 | Binaire Solvent Manager | Flow-rate precisie: <0.1% RSD. | Door Inschrijver in te vullen.
63 | Binaire Solvent Manager | Maximale operationele druk: 15,000 psi. | Door Inschrijver in te vullen.
64 | Binaire Solvent Manager | Seal wash automatisch geregeld via software. | Door Inschrijver in te vullen.
65 | Binaire Solvent Manager | Geïntegreerde sensoren voor detectie lekkage. | Door Inschrijver in te vullen.
66 | Quaternaire Solvent Manager | Real-Time monitoring via software. | Door Inschrijver in te vullen.
67 | Quaternaire Solvent Manager | 4 kanalen beschikbaar voor toevoer vloerstoffen. | Door Inschrijver in te vullen.
68 | Quaternaire Solvent Manager | Maximale operationele druk: 15,000 psi | Door Inschrijver in te vullen.
69 | Quaternaire Solvent Manager | Totale dwell volume systeem <400 µL. | Door Inschrijver in te vullen.
70 | Quaternaire Solvent Manager | Seal wash automatisch geregeld via software. | Door Inschrijver in te vullen.
71 | Quaternaire Solvent Manager | Geïntegreerde sensoren voor detectie lekkage. | Door Inschrijver in te vullen.
72 | Quaternaire Solvent Manager | pH range vloeistoffen: 2-12. | Door Inschrijver in te vullen.
73 | Quaternaire Solvent Manager | Flow-rate range 0.01 - 2.00 mL/min. | Door Inschrijver in te vullen.
74 | Quaternaire Solvent Manager | Geintegreerde vacuum degasser. | Door Inschrijver in te vullen.
75 | Quaternaire Solvent Manager | Gradient: quaternaire gradient. | Door Inschrijver in te vullen.
76 | Quaternaire Solvent Manager | Gradient profiel: tot 11 gradient curves te gebruiken. | Door Inschrijver in te vullen.
77 | Quaternaire Solvent Manager | Real-Time monitoring via software. | Door Inschrijver in te vullen.
78 | Quaternaire Solvent Manager | Flow nauwkeurigheid: ±0.5%. | Door Inschrijver in te vullen.
79 | Vacuum pomp | Alle accessories voor de roughing/backing pomp die nodig is voor de functionaliteit van het systeem moet worden geleverd door dezelfde leverancier die ook de LC-MS/MS apparaat levert. | Door Inschrijver in te vullen.
80 | Software | Software is geschikt voor het werken onder beveiligde omgeving. | Door Inschrijver in te vullen.
81 | Software | Software moet gebruikersvriendelijk zijn en in staat zijn om zowel quantitatieve als kwalitatieve data automatisch te processen. | Door Inschrijver in te vullen.
82 | Software | Mogelijkheid tot automatische kalibratie en quantitatieve optimalisering. | Door Inschrijver in te vullen.
83 | Software | Alle software op het systeem is minimaal windows 10 gecertificeerd. | Door Inschrijver in te vullen.
84 | Software | Mogelijkheid tot genereren van rapporten betreffende quantitatieve als kwalitatieve metingen. | Door Inschrijver in te vullen.
85 | Service | Een onderhoudscontract voor alle onderdelen van het systeem (inclusief software) wordt volgens een Total Assurence Plan (TAP) afgesloten voor tenminste 5 jaar. | Door Inschrijver in te vullen.
86 | Service | In geval van storing, calamiteit of incident moet het systeem binnen maximaal 48 uur weer ingezet kunnen worden. | Door Inschrijver in te vullen.
87 | Service | De Inschrijver garandeert een minimale levensduur van 10 jaar van het gehele systeem. | Door Inschrijver in te vullen.
88 | Algemeen | Heeft u alle vragen naar waarheid beantwoord? | Door Inschrijver in te vullen.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger voor akkoord
Bedrijfsnaam:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Datum:

## Blad1 (hidden)
Ja
Nee