| Bijlage 1 | Concept Programma van Eisen |
| --- | --- |
| Betreft | Openbare Europese aanbesteding moleculair diagnostische Covid-19 analyse capaciteit |

| Eis | Complete solution |
| --- | --- |
| Eis 1 | Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst geautomatiseerde RNA Covid-19 RT-PCR analyse apparatuur op basis van bruikleen, waarbij de kosten van apparatuur zijn verdisconteerd in de prijs van de verbruiksartikelen. |
| Eis 2 | De apparatuur biedt een vol- of semi-automatische RNA Covid-19 RT-PCR analyse met minimale hands-on tijd, geïntegreerde softwarematige sample-opvolging en complete sample track-and-trace, waardoor de analyse wordt uitgevoerd met minimale handelingen en geen kans op verwisselingen. |
| Eis 3 | Het systeem bestaat uit random access molecular analyzer. |
| Eis 4 | Opdrachtnemer garandeert levering van de bijbehorende verbruiksartikelen (disposables en reagentia) gedurende 6 maanden. |

| Eis | Equipment and software |
| --- | --- |
| Eis 5 | Opdrachtnemer spant zich maximaal in, om in samenwerking met het lab, de apparatuur binnen 4-8 weken na order aan het bestaande LIMS te koppelen, en werkend op te leveren. |
| Eis 6 | Behoud en archivering van identificerende gegevens is gegarandeerd. |
| Eis 7 | Nadat resultaat beschikbaar is, kan dit zonder manuele tussenkomst worden gerapporteerd naar LIMS. |

| Eis | Analytical procedures |
| --- | --- |
| Eis 8 | De moleculair analyzer is in staat om alle aangeboden samples zodanig te verwerken dat geen detecteerbare overdracht van sample op sample plaatsvindt binnen een run of tussen runs. |
| Eis 9 | Het aangeboden systeem beschikt over de mogelijkheid om de resultaten op de analyzer binnen het interne netwerk van het Lab van afstand te kunnen inzien. |

| Eis 10 | Het systeem biedt de mogelijkheid om aan het einde van een werkdag een run te starten zodat de bepaling(en) voor de aangeboden samples zonder verder benodigde actie of gebruikersinput door het systeem afgerond en in LIMS gerapporteerd kunnen worden. |
| --- | --- |
| Eis 11 | Het design van de assay voor de detectie van Covid 19 is aantoonbaar in staat tot adequate detectie van voorkomende varianten met adequate gevoeligheid en compatibiliteit met VTM medium. Dit wordt getoetst op het moment dat de analyzer in het laboratorium geplaatst is d.m.v. de RIVM Protocol Kwaliteitstoets (Bijlage 3). |
| Eis 12 | Er is een interne full-process controle (van extractie t/m amplificatie) aanwezig in elk sample dat wordt getest, o.a.: - Adequate gevoeligheid, wordt vastgesteld a.d.h.v. data aangeleverd door de fabrikant - De bepaling kan worden uitgevoerd op Virus Transport Medium - Specifiek voor de detectie van Covid-19 |

| Eis | Overeenkomst en Levering |
| --- | --- |
| Eis 13 | Inschrijver committeert zich tot het op aanvraag van Opdrachtgever leveren van minimaal twee RNA Covid-19 RT-PCR analyse apparaten. |
| Eis 14 | Hoewel voor de hand ligt dat een gunstige prijs/ kwaliteit van grote invloed is op de keuze, bepalen de individuele labs binnen de contracten zelf welke apparatuur ze af zullen nemen. Inschrijver gaat daarmee akkoord. |
| Eis 15 | Opdrachtnemer levert de apparatuur en de bijbehorende verbruiksartikelen direct aan de Nederlandse medische microbiologie laboratoria. |
| Eis 16 | Voorafgaand aan de levering dient de kwaliteit van de assay beoordeeld te worden door twee nader te bepalen referentielaboratoria. |
| Eis 17 | Opdrachtnemer biedt een full-serviceovereenkomst en productondersteuning aan gedurende de looptijd, de kosten hiervan zijn verrekend in de prijs van de verbruiksartikelen. |
| Eis 18 | Binnen de full-service overeenkomst garandeert Opdrachtnemer >98% uptime van de apparatuur. |
| Eis 19 | Binnen de full-service overeenkomst levert Opdrachtnemer een Remote access storingsoplossing met een responsetijd van <8uur. |
| Eis 20 | Binnen de full-service overeenkomst levert opdrachtnemer op alle dagen van de week en in het weekend on-site support met een responsetijd van <24uur. |

Ondertekening

| Naam organisatie |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekeningbevoegd persoon |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |