## PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN EA Saturatiemeters Erasmus MC Sophia
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Onderstaande eisen gelden voor de dienstverlening rondom de saturatiemetering zoals deze wordt aangeboden.
NR | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Vereiste toelichting, indien ja, dan verplicht toe te lichten ! | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
E.A. Algemeen
E.A1 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.A2 |  | Erasmus MC stuurt een concept raamovereenkomst (bijlage 4) mee met de Offerteleidraad. U kunt daar uw op- en aanmerkingen op maken en terugkoppelen in de Nota van Inlichtingen. Erasmus MC zal aan de hand daarvan een definitieve raamovereenkomst opstellen, welke voorafgaand aan de inschrijvingsdatum wordt meegestuurd. U gaat bij Inschrijving akkoord met de raamovereenkomst. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.A3 |  | De bepalingen van de raamovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 4 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze raamovereenkomst niet voorzien, zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van het UMC, versie 1 september 2016 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. U accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.B. Wettelijke eisen saturatiemeter en toebehoren
E.B1 |  | Voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) en overige van toepassingen zijnde sub-clauses. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.B2 |  | Voldoet aan de Europese richtlijn 93/42CEE, als medisch hulpmiddel met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.B3 |  | Voldoet aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.B4 |  | Voldoet aan alle relevante overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.B5 |  | De saturatiemeter / fabrikant / leverancier en gebruiksartikelen moeten uiterlijk 26 mei 2021 aantoonbaar voldoen aan de MDR. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C. Mobiliteit en uitvoering van de saturatiemeter
E.C1 |  | De saturatiemeter is mobiel/draagbaar en is voorzien van een draagtas bij levering. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C2 |  | De saturatiemeter wordt gevoed met een netspanning van 100-240 volt en een frequentie van 50-60 hertz | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C3 |  | De saturatiemeter heeft een interne accu met een werktijd van minimaal 6 uur. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C4 |  | Het maximale gewicht van de saturatiemeter is 2500 gram | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D. Bediening, display en user interface saturatiemeter
E.D1 |  | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D2 |  | Het display dient minimaal de volgende parameters weer te geven; saturatie en hartfrequentie . | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D3 |  | Op de display is de resterende capaciteit van de accuduur te zien in percentage en/of tijd te zien . | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D4 |  | De saturatiemeter wordt op een eenvoudige, intuïtieve en eenduidige manier bediend door middel van een duidelijke menuopbouw en duidelijke toetsen/functietoetsen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D5 |  | Het bedieningspaneel is overzichtelijk en heeft herkenbare, universele iconen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D6 |  | Het display is overzichtelijk, heeft herkenbare universele iconen en duidelijke leesbare letters en cijfers. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D7 |  | Het display dient verdere weer te geven: aansluiting op netspanning, batterijstatus, alarmstatus, perfusie-index/indicator t.b.v. de kwaliteit van het signaal , (dus een waarde waarmee de betrouwbaarheid van de gemeten parameters wordt weergegeven) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D8 |  | Het display heeft een 'nachtstand'. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E. Saturatiemeter
E.E1 |  | De saturatiemeter heeft een aansluiting voor centrale meting en koppeling aan een Medisch, en/of Verpleegkundig Oproep Systeem (MOS/VOS) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E2 |  | Alarmgrenzen (min en max) voor hartfrequentie en saturatie moeten ingesteld kunnen worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E3 |  | Alarmgrenzen moeten vastgezet kunnen worden, zodat deze niet zo maar door gebruiker kunnen worden aangepast. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E4 |  | De saturatiemeter moet een akoestisch signaal geven bij alarmen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E5 |  | Alarmeringen moeten minimaal 24 uur worden opgeslagen in een geheugen dat later m.b.v. een laptop door een medewerker van leverancier of een Erasmus MC medewerker uit te lezen is. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E6 |  | De puls oximetrie technologie moet bewegingsresistent zijn, ter voorkoming van artefacten a.g.v beweging. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E7 |  | De saturatiemeter meet saturatie tussen 70 en 100%. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E8 |  | De saturatiemeter meet saturatie met een maximale afwijking van 3%. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E9 |  | Het meetbereik van de hartfrequentie bedraagt 25-245 slagen per minuut | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E10 |  | De saturatiemeter heeft een weergave die de kwaliteit van meting weergeeft. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E11 |  | De puls oximetrie technologie moet lage perfusie resistent zijn, zodat ook tijdens lage perfusie situaties de Spo2 en puls data gemeten kunnen worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E12 |  | De lengte van de netstroomkabel is minimaal 3 meter. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F. Interface
E.F1 |  | Sensoren zijn geschikt bij een lichaamsgewicht van 2.0 kg tot 150 kg van de patiënt waarbij de doelgroep bestaat neonaten - kinderen en incidenteel volwassenen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F2 |  | De sensoren en de saturatiemeter worden door dezelfde fabrikant/leverancier geleverd | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F3 |  | Er worden zonder meerprijs, indien besteld door ouders, 10 sensoren per maand per meter geleverd | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F4 |  | Sensoren zijn herbruikbaar voor minimaal 3 dagen bij normaal gebruik. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
E.G1 |  | De leverancier is binnen Nederland 24/7 bereikbaar voor storingen en problemen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G2 |  | Na aanvraag van een saturatiemeter door de arts wordt deze door leverancier binnen 24 uur geleverd op de aangegeven locatie. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G3 |  | De leverancier dient 24/7 binnen 4 uur, na melding van een storing, de storing hebben opgelost, evt. door levering van vervangende saturatiemeter. Dit m.u.v. de Waddeneilanden en de gemeente Tiengemeete waar in overleg andere afspraken over gemaakt worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G4 |  | De technicus van de leverancier die onderhoud en reparaties aan de saturatiemeter uitvoert is aantoonbaar gecertificeerd door de fabrikant | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.G5 |  | De technicus van de leverancier is de Nederlandse taal vaardig | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G6 |  | Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikant van de apparatuur | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.G7 |  | Na uitgevoerd onderhoud wordt de apparatuur voorzien van een “geldig tot” sticker, waaruit blijkt tot wanneer het onderhoud geldig is. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G8 |  | Bij het onderhoud vindt er een elektrische veiligheidsinspectie plaats. De SPO2 of elektrische metingen worden hierbij eerst separaat opgeslagen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G9 |  | De leverancier geeft, op aanvraag, ten alle tijden inzage in real time data . O.a.: aantal in gebruik zijnde meters, preventief onderhoud, correctief onderhoud en locatie geschiedenis. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G10 |  | Meldingen van onveilige situaties worden direct (dezelfde dag) door de leverancier aan het Erasmus MC gemeld | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G11 |  | M.b.t. de datum van het geplande onderhoud, wordt de patient, zijn ouders en/of verzorgers (middels brief of email) minimaal 2 weken van te voren in kennis gesteld | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G12 |  | De geleverde saturatiemeter is voorzien van een sticker met gegevens van leverancier: naam, adres, telefoonnummer, noodnummer. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G13 |  | Het all-in preventief en correctief onderhoud vindt plaats volgens de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst SSO van het Erasmus MC (zie bijlage 11) of op gelijkwaardige wijze | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G14 |  | De metingen kunnen separaat worden opgeslagen en worden ter analyse aan het Erasmus MC ter beschikking gesteld op aanvraag | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.H. Documentatie
E.H1 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands of het Engels wordt bijgeleverd (op papier of digitaal) . | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H2 |  | Een beknopte Nederlandstalige handleiding voor de gebruiker op B1 taalniveau wordt standaard bijgeleverd op papier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H3 |  | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands of Engels wordt bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H4 |  | Op/bij de saturatiemeter is een beknopte handleiding aanwezig, danwel via een helpscherm oproepbaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.I. Huishoudelijk onderhoud en hygiëne
E.I1 |  | De saturatiemeter is geschikt om huishoudelijk schoon te maken met een vochtige microvezeldoek. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.I2 |  | De saturatiemeter als geheel is druipwaterdicht, minimaal IPx1. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.I3 |  | Een lijst van producten waarmee de saturatiemeter gereinigd kan worden is bijgevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.J. Opleiding, scholing en informatievoorziening
E.J1 |  | De leverancier verzorgt zonder meerprijs scholing voor het medisch personeel van het Erasmus MC . Dit dient te gebeuren bij start van het contract of bij wijziging in de saturatiemeter. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.J2 |  | De leverancier verzorgt zonder meerprijs scholing aangaande het praktisch gebruik ten aanzien van aansluiten/ uitlezen etc. van de saturatiemeter voor ouders/verzorgers/patiënt nog in Erasmus MC of al thuissituatie. Dit gebeurt voor ingebruikname in de thuissituatie (mag bij aflevering) waarbij ouders na de scholing aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn voor gebruik van de meter. De zorgbehandelaar is verantwoordelijk voor de medische instructie rondom het gebruik van de meter en de uit te voeren interventies bij alarmering.. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.J3 |  | De leverancier verzorgt zonder meerprijs een technische training voor technici van het Erasmus MC | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.J4 |  | Op aanvraag van het Erasmus MC worden de onder I1-I2-I3 genoemde scholingen 3-jaarlijks herhaald. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.J5 |  | Instructiemateriaal wordt door de leverancier verstrekt zonder meerkosten voor het Erasmus MC | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.J6 |  | De scholing en het scholingsprogramma zijn vrij van alle rechten en mag door Erasmus MC vrij bewerkt en gebruikt worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K. Service
E.K1 |  | Aanmelden en afmelden gebeurt direct bij leverancier zowel via mail als website | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K2 |  | Zodra het gebruik van de saturatiemeter wordt gestopt door Erasmus MC zet de leverancier per datum van afmelding de facturatie stop | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K3 |  | Leverancier staat toe dat de saturatiemeter mee naar buitenland wordt genomen, gedurende vakanties of reizen in het buitenland | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K4 |  | Leverancier zorgt voor extra saturatiemeters en disposables gedurende vakanties of reizen in het buitenland. En doet dit tegen een gereduceerd tarief | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K5 |  | Medewerkers leverancier beheersen de Nederlandse taal, zowel telefonisch als bij thuisbezoek | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K6 |  | Disposables kunnen door de patiënt / ouders/ verzorgers op elke werkdag worden besteld en worden de binnen 2 werkdagen afgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K7 |  | Disposables kan de patiënt/ ouders /verzorgers digitaal of telefonisch bestellen bij de leverancier | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K8 |  | Bij het algemene meldpunt wordt de gebruiker te woord gestaan in de Nederlandse taal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.K9 |  | Na afmelden door Erasmus MC haalt de leverancier de saturatiemeter en toebehoren op in thuissituatie of Erasmus MC | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L. Hardware mechanisch, elektrisch en elektronisch
E.L1 |  | Printed-circuit-boards zijn niet bepalend voor de mechanische sterkte of constructie van de saturatiemeter | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L2 |  | Kabelbevestigingen van netaansluitingen en verdere externe verbindingen zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L3 |  | De ligging van kabelbomen en andere manieren van signaalvoering, zoals vlakke kabels, coaxverbindingen, zijn gescheiden van netkabels en, indien aanwezig, andere hoge spanningen. Tevens zijn deze vrij geplaatst van energiedissiperende delen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L4 |  | Netspanningsbedrading is in de genormaliseerde kleurcode toegepast. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L5 |  | De afwerking, intern en extern, is zodanig dat scherpe hoeken, scherpe uitstekende delen en bramen worden vermeden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L6 |  | Bedrading is zodanig bevestigd dat ze niet door beklemming beschadigd kan worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L7 |  | Externe aansluitingen, bijvoorbeeld ten behoeve van alarmeringen en externe communicatie, zijn gemarkeerd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.M. Innovatie
E.M1 |  | Ingeval van implementatie rondom telemonitoring gaat U akkoord met de aansluitvoorwaarden van I&T Erasmus MC (zie bijlage 12), indien u hiervan wenst af te wijken is een schriftelijke onderbouwing noodzakelijk. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.N. Facturering
E.N1 |  | Erasmus MC maakt gebruikt van automatische verwerking in het ERP systeem. De leverancier dient voor iedere Erasmus MC inkooporder een elektronische factuur (in XML format) te uploaden naar onze partner Invoice(zie http://www.invoicesharing.com/) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.N2 |  | Per inkooporder wordt 1 factuur opgemaakt voor in gebruik zijnde meters. Reeds afgemelde meters die nog niet zijn opgehaald worden niet gefactureerd na datum van afmelden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.N3 |  | De factuur per in gebruik zijnde meter bevat minimaal de volgende gegevens - Adres ( Erasmus MC -Postbus 21455 - 3001 AL Rotterdam- afdeling crediteuren) - Erasmus MC inkoop ordernummer per bestelling. Ingeval van een extra meter komt er een 2e orderregel op de factuur per kind. - aantal afgenomen dagen per orderregel - omschrijving dienstverlening per orderregel - nettoprijs: per orderregel moet in 1 kolom de nettoprijs( excl. BTW) worden weergegeven - Totaalbedrag per orderregel : per orderregel moet in één kolom het netto totaalbedrag van de orderregel excl. btw worden weergegeven. - Factuurbedrag excl. btw : totaal excl. btw. Te berekenen door alle totaalbedrag per orderregel op te tellen. - Btw : Totaal btw. Te berekenen door het geldende btw-tarief te vermenigvuldigen met het factuurbedrag excl. BTW | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O. Levertermijn
E.O1 |  | Bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot levering van saturatiemeters en/of disposables wordt de afdeling operationele inkoop van de opdrachtgever binnen 2 werkdagen hiervan schriftelijk in kennis gesteld zodat in gezamenlijkheid maatregelen getroffen kunnen worden. Tevens wordt wekelijks de stand van zaken rondom de stagnatie aan de opdrachtgever gerapporteerd via orders@erasmusmc.nl totdat de reguliere dienstverlening is hersteld. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P. Communicatie
E.P1 |  | De leverancier wijst een vaste accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P2 |  | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P3 |  | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P4 |  | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Pve PvW (hidden)
PVE saturatiemeters |  | Te behalen punten | Mirjam | Petra | Trudy | Leo | Hans | Ayoub | Karin | opmerkingen vanuit PG
concept 03 d.d. 27-10-20
KO= knockout harde eis // ZB = zeer belangrijke wens // B= belangrijke wens van uit MUCM
GROEN vakje = is ook relevant voor Erasmus MC
ROOD vakje = niet relevant voor Erasmus MC , verwijderen
ORANJE vakje = nader te bepalen
Z/B | is dit voor Erasmus MC een KO? Hoe gaan we om met (zwaarwegende) wensen
NIEUWE EISEN GRAAG ONDERAAN TOEVOEGEN
A. Wettelijke eisen monitor en toebehoren
A1 | Voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) | KO
A2 | Voldoet aan de Europese richtlijn 93/42CEE, met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | KO
A3 | Voldoet aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu | KO
A4 | Voldoet aan alle relevante overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving | KO
B. Mobiliteit en uitvoering van de monitor
B1 | Het toestel is mobiel/draagbaar en is voorzien van een draagtas bij levering | KO
B2 | Het maximale gewicht van het toestel is 1500 gram | Z
B3 | De maximale maten van het toestel zijn 25 cm lengte x 20 cm breedte x 10 cm hoogte | B | [7 empty] | in hoeverre wil de PG de maximale maatvoering aangeven als wens
B4 | Het toestel wordt gevoed met een netspanning van 100-240 volt en een frequentie van 45-65 hertz | KO
B5 | Het toestel heeft een interne accu met een werktijd van minimaal 6 uur | KO | [7 empty] | is 6 uur niet erg lang, weet niet wat de Masimo kan
C. Bediening, display en user interface monitor
C1 | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal | KO
C2 | Het display heeft een 'nachtstand' | B
C3 | Het toestel wordt op een eenvoudige, intuïtieve en eenduidige manier bediend | Z
C4 | Het bedieningspaneel is overzichtelijk en heeft herkenbare, universele iconen. | Z
C5 | Het display is overzichtelijk, heeft herkenbare universele iconen en duidelijke leesbare letters en cijfers | Z
C6 | Het display is in kleur | B |  | ??
C7 | Het display dient minimaal de volgende parameters weer te geven; saturatie en hartfrequentie | KO
C8 | Het display dient verdere weer te geven: aansluiting op netspanning, batterijstatus, alarmstatus, perfusie-index/signaal IQ , (dus een waarden waarmee de betrouwbaarheid van de gemeten parameters wordt weergegeven). Scoring op dit punt gebeurt door onderling vergelijk tussen inschrijvers. | Z
D. Monitor
D1 | De puls oximetrie technologie moet bewegingsresistent zijn, ter voorkoming van artefacten a.g.v beweging. Scoring op dit punt gebeurt door onderling vergelijk tussen inschrijvers. | Z
D2 | De monitor meet saturatie tussen 50 en 100% | Z | [7 empty] | KO 1x genoemd
D3 | De monitor met saturatie met een nauwkeurigheid van 3% | Z | [7 empty] | KO 2x genoemd
D4 | Meetbereik hartfrequentie 25-300 slagen per minuut | Z
D5 | Monitor heeft een weergave die de kwaliteit van meting weergeeft | Z
D6 | Aansluiting voor centrale monitoring/verpleegkundig oproepsysteem | KO
D7 | Netstroomkabel minimaal 3 meter | B
D8 | Patientenkabel minimaal 3 meter | B
D9 | Alarmgrenzen (min en max) voor hartfrequentie en saturatie moeten ingesteld kunnen worden | KO
D10 | Gevoeligheid van alarm moet kunnen worden ingesteld (satsec, vertraging) | B
D11 | Alarmgrenzen moeten vastgezet kunnen worden, zodat deze niet zo maar door gebruiker kan worden aangepast | KO
D12 | Monitor moet een akoestisch signaal geven bij alarmen | KO
D13 | Laatste alarm moet terug te lezen zijn op display | B
D14 | Alarmeringen moeten worden opgeslagen in een geheugen dat later met een laptop door een erasmus MC medewerker uit te lezen is | B
D15 | De puls oximetrie technologie moet lage perfusie resistent zijn, zodat tijdens lage perfusie situatie’s de Spo2 en puls data betrouwbaar gemeten kunnen worden. Dit wordt geverifieerd in de praktijktest. | Z
E. Interface
E1 | Sensoren zijn herbruikbaar voor minmaal 3 dagen bij normaal gebruik | B
E2 | Sensoren geschikt voor leeftijd van 1 dag t/m 18 jaar | KO
E3 | Sensoren geschikt van 2.0-150 kg | KO
E4 | Levering van sensoren en monitor door dezelfde fabrikant/leverancier | Z
E5 | Er worden standaard kosteloos minimaal 10 sensoren per maand per monitor geleverd | KO
E6 | Inschrijver levert kosteloos meer dan 10 sensoren per maand per monitor, tot max 30 sensoren per maand per monitor | B
F. Technisch onderhoud, service en reparatie
F1 | Leverancier is 24/7 bereikbaar voor storingen en problemen | KO
F2 | Leverancier dient 24/7 binnen 4 uur, na melding van een storing, de storing hebben opgelost, evt door levering van vervangende monitor | KO
F3 | De technicus van de firma die onderhoud en reparaties aan het toestel uitvoert dient door de fabrikant gecertificeerd te zijn | B
F4 | De technicus van de firma is de Nederlandse taal vaardig | KO
F5 | Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikant. | KO
F6 | Na uitgevoerd onderhoud wordt de apparatuur voorzien van een “geldig tot” sticker, waaruit blijkt tot wanneer het onderhoud geldig is. | KO
F7 | Bij het onderhoud vindt er een elektrische veiligheidsinspectie plaats. | KO
F8 | Rapportages zijn inzichtelijk via een webportal | B
F9 | De firma geeft, op aanvraag, ten alle tijden inzage in historische data. Oa: periodiek onderhoud, correctief onderhoud en locatie geschiedenis. | KO
F10 | De firma geeft, op aanvraag, ten alle tijden inzage in historische data. Oa: periodiek onderhoud, correctief onderhoud en locatie geschiedenis via digitale webportal (dashboard) beschikbaar | Z
F11 | Meldingen van onveilige situaties worden direct (dezelfde dag) door de firma aan het Erasmus MC gemeld | Z | [7 empty] | opnemen in contract FSN melding !!! | Ayoub/ Karin
F12 | Mbt de datum van het geplande onderhoud, wordt de patient (middels brief of email) minimaal 1 maand van te voren in kennis gesteld | B
F13 | Indien het geplande onderhoud niet kan plaatsvinden als gevolg van (mis) communicatie met ouders / verzorgers meldt de firma dit per direct aan het Erasmus MC, met opgave van reden | B
F14 | Indien het geplande onderhoud niet kan plaatsvinden, om welke reden dan ook, plant de firma een nieuwe afspraak met de patient | B
F15 | Bij het algemene meldpunt wordt de gebruiker te woord gestaan in de Nederlandse taal. | KO
F16 | Geleverde apparatuur is voorzien van een sticker met gegevens van leverancier: naam, adres, telefoonnummer, noodnummer. | KO
G. Documentatie
G1 | Een volledige technische manual in het Nederlands of het Engels wordt bijgeleverd (op papier of digitaal) | KO
G2 | Een beknopte Nederlandstalige handleiding voor de gebruiker wordt bijgeleverd. | KO
G3 | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands en Engels wordt bijgeleverd. | KO
G4 | Op monitor is een beknopt handleiding aanwezig | Z
H. Huishoudelijk onderhoud en hygiëne
H1 | Het apparaat is geschikt om huishoudelijk schoon te maken (vochtige doek). | Z
H2 | Het apparaat als geheel is druipwaterdicht, minimaal IP21. | Z
H3 | Het display is waterdicht, minimaal IP44. | Z
H4 | Een lijst van producten waarmee het apparaat gereinigd kan worden is bijgevoegd. | Z
I. Opleiding, scholing en informatievoorziening
I1 | De leverancier verzorgt kosteloos scholing voor het medisch personeel van het Erasmus MC . Dit dient te gebeuren voor ingebruikname. | KO
I2 | De leverancier verzorgt kosteloos scholing voor ouders/verzorgers/patient in Erasmus MC of thuissituatie. Dit gebeurt voor ingebruikname (mag bij aflevering). | KO
I3 | De leverancier verzorgd kosteloos een technische training voor technici van het Erasmus MC | KO
I4 | Op aanvraag van het Erasmus MC worden deze scholingen 3-jaarlijks herhaald. | KO
I5 | De leverancier zorgt kosteloos voor een digitaal scholingsprogramma (E-learning) voor gebruikers, dit scholingsprogramma staat beschreven in de Nederlandse taal. | B
I6 | Instructiemateriaal wordt door de leverancier verstrekt zonder meerkosten voor het Erasmus MC | KO
I7 | De scholing en het scholingsprogramma zijn vrij van alle rechten en mag door Erasmus MC vrij bewerkt en gebruikt worden. | KO
J. Service
J1 | Monitoren op consignatie (min 3 stuks) of levering monitor binnen 24 uur (ongeacht weekend/feestdagen ed) in het Erasmus MC | Z
J2 | Aanmelden en afmelden direct bij leverancier zowel via mail/website als telefonisch | Z
J3 | Aan-en afmelden via digitale webportal van leverancier | Z
J4 | Na afmelden door Erasmus MC haalt de leverancier de monitor en bijbehoren op in thuissituatie of Erasmus MC | Z
| na afmelden stopt per direct de facturatie ( herformuleren) | KO
J5 | Bij afmelden maakt de levarancier een afspraak met ouders/verzorgers/patient om spullen op te halen, dit binnen een termijn van 1 maand | Z
J6 | Leverancier staat toe dat apparatuur mee naar buitenland wordt genomen, gedurende vakanties of reizen in het buitenland | KO
J7 | Leverancier zorgt voor adequate service door andere partner of extra appartuur gedurende vakanties of reizen in het buitenland. En doet dit tegen een gereduceerd tarief | Z
J8 | Medewerkers leverancier beheersen de Nederlandse taal, zowel telefonisch als bij thuisbezoek | KO
J9 laten vervallen?! | Leverancier zorgt dat de apparatuur afdoende verzekerd | Z
J10 | Disposables kunnen door de patient of het Erasmus MC op elke werkdag worden besteld | Z
J11 | Disposables kan de patient of het centrum digitaal of telefonisch bestellen bij de leverancier | Z
J13 | Disposables kan de patient of het centrum via webportal bestellen bij de leverancier | Z
K. Hardware mechanisch, elektrisch en elektronisch
K1 | De afwerking, intern en extern, is zodanig dat scherpe hoeken, scherpe uitstekende delen en bramen worden vermeden. | Z
K2 | Bedrading is zodanig bevestigd dat ze niet door beklemming beschadigd kan worden. | Z
K3 | Printed-circuit-boards zijn niet bepalend voor de mechanische sterkte of constructie van het apparaat. | KO
K4 | Externe aansluitingen, bijvoorbeeld ten behoeve van alarmeringen en externe communicatie, zijn gemarkeerd. | Z
K5 | Optredende condensvorming beïnvloedt de goede werking van het apparaat niet. | Z
K6 | Indien hoge spanningen (≥ 230 V) voorkomen in het apparaat, is dit duidelijk zichtbaar op en/of in het apparaat is aangegeven. | KO
K7 | Kabelbevestigingen van netaansluitingen en verdere externe verbindingen zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting. | Z
K8 | De ligging van kabelbomen en andere manieren van signaalvoering, zoals vlakke kabels, coaxverbindingen, zijn gescheiden van netkabels en, indien aanwezig, andere hoge spanningen. Tevens zijn deze vrij geplaatst van energiedissiperende delen. | KO
K9 | Netspanningsbedrading is in de genormaliseerde kleurcode toegepast. | KO
Totaal
Nieuwe items
Innovatie | Binnen de looptijd van het contract wordt telemonitoring waarbij koppeling met de zorgsuite (HiX) van het Erasmus MC mogelijk is gerealiseerd | Z
Innovatie | Binnen de looptijd van het contract is het aflezen van parameters mogelijk via blue tooth op tel /horloge ouders | Z
Innovatie | Binnen de looptijd van het contract is e verbinding tussen het pooltje en de meter mogelijk via blue tooth | Z
|  | Z | [7 empty] | Apparatuur is per afdeling zichtbaar in dashboard
K. Hardware mechanisch, elektrisch en elektronisch | op de dispay is een indicatie van de accu duur te zien | KO
Innovatie | Leverancier houdt ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen / innovaties | Z
Facturering
| De digitale factuur is voorzien van het inkoopordernummer van het Erasmus MC. | KO
| Per inkooporder wordt 1 factuur opgemaakt. | KO
Algemeen
| U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad en de bijlagen. | KO
| Erasmus MC stuurt een concept raamovereenkomst (bijlage 2) mee met de Offerteleidraad. U kunt daar uw op- en aanmerkingen op maken en terugkoppelen in de Nota van Inlichtingen. Erasmus MC zal aan de hand daarvan een definitieve raamovereenkomst opstellen, welke voorafgaand aan de inschrijvingsdatum wordt meegestuurd. U gaat bij Inschrijving akkoord met de raamovereenkomst. | KO
| De bepalingen van de raamovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 2 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze raamovereenkomst niet voorzien, zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van het UMC, versie 1 september 2016 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 3 bijgevoegd. U accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | KO
Levertermijn
| De saturatiemeters zijn minimaal XX maanden leverbaar vanaf introductie, waarbij een langere levenscyclus voorkeur heeft. | KO
| Minimaal 3 maanden voor beëindiging van de levenscyclus van een product zal in samenwerking met het Erasmus MC besloten worden welke producten als opvolger dienen te worden aangeboden. | KO
| Bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot levering van producten wordt de afdeling operationele inkoop van de opdrachtgever binnen 2 werkdagen hiervan schriftelijk in kennis gesteld zodat in gezamenlijkheid maatregelen getroffen kunnen worden. Tevens wordt wekelijks de stand van van zaken rondom de stagnatie aan de opdrachtgever gerapporteerd via orders@erasmusmc.nl totdat de reguliere dienstverlening is hersteld. | KO
Communicatie
| De leverancier wijst een vaste accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO
| 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO
| Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO
| De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO
Note on B22: K. Bakker - Riemens: max 7 uur - dud 6 uur is goede KO

## nvt (hidden)
|  | Score leverancier ja/nee | Toelichting verplicht indien * | Te behalen punten | Score AZM | Procentuele weging deelhoofdstuk
PVE thuismonitoren CASK
Wettelijke eisen monitor en toebehoren
1 | Voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety). |  |  | KO
2 | Voldoet aan de Europese richtlijn 93/42CEE, met vermelding van risicoklasse en nummer notified body. Klopt richtlijnnummer? |  |  | KO
3 | Voldoet aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu. |  |  | KO
4 | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving . |  |  | KO
Mobiliteit en uitvoering van de monitor 10%
1 | Het toestel heeft een interne accu met een werktijd van minimaal 6 uur. |  |  | KO
2 | Het maximale gewicht van het toestel is 1200 gram. |  |  | KO
4 | Het toestel geeft (tijdens accugebruik) aan wat de resterende tijd op accu is. |  |  | 40
5 | Het toestel wordt gevoed met een netspanning van 100-240 volt en een frequentie van 45-65 hertz. |  |  | 40
7 | De maximale maten van het toestel zijn 22 x 16 x 8 cm. |  |  | 40
| Subtotaal |  |  | 220 |  | 10%
Bediening, display en user interface 10%
1 | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal |  |  | KO
2 | Het display heeft een 'nachtstand' |  | * | KO
3 | De alarm instellingen van het toestel moeten te vergrendelen zijn. |  |  | KO
4 | Het toestel wordt op een eenvoudige, intuïtieve en eenduidige manier bediend. |  |  | 40
5 | Het bedieningspaneel is overzichtelijk en heeft herkenbare, universele iconen. |  |  | 20
6 | Het display is overzichtelijk, heeft herkenbare universele iconen en duidelijke leesbare letters en cijfers. |  |  | 20
7 | Het display is in kleur |  | * | 20
10 | Het display dient minimaal de volgende parameters weer te geven; saturatie en hartfrequentie |  |  | 20
11 | Het dispaly dient verdere weer te geven: aansluiting op netspanning, batterijstatus, alarmstatus, perfusie-index/signaal IQ
( dus een waarden waarmee de betrouwbaarheid van de gemeten parameters wordt weergegeven)
| Subtotaal |  |  | 260 |  | 10%
Monitor en Interface 10%
1 | Meetbereik saturatie 1-100%
2 | Meetbereik hartfrequentie 25-240 slagen per minuut
3 | Meetbereik perfusie index 0.02-20%
4 | Meetbereik responstijd vetraging < 1 sec
5 | Bedrijfstemperatuur 4-40gr C
6 | Vochtigheid tijdens gebruik/opslag 5-95%, niet-condenserend
7 | Masimo SET-technologie
8 | Netstroomkabels, sensoren en evt andere accessoires passend bij monitor
9 | Aaansluiting voor centrale monitoring/verpleegkundig oproepsysteem
10 | Netstroomkabel minimaal 2 meter
11 | Netstroomkabel met geaarde stekker
12 | Patientenkabel 1-3 meter
13 | Patentenkabel geschikt voor losse plaksensoren
14 | Sensoren herbruikbaar
15 | Sensoren geschikt voor leeftijd van 1 dag t/m 18 jaar
Sensoren geschikt van 2.5-100 kg
Levering van sensoren en monitor door dezelfde fabrikant/leverancier
| Subtotaal |  |  | 400 |  | 10%
Technisch onderhoud, service en reparatie 20%
1 | De gegarandeerde technische levensduur bedraagt minimaal 8 jaar. |  |  | KO
2 | De firma biedt een 4 uurs servicecontract voor de monitor, Hierbij dient de firma, na melding van de storing, binnen 4 uur deze storing te hebben opgelost. (evt vervangend apparaat leveren) |  | * | KO
3 | Leverancier is 24/7 bereikbaar voor storingen en problemen
4 | De technicus van de firma die onderhoud en reparaties aan het toestel uitvoert dient gecertificeerd te zijn. |  | * | KO
5 | De technicus van de firma is de Nederlandse taal vaardig. |  |  | KO
6 | Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikant. |  |  | KO
7 | Na uitgevoerd onderhoud wordt de apparatuur voorzien van een “geldig tot” sticker. Waaruit blijkt tot wanneer het onderhoud geldig is. |  |  | KO
8 | Bij het onderhoud vindt er een elektrische veiligheidsinspectie plaats. |  |  | KO
9 | De firma levert maandelijks ??? per kwartaal? een rapportage aan over het periodiek onderhoud van de voorgaande periode. Deze rapportage dient minimaal te bevatten: Het uitgevoerde onderhoud, het te laat uitgevoerde onderhoud met reden en hoeveel te laat, het niet uitgevoerde onderhoud. |  |  | KO
10 | De firma geeft, op aanvraag, ten alle tijden inzage in historische data. Oa: periodiek onderhoud, correctief onderhoud en locatie geschiedenis. |  | * | KO
11 | De leverancier en/of fabrikant geeft op de apparatuur een garantie van minimaal 24 maanden. |  |  | 20
12 | Apparatuur (hardware, software en accesoires) wordt tot 10 jaar na de laatste levering volledig ondersteund. |  |  | 40
15 | De preventieve onderhoudsfrequentie is ≤ 1 x per 4 jaar. |  |  | 40
16 | Het is mogelijk om min. 8 jaar na het aankoopjaar van de medische apparatuur deze in het contract (support en/of service) onder te brengen. |  |  | 40
18 | Meldingen van onveilige situaties worden direct (dezelfde dag) door de firma aan het CASK gemeld. |  |  | 40
19 | Mbt de datum van het geplande onderhoud, wordt de patient (middels brief of email) minimaal 3 maanden van te voren in kennis gesteld. |  |  | 40
20 | Indien het geplande onderhoud niet kan plaatsvinden meldt de firma dit per direct aan het CASK, met opgave van reden. |  |  | 40
21 | Indien het geplande onderhoud niet kan plaatsvinden, om welke reden dan ook, plant de firma een nieuwe afspraak met de patient. |  |  | 40
22 | Bij het algemene meldpunt wordt de gebruiker te woord gestaan in de Nederlandse taal. |  |  | 40
23 | De planning van het periodiek onderhoud vindt plaats in het bedrijfsregistratiesysteem van het AZM (Maximo). ?? |  |  | 40
24 | De firma registreert het onderhoud, storingen en reparaties van de apparatuur in het bedrijfsregistratiesysteem van het AZM. ?? |  |  | 40
25 | De onderhoudchecklisten worden verwerkt in het bedrijfsregistratiesysteem van het AZM. ?? |  |  | 40
26 | De servicemanual waaruit blijkt wat de periodieke onderhoudwerkzaamheden inhouden wordt voor ieder type apparaat digitaal aangeleverd. ?? |  |  | 40
27 | Blanco checklisten mbt het periodiek onderhoud worden voor ieder type apparaat aangereikt, aan het CTB. ?? |  |  | 40
28 | In de laatste kalendermaand van ieder jaar verzorgt de firma een rapportage of geeft inzage voor de planning van het periodiek onderhoud van het daarop volgende jaar. ?? |  |  | 40
29 | Bij het preventieve onderhoud vindt er een algehele visuele inspectie plaats van de gehele opbouw van de medische apparatuur |  | * | 40
30 | Geleverde apparatuur is voorzien van een sticker met gegevens van leverancier: naam, adres, telefoonnummer, noodnummer.
| Subtotaal |  |  | 700 |  | 20%
Documentatie, papier en digitaal 5%
1 | Een volledige technische manual in het Nederlands of het Engels wordt bijgeleverd. |  |  | KO
2 | Een beknopte Nederlandstalige handleiding wordt bijgeleverd. |  |  | KO
3 | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands wordt bijgeleverd. |  |  | 40
4 | Een uitgebreide gebruikers manual in het Engels wordt bijgeleverd. |  |  | 20
5 | De onderhoudsvoorschriften en de checklist voor periodiek onderhoud wordt bijgeleverd. |  |  | 40
6 | Een uitgebreide digitale gebruikers manual in het Nederlands wordt bijgeleverd. |  |  | 40
7 | Een uitgebreide digitale gebruikers manual in het Engels wordt bijgeleverd. |  |  | 20
8 | Een volledige digitale technische manual in het Nederlands of het Engels wordt bijgeleverd. |  |  | 20
9 | Een beknopte digitale Nederlandstalige handleiding wordt bijgeleverd. |  |  | 40
10 | De digitale onderhoudsvoorschriften en de checklist voor periodiek onderhoud wordt bijgeleverd. |  |  | 20
| Subtotaal |  |  | 240 |  | 5%
Huishoudelijk onderhoud en hygiëne 5%
1 | Het apparaat is geschikt om huishoudelijk schoon te maken (vochtige doek). |  |  | KO
2 | Het apparaat als geheel is druipwaterdicht, minimaal IP21. |  |  | 40
3 | Het display is waterdicht, minimaal IP44. |  |  | 40
4 | Een lijst van producten waarmee het apparaat gereinigd kan worden is bijgevoegd. |  |  | 20
5 | Het apparaat is glad afgewerkt en bevat zo weinig mogelijk uitstekende delen. |  |  | 40
6 | Het apparaat kan worden gereinigd volgens de voorschriften van het AZM (zie document in tabblad reiniging). |  |  | 40
| Subtotaal |  |  | 180 |  | 5%
Opleiding, scholing en informatievoorziening 5%
1 | De leverancier verzorgt een scholing voor het medisch personeel van het centrum. Dit dient te gebeuren voor ingebruikname. |  |  | KO
De leverancier verzorgt scholing voor ouders/verzorgers/patient in centrum of thuissituatie. Dit gebreurt voor ingebruikname ( mag bij aflevering).
2 | De leverancier verzorgt zonder méérkosten een certificering. Dit dient te gebeuren voor ingebruikname. |  |  | KO
3 | De leverancier verzorgd een technische training voor technici. |  |  | KO
4 | Op aanvraag van het azM wordt deze scholing 3-jaarlijks herhaald. |  |  | 20
5 | De leverancier zorgt voor een (digitaal) scholingsprogramma (E-learning) voor gebruikers |  |  | 40
6 | Dit scholingsprogramma staat beschreven in de Nederlandse taal. |  |  | 20
7 | Instructiemateriaal wordt door de leverancier verstrekt zonder meerkosten voor het azM. |  |  | 20
8 | De scholing en het scholingsprogramma zijn vrij van alle rechten en mag door azM vrij bewerkt en gebruikt worden. |  |  | 20
9 | Op monitor is beknopt handleiding aanwezig
| Subtotaal |  |  | 120 |  | 5%
Monitoren op consignatie of levereing binnen 24 uur (ongeacht weekend/feestdagen ed) in centrum
Aanmelden en afmelden direct bij leverancier zowel via mail/website, als telefonisch
Aanmelden en afmelden gebeurt door centrum
Na afmelden door centrum haalt de leverancier de monitor en bijbehoren op in thuissituatie, indien noodzakelijk
Bij afmelden maakt de levarancier een afspraak met ouders om spullen op te halen, dit binnen een termijn van 2 maanden
Leverancier staat toe dat apparatuur mee naar buitenland wordt genomen
Leverancier zorgt voor adequate service door ander partner of extra appartuur indien apparatuur naar buitenland gaat. En doet dit kosteloos.
Systeemopbouw
Hardware mechanisch, elektrisch en elektronisch 15%
2 | De afwerking, intern en extern, is zodanig dat scherpe hoeken, scherpe uitstekende delen en bramen worden vermeden. |  |  | 40
3 | Bedrading is zodanig bevestigd dat ze niet door beklemming beschadigd kan worden. |  |  | 40
5 | Printed-circuit-boards zijn niet bepalend voor de mechanische sterkte of constructie van het apparaat. ?? |  |  | 40
6 | Externe aansluitingen, bijvoorbeeld ten behoeve van alarmeringen, en externe communicatie zijn gemarkeerd. |  |  | 40
7 | Optredende condensvorming, beïnvloedt de goede werking van het apparaat niet. ?? Volgens beschrijving huidige monitor kan dit niet |  |  | 40
8 | Indien hoge spanningen (≥ 230 V) voorkomen in het apparaat, is dit duidelijk zichtbaar op en/of in het apparaat is aangegeven. |  |  | 40
9 | Kabelbevestigingen van netaansluitingen en verdere externe verbindingen zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting. |  |  | 40
10 | De ligging van kabelbomen en andere manieren van signaalvoering, zoals vlakke kabels, coaxverbindingen, zijn gescheiden van netkabels en, indien aanwezig, andere hoge spanningen. Tevens zijn deze vrij geplaatst van energiedissiperende delen. |  |  | 40
11 | Netspanningsbedrading is in de genormaliseerde kleurcode toegepast. |  |  | 40
12 | De apparatuur is systematisch en modulair opgebouwd. Zodat het verwisselen van defecte onderdelen/modules tot de reparatie-mogelijkheden behoort.?? |  |  | 40
13 | De diverse onderdelen zijn, dan wel modulen, goed bereikbaar voor servicedoeleinden. ?? |  |  | 40
14 | Er is gebruik gemaakt van de laatste stand der technologie. |  |  | 40
| Subtotaal |  |  | 540 |  | 15%
Software 15%
9 | Gebruikersvriendelijk programma en overzichtelijke weergave. |  |  | 40
| Subtotaal |  |  | 320 |  | 15%
| Totaal score |  |  | 3140 | 0 | 100%