## PvE contrastinjectoren CT
PvE: Contrastinjectoren
Vraagstelling
1 | Flow (gemeten met patientline aangesloten op een PICC-lijn van Cook, type UPICS-5.0-CT-OTW-ST-1111) is ten minste 6 ml/s
2 | Het kleinste volume dat geïnjecteerd kan worden (i.v.m. gebruik bij kinderen) is maximaal 5 ml.
3 | Systeem beschikt over luchtdetectie en voorkomt injectie van lucht
4 | Contrastmiddel in de injector wordt verwarmd/ op temperatuur gehouden
5 | Een scanprotocol op een Siemens CT scanner met Care Contrast licence (Somaris 7 en Somaris 10) kan geautomatiseerd het injectie protocol doorzetten naar de injector
6 | Dual flow is mogelijk
7 | Plafondophanging is onderdeel van de aanbieding. Indien een stoelconstructie noodzakelijk is, dienen gegevens hierover te worden meegestuurd bij uw aanbieding.
8 | De armvan de plafondophanging is minimaal 140 cm lang (injector moet aan beide zijden van de scanner te positioneren zijn)
9 | Een injectieprotocol kan uit minstens 10 fases bestaan (exclusief pauzes)
10 | In een injectieprotocol kan een pauze van minimaal 14 minuten worden ingebouwd.
11 | Apparatuur is te reinigen met alcohol 70% en chlooroplossing 250 - 1000 ppm
12 | Systeem is beschikbaar voor een proefplaatsing op 16 november 2021
13 | Bij bereiken van een pressure limit wordt het systeem niet direct uitgeschakeld, maar wordt de druk afgebouwd.
14 | Bediening zowel op de injector als in de bedieningsruimte
15 | De patiëntlijn bevat een of meer filters/ kleppen.
16 | Leverancier garandeert de patiëntveiligheid bij correct gebruik van systeem incl disposables.
Service en garantie
17 | Training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding.
18 | De ziekenhuistechnici van het Erasmus MC krijgen na het volgen van de servicetraining dezelfde rechten, en kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten, als de service engineer van de fabrikant van het systeem. Software en/of hardware hiervoor wordt na beeïndiging van de training verstrekt
19 | Garantieperiode is ten minste twaalf maanden en gaat in na klinische ingebruikname van het systeem
20 | Leverancier garandeert dat de apparatuur gedurende tien jaar functioneert conform de functionele en technische specificaties (zie koopovereenkomst artikel 8.1)
21 | Bij een storing kan een servicetechnicus binnen 4 uur in Erasmus MC aanwezig zijn.
22 | Onderdelen voor 17:00 uur besteld zijn de volgende ochtend in het Erasmus MC
Overig
23 | Scholing van gebruikers naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen
24 | Volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN 1010:2015+A1:2020 Groep 2
25 | Volledige systeem heeft de vereiste CE-markering en voldoet aan de bijbehorende geharmoniseerde normen.
26 | De leverancier toont aan bij inschrijving door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen dat zij voldoen aan de MDR, d.w.z. VERORDENING (EU) 2017/ 745. De certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld.
Logistiek
27 | De leverancier garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness)
28 | De leverancier beschikt over een calamiteitenplan dat ervoor zorgt dat in geval van overmacht de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat. (calamiteitenplan toevoegen als separate bijlage)
29 | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over eventuele leveringsproblemen en biedt indien nodig tijdig een volwaardig alternatief aan.
30 | In geval van gunning van de onderhavige opdracht aan de leverancier zal de leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever te allen tijde tijdig informeren omtrent voornemens van de leverancier om over te gaan tot het op de markt brengen van nieuwe(re) en/of andere versies van de overeengekomen zaken.
31 | Alle diensten die door de leverancier worden verricht worden door deskundige personen die voor het verrichten van die dienst(en) bekwaam en geschikt zijn.
32 | Op de verpakking van de producten is een streepjescode aangebracht volgens het GS1 (globel Trade item Number).
33 | De streepjescode voldoet aan de EAN128 conventie binnen de CAN-ANSI-standaard.
34 | De Opdrachtgever eist van de leverancier, dat de leverancier de GTIN's zelf laat controleren op scanbaarheid bij GS1.

## PvW contrastinjectoren CT
PvW: Contrastinjectoren
[6 empty] | Antwoord leverancier | Punten: | Score= Punten * gewicht
| Vraagstelling | onvoldoende=0 | voldoende=1 | goed=2 | gewicht | (ook toelichten s.v.p.)
1 | Wat is het volume van de patiëntlijn? | >10 ml | ≥ 8 - ≤ 10 ml | < 8 ml | 10 |  |  | 0
2 | Wat is de lengte van de patiëntlijn? | < 2.0m | ≥ 2.0 - ≤ 2.2m | > 2.2m | 8 |  |  | 0
3 | Hoe snel kan de dagset gewisseld worden? (in seconden) | >120 s | 60-120 s | <60 s | 3 |  |  | 0
4 | Is het mogelijk om een dagset tijdelijk uit het systeem te halen (om een andere dagset met een ander contrastmiddeel te kunnen plaatsen) en hem vervolgens opnieuw in het systeem te plaatsen? | nee |  | ja | 3 |  |  | 0
5 | Hoe snel kan de patiëntlijn gewisseld en ontlucht worden? | >10 s | 5-10 s | <5 s | 3 |  |  | 0
6 | Hoeveel weegt de verpakking van de disposables die gebruikt wordt bij het scannen van 30 patiënten met 1 injector over een periode van 24uur? | > 2,5 Kg | ≤ 2,5 Kg - ≥ 1,5 Kg | < 1,5 Kg | 1 |  |  | 0
7 | Wat is het kleinste volume dat geinjecteerd kan worden (i.v.m. gebruik bij kinderen) | > 5 ml | 3-5 ml | < 3 ml | 10 |  |  | 0
8 | Hoe lang mag de dagset gebruikt worden? | <12 uur | ≥ 12 - < 24 uur | ≥ 24 uur | 5 |  |  | 0
9 | Geeft het systeem een waarschuwing als de dagset vervangen moet worden? | nee | ja | ja, resterende gebruiksduur ook tussentijds af te lezen | 5 |  |  | 0
10 | Zijn er overige kosten verbonden aan de koppeling met de Siemens CT (Somaris 7 en Somaris 10) (indien ja, bedrag vermelden) | ja |  | nee | 5 |  |  | 0
11 | Is een e-learning beschikbaar? | nee |  | ja | 7 |  |  | 0
12 | Stelt de leverancier kosteloos een reserveinjector beschikbaar bij storing | Nee | Ja | Ja, wordt in Erasmus MC gestationeerd | 5 |  |  | 0
13 | Wat is de minimale flowrate | >0,4ml/s | >0,2 ml/s - 0,4 ml/s | ≤ 0,2 ml/s | 10 |  |  | 0
14 | Wat is de maximale flowfrate? | < 6 ml/s | 6-8 ml/s | >8 ml/s | 10 |  |  | 0
15 | De injector is mobiel te gebruiken (bijvoorbeeld bij gebruik met een mobiele CT-scanner) | nee |  | ja | 3 |  |  | 0
16 | Kan de injector ook toegediend contrast weergeven en registreren in gram jodium en gram jodium/seconde | nee | alleen weergeven bij injectie | weergeven en registreren in HIX/Pacs | 3 |  |  | 0
17 | Kan registratie van de injectie (flow/volume/concentratie/merk) geautomatiseerd vastgelegd en zichtbaar weergegeven worden in Philips VuePACS en Chipsoft HIX | nee | alleen PACS of HIX | Zowel PACS en HIX | 7 |  |  | 0
18 | Kan er digitale registratie plaats vinden van contrast fles Lotnr. d.m.v. Barcode/QRcode | nee | bij de console | bij de injector | 5 |  |  | 0
19 | Is in de kamer bij de injector ook de injectie aan te passen | nee |  | ja | 3 |  |  | 0
20 | Kunnen lokaal protocollen van de ene naar de andere injector gekopieerd of geretrieved worden? | nee | alleen door fabrikant | ook door lokale keyusers | 3 |  |  | 0
21 | Wat is maximaal bruikbaar volume contrast verpakking | <400 ml | 400-700 ml | >700 ml | 3 |  |  | 0
22 | Wat is maximaal bruikbaar volume NaCL verpakking | <400 ml | 400-700 ml | >700 ml | 3 |  |  | 0
23 | Injector is bruikbaar voor meerdere merken contrast en bijbehorende verpakkingen (minimaal:Visipaque-Ultravist-Iomeron) | nee |  | ja | 10 |  |  | 0
[7 empty] | TOTAAL | 0
| TOTALE SCORE | [6 empty] | 0