## PvE mobiele CT
PvE: Mobiele CT
Eis | Antwoord inschrijverJA/NEE
Systeem bestaat uit 1 geheel (bediening geïntegreerd op de scanner)
Patiënt kan tijdens de scan op zijn eigen bed blijven liggen
Er is een hoofd/schoudersteun voor de patiënt aanwezig.
Dicom
Worklist
Store
Print
Send
Storage commitment
Radiation Dose Structured Reporting
Dicom conformence statements meesturen
Service en garantie
Garantieperiode is ten minste twaalf maanden en gaat in na klinische ingebruikname van het systeem
Leverancier garandeert dat de apparatuur gedurende tien jaar functioneert conform de functionele en technische specificaties (zie koopovereenkomst artikel 8.1)
Bij een storing kan een servicetechnicus binnen 4 uur in Erasmus MC aanwezig zijn.
Onderdelen voor 17:00 uur besteld zijn de volgende ochtend in het Erasmus MC
Overig
Scholing van gebruikers naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen
Volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN 1010:2015+A1:2020 Groep 2
Volledige systeem heeft de vereiste CE-markering en voldoet aan de bijbehorende geharmoniseerde normen.
Training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding.
De ziekenhuistechnici van het Erasmus MC krijgen na het volgen van de servicetraining dezelfde rechten, en kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten, als de service engineer van de fabrikant van het systeem. Software en/of hardware hiervoor wordt na beeïndiging van de training verstrekt
Apparatuur is te reinigen met alcohol 70% en chlooroplossing 250 - 1000 ppm

## PvW mobiele CT
PvW: Mobiele CT
[5 empty] | Antwoord leverancier | Punten: | Score= Punten * gewicht
Vraagstelling | onvoldoende=0 | voldoende=1 | goed=2 | gewicht | (ook toelichten s.v.p.)
Hoe snel wordt een gebied van 25 cm gescand (berekend door 25/v met v de maximale scansnelheid in cm/s)? | >15 s | 7-15 s | <7 s | 10 |  |  | 0
Beschrijf hoe (nu of in de toekomst) perfusiescans mogelijk zijn. | niet mogelijk | in de toekomst mogelijk | nu al beschikbaar | 8 |  |  | 0
Wat is de diepte van de scanner tijdens transport (in cm; loodrecht op het axiale vlak)? | > 80 cm | 70-80 cm | < 70 cm | 5 |  |  | 0
Wat is de maximale scanlengte (in cm)? | < 20 cm | 20-24 cm | > 24 cm | 8 |  |  | 0
Welke voorzieningen zijn er om botsingen te voorkomen? | geen | 1 voorziening | meer dan 1 voorziening | 6 |  |  | 0
Wat is het gewicht van het systeem? | > 1000 kg | 800-1000 | < 800 kg | 3 |  |  | 0
Wat is de maximale hellingsgraad (in%) bij verplaatsing van het systeem stijgend? | 0-2 % | 2-4% | >4% | 3 |  |  | 0
Wat is de maximale hellingsgraad (in%) bij verplaatsing van het systeem dalend? | 0-2 % | 2-4% | >4% | 3 |  |  | 0
Hoe wordt het hoofd van de patiënt ondersteund |  | voorziening die aan het bed wordt bevestigd | voorziening aan de scanner | 8 |  |  | 0
Welke kV-instellingen zijn beschikbaar? | 100-120 kV | 80-120 kV | 70-140 kV | 5 |  |  | 0
Is een koppeling met een contrastinjector mogelijk | nee | ja, tegen meerprijs | ja | 5 |  |  | 0
Hoe wordt de scan uitgevoerd | scanner rijdt |  | gantry beweegt, scanner staat stil | 10 |  |  | 0
TOTALE SCORE | [6 empty] | 0

## Informatieblad
Informatieblad Mobiele CT
| Vraagstelling | Antwoord leverancier (ook toelichten s.v.p.)
Accessoires en opties
1 | Beschrijf alle opties , met prijzen
2 | Beschrijf alle beschikbare accessoires, met prijzen
Overig
3 | Verwachte levensduur röntgenbuis (in scanseconden)
4 | Warmte-afgifte totaal?
5 | Is er een IHE integration statement van toepassing op dit systeem? (zo ja, welke.)
6 | Datasheet en brochure van het systeem bijvoegen.
7 | Heeft u als leverancier een mission statement m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zo ja, geef concreet aan hoe deze mission statement vertaald wordt in objectieve doelstellingen. Gaarne het Mission Statement bijvoegen
8 | Heeft u als leverancier concrete doelstelling(en) om het energieverbruik van de desbetreffende apparatuur te verminderen?
9 | Referentiesites
10 | Geef aan hoe de stralenbelasting van omstanders wordt geminimaliseerd