## Vragen_en_antwoorden_313429_ins
Nota van Inlichtingen aanbesteding AED's voor gebouwen en voertuigen d.d. 1 juni 2021
nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Aangeboden AED moet compatible zijn met de RAV/ Ambulances van Midden- en West- Brabant (lifepack 15 en lifepack 1000). | Uit ervaring weten wij dat de RAV/Ambulances al geruime tijd de huidige defibrillatoren in gebruik hebben. Hoe zeker is het dat de RAV/Ambulances over een paar jaar nog met de huidige defibrillatoren werken. Wij adviseren deze vraag niet als eis te stellen. | De RAV heeft deze vraag beantwoord: 'Wij gaan geen aanbestedingen doen voor de AED’s. Als wij moeten gaan vervangen en of uitbreiden dan blijven wij bij de huidige lijn'. Als VRMWB kunnen wij daarom niet afwijken van deze randvoorwaarde
2 | Productiejaar van de AED’s zijn niet ouder dan 2021 | Wij adviseren niet het productiejaar te gebruiken, maar de leverdatum met hierop 8 jaar garantie. | Wij handhaven deze eis.
3 | Garantie op de batterij: minimaal 7 jaar (na plaatsing en zonder dat de AED is ingezet); | Ons advies is om de levensduur naar 5 jaar te zetten. Hierdoor kunnen er meerdere merken aeds inschrijven. | Wij passen eis 17 aan naar een levensduur van batterij aan naar 4 jaar. Zie ook vraag 6.
4 | DEEL 2 algemene beschrijving | Gebruik: Aangezien binnen de Veiligheidsregio MWB bij calamiteiten samenwerken met meerdere hulpverleners is het van groot belang dat de AED’s op elkaar aan kunnen sluiten. Vraag: wat word hiermee bedoeld, op elkaar aan kunnen sluiten? | Hiermee wordt de comptabiliteit en uitwisselbaarheid van de defibrillatie elektroden met de RAV MWB bedoeld
5 | Vraag 3: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen, eis 2 | Eis 2: ‘Daarnaast moet de AED voorzien moet zijn van het EDGE “Quik-Combo” defibrillatie elektroden in verband met de koppeling met de ambulances.’ De Quick-Combo EDGE elektroden hebben een levensduur van maximaal 18 maanden. Deze worden echter veelal gebruikt voor kinderen, niet te verwarren met de Quick Combo Redipak elektroden (met een levensduur van 24 maanden). Dit is dus (ervan uitgaande dat de eisen n.a.v. vraag 2 worden aangepast) niet meer van toepassing. Graag zien we als aanpassing hierop: Daarnaast moet de AED voorzien zijn van elektroden die ook compatibel zijn met de LIFEPAK 15 of LIFEPAK 1000 zoals aanwezig in ambulances. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo nee, wat zijn dan de aangepaste eisen? | Eis 2 is aangepast als volgt: Elektroden moeten passen op lifepack 15 en lifepack 1000.
6 | Vraag 2: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen, eis 18 | ‘Garantie op het toestel: minimaal 8 jaar; Garantie op de batterij: minimaal 7 jaar (na plaatsing en zonder dat de AED is ingezet); Garantie op ongebruikte electroden: minimaal 4 jaar; Garantie op de interne batterij: minimaal 4 jaar.’ Fabrieksgarantie op het toestel van 8 jaar is een reële eis, de betere merken AED beschikken allemaal over een fabrieksgarantie van 8 jaar en kunnen hier dus aan voldoen. Echter bestaan er enkele onduidelijkheden over de zogenaamde ‘garantie’ op de andere 3 punten. De garantie op de batterij en elektroden is buitenproportioneel, aangezien de fabrieksgarantie op toebehoren bij de meeste merken na 1 jaar al verloopt. Inschrijver gaat er van uit dat u hiermee de minimale levensduur van materialen bedoelt, in plaats van garantie. Dit is echter een groot verschil. Er is overigens ook geen AED van LIFEPAK met een batterij die een levensduur heeft van 7 jaar. Hier zou een minimale levensduur van 48 maanden/4 jaar een reëlere optie zijn. Hetzelfde geldt bij de elektroden, waar ook de levensduur van de elektroden 4 jaar/48 maanden kan zijn (maar dan niet de eerder genoemde Quick-Combo EDGE elektroden, die gaan maar 18 maanden mee). Advies is hier dus om EDGE elektroden te laten vervallen, maar als eis te stellen om officiële LIFEPAK elektroden aan te bieden die minimaal 48 maanden mee gaan + compatibel zijn met de LIFEPAK 15 en LIFEPAK 1000 AED. Daarnaast werkt de LIFEPAK CR Plus met een interne batterij, hierover beschikken andere LIFEPAK AED’s (en de meeste andere merken) niet. Dit punt kan dus worden weggelaten aangezien de LIFEPAK CR Plus niet meer als nieuw toestel geleverd kan worden sinds 2018. Inschrijver zou graag onderstaande als reëlere opties zien worden overgenomen ter vervanging van eis 18: • Minimale fabrieksgarantie op het toestel: 8 jaar; • Minimale levensduur van de aangeboden batterij: 4 jaar / 48 maanden • Minimale levensduur van de aangeboden elektroden; 4 jaar / 48 maanden (minimaal 18 maanden indien EDGE quick-combo elektroden nog altijd de wens zijn) Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo nee, wat zijn dan de aangepaste eisen? | Als er geen interne batterij zit in het aangeboden type, is deze eis niet van toepassing
7 | Vraag 4: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen, eis 3 | Eis 3: ‘De aangeboden AED moet gebruiksklaar afgeleverd worden op de brandweerkazerne in Roosendaal. Inclusief accu, elektroden, draagtas en USB kabel’ Verwacht u van de Inschrijver dat bovenstaande toebehoren die bij de aangeboden AED moeten worden meegeleverd de originele toebehoren zijn zoals door de fabrikant geadviseerd? Er zijn namelijk ook tal van (kwalitatief mindere) kopieën van deze draagtassen, universele draagtassen en universele USB kabels. Inschrijver adviseert (net zoals fabrikant Stryker) de originele draagtas zoals door de fabrikant geadviseerd en complementair aan de AED, samen met de originele USB kabel die standaard bij de AED in de doos zit. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo nee, wat zijn dan de aangepaste eisen? | Gebruiksklaar zoals door fabrikant geadviseerd
8 | Vraag 7: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen | Algemene vraag; Alle LIFEPAK AED’s beschikken over een zogenaamde CE Markering en FDA approval. Deze strenge certificeringen zorgen voor een kwaliteitsnorm die aan te raden is. Daarnaast is fabrikant Stryker ook MDR Compliant (dit is een overkoepelende regel- en wetgeving rondom medische apparatuur die geldt per mei 2021). Het advies is om als extra (kwaliteits)eis ook een CE markering en FDA Approval toe te voegen aan de gunningscriteria, bent u bereid dit te doen? | Eis wordt niet teogevoegd
9 | Vraag 8: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen, eis 17 | Eis 17: ‘Indien blijkt dat de storing niet ter plaatste opgelost kan worden, dan wordt door de monteur per direct een leen-AED (Medtronic Lifepak Cr plus) aangeboden.’: U vraagt als leen-AED een LIFEPAK CR Plus. Deze AED is echter sinds 2018 niet meer in productie. Bent u bereid om dit aan te passen naar LIFEPAK 1000 of LIFEPAK CR2? Dit zijn de 2 nog actieve modellen van LIFEPAK. | Wij passen deze eis aan naar gelijkwaardige AED's
10 | Vraag 6: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen. | Algemene vraag; er zijn inmiddels ook ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit bij de nieuwe (LIFEPAK) AED’s. Hierbij bestaat zelfs de mogelijkheid dat ambulance verpleegkundigen die met LIFEPAK monitor (zoals in dit geval) onderweg naar het slachtoffer zijn, via de zogenaamde event viewer real time mee kunnen kijken met de reanimatie die op dat moment bezig is. Zodoende weet het ambulance personeel al voor aankomst bij het slachtoffer hoever deze in de reanimatie is en kan er al tal van nuttige informatie worden geanalyseerd. Bent u bereid om deze zogenaamde Event Viewer techniek als eis te laten toevoegen? | Deze eis gaan wij niet toevoegen.
11 | Vraag 5: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen. | er zijn inmiddels ook (LIFEPAK) AED’s die een waardevolle toevoeging hebben t.o.v. andere types door een speciale CPR Insight techniek. Deze speciale techniek zorgt ervoor dat de hulpverlener continue hulp kan verlenen en de volledige analysefase na de 1e cyclus kan overslaan. Dit scheelt kostbare tijd in de reanimatiecyclus waarbij de hulpverlener alleen tijdens het toedienen van de schok het slachtoffer niet mag aanraken, verder kan er ten alle tijden hulp worden verleend. Ook in de recent gepresenteerde nieuwe NRR richtlijnen reanimatie staat het advies voor een minimale onderbreking van de reanimatiecyclus waarbij de analyse indien dit kan het beste overgeslagen kan worden. Verder verandert dit niks in het protocol voor de hulpverlener, dus er hoeft niets anders aangeleerd te worden. Bent u bereid om deze zogenaamde CPR Insight techniek als eis te laten toevoegen? | Deze eis gaan wij niet toevoegen.
12 | Vraag 1: pag. 17, Formulier 3 Inhoud inschrijving gunningcriteria eisen, eis 1 | Eis 1: ‘Aangeboden AED moet compatible zijn met de RAV/ Ambulances van Midden- en West- Brabant (lifepack 15 en lifepack 1000).’ Aanbestedende dienst verzoekt dat de aangeboden AED compatible is met de LIFEPAK 15 en LIFEPAK 1000 van RAV en Ambulances van MWB. Inschrijver benadrukt dat fabrikant Stryker van LIFEPAK AED’s en monitoren aangeeft dat enkel officiële en originele artikelen van LIFEPAK/Stryker compatibel zijn met andere LIFEPAK/Stryker uitvoeringen mét behoud van productaansprakelijkheid en deugdelijke werking. Andere merken werken wellicht met een verloopstuk of andere manier van koppelen, maar verliezen hierbij het behoud van productaansprakelijkheid en garantie op een deugdelijke werking van de LIFEPAK 15 of LIFEPAK 1000. Inschrijver gaat er van uit dat aanbestedende dienst dus enkel originele AED’s en toebehoren van hetzelfde type/merk (Stryker/LIFEPAK) in deze aanbesteding beoordeelt en overige merken waarbij de productaansprakelijkheid vervalt niet wenst. Is deze aanname correct? | Ja, deze aanname is correct
13 | Gebruik: Aangezien binnen de Veiligheidsregio MWB bij calamiteiten samenwerken met meerdere hulpverleners is het van groot belang dat de AED’s op elkaar aan kunnen sluiten. | In de richtlijn van de Nederlandse Renaimatie Raad Van de AED (automatische externe defibrillator) naar"de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen"wordt gesteld dat er wordt overgeschakeld naar de manuele defib. Dit conflicteert met uw eis dat de apparatuur compatible moet zijn. Bent u bereid deze eis aan te passen? Onze toelichting: conform de richtlijnen van de NRR wordt geadviseerd opnieuw te plakken als de ambulance het overneemt van de burgerhulpverlener. Het is dus helemaal niet noodzakelijk dat de elektroden van de AED kunnen worden aangesloten op de apparatuur in de ambulance. Bent u bereid deze compatibiliteitseis te laten vervallen? | Nee, wij handhaven deze eis.
14 | Aangeboden AED moet compatible zijn met de RAV/ Ambulances van Midden- en West- Brabant (lifepack 15 en lifepack 1000) | Op welke manier lees ik deze vraag in relatie tot hetgeen gesteld is op pagina 5 onder De Aanbestedingsprocedure: Op die plaatsen in de offerteaanvraag waar mogelijkerwijs gesproken wordt over merknamen, typen, fabricage, procedés, etc. en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak zal conform het gestelde in artikel 2.76 lid 6 van de Aanbestedingswet van toepassing zijn op het bewuste tekstdeel. U dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede “of gelijkwaardig” te lezen.? | De aangeboden AED's moeten compatible zijn met de lifepak 15 en Lifepak 1000 met garantie op deugelijke werking en waarbij productaansprakelijkheid niet vervalt zie vraag 12.
15 |  | Mag dit geinterpreteerd worden als zijnde andere op de markt aanwezige ambulanceapparatuur? | Nee , zie antwoord vraag 14.
16 |  | punt 18 : Op die plaatsen in de offerteaanvraag waar mogelijkerwijs gesproken wordt over merknamen, typen, fabricage, procedés, etc. en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak zal conform het gestelde in artikel 2.76 lid 6 van de Aanbestedingswet van toepassing zijn op het bewuste tekstdeel. U dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede “of gelijkwaardig” te lezen; Op pagina 16 stelt u: 1 Aangeboden AED moet compatible zijn met de RAV/ Ambulances van Midden- en West- Brabant (lifepack 15 en lifepack 1000). Onze vraag 2 is in hoeverre er sprake kan zijn van compatibiliteit als ook punt 18 op pagina 9 van toepassing is? En onze vraag 4: hoe kan er sprake zijn van compatibiliteit als de richtlijn van het NRR anders stelt? | In deze eis stellen we niet de specifieke eis met een merknaam en type aan het product wat u dient te leveren. De eis is dat het aansluit bij de types van de Ambulance (lifepack 15 en lifepack 1000). Er kan dus geen sprake zijn of gelijkwaardig, omdat merk en type gaat om het reeds aanwezige product bij de Ambulance, niet om de gevraagde Levering.
17 | 2 Daarnaast moet de AED voorzien moet zijn van het EDGE “Quik-Combo” defibrillatie elektroden in verband met de koppeling met de ambulances | Kan u aangeven waarom er in de aanbesteding een belangrijke koppeling wordt gelegd tussen de AED electroden en de Ambulance apparatuur, als we weten: ambulance medewerkers plakken altijd de eigen electroden (intern protocol); ambulance gebruikt ECG plakkers (welke niet kunnen schokken) voor meer fijnmazige analyse; de ambulance schokt met de paddles, en niet met AED electroden; De gevraagde electroden zijn zeer verouderd. Zelfs de nieuwste generatie Lifepak gebruikt deze electroden niet meer | RAV plakken niet hun eigen electroden omdat men geen tijdsverlies wilt hebben tijdens de reanimatie. Vandaar dat de stekker van de elctroden compatible moeten zijn met die van de ambulancedienst.
18 | 9 De AED garandeert werking bij minimaal + 45 graden tot min 5 graden) ivm onverwarmde buiten kasten | Onverwarmde buitenkast bestaat niet. Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt? | Wij hebben bestaande buitenkasten zonder stroomtoevoer en verwaringselement
19 |  | Is u bekend dat geen enkele AED buiten deze temperatuur range functioneert? | AED's moeten functioneren binnen de range van +45 graden tot min 5 graden.
20 |  | Bent u bereid om deze eis aan te passen? | N.v.t. zie antwoord vraag 19
21 | 11 AED moet geschikt zijn voor een onverwarmde kast | Bedoelt u hiermee een binnenkast of een onverwarmde buitenkast? Zie voorgaande. | De AEDs voor gebouwen zitten in een buitenkast. De AEDs voor voertuigen (niet in een kast) zitten op een voertuig dat hoofdzakelijk geparkeerd staat in een overdekte garage.
22 | 17 Indien blijkt dat de storing niet ter plaatste opgelost kan worden, dan wordt door de monteur per direct een leen-AED (Medtronic Lifepak Cr plus) aangeboden. | Het is u vast bekend dat de CR+ niet meer leverbaar is. Kunt u bevestigen dat dit ook een gelijkwaardig model mag zijn? | Wij passen deze eis aan naar gelijkwaardige AED's
23 | formulier 3 pnt 11 | U stelt als eis dat de AED’s geschikt moeten zijn om te worden bewaard in onverwarmde kasten. Bedoelt u hiermee dat de AED’s in de buitenomgeving worden gehangen in onverwarmde buitenkasten en dat het dus kan voorkomen dat de AED langere tijd bloot wordt gesteld aan temperaturen onder de 0 graden? Indien dit inderdaad het geval is, kan geen enkele inschrijver garanderen dat de aangeboden AED ten alle tijden goed functioneert. Om een goede werking van een AED te garanderen geldt dat de batterijen in de AED altijd boven de nul graden celsius dienen te worden bewaard omdat deze bij lage temperaturen snel capaciteit verliezen. Dit geldt voor elk merk en elk type AED op de markt. Kunt u daarom uitleggen hoe deze eis precies is bedoeld en hoe de inschrijvers met deze eis om dienen te gaan? | De producent geeft in de specificaties ( 2-2) aan dat de huidige CR+ bestand is tegen omgevingstemperaturen tussen de -40 en +50 graden. Het reeds bestaande beleid van VRMWB is gebruik tussen min 5 graden tot + 45 graden. VRMWB is bekend met de werking van de AED's onder de nul graden.
24 | Formulier 3 pnt 16 en 17 | U stelt als eis dat, indien er een storing is deze binnen 48 uur na (telefonische) melding van de storing door BMWB aan de leverancier, dient te zijn opgelost en dat als de storing niet ter plaatse kan worden opgelost er door de monteur per direct een leen-AED dient te worden aangeboden. U geeft echter aan geen gebruik te willen maken van een onderhoudscontract, hoe dient inschrijver dan met deze eis om te gaan. Het gaat hier om correctief onderhoud. Kan het correctieve onderhoud in rekening gebracht worden? | Dit mag op factuurbasis
25 | Formulier 3 pnt 17 | Hierin eist u dat ingeval van een storing er leen-AED (Medtronic Lifepak Cr plus) aangeboden dient te worden. De Medtronic Lifepack CR Plus AED is een verouderd model en wordt niet meer geleverd. Zou u deze eis willen aanpassen? | Wij passen deze eis aan naar gelijkwaardige AED's
26 | Formulier 3 pnt 18 | U stelt als eis dat de garantie op de batterij minimaal 7 jaar moet zijn. Er zijn echter geen AED’s op de markt waarvan de batterij minimaal 7 jaar meegaat. Zou u deze eis willen aanpassen naar:“Garantie op de batterij: minimaal 4 jaar” | Wij passen deze eis naar een levensduur van 4 jaar zie ook vraag 6.
27 | Formulier 3 pnt 18 | U stelt als eis dat de garantie op ongebruikte elektroden minimaal 4 jaar is. Echter de door u uitgevraagde elektroden van het type EDGE “Quick-Combo” hebben een levensduur en garantietermijn van 12 maanden. Eis 2 en eis 18 zijn hiermee conflicterend. Zou u Eis 18 willen aanpassen naar: “Garantie op ongebruikte elektroden: minimaal 12 maanden”. | Eis wordt aangepast naar minimaal 2 jaar.
28 | Formulier 3 pnt 18 | U stelt als eis dat de interne batterij een garantietermijn van 4 jaar moet hebben. Echter AED’s die voldoen aan eis 1 en eis 2 beschikken niet over een interne batterij. Zou u daarom de eis “Garantie op de interne batterij: minimaal 4 jaar” willen laten vervallen? | Als er geen interne batterij zit in het aangeboden type, is deze eis niet van toepassing