## PVE
Verklaring ten aanzien voldoen aan specificaties, eisen en normen
Zet overal waar aan de eis wordt voldaan een Ja in kolom E "Voldoet?". Vul Nee bij de eis(en) waaraan niet wordt voldaan. Bij niet voldoen aan een eis volgt uitsluiting.
Inschrijver dient enkel de blanco velden in te vullen in het schema
Indien er bij een eis om toelichting wordt gevraagd, dient dit in het veld toelichting achter de eis te worden ingevuld
Indien er bij een eis om documentatie wordt gevraagd, dient inschrijver dit duidelijk voorzien van naam Ondernemer, eis nummer en omschrijving in te dienen bij inschrijving
Naam inschrijver:
Systeem Type / model:
Nr | Categorie | Onderdeel | Omschrijving | Voldoet? Ja of Nee invullen. Verplicht door inschrijver in te vullen veld | Toelichting / specificatie of bijlage vereist bij inschrijving. | Toelichting inschrijver
1 | Alarmen | Accualarm | De defibrillator heeft bij aanvang van een volle accu een minimale capaciteit van 90 minuten bij bewaking met alle parameters. |  | n.v.t.
2 | Alarmen | Accualarm | De defibrillator geeft minimaal 15 minuten voordat de accu geheel ontladen is een vooralarm. |  | n.v.t.
3 | Alarmen | Accualarm | De defibrillator geeft minimaal 10 minuten voordat de accu leeg is een accu-bijna-leeg-alarm. |  | n.v.t.
4 | Alarmen | Accualarm | De defibrillator geeft voordat de accu van de defibrillator geheel ontladen is een visueel en akoestische hoog-prioriteiten-alarm. |  | n.v.t.
5 | Alarmen | Alarm | De defibrillator beschikt over duidelijk/begrijpbare alarm berichten zowel technisch als voor de gebruikers. |  | n.v.t.
6 | Alarmen | Alarm | Er zijn verschillende audiovisuele alarmen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de ernst van het alarm |  | n.v.t.
7 | Alarmen | Alarm | De defibrillator is voorzien van zowel een optische -als ook een akoestische alarmgever. |  | n.v.t.
8 | Alarmen | Alarm | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan worden ingesteld en vergrendeld. |  | n.v.t.
9 | Alarmen | Alarmvolume | Het volume van het akoestische alarm (indien niet gemute) kan nooit onder een geluidsniveau van 45 dB (gemeten op 1m afstand) worden ingesteld. |  | n.v.t.
10 | Alarmen | Alarmoorzaak | De defibrillator omschrijft de oorzaak van het gebruikers-alarm ofwel middels een omschrijving tekstueel of een duidelijk herkenbaar symbool. |  | n.v.t.
11 | Alarmen | Foutmelding | Indien er technische problemen zijn gedetecteerd, presenteert de defibrillator een visuele foutmelding of foutcode in het display van de defibrillator. |  | n.v.t.
12 | Alarmen | Mute | Het akoestisch alarm is met behulp van de muteknop gedurende 2 minuten te onderdrukken zodanig dat na het verstrijken van deze tijd het akoestisch alarm automatisch opnieuw in werking treedt. |  | n.v.t.
13 | Bediening | Default | De defaultwaarden of defaultinstellingen van de defibrillator zijn te configureren en voor uniformiteit op te slaan en te kopieren. |  | n.v.t.
14 | Bediening | Default | De defibrillator gaat standaard naar de defaultinstellingen bij het aanzetten van de defibrillator. Aanzetten is van 'volledig uit' naar 'volledig aan', niet zijnde stand-by. |  | n.v.t.
15 | Bediening | Opstarten | De maximale tijd benodigd om de defibrillator gebruiksklaar te krijgen is < 8 sec. Energie laden is hierbij niet inbegrepen. |  | n.v.t.
16 | Bediening | Specificaties | De inschrijver levert een Nederlandstalige functiecontrole-protocol voor gebruikers. |  | n.v.t.
17 | Bediening | Transport | Voor plaatsing op een crashcar / trolley is een degelijke bevestingsmogelijkheid beschikbaar waardoor deze niet van de trolley af kan glijden. |  | n.v.t.
18 | Bediening | Transport | De defibrillator is voorzien van een handvat. |  | n.v.t.
19 | Bediening | Transport | Regulier transport binnen het ziekenhuis heeft geen invloed op de correcte bediening en het functioneren van de defibrillator. |  | n.v.t.
20 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: Weergave van verstreken minuten / inzet timer. |  | n.v.t.
21 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden continue op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: Indicatie of de defibrillator op netspanning of accu werkend is. |  | n.v.t.
22 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden continue op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: Indicatie van de accustatus (accu is bijna leeg of resterende accucapaciteit). |  | n.v.t.
23 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden continue op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: De defibrillator geeft de statusindicatie weer, bv shock-ready, aan het ontladen of pacen. |  | n.v.t.
24 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden continue op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: Menu waarmee aanvullende gegevens (gebruikte therapie, gemeten waarden) kunnen worden opgeroepen. De gegevens mogen ook op de voorzijde van de defibrillator zijn weergegeven mits dit niet de leesbaarheid van de overige gegevens belemmert. |  | n.v.t.
25 | Bediening | Weergave | De volgende gegevens worden continue op de voorzijde van de defibrillator weergegeven: Er is een weergave van ingesteld en afgegeven energie. Eenheid in Joule. |  | n.v.t.
26 | Bediening | Verlichting | Het display is tijdens het gebruik verlicht zodat de informatie in het donker zichtbaar / leesbaar is. |  | n.v.t.
27 | Bediening | Verlichting | Het display is onder alle omstandigheden duidelijk en goed afleesbaar. |  | n.v.t.
28 | Bediening | Touchscreen | Indien defib een touchscreen heeft, werkt het touchscreen ook met handschoenen |  | n.v.t.
29 | Bediening | Touchscreen | Indien defib een touchscreen heeft, werkt het touchscreen ook bij nat scherm |  | n.v.t.
30 | Bediening | Weergave | De layout voor de curves in het hoofdscherm is configureerbaar. |  | n.v.t.
31 | Bediening | Zelftest | De defibrillator beschikt over de functie zelftest. |  | n.v.t.
32 | Bediening | Zelftest | De defibrillator is tijdens de zelftest niet in staat om een shock toe te dienen. |  | n.v.t.
33 | Bediening | Zelftest | De zelftest moet handmatig onderbroken kunnen worden. |  | n.v.t.
34 | Beoogd gebruik | Doelgroep | Aangeboden (en te leveren) defibrillator en toebehoren zijn geschikt voor gebruik voor alle patiëntencategorieën variërend van neonaten tot en met volwassenen. |  | n.v.t.
35 | Beoogd gebruik | Parameters | In stappen instelbaar energie afgifte tot minimaal 200 Joule. |  | n.v.t.
36 | Beoogd gebruik | Parameters | De energie afgifte heeft een maximale afwijking t.o.v. het gekozen energieniveau van 15%. |  | n.v.t.
37 | Beoogd gebruik | Gebruik AED | De peak to peak threshold in het AED algoritme is maximaal 0,1 mV; ventrikelfibrilleren met een amplitude van 0,1 mV of hoger wordt als schokbaar ritme herkend. |  | n.v.t.
38 | Beoogd gebruik | Specificaties | De Intended Use van de defibrillator is binnen de gebruiksomgeving van het ziekenhuis o.a. voor op de Spoedeisende hulp, IC, OK en verpleegafdelingen en hierbij voor neonaten - pediatrische en volwassen patienten. |  | n.v.t.
39 | Beoogd gebruik | Specificaties | De defibrillator maakt gebruik van een Bi-fase golfvorm die aantoonbaar volgens de laatste stand der techniek is en die men als zorgproffesional van een defibrillator mag verwachten. Er wordt voor het toegediende energie afgifte rekening gehouden met de actuele impedantie van de patient. |  | n.v.t.
40 | Beoogd gebruik | Specificaties | Het beeldscherm van de defibrillator moet intuitief zijn: niet teveel informatie en belangrijkste items in het oog springend. (Vergelijkbare configuratie als een patientenmonitor beeld op OK/IC) |  | n.v.t.
41 | Beoogd gebruik | Specificaties | De defibrillator moet aantoonbaar op een gebruikersvriendelijke (maximaal 4) logische en met duidelijke stappen bediend kunnen worden. Aan, Energie afgifte selecteren, Ontladen en Dumpen van energie. |  | n.v.t.
42 | Beoogd gebruik | Specificaties | De AED modus van de defibrillator moet met één handeling aan zijn te zetten |  | n.v.t.
43 | Beoogd gebruik | Specificaties | De defibrillator moet beveiligd zijn tegen onbedoeld uitzetten. |  | n.v.t.
44 | Beoogd gebruik | Specificaties | De defibrillator moet met één handeling om zijn te zetten van AED modus naar manueel. |  | n.v.t.
45 | Beoogd gebruik | Specificaties | Eenduidige aansluitmogelijkheid van disposable en reusable items zoals interfacekabels. |  | n.v.t.
46 | Beoogd gebruik | Specificaties | Pacefunctie is intuitief in te stellen. (Uit - On-demand - Fixed rate) |  | n.v.t.
47 | Beoogd gebruik | Specificaties | De instelling van het pacen blijft behouden tijdens een reanimatie als het pacen tussentijds wordt gestopt. |  | n.v.t.
48 | Beoogd gebruik | Specificaties | Interne paddles moeten zijn voorzien van rechte (geen spiraal snoer) aansluitkabels. |  | n.v.t.
49 | Beoogd gebruik | Specificaties | Interne paddles moeten t.b.v. verschillende patient categorieen leverbaar zijn. (diameters) |  | n.v.t.
50 | Beoogd gebruik | Specificaties | Bij het gebruik van interne paddles is er een automatische begrenzing van het maximaal te selecteren af te geven energie afgifte. |  | n.v.t.
51 | Beoogd gebruik | Specificaties | De reusable interne paddles hebben voor traceerbaarheid in geval van een recall een uniek lotnummer op de verpakking. |  | n.v.t.
52 | Beoogd gebruik | Specificaties | De tijdsvertraging tussen de R-top bij de patiënt en het moment van de afgifte van een energiepuls (schok) door de defibrillator mag maximaal 60 msec bedragen. |  | n.v.t.
53 | Beoogd gebruik | Disposable pads | Er zijn door de fabrikant gevalideerde disposable defibrillator / pace pads (electrodes) beschikbaar voor gebruik bij volwassenen, kinderen en neonaten. |  | n.v.t.
54 | Beoogd gebruik | Disposable pads | de door aanbieder aangeboden gevalideerde disposable pads moeten "pre-connected" zijn. |  | n.v.t.
55 | Beoogd gebruik | Disposable pads | De door aanbieder aangeboden gevalideerde disposable defibrillator pads moeten zonder problemen aangesloten kunnen worden op de door aanbieder aangeboden defibrillator zonder dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor werking van het apparaat. |  | n.v.t.
56 | Beoogd gebruik | Disposable pads | De door de aanbieder aangeboden gevalideerde disposable defibrillator pads / elektroden zijn geschikt voor het geleiden van stroom dat gegenereerd wordt door de defibrillator. |  | n.v.t.
57 | Beoogd gebruik | Algemeen | Alle service- en default instellingen op de defibrillatoren zijn beveiligd middels een wachtwoord. |  | n.v.t.
58 | Beoogd gebruik | Voor uniformiteit | De door inschrijver aangeboden defibrillator moet gedurende 10 jaar aan de richtlijnen van de ERC / Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) kunnen blijven voldoen. |  | n.v.t.
59 | Beoogd gebruik | Voor uniformiteit | Alle defibrillatoren die door inschrijver worden aangeboden dienen van hetzelfde type/model te zijn en qua User Interface identiek te zijn. |  | n.v.t.
60 | Inkoop | Garantie | De garantie (zoals bepaald in artikel 8 in de koopovereenkomst in bijlage 9 is minimaal 24 maanden na acceptatie. |  | n.v.t.
61 | Inkoop | Prijs | De prijs die Inschrijver in prijsopgaveformulier specificeert is inclusief alle accessoires / onderdelen die nodig zijn om aan de eisen van dit PvE te voldoen. |  | n.v.t.
62 | Inkoop | Levertijd | De levertijd van de door inschrijver aangeboden apparatuur is uiterlijk 6 weken na verzending van de order door VUMC. |  | n.v.t.
63 | Inkoop | Recall Procedure | Inschrijver gaat akkoord met Aanvulling art 14.6: Recall Procedure In geval van een externe recall/safety notice door een leverancier van medische hulpmiddelen stuurt leverancier mail naar het email-adres: inkoop.vumc@amsterdamumc.nl onder vermelding van “recall” of “safety notice” in het veld “onderwerp”. - Informatie bij melding: er wordt nagegaan door de functionaris inkoop of de melding van de leverancier de gewenste informatie bevat. Zo niet, dan wordt de informatie door de functionaris nagevraagd bij de leverancier; Gewenste informatie vanuit de leverancier: • Contactpersoon binnen uw bedrijf + telefoonnummer + 06-nummer • Hulpmiddelomschrijving, naam hulpmiddel, model/type, maatvoering • Fabrikant hulpmiddelnummer • Uw eigen hulpmiddelnummer • Lot- of chargenummer(s) of serienummers • Unique Device Identifier (UDI), Medische hulpmiddelen dienen per mei 2021 geïdentificeerd te worden met een UDI voor tracering bij eventuele problemen. • Aard en ernst van de kwaliteitsafwijking • Kans en effect van de risico's (met het oog op patiëntveiligheid) • De te nemen maatregelen door het ziekenhuis • Betrokken ordernummers, orderdata, afleverdata • Geleverde aantallen en verpakkingseenheid • Per order de geleverde lot- of chargenummer of serienummers • Indien noodzakelijk een veilig vergelijkbaar alternatief voor het (Steriele)MH. |  | n.v.t.
64 | Koppelingen | Aansluitingen | Alle elektrische data-aansluitingen (vb. RS 232 - data + analoog) zijn t.b.v. het maken van een externe verbinding galvanisch gescheiden tov patientdeel (CF / externe padles mag BF). |  | n.v.t.
65 | Specificaties | Koppellingen | De defibrillator kan via een interface (Wifi), communiceren met het ziekenhuisinformatiesysteem (EPIC) dat in het VUMC gebruikt wordt. Indien hiervoor een informatiesysteem van de leverancier nodig is dient aanschaf en gebruik van dit informatie systeem in de prijs van de door inschrijver aangeboden defibrillator opgenomen te zijn. Geef aan of dit systeem intern Amsterdam UMC kan staan of alleen extern (Cloud) |  | Ja
66 | Specificaties | Koppellingen | De reanimatie casus is voor verdere analyse en dossieropslag achteraf te exporteren uit de defibrillator. Gegevens (uitgelezen en/of ingesteld) uit de defibrillator worden daartoe via een koppeling beschikbaar gesteld. |  | n.v.t.
67 | Specificaties | Koppellingen | De export van de reanimatie casus bevat minimaal: • Ritmestrook • Aantal defibrillaties met aantal joules • Monitor data. • Defibrillatie met aantal joules • Onderbrekingen / pauze • Pace instellingen (vaste modus vs demand ; mA, freq) • Gesynchroniseerd • Aanzetten defib tot eerste defibrillatie • AED gebruik |  | n.v.t.
68 | Specificaties | Koppellingen | Export van de reanimatie casus kan in de vorm van een PDF document |  | n.v.t.
69 | Specificaties | Wifi | Indien er voor een wifi verbinding een aparte wifi module, wifi kaart of iets dergelijks benodigd is, dienen deze in de prijs van de aangeboden defibrillator te zijn meegenomen |  | n.v.t.
70 | Levering | End-of-Life | Ten minste 12 maanden voor beëindiging van de productielijn van de defibrillator inclusief onderdelen en mogelijke verbruiksartikelen geeft de Inschrijver een melding aan de afdeling medische technologie. |  | n.v.t.
71 | Levering | Levensduur | De Inschrijver garandeert dat de defibrillator, inclusief accessoires een technische levensduur van minimaal 10 jaar heeft. |  | n.v.t.
72 | Levering | Bruikleen | De Inschrijver levert het aangeboden systeem inclusief alle verkrijgbare accessoires, inclusief adapter om de defibrillator met de SimMan simulator te verbinden en minimaal 5 stuks van alle verkrijgbare disposables aan op de dag na inschrijving (tussen 08:00 -14:00 uur) ten behoeve van de beoordeling. Inschrijver ontvangt hier achteraf een bruikleen order voor van Vumc. |  | n.v.t.
73 | Levering | Levering | De Inschrijver draagt zorg voor het uitpakken van de geleverde artikelen en afvoeren van het verpakkingsmateriaal. |  | n.v.t.
74 | Levering | Levering | Bij de installatie planning wordt tijd gereserveerd voor een technische uitleg/overdracht per systeem aan tenminste 2 technici. Benodigde tijd in overleg. Dit geldt voor de gehele levering van het systeem. |  | n.v.t.
75 | Netwerk | Updates | Wijzigingen in de functionaliteit of de werking van de apparatuur bijvoorbeeld n.a.v. een update, die na de ingebruikname zijn doorgevoerd, worden aangevuld in de gebruikshandleiding en technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het VUmc. |  | n.v.t.
76 | Netwerk | Updates | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur worden door de Inschrijver aangevuld in de technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het VUmc. |  | n.v.t.
77 | Ondersteuning | Algemeen | Rapportage van service activiteiten (bijv veiligheidskeuring die verplicht is) is in de aanschafprijs inbegrepen. |  | n.v.t.
78 | Ondersteuning | Beschikbaarheid | De Inschrijver kan voldoen aan de eis dat - in geval van calamiteiten of incidenten - binnen één werkdag na melding de aanbieder beschikbaar is voor ondersteuning van incidentenanalyse. |  | n.v.t.
79 | Ondersteuning | Beschikbaarheid | Indien VUMC een service overeenkomst wenst af te sluiten met de aanbieder garandeert aanbieder tijdens werkdagen en binnen kantooruren; een maximale responstijd tussen de (telefonische) melding(T0) en het eerste technisch (telefonisch)contact (T1) van 4 uur. |  | n.v.t.
80 | Ondersteuning | Beschikbaarheid | Indien VUMC een service overeenkomst afsluit met de aanbieder dan garandeert aanbieder tijdens werkdagen; tussen de eerste reparatie poging (T2) en vervolg afspraak om met bestelde onderdelen de storing te verhelpen (T3), maximaal twee (werk)dagen (48 uur). |  | n.v.t.
81 | Ondersteuning | Beschikbaarheid | Inschrijver garandeert dat (reserve)onderdelen, benodigde disposables en reusables voor gebruik en accessoires minimaal 10 jaar (de Technische levensduur) na de formele acceptatie van de apparatuur door VUMC, leverbaar zijn aan VUMC. |  | n.v.t.
82 | Ondersteuning | Training | De Inschrijver biedt een in het Nederlands gegeven gebruikerstraining aan voor alle gebruikers van het Vumc. De kosten hiervan dien in de aanschafprijs van de defibrillator te zijn inbegrepen. |  | n.v.t.
83 | Ondersteuning | Training | Inschrijver biedt in het VUmc ondersteuning bij de implementatie (tijdens proefplaatsing en definitieve levering) in de vorm van trainingen tijdens werktijden, en nazorg in de dagdiensten. |  | n.v.t.
84 | Ondersteuning | Training | De Inschrijver biedt bij implementatie een up to date Nederlandstalige E-learning, dan wel online trainingsmogelijkheid aan, waarbij er een controlemiddel mogelijk moet zijn dat medewerkers deze scholing hebben gevolgd, door bijvoorbeeld een certificaat. Deze E-learning dient voor VUMC gedurende 10 jaar onbeperkt kosteloos beschikbaar te zijn. |  | n.v.t.
85 | Ondersteuning | Training | Er zijn geen periodieke of terugkerende kosten verbonden aan het gebruik van de digitale trainingsmaterialen. Bij updates dient het digitale trainingsmateriaal om niet te worden aangepast en beschikbaar te worden gesteld. |  | n.v.t.
86 | Ondersteuning | Training | Op initiatief van Vumc en met invulling door Vumc wat betreft persoon/personen en planning neemt de leverancier de opleidingsverplichting op zich om per systeem binnen 12 maanden na acceptatie minimaal 2 technici in het Nederlands kosteloos op te leiden tot 1e lijns niveau. Zodat preventief en correctief onderhoud na een opleidingstraject tot voornoemde niveau (zelfstandig) uitgevoerd kan worden. Beslissing en invulling is eenzijdig aan het VUmc. De kosten m.b.t. opleiding (ook bijscholing/hercertificering nadien) dienen opgenomen te zijn in de aanschafprijs van de defibrillator, en komen niet ten laste van exploitatie. |  | n.v.t.
87 | Ondersteuning | Training | De Inschrijver specificeert de inhoud, opzet en tijdsduur van de training die wordt gegeven aan de gebruikers en medisch technici. |  | Ja
88 | Ondersteuning | Training | Opleiding / instructie aan technici en gebruikers ten aanzien van updates en upgrades zijn inclusief en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. |  | n.v.t.
89 | Ondersteuning | Training | De technici ontvangen een certificaat of diploma op naam, met datum, voorzien van geldigheidsduur en een handtekening van inschrijver. |  | n.v.t.
90 | Ondersteuning | Training | Inschrijver garandeert dat Technici minimaal 10 jaar (de Technische levensduur) na de formele acceptatie van de apparatuur door VUMC getraind kunnen worden door inschrijver. |  | n.v.t.
91 | Service en onderhoud | Documentatie | De Inschrijver specificeert welke materialen/onderdelen nodig zijn voor het preventief onderhoud in de technische documentatie en specificeert ook de prijzen van materialen/onderdelen zoals vereist in tabblad preventief onderhoud van bijlage 4 formulier TCO prijsinvulblad. |  | Ja
92 | Service en onderhoud | Documentatie | De Inschrijver specificeert welke (reserve-) onderdelen nodig zijn voor het correctief onderhoud in de technische documentatie en specificeert de prijzen van materialen/onderdelen zoals vereist in tabblad correctief onderhoud van bijlage 4 formulier TCO prijsinvulblad. |  | Ja
93 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering omvat een up-to-date Nederlandstalige reinigingsinstructie bestemd voor de aangeboden defibrillator . |  | Ja
94 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering omvat een up-to-date Nederlandstalige -reinigings / desinfectie / sterrilisatie instructie bestemd voor de aangeboden accesoires en reusables van de defribillator |  | n.v.t.
95 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering omvat een gebruikshandleiding van de defibrillator in de Nederlandse en in de Engelse taal. |  | Ja
96 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering omvat de technische documentatie van de defibrillator in de Nederlandse en/of Engelse taal. Alle vereiste onderdelen staan vermeld in de begrippenlijst. |  | n.v.t.
97 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering (voor de proefplaatsing en definitieve afname) omvat een beknopte schriftelijke instructie in Nederlandse taal. |  | Ja
98 | Service en onderhoud | Documentatie | De levering omvat de gebruikshandleiding en alle technische documentatie, deze worden digitaal aangeleverd, zijn printable en 2 stuks hard copy worden bijgeleverd. |  | n.v.t.
99 | Service en onderhoud | Documentatie | De Inschrijver stelt de gebruikshandleiding en technische documentatie kosteloos ter beschikking. |  | n.v.t.
100 | Service en onderhoud | Documentatie | De Inschrijver levert een digitale lijst met de serienummers en indien van toepassing MAC-adressen van geleverde producten. |  | n.v.t.
101 | Service en onderhoud | Documentatie | De Inschrijver houdt een up-to-date digitaal overzicht bij van de geleverde en/of ingenomen producten inclusief bijbehorende serienummers en kan dit overzicht op verzoek ter beschikking stellen. |  | n.v.t.
102 | Service en onderhoud | Documentatie | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur worden door de Inschrijver aangevuld in de technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het Vumc. |  | n.v.t.
103 | Service en onderhoud | Documentatie | Wijzigingen in de functionaliteit of de werking van de apparatuur bijvoorbeeld n.a.v. een update, die na de ingebruikname zijn doorgevoerd, worden aangevuld in de gebruikshandleiding en technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het VUmc. |  | n.v.t.
104 | Service en onderhoud | Documentatie | Protocol en checklist t.b.v. Preventief onderhoud (PO) dient digitaal bij acceptatie geleverd te zijn. |  | n.v.t.
105 | Service en onderhoud | Log | De defibrillator is uitgerust met een technisch-/alarmlog met timestamp. |  | n.v.t.
106 | Service en onderhoud | Onderhoud | Momenteel voert VUMC het onderhoud aan de defibrillatoren zelf uit. Voor de nieuwe defibrillatoren is dit ook een optie voor VUMC. Inschrijver vult de tabbladen preventief onderhoud en correctief onderhoud van het prijsinvulformulier. De tarieven welke worden opgegeven gelden gedurende de gehele contractduur. Het VUMC behoudt zich echter het recht voor om het onderhoud volledig zelf uit te voeren, dan wel volledig aan uit te besteden, danwel elke mogelijke tussenvariant. |  | Ja
107 | Service en onderhoud | Onderhoud | De inschrijver doet een uitgewerkt voorstel voor een all-in onderhoudscontract. Inschrijver vult hiervoor tabblad all-in onderhoud van het prijsinvulformulier. De tarieven welke worden opgegeven gelden gedurende de gehele contractduur. Het VUMC behoudt zich echter het recht voor om het onderhoud volledig zelf uit te voeren, dan wel volledig aan uit te besteden, danwel elke mogelijke tussenvariant. |  | Ja
108 | Service en onderhoud | Onderhoud | Indien VUMC een onderhoudscontract afsluit met leverancier dan is dat op basis van bijlage 11 de SSO van WIBAZ versie 4. |  | n.v.t.
109 | Service en onderhoud | Onderhoud | Alle voor het onderhoud aan de defibrillator, noodzakelijke productspecifieke gereedschappen en/of hulpmiddelen, inclusief (test)software en wachtwoorden, worden per getrainde Medisch Technicus meegeleverd en de kosten hiervoor worden in de Inschrijving voor deze aanbesteding geïncludeerd. |  | n.v.t.
110 | Service en onderhoud | Onderhoud | Voor storingsanalyse door de technicus heeft de defibrilator een technisch diagnostisch menu met specifieke testmogelijkheden. |  | n.v.t.
111 | Service en onderhoud | Onderhoud | Door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsfrequentie (incl. accu check) is 1 maal per jaar of langer. |  | n.v.t.
112 | Service en onderhoud | Onderhoud | De defibrillator beschikt over een log voor systeemfouten en voor in het kader van service en beheer relevante meldingen |  | n.v.t.
113 | Service en onderhoud | Onderhoud | Reserve onderdelen worden uiterlijk binnen 10 werkdagen na orderverstrekking in het VUmc geleverd. Indien dit niet mogelijk is wordt een reserve toestel zonder kosten beschikbaar gesteld totdat het reserve onderdeel geleverd is in VUMC. |  | n.v.t.
114 | Service en onderhoud | Onderhoud | Wachtwoorden voor technische service menu’s dient in PDF digitaal bij acceptatie geleverd te zijn. |  | n.v.t.
115 | Service en onderhoud | Onderhoud | De service tools/menu’s zijn afgeschermd voor de gebruiker. |  | n.v.t.
116 | Service en onderhoud | Onderhoud | Service software is voor ziekenhuis technici zodanig toegankelijk dat door hen dezelfde service kan worden geleverd als door de service technici van de leverancier onder het meest uitgebreide / dekkende onderhoudscontract. De software in deze moet up to date blijven, gekoppeld aan het afgesproken service-level en opleiding technici. |  | n.v.t.
117 | Service en onderhoud | Onderhoud | Binnen de service organisatie is een escalatie procedure aanwezig. Geef hier een beschrijving van, voorzien van flowcharts! Hierbij moet de doorlooptijd van de supportlevels gerelateerd aan de escalatieprocedure vermeld worden. Dit kan compleet gemaakt worden door een service-visit, waarbij wij kunnen zien men omgaat met servicemeldingen binnen de escalatieprocedure. |  | Ja
118 | Service en onderhoud | Onderhoud | De leverancier voorziet in een vaste locatie-verantwoordelijke die alle communicatie m.b.t. service anders dan de service manager behandelt.(Technisch probleemeigenaar) |  | n.v.t.
119 | Service en onderhoud | Onderhoud | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, kalibratie moet na elk onderhoud samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd te worden aan VUMC. De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. |  | n.v.t.
120 | Service en onderhoud | Versie | De Inschrijver biedt op alle geleverde defibrillatoren gedurende contractduur dezelfde software-/hardwareversie aan: te weten of de nieuwste versie van de leverancier of de of versie op dat moment gangbaar in huis. Keuze hierin is aan het ziekenhuis. |  | n.v.t.
121 | Service en onderhoud | Updates | Software / hardware updates zijn gedurende de gehele levensduur inbegrepen / verdisconteerd. Updates die de bestaande functionaliteit verbeteren vallen hier ook onder. Deze dienen direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan afdelings Medische Technologie. Met daarbij een beschrijving en impactanalyse van de update. |  | n.v.t.
122 | Service en onderhoud | Updates | De Medisch Technicus kan updates op de defibrillator installeren. |  | n.v.t.
123 | Service en onderhoud | Updates | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het VUmc |  | n.v.t.
124 | Service en onderhoud | Updates | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere apparatuur c.q. gewaarborgd door de leverancier. (controle hiervan is een gezamelijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade dienen te gebeuren.) |  | n.v.t.
125 | Service en onderhoud | Updates | Updates/upgrades dienen minstens 8 weken voor bedoelde implementatie schriftelijk ontvangen te zijn. Daarbij een gedetailleerde inhoudsbeschrijving. Tevens een overzicht met de verschillende verbeterpunten ten opzichte van eerder versies (release notes). |  | n.v.t.
126 | Service en onderhoud | Out of Service | Een “Out of Service” melding wordt minimaal 2 jaar van te voren actief gemeld bij de afdeling Medische Technologie van het Vumc. |  | n.v.t.
127 | Service en onderhoud | Out of Service | Inschrijver garandeert dat de aangeboden defibrillator minimaal 10 jaar (de Technische levensduur) na de formele acceptatie van de apparatuur door VUMC, niet out of service zal gaan. |  | n.v.t.
128 | Specificaties | Accu | De defibrillator is voorzien van een interne accu. |  | n.v.t.
129 | Specificaties | Accu | De maximale laadtijd van de interne accu is 4 uur (accu minimaal 80% geladen). |  | n.v.t.
130 | Specificaties | Accu | De defibrillator schakelt bij het uitvallen van de netspanning automatisch over op de interne accu, zonder dat hiervoor actieve handelingen aan de defibrillator verricht hoeven te worden. |  | n.v.t.
131 | Specificaties | Accu | De defib kan op een volle accu achtereenvolgend minimaal 100 shocks op maximaal vermogen geven. |  | n.v.t.
132 | Specificaties | Accu | De voor de defibrillator te gebruiken accu's hebben een minimale gebruiksduur / levensduur van 24 maanden. |  | n.v.t.
133 | Specificaties | Accu | De accu's voldoen aantoonbaar aan de laatste stand van de techniek. (bijv. Li-ion) |  | n.v.t.
134 | Specificaties | Accu | De defibrillator heeft een capaciteit / status indicator van de accu. |  | n.v.t.
135 | Specificaties | Tassenset | De door inschrijver aangeboden defibrillator wordt geleverd met een bijbehorende tassenset. Dit dient in de aanschafprijs van de defibrillator te zijn verwerkt. |  | n.v.t.
136 | Specificaties | Accu | De defibrillator kan in het geval van transport doeleinden minimaal 2 uur op een interne accu onder normaal bedrijf functioneren. |  | n.v.t.
137 | Specificaties | Gewicht | Het maximale gewicht van de defibrillator inclusief accu maar exclusief accessoires en eventuele interne/externe paddles is ≤ 9 kg. |  | n.v.t.
138 | Specificaties | afmetingen | De door aanbieder aangeboden defibrillator moet op de bestaande crashkarren passen. De maatvoering van de crashkarren is 48cm diep bij 57cm breed |  | n.v.t.
139 | Specificaties | Identificatie | De defibrillator bevat een uniek identificatienummer/serienummer welke op de behuizing van de defibrillator afleesbaar is. |  | n.v.t.
140 | Specificaties | Netspanning | De defibrillator is geschikt voor een netspanning tussen de 215 V en 240 V ac met 50 Hz. |  | n.v.t.
141 | Specificaties | Reiniging | De defibrillator (inclusief het bedieningspaneel en display) heeft oppervlakken, zodanig dat er zich geen vuil (en/of gelekte vloeistoffen) kan ophopen en/of na reiniging achter kan blijven en is vrij van scherpe hoeken, randen en uitstekende voorwerpen, zodanig dat bij normaal gebruik geen lichamelijk letsel kan ontstaan. |  | n.v.t.
142 | Specificaties | Reiniging | De defibrillator is voor een periode van 10 jaar bestand tegen het 1 maal per week desinfecteren met het middel alcohol 70% of chloor 1000 ppm of incidin doekjes. |  | n.v.t.
143 | Specificaties | Reiniging | De interne paddles (elektroden) en handles moeten t.b.v. een geborgde kwaliteit, op de CSA machinaal gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd kunnen worden met behulp van de binnen de CSA aanwezige apparatuur en gebruikte procesgangen (zie bijlage 5.1). Inschrijver vult en ondertekend hiervoor het registratieformulier medische hulpmiddelen Registratieformulier steriele of te reprocessen /steriliseren medische hulpmiddelen Bijlage 5.2 (SMH): - gereinigd en, - gedesinfecteerd en, - gesteriliseerd kunnen worden. Indien inschrijver niet kan aantonen dat de interne paddles en handles machinaal gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd kunnen worden is het volgende van toepassing en gaat inschrijver hiermee akkoord: VUMC is in dit geval genoodzaakt de interne paddles en handles als disposables te zien. Inschrijver zal na de initiële aanschaf van 5 sets interne handles en paddles, de interne paddles en handles als disposables gaan leveren tegen de in de aanbesteding aangeboden prijs van de disposable defibrillator pads of de interne paddles en handles na gebruik door VUMC omruilen voor nieuwe exemplaren. Deze regeling blijft in stand totdat inschrijver gedocumenteerd kan aantonen dat de interne paddles en handles machinaal gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd kunnen worden met behulp van de binnen de CSA aanwezige apparatuur en gebruikte procesgangen (zie bijlage 5.1). De interne paddles en handles dienen gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd door leverancier te worden aangeleverd aan VUMC. Als inschrijver nieuwe interne paddles (of de combinatiehandgrepen en paddles die noodzakelijk met elkaar moeten worden gebruikt) op de markt brengt die gedocumenteerd machinaal gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd kunnen worden, zal inschrijver VUMC eenmalig gratis 5 sets interne handles en paddles aan VUMC leveren. Ter indicatie VUMC verwacht ongeveer 5 sets interne paddles per jaar te verbruiken, dit betreft slechts een indicatie en aan dit aantal kan geen rechten worden verleend. |  | Ja
144 | Specificaties | Reiniging | De interne en externe Paddles moeten bestand zijn tegen microvezel doek, alcohol 70% en incidin oxi wipe doekjes |  | n.v.t.
145 | Specificaties | Reiniging | De interne en externe Paddles moeten steriliseerbaar zijn bij 134 graden 3,5 minuut of 121 graden 15 min. |  | n.v.t.
146 | Specificaties | Reiniging | De interne en externe paddles moeten bestand zijn tegen de reinigingsmiddelen die binnen de CSA gebruikt worden. Dit zijn de middelen mediclean forte en mediZym van de firma dr. Weigert. |  | n.v.t.
147 | Specificaties | Reiniging | De defibrillator is gedurende 10 jaar bestand tegen het dagelijks (1x per dag) huishoudelijk reinigen met klamvochtige microvezeldoekjes. |  | n.v.t.
148 | Specificaties | Latexvrij | De aangeboden (en te leveren) verbruiksartikelen zijn latexvrij. |  | n.v.t.
149 | Specificaties | Taal | Tekst op de voorzijde van de defibrillator in het display wordt in het Nederlands weergegeven. |  | n.v.t.
150 | Wetgeving | Klasse | De defibrillator is CF geclassificeerd (conform IEC/EN 60601-1), de externe paddles mag BF zijn. |  | n.v.t.
151 | Wetgeving | ROHS | De bij inschrijving aangeboden (en in toekomst te leveren) defibrillator bevat geen gevaarlijke stoffen volgens de geldende RoHS-richtlijn. |  | n.v.t.
152 | Wetgeving | Wet | De aangeboden (en te leveren) defibrillator en toebehoren (accesoires) voldoet als Medisch hulpmiddel (Medical Device) aan de op dat moment geldende Europese en Nederlandse wet- & regelgeving en normen en nieuwe MDR. |  | n.v.t.
153 | Wetgeving | Wet | Om te kunnen beoordelen of steriele of te reprocessen / steriliseren medische hulpmiddelen binnen onze CSA herverwerkt kunnen worden én voldoen aan het convenant medische technologie levert inschrijver de onderstaande informatie digitaal aan: 1. CE certificaat 2. In geval van klasse 1 medische hulpmiddelen, een verklaring van conformiteit met de Medical Device Directive 93/42/EEC of MDR. 3. Ingevuld en ondertekend registratieformulier medische hulpmiddelen Registratieformulier steriele of te reprocessen /steriliseren medische hulpmiddelen Bijlage 5.2 4. Wettelijk gebruiksvoorschrift en het voorschrift van de reiniging/desinfectie/sterilisatie en onderhoud 5. Conformiteitsverklaringen voor de reinigingsmiddelen en methode 6. Een afbeelding van de paddles en/of (indien van toepassing) het instrumentarium in het net. |  | Ja
154 | Wetgeving | Wet | Voor de zogenaamde restrisico (deze staan vaak in de Instructions For Use vermeld) is een risicoanalyse (bv. HFMEA) beschikbaar t.b.v. gebruik van het aangeboden systeem, waarbij aandacht wordt besteedt aan zowel gebruiksrisico alsook technisch risico. Dit wordt bij levering aangeleverd of de firma draagt bij aan de opzet van deze analyse. |  | n.v.t.
155 | Wetgeving | Wet | De aangeboden (en te leveren) defibrillator voldoet op het moment van Inschrijven aan de op dat moment geldende normen, inclusief verwijzende normen: > NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen; > NEN-EN-IEC 60601-1-2 EMC (elektromagnetische compatibiliteit) norm; > NEN-EN-IEC 60601-1-8 Alarm norm; > NEN-EN-IEC 60601-2-4 Medische elektrische toestellen - Deel 2-4: Speciale eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties van hartdefibrilatoren > NEN-EN-IEC 60601-2-49 of IEC 80601-2-49 Medische elektrische toestellen - Deel 2-49: Bijzondere eisen voor de veiligheid van multifunctionele patientbewakingsapparatuur > NEN-EN-ISO 15223-1 Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, merken en informatievoorziening. |  | n.v.t.
156 | ICT | Algemeen | De ICT oplossing wordt geleverd met volledige Engels- of Nederlandstalige documentatie. |  | n.v.t.
157 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een installatiehandleiding (een beschrijving van technische en functionele componenten van de oplossing inclusief eventuele relaties met andere servers en services). |  | Ja
158 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een infrastructuurschema/referentieontwerp(en). |  | Ja
159 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een schematisch systeemlandschap van alle applicatieonderdelen. |  | Ja
160 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding technische specificaties voor minimaal het beheer en onderhoud (Een beschrijving van specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor het correct functioneren van de applicatie). |  | Ja
161 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een volledig ingevuld MDS2 formulier. |  | Ja
162 | ICT | Algemeen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een technische roadmap met minimaal de volgende aspecten: - Applicatie distributie - Ondersteuning voor virtuele applicatie technieken - Lifecycle van update en upgrades (termijn) |  | Ja
163 | ICT | Koppelingen | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding een functionele roadmap met betrekking tot integratiemogelijkheden met externe systemen |  | Ja
164 | ICT | Algemeen | De inschrijver communiceert proactief, gedurende het in gebruik zijn van de applicatie, kwetsbaarheden in alle ICT componenten behorende bij deze aanbesteding die invloed hebben op de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van de oplossing en al haar bijbehorende ICT componenten. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden kosteloos aangeboden. |  | n.v.t.
165 | ICT | Algemeen | Updates/fixes voor veiligheidsproblemen worden altijd voor alle door Amsterdam UMC gebruikte versies van de leveranciers software beschikbaar gesteld. |  | n.v.t.
166 | ICT | Algemeen | De installatie en configuratie van ICT oplossing gebeurt door de inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. (Toelichting: Om de overdracht van relevante informatie naar de beheersituatie te waarborgen.) |  | n.v.t.
167 | ICT | Algemeen | Bij elke release, upgrade en update van de oplossing, of andere ICT componenten behorend bij deze aanbesteding, wordt er actuele installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. |  | n.v.t.
168 | ICT | Algemeen | De inschrijver ondersteunt het gebruik van de ICT oplossing of andere ICT componenten behorende bij deze aanbesteding, inclusief patches voor die releaseversie, gedurende de gehele looptijd van de aanbesteding. |  | n.v.t.
169 | ICT | Algemeen | De ICT oplossing heeft minimaal twee omgevingen: - Test/Acceptatie-omgeving (voor eerste installatie van de software, testen technische zaken, inrichten en testen van nieuwe functionaliteit naar eind gebruiker) - Productie-omgeving (productie) |  | n.v.t.
170 | ICT | Algemeen | De aanbieding bevat licenties voor alle gevraagde omgevingen, ongeacht het aantal en type gebruikers (gedurende de looptijd). Dit dient in de aanschafprijs van de defibrillator te zijn verwerkt |  | n.v.t.
171 | ICT | Algemeen | Het is mogelijk om een configuratie, referentie en user data kopie te maken en te kopiëren van een omgeving naar andere omgevingen voor TAP doeleinden. |  | n.v.t.
172 | ICT | Beleid | Security updates aan het platform waarop de oplossing draait, worden geïmplementeerd binnen de gestelde termijnen in het patchbeleid van Dienst ICT. Zie uitvoeringsrichtlijn 2.04 in de bijlage 5.4 'Informatiebeveiliging - Patchbeleid - kader Amsterdam UMC (Versie 2)' |  | n.v.t.
173 | ICT | Beleid | Patches worden op verzoek van Amsterdam UMC ook buiten kantoortijden uitgevoerd. |  | n.v.t.
174 | ICT | Beleid | Indien Remote support nodig is vanuit leverancier, moet hun voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Amsterdam UMC daaraan stelt: 1. Remote support kan alleen gestart worden van buitenaf nadat iemand binnen Amsterdam UMC de lijn open zet. 2. Alle personen die vanuit leverancier aanloggen moeten wanneer zij support werk uitvoeren terug te vinden zijn in de logs, en te herleiden zijn naar een persoon 3. Het standaard gebruikte gereedschap voor remote toegang is "BeyondTrust" (Bomgar) 4. Gebruikers en beheerders worden op de hoogte gesteld van het toegangsbeveiligingsbeleid en ondertekenen een verklaring (Zie bijlage 14 'privacy afspraken on-site onderhoud en remote access') dat zij persoonlijke geheime authenticatie-informatie geheimhouden en in geval van inbreuk direct maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Inschrijver zal het bijgevoegde privacy afspraken on-site onderhoud en remote access (na gunning) ondertekenen. |  | n.v.t.
175 | ICT | Beleid | Inschrijver verplicht zich om VUmc vooraf toestemming te vragen voor de verwerking van de persoonsgegevens van VUmc alsmede voor de doorgifte of verwerking van de persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), of het verlenen van toegang tot de persoonsgegevens vanuit een land buiten de EER. |  | n.v.t.
176 | ICT | Beleid | Indien er sprake zal zijn van de verwerking van persoonsgegevens door de inschrijver, zal deze de bijgevoegde verwerkersovereenkomst (na gunning) ondertekenen. Zie bijlage 13 'Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens VUmc - leverancier - VU' |  | n.v.t.
177 | ICT | Beleid | Inschrijver verplicht zich dat data van VUmc binnen EU blijft. |  | n.v.t.
178 | ICT | Beleid | De oplossing voldoet aan de 7 privacy by design principes: |  | n.v.t.
179 | ICT | Beleid | • Proactive not reactive - hier gaat het om maatregelen om te voorkomen dat de privacy van mensen wordt geschonden. |  | n.v.t.
180 | ICT | Beleid | • Privacy as the default setting - individuen hoeven geen actie te ondernemen om hun privacy te beschermen, privacy is ingebouwd in de software. |  | n.v.t.
181 | ICT | Beleid | • Privacy embedded into design - privacy wordt een essentieel deel van de kernfunctionaliteiten. |  | n.v.t.
182 | ICT | Beleid | • Full functionality - valse tegenstelling zoals security vs. privacy of functionaliteit vs privacy vermijden. |  | n.v.t.
183 | ICT | Beleid | • Transparantie & recht op informatie - De applicaties waar een organisatie gebruik van maakt moet conform zijn aan het niveau van privacy en security dat door de organisatie wordt gehanteerd. |  | n.v.t.
184 | ICT | Beleid | • Respect for User Privacy - de privacy van het individu is overal in het ontwerp van de software op de voorgrond aanwezig. |  | n.v.t.
185 | ICT | Beleid | • End-to-End security - Voordat er persoonsgegevens worden verzameld is Privacy by Design al geïmplementeerd. |  | n.v.t.
186 | ICT | Beleid | De oplossing voldoet aan de aspecten van security by design en security by default: |  | n.v.t.
187 | ICT | Beleid | • Security by design: Aanbieder houdt tijdens het ontwerp rekening houden met security aspecten |  | n.v.t.
188 | ICT | Beleid | • Security by default: Alle standaard instellingen staan default op veilig ingesteld. |  | n.v.t.
189 | ICT | Beleid | • Geen security by obscurity: Zwakke plekken in de beveiliging welke verborgen worden is geen goede oplossing omdat ze op een gegeven moment toch gevonden worden. Problemen worden direct opgelost. |  | n.v.t.
190 | ICT | Beleid | • Fail securely: De oplossing heeft uitgebreide logging functionaliteit welke verdachte activiteiten of afwijkingen detecteert. Mogelijkheid om logs naar een centrale logging omgeving over te zetten is aanwezig. |  | n.v.t.
191 | ICT | Beleid | • Security monitoring: Systemen en services zijn door monitoring te controleren op de beschikbaarheid en performance. Status van bijvoorbeeld SSL-certificaten en inhoudelijke checks op de inhoud van bijvoorbeeld een website op eventuele defacements of andere hacks dienen automatisch te detecteren zijn. |  | n.v.t.
192 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De ICT oplossing draait op een van de volgende OS platformen (in volgorde van wenselijkheid): Micosoft OS: 1. Windows server 2019 2. Windows server 2016 Linux OS: 1. RHEL 7+ 2. CentOS 7+ 3. Oracle Linux Wat betreft serverbeheer zijn er 2 modellen toegestaan: 1. Virtual rackhosting mbv van OVA of ISO image (inclusief ESX) 2. Virtueel tot en met OS door ICT beheerd Geef aan welk platform u gebruikt en welk beheermodel van toepassing is. |  | Ja
193 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: Indien de applicatie gebruik maakt van een relationele database, voldoet deze aan: - SQL2017 of 2019 of SQL 2017/2019 Always on bij hoge beschikbaarheidseis - Oracle 19c (met Dataguard bij hoge beschikbaarheids eis) - MySQL Geef aan welke relationele database u gebruikt. |  | Ja
194 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De virtuele server wordt volledig ondersteund op VMware ESX virtualisatie platform. |  | n.v.t.
195 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: Aanbieder zorgt binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van Microsoft Windows voor een compatibele server versie van de oplossing. |  | n.v.t.
196 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De ICT oplossing vereist voor een correcte werking geen systeembeheerrechten voor de gebruiker. |  | n.v.t.
197 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De ICT oplossing vereist voor een correcte werking geen domain administrator rechten |  | n.v.t.
198 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De ICT oplossing is compatibel met Amsterdam UMC anti-virus/malware software, momenteel is dat McAfee. |  | n.v.t.
199 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: De oplossing maakt bij het gebruik van bestanden, gebruik van UNC paden i.p.v. toegewezen stations en kan omgaan met Hierarchische Storage Management systemen.(HSM) |  | n.v.t.
200 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien door de leverancier specifieke eisen worden gesteld aan opslag capaciteit en performance, dan worden deze vooraf door Aanbieder afgegeven in TerraBytes (TBs), IOPS, latency en vereiste bandbreedte. |  | n.v.t.
201 | ICT | Servers and Storage (backend) | De clientsoftware kan gepackaged worden met Microsoft App-V 4.6 (of hoger) of functioneren onder Citrix Xenapp 7 (of hoger) zonder verlies van performance, beeldkwaliteit en functionaliteit. |  | n.v.t.
202 | ICT | Servers and Storage (backend) | Bij nieuwe versies van de ICT oplossing, of delen daarvan, garandeert de inschrijver dat de complete functionaliteit in een acceptatieomgeving getest kan worden alvorens deze in productie wordt genomen. |  | n.v.t.
203 | ICT | Servers and Storage (backend) | De inschrijver levert, ondersteunt en implementeert alle software upgrades en updates die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem als ook alle software upgrades en updates van third party componenten, kosteloos gedurende de looptijd van het contract. |  | n.v.t.
204 | ICT | Servers and Storage (backend) | De inschrijver valideert na het uitkomen van patches van het operating system zelf de uitwerking hiervan op eigen infra en rapporteert de bevindingen - of assisteert het Amsterdam UMC bij installatie en uitrol van patches op lokale systemen in test en/of acceptatie. |  | n.v.t.
205 | ICT | Servers and Storage (backend) | Na installatie van elke nieuwe release, patch, upgrade en/of update van de ICT oplossing zijn bestaande gegevens nog volledig beschikbaar en bruikbaar. |  | n.v.t.
206 | ICT | Servers and Storage (backend) | Inschrijver levert alle licenties die nodig zijn voor het ongelimiteerd gebruik van de oplossing waaronder (niet uitputtend) gebruiker licenties, infralicenties, middleware licenties inclusief het onderhoud en support op de geleverde licenties. |  | n.v.t.
207 | ICT | Servers and Storage (backend) | Overschrijdingen van licenties tav het maximaal aantal gebruiks mag nooit leiden tot een automatische blokkade van functionaliteit. |  | n.v.t.
208 | ICT | Servers and Storage (backend) | Licentie beheer verloopt middels software matige “floating” licenties. Aanvullende hardware (USB dongels) is vanuit beheer perspectief niet mogelijk. |  | n.v.t.
209 | ICT | Servers and Storage (backend) | Indien er componenten worden geïnstalleerd voor automatische controle van licenties kunnen deze niet leiden tot single point of failure of het niet functioneren binnen standaard medische werkplekken van de aanbestedende dienst. |  | n.v.t.
210 | ICT | Endpoints (frontend) | Amsterdam UMC levert de hardware van de werkplekken, tenzij de werkplek is mee-certificeert met de opstelling (bv FDA of MDR). (een werkplek bestaat uit: computer, toetsenbord, muis, beeldscherm) |  | n.v.t.
211 | ICT | Endpoints (frontend) | Er zijn geen Administrator-rechten nodig voor eindgebruikers op een PC |  | n.v.t.
212 | ICT | Endpoints (frontend) | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: Amsterdam UMC voert alle patches en beveiligings updates op ten aanzien van OS op de PC in overleg met leverancier |  | n.v.t.
213 | ICT | Endpoints (frontend) | De inschrijver zorgt binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van Microsoft Windows voor een compatibele client versie van de oplossing. |  | n.v.t.
214 | ICT | Endpoints (frontend) | Op een door Amsterdam UMC geleverde PC, staan standaard een aantal zaken in het image: 1. Beheerd OS, d.m.v. SCCM en WSUS, 2. Amsterdam UMC Virus scanner met policy. 3. Geplande OS updates via SCCM. 4. SCOM client. Verder kan het station op enig moment door vulnerability scanner gescand worden. Geef aan als dit mogelijk tot conflicten leidt. De leverancier kan daarop alles installeren wat nodig is voor correct werkende applicatie, geef aan hoe dit werkt (packaging etc.). |  | Ja
215 | ICT | Endpoints (frontend) | Op de PC's moeten geen dongles nodig zijn voor licenties |  | n.v.t.
216 | ICT | Endpoints (frontend) | Indien er sprake is van applicaties welke op PC(s) worden gebruikt, dan levert de inschrijver als onderdeel van deze aanbieding de specificaties (minimaal en aanbevolen) voor de PC(s) op. Deze specificaties omvatten minimaal het gebruik van Windows 10. |  | Ja
217 | ICT | Endpoints (frontend) | Er zijn geen componenten op de endpoint nodig die niet door Microsoft ondersteund worden. Zoals bijvoorbeeld Internet Explorer, ActiveX en Flash. |  | n.v.t.
218 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De applicatie voor authenticatie en autorisatie kan omgaan met Native Active Directory of Federatie. 1. In het geval van Native Active Directory kan de applicatie omgaan met meer dan 1 Account forest 2. In het geval van Federatie gaat de voorkeur uit naar SAML: 2.0 |  | n.v.t.
219 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Single sign-on (SSO) is mogelijk op basis van de Windows login. |  | n.v.t.
220 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bij een frontend integratie met EPIC is SSO vereist |  | n.v.t.
221 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Indien wordt gekozen voor een applicatie die bestaat uit meerdere componenten, moet SSO gelden voor alle componenten |  | n.v.t.
222 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden van Amsterdam UMC accounts worden niet in de applicatie server of client software opgeslagen. |  | n.v.t.
223 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden alleen encrypted tussen client en server gecommuniceerd |  | n.v.t.
224 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | "Guest" accounts worden niet gebruikt, ze zijn altijd disabled |  | n.v.t.
225 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Auditlogging is beveiligd tegen aanpassingen. |  | n.v.t.
226 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Auditlogging van de applicatie wordt geschreven naar een OS standaard of open, leesbaar formaat. |  | n.v.t.
227 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Auditlogging wordt niet op de lokale OS schijf weggeschreven. |  | n.v.t.
228 | ICT | Apparatuur | Indien de defibrillator een embedded OS heeft, is de leverancier verantwoordelijk voor OS updates en patches. |  | n.v.t.
229 | ICT | Apparatuur | Bij aansluiting aan het Amsterdam UMC netwerk dient voldaan te worden aan de aansluitvoorwaarden. Zie bijlage 5.5 'Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur'. Inschrijver gaat akkoord met deze aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur". |  | n.v.t.
230 | ICT | Apparatuur | Na een netwerkonderbreking stuurt de defibrillator eenvoudig alle nog niet verstuurde data door naar de ICT oplossing. Geef een toelichting hoe dit functioneert. Bijvoorbeeld automatisch bij herstel netwerk of middels handmatige handeling op defibrillator om opnieuw te verzenden. |  | Ja
231 | ICT | Netwerk | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen: Alle communicatie tussen de verschillende applicatie componenten (server, database, client, koppelingen, etc) voldoen aan IPv4 of hoger adressensysteem, en is TCP gebaseerd. |  | n.v.t.
232 | ICT | Netwerk | Communicatie met andere systemen vindt plaats op basis van DNS naam. |  | n.v.t.
233 | ICT | Koppelingen | Indien patiëntgegevens in het informatiesysteem gebruikt worden, dan dienen alleen relevante patienten met relevante demografische patientgegevens opgeslagen te worden. |  | n.v.t.
234 | ICT | Koppelingen | Indien van toepassing levert aanbieder het HL7 V2, V3 of FHIR conformance statement aan. Zowel de Nederlandse als Amerikaanse standaard. |  | Ja
235 | ICT | Beheer | Applicatie-beheerders kunnen zelf direct bij de logging van de applicatie en data daarin opgeslagen |  | n.v.t.
236 | ICT | Beheer | Indien er sprake is van verschillende logging levels, dan kunnen applicatiebeheerders kunnen het logging level zelf aanpassen. |  | n.v.t.
237 | ICT | Beheer | Voor troubleshooting zijn de logs doorzoekbaar, toegankelijk en te archiveren buiten de applicatie. |  | n.v.t.
238 | ICT | Beheer | De ICT oplossing heeft voorzieningen om functioneel database beheer uit te voeren zonder directe toegang tot de database server. |  | n.v.t.
239 | ICT | Beheer | De bevoegdheid tot het uitvoeren van specifieke handelingen binnen de ICT oplossing is per medewerker groep of medewerker met behulp van privileges instelbaar. |  | n.v.t.
240 | ICT | Cloud | Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt welke niet "on-premise" van het Amsterdam UMC staat, maar bij de leverancier of derde partij, dan moet voldaan worden aan het "A. Cloud-applicaties - beleidskader" Inschrijver gaat akkoord met de bijlage 5.6 "A. Cloud-applicaties - beleidskader" |  | n.v.t.
Aldus naar waarheid ingevuld:
door:(rechtsgeldig vertegenwoordiger)
van (bedrijfsnaam):