## Algemene vragen
Nr. | Vraag | Antwoord
1 | Algemene gegevens
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in het profiel van geïnteresseerde marktpartijen. U wordt gevraagd de volgende bedrijfsgegevens op te geven:
Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Branche/sector:
Productielocaties:
2 | Kennis en ervaring product
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de vorm en mate waarin geïnteresseerde marktpartijen kennis en ervaring hebben met endocrinologische immunochemie, specifiek de installed base in de academische setting. Wij vragen daarbij om referenties aan te geven van ervaring met vergelijkbare opdrachten.
3 | Productinhoudelijke vragen
3.1 | Platform: We zijn benieuwd naar uw bestaande koppelingen aan track systemen, welke in diagnostische laboratoria operationeel zijn.
3.2 | Back-up systeem: Is het mogelijk dat uw primair + backup systeem op 1 plaats gevoed kan worden? Zo niet, bent u wel bekend met een alternatieve oplossing?
3.3 | Zeer lage volumes: Is het mogelijk om containers automatisch te verwerken? Kunt u specifiek aangegeven bij welke laag volume (500 ul volbloed serum, gestold en gecentrifugeerd) automatisch verwerken mogelijk is?
3.4 | In tabblad 'Eisen' hebben wij eisen geformuleerd voor de testen. Kunt u in het tabblad aangeven in hoeverre u hieraan kunt voldoen?
3.5 | In tabblad 'Wensen' hebben wij wensen geformuleerd voor de testen. Kunt u in het tabblad aangeven in hoeverre u hieraan kunt voldoen?
3.6 | Zou u uw eigen prestaties voor de tesen (bias/precisie) willen weergeven in tabblad 'Eigen prestaties'. Hierbij ontvangen wij ook graag informatie over de rondzending en het aantal peers in de rondzending.
4 | Haalbaarheid en uitvoerbaarheid opdracht
Hoe ziet u de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid op basis van wat nu voor u ligt? Welke informatie ontbreekt volgens u om antwoord te kunnen geven?
5 | Service, onderhoud en beheersysteem
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de oplossing die de geïnteresseerde marktpartijen aanbieden om optimale service te kunnen bieden, de analyzers onderhoud en dit te kunnen beheersen.
6 | Productontwikkeling
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die u de komende 4 jaar verwacht op gebied van endocrinologische immunochemie.
7 | Suggesties voor de opdracht/realisatie
Welke ideeën en/of suggesties heeft u voor het Erasmus MC bij de opdracht die voor u ligt?
8 | Interesse in de opdracht
Heeft u interesse in de mogelijke opdracht? Wat zijn de redenen om wel of niet deel te nemen? Welke stappen zijn volgens u nodig om de aanbesteding te kunnen organiseren? Welke procesinformatie ontbreekt of dient verder uitgewerkt te worden?
9 | Prijs/kwaliteit verhouding
Hoe ziet u de kwaliteit/prijs verhouding van uw product; welke concessies heeft u gedaan om uw product betaalbaar te houden?
10 | Levertijd
Wat is volgens u de verwachte levertijd van de totaaloplossing die wij uitvragen?

## Eisen
Test | Kwaliteitseisen per test | Kunt u voldoen? Ja/nee
Vrij T4 | Gekalibreerd tegen RMP (ED-ID-LC-MS/MS), of de mogelijkheid dit in het Erasmus MC te doen op kosten van de leverancier (de grande, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2017.274407).
Vrij T3
T3 | Aantoonbaar juist gekalibreerd tegen RMP, danwel een calibrator traceerbaar via de JCTLM database.
T4 | Aantoonbaar juist gekalibreerd tegen RMP, danwel een calibrator traceerbaar via de JCTLM database.
TSH | Geharmoniseerd tegen de IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests, of de mogelijkheid dit in het Erasmus MC te doen op kosten van de leverancier (Thienpont, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2016.269456).
LH | Afkapwaarde voor GnRH agonist/antogonist testen bekend (bij voorkeur gepubliceerd)
FSH | Afkapwaarde voor GnRH agonist/antogonist testen bekend (bij voorkeur gepubliceerd)
Prolactine | (Relatieve) ongevoeligheid voor macroprolactine (<5% misclassificatie first-pass), en indien niet 100% ongevoelig geschikt voor post-PEG precipitatie onderzoek. De recovery van 0% macroprolactine houdend serum t.o.v. size-exclusion chromatografie is bekend.
Oestradiol
Insuline | Kruisreactiviteit met veelgebruikte exogene insuline preparaten.
C-peptide

## Wensen
Test | Kwaliteitswensen per test | Kunt u voldoen? Ja/nee
Vrij T4 | Ongevoelig voor albumine varianten (mn FDH), of bekend wat de gevoeligheid is
Vrij T3 | Ongevoelig voor albumine varianten (mn FDH), of bekend wat de gevoeligheid is
T3
T4
TSH
LH | Vastgestelde referentie intervallen tijdens de menstruele cyclus, en kinderen.
FSH | Vastgestelde referentie intervallen tijdens de menstruele cyclus, en kinderen.
Prolactine
Oestradiol | Bij sterke voorkeur hoog gevoelig (LOQ/FS ~50 pM). Ongevoelig voor exogene oestrogenen.
Insuline
C-peptide | Voldoende gevoelig om insuline intoxicatie op te sporen.

## Eigen prestaties
Test | Eigen prestaties per test: Bias/precisie, rondzending en aantal peers in de rondzending
Vrij T4
Vrij T3
T3
T4
TSH
LH
FSH
Prolactine
Oestradiol
Insuline
C-peptide