## Bijlage 1a) PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Bindingsanalyse Erasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Onderstaande eisen gelden voor de EA Endocrinologie bindingsanalyse analyzing zoals deze wordt aangeboden. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 5.
REF | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
E.B. Wettelijke eisen bindingsanalyse apparatuur en toebehoren
E.B1 |  | Voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) en overige van toepassingen zijnde sub-clauses. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.B2 |  | Voldoet aan de Europese richtlijn(EU) 2017/746, als medisch hulpmiddel met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.B3 |  | De analyseapparatuur / fabrikant / leverancier en gebruiksartikelen moeten aantoonbaar voldoen aan de Europese richtlijn (EU) 2017/746 wanneer deze van kracht wordt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C. Uitvoering van het platform
E.C1 |  | De bindingsanalyse analyzers in het platform worden in routine bedrijf via 1 ingangsmodule gevoed met monstermateriaal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C2 |  | Het platform verzorgt een optimale belasting van de bindingsanalyse analyzers in termen van TAT. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C3 |  | De ingangsmodule controleert de geschiktheid van het monster voor analyse (e.g. barcode, vulstatus, centrifugatiestatus, HIL indices) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C4 |  | Het platform transporteert monstermateriaal wat niet geschikt is voor analyse naar de outputmodule en genereert daarop een alarmsignaal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C5 |  | Het platform slaat de informatie waarom monstermateriaal niet geschikt is voor analyse op in een toegankelijke database. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C6 |  | De ingangsmodule heeft een CITO mogelijkheid. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C7 |  | Geanalyseerd monstermateriaal van de bindingsanalyse analyzers in het platform wordt in routine bedrijf via 1 output module afgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C8 |  | Het aangeboden platform omvat tenminste twee bindingsanalyse analyzers. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C9 |  | Het platform kan gekoppeld worden aan een Total Laboratory Automation systeem. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C10 |  | De capaciteit van het platform is geschikt voor een gemiddelde groei van 5% jaar op jaar voor het gehele pakket van eisen en het aangeboden pakket van wensen (zie tabel 3 en 4 offerteleidraad), voor een periode van tenminste 10 jaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C11 |  | Het platform dient voorzien te zijn van een UPS welke het mogelijk maakt tenminste 1 uur zonder onderbreking te draaien. Het aansluiten op de UPS voorziening van het Erasmus MC moet als primaire optie worden opgenomen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C12 |  | CITO monsters kunnen bij netwerkproblemen ook zonder barcode sticker (monsternummer) aangeleverd en verwerkt worden, het platform moet handmatige invoer hiervoor toelaten. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C13 |  | Het platform moet passen in het in geel aangegeven vlak op de plattegrond in bijlage 11 | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C14 |  | Het platform heeft een module waarin controle en kalibratie materiaal juist geconditioneerd kan worden opgeslagen, en geautomatiseerd kan worden aangesproken. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C15 |  | De configuratie van het platform moet zodanig zijn ingericht dat de turn-around-time (TAT) van een niet CITO monster (dus ook op de piektijden) kleiner is dan 60 minuten voor het gehele monsteraanbod en bij alle urgentiecombinaties m.u.v. een re-run. Onder TAT wordt verstaan: de tijd tussen aanbieden van het analysemonster op de inputmodule en het gereedkomen van de uitslag. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.C16 |  | De buis met de barcode hoeft niet automatisch in de juiste positie gedraaid te worden voor analyse. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D. Bediening, display en user interface
E.D1 |  | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D2 |  | Op de display is de resterende capaciteit van de reagentia te zien. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D3 |  | Het platform wordt op een eenvoudige, intuïtieve en eenduidige manier bediend door middel van een duidelijke menuopbouw en duidelijke toetsen/functietoetsen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D4 |  | Decentraal moet door de gebruiker via een beveiligde verbinding contact gemaakt kunnen worden met het platform. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E. Bindingsanalyse analyzer
E.E1 |  | De bindingsanalyse analyzers hebben detectiemogelijkheden voor clot/level. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E2 |  | De bindingsnalayse analyzers gebruiken afwerpbare punten (éénmalig gebruik) voor het verwerken van patient/monstermateriaal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E3 |  | De bindingsanalyseanalyzers kunnen separaat uit bedrijf worden genomen (e.g. voor onderhoud/reparatie), waarbij de ingangsmodule in gebruik kan blijven. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E4 |  | Een enkele bindingsanalyse analyzer heeft voldoende capaciteit om de gehele productie (peildatum 2021) te verwerken, inclusief de voorgenoemde groei (E.C10), zonder significante verlenging van de TAT. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E5 |  | Reagentia zijn bij levering teminste 3 maanden houdbaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E6 |  | Een monster wat in de inputmodule is aangemerkt als niet geschikt voor analyse moet handmatig gemeten kunnen worden; het platform slaat bij het resultaat op dat het monster niet geschikt is voor analyse. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E7 |  | De bindingsanalyse analyzer is in staat geautomatiseerd (in de inputmodule aangeboden) paediatrische monsters te verwerken. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E8 |  | Buizen mogen maximaal 2 uur bij kamertemperatuur (zonder dop) op het platform staan vóór analyse. Indien deze maximale tijd overschreden wordt, genereerd het platform een vlag in het LIS maar voert wel de bepaling uit. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E9 |  | De testen voor het analyseren van de schildklierfunctie kunnen worden gemeten in ten hoogte 250 ul plasma/serum (TSH/fT4) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E10 |  | De testen voor het analyseren van de gonadale functie kunnen worden gemeten in ten hoogte 250 ul plasma/serum (LH/FSH/oestradiol/prolactine) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E11 |  | De testen voor het analyseren van de pancreas functie kunnen worden gemeten in ten hoogte 250 ul plasma/serum (insuline/c-peptide) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E12 |  | In het kader van toekomstige consolidatie moet de inschrijver per analyzer tenminste 20 reagens posities beschikbaar hebben. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E13 |  | Het dood volume van een micro afname buis mag niet meer zijn dan 75 microliter | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F. Test specifieke eisen
E.F1 |  | U heeft aantoonbaar de afkapgrenzen voor de HIL criteria gevalideerd, en stelt deze validatie data beschikbaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F2 |  | HIL indices zorgen voor een resultaatcode in plaats van een resultaat bij de in het monster geanalyseerde betreffende parameters. Het resultaat moet nog te achterhalen zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F3 |  | De grenzen waarbij uitslagen worden tegengehouden/afgekeurd op basis van de HIL indices, kunnen door de gebruiker worden aangepast. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F4 |  | Het platform heeft een automatische ‘reflextest’ functie welke door de gebruiker kan worden ingesteld. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F5 |  | Uw bepaling voor vrij thyroxine (vrij T4) is gekalibreerd tegen RMP (ED-ID-LC-MS/MS). Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=20) met de RMP gevoerd op REF4U (voormalig Thienpont laboratorium, de grande, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2017.274407). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F6 |  | Uw bepaling voor thyrotropine (TSH) is geharmoniseerd op geleide van het protocol wat is voorgesteld door de IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests (Thienpont, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2016.269456). Indien dit niet het geval is wordt de harmonisatie op uw kosten uitgevoerd (N=20 monsters, op basis van ODV tarief Erasmus MC peildatum 1/1/2022). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F7 |  | Voor uw LH assay zijn de afkapwaarden voor GnRH agonist/antogonist testen bekend (bij voorkeur gepubliceerd) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F8 |  | Voor uw FSH assay zijn de afkapwaarden voor GnRH agonist/antogonist testen bekend (bij voorkeur gepubliceerd) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F9 |  | Uw prolactine assay kent een (relatieve) ongevoeligheid voor macroprolactine (<5% misclassificatie first-pass), en indien niet 100% ongevoelig geschikt voor post-PEG precipitatie onderzoek. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F10 |  | Voor uw testen zijn referentie intervallen beschikbaar voor kinderen, en voor de geslachtshormonen zijn referentie intervallen beschikbaar voor de verschillende fasen van de menstruele cyclus. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F11 |  | Uw bepaling voor testosteron voldoet aan de criteria gesteld in de HoSt rondzending (CDC) in termen van bias in het meetbereik >2.5 nM. Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=40) met de CDC HoSt gecertificeerde UPLC-MS/MS methode van het Erasmus MC. (op basis van ODV tarief Erasmus MC peildatum 1/1/2022). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F12 |  | Reagentia voor het pakket van eisen worden door de leverancier van het platform geleverd gedurende de gehele looptijd van het contract. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F13 |  | U levert alle benodigdheden voor het pakket van eisen (e.g. reagentia, disposables), en blijft dit leveren voor de gehele contractuur met een CE/IVD markering (conform Regulation (EU) 2017/746). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
E.G1 |  | De leverancier is binnen Nederland 24/7 bereikbaar voor storingen en problemen aan het platform. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G2 |  | Uw service-organisatie heeft Nederlandstalige service engineers. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G3 |  | Voor storingen aan het platform die voor 12.00 gemeld zijn is in >90% van de gevallen een on-site respons binnen 24 uur. Bedoeld wordt terzake deskundige on-site, zodat er op afstand gestart kan worden met inventarisatie; oplossen van gemeld probleem. Niet bedoeld wordt servicedesk medewerker die storing aanneemt om door te zetten naar technicus. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.G4 |  | Bij volledige uitval van het platform die voor 12.00 gemeld zijn is in >90% van de gevallen een on-site respons binnen 12 uur. Bedoeld wordt terzake deskundige on-site, zodat er op afstand gestart kan worden met inventarisatie; oplossen van gemeld probleem. Niet bedoeld wordt servicedesk medewerker die storing aanneemt om door te zetten naar technicus. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.G5 |  | Leverancier levert een lijst met reserve onderdelen aan die op het Erasmus MC op voorraad komt te liggen ten behoeve van de 1e lijnsstoringen en draagt zorg voor het op peil houden van deze voorraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G6 |  | 1 maal per jaar dient een management rapportage t.a.v. onderhoud en storingen over de periode 01-01 t/m 31-12 overlegd te worden. Dit dient voor eind maart aangeleverd te zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.G7 |  | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, kalibratie moet na elk onderhoud preventief / correctief samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd te worden. De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G8 |  | Mondelinge communicatie m.b.t. de levering en support (applicatie en technische support) wordt gevoerd in de Nederlandse taal, voor analyse en ICT. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.H. Documentatie
E.H1 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands wordt bijgeleverd (op papier en digitaal). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H2 |  | Het digitale volledige technische manual is doorzoekbaar (Windows Sneltoets CRTL-F). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.H3 |  | Een beknopte Nederlandstalige handleiding voor de gebruiker op B1 taalniveau wordt standaard bijgeleverd op papier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H4 |  | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands en Engels wordt bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.H5 |  | Op/bij het platform is een beknopte handleiding aanwezig, danwel via een helpscherm oproepbaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L. Aan-, en afvoer vloeistoffen.
E.L1 |  | Afvoer van vloeibaar medisch afval geschiedt automatisch via het aanwezige centraal afvoer systeem op het laboratorium. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L2 |  | Aanvoer en afvoervaten zijn nooit zwaarder dan 20 kilo. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.N. Aandeel beschikbaarheid testenpakket wensen
E.N1 |  | In het kader van toekomstige consolidatie moet door de inschrijver tenminste 125 punten worden behaald op toekomstig kunnen leveren van (een deel van) het testenpakket wensen uit het Programma van Wensen (zie NR. W.N). De inschrijver maakt aantoonbaar dat de testen binnen 3 jaar beschikbaar zijn. Tevens voldoen deze testen volledig aan Regulation (EU) 2017/746. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.O. Levertermijn en logistiek
E.O1 |  | De opbouw van het platform en de de on-site training van de gebruikers moet in 3 maanden worden voltooid. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O2 |  | De opbouw van de apparatuur, de verificatie van de workflow en de analyses, de training van de gebruikers en de in productiename van deze apparatuur moet op het Diagnostisch Laboratorium Endocrinologie (DLE) worden gerealiseerd binnen 4 maanden na gunning. Indien verbouwing noodzakelijk blijkt op het DLE beweegt u hierin mee. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O3 |  | De installatie van het ICT systeem / de middleware, met de bijbehorende validatie / stresstesten van de ICT installatie en koppelingen met de laboratorium informatie systemen worden minimaal 1 maand voor het einde van de validatie van de apparatuur gerealiseerd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O4 |  | De leverancier levert alle gewenste (gebruiks)artikelen binnen 48 uur. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O5 |  | De leverancier kan in geval van calamiteiten leveren binnen 24 uur. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O6 |  | De leverancier garandeert een leverbetrouwbaarheid van tenminste 98%, gemeten in OLC (order line completeness). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O7 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over wijzigingen in leveringstermijnen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P. Communicatie
E.P1 |  | De leverancier wijst een vaste accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P2 |  | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P3 |  | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q. ICT
E.Q1 |  | De inschrijver biedt één middelware systeem aan. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q2 |  | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding technische specificaties voor minimaal het beheer en onderhoud van de door de inschrijver geleverde ICT oplossing mee. (Een beschrijving van specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor het correct functioneren van de applicatie). Hierbij houdt u rekening met de BIV classificatie en alle gestelde eisen in het PVE. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.Q3 |  | De installatie en configuratie van ICT oplossing gebeurt door de inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Erasmus MC, binnen 5 maanden na de gunning is de koppeling aan het LIS (LabTrain) gereed. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q4 |  | De koppelingen met het LIMS systeem moeten in beide richtingen kunnen communiceren. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q5 |  | Bij elke release, upgrade en update van de ICT oplossing wordt er actuele installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q6 |  | Indien remote support nodig is vanuit leverancier, moet hun voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Erasmus MC daaraan stelt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q7 |  | De ICT oplossing voldoet aan de 7 privacy by design principes. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q8 |  | De ICT oplossing beschikt over een back-up functionaliteit | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q9 |  | Erasmus MC levert de hardware van de werkplekken, tenzij de werkplek is meegecertificeert met de opstelling (bv FDA of MDR). (een werkplek bestaat uit: computer, toetsenbord, muis, beeldscherm) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q10 |  | De inschrijver zorgt uiterlijk 12 maanden voor de end-of-life datum van de courante versie windows voor een nieuwe compatible versie. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q11 |  | Alle communicatie tussen de verschillende applicatie componenten (server, database, client, koppelingen, etc.) voldoen aan IPv4 of hoger adressensysteem, en is TCP gebaseerd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q12 |  | Alle rapportages uit de ICT oplossing of uit de apparatuur is te printen m.b.v. netwerkprinters van Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q13 |  | De voorgestelde oplossing maakt voor integratie gebruik van een van de onderstaande standaarden: - HL7 - ASTM Geef aan welke integratie standaard u ondersteunt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q14 |  | Erasmus MC beleid is dat de benodigde software op een virtuele server geïnstalleerd wordt welke intern technisch beheerd wordt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q15 |  | De leverancier kan via een VPN tunnel zelfstandig bij de VM voor onderhoud / calamiteiten. De VPN tunnel wordt opgezet d.m.v. Cisco anyconnect. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Bindingsanalyse Erasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 750 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor de EA Endocrinologie bindingsanalyse analyzing, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 5.
REF | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Score toegekend door Erasmus MC
W.C. Uitvoering van het platform
W.C1 |  | Het systeem heeft een intern kwaliteitsbewakingssysteem, welke door de gebruiker is in te stellen volgens de Westgard criteria. Dit systeem wordt automatisch gevoed na meting van kwaliteitsbewakingsmonsters. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C2 |  | Het interne kwaliteitsbewakingssysteem signaleert de gebruiker bij overtreding van de Westgard regels, vlagt tot autorisatie van patientmonsters, maar staakt niet de meting van de patientmonsters. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C3 |  | Het systeem geeft akoestische signalen bij fouten in het proces of het systeem. Het alarm kan worden uitgezet voordat het probleem is opgelost. Het geluidsniveau kan door de gebruiker worden aangepast. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C4 |  | Het systeem geeft lichtsignalen bij fouten in het proces of in het systeem. Het alarm kan worden uitgezet voordat het probleem is opgelost. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C5 |  | De inputmodule slaat een digitaal beeld op van alle monsters. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C6 |  | De inputmodule slaat een digitaal beeld op van afgekeurde monsters. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C7 |  | Een willekeurige buis verblijft maximaal 15 minuten in de inputmodule alvorens het analysetraject in te gaan. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C8 |  | De rekken in de outputmodule kunnen worden gebruikt voor korte termijn opslag (1 week, -20). | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C9 |  | Indien de inputmodule een tekort aan biomateriaal signaleert volgt een melding op het scherm. De analist heeft de mogelijkheid om te beslissen welke testen er uitgevoerd dienen te worden. Na de keuze van de analist stuurt de middleware een resultaatcode door naar het LIMS voor de vervallen bepalingen. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C10 |  | Het systeem herkent wanneer een primaire buis wordt aangeboden | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C11 |  | Voor primaire serumbuizen is het mogelijk om na aanmelding op de track een getimede periode te stollen alvorens de buis te verwerken. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C12 |  | De outputmodule signaleert de gebruiker wanneer deze voor 80% is gevuld | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C13 |  | Reeds geanalyseerde buizen worden automatisch uit de outputmodule gehaald bij aanvraag voor reflextesten of toegevoegde testen. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C14 |  | Reeds geanalyseerde buizen worden automatisch uit de outputmodule gehaald bij aanvraag voor reflextesten of toegevoegde testen zonder deze opnieuw te hoeven aanmelden. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C15 |  | Indien het platform verhuist moet worden voor koppeling aan een TLA systeem neemt u de kosten voor verhuizing op u. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C16 |  | Het systeem bewaakt of een gearchiveerde buis, gelet op de opslagperiode, nog mag worden gebruikt voor de uitvoering van een specifieke bepaling. Deze maximale bewaarperiode kan per bepaling verschillend zijn. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F. Test specifieke wensen
W.F1 |  | Uw bepaling voor vrij thyroxine (vrij T4) is gekalibreerd tegen RMP (ED-ID-LC-MS/MS). Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=20) met de RMP gevoerd op REF4U (voormalig Thienpont laboratorium, de grande, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2017.274407). U staat toe dat de herkalibratie op uw verantwoordelijkheid gevoerd kan worden, en legt dit schriftelijk vast. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F2 |  | Uw bepaling voor T3 is aantoonbaar juist gekalibreerd tegen RMP, danwel een calibrator traceerbaar via de JCTLM database. In huis vervaardigde kalibratoren worden niet gezien als RMP. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F3 |  | Uw bepaling voor T4 is aantoonbaar juist gekalibreerd tegen RMP, danwel een calibrator traceerbaar via de JCTLM database. In huis vervaardigde kalibratoren worden niet gezien als RMP. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F4 |  | Uw bepaling voor thyrotropine (TSH) is geharmoniseerd op geleide van het protocol wat is voorgesteld door de IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests (Thienpont, 2017, DOI: 10.1373/clinchem.2016.269456). Indien dit niet het geval is wordt de harmonisatie op uw kosten en verantwoordelijkheid uitgevoerd. U legt dit schriftelijk vast. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F5 |  | Uw bepaling voor testosteron voldoet aan de criteria gesteld in de HoSt rondzending (CDC) in termen van bias in het meetbereik >2.5 nM. Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=40) met de CDC HoSt gecertificeerde UPLC-MS/MS methode van het Erasmus MC. U staat toe dat de herkalibratie op uw verantwoordelijkheid gevoerd kan worden, en legt dit schriftelijk vast. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F6 |  | Uw bepaling voor testosteron is gekalibreerd tegen RMP (GC-ID-MS of UPLC-MS/MS). Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=100) met de CDC certified UPLC-MS/MS methode van het Erasmus MC. U staat toe dat de herkalibratie op uw verantwoordelijkheid gevoerd kan worden, en legt dit schriftelijk vast. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F7 |  | Uw bepaling voor cortisol is aantoonbaar gekalibreerd tegen RMP (GC-ID-MS). Indien dit niet het geval is zal op uw kosten een methodevergelijking worden uitgevoerd (N=100) met de IFCC calibrated UPLC-MS/MS methode van het Erasmus MC. U staat toe dat de herkalibratie op uw verantwoordelijkheid gevoerd kan worden, en legt dit schriftelijk vast. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F8 |  | Uw bepaling voor oestrogeen is hoog gevoelig (LOQ/FS ~50 pM), en ongevoelig voor exogene oestrogenen. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F9 |  | Een nieuw lotnummer reagens kan, terwijl monsters gemeten worden met het oude lotnummer, vooruitlopend op de daadwerkelijke ingebruikname al gekalibreerd worden. EN er wordt automatisch overgestapt op de nieuwe kalibratiecurve indien de kalibratie al eerder is uitgevoerd. En houdt het nieuwe pack automatisch tegen wanneer het niet gekalibreerd is. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F10 |  | Op moment van levering is het reagens minimaal 6 maanden houdbaar. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F11 |  | Er zijn containers beschikbaar om reagentia van andere leveranciers in te doen tbv het uitvoeren van eigen gedefinieerde testen op de open kanalen van het analyse systeem. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F12 |  | De transport temperatuur van reactie reagentia / controles / kalibratoren wordt gemonitord. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F13 |  | Het is mogelijk om deze eigen reagentia voor open kanalen te voorzien van etiketten die automatisch door het systeem gelezen kunnen worden. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.F14 |  | U biedt een insuline assay aan welke significante kruisreactiviteit met synthetische insuline preparaten waarbij meetbaar insuline gerapporteerd wordt bij een concentratie van 0,01 mE/l (tenminste Novorapid (Aspart), Lantus (Glargine), Tresiba (Degludec)). Indien uw eigen insuline assay geen krusireactie kent biedt u een andere oplossing welke gebruik maakt van de bestaande faciliteiten van het laboratorium. | 25 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
W.G1 |  | Reagentia en disposables kunnen worden geladen op de analyzer terwijl het apparaat in gebruik is. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G2 |  | U heeft altijd een tweede lotnummer reactiereagens beschikbaar. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G3 |  | U heeft altijd een tweede lotnummer kalibrator beschikbaar. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G4 |  | Eventuele kalibratieverschillen tussen lotnummers kunnen vooraf automatisch worden gecontroleerd en geherkalibreerd. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.M Innovatie
W.M1 |  | U organiseert 1x per jaar een landelijke gebruikersdag waarin innovatie, mogelijk op het aangeboden platform, centraal staat. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.M2 |  | U stimuleert en faciliteert medisch wetenschappelijk onderzoek op het Erasmus MC door een innovatiepartnerschap aan te gaan. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.M3 |  | De analyzers kunnen automatisch verdunningen uitvoeren dan wel een rerun uitvoeren met een kleiner sample volume wanneer het resultaat de bovengrens van het meetgebied overschrijdt. | 25 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
| W.N Testenpakket wensen | In het kader van duurzaamheid streeft u er aantoonbaar naar uw portfolio uit te breiden. Voor onderstaande testen (indien nu nog in het portfolio, dan binnen 3 jaar verwacht) worden punten toegekend (punten per test staat hieronder weergegeven). Voor de testen die u in het plan van wensen aanbied benoemt u de prijs per resultaat zoals geschetst in de offerteleidraad.
W.N1 |  | Cortisol | 25 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N2 |  | Inhibine A | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N3 |  | 1,25OHD | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N4 |  | BAF | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N5 |  | Groeihormoon | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N6 |  | IGF1 | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N7 |  | IGFBP3 | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N8 |  | P1NP (Intact) | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N9 |  | SHBG | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N10 |  | ACTH | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N11 |  | Calcitonine | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N12 |  | Gastrine | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N13 |  | Thyroxine binding globulin | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N14 |  | Thyreoglobuline | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N15 |  | Thyreoglobuline as | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N16 |  | 25OHD | 25 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N17 |  | Aldosteron | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N18 |  | AMH | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N19 |  | PTH (1-84) | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N20 |  | Renine | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.Q ICT
W.Q1 |  | De ICT oplossing is compatibel met Erasmus MC anti-virus/malware software (Carbon black / McAfee) | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.Q2 |  | Na een netwerkonderbreking sturen de analysers automatisch alle nog niet verstuurde uitslagen door naar de middleware. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.Q3 |  | De data wordt minimaal 12 uur gebufferd bij onderbreking van het netwerk of verlies van connectiviteit met het LIMS | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.Q4 |  | Database van middleware is geheel open voor de eindgebruikers. Eindgebruikers kunnen via data analyse tools direct op de database | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
|  | Puntentotaal | 775 |  | Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: