## Vragen NVI 2 2-3-2022
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
50 | (NvI Nr.10) Artikel 13.2 / Bijlage 8 Verwerkersovereenkomst 11 december 2017 | T.a.v. artikel 13.2: In andere verwerkersovereenkomsten met EMC hebben wij inderdaad ook het BOZ model aangehouden waarbij wij hebben opgenomen dat de sub-verwerkers ISO gecertificeerd zijn (onder opname van onze technische organisatorische maatregelen). Daarmee gaan wij ervan uit dat het EMC akkoord gaat met de hantering van dezelfde verwerkersovereenkomst. Bent u hiermee akkoord? | Er dient een verwerkersovereenkomst gesloten te worden tussen beide partijen aan de hand van het BOZ model. Al reeds bestaande verwerkersovereenkomsten kunnen door een verandering van scope vervallen en zullen mogelijk aangevuld moeten worden.
51 | (NvI Nr.05) Artikel 19. Aansprakelijkheid / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | T.a.v. artikel 19.5: “De vrijwaring uit artikel 19.5 is in de huidige opzet niet gespecificeerd. Kijkende naar de bepaling, en de daarin gegeven voorbeelden, lijkt ons inziens de bepaling betrekking te hebben tot derden waarmee de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst een relatie is aangegaan dan wel dat die relatie dwingend rechtelijk uit de wet volgt (zoals bij de belastingdienst dan wel instanties voor sociale zekerheid. Ter voorkoming van enige misverstand in de toekomst stellen wij voor dat artikel 19.5 nader wordt gespecificeerd door de eerste zin aan te passen naar: Leverancier vrijwaart UMC voor aanspraken van derden waarmee Leverancier ter uitvoering van deze Overeenkomst een contractuele relatie is aangegaan dan wel de relatie dwingend rechtelijk voortvloeit (waaronder onderaannemers, de belastingdienst of instanties voor sociale zekerheid), onder welke naam ook ter zake gelden schade……”. Bent u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord. Derden kunnen ook bijvoorbeeld zijn patienten.
52 | (NvI Nr.05) Artikel 19. Aansprakelijkheid / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | T.a.v. artikel 19.1 en 19.2: “De bedoeling van de beperking van de hoogte van de aansprakelijkheid is juist ter voorkoming van juridische discussie. Uiteraard kan t.z.t. indien onverhoopt een dergelijk situatie zich voordoet een beroep worden gedaan op een schadebeperkende feit maar een dergelijk verweer is geen substituut om de aansprakelijkheid te limiteren. De NFU voorwaarden gaan ook uit van deze principe (beperking van de aansprakelijkheid) daar de aansprakelijkheid in artikel 19 is gelimiteerd tot de daarin opgenomen hoogte. Gegeven de waarde van de afname is het niet meer dan redelijk om de aansprakelijkheid voor directe schade te beperken tot en maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en EUR 1.500.000,- in totaal. Mocht u alsnog niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde beperking dan stellen wij als alternatief voor dat de schadevergoeding wordt beperkt tot directe schade door de navolgende toevoeging aan artikel 19.2: In aanvulling op dit artikel wordt in geen geval schade vergoed wegens, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.”. Bent u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
53 | (NvI nr.01) Artikel 46 Ondersteuning en Onderhoud / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | T.a.v. artikel 46.5: Leverancier kan akkoord gaan met deze aanvulling mits Erasmus MC het eerstelijnsonderhoud conform de veiligheids- en onderhoudsinstructies uitvoert zoals deze door Leverancier opgesteld zijn. Hebben wij dit zo juist verwoord en voor de goede orde gaat u hiermee akkoord? | Akkoord. Leverancier is verantwoordelijk voor de scholing hiervoor.
54 | E.C14 van Bijlage 1a) PvE | M.b.t. vraag E.C.14, gezien het kalibratie materiaal een zeer hoge stabiliteit heeft, zie bijvoorbeeld 28 dagen voor FT4, oestradiol en c-peptide, zien wij een onnodige kostenverhoging voor conditioneren en automatiseren van dit materiaal. Graag deze eis omzetten in een wens. | Erasmus MC is niet akkoord met het omzetten van deze eis naar een wens. Erasmus MC stelt het geautomatiseerd controleren en kalibreren als eis omdat daarmee een aantal FTE zal worden bespaard. Vanwege deze bespaarde FTE is van een onnodige kostenverhoging, zoals in de vraag gesteld, geen sprake. Een ander beoogd voordeel van deze eis is dat de patientendiagnostiek sneller compleet is, waardoor patienten minder lang op hun diagnose hoeven te wachten. Daarmee is het belang van de patient gediend. Het geautomatiseerd controleren en kalibreren is bovendien een optimalisatie die aansluit bij de huidige stand van de techniek en is beschikbaar op de markt. De eis is gelet daarop noodzakelijk voor het toekomstbestendig maken van het laboratorium. Volgens Erasmus MC voldoet de gestelde eis daarmee aan de eisen voor proportionaliteit.
55 | Vragen voor NVI 2: 1 maart 2022 | Ref Nr 46/E.C14 PVE: Antwoord: Het doel is om een mogelijkheid te hebben voor automatische herkalibratie bij afwijkende kwaliteitscontrole. Vraag NVI 2: Onze kalibratie is bewijsbaar meerdere weken stabiel wat de continue aanwezigheid van kalibratiemateriaal ons inziens overbodig maakt. Op basis van bovenstaande is onze vraag aan u of u de oorspronkelijk eis kunt omzetten naar een wens en ons in de gelegenheid stellen onze oplossing te omschrijven en u hiermee te overtuigen dat u met deze oplossing in de praktijk voor meerdere redenen voldoet aan het doel. Ref Nr 47/E.E2 PVE : Antwoord: Het gebruik van afwerpbare punten voorkomt carry-over van patientmateriaal. Vraag NVI 2: Met onze geboden oplossing bereikt u in de praktijk bewezen uw doel om carry-over te voorkomen. Op basis van bovenstaande is onze vraag aan u of u uw eis kunt omzetten naar een wens of ons in de gelegenheid stellen onze oplossing te omschrijven en door het aanleveren van een document u te overtuigen dat u met onze geboden oplossing uw doel bereikt, het voorkomen van carry-over. | Ref Nr 46/E.C14 PVE: voor deze vraag verwijzen wij voor het antwoord naar vraag 54. Ref Nr 47/E.E2 PVE : Erasmus MC is niet akkoord met de omzetting van de eis naar een wens. Erasmus MC stelt het gebruik van afwerpbare pipetteersysteem als eis omdat daarmee de kans dat carry-over van patientenmateriaal is uitgesloten. Die kans is niet uitgesloten in het geval van pipetteersysteem die herbruikt wordt. Daarom is het gebruik van afwerpbaar pipetteersysteem als eis gesteld en niet als wens. Hierbij speelt mee dat gelet op de aard van het onderzoek dat met de apparatuur zal worden uitgevoerd, dat de gevolgen van carry-over zeer groot kunnen zijn voor de patient. Voorts is bij Erasmus MC géén wetenschappelijke literatuur bekend waaruit bljkt dat het gebruik van een herbruikbaar pipetteersysteem (e.g. een stalen naald) de kans op carry-over is uitgesloten. Volgens Erasmus MC voldoet de gesetelde eis daarmee aan de eisen voor proportionaliteit.
56 | PvE (E.F.6) | Indien wij kunnen aantonen dat de standaardisatie vergelijkbaar is met de IFCC RMP zal dan het harmonisatie vergelijk middel met RMP vervallen? | Voor de bepaling in deze eis is géén RMP beschikbaar (JCTLM database, dd 3/3/2022). De eis is dat de methode geharmoniseerd is op het moment van gunning op basis van het door de IFCC voorgestelde procedure. Indien dit het geval is vervalt uiteraard de eis dit in Erasmus MC uit te voeren.
57 | PvE (E.F.5 t/m E.F.11) | De knock-out criteria criteria E.F.5 - E.F.11 bevatten dusdanige criteria dat deze niet in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Bij het laten vervallen of aanpassen van deze eisen, kan de uitvraag beter aansluiten bij beschikbare oplossingen in de markt. Derhalve gaan wij ervan uit dat dit opgenomen wordt als een Wens. | Erasmus MC gaat niet akkoord met het omzetten van de eis naar een wens. De eisen gesteld in E.F5 tm E.F11 zijn cruciaal voor het juist gebruiken van de totaaloplossing in de patientpopulatie van Erasmus MC. Daarbij merken wij op dat het doel van de tender diagnostiek voor een academisch ziekenhuis (NFU) betreft (tertiere lijn). Dit is dus specialistische diagnostiek wat specifieke eisen meebrengt. Erasmus MC wijst erop dat indien een inschrijver niet aan de eisen E.F5, E.F6 en E.F11 voldoet (standaarden IFFC), als alternatief geldt dat Erasmus MC zelf de harmonisatie/standaardisatie uitvoert voor rekening van de leverancier. De noodzaak voor deze eisen is dat het voldoen aan de IFFC-standaard vergelijking met onderzoeken van andere academische ziekenhuizen en vakliteratuur mogelijk maakt. Het doen van onderzoek achten wij noodzakelijk. De mogelijkheid om in het Erasmus MC te standaardiseren/harmoniseren borgt dat ook leveranciers die niet op basis van eigen kalibratie aan deze eis voldoen kunnen aanbieden. Daarmee is de eis proportioneel. Voor E.F7 en E.F8: Erasmus MC is een landelijk verwijscentrum voor patienten met verdenking (centrale) pubertas praecox. Voor de interpretatie van functietesten in dit diagnostisch traject is de genoemde afkapwaarde noodzakelijk. Voor eis E.F9: Erasmus MC is een landelijk verwijscentrum voor patienten met een prolactine producerende tumor. Indien uw prolactine assay geen onderscheid maakt tussen macroprolactine en prolactine en/of ook niet geschikt voor PEG analyse, dan is de oplossing niet geschikt voor gebruik. In dat geval is immers geen onderscheid te maken tussen een positieve uitslag op basis van macroprolactinemie en prolactinemie waardoor een risico bestaat op een onjuiste diagnose. Daarmee is de eis noodzakelijk en proportioneel. Voor eis E.F10: Erasmus MC is een NFU expertisecentrum DSD (Disorders of Sexual Development). De patientengroep betreft kinderen. Indien voor de aangeboden oplossing geen referentie intervallen beschikbaar zijn voor kinderen is deze oplossing niet geschikt voor het beoogde gebruik. Daarnaast is Erasmus MC een academisch verwijscentrum voor patienten met fertiliteitsproblematiek. Indien voor uw testen geen referentie intervallen beschikbaar zijn voor geslachtshormonen gedurende de menstruele cyclus is deze niet geschikt voor het beoogde gebruik.
58 | Bijlage 9 / Artikel 6.10 en 43.1 | Op basis van Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 april 2020, kenmerk 1673023-204144, houdende de vaststelling van taaleisen en nadere regels in de zin van Verordening (EU) 2017/745 en Verordening (EU) 2017/746 (Regeling medische hulpmiddelen), is het ook mogelijk documenten in het Engels beschikbaar te stellen en is het niet redelijk om deze eis te stellen om het alleen in het Nederlands aan te leveren. Kunnen jullie deze eis wijzigen in een wens? Ter voorkoming van fouten worden gebruikers van de apparatuur door de leverancier getraind en in veel gevallen is de taal van de apparatuur in het Engels, dus een overeenkomst tussen apparaat en documenten is dan vaak gemakkelijker te maken. | Erasmus MC zal artikel 6.10 en artikel 43.1 van de NFU-voorwaarden niet wijzigen en wel om de volgende redenen: In afwijking van artikel 1 eerste lid van Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 april 2020, dat de Nederlandse taal voorschrijft, bepaalt artikel 1 lid 2 van deze regeling dat het mogelijk is om documenten op te stellen in de Engelse taal. Daarbij wordt echter wel de voorwaarde gesteld dat het medisch hulpmiddel of medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek bestemd is om uitsluitend te worden toegepast door een zorgverlener en onder de voorwaarde dat de zorgverlener beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal. Nu in dit geval het operationele personeel dat met de apparatuur werkt geen zorgverleners zijn maar laboratorium-analisten, is deze bepaling niet van toepassing en geldt op grond van de genoemde Regeling dat de daarin bedoelde documenten in de Nederlandse taal moeten worden opgesteld. Maar ook als voornoemde regeling wel van toepassing zou zijn, dan betreft het enkel een bevoegdheid en geen verbod voor de op te stellen eis dat de betrffende documenten in de Nederlandse taal moeten worden opgesteld. De enige criteria die in dit kader relevant zijn, zijn het proportionaliteitsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Dat wil zeggen: de eis moet in verhouding staan met het beoogde doel van de aanbesteding en de eis mag niet onnodige drempels op werpen voor inschrijvers uit lidstaten van de Europese Unie waar Nederlands geen officiele taal is. De eis is proportioneel omdat het operationele personeel wat met de apparatuur werkt niet de Engelse taal voldoende beheerst. Deze medewerkers zullen met de apparatuur werken en zijn dus hoofdzakelijk de doelgroep van die handleidingen. Zo worden gebruikersfouten voorkomen door het niet begrijpen of verkeerd interpreteren van tekst. Voorts is de taaleis geen drempel voor inschrijvers uit lidstaten van de Europese Unie waar Nederlands geen officiele taal is. De documenten kunnen immers zonder aanzienlijke kosten in het Nederlands worden aangeboden door iedere inschrijver, ongeacht waar deze inschrijvers gevestigd is.
59 | PvE (E.C.14) | Wij achten deze functionaliteit niet voorwaardelijk en onnodig voor het in te richten proces en zijn van mening dat dit geen proportionele Eis is en niet in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht. Derhalve gaan wij ervan uit dat dit opgenomen wordt als een Wens. | voor deze vraag verwijzen wij voor het antwoord naar vraag 54.
60 | PvE (E.C.3, E.C.4, E.C.14, E.C.13, E.C.16 en E.E.6) | Is het Erasmus MC bereid om deze Eisen om te zetten in functionaliteiten die beschikbaar komen in een toekomstig TLA (zoals in E.C.9)? | Nee, het endocrinologie laboratorium wil een autonoom draaiend eigen analysesysteem. Het wijzigen van de eisen van deze tender naar functionaliteiten die aansluiten bij een een eventueel in de toekomst te realiseren TLA systeem, betekent dat het doel en de inkoopbehoefte waarvoor deze tender in de markt is gezet, zou worden gewijzigd. Dat is niet de wens van Erasmus MC. Bovendien zou de wijziging van de eisen een wezenlijke wijziging betekenen en zou deze tender moeten worden integetrokken en een nieuwe tender in de markt worden gezet. Daarvoor ziet Eramsmus MC geen aanleiding.
61 | PvE (E.C.3, E.C.4, E.C.14, E.C.13, E.C.16 en E.E.6) | Gezien de specifieke samenhang tussen Eisen E.C.3, E.C.4, E.C.14, E.C.16, E.C.13 en E.E.6 bevat deze aanbesteding dusdanig specifieke eisen waardoor er naar onze mening een ongelijke behandeling ontstaat tussen inschrijvende partijen. Zou Erasmus MC alle hierboven genoemde eisen - althans een aantal eisen- zodanig willen aanpassen, dan wel willen schrappen als harde eis om een eerlijk proces voor alle inschrijvende partijen te kunnen bewerkstelligen? Graag in de toelichting in elk geval ingaan op de reden waarom de samenhang tussen eisen redelijk is, indien uw antwoord ontkennend is. | Deze eisen zijn vastgesteld op basis een inventarisatie van behoeften van het laboratorium. Deze eisen zijn noodzakelijk zoals hierna wordt toegelicht. Voor eis E.C3: Indien uw oplossing niet kan beoordelen of een monster geschikt is voor analyse is deze niet geschikt voor gebruik, gegeven het grote risico voor foutieve uitslagen en de daaruit voortkomende schade aan de patient. Gelet hierop is deze eis noodzakelijk en redelijk. Voor eis E.C4: Het is uiteraard dat een monster dat niet geschikt is voor analyse, wordt verwijderd uit de workflow. Zoals ook met betrekking tot eis E.C3 is toegelicht, dienen ongeschikte analyses te worden gedetecteerd en te worden uitgesloten van gebruik van de diagnose. Voor eis E.C13: Gegeven het feit dat het laboratorium autonoom functioneert, moet de oplossing in de ruimte van het laboratorium passen. Het is onwerkbaar als de oplossing buiten het laboratorium moet worden geplaatst. Daarmee is de eis noodzakelijk en proportioneel. Voor eis E.C14: verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 54. Voor eis E.C16: Om eventuele onjuiste interpretatie te voorkomen wordt deze eis opnieuw als volgt geformuleerd: "dat de barcode automatisch in de juiste positie wordt gedraaid voor analyse". Voor eis E.E6: het moet te allen tijde mogelijk zijn voor het laboratorium om een monster dat is aangemerkt als ongeschikt voor analyse, handmatig te analyseren. Een dergelijke analyse zal plaatsvinden op risico van Erasmus MC. Deze eis is noodzakelijk omdat monster dat is aangemerkt als ongeschikt voor analyse, in bepaalde gevallen wel kan worden gebruikt voor een handmatige analyse. Daarmee wordt voorkomen dat een nieuw monster moet worden afgenomen en dat komt de efficiente van het diagnostische proces ten goede en voorkomt ongemak bij de patient. Volgens Erasmus MC valt niet in te zien waarom een dergelijke eis voor de inschrijvers als onredelijk bezwarend zou moeten worden beschouwd. In de gestelde vraag wordt gesuggereerd dat de samenhang van deze eisen niet redelijk is en wordt Erasmus MC gevraagd om dit toe te lichten. Omdat niet duidelijk is op grond waarvan de eisen in samenhang onredelijk zijn en de vraagsteller ook niet heeft toegelicht waarom de samenhang van deze eisen onredelijk is, kan Erasmus MC niet toelichten waarom deze eisen in samenhang redelijk zijn anders dan door te verwijzen naar de gegeven toelichting waatuit blijkt dat de eisen noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Voorts betwist Erasmus MC dat bovengenoemde eisen leiden tot een ongelijke behandeling van inschrijvers. Deze eisen worden op gelijke wijze gesteld aan alle inschrijvers. Op welke wijze er sprake zou zijn van ongelijke behandeling wordt niet toegelicht door de vraagsteller en is daardoor niet duidelijk. Voor zover de vraagsteller bedoeld zou hebben dat het stellen van de genoemde eisen leidt tot een ongelijk speelveld, betwist Erasmus MC dat eveneens. Dat sprake is van een ongelijk speelveld licht de vraagsteller ook niet toe. Het enkele feit dat de eisen specifiek zijn en de vraagsteller aan dergelijke eisen eventueel niet kan voldoen of minder eenvoudig kan voldoen, betekent geenszins dat sprake is van een ongelijk speelveld.