Programma van Eisen – KNO behandelunits


Bijlage 5 	 Programma van eisen
Behorende bij de Europese aanbesteding inzake KNO Behandelunits, TenderNed-kenmerk:  345159
 
Dit document Programma van eisen (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.
De tekst van dit document Programma van eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd.
Indien er in dit document te weinig ruimte is voor antwoorden dan dienen de antwoorden in apart toe te voegen bijlagen te worden vermeld.
Daar waar in dit document aangegeven, dienen aparte bijlagen te worden toegevoegd.
Indien Leverancier zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.
Leverancier dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.
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[bookmark: _Toc96676827]Inleiding

De behandelunit vormt een essentieel onderdeel binnen de behandelkamer van KNO. De KNO-arts gebruikt de behandelunit als tool met diverse hulpmiddelen. Daarnaast is het ook een sturingsunit voor items binnen de behandelkamer zoals: 

· Microscoop
· Behandelstoel
· LCD scherm(en)
· Video controller voor de Pentax chip on tip
· Coagulatiesysteem
· PC/Ibox (voor data acquisitie, Video, stills naar het EPD)

De KNO-behandelunit kan verdeeld worden in drie onderdelen.
Techniekdeel
Externe tools binnen handbereik
Instrumentendeel




[bookmark: _Toc96676828]Het Techniekdeel

Het techniek bestaat uit:
1. Bedieningspaneel (aansturingsdeel)
2. Parkeerblok voor
- videocamera
- zuigslang met zuigbuishouder
- lichtkabel t.b.v. endoscopen
[bookmark: _Toc96676829]Het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel (touchscreen) geeft de gebruiker de mogelijkheid een aantal zaken binnen de unit en ruimte aan te sturen.


1. Aan/uit functie 
2. Microscoop
3. LCD scherm
4. Kamerverlichting
5. Wandverlichting 
6. Assistentie oproep
7. Koud-licht selectie/regeling (kabel en voorhoofdslamp)
8. Voorhoofdslamp 
9. Bediening stoel : up/down
10. Diversen
[bookmark: _Toc96676830]Aan- en uit knop unit
De unit beschikt over twee knoppen.
Via de harde schakelaar wordt de unit van spanning voorzien of uitgeschakeld
Via de aan- uit knop wordt het bedieningspaneel actief en de aangestuurde WCD’s t.b.v. externe hulpmiddelen. Wordt de unit uit gezet via het bedieningspaneel, dan starten automatisch het autoflush programma’s op voor:
· Sepvat
· Doorspoelsysteem
[bookmark: _Toc96676831]De microscoop
De microscoop hangt aan de wand en is aangesloten op een WCD.  
De bekrachtiging van de microscoop op het bedieningspaneel zal de WCD van spanning voorzien en de beelden naar het LCD scherm toesturen. 
Via het LCD scherm kunnen beelden via PC/Ibox  naar het EPD gestuurd worden.

[bookmark: _Toc96676832]Het LCD scherm
Via LCD scherm(en)  kunnen beelden weergeven worden van:
· Microscoop
· De videoscoop
· Nieuw: de camera (parkeerblok) t.b.v. endoscopen zonder chip
In een nieuw systeem moet de visualisering van de verschillende inputs (HDMI) automatisch geregeld worden.
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[bookmark: _Toc96676833]Kamerverlichting
De ruimte beschikt over centrale (TL) verlichting. Voor een aantal onderzoeken is het van belang dat de ruimte weinig tot geen verlichting heeft. Via het bedieningspaneel moet deze centrale verlichting uitgezet kunnen worden. Deze schakelfunctie is een hotelschakeling met de centrale deurschakelaar. 
[bookmark: _Toc96676834]Wandverlichting
Afhankelijk van grootte van de ruimte kan extra verlichting noodzakelijk zijn. Deze extra verlichting moet vanaf het bedieningspaneel aan/uit gezet kunnen worden en qua intensiteit  te regelen zijn.
[bookmark: _Toc96676835]Assistentieoproep systeem
Er bestaan twee systemen binnen de polikliniek VUmc
Assistentieoproep en noodoproep (centraal systeem binnen de locatie).
De assistentieoproep wordt via het bedieningspaneel geactiveerd.
Het signaal zal via op de werkvloer zichtbaar worden via het verpleegkundige piepersysteem of op een centraal informatie bord binnen de PKNO
[bookmark: _Toc96676836]Koud-licht regeling
Voor de koud licht sectie is een voorhoofdslamp (zie hoofdstuk 4) en een koud-lichtkabel t.b.v. endoscopie vereist.
Beide worden niet gelijktijdig toegepast. De selectie tussen beide wordt hardware matig binnen de techniek van de behandelunit geregeld. De intensiteitsregeling is dan ook alleen voor de (actieve) bron aanwezig.
Het maximale lumen is 150W halogeen. De voorkeur is een Led lichtbron mits regelbaar.
[bookmark: _Toc96676837]De behandelstoel
De behandelstoel moet in hoogte verstelbaar zijn (elektrisch) en verrijdbaar i.v.m. rolstoel patiënten. 
· De armsteun moet omhoog gedraaid kunnen worden. 
· De hoofdsteun moet tijdelijk weg geklapt kunnen worden. 
· De rugleuning moet in ligpositie gepositioneerd kunnen worden
[bookmark: _Toc96676838]Diversen
Als extra aansturingsmogelijkheden vanuit het bedieningspaneel kunnen de volgende onderdelen toegevoegd worden
· Coagulatie systeem
· Controller chip on tip endoscopen

[bookmark: _Toc96676839]Het parkeerblok

In het parkeerblok moet aanwezig zijn:
1. Videocamera
2. Koud licht kabel 
3. Zuiger
Voor functiekamers
4. Waterspuit
5. lucht
De aansluitkabels moeten weggewerkt worden, zodat personeel niet over de overhangende kabel/slangen kan struikelen.
[bookmark: _Toc96676840]Videocamera
De losse videocamera beschikt over een oculair koppeling t.b.v. de endoscopen 
De beeldkwaliteit is minimaal Full HD. Deze camera zal gebruikt worden bij endoscopen zonder chip on tip faciliteiten. 
Beelden van de behandelingen worden zichtbaar gemaakt op het LCD scherm en kunnen via PC/Ibox naar het EPD gestuurd worden. 
[bookmark: _Toc96676841]Koud-licht(kabel) 
Er zijn twee koud licht systemen. Voor de voorhoofdslamp (hoofdstuk 4) en via een lichtkabel in het parkeerblok. De lichtregeling geschied via het bedieningspaneel geldt voor de actieve bron.
Selectie wordt hardware matig geregeld. (schakelcontact). De koud-lichtkabel heeft een aansluiting voor WOLF koppeling. 
[bookmark: _Toc96676842]De zuiger / sepvat
De zuiger is gekoppeld aan een zelfreinigende sepvat welke aangesloten wordt op het centraal afvoersysteem.
Specificaties
Het sepvat wordt automatisch gereinigd hiervoor moeten een aantal methoden beschikbaar zijn:
· Nadat de unit uitgezet wordt, wordt deze autoflush geactiveerd
· Via een timer wordt de autoflush geactiveerd (kliniek)
· Via een extra switch (bedieningspaneel) kan de autoflush geactiveerd worden. Dit is vooral van belang als er na een behandeling veel afgezogen is.
[bookmark: _Toc96676843]Waterspuit
De waterspuit is niet aanwezig op de standaard behandelunits maar alleen op de functiekamers. 
[bookmark: _Toc96676844]Perslucht
De perslucht spuit is niet aanwezig op de standaard units maar alleen op de functiekamers. 


[bookmark: _Toc96676845]Externe tools binnen handbereik
Binnen handbereik van de behandelend arts moeten een aantal tools gesitueerd worden. Het betreft hier:

1. Keelspiegelverwarmer
2. Doorspoelsysteem
3. Voorhoofdslamp
4. Coagulatiesysteem (ERBE)
5. Aansluiting voor Video-endoscopen
[bookmark: _Toc96676846]De Keelspiegelverwarmer
De keelspiegelverwarmer wordt binnen het gebied van het bedieningspaneel geplaatst worden. Deze wordt geactiveerd via een bedieningsring.
De keelspiegel moet binnen 4 seconden een keelspiegel (groot formaat) tot 37 oC opwarmen. 
Zodra de verwarmer uitgaat, is dit een indicatie dat de spiegel op 37oC is voorverwarmd.
[bookmark: _Toc96676847]Het doorspoelsysteem
Het doorspoelsysteem wordt gebruikt om de zuigslang door te spoelen. Dit om ophoping van vuilresten in de zuigslang te voorkomen.
Na activatie (bedieningspaneel of flow detectie led) zal het systeem 10 seconden actief zijn. Het doorspoelsysteem moet automatisch minimaal 1x/dag worden doorgespoeld. (bijvoorbeeld nadat de unit wordt uitgezet, conform autoflush sepvat).
[bookmark: _Toc96676848]De voorhoofdslamp
De voorhoofdslamp is aangesloten op een lichtbron in de unit. De aan/uit wordt geschakeld via een ophanghaak. De positie van de voorhoofdslamp:
· Binnen handbereik
· De kabels van de vaste voorhoofdslamp mag niet over de grond hangen en geen blokkade voor de instrumenten lade zijn. 
1.1.1 [bookmark: _Toc96676849]Coagulatiesysteem
Binnen de unit wordt een Coagulatie systeem (ERBE VIO 50c) geplaatst. Via de behandelunit wordt deze van stroom voorzien. De positie is zodanig gekozen dat, de accessoires eenvoudig aangesloten en gebruikt kunnen worden voor de patiënt.  
[bookmark: _Toc96676850]De videoscoop control unit
De controller wordt via de behandelunit van stroom voorzien. Bediening verloopt via het console en moet bereikbaar zijn voor de behandelend arts. 
Beelden van de behandelingen worden zichtbaar gemaakt op het LCD scherm en kunnen via PC/Ibox  in EPD zichtbaar gemaakt worden.


[bookmark: _Toc96676851]Instrumentendeel

I.v.m. hygiëne wordt gekozen voor zo min mogelijk los instrumentarium binnen de unit. Een mogelijke verdeling:
· Een deel voor algemene items zoals: schaar, watten pleisters, afteken pen etc.
· Een deel voor herbruikbare instrumentarium in setjes verpakte. Elk setje behoort bij een bepaald fysiek onderdeel van de KNO. Wij onderscheiden hierbij: Neus-, Keel- en Oor instrumentarium.
· Een deel voor disposables
· Gescheiden deel voor vuilinstrumentarium en klein afval
De inrichting van het instrumentariumdeel is flexibel en zal in overleg met de gebruikers uitgewerkt worden tot een definitieve uitvoering.
Het gehele instrumentendeel is afsluitbaar

Het meest rechterdeel van het meubel wordt uitgevoerd met laden waarin administratie zaken, folders e.d. opgeborgen kunnen worden


Voorbeeld inrichting KNO-meubel (VA)



	


	PC is plek voor  PC

	
	TD is de technische zuil met parkeerblok

	
	Tools is de ruimte voor de extra tools

	
	I het instrumenten deel

	
	D extra disposables 

	
	ADM zijn laden voor administratieve zaken zoals papier en folders
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1.1
	 
Documenten horende tot het Programma van eisen

	a.
	Leverancier heeft volledig kennisgenomen van alle eisen opgenomen in dit programma van eisen
	ja / nee
 
	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Programma van eisen.
 

	b.
	De inschrijving van Leverancier is conform de eisen opgenomen in het Programma van eisen 
 
	ja / nee
 
	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Programma van eisen.
 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
Ondertekening van dit document
 
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
 
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat de aanbestedende diensten de beantwoording van de eisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien de aanbestedende diensten tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondergetekende zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens de aanbestedende diensten uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’.
 
Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door; 
 
 
	Naam leverancier 
	 

	Naam ondertekenaar 
	 

	Datum
	 

	Handtekening
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