## FormatNvI
Project: | Behandelunits KNO - Amsterdam UMC
Kenmerk: | 345159
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen I
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | zie planning leidraad
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie Amsterdam UMC
1 | programma van eisen bijage 5 | 2.1.4 | blz 5 | Gaan jullie werken met Dali schakelsyteem voor de verlichting? Zo nee met welk systeem gaan jullie de verlichting schakelen? | Hierover zal overleg moeten plaatsvinden met de uitvoerders van het Projectburau Huisvesting (PBH)Vumc, dit is helaas nu nog niet aan te geven.
2 | programma van eisen bijage 5 | 2.1.6 | blz 5 | Wat voor een signaalcontact moet er geschakeld worden? | TYCO zusteroproepsysteem
3 | programma van eisen bijage 5 | 2.2.3 | blz 7 | Is dit om legionelle bacterie te voorkomen? | 2.2.3 Nee
4 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 | blz 7 | Wordt de huidige Erbe VI50 C gebruikt? Of dient de aanbieder nieuwe modellen aan te bieden? | Ja en Ja.
5 | programma van eisen bijage 5 | 2.2.3 | Blz 7 | Kunnen we uitgaan dat centraal vacuum aanwezig is? | JA
6 | programma van eisen bijage 5 | 2.2.5 | Blz 7 | Bij de functiekamers wordt perslucht gevraagd, wordt dit centraal aangeleverd? | JA, er wordt perslucht centraal aangeleverd. De wijze waarop t.b.v. aansluitingen wordt in overleg met de leverancier besproken.
7 | KNO Poli VUAMC |  |  | Kunnen we een lijst met ruimtenummers ontvangen waar de inrichting geplaatst moet worden? | JA
8 | Programma van wensen bijlage 6 | deel 2 wensen op papier | blz 2 | Waarvoor worden de verdeelbakken gebruikt? Kunnen jullie aangeven waar in de unit dit gebruikt zal worden? | De verdeelbakken worden gebruikt voor disposables. Zie leidraad pagina 6 en 7 voor de locatie.
9 | Algemeen |  |  | Er is een overzichtstekening van de poli KNO van het VUMC. Kunt u ook een tekening verzorgen van de in te richten kamers van het AMC? | De toekomstige situatie op het AMC is nog niet bekend. De levering van deze units zal later plaats vinden, na verbouwing AMC. Dan zijn ook tekeningen beschikbaar.
10 | KNO poli locatie VUmc - tekening incl. maatvoering PK 2Z |  |  | Moeten alle in te richten kamers op de tekening worden ingetekend, of alleen van iedere afwijkende kamer (qua afmetingen) 1 kamer intekenen. Dus 1 spreek-/onderzoekskamer, 1 behandelkamer, 1 functiekamer? | Alleen van elk type kamer is een tekening nodig. Het betreft op locatie VUmc in totaal 21 units. Daarvan 18 behandelkamers en 2 functiekamers polikliniek. Betreft 17 identieke behandelkamers en één grotere. Daarnaast 2 functie kamers met behandelunits met het technisch deel in het midden i.v.m. het plaatsen van een trolley. En één unit komt op de kliniek, afdeling 1C. Op locatie AMC zal een kamer ingericht worden op de poliklliniek en 1 op de SEH.
11 | Inchrijvingsleidraad UMC | 2.10 |  | Er is geen gelegenheid om te schouwen. Graag ontvangen wij een overzicht van de kamers met details waar de huidige technische aansluitingen van de units zitten. | Dit klopt. Kan in latere instantie.
12 | PVE, bijlage 5 | 2.1 bedieningspaneel |  | Voldoet de tl-verlichting in de kamers aan 1 tot 10 volt dimsysteem? Of werkt het met een DALI systeem? | Hierover zal overleg moeten plaatsvinden met de uitvoerders van het Projectburau Huisvesting (PBH)Vumc, dit is helaas nu nog niet aan te geven.
13 | PVE, bijlage 5 | 2.1.2 |  | Worden de huidige microscopen hergebruikt? | Gedeelteliijk. een aantal nieuwe worden aangeschaft (maar is uiteraard geen onderdeel van deze aanbesteding)
14 | PVE, bijlage 5 | 2.2.3 De zuiger / sepvat |  | Laservision heeft een secretieopvangsysteem dat niet hoeft te worden doorgespoeld, omdat wij gebruik maken van een actieve manier om de secretiepot te legen. De specifieke omschrijving van de werking van dit systeem is door alleen 1 leverancier in Nederland te leveren. Wij vragen daarom om ook (betere) alternatieven toe te laten | U kunt deze specifieke eis lezen als ' of een vergelijkbaar alternatief'. Wij staan open voor nieuwe ideen. Indien mogelijk ontvangen wij graag deze omschrijving m.b.t. het legen van de secretiepot op papier.
15 | PVE, bijlage 5 | 3.1.2 Doorspoelsysteem |  | de specifieke omschrijving van de werking van dit systeem is door alleen 1 leverancier in Nederland te leveren. Wij vragen daarom om ook (betere) alternatieven toe te laten. | U kunt deze specifieke eis lezen als ' of een vergelijkbaar alternatief'. Wij staan open voor elk alternatief
16 | PVE, bijlage 5 | 3.1.5 |  | Moet de Pentax worden aangeboden of is deze al aanwezig? | Al aanwezig.
17 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2. / Het Techniekdeel / 2.1. Bedieningspaneel | 3 | Is het mogelijk te kiezen voor automatische bedieningsfuncties om het gebruiksgemak, de ergonomie en bovendien de hygiëne te verbeteren? Als het paneel breekt, kunnen geen functies worden gebruikt. Wanneer onze automaat één functie onderbreekt, kunnen alle andere functies nog steeds worden gebruikt. | Wij zien hier geen meerwaarde van. Niet noodzakelijk of wenselijk voor onze praktijk.
18 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2. / Het Techniekdeel / 2.1.2. De Microscoop | 3. | Wat is de specifieke reden dat de microscoop aan de muur moet worden bevestigd? Bevestiging van de microscoop aan de kno unit brengt de draaias van de microscoop dicht bij de patiënt, wat een handiger en gebruiksvriendelijker gebruik is en meer bewegingsruimte betekent. bovendien verbetert u de kosteneffectiviteit (u moet een statische analyse van de wand maken), kunt u bevestigen dat wij een geïntegreerde microscoop kunnen aanbieden in plaats van een microscoop aan de wand? Uiteraard zonder verlies van ruimte en de werkruimte, met behoud van automatisch in- en uitschakelen en integratie in één videosysteem, direct beeld op het scherm en koppeling met het EPD van het ziekenhuis. Als de microscoop aan de wand moet worden bevestigd, kunt u dan bevestigen dat de kosten van een ingenieur voor een statische analyse, inclusief rapport/document voor gewicht en gebruik, door het ziekenhuis zullen worden gedragen? | Microscoop-wandmontage is op dit moment de standaard. Ombouwen zou extra kosten met zich meebrengen. Dat willen we voorkomen.
19 | Bijlage 5 PVE | Hfdst.2. / Het Techniekdeel / 2.1.3. Het LCD-scherm | 3 | Kan de integratie van de vastgelegde beelden en informatie van de patiënt naar het EPD van het ziekenhuis ook via een Dicom-koppeling of HL7 of GDT verlopen ? Moet het LCD-scherm een gegevensbestand van patiënten bevatten? In het negatieve geval, hoe wilt u de foto/video met de patiënt beheren ? | De mogelijkheid HL7 en dicom is mogelijk..Het is nu de bedoeling dat patientengegevens in combinatie met beelden cq video'via een Ibox znaar EPIC te transporteren. Wij staan open voor suggesties
20 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2 / Het techniekdeel / Punt 2.1.4. Kamerverlichting Punt 2.1.5. Wandverlichting Punt 2.1.6. Assistentieoproep systeem | 4 | Is een alternatief voor een touchscreen scherm op de kno unit voor bovenstaande mogelijk? Uiteraard is de functionaliteit gelijk. | Alleen als dit de Ibox zou vervangen is dit mogelijk. Indien dit niet het geval is, is dit onwenselijk: twee touchscreen panels op de unit zullen het bedienigscomfort niet ten goede komen.
21 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2/ Het techniekdeel / Punt 2.1.7. Koud licht controle | 4 | In plaats van lichtbronnen geïntegreerd in het paneel willen wij een onafhankelijk systeem aanbieden met automatische aan/uit functie en selectie van intensiteit, alles geïntegreerd in de KNO unit, zodat u het probleem vermijdt om met onze lichtkracht te werken in het geval dat het paneel niet werkt en u vermijdt om het paneel telkens aan te raken wanneer u het licht wilt aan- of uitschakelen. Kunt u het gebruik van een alternatief bevestigen? | Onze voorkeur gaat uit naar een geintegreerde lichtbron binnen de unit. Een losse lichtbron heeft geen voorkeur
22 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2. / Het techniekdeel / Punt 2.1.8. De behandelstoel | 4 | In verband met ergonomie, werkpositie van de arts hebben wij nog een vraag met betrekking tot de behandelstoel. Wilt u de trendelenburg positie aan ons definiëren? Wilt u rotatie van de stoel in 360° definiëren? Kunt u het materiaal van de stoel definiëren, een frame van metaal is niet hetzelfde als frame van plasic? Kan een afstandsbediening een alternatief zijn voor een paneel in de KNO-unit? Kan een capacitief paneel in de KNO unit worden gebruikt? | Een trendelenburg positie behoort niet tot de eisen van de behandelstoel. De stoel moet naar links en rechts draaien via 180gr vlak met maximaal 270gr vlak. Het materiaal moet met desinfectance reinigbaar zijn.Afstandsbediening unit is niet handig.
23 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 2. / Het techniekdeel / Punt 2.2.3 / Punt 2.2.4. / Punt 2.2.5 De zuiger/sepvat – Waterspuit - Perslucht | 6 | Wij zien op dit punt geen voorwaarde van hygiëne. De validatie van de procedures voor de mechanische opwerking van het medische hulpmiddel (met inbegrip van het persluchthandstuk en de afzuigslang en wegwerp spuitnaalden) moet worden aangetoond door indiening van het validatierapport volgens ISO 17664. kunt u bevestigen dat u de regelgeving voor hygiëne voor medische hulpmiddelen niet wilt opnemen? | Intern wordt door decentrale diensten conform eisen aangeleverd (perslucht, water, vaccuum). Het door leverancier te leveren product dient conform wettelijke eisen geleverd te worden.
24 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 3. / Externe Tool binnen handbereik / Punt 3.1.2 De voorhoofdslamp | 7 | Behoort een draagbare voorhoofdslamp met batterij/ accu ook tot de mogelijkheden? | Nee
25 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 3. / Externe Tool binnen handbereik / Punt 3.1.4. Coagulatiesysteem | 7 | Moet de Erbe VIO 50c nieuw worden aangeboden en meegenomen in de offerte of is deze reeds in uw bezit (voor iedere ruimte waar deze betrekking op heeft) en gaat het om plaatsing op de juiste aangegeven wijze in de KNO unit? | De ERBE vormt een standaard onderdeel binnen de behandelunit en wordt samen met een bipolair pincet bij de unit geleverd.
26 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 3. / Externe Tool binnen handbereik / Punt 3.1.5. De videoscoop control unit | 7 | Is het correct dat u reeds in het bezit bent van de van de Pentax Chip on the Tip (voor iedere ruimte waar deze betrekking op heeft)? Klopt het dat u wilt dat wij dit integreren? Wat is het model/ type nummer(s) van deze Pentax? | ja. Controlunit CP1000, chip-on-tip: VNL-9-cp
27 | Bijlage 5 PVE | Hfdst. 4. / Het instrumenten deel | 8 | Er zijn verschillende maten DIN netten, kunt u ons laten weten of u een specifieke maat heeft die u wenst? Heeft u hier een foto van die wij kunnen ontvangen? Voor vuile instrumenten gebruikt u wegwerp “verdeel” bakken type Vernacare 118AA160 (26x33cm). Heeft u hier een foto van die wij mogen ontvangen? Is het een optie om een alternatief te leveren en eventueel in andere maten? Indien dit niet mogelijk is kunt u dan uitleggen waarom niet? Er is gevraagd of het instrumentenpaneel volledig kan worden afgesloten. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Betekent het dat de ruimte waar de instrumenten zich bevinden kan worden afgesloten, de instrumenten stofvrij zijn en er niets in het zicht ligt? Kunnen we ze goed in lades opbergen? | ma
28 | Bijlage 6 PVW | K1 punt 8 | 2 | Doet het ziekenhuis een videogesprek met de patiënt, kunnen we open Apps gebruiken? Is een normale internet toegang voldoende? (via windows) | Videoconsulten lopen via de applicaties die op de ThinClient-computer en ICT systemen aanwezig zijn. Dit valt niet binnen de aanbesteding
29 | Bijlage 6 PVW | K 2 Punt 1 Het meubel loopt van muur tot muur zonder tussenruimtes | 2 | Het meubel loopt van muur tot muur zonder tussenruimtes(30) Wij geven er de voorkeur aan om de unit niet volledig strak tegen beide wanden aan te zetten zoals bij een keuken, maar om aan beide uiteinden ruimte over te laten, in verband met hygiëne en medische voorschriften. Op deze wijze kan er een goede reiniging en desinfectie plaatsvinden ook tussen de unit en de muur. Mocht u dit anders bedacht hebben wat is dan het hygiëne concept en hoe en met welk materiaal wilt u deze ruimte dan binnen de hygiëne voorschriften afsluiten? Wat is het Hygiëneconcept om tussen muren te sluiten? Heeft u een materiaal te sluiten? Hoe denkt u het schoon te maken tussen muur en meubilair? | I.v.m. hygiene lijkt een stofkier aan beide zijde uitgesloten.Aansluiting op de wanden wordt afgekit. Reinigen tussen muur en unit is dan niet meer nodig
30 | Bijlage 6 PVW | K 2 Punt 2 Kabels technisch deel niet over vloer en inpandig weggewerkt. | 2 | Alle technische onderdelen bevinden zich uiteraard in de KNO Unit en niet op de vloer. De slangen voor afzuiging, lucht en water moeten echter vrij in de lucht hangen, zodat ze de unit niet raken. Hoe wilt u de slangen en handvaten van de KNO-unit voor de autoclaaf verwijderen of vervangen? Wij bevelen aan dat de handstukken autoclaveerbaar moeten zijn, kunt u deze eis bevestigen? Kunnen we slangen gebruiken die vrij in de lucht hangen? Vanwege de hygiëne moet u toegang hebben om de slangen te pakken en te verwijderen en om het systeem te reinigen. Natuurlijk kunnen wij een afdekking aanbieden als u de slangen niet wilt zien in gevallen dat dit het doel is. Wij raden het ziekenhuis aan om een ISO validatie aan te vragen. | Als voorkeur gebruiken wj voor de zuigslang disposables. Zuigkop t.b.v. disposables zuigbuisjes via autoclaaf. De slangen mogen in zicht hangen maar boven de vloer . Men mag er niet over struikelen. Slangen mogen niet in de autoclaaf. Standaard hoogte.
31 |  | K 2 Punt 5 Administratiedeel | 2 | Hoe reinigt u het administratie deel? | met desinfectance indien noodzakelijk.
32 |  | inschrijvingsleidraad , p 6 | Interieur | Welke hoogtes worden er minimaal en maximaal bedoeld? | Standaard behandelunit.
33 |  | inschrijvingsleidraad , p 5 | Video controller voor de Pentax | hoeveel Pentax chip on tip zijn er aanwezig en is er sprake van een overweging om deze te vervangen ? | Voldoende aanwezig.
34 |  | - | - | Moeten de LCD schermen ook meegenomen worden in deze aanbieding ? | Nee dit is geen onderdeel van deze aanbesteding, zal apart naar worden gekeken.