## Meubel
|  |  | Beschrijving | Informatie uitvraag | Opgave, lijst, kopie, protocol, beschrijving, verklaring, specificatie, toelichting
1. | Wettelijke eisen
2. | Arbo & Milieu
|  | 2.2 | Het voorreinigingsmeubel is elektrisch te bedienen en in hoogte te verstellen (geef bereik op) | x | Titel document toevoegen
|  | 2.7 | De diepte van de spoelbak is voldoende om te werken onder het wateroppervlak (maatvoering opgeven) | x | Titel document toevoegen
|  | 2.11 | Geef aan wat de gemiddelde hoeveelheid restvloeistof in het voorraadvat is (specificeren). | x | Titel document toevoegen
|  | 2.12 | Het verwisselen van reinigingsmiddel en desinfectiemiddel is ergonomisch verantwoord en veilig uitvoerbaar (meeleveren beschrijving werkwijze). | x | Titel document toevoegen
|  | 2.16 | Leverancier levert een handleiding of pagina`s uit handleiding aan en voldoet aan de kerncriteria 2, uit de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg), 2. Gebruiksaanwijzing voor het beheer van groene prestaties (opgave) | x | Titel document toevoegen
3. | Eisen m.b.t. Ontwerp en constructie
Technische aspecten |  | 3.12 | Is het aangeboden meubel leverbaar met een geïntegreerde handenwasgelegenheid? (Opgave Ja/Nee) | x | Titel document toevoegen
|  | 3.21 | De waterniveaus van de spoelbak zijn vrij instelbaar. (graag specificeren. Hoeveel niveau's?). | x | Titel document toevoegen
|  | 3.29 | Er is een beveiligsysteem waarmee wordt voorkomen dat de verkeerde chemie wordt aangesloten (specificeren) | x | Titel document toevoegen
|  | 3.39 | Wat is de MTBF? (main time between failures) (opgave) | x | Titel document toevoegen
4. Eisen met betrekking tot het proces
|  | 4.5 | De temperatuur van water+chemie tbv de voorreiniging ligt tussen de 30°C en 40°C (specificeer temperatuur). | x | Titel document toevoegen
|  | 4.6 | Geef aan welke chemie gevalideerd zijn en gebruikt kunen worden. (opgave welke chemie van welke leverancier er gebruikt kan worden.) | x | Titel document toevoegen
5. | Procescontrole
6. Reiniging en desinfectie voorreinigingsmeubel
7. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing
|  | 7.2 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici (Protocol wordt afgegeven) | x | Titel document toevoegen
|  | 7.6 | De Inschrijver specificeert de inhoud, opzet en tijdsduur van de training die wordt gegeven aan de gebruikers en medisch technici. (opgave) | x | Titel document toevoegen
8. | Eisen functioneel m.b.t. registratie- en traceerbaarheidssoftware
9. | Installatievoorwaarde
10. | Eisen m.b.t. onderhoud
11. | Eisen m.b.t. ICT techniek registratie- en traceerbaarheidssoftware
Note on B19: Maas: Zie de opmerkingen bij de droogkasten.

## Wasmachine
|  |  | Beschrijving | Informatie uitvraag | Opgave, lijst, kopie, protocol, beschrijving, verklaring, specificatie, toelichting
1. | Wettelijke eisen
2. | Validatie
|  | 2.1 | De reinigings- en desinfectieprocessen zijn gevalideerd en hiervan is een validatierapport of testrapport aanwezig (kopie meeleveren). | x | Titel document toevoegen
|  | 2.2 | Er is een installatie kwalificatie (IQ) programma/protocol. (Programma / protocol overleggen). Het protocol wordt minimaal 3 maanden voor de uitvoering overlegd. | x | Titel document toevoegen
|  | 2.3 | Er is een operationele kwalificatie (OQ) programma/protocol voor de vrijgifte van het proces. (programma / protocol overleggen). Het protocol wordt minimaal 3 maanden voor de uitvoering overlegd. | x | Titel document toevoegen
|  | 2.4 | De leverancier voert een IQ en OQ uit conform ISO 15883-1 en ISO 15883-4. |  | Titel document toevoegen
|  | 2.5 | De leverancier levert documentatie aan op welke wijze de validatie (PQR) uitgevoerd dient te worden en waaruit de validatie dient te bestaan, met referentie aan SFERD 5.0. (document overleggen) | x | Titel document toevoegen
|  | 2.6 | De leverancier heeft een lijst met kritische systeemparameters volgens bijlage 6 van het SFERD-handboek, die gevalideerd moeten worden (lijst meesturen). | x | Titel document toevoegen
|  | 2.9 | Er is een kwalificatie programma/protocol voor de vrijgifte van het proces (programma/protocol overleggen). | x | Titel document toevoegen
|  | 2.11 | De leverancier geeft aan hoe de opleiding/training geregeld is en welke technici/valideurs deze gevolgd hebben. (opgave) | x | Titel document toevoegen
|  | 2.13 | Is er een dummyscoop voor validatie beschikbaar? | x | Titel document toevoegen
3. | Arbo & mileu
|  | 3.2 | Er is een gesloten bronafzuigsysteem op de endodesinfector (maatvoering opgeven). | x | Titel document toevoegen
|  | 3.3 | De apparatuur is geluidsarm. Specificeer de geluidsemissie dB(A), conform NPR 3438 | x | Titel document toevoegen
|  | 3.4 | Geef opgave van werkhoogte (gespecificeerde werkhoogten opgeven). | x | Titel document toevoegen
|  | 3.5 | De gebruikersinterfaces aan de belaad en ontlaadzijde zijn gebruiksvriendelijk, makkelijk bereikbaar en op een gebruiksvriendelijke hoogte (tekening meeleveren) | x | Titel document toevoegen
|  | 3.10 | Geef aan wat de gemiddelde hoeveelheid restvloeistof in het voorraadvat is. | x | Titel document toevoegen
|  | 3.11 | Het verwisselen van reinigingsmiddel en desinfectiemiddel is ergonomisch verantwoord en veilig uitvoerbaar (werkwijze meeleveren) | x | Titel document toevoegen
|  | 3.14 | Leverancier levert een handleiding of pagina`s uit handleiding aan en voldoet aan de kerncriteria 2, uit de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg), 2. Gebruiksaanwijzing voor het beheer van groene prestaties (opgave) | x | Titel document toevoegen
4. | Eisen m.b.t. Ontwerp en constructie
|  | 4.9 | Fabrikant stelt een filtratieplan op tbv het toevoerwater en geeft advies over de installatie van de filters/UV lampen. | x | Pas na gunning
5. | Eisen m.b.t. het proces
|  | 5.1 | De endodesinfector is geschikt voor reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen en medische hulpmiddelen zoals vermeld in bijlage 1 (=lijst met endoscopen en medische hulpmiddelen nog op te stellen ) (verklaring overleggen). | x | Titel document toevoegen
|  | 5.9 | Het aansluiten van de verschillende kanalen vindt plaats via een duidelijk gecodeerd aansluitsysteem (geef beschrijving) | x | Titel document toevoegen
|  | 5.17 | De tijd van een compleet standaard reinigings/desinfectieproces voor flexibele endoscopen bedraagt maximaal 40 minuten. (Specificeer de procesduur. Tevens procesduur van zelfdesinfectie incl opwarmduur van het water). | x | Titel document toevoegen
6. | Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen
|  | 6.1 | De endodesinfector is tenminste geschikt voor de desinfectieprocessen glutaaraldehyde of perazijnzuur (opgave welk type aangeboden) | x | Titel document toevoegen
|  | 6.4 | Geef aan welke reinigings-en desinfectiemiddelen gevalideerd zijn en gebruikt kunen worden. (opgave welke chemie van welke leverancier er gebruikt kan worden.) | x | Titel document toevoegen
|  | 6.5 | Geef het verbruik van reiniging en desinfectiemiddelen per proces aan met en zonder RFID | x | Titel document toevoegen
|  | 6.6 | In de productinformatie van de machine wordt weergegeven bij welke temperaturen, concentratie, contacttijden wordt gereinigd en gedesinfecteerd (voeg processchema toe). | x | Titel document toevoegen
7. | Proces controle
8. | reiniging en desinfectie endoscopen wasmachine
9. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing
|  | 9.1 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. (digitaal, printable en hardcopy). In of naast de handleiding is eveneens beschreven hoe de milieueffecten tijdens het gebruik zoveel mogelijk geminimaliseerd kunnen worden (gebruikshandleiding aanleveren). | x | Titel document toevoegen
|  | 9.2 | Er is een Nederlandstalige bedienings- en beladingsvoorschrift. (voorschriften aanleveren) | x | Titel document toevoegen
|  | 9.3 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici . (protocol aanleveren) | x | Titel document toevoegen
|  | 9.7 | De Inschrijver doet opgave van de inhoud, opzet en tijdsduur van de training die wordt gegeven aan de gebruikers en medisch technici. (opgave) | x | Titel document toevoegen
10. | Eisen functioneel m.b.t. registratie- en traceerbaarheidssoftware
11. | Installatievoorwaarden
|  | 11.1 | Tekening, maatvoering en specificaties van de installatie voorzieningen worden aangeleverd inclusief de benodigde voorzieningen en capaciteit (Afvoer, ventilatie, afzuiging, water, e.d.). (opgave aanleveren) | x | Titel document toevoegen
|  | 11.7 | Wat zijn de specificaties voor de omgevingsfactoren? | x | Titel document toevoegen
|  | 11.8 | Welke technische faciliteiten zijn er noodzakelijk en wat zijn de specs hiervan? (opgave) | x | Titel document toevoegen
|  | 11.9 | Wat zijn de specifieke kwaliteitseisen voor de benodige voorzieningen (water, lucht, e.d.) (specificaties aanleveren). | x | Titel document toevoegen
12. | Eisen m.b.t. onderhoud
13. | Eisen m.b.t. ICT techniek registratie- en traceerbaarheidssoftware

## Droogkasten
|  |  | Beschrijving | Informatie uitvraag | Opgave, lijst, kopie, protocol, beschrijving, verklaring, specificatie, toelichting
1. | Wettelijke eisen
Kwaliteitsborging |  | 1.1 | De droogkast en toebehoren (accessoires) voldoen op het moment van inschrijven aan de op dat moment geldende Internationale, Europese en Nederlandse wet- & regelgeving en normen. De leverancier toont aan dat het object ontwikkeld en getest is volgens een erkend kwaliteitsborgingsysteem conform NEN-EN-ISO 13485. (certificaat overleggen) | x | Toevoegen titel document
2. | Validatie
|  | 2.1 | Het droogproces is gevalideerd. Hiervan is een validatierapport of testrapport aanwezig (kopie meeleveren). | x | Toevoegen titel document
|  | 2.2 | Er is een installatie kwalificatie (IQ) programma/protocol. (programma/protocol overhandigen). Het protocol wordt minimaal 3 maanden voor uitvoering overlegd. | x | Toevoegen titel document
|  | 2.3 | Er is een operationele kwalificatie programma/protocol (OQ) voor de vrijgifte van het proces. (programma/protocol overhandigen). Het protocol wordt minimaal 3 maanden voor de uitvoering overlegd. | x | Toevoegen titel document
|  | 2.5 | De leverancier levert documentatie aan op welke wijze de validatie (PQR) uitgevoerd dient te worden en waaruit de validatie dient te bestaan, met referentie aan NEN-EN 16442 en SFERD 5.0. (opgave) | x | Toevoegen titel document
|  | 2.6 | De leverancier beschrijft de methode op welke manier de flow en temperatuur door de kanalen is te controleren. (beschrijving toevoegen) | x | Toevoegen titel document
|  | 2.7 | De leverancier heeft een lijst met kritische systeemparameters volgens bijlage 7 van het SFERD handboek, welke gevalideerd moeten worden (lijst meesturen). | x | Toevoegen titel document
|  | 2.10 | Er is een kwalificatie programma/protocol voor de vrijgifte van het proces (programma/protocol overleggen). | x | Toevoegen titel document
|  | 2.12 | De Inschrijver doet opgave van de inhoud, opzet en tijdsduur van de training die wordt aan technici/valideurs. (opgave) | x | Toevoegen titel document
3. | Arbo & Milieu
|  | 3.4 | De apparatuur is geluidsarm. Specificeer de geluidsemissie dB(A), conform NPR 3438 | x | Toevoegen titel document
4. | Eisen m.b.t. ontwerp en constructie
|  | 4.2 | Specificeer op welke wijze de flexibele endoscoop in de droogkast wordt gepositioneerd (liggend / hangend). (opgave) | x | Toevoegen titel document
|  | 4.5 | Specificeer het droogprincipe (dauwpunt verlaging of verwarming). (opgave aanleveren) | x | Toevoegen titel document
|  | 4.7 | Indien 4.6 ja, dienen de filters periodiek vervangen te worden? En met welke frequentie? (opgave) | x | Toevoegen titel document
|  | 4.10 | Specificeer hoeveel scopen tegelijk gedroogd kunnen worden in de droogkast, hierbij onderscheid makend tussen kanaal en kanaalloze flexibele endoscopen (opgave) | x | Toevoegen titel document
|  | 4.18 | Tijdens onderhoud, verblijven de flexibele endscopen in de droogkast zonder kans op contaminatie (graag toelichten) | x | Toevoegen titel document
|  | 4.28 | Minimale interne opslag van één maand (procesgegevens, storingen, etc.) (graag specificeren) | x | Toevoegen titel document
5. Droogproces
|  | 5.1 | De droogkast is geschikt voor alle in het ziekenhuis gebruikte typen flexibele endoscopen en andere medische hulpmiddelen (lijst samenstellen en overhandigen aan de leverancier). (Verklaring overleggen). | x | Toevoegen titel document
|  | 5.2 | Alle op de Nederlandse markt verkrijgbare merken en type endoscopen moeten verwerkt kunnen worden inclusief de bijbehorende combinaties (aantonen middels een compatibiliteitsverklaring). | x | Pas na gunning
|  | 5.3 | De droogkast is voorzien van automatische scoopherkenning, via barcode, QR, transponder of RIFD (specificeren). | x | Toevoegen titel document
|  | 5.6 | Specificeer het droogproces programma incl de procesparameters (droogtijd/temperatuur/druk/flow/bewaartijd etc). (opgave aanleveren) | x | Toevoegen titel document
|  | 5.7 | Is het droogprogramma voor ieder type scoop gelijk of per type verschillend instelbaar? (toelichten) | x | Toevoegen titel document
6. Reiniging en desinfectie droogkast | Procescontrole
|  | 6.8 | De droogkast beschikt over een controle ten aanzien van niet goed gesloten deuren (graag specificeren) | x | Toevoegen titel document
7. Reiniging en desinfectie droogkast | Reiniging en desinfectie droogkast
8. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing
|  | 8.1 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, digitaal en in hardcopy. In of naast de handleiding is eveneens beschreven hoe de milieueffecten tijdens het gebruik zoveel mogelijk geminimaliseerd kunnen worden. (gebruikshandleiding aanleveren) | x | Toevoegen titel document
|  | 8.2 | Er is een Nederlandstalige bedienings- en beladingsvoorschrift. (voorschriften aanleveren) | x | Toevoegen titel document
|  | 8.3 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici . (protocol aanleveren) | x | Toevoegen titel document
|  | 8.5 | Leverancier levert een handleiding of pagina`s uit handleiding aan en voldoet aan de kerncriteria 2, uit de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg), 2. Gebruiksaanwijzing voor het beheer van groene prestaties (opgave) | x | Toevoegen titel document
9. | Eisen functioneel m.b.t. registratie- en traceerbaarheidssoftware
10. | Installatievoorwaarden
11. | Eisen m.b.t. onderhoud
|  | 11.16 | Binnen welke tijdsvakken is telefonische helpdeskondersteuning buiten het service-repair window mogelijk? (opgave) | x | Toevoegen titel document
13. | Eisen m.b.t. ICT techniek registratie- en traceerbaarheidssoftware