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Deze verklaring dient door de inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degenen die blijkens het handelsregister bevoegd is de desbetreffende (rechts)persoon te vertegenwoordigen en om namens (rechts)persoon dit formulier te ondertekenen.

Hiermee verklaart inschrijver ondubbelzinnig met de strekking van het antwoord “JA” te voldoen aan de gestelde eisen in het Beschrijvend Document en de Bijlage A Specificatie van de opdracht met inbegrip van de sub paragrafen. 
Het niet voldoen aan een Vormvereiste, Geschiktheidseis, Uitvoeringseis of Gunningseis leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en is dus een knock-out criterium.

Let op ! Uitzondering zijn de GUE 51 en GUE 52; hierop  mag ook met een ‘NVT’ worden geantwoord.

Toelichting: Daar waar meerdere puntjes achter elkaar staan, staat bij de betreffende eis meer tekst. Om dit document overzichtelijk te houden wordt volstaan met maximaal 3 regels te tonen

Vormvereisten en geschiktheidseisen vanuit het Beschrijvend Document

	Eis
	Kort omschrijving eis
	Vindplaats 
in het BD
	Akkoord
Ja / Nee

	VE 1
	Uw digitale Inschrijving in TenderNed voldoet aan het volgende…
	Par. 5.1
	

	VE 2
	De Inschrijving en alle overige informatie dient volledig in het Nederlands te zijn gesteld, met uitzondering van Documentatie van leveranciers en/of bedrijfsgegevens in de Engelse taal, tenzij expliciet anders is vermeld.
	Par. 5.1
	

	VE 3
	Inschrijver dient geen Inschrijving in waaraan voorwaarden zijn verbonden en/of waarin voorbehouden zijn gemaakt. Een Inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden en/of voorbehouden zijn gemaakt wordt …
	Par. 5.1
	

	VE 4
	De Inschrijving is tenminste geldig tot 3 maanden na de uiterste inleverdatum van de Inschrijvingen in TenderNed. Tot die datum heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod…
	Par. 5.1
	

	VE 5
	Aan de Aanbestedende dienst worden geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen van de Inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.
	Par. 5.1
	

	VE 6
	Inschrijver, en eventuele leden van het samenwerkingsverband en/of onderaannemers overlegt een volledig naar waarheid ingevulde en rechtsgeldig ondertekend uniform Europees aanbestedingsdocument, bijlage 5. 
	Par. 5.3.1.
	

	GE 1
	Inschrijver, en eventuele leden van een samenwerkingsverband en/of hun onderaannemers, overlegt na de mededeling van de gunningsbeslissing een gedragsverklaring aanbesteding in de zin van hoofdstuk 4.1. van de …
	Par. 5.4.1
	

	VE 7
	Inschrijver dient bijlage 3 - Conformiteitenlijst in te vullen en aan te leveren.
	Par.  5.5
	

	VE 8
	[bookmark: _GoBack]Bij de beantwoording van de Wensen maakt Inschrijver gebruik van bijlagen 9a tot en met 9d – Beantwoording Wensen en dient rekening te worden gehouden met het volgende:…
	Par. 5.7.1
	

	VE 9
	Inschrijver dient bijlage 3 – Conformiteitenlijst, bijlage 5 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument, bijlage 7 – Verklaring ondertekening digitale Inschrijving, bijlage 8 – Prijsmodel, bijlage 9a tot en met 9d - Wensen, …
	Par. 5.7.1
	





Uitvoeringseisen en gunningseisen vanuit Bijlage A Specificatie van de Opdracht


	Eis
	Kort omschrijving eis
	Vindplaats in Bijlage A
	Akkoord
Ja / Nee

	UE 1
	Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving rekening te hebben gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden ...
	Par. 2.1
	

	UE 2
	Risicoanalyse productieketen 
Uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht levert Opdrachtnemer een risicoanalyse ten aanzien van de gehele keten...
	2.2
	

	UE 3
	Plan van aanpak mitigeren risico’s
Indien n.a.v. UE 3 er risico's zijn geconstateerd, wordt door de Opdrachtnemer uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de …
	Par. 2.2
	

	UE 4
	Jaarlijkse rapportage
Gedurende de contractperiode rapporteert de Opdrachtnemer jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de overeenkomst …
	Par. 2.2
	

	UE 5
	[bookmark: _Toc327876341][bookmark: _Toc327876699][bookmark: _Toc327878629][bookmark: _Toc327878874]Gezien de aard van de werkzaamheden acht de Aanbestedende dienst het noodzakelijk dat Inschrijver verzekerd is tegen bedrijfsaansprakelijkheid, dan wel bereid en in staat te zijn om bij gunning zich voor …
	Par. 2.3
	

	UE 6
	Inschrijver conformeert zich aan de Business Etiquette zoals opgenomen in bijlage 11.
	Par. 2.4
	

	UE 7
	Inschrijver handelt conform de integriteitsregels zoals opgenomen 
in bijlage 14
	Par. 2.5
	

	UE 8
	De Opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlenging een levenscyclusanalyse (LCA) op van de aangeboden Dosismeter en Reader.
	Par. 3.1
	

	UE9
	De Opdrachtnemer levert alleen producten van leveranciers die zich committeren aan het bijhouden van een herkomstlijst waarin, voor op zijn minst de geleverde productgroep, transparant wordt …
	Par. 3.1
	

	GUE 1
	Voor de Dosismeter en de Reader geldt het volgende:
Kunststofonderdelen zwaarder dan 25g mogen geen vlam vertragende stoffen of preparaten bevatten waaraan één van de volgende H-zinnen …
	Par. 3.1
	

	GUE 2
	De Inschrijver levert, indien van toepassing, standaard de te leveren Dosismeters en Readers aan met optimale instellingen voor energiebeheer.
	Par. 3.1
	

	UE 10
	Opdrachtnemer gaat (eventueel in samenwerking met een derde partij, zoals de merkeigenaar) binnen twee maanden na het afsluiten van de Overeenkomst in dialoog met de Aanbestedende dienst, …
	Par. 3.1
	

	UE 11
	Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkwijze van een Offertetraject zoals beschreven in paragraaf 3.2.
	Par. 3.2
	

	UE 12
	Opdrachtnemer hanteert tussen aanvraag van en indienen van een Offerte een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen.
	Par. 3.2
	

	UE 13
	Opdrachtnemer hanteert voor elke Offerte een geldigheidstermijn van minimaal 60 dagen.
	Par. 3.2
	

	UE 14
	Opdrachtnemer levert offertes alléén via het Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst aan.
	Par. 3.2
	

	UE 15
	Inschrijver gaat akkoord met de conceptovereenkomst met inbegrip van de eventuele per nota van inlichtingen kenbaar gemaakte wijzigingen zoals genoemd in deze paragraaf.
	HS 4
	

	GUE 3
	Alle met de levering gemoeide kosten zijn verwerkt in de prijs, tenzij anders vermeld.
	Par. 5.1
	

	GUE 4
	Inschrijver is akkoord met de indexering voor het Onderhoud en Support conform de geoffreerde prijzen in bijlage 8 – Prijsformulier en dient, 1 maand voorafgaande aan de genoemde momenten van tarief …
	Par. 5.1
	

	GUE 5
	Kosten die niet in de inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de Prestatie , …
	Par. 5.1
	

	GUE 6
	Indien de Aanbestedende dienst, in aansluiting op GUE 5, kosten moet maken die noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de dienstverlening, zijn deze voor rekening van Inschrijver.
	Par. 5.1
	

	GUE 7
	De facturering dient, op het Onderhoud en Support na, ná uitvoering van de dienstverlening/levering plaats te vinden. Inschrijver dient een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur te accepteren.
	Par. 5.1
	

	GUE 8
	De facturering van het Onderhoud en Support vindt maximaal jaarlijks vooraf plaats. Inschrijver dient een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur te accepteren.
	Par. 5.1
	

	GUE 9
	Inschrijver verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door de Aanbestedende dienst gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.
	Par. 5.2
	

	GUE 10
	Inschrijver start direct na de gunning het aansluitproces op e-factureren via één van de door de Aanbestedende dienst voorgeschreven manieren voor e-factureren en informeert de Aanbestedende dienst over de door ….
	Par. 5.2
	

	GUE 11
	De Rijksoverheid berekent geen kosten aan opdrachtnemers voor aansluiting op en communicatie met DigiPoort. Bij een directe aansluiting op de Digipoort komen alle kosten vanaf het koppelvlak aan …
	Par. 5.2
	

	GUE 12
	De DSD oplossing ondersteunt het gelijktijdig gebruik van minimaal 12 Readers vanaf even zo veel DWB werkplekken.
	Par. 6.1.1.
	

	GUE 13
	De DSD oplossing biedt de mogelijkheid om voor wat betreft Readers minimaal naar 20 op te schalen.
	Par. 6.1.1.
	

	GUE 14
	Alle documentatie m.b.t technisch beheer en installatie van de DSD is in het Nederlands en of Engels beschikbaar.
	Par. 6.1.1.
	

	UE 16
	Opdrachtnemer garandeert dat de Programmatuur van de DSD oplossing binnen 6 maanden compatible is met een nieuwe beschikbare versie van het Operating System waarop onderdelen van de DSD oplossing werken.
	Par. 6.1.1.
	

	GUE 15
	Bij een update en/of upgrade van de DSD oplossing blijven de configuratie en de bijbehorende database gegevens behouden
	Par. 6.1.1.
	

	GUE 16
	Alle Programmatuur kan/mag zowel in een test- als de productieomgeving van de Belastingdienst geïnstalleerd worden. Dit is noodzakelijk om updates/ upgrades en nieuwe versies te testen als ook het effect …
	Par. 6.1.1.
	

	GUE 17
	De Reader wordt via USBa of USBc met de DWB gekoppeld.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 18
	De Reader wordt via het USB 2.0 of USB 3.0 protocol met de DWB gekoppeld.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 19
	De bij de Reader behorende Programmatuur (waaronder firmware) ondersteunt minimaal Windows 8.1 en Windows 10 en hoger.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 20
	De Reader en bijbehorende Programmatuur voldoen aan Bijlage 16 “Algemene en technische aansluitvoorwaarden Windows DWB-Werkplek.”
	Par. 6.1.2
	

	GUE 21
	De Reader communiceert draadloos met de Dosismeter en vice versa.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 22
	De Reader heeft een indicatie waaruit af te lezen is dat deze voor gebruik en monitoring klaar is.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 23
	De Reader kan stabiel op een bureau geplaatst worden.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 24
	De houder kan zowel stabiel op een bureau geplaatst worden als aan de wand bevestigd worden.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 25
	Er kunnen minimaal 10 Dosismeters in een houder geplaatst worden.
	Par. 6.1.2
	

	GUE 26
	De Dosismeter is voorzien van een akoestisch én een optisch én een vibratie alarm.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 27
	De Dosismeter geeft een akoestisch, visueel en vibrerend signaal wanneer een (vooraf ingestelde) geregistreerd dosis- en dosistempo alarm overschreden wordt.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 28
	De Dosismeter is voorzien van een backlight display wat in het donker afleesbaar is.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 29
	De dieptedosis Hp(10), het persoonsdosisequivalent op een diepte van 10 mm in zacht weefsel worden geregistreerd in μSv en/of mSv.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 30
	De Hp(10) dosis range ligt tussen 1 μSv en 1 Sv.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 31
	De Hp(10) Dosistempo range ligt tussen 1 μSv/h en 1 Sv/h.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 32
	De display resolutie range ligt tussen de 0,1 μSv en 10 Sv.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 33
	De Dosismeter voldoet m.b.t. de stof- en waterdichtheid minimaal aan IP-65 (International Protection Rating volgens norm IEC 60529.)
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 34
	De Dosismeter doorstaat zonder schade de valtest, zoals beschreven in 12.2 in NEN-EN-IEC 61526:2013.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 35
	De variatie in relatieve response van de Dosismeter is niet groter dan -0,13 tot +0,18 bij een temperatuur van -10°C tot +40 °C én bij een relatieve luchtvochtigheid tot 90% (zie 10.3 in NEN-EN-IEC 61526:2013).
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 36
	De relatieve response van de Dosismeter is maximaal 40% m.b.t. onderstaande: De Douane X-ray scans zijn uitgerust met lineaire versnellers met een maximale energie van 6 MeV en een maximale …
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 37
	De Dosismeter voldoet aan de “Electronic performance requirement and tests”, zoals beschreven in paragraaf 11 van de NEN-EN-IEC 61526:2013.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 38
	Het display van de Dosismeter toont de status van de batterij.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 39
	De Dosismeter toont op het display de melding ‘low battery’ o.i.d. wanneer de batterij bijna leeg is.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 40
	De Dosismeter weegt, inclusief batterij én bevestigingsclip, maximaal 200 gram.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 41
	De Dosismeter meet, exclusief bevestigingsclip, maximaal 110 mm * 75 mm * 25 mm.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 42
	De supervisor stelt, vanaf zijn DWB, op afstand de alarmen van de Dosismeters in.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 43
	De energie response (Hp(10)) voor gammastraling en X-rays, loodrecht gemeten, is tussen 16 keV en 1,5 MeV beter dan ± 20% en tussen 1,5 MeV en 10 MeV beter dan ± 50%.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 44
	De Dosismeter ondersteunt t.b.v. de uitgifte en inname aan en van gebruikers via draadloze communicatie en/of via een houder waarin de Dosismeter geplaatst kan worden.  (Kabels zijn bij veelvuldig gebruik breukgevoelig.)
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 45
	De Dosismeter registreert minimaal fotonenstraling (gamma- én röntgenstraling)
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 46
	De Dosismeter registreert het equivalent Dosistempo.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 47
	De Dosismeter registreert de tijdsduur dat deze op naam van een Douanemedewerker heeft gestaan.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 48
	Na gebruik en wegschrijven van gegevens moeten alle gegevens van de Dosismeter automatisch verwijderd worden, waarna deze weer door een andere Douanemedewerker kan worden gebruikt.
	Par. 6.1.3.
	

	GUE 49
	Het centrale deel van de DSD oplossing wordt aangeboden voor één van de volgende platformen: (Virtuele) Windows 2019 en hoger of; 
(Virtuele) Red Hat Enterprise Linux RHEL 7 en RHEL 8 en hoger.
	Par. 6.1.4.
	

	GUE 50
	Alle gegenereerde data m.b.t. de DSD oplossing wordt in ieder geval in de centrale Programmatuur opgeslagen en beheerd.
	Par. 6.1.4.
	

	GUE 51
	Indien de centrale Programmatuur van de DSD oplossing gebruik maakt van een niet-geïntegreerde database, dan dient deze te kunnen communiceren met IBM DB2 of Microsoft SQL 2019 database. 
	Par. 6.1.4.
	

	GUE 52
	Indien de centrale Programmatuur van de DSD oplossing gebruik maakt van een niet-geïntegreerde database, dan is het mogelijk om het databasecomponent in een ander deel van het netwe …
	Par. 6.1.4.
	

	GUE 53
	De centrale Programmatuur slaat per Douanemedewerker de geregistreerde (opgelopen) stralingsniveaus op.
	Par. 6.1.4.
	

	GUE 54
	De centrale Programmatuur ondersteunt de verschillende autorisatierollen zoals hieronder beschreven.
(Gebruiker, advanced gebruiker en supervisor of gelijkwaardig).
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 55
	De centrale Programmatuur ondersteunt voor de rol gebruiker of gelijkwaardig de taken zoals hierboven beschreven.
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 56
	De centrale Programmatuur ondersteunt voor de rol advanced gebruiker of gelijkwaardig de taken zoals hierboven beschreven.
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 57
	De centrale Programmatuur ondersteunt voor de rol supervisor of gelijkwaardig de taken zoals hierboven beschreven.
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 58
	Het is mogelijk dat aan een (1) Douanemedewerker meer dan 1 rol kan worden toegekend.
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 59
	Het is voor iedere Douanemedewerker met één van de genoemde rollen mogelijk vanaf elke DWB werkplek in de DSD oplossing de bijbehorende  taken uit te voeren.
	Par. 6.1.5.
	

	GUE 60
	Binnen de DSD-oplossing is sprake van  technische systeem logging.
De loggegevens worden gebruikt om na te gaan of de DSD oplossing behoren functioneert en/of bij het opsporen van technische problemen met de DSD …
	Par. 6.1.6.
	

	GUE 61
	Binnen de DSD-oplossing is sprake van functionele logging.
De loggegevens worden  gebruikt om na te gaan welke functionele handelingen (events) er hebben plaatsgevonden; denk hierbij bijvoorbeeld …
	Par. 6.1.6.
	

	GUE 62
	Binnen de DSD-oplossing is sprake van audit logging. 
De loggegevens worden gebruikt om na te gaan wie bepaalde beheer- handelingen (zoals configuratiewijzigingen of het aanmaken/wijzigen …
	Par. 6.1.6.
	

	GUE 63
	Inschrijver maakt in Bijlage 8 Prijsmodel inzichtelijk hoe de licentiestructuur van de DSD oplossing is.
	Par. 6.1.7.
	

	GUE 64
	De Centrale Programmatuur heeft voor het samenstellen van rapportages de mogelijkheid te kunnen filteren op alle vastgelegde (o.a. Persoons- en meet) gegevens.
	Par. 6.1.8.
	

	GUE 65
	De DSD oplossing biedt de mogelijkheid overzichten in minimaal de formaten PDF, XLS(X) en CSV te genereren.
	Par. 6.1.8.
	

	UE 17
	Opdrachtnemer biedt een passend Service Level Agreement aan welke minimaal voldoet aan de gestelde Serviceniveaus zoals beschreven in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2. …
	Par. 6.2.
	

	UE 18
	Opdrachtnemer levert Onderhoud en Support op de DSD-oplossing gedurende de maximale looptijd van de Overeenkomst.
	Par. 6.2.
	

	UE 19
	Opdrachtnemer levert periodiek (minimaal 1x per jaar) van een Roadmap en releaseplan van de DSD-oplossing.
	Par. 6.2.
	

	UE 20
	Opdrachtnemer stelt periodiek (nader met de contractmanager af te stemmen) een overzicht beschikbaar met alle actuele known errors en workarounds van de DSD-oplossing.
	Par. 6.2.
	

	UE 21
	Opdrachtnemer biedt op alle componenten van de Apparatuur een Garantieperiode van minimaal 1 jaar aan.
	Par. 6.2.2.
	

	UE 22
	Kwetsbaarheden die leiden tot een Incident worden gekwalificeerd door middel van CVSS 3.0. Op basis van de CVSS 3.0 (of hogere versies) kwalificaties geldt de inspanningsverplichting voor de volgende oplostijden voor de Opdrachtnemer: …
	Par. 6.3.
	

	UE 23
	Bij het constateren van Kwetsbaarheden met een niveau van kritisch (critical) of hoog (high), conform CVSS 3.0 (of hoger), wordt de Aanbestedende dienst daarover binnen één (1) uur door Opdrachtnemer geïnformeerd.
	Par. 6.3.
	

	UE 24
	De Aanbestedende dienst kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst één of meerdere Attack & Penetration (A&P) testen uitvoeren op de DSD oplossing. Opdrachtnemer gaat hiermee akkoord en …
	Par. 6.3.
	


			

Inschrijver verklaart, dat hij deze verklaring volledig en naar waarheid heeft ondertekend en dat hij bereid is op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst bewijzen dienaangaande te overleggen en het besef dat het verstrekken van onjuiste gegevens, ook als dit niet opzettelijk gebeurt, tot uitsluiting van deelname kan leiden. 

	Naam onderneming
	

	Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger	
	

	Datum	
	

	Plaats	
	

	

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger	
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