## Bijlage 10 - Gebruikerstest
Bijlage 10 - Algemene Gebruikerstest Custompacks Europese aanbesteding "Custompacks Perfusie"
Uitleg: 1. Deze Gebruikerstest maakt onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor Custompacks van het Erasmus MC; 2. De bij uw Inschrijving meegeleverde niet-steriele Custompack wordt getest op onderstaande punten. Inschrijver levert, na goedkeuring van 1 niet steriele pack (zie planning in PvE en Procedure Offerteleidraad), daartoe 6 steriele Custompacks aan. De steriele Custom Packs worden ook op onderstaande punten getest als onderdeel van het gunningscriterium kwaliteit; 3. De kosten voor de steriele Custompacks worden door Erasmus MC betaalt gelijk het door Inschrijver geoffreerde bedrag per Custompack.
Naam Inschrijver: …. |  | score | Maximaal aantal punten
Algemeen |  | (cijfer invullen) | Goed | Voldoende | Voldoet niet
1 | De aanlevering van de packs voldoet aan het Programma van Eisen (bijlage 1). |  | 7 | 0 | 0
2 | De direct omsluitende verpakking is op eenvoudige wijze te verwijderen zonder inhoud van pack te beschadigen. Onderdelen moeten vastzitten en niet loskomen en onsteriel kunnen worden. Bv. Inlet/lijndruklijntjes. Eenvouding; Omsluiting scheurt niet bij openen (enkel op verfijnde plekken) |  | 8 | 0 | 0
3 | Verpakking van de packs voldoet, o.a. ten aanzien van de logische opbouw van onderdelen. Logische opbouw: Stapsgewijs van reservoir naar pomp, van pomp naar Oxygenator, van Oxygenator naar AV-Pack en van AV-Pack naar reservoir. |  | 10 | 0 | 0
4 | De direct omsluitende verpakking van table tray is op ergonomsische wijze en aseptisch te openen. |  | 10 | 0 | 0
5 | De verpakking in de tray is zodanig, dat uitpakken in een voor de systeemopbouw logische volgorde kan gebeuren. Logische volgorde: zodat de machine van voor naar achter opgebouwd kan worden |  | 10 | 0 | 0
6 | De table-tray is degelijk en aseptisch aan de hartlongmachine op te hangen/te bevestigen. |  | 10 | 0 | 0
Technisch
7 | De packs zijn op eenvoudige wijze op te bouwen aan de Hart Long machine: De connectie punten, van de niet pre-geconnecteerde punten, zijn gemakkelijk en aseptisch te koppelen. |  | 12 | 6 | 0
8 | Aantal noodzakelijk te maken connecties binnen systeem, hoe minder hoe beter. |  | 12 | 6 | 0
9 | Wijze van ontluchten van slangensysteem met CO2 flush. Beoordeling o.b.v. tijd, effectiviteit en eenvoudigheid. |  | 12 | 6 | 0
10 | Gaswisseling en drukkarakteristieken bij lage en hoge flows tijdens perfusie. |  | 12 | 6 | 0
11 | De gaswisseling in de oxygenator is gebaseerd op difusie. |  | 12 | 0 | 0
12 | Werking cardiotomiefilter + screenfilter (veneuze inletzijde) + inline arterieel filter. Geen oponthoud in reservoir. |  | 12 | 6 | 0
13 | Volume m.b.t. moment van breakthrough Goed: < 200 ml Voldoende: 201 - 500 ml Voldoet niet: > 500 ml |  | 12 | 6 | 0
14 | Capaciteit en design veneus reservoir/cardiotomie reservoir: Laag minimaal operating volume met maximale reservoir capaciteit (4 liter minimaal). |  | 12 | 6 | 0
15 | Materialen in oxygenator/systeem. Kwaliteit aanpriksysteem, Kwaliteit connectoren, kwaliteit tubing, kwaliteit van gelijmde onderdelen. |  | 12 | 6 | 0
16 | Design functionaliteit: Het systeem is overzichtelijk in gebruik. Koppelingen moeten in zicht zijn en in geval van nood makkelijk uitwisselbaar. |  | 12 | 6 | 0
Algeheel
17 | Eindoordeel in vormvrije toelichting (maximaal 100 woorden). Hieruit blijkt de keuze voor het aantal toegewezen punten. |  | 50 | 20 | 0
Toelichting:…………………………………..
| Eind score: | 0 | 225
Ingevuld & getest door:
Naam Perfusionist :
Seinnummer:
Tijdens Operatie op: (datum)