## Bijlage 11 - Spec. gebruikers
Bijlage 11 - Specifieke gebruikerstest oxygenator; temperatuur & prime Europese aanbesteding "Custompacks Perfusie"
Uitleg: 1. Dit Testprotocol maakt onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor Custompacks van het Erasmus MC. 2. Per Inschrijver worden zes packs met centrifugaal pomp getest op onderstaande punten. Inschrijver levert, na goedkeuring van 1 niet steriele pack (zie planning in PvE en Procedure Offerteleidraad), daartoe zes steriele Custompacks aan. 3. De kosten voor de steriele Custompacks worden door Erasmus MC betaalt gelijk het door Inschrijver geoffreerde bedrag per Custompack.
Intern Testprotocol
| Type Procedure | Lichaamsoppervlak
Patienten Inclusie: | CABG AVR Combi + MIC-MVP-DHCA | BSA 1,8 - 2.0
| Cardiale Index Per Operatief | Toepassing Koelen | Toepassen Opwarmen | Meten van Koelen | Meten van Opwarmen
Temperatuur Protocol | 2,6 Cardiale Index Per operatief aanhouden. | Water Temperatuur direct op 34°C bij koelen. | Water direct op 37,5°C bij opwarmen. | Minuten tussen start koelen en blaas temperatuur van 34°C. | Minuten tussen start opwarmen en blaas temperatuur van 36°C.
| Setup Custompack | Prime Procedure | Vervolgstappen
Prime Protocol | Outlet hardshell resrvoir 5cm bovem outlet softshell voor alle leveranciers. | Prime custompack met standaard priming EMC waarbij volume wordt toegevoegd tot minimaal veilig werkniveau hardshell reservoir | Noteer hoeveelheid prime
Beoordelingsformulier
Naam Inschrijver: …. |  | Maximaal aantal punten | Test bevindingen beoordelaar | Score Inschrijver | Toekenning punten
Koelen |  |  | tijd | cijfer
1 | Koeltijd | 100 |  |  | Snelste koeltijd krijgt meeste punten = 100% Nr. 2 = 60% = 60 punten Nr. 3 = 30% = 30 punten Overig = 0% van de punten
2 | Opwarmtijd | 100 |  |  | Kortste opwarmtijd krijgt meeste punten = 100% Nr. 2 = 60% = 60 punten Nr. 3 = 30% = 30 punten Overig = 0% van de punten
Prime |  |  | Hoev. | cijfer
3 | Totale hopeveelheid (ml) | 100 |  |  | Laagste prime volume in ml krijgt meeste punten: Laagst waarde = 100% van de punten Nr. 2 = 60% = 60 punten Nr. 3 = 30% = 30 punten Overig = 0% van de punten
Toelichting:…………………………………..
| Eind score: | 300 |  | 0