## PVE SPECT
Eis | Beschrijving | Antwoord Leverancier
definitie | De inschrijver biedt de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde de mogelijkheid om SPECT/CT onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd met een gecombineerde SPECT en CT scanner. De SPECT scanner kan de verdeling van toegediende radioactiviteit in het lichaam afbeelden in 3 dimensies. De CT scanner beeld de anatomie van de patiënt afbeelden in 3 dimensies. Beide scans kunnen gecombineerd worden als fusie beeld voor de verslaglegging. Het systeem is geschikt voor dosimetrie bij Lu-177 DOTATAAT en Lu-177 PSMA therapie. Het systeem kan hiervoor meerdere bedposities combineren tot een Whole Body SPECT en kan het SPECT signaal kwantificeren in Bq/ml. Beelden worden geacquireerd met een state of the art ring SPECT systeem waarbij continu het signaal circulair verdeeld verzameld wordt met CZT detectoren. Het SPECT signaal wordt vastgelegd met een hoge temporele resolutie en energie resolutie.
| Gecombineerde beeldvorming SPECT en CT. | Ja/Nee
| Geschikt voor Tc-99m, Lu-177 en I-123 SPECT beeldvorming. | Ja/Nee
| Automatische contourdetectie voor SPECT Acquisitie. | Ja/Nee
| Planaire beeldvorming en/of de mogelijkheid om planaire beelden te genereren uit 3D SPECT beelden. | Ja/Nee
| Alle beschikbare scan modi voor Tc-99m, Lu-177 en I-123 SPECT worden meegeleverd. | Ja/Nee
| Alle benodigde accessoires, fantomen, bronnen en software voor kwaliteitscontroles en SUV Calibratie (Tc-99m en Lu-177) worden meegeleverd. | Ja/Nee
| Alle benodigde positioneringshulpmiddelen voor de patiënt worden meegeleverd. Zoals knie, hoofd en arm steunen/kussens. | Ja/Nee
| Alle hulpmiddelen, onderdelen en software voor gated acquisities op basis van ECG signaal worden meegeleverd. | Ja/Nee
| Geen collimator wissel nodig tussen Tc-99m en Lu-177 bij behoud van de best mogelijke/beschikbare spatiele resolutie van het systeem. | Ja/Nee
| Energie Resolutie 140keV, Tc-99m <= 8% (gemeten volgens NEMA) | Ja/Nee
CT
| Minimaal 16-slice CT | Ja/Nee
| Alle beschikbare opties voor het reduceren van ruis en verbeteren van de CT beeldkwaliteit worden meegeleverd (zoals bijv. iteratieve beeldreconstructie). | Ja/Nee
| Alle beschikbare opties metaal artefact reductie in de CT beelden worden meegeleverd. | Ja/Nee
Processing en software
| Mogelijkheden voor het aanmaken van acquisitie en processing protocollen, zodat de acquisitie en processing zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt op basis van door de gebruiker vooraf bepaalde instellingen. Reconstructie wordt indien aangegeven automatisch gestart na acquisitie. | Ja/Nee
| Processing software voor nier-, lever-, hart-, skelet- en maagscans wordt meegeleverd. | Ja/Nee
| Mogelijkheden voor het fuseren van SPECT en CT beelden, inclusief doorsturen van fusie beelden naar PACS. | Ja/Nee
| Quantitatieve SPECT reconstructies in SUV voor Tc-99m en Lu-177. | Ja/Nee
| Alle beschikbare postprocessing tools voor Tc-99m, Lu-177, I-123 SPECT onderzoeken worden meegeleverd. | Ja/Nee
| Quantitative Gated SPECT / Quantitative Perfusion SPECT. | Ja/Nee
| Quantitative Gated PET / Quantitative Perfusion PET met flow reserve bepaling. | Ja/Nee
| Software voor dosimetrie voor radionuclide therapie welke de geabsorbeerde dosis in organen berekent op basis van planaire of SPECT opnamen op meerdere tijdspunten. | Ja/Nee
| Software voor het uitwerken van DAT scans. De software maakt een vergelijk met een normaal database en deze normaal database wordt meegeleverd. | Ja/Nee
| Software voor volledige automatische orgaan segmentatie (lever, nieren, longen) geïntegreerd in de software voor dosimetrie. | Ja/Nee
DICOM
| Systeem moet minimaal DICOM 3.0 ondersteunen. | Ja/Nee
| DICOM Modality Worklist voor het automatisch ophalen van patiëntgegevens uit RIS/ZIS. | Ja/Nee
| DICOM Store, DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment wordt ondersteund. | Ja/Nee
| Automatisch doorsturen beelden naar DICOM nodes na acquisitie. | Ja/Nee
| Radiation Dose Structured Reporting voor CT dosis gegevens. | Ja/Nee
| Het DICOM Conformance Statement wordt bijgeleverd. | Ja/Nee
Reiniging en desinfectie
| Het is mogelijk om alle apparatuur en hulmiddelen die in contact (kunnen) komen met de patiënt te desinfecteren met alcohol 70% en chlooroplossing 250 - 1000 ppm. | Ja/Nee
| De aanbieder specificeert welke beperkingen er zijn voor het gebruik van schoonmaakmiddelen voor de apparatuur en hulpmiddelen die in contact (kunnen) komen met de patiënt (gebruik van alcohol etc.). | Ja/Nee
Veiligheid en garantie
| Volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN 1010:2015+A1:2020 Groep 1. Het systeem zelf voldoet aan NEN-60601. | Ja/Nee
| Volledige systeem heeft de vereiste CE-markering en voldoet aan de bijbehorende geharmoniseerde normen. | Ja/Nee
| Garantieperiode is ten minste twaalf maanden en gaat in na klinische ingebruikname van het systeem. | Ja/Nee
| Leverancier garandeert dat de apparatuur gedurende tien jaar functioneert conform de functionele en technische specificaties (zie koopovereenkomst artikel 8.1). | Ja/Nee
| Het systeem is voorzien van noodstopvoorzieningen. | Ja/Nee
Training
| Twee ziekenhuistechnici van het Erasmus MC krijgen na het volgen van de servicetraining dezelfde rechten, en kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten, als de service engineer van de fabrikant van het systeem. Software en/of hardware hiervoor wordt na beëindiging van de training verstrekt. Deze training is inbegrepen bij de aanbieding. | Ja/Nee
| Training van gebruikers (MNW, laboranten, fysici en Nucleair Geneeskundigen) naar behoefte van Erasmus MC is onderdeel van de aanbieiding. | Ja/Nee
| Deelnemers ontvangen na het afronden van elke training een certificaat. | Ja/Nee
| Tijdens of na installatie krijgen minimaal 2 medisch technici en 2 fysici instructie over het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, kalibraties en het monitoren van de uitkomsten. | Ja/Nee
| Een Nederlandstalige of Engelstalige gebruikershandleiding wordt meegeleverd. | Ja/Nee
Overig
| De aanbieding bevat een lijst met prijs van alle software pakketten welke optioneel aangeboden kunnen worden. | Ja/Nee

## PvW SPECT-CT
Wens | Beschrijving | Maximale Score (punten) | Antwoord Leverancier
Systeem
Snel starten van een onderzoek en minimaliseren tijd tussen onderzoeken
| Systeem kan automatisch op basis van een scout scan anatomische regio's detecteren en automatisch de grenzen van de scan en de tafelhoogte instellen. | 30
| Mogelijkheden van focussed scanning waarbij de gebruiker een anatomische regio kan selecteren zodat voor deze regio een hogere telstatistiek gehaald wordt t.o.v. het overige beeld. | 10
| Mogelijkheid om de acquisitie te starten op het systeem zelf. Bijvoorbeeld door een touch screen of knop direct op/aan het systeem. | 10
Mogelijkheden dynamische SPECT
| De scanner kan met een hoge temporele resolutie SPECT beelden maken. SPECT frame tijd < 5s 100 pt SPECT frame tijd < 10s 75 pt SPECT frame tijd < 15s 50 pt SPECT frame tijd < 20s 25 pt SPECT frame tijd > 20s 0 pt | 100
| Listmode acquisitie, waarbij na acquisitie de frame tijden voor de reconstructie door de gebruiker ingesteld kan worden. | 30
| ECG Gated Listmode acquisitie, waarbij tijdens de reconstructie door de gebruiker de het aantal gates ingesteld kunnen worden. | 10
| Beeldacquisitie van Lu-177 en In-111 maakt gebruik van de hogere energie pieken: - Lu-177 208keV (80 pt) - In-111 245keV (20 pt) | 100
| CZT kristallen met voldoende dikte voor het maken van SPECT scans van Lu-177 208keV en In-111 245 keV <=6mm (33 pt) >6mm en <=7mm (67 pt) >7mm (100 pt) | 100
Geavanceerde SPECT Reconstructie
| SPECT Reconstructie met Resolution Recovery waarbij gebruik gemaakt wordt van Point Spread Functions in de iteratieve reconstructie voor verbetering van de spatiele resolutie. | 30
| SPECT Reconstructie waarin de ruis gereduceerd wordt op basis van een prior in de iteratieve reconstructie. | 30
Technische Specificaties
| Lengte van de SPECT detectoren 20-30 cm=0pt 30-35cm = 20pt | 20
| Mogelijkheden voor dual isotope imaging Tc-99m en I-123 | 10
| System Volume Sensitivity in kcps per MBq/cm^3 voor Tc-99m (gemeten volgens NEMA). Voor deze meting wordt geen gebruik gemaakt van focussed scanning. > 600 kcps/MBq 100 pt > 500 kcps/MBq 75 pt > 400 kcps/MBq 50 pt > 300 kcps/MBq 25 pt < 300 kcps/MBq 0pt | 100
Software
| Voxel based dosimetrie software voor SPECT opnames op meerdere tijdspunten. | 10
| Mogelijkheid voor het remote monitoren van de acquisitie door een arts vanaf een willekeurige computer in het ziekenhuis. Hiermee kan de arts de MNW helpen om bijvoorbeeld de juiste scanrange te kiezen op het systeem. | 10