## Blad1
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding Couveuses
Waardering: |  |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving of indien niet of foutief wordt ingevuld in het PvE biedt het Erasmus MC 1-malig de kans op herstel aan. Indien dan wederom niet of foutief wordt ingevuld leidt dit alsnog tot niet -geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom H. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr |  | Categorie | Onderdeel | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting: Indien ja, dan verplicht toe te lichten! | Bewijsvoering Documentatie aan te leveren bij Inschrijving. | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC
1. Oplossing en levertijd
1 | 1 | Oplossing | De geoffreerde oplossing is een hybride couveuse oplossing die zowel de 1e opvang na geboorte als het permanent verblijf in dezelfde couveuse biedt. Dit inclusief, of direct koppelbaar aan, een transportoptie. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie documentdocument
1 | 2 | Levertijd oplossing | De benoemde afname aantallen in het tabblad prijsblad van het prijzenblad ,worden na gunning in overleg met Erasmus MC gefaseerd tussen 5- 6 maanden geleverd en in productie genomen. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Toelichting op levertijden en opzet leveringsplan na gunning
1 | 3 | extra uitvraag | Erasmus MC is voornemens in de nabije toekomst een 5-tal extra couveuses aan te schaffen met bijbehorend onderhoud aan te schaffen. De hierbij horende prijsstelling dient in verhouding te zijn met de aanbieding van de Inschrijver. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
2. Alarm
2 | 1 | Alarm | Bij een afwijking op de standaard instellingen wordt een akoustisch alarm gegeven dat uitgezet kan worden. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in productspecificatie
2 | 2 | Alarm | Het alarm wordt ook via het verpleegkundig oproep systeem naar de verpleegkundigen door gezet. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
2 | 3 | Alarm | Akoestische alarmmeldingen moeten onderdrukt kunnen worden voor een periode van 3 minuten. Na het onderdrukken van het akoestische alarm volgt een herhalingsalarm als de alarmconditie nog bestaat. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
2 | 4 | Alarm | Bij een storing worden duidelijke tekstuele alarmberichten afgegeven die aan de storing zijn gerelateerd. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
2 | 5 | Alarm | Bij speciale verichtingen, b.v. met geopende kap of in kangeroestand, moeten voor de duur van de verrichting de alarmen handmatig onderdrukt kunnen worden of worden de alarmen automatisch onderdrukt |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
2 | 6 | Mobiliteit & Transport | Onderbreking van de netspanning voor de geoffreerde oplossing leidt tot een audio alarm en een alarm op het Verpleegkundig oproep systeem |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document onderdeel technische test
3. Bedieningspaneel
3 | 1 | Bedieningspaneel | Het bedieningspaneel is bereikbaar vanaf minimaal één van de lange zijden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
3 | 2 | Bedieningspaneel | De instellingen temperatuur en bevochtiging moeten individueel gewijzigd kunnen worden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
3 | 3 | Bedieningspaneel | Na het doorvoeren van een wijziging van een parameter ( temperatuur /bevochtiging) en de bijbehorende alarmgrenzen moet deze wijziging bevestigd worden. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
4. Bevochtiging
4 | 1 | Bevochtiging | De relatieve luchtvochtigheid heeft een instelbereik tussen 30-80 % met een maximale stapgrootte van 5% |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
4 | 2 | Bevochtiging | De relatieve luchtvochtigheid is uit te schakelen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
4 | 3 | Bevochtiging | Binnen 15 minuten na het inschakelen van de bevochtiging bereikt de couveuse (op een bedrijfstemperatuur van 37ºC) een luchtvochtigheid van 80%. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
4 | 4 | Bevochtiging | Het bevochtigingscircuit is dusdanig ontworpen dat contaminatie met micro-organismen niet kan plaatsvinden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
5. Compabiliteit en Software
5 | 1 | Compatibiliteit | De geoffreerde oplossing is voorzien van een RS-232 koppeling waarvan het communicatieprotocol vrijgegeven wordt |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
5 | 2 | Compatibiliteit | De geoffreerde oplossing heeft een spanningsvrije verpleegkundige- oproepfunctie welke is voorzien van een NO en NC contact |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
5 | 3 | Software docuementatie | De software documentatie van de geoffreerde oplossing is beschikbaar in de Nederlands en/of Engelse taal |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderdeel technische test
6. Couveusekap
6 | 1 | Couveusekap | Alle zijden van de geoffreerde oplossing moeten volledig geopend kunnen worden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 2 | Couveusekap | De constructie van de kap van de geoffreerde oplossing is dusdanig dat deze geen belemmering vormt bij chirurgische ingrepen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 3 | Couveusekap | De korte zijden zijn voorzien van minimaal 1 poort per zijde voor slangdoorvoer |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 4 | Couveusekap | De lange zijden zijn voorzien van minimaal 2 poorten per zijde voor slangdoorvoer |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 5 | Couveusekap | Doorvoeropeningen, al dan niet in gebruik, mogen geen invloed hebben op de temperatuur- en vochthuishouding |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 6 | Couveusekap | De slangen aan de korte zijde kunnen zonder disconnectie uit de doorvoeropeningen genomen worden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 7 | Couveusekap | Het materiaal is geluiddempend |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
6 | 8 | Couveusekap | Het materiaal moet slagvast zijn |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
7. Display
7 | 1 | Display | De tekst op het display en het bedieningspaneel is Nederlandstalig |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
8. Eisen en normeringen- wetgeving
8 | 1 | Eisen en normeringen- wetgeving | De geoffreerde oplossing voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-2-19:1996/A1:2003 |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
8 | 2 | Eisen en normeringen- wetgeving | De geoffreerde oplossing Voldoen de alarminstellingen aan NEN-EN-IEC 60601-1-8- editie 2.2 2020 |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
9. Elekriciteit
9 | 1 | Elektriciteit | De geoffreerde oplossing is geschikt voor netspanning tussen de 200 en 240 Vac |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
10. Ergonomie en afmetingen
10 | 1 | Ergonomie en afmetingen | De geoffreerde oplossing (exclusief transportmiddel) past qua maatvoering in de couveuseplek van B:190 cm x L:250 cm |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
10 | 2 | Ergonomie en afmetingen | De geoffreerde oplossing moet in hoogte verstelbaar zijn met demping functie |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
10 | 3 | Ergonomie en afmetingen | De geoffreerde oplossing is aan beide lange zijden voorzien van voetpedalen die makkelijk te bedienen zijn om de hoogte-instelling te wijzigen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11. Extra voorzieningen
11 | 1 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing wist na regulier uitschakelen de laatste instellingen. Na opnieuw inschakelen zijn de default waarden ingesteld. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
11 | 2 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van een DIN-rail bevestigingssysteem aan beide kopse kanten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11 | 3 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is uitgevoerd met een, met de patient in hoogte meebewegend, bevestigingsysteem voor de op de afdeling in gebruik zijnde Arteriële drukmeetsystemen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11 | 4 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van een Röntgenlade/vak/uitsparing met een minimale afmeting van B:27 cm L:33 cm |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
11 | 5 | Extra voorzieningen | De voorziening voor extra zuurstoftoevoer ,indien aanwezig op de geoffreerde oplossing, is uit te schakelen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11 | 6 | Extra voorzieningen | Voor de geoffreerde oplossing zijn geen specifieke ( lees slechts door één fabrikant vervaardigde) waterhouders t.b.v. bevochtiging nodig |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11 | 7 | Extra voorzieningen | Bij de geoffreerde oplossing kunnen op maat gemaakte Covers (lees verduisterende dekens) meegeleverd worden. Deze cover: - is lichtwerend - is geluidwerend - biedt de mogelijk tot toegang naar de geoffreerde oplossing - is wasbaar - is makkelijk te verwijderen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
11 | 8 | Extra voorzieningen | De bilirubinelamp moet direct op de geoffreerde oplossing te plaatsen zijn |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
12. Gebruiksinstructie
12 | 1 | Gebruiksinstructie | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de geoffreerde oplossing die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
12 | 2 | Gebruiksinstructie | De in het Nederlandse of Engels opgestelde gebruikershandleiding wordt tevens didgitaal beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
12 | 3 | Gebruiksinstructie | Er is een beknopte samenvattting van max 1 A-4 van de geoffreerde oplossing beschikbaar met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingn
12 | 3 | Gebruiksinstructie | Een up-to-date nederlandstalige reinigingsinstructie op taalniveau B1 bestemd voor het betreffende type van de geoffreerde oplossing wordt verstrekt |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
13. Hygiene en reiniging
13 | 1 | Hygiëne en reiniging | De geoffreerde oplossing kan gereinigd worden conform de , door de Unit Infectie Preventie Erasmus MC, opgestelde reinigingsinstructie- zie bijlage 12 |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
13 | 2 | Hygiëne en reiniging | Alle oppervlakken van de geoffreerde oplossing inclusief demontabele delen kunnen gereinigd worden. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
13 | 3 | Hygiëne en reiniging | Ten behoeve van signalering handreiniging is in samenwerking met Create for Care een add-on ontwikkeld( couveuse stoplicht zie bijlage13 ). De leverancier verleent indien nodig ondersteunende medewerking (b.v. in de vorm van informatie) aan het re-design, ten einde de boven genoemde add-on geschikt te maken voor de aangeboden oplossing. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
14. Koppeling
14 | 1 | Koppeling | Minimaal de volgende data uit de geoffreerde oplossing moeten automatisch naar het electronisch patientendossier , zijnde HiX van Chipsoft, geexporteerd worden: - ingestelde temperatuur - gemeten temperatuur - luchtvochtigheid |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
15.Logistiek leverancier
15 | 1 | Logistiek leverancier | Bij veiligheidsproblemen wordt het Erasmus MC per direct geinformeerd via een melding op emailadres "medische.technologie@erasmusmc.nl" |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
16. Mobiliteit & Transport
16 | 1 | Mobiliteit & Transport | Minimaal 2 wielen van de transportvoorziening zijn voorzien van remblokkering. Indien er sprake is van 2 remblokkeringen zijn deze in de diagonaal geplaatst. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
16 | 2 | Mobiliteit & Transport | Minimaal 1 wiel van de transportvoorziening is voorzien van richtingblokkering . |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
16 | 3 | Mobiliteit & Transport | De wielen van de transportvoorziening hebben een anti-statische werking |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
16 | 4 | Mobiliteit & Transport | De geoffreerde oplossing is voorzien van een schokdempende werking |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderdeel technische test
16 | 5 | Mobiliteit & Transport | Per transportbeweging dient gedurende de volledige levensduur van de geboden oplossing minimaal een accuwerking van 60 minuten gegarandeerd te worden via 1, danwel meerdere elkaar aanvullende, accu's. Mocht de 60 minuten accuduur niet meer behaald worden dan wordt de accu kosteloos vervangen door leverancier. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
16 | 6 | Mobiliteit & Transport | De geoffreerde oplossing voorziet in een vaste koppeling tussen couveuse en transportsysteem tijdens vervoer |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
16 | 7 | Mobiliteit & Transport | De geoffreerde oplossing is, gedurende de volledige levensduur van de geboden oplossing, te allen tijde in maximaal 60 minuten weer opgeladen voor 60 minuten transporttijd. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
16 | 8 | Mobiliteit & Transport | De geoffreerde oplossing inclusief transportoplossing is voorzien van zwenkwielen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
17. Onderhoud
17 | 1 | Onderhoud | De minimale uptime van de geoffreerde apparatuur is 98 % ,dit voor elk apparaat afzonderlijk |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
17 | 2 | Onderhoud | De minimale garantietermijn is 1 jaar |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
17 | 3 | Onderhoud | U gaat akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz zie bijlage 11a en 11b) |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
17 | 4 | Onderhoud | Onderhoud, zowel correctief als preventief wordt uitgevoerd door de leverancier. De afdeling medische technologie van het Erasmus MC neemt als 1e actie bij storingen. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudsplan
17 | 5 | Correctief Onderhoud | Voorafgaand aan correctief onderhoud geeft de leverancier een opgave van de uit te voeren correctie en de te verwachte kosten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
17 | 6 | Correctief Onderhoud | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
17 | 7 | Correctief Onderhoud | Alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
17 | 8 | Onderdelen | Gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur zijn alle reserveonderdelen te leveren. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
18. Rapportage
18 | 1 | Rapportage | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudsplan
18 | 2 | Rapportage | Het servicerapport is ook in een digitale versie leverbaar |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
18 | 3 | Rapportage | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudsplan
19. Service handleiding
19 | 1 | Service handleiding | Voor alle getrainde technici wordt een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat beschikbaar gesteld. (al de handleidingen dienen printable te zijn) |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudshandleiding Onderdeel technische test
19 | 2 | Service handleiding | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
19 | 3 | Service handleiding | Een digitale versie van de onderhoudshandleiding wordt beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudshandleiding
19 | 4 | Service handleiding | Alle verstrekte documentatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Cerificaten en conformiteitsverklaringen meesturen
19 | 5 | Service handleiding | De onderhoudshandleiding wordt geleverd met Nederlandse en/of Engelse teksten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Onderhoudshandleiding
20. Temperatuur
20 | 1 | Temperatuur | Temperatuurregulatie is instelbaar, zowel bij open als gesloten kap. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
20 | 2 | Temperatuur | De eindtemperatuur van de geoffreerde oplossing wijkt maximaal 0,5ºC af van de ingestelde temperatuur. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
20 | 3 | Temperatuur | Bij een temperatuurafwijking van meer dan 0,5ºC geeft de geoffreerde oplossing (na de opwarmperiode) een alarm. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
21. Testperiode
21 | 1 | Testperiode | Ten behoeve van de testperiode wordt 1 stuks van de geoffreerde oplossing kosteloos in bruikleen geleverd in de geoffreerde samenstelling, inclusief de bijbehorende disposables |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
21 | 2 | Testperiode | Voor de duur van de testperiode wordt een bruikleenovereenkomst (zie bijlage 3b) afgesloten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
22. Training
22 | 1 | Training | Voorafgaand aan een gebruikstest wordt kosteloos instructie geven over de geoffreerde oplossing aan medewerkers van de test afdelingen binnen het Erasmus MC-Sophia. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
22 | 2 | Training | Voorafgaand aan de ingebruikname na gunning wordt instructie gegeven over de geoffreerde apparatuur aan de gebruikers op de afdelingen binnen het Erasmus MC |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Scholingsplan
22 | 3 | Training | (Her)scholing voor technici wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
23. Updates en upgrade
23 | 1 | Updates en upgrade | Updates worden direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt en kosteloos ter beschikking gesteld |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
23 | 2 | Updates en upgrade | Alle software-updates worden meegenomen in de opgegeven TCO kosten |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
24. Patientenligplaats
24 | 1 | Verstellen patiëntenligplaats | Zowel de Trendelenburg- als de anti-Trendelenburg stand kan schokvrij ingesteld worden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
25. Weegschaal
25 | 1 | Weegschaal | De geoffreerde oplossing is voorzien van een geintegreerde weegschaalfunctie |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
25 | 2 | Weegschaal | Het minimaal te meten gewicht is 350 gram |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
25 | 3 | Weegschaal | De weegschaal voldoet aan IJk-klasse III. De afwijking van de weegschaal mag maximaal 5 gram zijn, Conform ijk-klasse 3 "Gewichtsmeting voor kritische behandelingen bij baby's" |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
25 | 4 | Weegschaal | De weegschaal is voorzien van een holdfunctie waarbij de gemeten waarde wordt vastgehouden op het display |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document
26. Zelftest
26 | 1 | Zelftest | De geoffreerde oplossing geeft een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Aantoonbaar in product specificatie document Onderdeel technische test
27. Wettelijk kader Medische Hulpmiddelen
27 | 1 | MDR | Indien disposables nodig zijn voor gebruik van de geoffreerde oplossing, dan voldoen deze allen aan de meest recente en van toepassing zijnde versie Medical Devices Directive en/of Medical Devices Regulation. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Cerificaten en conformiteitsverklaringen meesturen
27 | 2 | CE | Alle aangeboden apparatuur en producten zijn, zowel los als in combinatie, gebruik voorzien van een CE markering |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Cerificaten en conformiteitsverklaringen meesturen
28. Levering
28 | 1 | Levering | De geleverde apparatuur is aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel , artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
28 | 2 | Levering | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
28 | 3 | Levering | Leveringen worden op elke afzonderlijke verpakking voorzien van een duidelijk leesbare sticker met daarop tenminste het ordernummer van Opdrachtnemer en het inkoopordernummer van Opdrachtgever. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
28 | 4 | Levering | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
28 | 5 | Klachtafhandeling | Opdrachtnemer draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot eventuele klachten over onder andere kwaliteit en/of aflevering. Deze klachten gaan in samenwerking met een nader te bepalen contactpersoon van het Erasmus MC. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
29. Facuratie
29 | 1 | Facturatie | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
29 | 2 | Facturatie | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
30. Communicatie
30 | 1 | Communicatie | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
30 | 2 | Communicatie | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
30 | 3 | Communicatie | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
30 | 4 | Communicatie | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal. |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen.
31. Kwaliteit en milieu
31 | 1 | Kwaliteit en milieu | Inschrijver beschikt over volgende (nog geldige, meest recente) certificaten: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 Indien Inschrijver niet beschikt over deze ISO certicatie/normering, beschikt Inschrijver wel over een geldig gelijkwaardig kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem gebaseerd op een andere norm dan de gestelde norm. Indien dit het geval is, dient u naast het certificaat van de gecertificeerde ook onderbouwd toe te lichten en aan te tonen dat het kwaliteitsborgingsysteem minimaal gelijkwaardig is aan gestelde ISO-normen. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden |  | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen. | Schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitverklaring is toegestaan)
|  | Ondertekening van dit document: |  |  |  | Naar waarheid ondertekent:
| 1 | Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
| 2 | Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. |  |  |  | Firmanaam: |  | Datum:
[6 empty] | Rechtsgeldige ondertekening: |  | Plaats
[6 empty] | Naam |  | Functie