## Blad1 (hidden)
Andre Kroon
| Ingevuld door | Functie
1 | In welke situatie wordt gewerkt met couveuse/ opvang- en reanimatietafels | - Opvang direct na de geboorte | Couveuse: Tijdens transport* en behandeling/verblijf vd Patiënt op zaal
|  | - Verpleging op de afdeling | Reanimatie tafel: Initiële stabilisatie periode direct na geboorte
|  | - Transport voor aanvullende diagnostiek | Behandeling/verblijf vd Patiënt op zaal
|  | - Als operatie tafel bij ingreep op de afdeling | Een hybride oplossing: zou voor alle bovengenoemde situaties ingezet moeten kunnen worden.
2 | Wat kan beter in: | - Geen alarmering bij bewust afwezige kap (kangoeroe stand)
| a. Gebruik van de couveuse/ opvang- en reanimatietafels | - Makkelijker bestuurbaar/wendbaar
- Plaatsen boven ouder, niet alleen naast ouder?
- Beslaan/reflectie van wanden
| b. Functionele/ technische eigenschappen van de couveuse/ opvang- en reanimatietafels | - Zie eerdere aanbesteding eisen
3 | Wat is een totaaloplossing waar naar gezocht wordt (het perfecte plaatje, incl opties /accessoires, disposables en onderhoud services) | - Visie afdeling: opvang en verpleging gedurende de eerste periode in één “couveuse”
- Past binnen NIDCAP filosofie afdeling: geluidsarm, kunnen blinderen, soepel overgang van couveuse naar ouder
- Automatische opslag data in Hix
- Geschikt om (grote) operatieve ingrepen uit te voeren
4 | Welke eisen moet de oplossing minimaal aan voldoen- als dit er niet is dan kan de oplossing niet aangeschaft worden (knockout) | - Zie eerdere aanbesteding eisen
- Geïntegreerde goed werkbare/betrouwbare weegschaal
- Lade voor röntgen plaat
- (E-learning)
- Behoudt warmte bij open kap
5 | Welke wensen zijn er (nice to have) – waar wil je evt extra voor betalen, maar als dit er niet is, dan is de oplossing nog steeds werkbaar | - Ingebouwde camera
- Geïntegreerde temperatuur meting van het kind en monitor bewaking
- Bevestigingsmogelijkheden binnen couveuse
- Aansluiting alarmering op “pieper” verpleegkundigen (stille alarmen)
- Geïntegreerde bilirubine lamp
- Extra warmte kunnen genereren tijdens operatie
7 | Wat is verder van belang bij het uitvragen van deze oplossing aan de markt? | - Mogelijkheid tot aanpassingen na proefplaatsing
- E-learning

## PvW
BIJLAGE 1b - PAKKET VAN WENSEN Europese Aanbesteding Hybride Couveuse oplossing
Waardering: |  |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor het gebruik van en dienstverlening omtrent hybride couveuse oplossing, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. Voor de wensen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr |  | Categorie | Vraagstelling | aantal punten | Voldoet aan de wens . Ja/ Nee | Toelichting door leverancier
1. Alarm
1 | 1 | Alarm | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan ingesteld worden via het servicemenu | 10
1 | 2 | Alarm | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan vergrendeld worden via het servicemenu | 10
1 | 3 | Alarm | De geschiedenis van de laatste alarmmelding is terug te kijken | 10
1 | 4 | Alarm | De geoffreerde oplossing is, of wordt binnen één jaar, voorzien van een stil alarm wat alleen bij de verpleging afgaat ( integratie in stille IC) en niet op de zaal/ kamer zelf( wat nu zolang verpleegpost op de zaal is) | 20
2. Bedieningspaneel
2 | 1 | Bedieningspaneel | Het bedieningspaneel is van beide lange zijden te bedienen | 20
2 | 2 | Bedieningspaneel | De voorkeurinstellingen zijn via sneltoetsen te bereiken | 10
3. Bevochtiging
3 | 1 | Bevochtiging | Wanneer de watervoorraad tbv de bevochtiging op is, leidt dit tot een specifiek alarm | 20
4. Compabiliteit
4 | 1 | Compatibiliteit | De geoffreerde oplossing is voorzien van diagnostische software of communiceert met een open communicatie protocol (HTTP, terminal ed.) | 20
4 | 2 | Compatibiliteit | De geoffreerde oplossing is voorzien van een std. RJ-45 netwerkaansluiting voor IP-verkeer waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt | 20
5. Couveusekap
5 | 1 | Couveusekap | De korte zijden zijn voorzien van 2 of meer poorten per zijde voor slangdoorvoer | 10
6. Electriciteit
6 | 1 | Elektriciteit | Het netsnoer is losneembaar | 20
7. Ergonomie en afmetingen
7 | 1 | Ergonomie en afmetingen | De, bij de geoffreerde oplossing, te leveren werklamp garandeert een goed lichtbeeld en kleurechtheid ten behoeve van de observatie ( minimaal 40.00lux @ 50 cm, kleur echtheid [RA] >93 (930) ) | 10
8. Extra voorzieningen
8 | 1 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van een Röntgenlade/vak/uitsparing met minimale afmetingen B:38 cm L:46 cm | 10
8 | 2 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van de mogelijkheid voor vaste zuurstoftank en bevestigingssyteem voor beademingsapparatuur | 20
8 | 3 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorien van de mogelijkheid om extra materialen, zoals onder genoemd en anders, mee te kunnen nemen tijdens het transport : - beademingsmachine ( evt NO) - uitzuigsysteem en sondes - losse tankjes zuurstof en ambu en neopuf/JR - patientmonitor moet bevestigd kunnen worden - minimaal 2 infuuspompen - ruimte voor bakje met noodmedicatie, vulling etc | 20
8 | 4 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van de mogelijkheid de transportmonitor te kunnen bevestigen aan de couveuse. | 20
8 | 5 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van verstelbare ophangmechanisme in/ aan of buiten de couveuse voor ondersteuning bij buikwanddefecten en/of beademingsslangen | 20
8 | 6 | Extra voorzieningen | De geoffreerde oplossing is voorzien van de mogelijkheid om buiten de couveuse een ophangsysteem te hebben voor spuit maagsonde en infuuszak/pomp /monitor te kunnen bevestigen. | 20
8 | 7 | Extra voorzieningen | Een passend antidecubitus matras is optioneel leverbaar | 20
8 | 8 | Extra voorzieningen | Het matras met kind is uitschuifbaar om dichter bij het kind te zijn als buidelen niet mogelijk is | 20
8 | 9 | Extra voorzieningen | De geoffeerde oplossing is voorzien van een elektrische aansluiting op de couveuse zelf voor het aansluiten van bv een bilirubinelamp | 20
9. Garantie
9 | 1 | Garantie | De garantie termijn is X maanden (in te vullen door de leverancier) maanden langer dan de minimaal geeiste termijn gesteld in eis 17.2 | 20
10. Mobiliteit & Transport
10 | 1 | Mobiliteit & Transport | De accuwerking van de geoffreerde oplossing is in totaal langer dan de minimaal geeiste 60 minuten | 20
11. Onderhoud & storingen
11 | 1 | Onderhoud & storingen | Het periodiek onderhoud per couveuse , indien uitgevoerd door een getrainde technicus van Erasmus MC, neemt maximaal 3 uur in beslag | 20
11 | 2 | Onderhoud & storingen | Er wordt aangegeven dat de onderhoudstermijn van de geoffreerde apparatuur overschreden is via de.............. ( in te vullen door de leverancier) | 10
11 | 3 | Onderhoud & storingen | De geoffreerde oplossing heeft een modulaire opbouw waarbij per onderdeel reparaties uit te voeren zijn | 20
12. Test- en meetapparatuur
12 | 1 | Test en meetapparatuur | Er kan gebruik gemaakt worden van diagnostische software voor het apparaat, zo ja op welke wijze? | 10
12 | 2 | Test en meetapparatuur | Er is geen specifieke meet-en testapparatuur/gereedschap nodig voor periodiek en correctief onderhoud van de couveuse | 20
13. Training
13 | 1 | Training | Ten behoeve van de gebruikers training wordt een e-learning module beschikbaar gesteld | 20
14. Duurzaamheid
14 | 1 | Duurzaamheid | Alle verpakkingen (dus zowel de omsluitende verpakkingen als de omdoos) zijn recyclebaar | 20
14 | 2 | Duurzaamheid | Voor de verpakking wordt geen gebruik gemaakt van voor het milieu schadelijke componenten in de drukinkt, lakken en kleurstoffen | 20
15. Levertijden
15 | 1 | Levertijd | De in het prijzenblad in tab X en Y benoemde afname aantallen van de geoffreerde oplossing worden allen in overleg met Erasmus MC afgeleverd binnen 2 maanden | 10
15 | 2 | Levertijd | De in het prijzenblad in tab X en Y benoemde afname aantallen van de geoffreerde oplossing worden allen in overleg met Erasmus MC afgeleverd binnen 4 maanden | 10
550
|  | Ondertekening van dit document: |  |  | Naar waarheid ondertekent:
| 1 | Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
| 2 | Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. |  |  | Firmanaam: |  | Datum:
[5 empty] | Rechtsgeldige ondertekening: |  | Plaats
[5 empty] | Naam |  | Functie

## Eisen input PG (hidden)
Eisen / wensen
Eerdere aanbesteding eisen nog doornemen - actie Lianne/Karin . Tevens alles nog smart formuleren !
| 1 | Geïntegreerde goed werkbare/betrouwbare weegschaal voor gewichtsbepaling van patient in de couveuse met 1 ijksysteem
| 2 | een gewichtsmeting kan in elke couveusepositie gedaan worden ( waterpas positie is niet noodzakelijk)
| 3 | Lade voor röntgen plaat
| 4 | (E-learning)
| 5 | scholing gebruikers / tech. meegenomen voor levensduur apparaat
| 6 | Temperatuurregulatie zowel bij open als gesloten kap
| 7 | Extra warmte kunnen genereren tijdens een operatie
| 8 | Luchtvochtigheid is in te stellen en blijft stabiel
| 9 | Couveuse wand heeft automatisch een geluiddempende functie
| 10 | Het glas kan mbv een knop in blinderingsstand gezet worden
| 11 | goede werkverlichting
| 12 | goede ergonomische omstandigheden
| 13 | Moet voldoen aan wetgeving
| 14 | Materiaal moet slagvast zijn
| 15 | In hoogte verstelbaar zijn met demping functie
| 16 | Vaste kap aan de couveuse, welke kan openen en sluiten ( welke kant - moet kap er ook helmaal af kunnen)
| 17 | Alarmen off indien dak bewust van de couveuse is tijdens een verrichting.(kangeroestand)
| 18 | Couveuse is voorzien van stil alarm wat alleen bij de verpleging afgaat ( integratie in stille IC) en niet op de kamer zelf( wat nu zolang verpleegpost op de zaal is)
| 19 | Voldoende ruimte in een gesloten couveuse om te werken ( er moet middels de armgaten via de binnenkant, de andere zijde bereikt kunnen worden, wanneer de patiënt in de couveuse ligt.
| 20 | Mobiliteit : makkelijk verrijdbaar, licht in gewicht en met een korte draaicirkel
| 21 | Tijdens transport beschikt de couveuse over een accu
| 22 | Zowel voor de (transport)couveuse als voor de opvangtafel dat er makkelijk mee gereden/gestuurd kan worden met zo min mogelijk weerstand. Ook als deze voorzien is van apparatuur/materiaal welke door ons toevoegt moet worden.
| 23 | Elektrische ondersteuning van couceuse bij transport over langere interne afstand
| 24 | Transport functie met accuwerking voor ten minste 30 minuten.
| 25 | Couveuse zelf inrichtbaar met accessoires aan de buitenzijde (opbouw palen).
| 26 | Een ingebouwde babyphone-camera zodat verpleegkundigen de baby op afstand kunnen zien.
| 27 | Geïntegreerd Babywatch systeem (via Wifi in overleg ICT) voor ouders
| 28 | Voldoende openingen in de zijkanten van een couveuse / warmte bedje waar snoeren, beademingsslangen, catheterslangen, drains en infuuslijnen via geleid kunnen worden. En dus danig dat er geen tractie dmv zwaartekracht plaatsvind.
| 29 | De mogelijkheid om buiten de couveuse ophangsysteem te hebben voor spuit maagsonde en infuuszak/pomp /monitor te kunnen bevestigen.
| 30 | Verstelbare ophangmechanisme in de couveuse voor voedingspuitjes/beademingsslangen.
| 31 | Mogelijkheid /systeem om infuuspompen te kunnen bevestigen tijdens transport.
| 32 | Mogelijkheid voor vaste zuurstoftank en bevestigingssyteem voor beademingsapparatuur.
| 33 | Mogelijkheid om iets onder de couveuse te kunnen plaatsen.
| 34 | Mogelijkheid om –broodje- van de monitor te kunnen bevestigen aan de couveuse
| 35 | Couveues moeten volgens richtlijnen schoon te maken zijn
| 36 | Gevraagde opties moeten aan/in de couveuse te monteren zijn
| 37 | Om de tilmomenten te beperken bestaat de oplossing uit 1 integraal systeem voor zowel couveuses, warmtebedjes, reanimamatiebedjes als transportcouveuses
| 38 | Liever geen disposables (wat valt hieronder?) die aan het apparaat verbonden zijn
| 39 | Alle software-updates zijn meegenomen in de opgegeven kosten
| 40 | Data output -> Hix vollediger (incl. weeg-gegevens ed)
| 41 | Antidecubitus matras opties voor in het matras.
| 42 | Passend linnengoed is leverbaar voor couveuse en warmtebed.
| 43 | de aanbieding is gebaseerd op total cost of ownership gedurende de gehele contracttermijn
| 44 | onderhoudsvoorwaarden ( verdeling leverancier en med tech // snelheid van reparatie cq levering vervanging)
| 45 | Plaatsen boven ouder, niet alleen naast ouder - Graag extra toelichting -waarom is dit
| 46 | Het beslaan/reflectie van wanden is beperkt tot een minimum / wordt voorkomen
| 47 | Geïntegreerde bilirubine lamp

## Blad2 (hidden)
Programma van Eisen
Couveuse
Vraagstelling
Patiëntenrange
Voor patiënten (Zuigelingen en Neonaten) met welk gewichtsbereik is de couveuse geschikt?
Is de couveuse geschikt om gelijktijdig een tweeling te bevatten/te behandelen ?
Weegschaal
Heeft de couveuse als standaardfunctie of als uitbreidingsoptie een weegschaal/weegfunctie?
Welk meetbereik heeft de weegschaal?
Welke nauwkeurigheid heeft de weegschaal?
Heeft de weegschaal een hold-functie (gemeten waarde vasthouden op display)?
Komt bij het gebruik van de ingebouwde weegschaal de vorige meetwaarde eveneens in beeld ?
Is het nullen( ijken?) van de weegschaal mogelijk in twee stappen (ontgrendelen bedieningspaneel - nullen) ?
Geïntegreerde goed werkbare/betrouwbare weegschaal voor gewichtsbepaling van patient in de couveuse met 1 ijksysteem
een gewichtsmeting kan in elke couveusepositie gedaan worden ( waterpas positie is niet noodzakelijk)
Couveusekap (= de totale klimaatbeschermende constructie boven en naast de matras, al dan niet verwijderbaar)
Kunnen beide lange zijden van de couveusekap volledig geopend worden ?
Kunnen beide korte zijden van de couveusekap volledig geopend worden ?
Hebben beide lange zijden minimaal twee toegangspoorten?
Welk type sluitingen hebben de toegangspoorten?
Zijn de toegangspoorten in de couveusekap geschikt voor elleboogbediening (zowel openen als sluiten)?
Zijn beide korte zijden voorzien van toegangspoorten of een slangdoorvoer ? | Voldoende ruimte in een gesloten couveuse om te werken ( er moet middels de armgaten via de binnenkant, de andere zijde bereikt kunnen worden, wanneer de patiënt in de couveuse ligt.
Hoeveel doorvoermogelijkheden (voor het doorvoeren van o.a. beademingsslangen, patientbewaking snoeren en allerlei vormen van drainage) bevinden zich op de couveusekap? | Mobiliteit : makkelijk verrijdbaar, licht in gewicht en met een korte draaicirkel
Kunnen doorvoeropeningen, al dan niet in gebruik, zoveel invloed hebben op de temperatuur- en vochthuishouding, dat dit tot alarmen kan leiden tgv warmte- of vochtverliezen? | Tijdens transport beschikt de couveuse over een accu
Wat is de diameter van doorvoeren t.b.v. (HFO) slangsystemen ? | Zowel voor de (transport)couveuse als voor de opvangtafel dat er makkelijk mee gereden/gestuurd kan worden met zo min mogelijk weerstand. Ook als deze voorzien is van apparatuur/materiaal welke door ons toevoegt moet worden.
Kunnen de slangen aan het hoofdeinde zonder disconnectie uit de doorvoeropeningen worden genomen? (ivm buidelen) | Elektrische ondersteuning van couceuse bij transport over langere interne afstand
Bevindt zich aan de binnenzijde van de kap zowel boven het voeteneinde als boven het hoofdeinde een haakje om hulpmaterialen op te hangen? | Transport functie met accuwerking voor ten minste 30 minuten.
Wordt het zicht op de patient (van buitenaf bij gesloten kap) vertekend (bv. door extreme materiaalbuiging of (weer)spiegelingen)? | Couveuse zelf inrichtbaar met accessoires aan de buitenzijde (opbouw palen).
Welk percentage van de couveusekap bestaat uit transparant ongekleurd materiaal? | Een ingebouwde babyphone-camera zodat verpleegkundigen de baby op afstand kunnen zien.
Welk percentage van de straling tbv fototherapie (rond 450nm) absorbeert de couveusekap ? | Geïntegreerd Babywatch systeem (via Wifi in overleg ICT) voor ouders
Couveuse wand heeft automatisch een geluiddempende functie
Het glas kan mbv een knop in blinderingsstand gezet worden
Materiaal moet slagvast zijn | Voldoende openingen in de zijkanten van een couveuse / warmte bedje waar snoeren, beademingsslangen, catheterslangen, drains en infuuslijnen via geleid kunnen worden. En dus danig dat er geen tractie dmv zwaartekracht plaatsvind.
Vaste kap aan de couveuse, welke kan openen en sluiten ( welke kant - moet kap er ook helmaal af kunnen) | De mogelijkheid om buiten de couveuse ophangsysteem te hebben voor spuit maagsonde en infuuszak/pomp /monitor te kunnen bevestigen.
Ergonomie en afmetingen | Verstelbare ophangmechanisme in de couveuse voor voedingspuitjes/beademingsslangen.
Tussen welke werkhoogten (=matrashoogte en minimale toegangspoort hoogte) is de couveuse in hoogte verstelbaar? (ergonomisch voor werknemers tussen de 1.55 en 2.00 meter) | Mogelijkheid /systeem om infuuspompen te kunnen bevestigen tijdens transport.
Is de couveuse aan beide lange zijden voorzien van voetpedalen om de hoogteinstelling te wijzigen ? | Mogelijkheid voor vaste zuurstoftank en bevestigingssyteem voor beademingsapparatuur.
Wat is de maximale breedte van de couveuse? | Mogelijkheid om iets onder de couveuse te kunnen plaatsen.
Wat is de maximale hoogte van de opstelling ? | Mogelijkheid om –broodje- van de monitor te kunnen bevestigen aan de couveuse
Wat zijn de binnen afmetingen van de couveuse ? | Couveues moeten volgens richtlijnen schoon te maken zijn
goede werkverlichting
In hoogte verstelbaar zijn met demping functie | Gevraagde opties moeten aan/in de couveuse te monteren zijn
Om de tilmomenten te beperken bestaat de oplossing uit 1 integraal systeem voor zowel couveuses, warmtebedjes, reanimamatiebedjes als transportcouveuses
Verstellen patiëntenligplaats | Liever geen disposables (wat valt hieronder?) die aan het apparaat verbonden zijn
Tot hoever kan de patiëntenligplaats uitgeschoven worden ? | Alle software-updates zijn meegenomen in de opgegeven kosten
Tot welke hoek kan de patientenligplaats in het horizontale vlak worden gedraaid ? | Data output -> Hix vollediger (incl. weeg-gegevens ed)
Met welke maximale hoek kan de couveuse het kind in zowel in trendelenburg als in anti-trendelenburgstand plaatsen (ook met uitgeschoven matras) ? | Antidecubitus matras opties voor in het matras.
Kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand met een druk op de knop opgeheven worden ? | Passend linnengoed is leverbaar voor couveuse en warmtebed.
Met welke stapgrootte kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand ingesteld worden? | de aanbieding is gebaseerd op total cost of ownership gedurende de gehele contracttermijn
Kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand schokvrij ingesteld worden ? | onderhoudsvoorwaarden ( verdeling leverancier en med tech // snelheid van reparatie cq levering vervanging)
Plaatsen boven ouder, niet alleen naast ouder - Graag extra toelichting -waarom is dit
Zelftest | Het beslaan/reflectie van wanden is beperkt tot een minimum / wordt voorkomen
Welke functies controleert de zelftestfunctie, die de couveuse bij het inschakelen automatisch doorloopt ? | Geïntegreerde bilirubine lamp
Is het mogelijk deze zelftest over te slaan?
Hoeveel tijd is nodig voor het doorlopen van de zelftest?
Geeft de couveuse een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is ?
Temperatuur
Wat is het instelbereik van de temperatuur regeling ?
Wat is de stapgrootte van de temperatuurregeling ?
Binnen hoeveel tijd bereikt de couveuse een ingestelde temperatuur van 15ºC boven de begin temperatuur ?
Hoeveel wijkt de eindtemperatuur van de couveuse maximaal af van de ingestelde temperatuur ?
Bij welke temperatuurafwijking geeft de couveuse na de opwarmperiode een alarm ?
Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij stroomuitval of tijdens transport ? (uitgaande van een omgevingstemperatuur van 20 ºC en een couveuse temperatuur van 36º C)
Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 2 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 4 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor 15 minuten van een lange zijde van de couveusekap ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Heeft de couveuse een autoregulatiefunctie voor de temperatuur (zorgt ervoor dat de via een sensor gemeten huidtemperatuur constant blijft door de temperatuursinstellingen van de couveuse aan te passen) ?
Temperatuurregulatie zowel bij open als gesloten kap
Extra warmte kunnen genereren tijdens een operatie
Bevochtiging
Welk instelbereik heeft de bevochtigingsregeling van de couveuse? (gemeten in % relatieve luchtvochtigheid)
Wat is de stapgrootte voor de bevochtigingsregeling van de couveuse? (gemeten in % relatieve luchtvochtigheid)
Binnen hoeveel tijd na inschakelen bereikt de (warme) couveuse een relatieve luchtvochtigheid van 80% bij 37 ºC ?
Hoeveel wijkt de gemeten waarde van relatieve luchtvochtigheid maximaal af van de ingestelde waarde (tijdens de stationaire fase, langer dan 15 min. na het inschakelen) ?
Bij welke afwijking in de relatieve luchtvochtigheid geeft de couveuse een alarm in de stationaire fase (na het bereiken van de ingestelde waarde) ?
Bestaat de watervoorziening van de couveuse (tbv bevochtiging) uit waterzakken of flessen met een universele aansluiting (niet fabrikant-specifieke aansluiting, zoals luer of een aansluiting die voldoet aan DIN 58363, part I&V) ?
Is de temperatuur in het bevochtigingscircuit zodanig hoog dat contaminatie met mico-organismen niet kan plaatsvinden?
Is het mogelijk de bevochtigingsfunctie uit te schakelen?
Wanneer de watervoorraad tbv de bevochtiging op is, leidt dit tot een specifiek akoestisch en optisch alarm (niet het eerder vermelde alarm tgv afwijkingen in de relatieve luchtvochtigheid) ?
Luchtvochtigheid is in te stellen en blijft stabiel
Mobiliteit & Transport
Hoeveel wielen heeft de couveuse ?
Heeft de couveuse uitsluitend zwenkwielen ?
Wat is de diameter van de wielen
Heeft de grootte van de wielen een nadelige invloed op de stabiliteit van de couveuse ?
Steken de wielen tijdens het zwenken buiten de maximale afmetingen van de couveuse uit ?
Hoeveel wielen zijn voorzien van remblokkering ?
Hoeveel wielen zijn voorzien van richtingblokkering ?
Kunt u productspecificaties overleggen waaruit blijkt dat de wielen een anti-statische werking hebben?
Hoe lang wordt de couveuse bij stroomuitval of tijdens transport van voldoende energie voorzien om normaal te kunnen blijven functioneren?
Begint de couveuse na stroomuitval weer automatisch te functioneren met de laatst ingestelde waarden voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid ?
Leidt onderbreking van de netspanning voor de couveuse tot een alarm ?
Geeft de couveuse een vooralarm minimaal 3 minuten voordat de energievoorziening tbv stroomuitval/transport uitvalt?
Heeft de couveuse een voorziening om tijdens transport een beademingsapparaat aan te koppelen?
Zo ja, welke voorziening
Extra voorzieningen
Wist de couveuse na regulier uitschakelen de laatste instellingen? (na opnieuw inschakelen zijn de default waarden ingesteld.)
Is de couveuse voorzien van een (verstelbaar) aflegblad met als minimale afmetingen 20*30 cm en maximale afmetingen 30*40 cm ?
Is de couveuse voorzien van een DIN-rail bevestigingssysteem?
Is de couveuse uitgevoerd met een, met de patient in hoogte meebewegend, bevestigingsysteem voor de op de afdeling in gebruik zijnde Arteriële drukmeetsystemen?
Is de couveuse voorzien van een Röntgenlade/vak/uitsparing met minimale afmetingen B:27 cm L:33 cm ?
Wat is de gemiddelde luchtsnelheid gemeten op 25 cm boven het matras tijdens normaal bedrijf ?
Is het mogelijk de voorziening voor extra zuurstoftoevoer (indien aanwezig) uit te schakelen?
Zijn voor de couveuse specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) disposables tbv temperatuurmetingen bij de patient nodig?
Zijn voor de couveuse specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) waterhouders tbv bevochtiging nodig?
Welke typen matrassen kunt u voor de couveuse leveren?
Zijn voor de couveuse specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) verbruiksartikelen nodig, (nog niet in de drie voorgaande vragen behandeld en wel een relatie hebbend met de in dit PvE gestelde vragen) ?
Zo ja, om welke verbruiksartikelen gaat het?
Eisen en normeringen- wetgeving
Voldoet het apparaat aan het besluit op de medische hulpmiddelen (CE-markering) ?
Aan welke norm voor stofdichtheid en waterdichtheid voldoet de couveuse?
De couveuse bevat geen materialen die zijn opgenomen in het RoHS
De Couveuse voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-2-19:1996/A1:2003
Voldoen de alarminstellingen aan NEN-EN-IEC-60601-1-8:2004?
Moet voldoen aan wetgeving ( welke?)
Elektriciteit
Aan welke norm voor elektrische veiligheid (NEN 10601-1) voldoet de couveuse ?
Is de couveuse geschikt voor netspanning tussen de 200 en 240 Vac?
Wat is het maximale stroomverbruik van de couveuse?
Wat is de lengte van het netsnoer ?
Is de couveuse voorzien van een automatische kabelhaspel (, die het netsnoer automatisch tot een minimaal benodigde lengte inrolt)?
Kan het langdurig gebruik van de couveuse bij de automatische kabelhaspel tot extra warmte-ontwikkeling leiden of voor storingen in apparatuur zorgen?
Geluid
Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het sluiten van de toegangspoorten ?
Wat is het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens normaal bedrijf (temperatuur: 10˚C boven omgevingstemperatuur & relatieve luchtvochtigheid: 80%)?
Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens hoogte verstelling ?
Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het afgaan van een akoestisch alarm ?
Wat is het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport ?
Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport ?
Compatibiliteit
Is de couveuse voorzien van een RS-232 koppeling waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt ?
Is de couveuse voorzien van een USB koppeling waarvan het communicatie protocol / driver (dll/structuur) vrijgegeven wordt
Is de couveuse voorzien van diagnostische software of communiceert de couveuse met een open communicatie protocol (HTTP, terminal ed.)
Heeft de couveuse een spanningsvrije verpleegkundigenoproep-functie voorzien van een NO en NC contact
Is de couveuse is voorzien van een std. RJ-45 netwerkaansluiting voor IP-verkeer waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt
Display
Is het parameter/bedieningsdisplay zo gepositioneerd of zo in te klappen zijn, dat het niet buiten de maximale afmetingen van de rest van de couveuse uitsteekt ?
Tot welke hoek met de normaal is het display afleesbaar ?
Hoe groot zijn de cijfers voor de gemeten en ingestelde waarden voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op het display?
Zijn de gewenste instelling en gemeten waarde zowel voor de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid altijd in getalvorm zichtbaar?
Is de tekst op het display en het bedieningspaneel nederlandstalig?
Bedieningspaneel
Beschikt het apparaat over de mogelijkheid om toetsen te blokkeren?
Welk type toetsen heeft het bedieningspaneel?
Het bedieningspaneel is bereikbaar vanaf één van de lange zijden
Vormt het bedieningspaneel een aaneengesloten (reinigbaar) oppervlak?
Kunnen de instellingen per parameter individueel gewijzigd kunnen worden?
Moet het bedieningspaneel tbv het doorvoeren van wijzigingen gedeblokkeerd worden?
Is het nodig na het doorvoeren van een wijziging deze wijziging te bevestigen ?
In hoeveel stappen kunnen wijzigingen doorgevoerd worden?
Over hoeveel zelf voor te programmeren voorkeursinstellingen, die via snelkeuzetoetsen te selecteren zijn, beschikt het menu?
Alarm
Wordt elke (in dit PvE als minimumeis vermelde) alarmmelding zowel optisch als akoestisch aangegeven?
Kunnen akoestische alarmmeldingen onderdrukt worden?
Blijft de alarmmelding zichtbaar na het onderdrukken van het akoestische alarm ?
Volgt na onderdrukken van het akoestische alarm na een bepaalde tijd een herhalingsalarm als de alarmconditie blijft bestaan ?
Hoe lang duurt het voordat het akoestische alarm wordt herhaald?
Geeft het apparaat tekstuele alarmberichten die begrijpbaar aan de storing zijn gerelateerd?
Hoe kan het geluidniveau van de akoestische alarmgever ingesteld worden via het servicemenu?
Kan het geluidniveau van de akoestische alarmgever vergrendeld worden via het servicemenu?
Indien instelbaar, wat is het minimumgeluidniveau op 1 m van de akoestische alarmgever?
Indien instelbaar, wat is het maximumgeluidniveau op 1 m van de akoestische alarmgever?
Geeft de couveuse eerst alleen een optisch signaleringsalarm (bv. lichtflitsen) en vervolgens na een bepaalde tijd (ook) een akoestisch alarm ?
Kan de couveuse de laatste 2 alarmmeldingen na aanvraag (door gebruiker) opnieuw weergeven ?
Hoeveel alarmmeldingen kan het alarmlog bevatten?
Alarmen off indien dak bewust van de couveuse is tijdens een verrichting.(kangeroestand)
Couveuse is voorzien van stil alarm wat alleen bij de verpleging afgaat ( integratie in stille IC) en niet op de kamer zelf( wat nu zolang verpleegpost op de zaal is)
Hygiëne en reiniging
Voldoet tijdens normaal gebruik reiniging met huishoudelijk sop voor het schoonhouden van de couveuse ?
Kunnen alle oppervlakken van de couveuse inclusief demontabele delen gereinigd worden met huishoudelijk sop ?
Hoeveel tijd neemt het reinigen in beslag (uitgevoerd door een getrainde medewerker)?
Hoelang duurt de scholing voor de reiniging ?
Hoeveel tijd na het reinigen is de couveuse weer inzetbaar?
Kunnen vloeistoffen bij een onbeschadigd apparaat voor elektrisch onveilige (patiënt)situaties zorgen?
Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het dagelijks (1x per dag) reinigen met huishoudelijk sop?
Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het wekelijks (1x per week) desinfecteren met chloor 1000 ppm (medicarine oplossing van 1 tablet op 6 liter water)?
Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het dagelijks (1x per dag) desinfecteren met alcohol 70%?
Gebruiksinstructie
Wordt per apparaat een up-to-date nederlandstalige gebruikershandleiding verstrekt bestemd voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat ?
Wordt per apparaat een een beknopte samenvatting (overzicht met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingen, max. 1 A4) van in de vorige vraag genoemde gebruikershandleiding verstrekt ?
Worden wijzigingen in functionaliteit of werking van de apparatuur vermeld in de in het ziekenhuis aanwezige gebruiksaanwijzing van het apparaat?
Worden wijzigingen in functionaliteit of werking van de apparatuur die na in gebruikname worden doorgevoerd aangevuld in gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC?
Wordt een digitale versie van de gebruikershandleiding beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC?
Wordt een lijst beschikbaar gesteld, waarin de meest voorkomende vragen en klachten beantwoord worden?
Wordt een up-to-date nederlandstalige reinigingsinstructie verstrekt bestemd voor het betreffende type van het gebruikte apparaat ?
Service handleiding
Wordt voor alle getrainde technici een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat beschikbaar gesteld. (al de handleidingen dienen printable te zijn)?
Krijgt het Erasmus MC toegang tot service updates/websites?
Kan documentatie worden geleverd waarin de vereiste onderhoudswerkzaamheden zijn beschreven als het onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoerd?
Worden wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, aangevuld in de servicehandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC?
Wordt een digitale versie van de servicehandleiding beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC?
Voldoet alle verstrekte documentatie aan de vigerende wet- en regelgeving?
Wordt de onderhouds- en/of servicehandleiding uitsluitend geleverd met Nederlandse en/of Engelse teksten ?
Training
Welke specifieke vooropleiding is vereist voor periodiek en correctief onderhoud?
Hoe lang duurt de training tbv onderhoud?
Leidt de training voor onderhoud bij succesvolle afronding tot certificering?
Zo ja, hoe lang zijn deze certificaten geldig ?
Kunt u een programma van deze training tbv onderhoud beschikbaar stellen?
Wat is de maximale groepsgrootte voor de training tbv gebruik van het apparaat?
Hoe lang duurt de training tbv gebruik?
Kunt u een programma van deze training tbv gebruik beschikbaar stellen?
Kunnen gebruikstrainingen in het Erasmus MC worden uitgevoerd?
Behandelt de gebruikstraining de gebruiksmogelijkheden van het apparaat zoals omschreven in dit PvE en zoals zal worden getoetst in de gebruikerstest?
Welke andere trainingsmogelijkheden kan de leverancier bieden?
Kunt u voorafgaand aan een gebruikstest test instructie geven op een aantal afdelingen binnen het Erasmus MC?
(E-learning)
scholing gebruikers / tech. meegenomen voor levensduur apparaat
Logistiek
Kunt u voor de gebruikstest alle geboden producten binnen 2 weken leveren na opdracht?
Indien dit niet het geval is, binnen welke termijn kunt u dit wel garanderen?
Bent u in staat om tijdens de proefperiode de afdelingen die meedoen aan de test zelf te bevoorraden?Eén totaalbestelling per afdeling i.o.m. de afdeling Inkoop en deelleveringen o.b.v. de beschikbare kastruimte op de afdeling, e.e.a. in overleg met de contactpersoon van de afdeling)
Ontvangen alle contactpersonen (incl. technici) een melding bij veiligheidsproblemen?
Binnen hoeveel tijd kunt u in het Erasmus MC zijn voor het verhelpen van storingen?
Reserve onderdelen
Welke (reserve-)onderdelen zijn leverbaar tbv correctief onderhoud?
Kunt u alle reserveonderdelen leveren?
Hoe lang blijven onderdelen en apparatuur leverbaar?
welke kritische onderdelen moeten op voorraad worden gehouden?
Binnen welke tijd zijn onderdelen op het Erasmus MC beschikbaar?
Welke garantietermijn geldt voor de onderdelen?
Rapportage
Wordt bij uitlevering per apparaat een formulier met de resultaten van de veiligheidsmeting verstrekt ?
Wordt voorafgaand aan het uitvoeren van correctief onderhoud een opgave van de uit te voeren correctie en de te verwachten kosten aan het Erasmus MC doorgegeven ?
Wordt na afloop van het uitvoeren van correctief onderhoud opgave gedaan van de gemaakte kosten uiterlijk bij terugleveren van de apparatuur ?
Wordt na afloop van het uitvoeren van correctief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat?
Is dit servicerapport ook in digitale versie leverbaar?
Kunt u een jaarlijks rapport aanleveren met een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten ?
Gaat u akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz, NVILG en FHI, zie bijlage ..) ?
Periodiek onderhoud
Hoe vaak dient het periodiek onderhoud voor de couveuse plaats te vinden?
Hoe veel tijd neemt het periodiek onderhoud uitgevoerd door een getrainde technicus per couveuse gemiddeld in beslag?
Welke handelingen omvat het periodiek onderhoud?
Welke (reserve-)onderdelen zijn nodig voor het periodiek onderhoud?
Heeft het apparaat een beveiliging tegen gebruik zonder voldoende periodiek onderhoud?
Zo ja wat houdt deze beveiliging in?
Welke garantietermijn geldt voor het periodiek onderhoud?
Correctief Onderhoud
Hoe lang kan het apparaat gemiddeld functioneren zonder storingen (99% van de populatie)?
Worden de draaiende delen tijdens gebruik afgeschermd?
Blijft het apparaat in open toestand draaien?
Welke verbindingen zijn er in de behuizing van de couveuse?
Welke storingen treden op?
Hoe vaak per jaar treedt elk type storing op?
Heeft het apparaat een modulaire opbouw (per onderdeel te repareren)?
Beheersen uw servicetechnici en andere contactpersonen de Nederlandse/Engelse taal?
Binnen hoeveel tijd kunt u telefonisch respons garanderen?
Kunt u binnen 24 uur gegarandeerd een bruikleenapparaat leveren?
Welke garantietermijn geldt voor de uitgevoerde correctie?
Worden alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen kosteloos door leverancier verholpen ?
Test en meetapparatuur
Bestaat er diagnostische software voor het apparaat?
Welke meet-en testapparatuur/gereedschap is er nodig voor periodiek en correctief onderhoud van de couveuse?
Is een of meerdere van deze meet-en testapparaten/gereedschappen specifiek voor de couveuse?
Updates en upgrade
Zijn er updates mogelijk voor de couveuse?
Worden updates direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt en kostenloos ter beschikking gesteld?
Zijn er upgrades mogelijk voor de couveuse?
Worden upgrades direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt?
Hoeveel updates per jaar zijn er maximaal te verwachten voor de couveuses?
Hoeveel upgrades per jaar zijn er maximaal te verwachten voor de couveuses?
(indien van toepassing) Kan de leverancier een upgrade uitvoeren?
Levensduur
Wat is de technische levensduur van de couveuse ?
Welke uptime kan u garanderen voor de couveuse bij normaal dagelijks gebruik en periodiek preventief onderhoud?
Welke garantietermijn geldt voor het apparaat?
Kan de garantietermijn worden verlengd?
Hoe lang na laatste productiedatum geeft de firma een out of service melding?
Hoe lang voor de out of servicedatum geeft de firma een out of service melding?
Bent u bereid de apparatuur bij vervanging terug te kopen?

## Blad3 (hidden)
Categorie | Vraagstelling
Alarm | Wordt elke (in dit PvE als minimumeis vermelde) alarmmelding zowel optisch als akoestisch aangegeven?
Alarm | Kunnen akoestische alarmmeldingen onderdrukt worden?
Alarm | Blijft de alarmmelding zichtbaar na het onderdrukken van het akoestische alarm ?
Alarm | Volgt na onderdrukken van het akoestische alarm na een bepaalde tijd een herhalingsalarm als de alarmconditie blijft bestaan ?
Alarm | Hoe lang duurt het voordat het akoestische alarm wordt herhaald?
Alarm | Geeft het apparaat tekstuele alarmberichten die begrijpbaar aan de storing zijn gerelateerd?
Alarm | Hoe kan het geluidniveau van de akoestische alarmgever ingesteld worden via het servicemenu?
Alarm | Kan het geluidniveau van de akoestische alarmgever vergrendeld worden via het servicemenu?
Alarm | Indien instelbaar, wat is het minimumgeluidniveau op 1 m van de akoestische alarmgever?
Alarm | Indien instelbaar, wat is het maximumgeluidniveau op 1 m van de akoestische alarmgever?
Alarm | Geeft de couveuse eerst alleen een optisch signaleringsalarm (bv. lichtflitsen) en vervolgens na een bepaalde tijd (ook) een akoestisch alarm ?
Alarm | Kan de couveuse de laatste 2 alarmmeldingen na aanvraag (door gebruiker) opnieuw weergeven ?
Alarm | Hoeveel alarmmeldingen kan het alarmlog bevatten?
Alarm | Alarmen off indien dak bewust van de couveuse is tijdens een verrichting.(kangeroestand)
Alarm | Couveuse is voorzien van stil alarm wat alleen bij de verpleging afgaat ( integratie in stille IC) en niet op de kamer zelf( wat nu zolang verpleegpost op de zaal is)
Bedieningspaneel | Beschikt het apparaat over de mogelijkheid om toetsen te blokkeren?
Bedieningspaneel | Welk type toetsen heeft het bedieningspaneel?
Bedieningspaneel | Het bedieningspaneel is bereikbaar vanaf één van de lange zijden
Bedieningspaneel | Vormt het bedieningspaneel een aaneengesloten (reinigbaar) oppervlak?
Bedieningspaneel | Kunnen de instellingen per parameter individueel gewijzigd kunnen worden?
Bedieningspaneel | Moet het bedieningspaneel tbv het doorvoeren van wijzigingen gedeblokkeerd worden?
Bedieningspaneel | Is het nodig na het doorvoeren van een wijziging deze wijziging te bevestigen ?
Bedieningspaneel | In hoeveel stappen kunnen wijzigingen doorgevoerd worden?
Bedieningspaneel | Over hoeveel zelf voor te programmeren voorkeursinstellingen, die via snelkeuzetoetsen te selecteren zijn, beschikt het menu?
Bevochtiging | Welk instelbereik heeft de bevochtigingsregeling van de couveuse? (gemeten in % relatieve luchtvochtigheid)
Bevochtiging | Wat is de stapgrootte voor de bevochtigingsregeling van de couveuse? (gemeten in % relatieve luchtvochtigheid)
Bevochtiging | Binnen hoeveel tijd na inschakelen bereikt de (warme) couveuse een relatieve luchtvochtigheid van 80% bij 37 ºC ?
Bevochtiging | Hoeveel wijkt de gemeten waarde van relatieve luchtvochtigheid maximaal af van de ingestelde waarde (tijdens de stationaire fase, langer dan 15 min. na het inschakelen) ?
Bevochtiging | Bij welke afwijking in de relatieve luchtvochtigheid geeft de couveuse een alarm in de stationaire fase (na het bereiken van de ingestelde waarde) ?
Bevochtiging | Bestaat de watervoorziening van de couveuse (tbv bevochtiging) uit waterzakken of flessen met een universele aansluiting (niet fabrikant-specifieke aansluiting, zoals luer of een aansluiting die voldoet aan DIN 58363, part I&V) ?
Bevochtiging | Is de temperatuur in het bevochtigingscircuit zodanig hoog dat contaminatie met mico-organismen niet kan plaatsvinden?
Bevochtiging | Is het mogelijk de bevochtigingsfunctie uit te schakelen?
Bevochtiging | Wanneer de watervoorraad tbv de bevochtiging op is, leidt dit tot een specifiek akoestisch en optisch alarm (niet het eerder vermelde alarm tgv afwijkingen in de relatieve luchtvochtigheid) ?
Bevochtiging | Luchtvochtigheid is in te stellen en blijft stabiel
Compatibiliteit | Is de couveuse voorzien van een RS-232 koppeling waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt ?
Compatibiliteit | Is de couveuse voorzien van een USB koppeling waarvan het communicatie protocol / driver (dll/structuur) vrijgegeven wordt
Compatibiliteit | Is de couveuse voorzien van diagnostische software of communiceert de couveuse met een open communicatie protocol (HTTP, terminal ed.)
Compatibiliteit | Heeft de couveuse een spanningsvrije verpleegkundigenoproep-functie voorzien van een NO en NC contact
Compatibiliteit | Is de couveuse is voorzien van een std. RJ-45 netwerkaansluiting voor IP-verkeer waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt
Correctief Onderhoud | Hoe lang kan het apparaat gemiddeld functioneren zonder storingen (99% van de populatie)?
Correctief Onderhoud | Worden de draaiende delen tijdens gebruik afgeschermd?
Correctief Onderhoud | Blijft het apparaat in open toestand draaien?
Correctief Onderhoud | Welke verbindingen zijn er in de behuizing van de couveuse?
Correctief Onderhoud | Welke storingen treden op?
Correctief Onderhoud | Hoe vaak per jaar treedt elk type storing op?
Correctief Onderhoud | Heeft het apparaat een modulaire opbouw (per onderdeel te repareren)?
Correctief Onderhoud | Beheersen uw servicetechnici en andere contactpersonen de Nederlandse/Engelse taal?
Correctief Onderhoud | Binnen hoeveel tijd kunt u telefonisch respons garanderen?
Correctief Onderhoud | Kunt u binnen 24 uur gegarandeerd een bruikleenapparaat leveren?
Correctief Onderhoud | Welke garantietermijn geldt voor de uitgevoerde correctie?
Correctief Onderhoud | Worden alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen kosteloos door leverancier verholpen ?
Couveusekap | Couveusekap (= de totale klimaatbeschermende constructie boven en naast de matras, al dan niet verwijderbaar)
Couveusekap | Kunnen beide lange zijden van de couveusekap volledig geopend worden ?
Couveusekap | Kunnen beide korte zijden van de couveusekap volledig geopend worden ?
Couveusekap | Hebben beide lange zijden minimaal twee toegangspoorten?
Couveusekap | Welk type sluitingen hebben de toegangspoorten?
Couveusekap | Zijn de toegangspoorten in de couveusekap geschikt voor elleboogbediening (zowel openen als sluiten)?
Couveusekap | Zijn beide korte zijden voorzien van toegangspoorten of een slangdoorvoer ?
Couveusekap | Hoeveel doorvoermogelijkheden (voor het doorvoeren van o.a. beademingsslangen, patientbewaking snoeren en allerlei vormen van drainage) bevinden zich op de couveusekap?
Couveusekap | Kunnen doorvoeropeningen, al dan niet in gebruik, zoveel invloed hebben op de temperatuur- en vochthuishouding, dat dit tot alarmen kan leiden tgv warmte- of vochtverliezen?
Couveusekap | Wat is de diameter van doorvoeren t.b.v. (HFO) slangsystemen ?
Couveusekap | Kunnen de slangen aan het hoofdeinde zonder disconnectie uit de doorvoeropeningen worden genomen? (ivm buidelen)
Couveusekap | Bevindt zich aan de binnenzijde van de kap zowel boven het voeteneinde als boven het hoofdeinde een haakje om hulpmaterialen op te hangen?
Couveusekap | Wordt het zicht op de patient (van buitenaf bij gesloten kap) vertekend (bv. door extreme materiaalbuiging of (weer)spiegelingen)?
Couveusekap | Welk percentage van de couveusekap bestaat uit transparant ongekleurd materiaal?
Couveusekap | Welk percentage van de straling tbv fototherapie (rond 450nm) absorbeert de couveusekap ?
Couveusekap | Couveuse wand heeft automatisch een geluiddempende functie
Couveusekap | Het glas kan mbv een knop in blinderingsstand gezet worden
Couveusekap | Materiaal moet slagvast zijn
Couveusekap | Vaste kap aan de couveuse, welke kan openen en sluiten ( welke kant - moet kap er ook helmaal af kunnen)
Display | Is het parameter/bedieningsdisplay zo gepositioneerd of zo in te klappen zijn, dat het niet buiten de maximale afmetingen van de rest van de couveuse uitsteekt ?
Display | Tot welke hoek met de normaal is het display afleesbaar ?
Display | Hoe groot zijn de cijfers voor de gemeten en ingestelde waarden voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op het display?
Display | Zijn de gewenste instelling en gemeten waarde zowel voor de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid altijd in getalvorm zichtbaar?
Display | Is de tekst op het display en het bedieningspaneel nederlandstalig?
Eisen en normeringen- wetgeving | Voldoet het apparaat aan het besluit op de medische hulpmiddelen (CE-markering) ?
Eisen en normeringen- wetgeving | Aan welke norm voor stofdichtheid en waterdichtheid voldoet de couveuse?
Eisen en normeringen- wetgeving | De couveuse bevat geen materialen die zijn opgenomen in het RoHS
Eisen en normeringen- wetgeving | De Couveuse voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-2-19:1996/A1:2003
Eisen en normeringen- wetgeving | Voldoen de alarminstellingen aan NEN-EN-IEC-60601-1-8:2004?
Eisen en normeringen- wetgeving | Moet voldoen aan wetgeving ( welke?)
Elektriciteit | Aan welke norm voor elektrische veiligheid (NEN 10601-1) voldoet de couveuse ?
Elektriciteit | Is de couveuse geschikt voor netspanning tussen de 200 en 240 Vac?
Elektriciteit | Wat is het maximale stroomverbruik van de couveuse?
Elektriciteit | Wat is de lengte van het netsnoer ?
Elektriciteit | Is de couveuse voorzien van een automatische kabelhaspel (, die het netsnoer automatisch tot een minimaal benodigde lengte inrolt)?
Elektriciteit | Kan het langdurig gebruik van de couveuse bij de automatische kabelhaspel tot extra warmte-ontwikkeling leiden of voor storingen in apparatuur zorgen?
Ergonomie en afmetingen | Tussen welke werkhoogten (=matrashoogte en minimale toegangspoort hoogte) is de couveuse in hoogte verstelbaar? (ergonomisch voor werknemers tussen de 1.55 en 2.00 meter)
Ergonomie en afmetingen | Is de couveuse aan beide lange zijden voorzien van voetpedalen om de hoogteinstelling te wijzigen ?
Ergonomie en afmetingen | Wat is de maximale breedte van de couveuse?
Ergonomie en afmetingen | Wat is de maximale hoogte van de opstelling ?
Ergonomie en afmetingen | Wat zijn de binnen afmetingen van de couveuse ?
Ergonomie en afmetingen | goede werkverlichting
Ergonomie en afmetingen | In hoogte verstelbaar zijn met demping functie
Extra voorzieningen | Wist de couveuse na regulier uitschakelen de laatste instellingen? (na opnieuw inschakelen zijn de default waarden ingesteld.)
Extra voorzieningen | Is de couveuse voorzien van een (verstelbaar) aflegblad met als minimale afmetingen 20*30 cm en maximale afmetingen 30*40 cm ?
Extra voorzieningen | Is de couveuse voorzien van een DIN-rail bevestigingssysteem?
Extra voorzieningen | Is de couveuse uitgevoerd met een, met de patient in hoogte meebewegend, bevestigingsysteem voor de op de afdeling in gebruik zijnde Arteriële drukmeetsystemen?
Extra voorzieningen | Is de couveuse voorzien van een Röntgenlade/vak/uitsparing met minimale afmetingen B:27 cm L:33 cm ?
Extra voorzieningen | Wat is de gemiddelde luchtsnelheid gemeten op 25 cm boven het matras tijdens normaal bedrijf ?
Extra voorzieningen | Is het mogelijk de voorziening voor extra zuurstoftoevoer (indien aanwezig) uit te schakelen?
Extra voorzieningen | Zijn voor de couveuse specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) disposables tbv temperatuurmetingen bij de patient nodig?
Extra voorzieningen | Zijn voor de couveuse specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) waterhouders tbv bevochtiging nodig?
Extra voorzieningen | Welke typen matrassen kunt u voor de couveuse leveren?
verbruiksartikelen | Passend linnengoed is leverbaar voor couveuse en warmtebed.
verbruiksartikelen | Liever geen disposables (wat valt hieronder?) die aan het apparaat verbonden zijn
Gebruiksinstructie | Wordt per apparaat een up-to-date nederlandstalige gebruikershandleiding verstrekt bestemd voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat ?
Gebruiksinstructie | Wordt per apparaat een een beknopte samenvatting (overzicht met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingen, max. 1 A4) van in de vorige vraag genoemde gebruikershandleiding verstrekt ?
Gebruiksinstructie | Worden wijzigingen in functionaliteit of werking van de apparatuur vermeld in de in het ziekenhuis aanwezige gebruiksaanwijzing van het apparaat?
Gebruiksinstructie | Worden wijzigingen in functionaliteit of werking van de apparatuur die na in gebruikname worden doorgevoerd aangevuld in gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC?
Gebruiksinstructie | Wordt een digitale versie van de gebruikershandleiding beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC?
Gebruiksinstructie | Wordt een lijst beschikbaar gesteld, waarin de meest voorkomende vragen en klachten beantwoord worden?
Gebruiksinstructie | Wordt een up-to-date nederlandstalige reinigingsinstructie verstrekt bestemd voor het betreffende type van het gebruikte apparaat ?
Geluid | Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het sluiten van de toegangspoorten ?
Geluid | Wat is het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens normaal bedrijf (temperatuur: 10˚C boven omgevingstemperatuur & relatieve luchtvochtigheid: 80%)?
Geluid | Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens hoogte verstelling ?
Geluid | Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het afgaan van een akoestisch alarm ?
Geluid | Wat is het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport ?
Geluid | Wat is het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport ?
Hygiëne en reiniging | Voldoet tijdens normaal gebruik reiniging met huishoudelijk sop voor het schoonhouden van de couveuse ?
Hygiëne en reiniging | Kunnen alle oppervlakken van de couveuse inclusief demontabele delen gereinigd worden met huishoudelijk sop ?
Hygiëne en reiniging | Hoeveel tijd neemt het reinigen in beslag (uitgevoerd door een getrainde medewerker)?
Hygiëne en reiniging | Hoelang duurt de scholing voor de reiniging ?
Hygiëne en reiniging | Hoeveel tijd na het reinigen is de couveuse weer inzetbaar?
Hygiëne en reiniging | Kunnen vloeistoffen bij een onbeschadigd apparaat voor elektrisch onveilige (patiënt)situaties zorgen?
Hygiëne en reiniging | Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het dagelijks (1x per dag) reinigen met huishoudelijk sop?
Hygiëne en reiniging | Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het wekelijks (1x per week) desinfecteren met chloor 1000 ppm (medicarine oplossing van 1 tablet op 6 liter water)?
Hygiëne en reiniging | Is de couveuse 10 jaar bestand tegen het dagelijks (1x per dag) desinfecteren met alcohol 70%?
Levensduur | Wat is de technische levensduur van de couveuse ?
Levensduur | Welke uptime kan u garanderen voor de couveuse bij normaal dagelijks gebruik en periodiek preventief onderhoud?
Levensduur | Welke garantietermijn geldt voor het apparaat?
Levensduur | Kan de garantietermijn worden verlengd?
Levensduur | Hoe lang na laatste productiedatum geeft de firma een out of service melding?
Levensduur | Hoe lang voor de out of servicedatum geeft de firma een out of service melding?
Levensduur | Bent u bereid de apparatuur bij vervanging terug te kopen?
Logistiek leverancier | Kunt u voor de gebruikstest alle geboden producten binnen 2 weken leveren na opdracht?
Logistiek leverancier | Indien dit niet het geval is, binnen welke termijn kunt u dit wel garanderen?
Logistiek leverancier | Bent u in staat om tijdens de proefperiode de afdelingen die meedoen aan de test zelf te bevoorraden?Eén totaalbestelling per afdeling i.o.m. de afdeling Inkoop en deelleveringen o.b.v. de beschikbare kastruimte op de afdeling, e.e.a. in overleg met de contactpersoon van de afdeling)
Logistiek leverancier | Ontvangen alle contactpersonen (incl. technici) een melding bij veiligheidsproblemen?
Logistiek leverancier | Binnen hoeveel tijd kunt u in het Erasmus MC zijn voor het verhelpen van storingen?
Mobiliteit & Transport | Hoeveel wielen heeft de couveuse ?
Mobiliteit & Transport | Heeft de couveuse uitsluitend zwenkwielen ?
Mobiliteit & Transport | Wat is de diameter van de wielen
Mobiliteit & Transport | Heeft de grootte van de wielen een nadelige invloed op de stabiliteit van de couveuse ?
Mobiliteit & Transport | Steken de wielen tijdens het zwenken buiten de maximale afmetingen van de couveuse uit ?
Mobiliteit & Transport | Hoeveel wielen zijn voorzien van remblokkering ?
Mobiliteit & Transport | Hoeveel wielen zijn voorzien van richtingblokkering ?
Mobiliteit & Transport | Kunt u productspecificaties overleggen waaruit blijkt dat de wielen een anti-statische werking hebben?
Mobiliteit & Transport | Hoe lang wordt de couveuse bij stroomuitval of tijdens transport van voldoende energie voorzien om normaal te kunnen blijven functioneren?
Mobiliteit & Transport | Begint de couveuse na stroomuitval weer automatisch te functioneren met de laatst ingestelde waarden voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid ?
Mobiliteit & Transport | Leidt onderbreking van de netspanning voor de couveuse tot een alarm ?
Mobiliteit & Transport | Geeft de couveuse een vooralarm minimaal 3 minuten voordat de energievoorziening tbv stroomuitval/transport uitvalt?
Mobiliteit & Transport | Heeft de couveuse een voorziening om tijdens transport een beademingsapparaat aan te koppelen?
Mobiliteit & Transport | Zowel voor de (transport)couveuse als voor de opvangtafel dat er makkelijk mee gereden/gestuurd kan worden met zo min mogelijk weerstand. Ook als deze voorzien is van apparatuur/materiaal welke door ons toevoegt moet worden.
Mobiliteit & Transport | Elektrische ondersteuning van couceuse bij transport over langere interne afstand
Mobiliteit & Transport | Mobiliteit : makkelijk verrijdbaar, licht in gewicht en met een korte draaicirkel
Mobiliteit & Transport | Transport functie met accuwerking voor ten minste 30 minuten.
Verstellen patiëntenligplaats | Plaatsen boven ouder, niet alleen naast ouder - Graag extra toelichting -waarom is dit
Patiëntenrange | Voor patiënten (Zuigelingen en Neonaten) met welk gewichtsbereik is de couveuse geschikt?
Patiëntenrange | Is de couveuse geschikt om gelijktijdig een tweeling te bevatten/te behandelen ?
Periodiek onderhoud | Hoe vaak dient het periodiek onderhoud voor de couveuse plaats te vinden?
Periodiek onderhoud | Hoe veel tijd neemt het periodiek onderhoud uitgevoerd door een getrainde technicus per couveuse gemiddeld in beslag?
Periodiek onderhoud | Welke handelingen omvat het periodiek onderhoud?
Periodiek onderhoud | Welke (reserve-)onderdelen zijn nodig voor het periodiek onderhoud?
Periodiek onderhoud | Heeft het apparaat een beveiliging tegen gebruik zonder voldoende periodiek onderhoud?
Periodiek onderhoud | Zo ja wat houdt deze beveiliging in?
Periodiek onderhoud | Welke garantietermijn geldt voor het periodiek onderhoud?
Rapportage | Wordt bij uitlevering per apparaat een formulier met de resultaten van de veiligheidsmeting verstrekt ?
Rapportage | Wordt voorafgaand aan het uitvoeren van correctief onderhoud een opgave van de uit te voeren correctie en de te verwachten kosten aan het Erasmus MC doorgegeven ?
Rapportage | Wordt na afloop van het uitvoeren van correctief onderhoud opgave gedaan van de gemaakte kosten uiterlijk bij terugleveren van de apparatuur ?
Rapportage | Wordt na afloop van het uitvoeren van correctief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat?
Rapportage | Is dit servicerapport ook in digitale versie leverbaar?
Rapportage | Kunt u een jaarlijks rapport aanleveren met een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten ?
Rapportage | Gaat u akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz, NVILG en FHI, zie bijlage ..) ?
Reserve onderdelen | Welke (reserve-)onderdelen zijn leverbaar tbv correctief onderhoud?
Reserve onderdelen | Kunt u alle reserveonderdelen leveren?
Reserve onderdelen | Hoe lang blijven onderdelen en apparatuur leverbaar?
Reserve onderdelen | welke kritische onderdelen moeten op voorraad worden gehouden?
Reserve onderdelen | Binnen welke tijd zijn onderdelen op het Erasmus MC beschikbaar?
Reserve onderdelen | Welke garantietermijn geldt voor de onderdelen?
Service handleiding | Wordt voor alle getrainde technici een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat beschikbaar gesteld. (al de handleidingen dienen printable te zijn)?
Service handleiding | Krijgt het Erasmus MC toegang tot service updates/websites?
Service handleiding | Kan documentatie worden geleverd waarin de vereiste onderhoudswerkzaamheden zijn beschreven als het onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoerd?
Service handleiding | Worden wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, aangevuld in de servicehandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC?
Service handleiding | Wordt een digitale versie van de servicehandleiding beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC?
Service handleiding | Voldoet alle verstrekte documentatie aan de vigerende wet- en regelgeving?
Service handleiding | Wordt de onderhouds- en/of servicehandleiding uitsluitend geleverd met Nederlandse en/of Engelse teksten ?
Temperatuur | Wat is het instelbereik van de temperatuur regeling ?
Temperatuur | Wat is de stapgrootte van de temperatuurregeling ?
Temperatuur | Binnen hoeveel tijd bereikt de couveuse een ingestelde temperatuur van 15ºC boven de begin temperatuur ?
Temperatuur | Hoeveel wijkt de eindtemperatuur van de couveuse maximaal af van de ingestelde temperatuur ?
Temperatuur | Bij welke temperatuurafwijking geeft de couveuse na de opwarmperiode een alarm ?
Temperatuur | Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij stroomuitval of tijdens transport ? (uitgaande van een omgevingstemperatuur van 20 ºC en een couveuse temperatuur van 36º C)
Temperatuur | Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 2 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Temperatuur | Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 4 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Temperatuur | Wat is de temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor 15 minuten van een lange zijde van de couveusekap ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur)
Temperatuur | Heeft de couveuse een autoregulatiefunctie voor de temperatuur (zorgt ervoor dat de via een sensor gemeten huidtemperatuur constant blijft door de temperatuursinstellingen van de couveuse aan te passen) ?
Temperatuur | Temperatuurregulatie zowel bij open als gesloten kap
Temperatuur | Extra warmte kunnen genereren tijdens een operatie
Test en meetapparatuur | Bestaat er diagnostische software voor het apparaat?
Test en meetapparatuur | Welke meet-en testapparatuur/gereedschap is er nodig voor periodiek en correctief onderhoud van de couveuse?
Test en meetapparatuur | Is een of meerdere van deze meet-en testapparaten/gereedschappen specifiek voor de couveuse?
Training | Welke specifieke vooropleiding is vereist voor periodiek en correctief onderhoud?
Training | Hoe lang duurt de training tbv onderhoud?
Training | Leidt de training voor onderhoud bij succesvolle afronding tot certificering?
Training | Zo ja, hoe lang zijn deze certificaten geldig ?
Training | Kunt u een programma van deze training tbv onderhoud beschikbaar stellen?
Training | Wat is de maximale groepsgrootte voor de training tbv gebruik van het apparaat?
Training | Hoe lang duurt de training tbv gebruik?
Training | Kunt u een programma van deze training tbv gebruik beschikbaar stellen?
Training | Kunnen gebruikstrainingen in het Erasmus MC worden uitgevoerd?
Training | Behandelt de gebruikstraining de gebruiksmogelijkheden van het apparaat zoals omschreven in dit PvE en zoals zal worden getoetst in de gebruikerstest?
Training | Welke andere trainingsmogelijkheden kan de leverancier bieden?
Training | Kunt u voorafgaand aan een gebruikstest test instructie geven op een aantal afdelingen binnen het Erasmus MC?
Training | (E-learning)
Training | scholing gebruikers / tech. meegenomen voor levensduur apparaat
Updates en upgrade | Zijn er updates mogelijk voor de couveuse?
Updates en upgrade | Worden updates direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt en kostenloos ter beschikking gesteld?
Updates en upgrade | Zijn er upgrades mogelijk voor de couveuse?
Updates en upgrade | Worden upgrades direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt?
Updates en upgrade | Hoeveel updates per jaar zijn er maximaal te verwachten voor de couveuses?
Updates en upgrade | Hoeveel upgrades per jaar zijn er maximaal te verwachten voor de couveuses?
Updates en upgrade | (indien van toepassing) Kan de leverancier een upgrade uitvoeren?
Verstellen patiëntenligplaats | Tot hoever kan de patiëntenligplaats uitgeschoven worden ?
Verstellen patiëntenligplaats | Tot welke hoek kan de patientenligplaats in het horizontale vlak worden gedraaid ?
Verstellen patiëntenligplaats | Met welke maximale hoek kan de couveuse het kind in zowel in trendelenburg als in anti-trendelenburgstand plaatsen (ook met uitgeschoven matras) ?
Verstellen patiëntenligplaats | Kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand met een druk op de knop opgeheven worden ?
Verstellen patiëntenligplaats | Met welke stapgrootte kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand ingesteld worden?
Verstellen patiëntenligplaats | Kan zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand schokvrij ingesteld worden ?
Weegschaal | Heeft de couveuse als standaardfunctie of als uitbreidingsoptie een weegschaal/weegfunctie?
Weegschaal | Welk meetbereik heeft de weegschaal?
Weegschaal | Welke nauwkeurigheid heeft de weegschaal?
Weegschaal | Heeft de weegschaal een hold-functie (gemeten waarde vasthouden op display)?
Weegschaal | Komt bij het gebruik van de ingebouwde weegschaal de vorige meetwaarde eveneens in beeld ?
Weegschaal | Is het nullen( ijken?) van de weegschaal mogelijk in twee stappen (ontgrendelen bedieningspaneel - nullen) ?
Weegschaal | Geïntegreerde goed werkbare/betrouwbare weegschaal voor gewichtsbepaling van patient in de couveuse met 1 ijksysteem
Weegschaal | een gewichtsmeting kan in elke couveusepositie gedaan worden ( waterpas positie is niet noodzakelijk)
Zelftest | Welke functies controleert de zelftestfunctie, die de couveuse bij het inschakelen automatisch doorloopt ?
Zelftest | Is het mogelijk deze zelftest over te slaan?
Zelftest | Hoeveel tijd is nodig voor het doorlopen van de zelftest?
Zelftest | Geeft de couveuse een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is ?
Updates en upgrade | Alle software-updates zijn meegenomen in de opgegeven kosten
Updates en upgrade | Data output -> Hix vollediger (incl. weeg-gegevens ed)
Mobiliteit & Transport | Mogelijkheid /systeem om infuuspompen te kunnen bevestigen tijdens transport.
camera | Een ingebouwde babyphone-camera zodat verpleegkundigen de baby op afstand kunnen zien.
camera | Geïntegreerd Babywatch systeem (via Wifi in overleg ICT) voor ouders
Extra voorzieningen | Mogelijkheid voor vaste zuurstoftank en bevestigingssyteem voor beademingsapparatuur.
Extra voorzieningen | Mogelijkheid om iets onder de couveuse te kunnen plaatsen.
Extra voorzieningen | Mogelijkheid om –broodje- van de monitor te kunnen bevestigen aan de couveuse
Extra voorzieningen | Verstelbare ophangmechanisme in de couveuse voor voedingspuitjes/beademingsslangen.
Extra voorzieningen | Voldoende openingen in de zijkanten van een couveuse / warmte bedje waar snoeren, beademingsslangen, catheterslangen, drains en infuuslijnen via geleid kunnen worden. En dus danig dat er geen tractie dmv zwaartekracht plaatsvind.
Extra voorzieningen | De mogelijkheid om buiten de couveuse ophangsysteem te hebben voor spuit maagsonde en infuuszak/pomp /monitor te kunnen bevestigen.
Couveusekap | Het beslaan/reflectie van wanden is beperkt tot een minimum / wordt voorkomen
Extra voorzieningen | Antidecubitus matras opties voor in het matras.
hybride oplossing | Om de tilmomenten te beperken bestaat de oplossing uit 1 integraal systeem voor zowel couveuses, warmtebedjes, reanimamatiebedjes als transportcouveuses
Hygiëne en reiniging | Couveues moeten volgens richtlijnen schoon te maken zijn
Correctief Onderhoud | onderhoudsvoorwaarden ( verdeling leverancier en med tech // snelheid van reparatie cq levering vervanging)
Extra voorzieningen | Voldoende ruimte in een gesloten couveuse om te werken ( er moet middels de armgaten via de binnenkant, de andere zijde bereikt kunnen worden, wanneer de patiënt in de couveuse ligt.
Extra voorzieningen | Couveuse zelf inrichtbaar met accessoires aan de buitenzijde (opbouw palen).
Extra voorzieningen | Geïntegreerde bilirubine lamp

## PvE (hidden)
Is de omschrijving "de door u geoffreerde oplossing" niet een betere omschrijving als we naar de apparatuur verwijzen? Nu wordt steeds verwezen naar de couveuse... Zijn er nog specifieke eisen /wensen tbv de hybride oplossing die we willen? |  | LET OP: nog in goede format zetten - zie EA handschoenen!
Categorie | Vraagstelling | Kolom1 | eis/wens/ niet relevant | eis/wens/ niet relevant 2 | eis/wens/ niet relevant 3 | vragen /opm/ overeenkomsten andere regelnrs
Oplossing | De geoffreerde oplossing is een hybride oplossing die zowel de 1e opvang na geboorte als het permanent verblijf in dezelfde couveuse biedt ,inclusief of aansluitend te koppelen een transportoptie.
Alarm | Bij een afwijking op de standaard instellingen wordt een akoustisch alarm gegeven dat uitgezet kan worden
Alarm | Volgens ons dekt regel 17 de eis al af, onduidelijk of we kunnen eisen dat de couveuse bedzijdig nooit een audio alarm maakt. Als deze wens er nog niet is aan wensenlijst een zwaarwegende wens toevoegen die dit vraagt. | Arie's |  |  |  | alarm naar vpk in kader stille IC
Alarm | Akoestische alarmmeldingen moeten onderdrukt kunnen worden voor een periode van 3 minuten. Na het onderdrukken van het akoestische alarm volgt een herhalingsalarm als de alarmconditie nog bestaat. |  | eis
Alarm | Bij storing geeft het apparaat tekstuele duidelijke alarmberichten die aan de storing zijn gerelateerd. |  | Eis
Alarm | Bij speciale verichtingen b.v. met geopende kap of in kangeroestand moeten alarmen handmatig onderdrukt kunen worden (of gebeurt dit automatisch) voor de duur van de verrichting. |  | eis |  |  | Voorstel: Bij speciale verichtingen b.v. met geopende kap of in kangeroestand moeten alarmen handmatig onderdrukt kunen worden (of gebeurt dit automatisch) voor de duur van de verrichting.
Bedieningspaneel | Het bedieningspaneel is bereikbaar vanaf minimaal één van de lange zijden |  | eis
Bedieningspaneel | De instellingen temperatuur en bevochtiging moeten individueel gewijzigd kunnen worden |  | eis
Bedieningspaneel | Na het doorvoeren van een wijziging van een parameter ( temperatuur /bevochtigd) en de alarmgrenzen moet deze wijziging bevestigd worden. |  | eis
Bevochtiging | De relatieve luchtvochtigheid heeft een instelbereik tussen 30-80 % met een maximale stapgrootte van 5% en is tevens uit te schakelen |  | eis
Bevochtiging | Binnen 15 minuten na het inschakelen van de bevochtiging bereikt de couveuse (op een bedrijfstemperatuur van 37ºC) een luchtvochtigheid van 80%. |  | eis b.v. max 25 min (mischien ook wens 10 min.?) |  |  | In de vraag staat geen maximale tijd
Bevochtiging | Het bevochtigingscircuit is dusdanig ontworpen dat contaminatie met micro-organismen niet kan plaatsvinden |  | eis
Compatibiliteit | De couveuse is voorzien van een RS-232 koppeling waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt |  | eis b.v. max 25 min (mischien ook wens 10 min.?)
Compatibiliteit | De couveuse heeft een spanningsvrije verpleegkundigenoproep-functie voorzien van een NO en NC contact |  | Eis? |  |  | t.b.v. medium care?
Compatibiliteit | De couveuse is voorzien van een std. RJ-45 netwerkaansluiting voor IP-verkeer waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt |  | eis |  |  | in de praktijk is dit de manier van stille alarmering evt. samenvoegen met regel 19
Correctief Onderhoud | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse of Engelse taal |  | Eis
Correctief Onderhoud | Alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen |  | eis
Couveusekap | Alle zijden van de couveuse moeten volledig geopend kunnen worden |  | eis
Couveusekap | De korte zijden zijn voorzien van minimaal 1 poort/zijde voor slangdoorvoer |  | eis
Couveusekap | De lange zijden zijn voorzien van minimaal 2 poorten/zijde voor slangdoorvoer
Couveusekap | Doorvoeropeningen, al dan niet in gebruik, mogen geen invloed hebben op de temperatuur- en vochthuishouding |  | eis |  |  | Dat dit niet zo is
Couveusekap | De slangen aan de korte zijde kunnen zonder disconnectie uit de doorvoeropeningen genomen worden |  | eis
Couveusekap | Het materiaal is geluiddempend
Couveusekap | Materiaal moet slagvast zijn |  | Eis
Couveusekap | De kap constructie is dusdanig vormgegeven dat reflectie van buiten de couveuse die leidt tot zich beperking naar het kind beperkt wordt tot een minimum. | wens van maken zwaarwegend en in de gebuikers test meenemen.
Display | De tekst op het display en het bedieningspaneel is Nederlandstalig |  | eis
Eisen en normeringen- wetgeving | De Couveuse voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-2-19:1996/A1:2003 |  | eis
Eisen en normeringen- wetgeving | Voldoen de alarminstellingen aan NEN-EN-IEC 60601-1-8- editie 2.2 2020 | voldoen GE en Draeger hieraan -is deze meest up to date norm realistisch ( evt 1 norm eerder en dan als wens de nieuw norm) | eis
Elektriciteit | De couveuse is geschikt voor netspanning tussen de 200 en 240 Vac |  | eis
Ergonomie en afmetingen | Wat is de maximale hoogte van de opstelling ? | check met afmetingen nieuwbouw, zijn er beperkingen die we mee moeten geven | eis |  |  | Voorstel; Hmax in transportstand (i.v.m. liften deuren ed)
Ergonomie en afmetingen | De couveuse moet in hoogte verstelbaar zijn met demping functie |  | eis |  |  | combineren met regel 89
Extra voorzieningen | De couveuse wist na regulier uitschakelen de laatste instellingen(na opnieuw inschakelen zijn de default waarden ingesteld.) |  | Eis
Extra voorzieningen | De couveuse is voorzien van een DIN-rail bevestigingssysteem aan beide kopse kanten |  | eis |  |  | Voorkant en achterkant van e couveuse
Extra voorzieningen | De couveuse is uitgevoerd met een, met de patient in hoogte meebewegend, bevestigingsysteem voor de op de afdeling in gebruik zijnde Arteriële drukmeetsystemen |  | eis
Extra voorzieningen | De couveuse is voorzien van een Röntgenlade/vak/uitsparing met minimale afmetingen B:27 cm L:33 cm |  | eis |  |  | eis: van 2 kanten benaderbaar
Extra voorzieningen | De voorziening voor extra zuurstoftoevoer ,indien aanwezig op de couveuse, is uit te schakelen |  | eis |  |  | Indien aanwezig
Extra voorzieningen | Voor de couveuse zijn geen specifieke (= slechts door één fabrikant vervaardigde) waterhouders tbv bevochtiging nodig |  | eis dat dit niet zo is
Extra voorzieningen | Bij de couveuses kunnen op maat gemaakte Covers (verduisterende deken) meegeleverd. Deze cover: - is lichtwerend - is geluidwerend - biedt de mogelijk tot toegang naar de couveuse - is wasbaar - is makkelijk te verwijderen | meenemen in TCO prijzenblad als optioneel
Gebruiksinstructie | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de apparatuur die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC. | wens om Nederlandse gebruikshandleiding hebben | eis |  |  | Voorstel; vervangen door een nieuwe digitale versie
Gebruiksinstructie | Een digitale versie van de in het Nederlandse of Engels opgestelde gebruikershandleiding wordt beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC |  | eis
Gebruiksinstructie | Een up-to-date nederlandstalige reinigingsinstructie op taalniveau B1 bestemd voor het betreffende type van het gebruikte apparaat wordt verstrekt |  | eis
Hygiëne en reiniging | Alle oppervlakken van de couveuse inclusief demontabele delen kunnen gereinigd worden. Een reinigingsinstructie wordt meegegeven vanuit de leverancier. |  | eis
Logistiek leverancier | Ten behoeve van de testperiode worden de in de testprocedure beschreven aantallen couveuses kosteloos geleverd in de geoffreerde samenstelling, inclusief de bijbehorende disposables |  | eis
Logistiek leverancier | Via het emailadres "medische.technologie@erasmusmc.nl" ontvangt het Erasmus MC een melding bij veiligheidsproblemen. |  | eis |  |  | Voorstel; mail naar centraal emailadres voor dit soort zaken [opzoeken]
Mobiliteit & Transport | Minimaal 2 wielen van de transportvoorziening zijn voorzien van remblokkering. Indien er sprake is van 2 remblokkeringen zijn deze in de diagonaal geplaatst. |  | eis, min. 2
Mobiliteit & Transport | Minimaal 1 wiel van de transportvoorziening is voorzien van richtingblokkering . |  | eis min. 1
Mobiliteit & Transport | De wielen van de transportvoorziening hebben een anti-statische werking ( bewijsvoering via productspecificaties) |  | eis
Mobiliteit & Transport | Onderbreking van de netspanning voor de couveuse leidt tot een audio alarm en een alarm op het Verpleegkunidg oproep systeem |  | eis |  |  | Voorstel; toevoegen: ook op de nursecall uitgang
Mobiliteit & Transport | De geoffreerde oplossing is uitgevoerd met gegarandeerde accuwerking, gedurende levensduur van de oplossing, van ten minste 60 minuten ten behoeve van transport. Ten bate van het bepalen van de TCO de verwachte levensduur en prijs van de accu's opnemen. | Check Aries meenemen in TCO oplossing - aantal accus gedurende de levsnduur | eis | eis langer dan 30 min
Mobiliteit & Transport | De accu wordt in maximaal 60 minuten weer opgeladen voor 60 minuten transporttijd gedurende de levensduur van de geboden oplossing
Rapportage | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud bij terugleveren van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat |  | eis
Rapportage | Het servicerapport is ook in digitale versie leverbaar |  | eis |  |  | samen voegen met 169/172
Rapportage | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten |  | eis |  |  | TCO
Rapportage | U gaat akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz zie bijlage ..) | Actie: bijlage opzoeken | eis
Service handleiding | Voor alle getrainde technici wordt een up-to-date onderhoudshandleiding voor het betreffende type, merk en soft/hardware versie van het gebruikte apparaat beschikbaar gesteld. (al de handleidingen dienen printable te zijn) |  | Eis
Service handleiding | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC |  | eis |  |  | Die week is wat ons betreft geen harde grens
Service handleiding | Een digitale versie van de servicehandleiding wordt beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC |  | eis
Service handleiding | Alle verstrekte documentatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?
Service handleiding | De onderhouds- en/of servicehandleiding wordt geleverd met Nederlandse en/of Engelse teksten |  | eis
Temperatuur | De eindtemperatuur van de couveuse wijkt maximaal 0,5ºC af van de ingestelde temperatuur. |  | Eis, max X,Y ºC | ?? |  | mag niet afwijken
Temperatuur | Bij een temperatuurafwijking van meer dan 0,5ºC geeft de couveuse na de opwarmperiode een alarm. |  | Eis, max X,Y ºC
Temperatuur | Temperatuurregulatie is instelbaar, zowel bij open als gesloten kap. |  | eis
Training | Voorafgaand aan een gebruikstest test wordt instructie geven op de test afdelingen binnen het Erasmus MC |  | eis
Training | (Her)scholing voor technici wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de geoffreerde apparatuur | meenemen in TCO prijzenblad | eis |  |  | Dit zal alleen lukken met duidelijke afspraken en niet voor iedere individuele gebruiker.
Updates en upgrade | Updates worden direct na het beschikbaar zijn aan het Erasmus MC bekend gemaakt en kostenloos ter beschikking gesteld |  | eis |  |  | Voorstel; uitbereiden met: kostenloos door de firma geinstalleerd / levensduur vh apparaat
Verstellen patiëntenligplaats | Zowel de trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand kan schokvrij ingesteld worden |  | eis
Weegschaal | De couveuse is voorzien van een geintegreerde weegschaalfunctie |  | eis | eis weegschaalfunctie
Weegschaal | Het minimale te meten gewicht is 350 gram |  |  |  |  | vanaf 350 gram
Weegschaal | De weegschaal voldoet aan IJk-klasse III. De afwijking van de weegschaal mag maximaal 5 gram zijn, Conform ijk-klasse 3 " Gewichtsmeting voor kritische behandelingen bij baby's" |  | eis | 10 gram nauwkeurig?
Zelftest | De couveuse geeft een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is |  | eis
Updates en upgrade | Alle software-updates worden meegenomen in de opgegeven TCO kosten |  | eis |  |  | Combineren met 219
Updates en upgrade | Minimaal de volgende data uit de couveuse moeten automatisch naar HiX geexporteerd worden: - - | Actie allen welke data minimaal. et op als lev bij pat info kan dan is er sprake van een verwerkingsovereenkomst ivm avg. Laatste check bij Irwin/Florian tbv research. Vraag staat uit bij Irwin en Florian | eis
Updates en upgrade | Misschien erg specifiek maar 2 jaar geleden hebben we op kosten van ziekenhuis de weegschalen in de couveuses moeten laten vervangen om in de couveuses te kunnen blijven wegen (wet en regelgeving) Kunnen we voorkomen dat we nogmaals moeten betalen voor een functionaliteit die we al gekocht hebben. | Actie : Lianne check wat er af te dekken is aan aanpassingen die gedaan moeten worden nav muterende wetgeving. | eis |  |  | Op de neo is het belangrijk en echt een eis dat de neonaat in de couveuse gewogen kan worden.
Toevoegen Eis m.b.t. scholing super users