## Blad1
Bijlage 13 b Invulformulier technische test hybride couveuse met transportoplossing
Fabrikant & type couveuse:
serienummer:
leverancier:
Software versie:
Naam tester:
Datum:
Locatie test:
nr | Kwalitatieve beoordeling van de onderdelen van de technische beoordeling (opmerkingen kunnen per onderdeel vermeld wordem in kolom Q NVT aankruisen als aandachtspunt niet aan de orde is geweest gedurende beoordeling! Items gerelateerd aan het PvE moeten getest worden! | Beoordeling onderdeel nvt: aankruisen indien niet van toepassing |  |  |  | Toelichting bij voldoet niet
|  |  | voldoet niet | voldoet | gerelateerd aan eis/wens | Voldoet niet bij een eis is een knock-out
1. Documentatie
1.1 | Technische documentatie algemeen |  |  |  | Eis 19.1
1.2 | Onderhoudsprotocol |  |  |  | Eis 19.1
1.3 | Softwaredocumentatie |  |  |  | Eis 5.3
1.4 | Beschikbaarheid additionele documentatie
2. Systeemopbouw
2.1 | Hardware mechanisch
2.2 | Hardware electrisch
2.3 | Hardware electronisch
3. Software en netwerken
3.1 | Besturingssysteem
3.2 | Beschikbaarheid testsoftware
3.3 | Beveiligen tegen wijzigingen
3.4 | Netwerk: koppelingen/eisen/mogelijkheden/netwerkprotocol
3.5 | Standaard data-opslag
3.6 | De couveuse is voorzien van diagnostische software of communiceert met een open communicatie protocol (HTTP, terminal ed.)
3.7 | De geoffreerde oplossing is voorzien van een std. RJ-45 netwerkaansluiting voor IP-verkeer waarvan het communicatie protocol vrijgegeven wordt
4.Voorzieningen
4.1 | Opstellingsvoorzieningen
4.2 | Aansluitvoorzieningen
4.3 | Oplossing is voorzien van mogelijkheid om het netsnoer aan op te hangen
5.Onderhoud
5.1 | Service vriendelijkheid - zijnde het onderhoudsgemak voor de technicus
5.2 | Periodieke controle van in gebruik zijnde apparatuur door gebruiker is onderdeel van het onderhoud
5.3 | Uitvoerbaarheid van het preventief onderhoud
5.4 | Onderhoudspecifieke hulpmiddelen nodig
5.5 | Het oppervlak van de couveuse is glad (/ weinig kieren, hoeken, randjes e.d.) ten behoeve van het reinigen te beoordelen samen met de UNIP
6.Veiligheid
6.1 | Mechanische veiligheid
6.2 | Electrische veiligheid
6.3 | "No break" aanwezig
7.Alarm
7.1 | Onderbreking van de netspanning voor de geoffreerde oplossing leidt tot een audio alarm en een alarm op het Verpleegkundig oproep systeem |  |  |  | Eis 2.6
7.2 | aantal alarmmeldingen in het alarmlog |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
7.3 | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan ingesteld worden via het servicemenu |  |  |  | Wens 1.1
7.4 | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan vergrendeld worden via het servicemenu |  |  |  | Wens 1.2
7.5 | De geschiedenis van de laatste alarmmelding is terug te kijken |  |  |  | Wens 1.3
8. Bevochtiging
8.1 | De luchtvochtigheid is instelbaar |  |  |  | Eis 4.1
8.2 | De relatieve luchtvochtigheid heeft een instelbereik tussen 30-80 % met een maximale stapgrootte van 5% en is tevens uit te schakelen |  |  |  | Eis 4.1
8.3 | Binnen 15 minuten na het inschakelen van de bevochtiging bereikt de couveuse (op een bedrijfstemperatuur van 37ºC) een luchtvochtigheid van 80%. |  |  |  | Eis 4.3
8.4 | Wanneer de watervoorraad tbv de bevochtiging op is, leidt dit tot een specifiek alarm |  |  |  | Wens 3.1
8.5 | Oplossing is voorzien van watervoorziening bevochtiging |  |  |  | Eis 4 i.h.a.
8.6 | De luchtvochtigheid blijft stabiel
9. Extra voorzieningen
9.1 | De geoffreerde oplossing wist na regulier uitschakelen de laatste instellingen. Na opnieuw inschakelen zijn de default waarden ingesteld. |  |  |  | Eis 11.1
10. Geluid
10.1 | Het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het sluiten van de toegangspoorten bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
10.2 | Het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens normaal bedrijf bedraagt (temperatuur: 10˚C boven omgevingstemperatuur & relatieve luchtvochtigheid: 80%) |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
10.3 | Het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens hoogte verstelling bedraagt.? |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
10.4 | Het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens het afgaan van een akoestisch alarm. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
10.5 | Het gemiddelde geluidniveau, LAeq, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
10.6 | Het maximale geluidniveau, L max, in de couveuse, gemeten op 5 cm boven matras tpv het hoofd, tijdens transport bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
11. Ingrepen in hybride couveuse oplossing
11.1 | Er is een duidelijke afbakening van de kaders/doelgebied röntgenfoto Te testen ism rontgenafdeling! |  |  |  | Eis 11.4
12. Instellen van de hybruide couveuse oplossing
12.1 | De oplossing is voorzien van een zelftest functie welke een alarm geeft als de test niet goed doorlopen is |  |  |  | Eis 26.1
12.2 | Tussen de 1.55 en 2.00 meter werkhoogten (=matrashoogte en minimale toegangspoort hoogte) is de couveuse in hoogte verstelbaar
13. Mobiliteit & Transport
13.1 | De geoffreerde oplossing is uitgevoerd met gegarandeerde accuwerking van ten minste 60 minuten per transportbeweging ten behoeve van transport, gedurende levensduur van de oplossing. |  |  |  | Eis 16.5
13.2 | De accuoplossing wordt in maximaal 60 minuten weer opgeladen voor 60 minuten transporttijd gedurende de levensduur van de geboden oplossing |  |  |  | Eis 16.7
13.3 | De accuoplossing werkt langer dan de minimaal geeiste 60 minuten |  |  |  | Wens 10.1
13.4 | De hybride couveuse heeft, inclusief aangekoppelde transportrolley voorzien van de benodigde apparatuur, een schokdempende werking en is eenvoudig/licht te besturen over het transporttraject van verloskamer/OK Sophia naar NC-8. |  |  |  | Eis 16.4
13.5 | De werking van de richtingblokkering van de wielen voldoet |  |  |  | Eis 16.2
13.6 | De werking van de remblokkering van de wielen voldoet |  |  |  | Eis 16.1
13.7 | De hybride couveuse inclusief aangekoppelde transporttrolley is voorzien van zwenkwielen |  |  |  | Eis 16.8
14. Temperatuur
14.1 | De eindtemperatuur van de geoffreerde oplossing wijkt maximaal 0,5ºC af van de ingestelde temperatuur. |  |  |  | Eis 20.2
14.2 | Bij een temperatuurafwijking van meer dan 0,5ºC geeft de geoffreerde oplossing (na de opwarmperiode) een alarm. |  |  |  | Eis 20.3
14.3 | De temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij stroomuitval tijdens transport na 20 minuten? (uitgaande van een omgevingstemperatuur van 20 ºC en een couveuse temperatuur van 36º C) bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
14.4 | De temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 2 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur) bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
14.5 | De temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor onbepaalde tijd van 4 toegangspoorten ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur) bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
14.6 | De temperatuurdaling in de couveuse gemeten centraal (in het midden) op de bovenzijde van het matras bij het openen voor 15 minuten van een lange zijde van de couveusekap ? (bij een couveuse temperatuur van 10º C boven de omgevingstemperatuur). |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
15.Uitvoering
15.1 | De maximale breedte van de hybride couveuse oplossing bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
15.2 | De binnenafmetingen van de hybride couveuse oplossing bedraagt. |  |  |  |  | ter info voor de gebruikers
16. Weegschaal
16.1 | De weegschaal voldoet aan IJk-klasse III. |  |  |  | Eis 25.3
16.2 | De afwijking van de weegschaal mag maximaal 5 gram zijn, Conform ijk-klasse 3 "Gewichtsmeting voor kritische behandelingen bij baby's" |  |  |  | Eis 25.3
17.Eindoordeel
17.1