## Spoeltafel
PAKKET VAN EISEN:
| Organisatie: |  | Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
| Datum: |  | 12 oktober 2022
| Status: |  | Versie 5 (definitief)
| Betreft: |  | Standaard spoeltafel voor de voorreiniging van medisch instrumentarium
Docnr:
I | Doel van de spoeltafel
Voorreiniging van medisch instrumentarium
II | Gebruikers
Medewerkers Sterilisatie & Logistiek van Materialen (S&LM)
|  |  | Eis / Vraag | Ja | Nee | Toelichting
1. | Wettelijke eisen |  |  | Ja | Nee
Medical Device Regulation |  | 1.1 | Alle te offreren/leveren installaties en systemen moeten voorzien zijn van een CE-markering (CE: Conformité Européenne). Dit houdt in dat wordt voldaan aan de medical device regulation (MDR) 2017/745 en alle overige, in dit kader, vigerende richtlijnen.
NEN-normering |  | 1.2 | De Ultrasoon Unit (US) moet voldoen aan de norm NEN-B 9230.
Arbo en Milieu |  | 1.3 | De spoeltafel voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet (www.arbo.nl).
3. | Arbo & Milieu |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 3.1 | Er is een juiste werkhoogte volgens de Arbo standaarden (gespecificeerde werkhoogten opgeven middels hoog-laag verstelling).
|  | 3.2 | Er is per spoelbak een transparant spatscherm met afzuiging aanwezig.
|  | 3.3 | Optioneel; Indien US opgenomen in de spoeltafel: Er is een afzuiging voor de ultrasoon (opgaaf afzuigdebiet en druk).
|  | 3.4 | De deksel is veilig, beklemming tussen de deksel is niet mogelijk.
|  | 3.5 | Een noodstopvoorziening is binnen handbereik aanwezig.
|  | 3.6 | Indien US opgenomen in de spoeltafel: Het ultrasoonbad is bij vulling lekvrij.
|  | 3.7 | De maximale temperatuur aan de buitenzijde is 35°C.
|  | 3.8 | Het geluidsniveau is gedurende het gehele proces < 65dB(A) (testrapport overleggen).
4. | Eisen m.b.t. Techniek |  |  | Ja | Nee | Toelichting
Technische aspecten
|  | 4.1 | De spoeltafel is elektrisch in hoogte verstelbaar
|  | 4.2 | Er is een goede bereikbaarheid van alle onderdelen in verband met onderhoud en reparatie.
|  | 4.3 | Alle onderdelen zijn bestand tegen de te gebruiken chemicaliën.
|  | 4.4 | De hoeken in de spoelbak zijn afgerond.
|  | 4.5 | De spoeltafel is voorzien van een goed te reinigen en te desinfecterende achterplaat.
|  | 4.6 | De spoeltafel is voorzien van opbergruimte voor chemicaliën en instrumentennetten (specificeren).
|  | 4.7 | De spoeltafel is vervaardigd van duurzaam en goed te reinigen materiaal (soort materiaal aangeven).
|  | 4.8 | De spoeltafel is op maat leverbaar. Vooralsnog en in het kader van deze aanbieding wordt uitgegaan van een tafel afmeting van 1000 x 3000 mm. (Maatvoering in overleg als de tekening definitief is).
|  | 4.9 | De besturing en bewaking van alle functies worden uitgevoerd door een PLC systeem, welke samen met de overige elektronica is ondergebracht in een onderkast.
Opbouw spoeltafel
|  | 4.10 | De spoeltafel bestaat uit twee compartimenten.
|  | 4.11 | De opbouw van de compartimenten is (van links naar rechts):
|  | 4.12 | Aanrechtblad uit roestvast staal.
|  | 4.13 | Spoelbak (maat L x B x D: 600 x 500 x 250 mm. Definitief te bepalen i.o.m. ACTA) met thermostatische mengkraan, topclean handdouche, waterpistool en luchtpistool.
|  | 4.14 | Optioneel: Ultrasoonreiniger met lift en automatisch te sluiten deksel waar tenminste 2 instrumentensets van 480x250x60mm tegelijk in kunnen worden geultrasoneerd.
|  | 4.14.1 | Deksel is met klembeveiliging. De deksel opent direct automatisch wanneer er een obstructie wordt gedetecteerd.
|  | 4.14.2 | De ultrasoon reiniger heeft een vermogen van minimaal 1500 Watt en een temperatuurregeling die instelbaar is tussen de 20ºC en 60ºC .
|  | 4.14.3 | De ultrasoon reiniger is voorzien van een mogelijkheid tot automatisch vullen, doseren, ontgassen en legen.
|  | 4.15 | Onder de spoeltafel is voldoende ruimte aanwezig voor opslag van materialen in een kasten systeem met draaideuren en regalen voor de opslag van lege instrumenten netten.
|  | 4.16 | Boven de spoelbakken wordt een op eenvoudige wijze hoog/ laag verstelbaar spatscherm gemonteerd.
|  | 4.17 | Leverancier geeft een maatschets met aanduiding van alle benodigde aansluitingen.
|  | 4.18 | Leverancier geeft een gedetailleerde opgave van alle benodigde aansluitingen, specificeer hiervan de benodigde kwaliteit en geef het maximaal optredende piekverbruik.
5. | Eisen met betrekking tot het proces |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 5.1 | De ultrasoon wordt automatisch gevuld met leiding water t = ≤ 40°C
|  | 5.2 | De ultrasoon is voorzien van een automatisch dosering van ultrasoon vloeistof.
|  | 5.3 | Ultrasoon moet geschikt zijn voor reinigingsmiddelen met een ph van 8-12.
|  | 5.4 | Het vloeistof niveau in de bak is af te lezen op een schaalverdeling in liters.
|  | 5.5 | De ultrasoon werkt doormiddel van een voetbediening waardoor een cyclus automatisch wordt gestart en waardoor de deksel automatisch sluit.
|  | 5.6 | De ultrasoon is uitgerust met bijverwarming om het water op de optimale temperatuur te houden.
|  | 5.7 | Ultrasoon is eenvoudig te bedienen door middel van een touchscreen display.
|  | 5.7.1 | Op het display van de ultrasoon worden de processtappen duidelijk weergegeven.
|  | 5.7.2 | Alle relevante parameters als ook foutcodes worden op het display weergegeven.
|  | 5.7.3 | Beladingsrekken zijn uitneembaar voor reiniging van de ultrasoon en de rekken.
|  | 5.8 | De ultrasoon is automatisch te legen.
6. | Reiniging |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 6.1 | Er is een controle op dosering van ultrasoon vloeistof.
7. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 7.1 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
|  | 7.2 | Er is een Nederlandstalige bedieningsvoorschrift.
|  | 7.3 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici.
|  | 7.4 | Er wordt een technische manual meegeleverd.
|  | 7.5 | De leverancier heeft de beschikking over een Nederlands sprekende technische helpdesk.
|  | 7.6 | De leverancier verzorgt een training voor de gebruiker
8. | Eisen m.b.t. gebruikersgemak |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 8.1 | De spoeltafel is eenvoudig te bedienen.
9. | Eisen m.b.t. traceerbaarheid en registratie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 9.1 | De spoeltafel kan communiceren met het IVS systeem (Instacount).
10. | Installatievoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 10.1 | Tekening en maatvoering van de installatie voorzieningen worden aangeleverd. (Afvoer, ventilatie, afzuiging, water).
|  | 10.2 | Specifieke eisen voor de water kwaliteit worden aangeleverd.
|  | 10.3 | De installatie wordt uitgevoerd door de leverancier van de apparatuur.
11. | Eisen m.b.t. onderhoud |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 11.1 | De leverancier legt onderhoudscontracten voor.
|  | 11.2 | De leverancier accepteert de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
|  | 11.3 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
|  | 11.4 | Alle gewenste onderdelen kunnen binnen maximaal 24 uur geleverd worden.
|  | 11.5 | De leverancier geeft wachtwoorden en codes ten behoeve van reparatie en onderhoud van hardware en software of mechanische componenten vrij.
|  | 11.6 | Binnen 12 uur moet een technicus van de leverancier aanwezig kunnen zijn.
|  | 11.7 | Bij soft- en hardware problemen is de maximale downtime 12 uur.
|  | 11.8 | Gedurende minimaal 10 jaar moet software en hardware update kunnen worden uitgevoerd, ten behoeve van modaliteiten en aansturing.
|  | 11.9 | Er wordt een onderhoudshandleiding beschikbaar gesteld voor technici.
|  | 11.10 | De technische levensduur bij periodiek preventief onderhoud volgens voorschrift van de leverancier is 10 jaar(onderdelen).
12. | Leveringsvoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 12.1 | Levering van de spoeltafel geschiedt zonder tussentijdse prijsverhogingen.
|  | 12.2 | Levering, plaatsing en in bedrijfsstelling van de spoeltafel geschiedt volgens door opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning.
|  | 12.3 | Alle onderdelen van de spoeltafel dienen minimaal 10 jaar na het einde van de garantietermijn uit voorraad of met een beperkte levertijd leverbaar te zijn.
|  | 12.4 | Op de geleverde apparatuur met toebehoren wordt, gerekend vanaf moment van oplevering, 24 maanden algehele garantie verleend. Buiten deze garantie vallen de onderdelen die conform onderhoudsvoorschrift van opdrachtnemer ten tijde van preventief onderhoud vervangen moeten worden.
13. | Uitvoering van werkzaamheden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 13.1 | Alle werkzaamheden uit te voeren in het kader van plaatsing en in bedrijfstelling van de spoeltafel worden, volgens een door de opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning uitgevoerd en indien noodzakelijk buiten reguliere werk-en bedrijfstijden, zijnde avonden, nachten en weekeinden.
|  | 13.2 | Het tijdstip van indiening van de werkplanning wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. Uiterlijk drie weken na opdrachtverstrekking dient deze te worden ingeleverd.
|  | 13.3 | De door opdrachtnemer te leveren werkplanning verstrekt inzicht in: - volgorde van de werkzaamheden - tijdsduur van de werkzaamheden - te verrichten voorbereidende werkzaamheden door de opdrachtgever, bouwkundigen en inststallatie technici.
|  | 13.4 | De indeling van de tijdsduur op de werkplanning moet worden aangegeven in werkbare dagen.
|  | 13.5 | Het uitgangspunt voor de werkplanning is de einddatum dat de installatie uiterlijk geplaatst, aangesloten en bedrijfsklaar is. Start datum plaatsen is 1 augustus 2023 en de datum bedrijfsklaar is 31 augustus 2023.
|  | 13.6 | Zodra aan de opdrachtnemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van de werkplanning en afspraken die op basis hiervan gemaakt zijn, dan brengt hij ten spoedigste deze bedoelde omstandigheden ter kennis van de opdrachtgever en de medebetrokkenen. Deze verplichting geldt omgekeerd tevens voor de opdrachtgever en de overige betrokkenen.
|  | 13.7 | Slechts met toestemming van de opdrachtgever kan van de werkplanning worden afgeweken. Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke financiële consequenties.
|  | 13.8 | De nieuwe spoeltafel wordt, voor zover mogelijk, aangesloten op de bestaande voorzieningen voor afvoer, electra, perslucht en water. Indien genoemde voorzieningen ontoereikend zijn worden hieraan verbonden meerkosten geoffreerd en door opdrachtnemer wordt een opstellingstekening aangeleverd met vermelding van de juiste plaatsing en capaciteiten. Centrale voorzieningen zitten doorgaans in het pakket van de installateur, deze maakt hiervoor een aanbieding.
|  | 13.9 | De leverancier zorgt 2 werkweken na opdracht voor een technische tekening waarop duidelijk wordt waar de aansluitpunten die door de opdrachtgever worden gemaakt zijn gepositioneerd en welke aansluitwaarden benodigd zijn. De opdrachtgever zal op de gewenste posities de aansluitingen verzorgen zodat de leverancier hierop zelf het apparaat kan aansluiten.

## RDM
PAKKET VAN EISEN:
| Ziekenhuis: |  | Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
| Datum: |  | 12 oktober 2022
| Status: |  | Versie 5 (definitief)
| Betreft: |  | 4 Stuks Instrumenten reinigings- en desinfectiemachines
Docnr:
I | Doel van de reiniging- en desinfectie machines
Het reinigen en desinfecteren van medisch instrumentarium
II | Interactie met instrumentarium en hun toebehoren
Instrumentarium en toebehoren moeten gereinigd en thermisch gedesinfecteerd kunnen worden met diverse programma's
III | Patiënten categorieën
NVT
IV | Gebruikers
Medewerkers Sterilisatie & Logistiek van Materialen (S&LM)
|  |  | Eis / Vraag | Ja | Nee | Toelichting
1. | Wettelijke eisen |  |  | Ja | Nee
Medical Device Regulation |  | 1.1 | Alle te offreren/leveren installaties en systemen moeten voorzien zijn van een CE-markering (CE: Conformité Européenne). Dit houdt in dat wordt voldaan aan de medical device regulation (MDR) 2017/745 en alle overige, in dit kader, vigerende richtlijnen.
NEN-normering |  | 1.2 | De instrumenten wasmachine voldoet aan de EN ISO 15883-1, 15583-2 en 15883-5.
R8151/R6151 |  | 1.3 | De instrumenten wasmachine voldoet aan de richtlijn R8151 en de R6151 van de Normcommissie steriliseren en steriliteit
NEN 10601 |  | 1.4 | De instrumenten wasmachine voldoet aan de norm elektrische veiligheid (NEN 10601).
NEN-EN-IEC 61010-2-040:2005 |  | 1.5 | Veiligheidseisen voor elektrisch materieel - Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasinstrumenten wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden.
NEN 1006 |  | 1.6 | De instrumenten wasmachine moet voldoen aan de eisen van het waterleidingbedrijf (NEN 1006).
Algemeen |  | 1.7 | De instrumenten wasmachine voldoet aan alle op het moment van installatie van belang en van toepassing zijnde vigerende nationale en internationale wet- en regelgeving.
Arbo en milieu |  | 1.8 | De instrumenten wasmachine voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet (www.arbo.nl).
2. | Validatie en testen |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 2.1 | Oplevering geschiedt na overlegging van bij de installatie behorend goedkeurend validatierapport waarvan de goedkeuring door de deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) heeft. Zie ook punt 1.2
|  | 2.3 | Voor alle in de instrumenten wasmachine vastgestelde programma's zijn het gebruiksdoel, de daarmee te behandelen medische hulpmiddelen en de te gebruiken hulpstukken en chemicaliën eenduidig beschreven.
|  | 2.4 | In samenspraak met de DSMH wordt bepaald welk validatiebedrijf de initiële validatie verzorgt.
|  | 2.5 | Er is een installatie kwalificatie (IQ) programma/protocol (programma/protocol overhandigen).
|  | 2.6 | Er is een operationele kwalificatie programma/protocol (OQ) voor de vrijgifte van het proces (programma/protocol overhandigen).
|  | 2.7 | De leverancier regelt de performance qualification (PQ) en overlegt rapport.
|  | 2.8 | De kosten voor de IQ/OQ/PQ zijn opgenomen in de aanbieding.
|  | 2.9 | Door validatie aangetoonde gebreken of afwijkingen van de geldende normen en voorschriften en de acceptatie-criteria van het validatieprotocol worden door de opdrachtnemer zonder berekening van kosten, volgens aanwijzingen van de opdrachtgever, verholpen. Aansluitend dient door het extern validatiebedrijf een hervalidatie te geschieden, eveneens voor rekening van de opdrachtnemer.
|  | 2.10 | Validatie geschiedt volgens een validatie protocol bevattende acceptatie-criteria vastgesteld in overleg tussen valideur en opdrachtgever, in deze vertegenwoordigd door de deskundige steriele medische hulpmiddelen van ACTA. Het validatieprotocol zal worden opgesteld op basis van de Richtlijn R6103.
|  | 2.11 | De reinheidsgraad van het instrumentarium wordt beoordeeld met de tositest en de ninhydrinetest zoals beschreven in de NEN 15883.
|  | 2.12 | De leverancier geeft inzage in bewezen reingings- en desinfectieresultaten.
|  | 2.13 | Vrijgifte is op basis van parametric release.
|  | 2.14 | De instrumenten wasmachines beschikken over aansluitpunten voor validatie.
3. | Arbo & Milieu |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 3.1 | Letsel door uitstekende delen is niet mogelijk.
|  | 3.2 | Een noodstopvoorziening is zowel aan de be- als ontlaadzijde van de instrumenten wasmachine binnen handbereik aanwezig.
|  | 3.3 | De instrumenten wasmachine heeft een afzuigsysteem voor condenswater.
|  | 3.4 | Thermisch veilig voor alle aanraakbare delen t ≤ 50 °C.
|  | 3.5 | De maximale temperatuur van de buitenkant is ≤ 35 °C.
|  | 3.6 | De deuren zijn veilig, beklemming tussen de deuren is niet mogelijk.
|  | 3.7 | Leverancier geeft energieverbruik aan + kwalificatie(verbruik specificeren).
|  | 3.8 | Leverancier geeft aan op welke wijze energie (warmte) en water wordt hergebruikt, alsmede het gebruik van duurzame materialen.
|  | 3.9 | Het totale verbruik van media en alle middelen dient te worden aangegeven.
|  | 3.10 | De chemicaliën die worden toegepast in de instrumenten wasmachine zijn toegestaan volgens de lozingsvergunning.
|  | 3.11 | Er is een afzuigsysteem op de instrumenten wasmachine (maatvoering opgeven).
|  | 3.12 | De instrumenten wasmachine is uitgerust met voorzieningen die verhinderen: - dat stoffen vrijkomen in de omgeving - dat stoffen achterblijven in de voor de gebruiker toegankelijke ruimten van de units - dat stoffen achterblijven
|  | 3.13 | De RVS beplating van de technische ruimte en apparaat, afwerking naar plafond, is aan de binnenkant van isolatie voorzien, ter voorkoming van geluid- en warmte afgifte.
|  | 3.14 | Er is een juiste werkhoogte volgens de Arbo standaarden (gespecificeerde werkhoogten opgeven).
|  | 3.15 | Het geluidsniveau is gedurende het gehele proces _< 65dB(A) (testrapport overhandigen).
4. | Eisen m.b.t. Techniek |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 4.1 | De instrumenten wasmachine wordt geleverd in dubbeldeurs uitvoering met verticaal sluitende deuren.
|  | 4.2 | De belaaddeuren en ontlaaddeuren kunnen niet tegelijkertijd geopend worden.
|  | 4.3 | De deurpakking niet ‘opblaasbaar’ uitvoeren.
|  | 4.4 | De geleidbaarheid moet kunnen worden bepaald.
|  | 4.5 | Het instrumenten rek heeft de meest gangbare (luerlock, bajonet) aansluitmogelijkheden om holle instrumenten tijdens het proces door te spoelen en te drogen.
|  | 4.6 | De instrumenten wasmachine is voorzien van een inzet herkenningssysteem waarmee automatisch het programma wordt gekozen en een verdere registratie kan plaatsvinden.
|  | 4.7 | De instrumenten wasmachine is geschikt voor anesthesie benodigdheden.
|  | 4.8 | Storingen of onvolledig doorlopen processen worden aangegeven met een optisch en een akoestisch signaal. De oorzaak wordt weergegeven op het display.
|  | 4.9 | De instrumenten wasmachine beschikt over een continue controlesysteem dat de waterdruk, de tijd en de temperatuur gedurende de was- en desinfectiefase bewaken.
|  | 4.10 | De capaciteit van de waspomp dient in de aanbieding te worden vermeld.
|  | 4.11 | De instrumenten wasmachine is voorzien van pompdrukbewaking die het proces afbreekt indien de druk van de pomp te laag is.
|  | 4.12 | Er is een lekbak aanwezig met detectiemogelijkheden en alarmering.
|  | 4.13 | De instrumenten wasmachine beschikt over sproeiarmdetectie (of andere wasmechanisme controle).
|  | 4.14 | De sproeiarmen kunnen op eenvoudige wijze worden gecontroleerd op bevestiging en op doorgankelijkheid van de nozzles/nippels.
|  | 4.15 | De wasarmen, evenals zeven e.d., dienen op een eenvoudige manier demontabel te zijn in verband met het dagelijks onderhoud.
|  | 4.16 | De instrumenten wasmachine geeft tijdig aan wanneer preventief onderhoud noodzakelijk is.
|  | 4.17 | Er is een lekbak voor de tussentank met chemicaliën.
|  | 4.18 | Er is een goede bereikbaarheid van alle onderdelen in verband met onderhoud en reparatie.
|  | 4.19 | Alle onderdelen zijn bestand tegen de te gebruiken chemicaliën.
|  | 4.20 | Er een 'no-break' voorziening aanwezig is, t.b.v. data-opslag.
|  | 4.21 | De instrumenten wasmachine is bestand tegen stroomstoringen. (Specificeren)
|  | 4.22 | De afwerking van de instrumenten wasmachine en de beladingsmiddelen is zodanig dat deze zelfreinigend en zelfafwaterend zijn.
|  | 4.23 | Er is een voorziening ter voorkoming van terugstroom van water uit het watercompartiment naar het water toevoersysteem.
|  | 4.24 | Zijn de volgende processen afzonderlijk door geautoriseerd personeel te onderbreken? - reinigen - spoelen - desinfectie - spoelen microbiologisch veilig water - productie microbiologische veilig water - drogen afzonderlijk te onderbreken
|  | 4.25 | De instrumenten wasmachine dient zo geconstrueerd te zijn dat het contactoppervlak met het instrumentarium maximaal is.
|  | 4.26 | Zowel onthard als gedemineraliseerd water kan gebruikt worden in de instrumenten wasmachine.
|  | 4.27 | Alle onderdelen zijn corrosie- en temperatuur bestendig ongeacht de te gebruiken chemicaliën.
|  | 4.28 | De beplating aan de binnenzijde van de kamer is van isolatie voorzien, ter voorkoming van geluid- en warmte afgifte.
|  | 4.29 | De deuren zijn voorzien van een glazen ruit (doorkijk proces).
|  | 4.30 | De frontbeplating aan be- en ontlaadzijde is van RVS.
|  | 4.31 | Leidingwerk en appendages in stoom, het condenssysteem en gedemineraliseerd water zijn uitgevoerd in RVS.
|  | 4.32 | Hercontaminatie via droogsysteem wordt voorkomen d.m.v. minimaal een HEPA filter 99,995
|  | 4.33 | Er is de mogelijkheid om op kritische punten het water op Legionella en waterkwaliteit te controleren.
|  | 4.34 | De instrumenten wasmachine is waterdicht, goed en eenvoudig reinigbaar met gangbare middelen.
|  | 4.35 | De instrumenten wasmachine beschikt over een aftappunt voor watercontrole.
|  | 4.36 | De instrumenten wasmachine kan communiceren met de, op het moment van aanschaf, aanwezige en toekomstige, datamanagement systemen.
|  | 4.37 | De leverancier geeft een gedetailleerde opgaaf van alle benodigde aansluitingen, specificeer hiervan de benodigde kwaliteit en geef het maximaal optredende piekverbruik.
|  | 4.38 | De leverancier geeft het gegarandeerde maximale (energie)verbruik aan per medium bij de verschillende wasprogramma's.
5. | Eisen met betrekking tot het proces |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 5.1 | In de besturing is de mogelijkheid aanwezig voor het op een veilige wijze handmatig afbreken van het proces.
|  | 5.2 | Het programma kan na onderbreken van het proces niet voortgezet worden.
|  | 5.3 | Tijdens een proces is het compartiment vergrendeld.
|  | 5.4 | Bij een niet volledig of correct doorlopen proces wordt het instrumentarium niet vrijgegeven.
|  | 5.5 | Het proces bestaat ten minste uit de fase: voorspoelen, reinigen, spoelen, desinfecteren, naspoelen, drogen en coolingdown.
|  | 5.6 | Procesparameters kunnen alleen door geautoriseerd personeel worden gewijzigd.
|  | 5.7 | De instrumenten wasmachine moet geschikt zijn voor reinigingsmiddelen met ph 8-12.
|  | 5.8 | De fase waarin een proces zich bevindt is af te lezen op het display.
|  | 5.9 | De totale procestijd van 5 minuten bij 90°C programma blijft, inclusief drogen, beperkt tot maximaal 60 minuten.
|  | 5.10 | De opwarming gebeurt electrisch.
6. | Reiniging, desinfectie en drogen |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 6.1 | In de productinformatie van de instrumenten wasmachine wordt weergegeven bij welke temperaturen gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd wordt.
|  | 6.2 | In de productinformatie wordt weergegeven met welke middelen gereinigd wordt.
|  | 6.3 | Het instrumentarium is aan het einde van het droogproces 'drup'droog.
|  | 6.4 | De instrumenten wasmachine beschikt over een leegstandmelding van de gebruikte chemicaliën.
|  | 6.5 | De instrumenten wasmachine beschikt over een leegstandmelding van de reinigingsvloeistof container.
|  | 6.6 | De instrumenten wasmachine beschikt over een desinfectieprogramma met een desinfectiefase van 5 minuten 90°C of een equivalent hiervan.
|  | 6.7 | De instrumenten wasmachine moet tevens beschikken over een reinigingsproces voor bakken: nader specifiëren.
|  | 6.8 | Gedurende de reinigingsfase, desinfectiefase en spoelfasen moeten alle temperaturen in de kamer en in de lading binnen de temperatuurband vallen.
|  | 6.9 | In iedere fase van het proces wordt ten minste de beoogde watertemperatuur overal in het belaadbare volume van de instrumenten wasinstrumenten wasmachine bereikt. Deze waarden mogen zowel bij een beladen als bij een onbeladen instrumenten wasmachine, met niet meer dan 5°C worden overschreden.
|  | 6.10 | De A0 waarde van de desinfectiefase moet 3000 bedragen.
|  | 6.11 | De programmaonderdelen reinigen en desinfecteren kunnen op 0,1° C worden ingeregeld.
|  | 6.12 | Er is een controle op de dosering van de gebruikte chemicaliën.
7. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 7.1 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
|  | 7.2 | Er is een Nederlandstalige bedienings- en beladingsvoorschrift.
|  | 7.3 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici.
|  | 7.4 | Er wordt een technische manual meegeleverd.
|  | 7.5 | De leverancier heeft de beschikking over een Nederlands sprekende technische helpdesk.
|  | 7.6 | Mogelijkheid tot ondersteuning van een Webserver functionaliteit en de toepassing https op basis van TLS.
|  | 7.7 | Hard-/software van de sterilisator is via telefoon- of internet-verbinding benaderbaar door opdrachtnemer zodat storings-meldingen op afstand kunnen worden geraadpleegd en storingen, voor zover realiseerbaar via deze media, kunnen worden verholpen.
|  | 7.8 | De leverancier verzorgt een training voor de gebruiker.
8. | Eisen m.b.t. gebruikersgemak en instructie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 8.1 | De instrumenten wasmachine is eenvoudig te bedienen.
|  | 8.2 | Tekst op het display is in de Nederlandse taal.
|  | 8.3 | Het display is voorzien van tiptoetsen.
|  | 8.4 | Minimaal worden de volgende procesparameters op het display weergegeven: inwerking, programmakeuze, temperatuur, resterende procestijd, wastijd, desinfectietijd, droogtijd, storingen.
|  | 8.5 | Programmakeuze mogelijkheden zijn via het display te maken.
|  | 8.6 | De bediener kan op het display aan belaad- en ontlaadzijde de procesinformatie aflezen.
|  | 8.7 | Het display zit op een hoogte tussen 1,50 en 1,80 meter vanaf de vloer.
|  | 8.8 | Bij een alarm of melding geeft de instrumenten wasmachine een duidelijke omschrijving van het gesignaleerde probleem en geeft een aanwijzing op gebruikersniveau voor de oplossing.
|  | 8.9 | Optioneel: Semi-automatisch be- en ontladen wordt aangeboden (specificeren). Bijvoorbeeld: Rek een klein stukje de wasinstrumenten wasmachine in duwen, daarna trekt de instrumenten wasmachine het rek er verder in.
|  | 8.10 | Tijdens de bediening geeft de instrumenten wasmachine logische ondersteuning middels aanwijzingen op het display.
|  | 8.11 | Er dient te worden voorzien in een gebruikerstraining/ instructie t.b.v. de S&LM medewerkers van ACTA.
9. | Eisen m.b.t. traceerbaarheid en registratie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 9.1 | De functionaliteit tot het registreren van sets, charge, procesgegevens, datum en tijd, patiënt en bediener is aanwezig en gekoppeld aan het IVS (Instacount). De koppeling moet vóór oplevering worden getest.
|  | 9.2 | De instrumenten wasmachines beschikken over een systeem van gebruikersbeheer waarbij elke gebruiker, met inbegrip van in- en extern onderhoudspersoneel, op geleide van een bevoegdheden hiërarchie, de toegang krijgt tot gedefinieerde functionaliteiten. Authenticatie van de gebruiker gebeurt via ADFS met SAML of OIDS tegen de Active Directory. Gegevens op de apparatuur worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en versleuteld opgeslagen.
|  | 9.3 | Per gebruiker, met inbegrip van in- en extern onderhoudspersoneel, wordt automatisch een registratie op tijd en onderdeel bijgehouden van toegepaste bevoegdheden. Deze gegevens zijn (door hiertoe bevoegden) te raadplegen en kunnen worden uitgeprint. De log-files worden gedurende de bewaartermijn op niet-muteerbare wijze opgeslagen.
|  | 9.4 | Per desinfectiecyclus worden de gegevens centraal en decentraal geregistreerd en digitaal opgeslagen.
|  | 9.5 | Per desinfectiecyclus worden de gegevens grafisch weergegeven op het display en op een digitale print-out.
|  | 9.6 | Op de print-out staan de volgende parameters: tijd, temperatuur en droging.
|  | 9.7 | Als de dosering van de chemicaliën buiten de marges valt, zoals aangegeven door de chemicaliën leverancier, wordt het proces onderbroken.
10. | Installatievoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 10.1 | Tekening en maatvoering van de installatie voorzieningen worden aangeleverd. (Afvoer, ventilatie, afzuiging, water, stoom, perslucht).
|  | 10.2 | Specifieke eisen voor de waterkwaliteit worden aangeleverd.
|  | 10.3 | De installatie wordt uitgevoerd door de leverancier van de apparatuur.
11. | Eisen m.b.t. onderhoud |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 11.1 | De leverancier legt onderhoudscontracten voor.
|  | 11.2 | De leverancier accepteert de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
|  | 11.3 | Alle gewenste onderdelen kunnen binnen maximaal 24 uur geleverd worden.
|  | 11.4 | De leverancier geeft wachtwoorden en codes vrij ten behoeve van reparatie en onderhoud van hardware en software of mechanische componenten.
|  | 11.5 | Binnen twee uur kan een Nederlands sprekende monteur aanwezig zijn.
|  | 11.6 | Binnen 24 uur is een technicus van de leverancier aanwezig.
|  | 11.7 | Bij soft- en hardware problemen is de maximale downtime 8 uur.
|  | 11.8 | Software-licenties dienen geldig te zijn gedurende de lifetimecyclus van het toestel.
|  | 11.9 | Gedurende minimaal 10 jaar, software en hardware update en mogelijkheden voor software hardware update kunnen worden uitgevoerd, ten behoeve van modaliteiten en aansturing.
12. | Leveringsvoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 12.1 | Levering van de instrumenten wasmachines geschiedt zonder tussentijdse prijsverhogingen.
|  | 12.2 | Levering, plaatsing en in bedrijfsstelling van de instrumenten wasmachines geschiedt volgens door opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning.
|  | 12.3 | Alle onderdelen van de instrumenten wasmachines dienen minimaal 10 jaar na het einde van de garantietermijn uit voorraad of met een beperkte levertijd leverbaar te zijn.
|  | 12.4 | Op de geleverde apparatuur met toebehoren wordt, gerekend vanaf moment van oplevering, 24 maanden algehele garantie verleend. Buiten deze garantie vallen de onderdelen die conform onderhoudsvoorschrift van opdrachtnemer ten tijde van preventief onderhoud vervangen moeten worden.
13. | Uitvoering van werkzaamheden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 13.1 | Alle werkzaamheden uit te voeren in het kader van plaatsing en in bedrijfstelling van de instrumenten wasmachines worden, volgens een door de opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning uitgevoerd en indien noodzakelijk buiten reguliere werk-en bedrijfstijden, zijnde avonden, nachten en weekeinden.
|  | 13.2 | Het tijdstip van indiening van de werkplanning wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. Uiterlijk drie weken na opdrachtverstrekking dient deze te worden ingeleverd.
|  | 13.3 | De door opdrachtnemer te leveren werkplanning verstrekt inzicht in: - volgorde van de werkzaamheden - tijdsduur van de werkzaamheden - te verrichten voorbereidende werkzaamheden door de opdrachtgever, bouwkundigen en inststallatie technici.
|  | 13.4 | De indeling van de tijdsduur op de werkplanning moet worden aangegeven in werkbare dagen.
|  | 13.5 | Het uitgangspunt voor de werkplanning is de einddatum dat de installatie uiterlijk geplaatst, aangesloten en bedrijfsklaar is. Start datum plaatsen is 1 augustus 2023 en de datum bedrijfsklaar is 31 augustus 2023. Daarna nog afkoppelen en afvoeren van de bestaande instrumenten wasmachines op de 2-de, 3-de, en 4-de verdieping in september 2023.
|  | 13.6 | Zodra aan de opdrachtnemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van de werkplanning en afspraken die op basis hiervan gemaakt zijn, dan brengt hij ten spoedigste deze bedoelde omstandigheden ter kennis van de opdrachtgever en de medebetrokkenen. Deze verplichting geldt omgekeerd tevens voor de opdrachtgever en de overige betrokkenen.
|  | 13.7 | Slechts met toestemming van de opdrachtgever kan van de werkplanning worden afgeweken. Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke financiële consequenties.
|  | 13.8 | De nieuwe instrumenten wasmachines worden, voor zover mogelijk, aangesloten op de bestaande voorzieningen voor afvoer, electra, perslucht en water. Indien genoemde voorzieningen ontoereikend zijn worden hieraan verbonden meerkosten geoffreerd en door opdrachtnemer wordt een opstellingstekening aangeleverd met vermelding van de juiste plaatsing en capaciteiten. Centrale voorzieningen zitten doorgaans in het pakket van de installateur, deze maakt hiervoor een aanbieding.
|  | 13.9 | De leverancier zorgt 2 werkweken na opdracht voor een technische tekening waarop duidelijk wordt waar de aansluitpunten die door de opdrachtgever worden gemaakt zijn gepositioneerd en welke aansluitwaarden benodigd zijn. Voor de luchtzijdige aansluiting gaan we uit van recirculatie en voor de algemene luchtverversing van ruimte ventilatie. De opdrachtgever zal op de gewenste posities de aansluitingen verzorgen zodat leverancier hierop zelf het apparaat kan aansluiten.

## Sterilisatoren
PAKKET VAN EISEN:
| Ziekenhuis: |  | Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
| Datum: |  | 12 oktober 2022
| Status: |  | Versie 5 (definitief)
| Betreft: |  | 2 Stuks Sterilisatoren voor het steriliseren van medische hulpmiddelen
Docnr:
I | Doel van de sterilisatoren
Het steriliseren van instrumentarium met stoom
II | Interactie met instrumentarium en hun toebehoren
Instrumentarium en toebehoren moeten volgens de voorgeschreven wettelijke procedure worden gesteriliseerd.
III | Patiënten categorieën
NVT
IV | Gebruikers
Medewerkers Sterilisatie & Logistiek van Materialen (S&LM)
|  |  | Eis / Vraag | Ja | Nee | Toelichting
1. | Wettelijke eisen |  |  | Ja | Nee
Medical Device Regulation |  | 1.1 | Alle te offreren/leveren installaties en systemen moeten voorzien zijn van een CE-markering (CE: Conformité Européenne). Dit houdt in dat wordt voldaan aan de medical device regulation (MDR) 2017/745 en alle overige, in dit kader, vigerende richtlijnen.
NEN-normering |  | 1.2 | De sterilisator voldoet bij oplevering aan de op dat moment van toepassing zijnde versie van de NEN-EN 285 betreffende "large sterilizers".
NEN-EN-ISO |  | 1.3 | Oplevering en validatie geschiedt conform NEN-EN-ISO17665 en de op dat moment vigerende regelgeving.
NEN 10601 |  | 1.4 | De sterilisator voldoet aan de norm elektrische veiligheid (NEN 10601).
NEN-EN-IEC 61010-2-040:2005 |  | 1.5 | Veiligheidseisen voor elektrisch materieel - Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden.
Arbo en Milieu |  | 1.6 | De sterilisator voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet (www.arbo.nl).
2. | Validatie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 2.1 | Oplevering geschiedt na overlegging van bij de installatie behorend goedkeurend validatierapport waarvan de goedkeuring door de deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) heeft. Zie ook punt 1.3
|  | 2.2 | In samenspraak met de DSMH wordt bepaald welk validatiebedrijf de initiële validatie verzorgt.
|  | 2.3 | Er is een installatie kwalificatie (IQ) programma/protocol (programma/protocol overhandigen).
|  | 2.4 | Er is een operationele kwalificatie programma/protocol (OQ) voor de vrijgifte van het proces (programma/protocol overhandigen).
|  | 2.5 | De leverancier regelt de performance qualification (PQ) en overlegt rapport.
|  | 2.6 | De kosten voor de IQ/OQ/PQ zijn opgenomen in de aanbieding.
|  | 2.7 | Middels validatie wordt aangetoond dat thans gebruikelijke en representatieve (zware) beladingen, gecombineerd met de van toepassing zijnde verpakkingsconcepten, droog zijn aan het einde van het sterilisatie proces.
|  | 2.8 | Conform de EN 285 (Steam quality tests) en gerelateerd aan het toe te passen type stoomvoorziening wordt de aanwezigheid van niet condenseerbare gassen in de stoom zijnde het steriliserend medium aangetoond dan wel uitgesloten.
|  | 2.9 | Door validatie aangetoonde gebreken of afwijkingen van de geldende normen en voorschriften en de acceptatie-criteria van het validatieprotocol worden door de opdrachtnemer zonder berekening van kosten, volgens aanwijzingen van de opdrachtgever, verholpen. Aansluitend dient door het extern validatiebedrijf een hervalidatie te geschieden, eveneens voor rekening van de opdrachtnemer.
|  | 2.10 | Validatie geschiedt volgens een validatie protocol bevattende acceptatie-criteria vastgesteld in overleg tussen valideur en opdrachtgever, in deze vertegenwoordigd door de deskundige steriele medische hulpmiddelen van ACTA. Het validatieprotocol zal worden opgesteld op basis van de Richtlijn R6103.
|  | 2.11 | De leverancier geeft inzage in bewezen sterilisatie resultaten.
|  | 2.12 | Vrijgifte is op basis van parametric release.
|  | 2.13 | De sterilisatoren beschikken over aansluitpunten voor validatie.
3. | Arbo & Milieu |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 3.1 | De leverancier geeft benodigde stoomkwaliteit aan (verbruik specificeren).
|  | 3.2 | De leverancier geeft het gegarandeerde maximale (energie) verbruik aan per medium (verbruik specificeren).
|  | 3.3 | De sterilisator is uitgerust met voorzieningen die verhinderen: - dat stoffen vrijkomen in de omgeving - dat stoffen achterblijven in de voor de gebruiker toegankelijke ruimten van de units - dat stoffen achterblijven op het behandelde instrumentarium
|  | 3.4 | Er is een juiste werkhoogte volgens de Arbo standaarden (gespecificeerde werkhoogten opgeven).
|  | 3.5 | Er is een afzuigsysteem op de sterilisator (maatvoering opgeven), gewenst debiet en druk specificeren.
|  | 3.6 | Het geluidsniveau is gedurende het gehele proces _< 65dB(A) (testrapport overleggen).
|  | 3.7 | Bij ontwerp en constructie van de sterilisatoren en toebehoren is aantoonbaar aandacht besteed aan Arbo-vereisten (aangeven).
|  | 3.8 | De sterilisator wordt geleverd met een beladingssysteem dat, vanuit Arbo-technisch oogpunt, be- en ontlading op te verantwoorden wijze mogelijk maakt en beschikt hiertoe minimaal over een electrisch/pneumatisch bediende hoog-/laag instelling met de benodigde stabiliteit om hoogteverschil tussen be- en ontladen toestand van het systeem te ondervangen.
|  | 3.9 | De technische uitvoering van het beladingssysteem wordt door opdrachtnemer ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever en eventueel door laatstgenoemde noodzakelijk geachte aanpassingen/wijzigingen worden, binnen de onder punt 3.7 vermelde kaders, zonder enige vorm van meerkosten, aangebracht/verwerkt.
|  | 3.10 | Let op: ACTA werkt niet met manden. Inzetten van de sterilisatoren moeten worden uitgevoerd met meerdere plateau's om de tandheelkundige cassettes / instrumentarium te stapelen.
|  | 3.11 | De RVS beplating van de technische ruimte en apparaat, afwerking naar plafond, is aan de binnenkant van isolatie voorzien, ter voorkoming van geluid- en warmte afgifte.
|  | 3.12 | De leverancier geeft aan wat de maximale omgevingstemperatuur in de techniekruimte en de beide naastliggende ruimtes mag zijn.
|  | 3.13 | De leverancier geeft aan op welke wijze energie (warmte) en overige wordt hergebruikt, alsmede het gebruik van duurzame materialen.
4. | Eisen m.b.t. Techniek |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 4.1 | De sterilisator wordt geleverd in dubbeldeurs uitvoering met verticaal sluitende deuren.
|  | 4.2 | De deuren zijn voorzien van een voorziening om beklemming en insluiting tussen de deuren te voorkomen.
|  | 4.3 | De deuren dienen ten opzichte van elkaar te zijn vergrendeld.
|  | 4.4 | De standtijd van de deurpakking dient te worden aangegeven en gegarandeerd.
|  | 4.5 | Na beëindiging van de vacuüm-lektest en stoom penetratietest wordt de deur aan de belaadzijde automatisch geopend.
|  | 4.6 | De maatvoering/type van de sterilisator is 9x6x12 (HxBxD).
|  | 4.7 | Er is een goede bereikbaarheid van alle onderdelen in verband met onderhoud en reparatie.
|  | 4.8 | Er een 'no-break' voorziening aanwezig is, t.b.v. data-opslag.
|  | 4.9 | De sterilisator is bestand tegen stroomstoringen. (Specificeren)
|  | 4.10 | De omschakeling van zomer- en wintertijd moet automatisch geschieden (voor zover dit mogelijk is in verband met de internationale afspraken).
|  | 4.11 | Belading en ontlading kan door ruimtegebrek niet automatisch plaatsvinden. Aangeven op welke wijze dit gebeurt en volgens welk principe. Uitvoering in overleg.
|  | 4.12 | Indien van toepassing: Belaad- en ontlaadwagens zijn elektrisch/ pneumatisch in hoogte verstelbaar. Uitvoering in overleg.
|  | 4.13 | De sterilisator kan communiceren met de, op het moment van aanschaf, aanwezige en toekomstige, datamanagement systemen (op dit moment Instacount van B.Braun)
|  | 4.14 | Van de sterilisator wordt een opgave gedaan van stoom (kg.)-, stroom (kWh)-, perslucht (liter)- en water-verbruik(liter) gedurende een 5 minuten 134° sterilisatie-programma.
|  | 4.15 | De te leveren stoomvoorzieningen zijn geïntegreerd opgenomen bij de sterilisatoren
|  | 4.16 | Aangegeven wordt waar de vacuümpompen worden gemonteerd. De vacuümpompen dienen op een adequate manier te zijn beveiligd tegen oververhitting (condensor).
|  | 4.17 | De uitvoering van de condensor van de vacuümpompen moet zodanig zijn, dat deze kan worden aangesloten op het koelwaternet.
|  | 4.18 | De vacuümleidingen, bekabeling en verdere noodzakelijke voorzieningen behoren tot de levering en dienen mee te worden aangeboden.
|  | 4.19 | Ter voorkoming van geluidsoverlast dienen de vacuümpompen geïsoleerd te worden opgeleverd.
|  | 4.20 | Leverancier geeft een gedetailleerde opgaaf van alle benodigde aansluitingen, specificeert hiervan de benodigde kwaliteit en geeft het maximaal optredende piekverbruik aan.
5. | Eisen met betrekking tot het proces en procesregistratie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 5.1 | De vacuüm lektest dient, voor zover dit uit veiligheidsoverwegingen is toegestaan, automatisch te kunnen worden uitgevoerd op een met de gebruiker overeen te komen tijdstip.
|  | 5.2 | In de besturing is de mogelijkheid aanwezig voor het op een veilige wijze handmatig afbreken van het proces.
|  | 5.3 | Het programma kan na onderbreken van het proces niet voortgezet worden.
|  | 5.4 | Tijdens een proces is het compartiment vergrendeld.
|  | 5.5 | Storingen of onvolledig doorlopen processen worden in het display aangegeven en worden aanvullend ondersteund met een akoestisch signaal.
|  | 5.6 | In geval van afwijkende procesparameters blijft de deur aan de ontladingszijde gesloten, terwijl de deur aan de beladingszijde, onder veilige condities, automatisch geopend wordt.
|  | 5.7 | Het verloop van gekozen sterilisatieprogramma's/ functies is aan de beladingszijde grafisch te volgen op een kleurendisplay met vermelding van actuele procesparameters.
|  | 5.8 | Procesparameters kunnen alleen door geautoriseerd personeel worden gewijzigd.
|  | 5.9 | Het procesdiagram moet een grafische weergave zijn in kleur van het verloop in de tijd van de, onafhankelijk van het besturingssysteem, gemeten kamerdruk en kamertemperatuur.
|  | 5.9.1 | De sterilisator beschikt (minimaal) over de volgende programma's:
Vacuümlektest
Stoompenetratietest
5 minuten 134 °C programma voor medische hulpmiddelen
15 minuten 121° C programma voor medische hulpmiddelen.
Prionenprogramma.
|  | 5.10 | De totale procestijd van 5 minuten bij een134 °C programma blijft, inclusief navacuüm, beperkt tot maximaal 60 minuten.
6. | Te steriliseren med. hulpmiddelen |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 6.1 | 1. Tandheelkundig instrumentarium in RVS cassettes. 2. Tandheelkundig instrumentarium in kunststofcassettes. 3. Tandheelkundig (hol) instrumentarium en medische hulpmiddelen in laminaat die los of per combinatie van enkele stuks worden gesteriliseerd. 4. Medische hulpmiddelen van glas.
|  | 6.2 | Bij bovenvermeld assortiment kunnen de volgende verpakkingswijze worden gehanteerd; 1. Niet verpakt. 2. Verpakt in 2 vellen verpakkingsmateriaal (non-woven en/of crêpe) in passend formaat. 3. Verpakt worden in enkel of dubbel laminaat.
7. | Eisen m.b.t. ondersteuning / scholing |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 7.1 | Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
|  | 7.2 | Er is een Nederlandstalige bedienings- en beladingsvoorschrift.
|  | 7.3 | Er is een protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici.
|  | 7.4 | De sterilisatoren zijn voorzien van een electronisch logboek waarin tenminste navolgende gegevens/activiteiten kunnen worden vastgelegd: - opgetreden storingen - uitgevoerde reparaties - uitgevoerd preventief onderhoud - uitgevoerde (her-)validaties - software-versies en mutaties hiervan Historie moet 5 jaar worden bewaard
|  | 7.5 | De data van het electronisch logboek zijn, door hiertoe bevoegde gebruikers, te raadplegen en kunnen worden uitgeprint.
|  | 7.6 | Er wordt een technisch manual meegeleverd.
|  | 7.7 | De leverancier heeft de beschikking over een Nederlands sprekende technische helpdesk.
|  | 7.8 | Mogelijkheid tot ondersteuning van een Webserver functionaliteit en de toepassing https op basis van TLS.
|  | 7.9 | Hard-/software van de sterilisator is via telefoon- of internet-verbinding benaderbaar door opdrachtnemer zodat storings-meldingen op afstand kunnen worden geraadpleegd en storingen, voor zover realiseerbaar via deze media, kunnen worden verholpen.
|  | 7.10 | De leverancier verzorgt een training voor de gebruiker.
8. | Eisen m.b.t. gebruikersgemak en instructie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 8.1 | De sterilisator is eenvoudig te bedienen en beschikt over een noodstop.
|  | 8.2 | Bij een alarm of melding geeft de machine een duidelijke omschrijving van het gesignaleerde probleem en geeft een aanwijzing op gebruikersniveau voor de oplossing.
|  | 8.3 | De bediening geschiedt, in communicatie met de bediener, met behulp van touchscreen-techniek waarmee door aanraking van de afgebeelde symbolen/teksten, de verschillende programma’s worden gestart en/of functies worden bediend.
|  | 8.4 | Tijdens de bediening geeft de sterilisator logische ondersteuning middels aanwijzingen op het display.
|  | 8.5 | Alle bedieningselementen worden weergegeven in de Nederlandse taal.
|  | 8.6 | Het verloop van gekozen sterilisatie-programma's/functies is aan de beladingswijze grafisch te volgen op een kleurendisplay met vermelding van actuele procesparameters.
|  | 8.7 | Na het kiezen van een proces werkt de sterilisator volledig automatisch het gekozen programma af, waarbij het procesverloop, grafisch (in kleur) en met vermelding van actuele procesparameters, op het beeldscherm wordt weergegeven.
|  | 8.8 | Beëindiging van een programma wordt optisch en akoestisch ondersteund met een, in de werk-/ontlaadruimte hoorbaar, intermitterend signaal, met de mogelijkheid van tijdig uitschakelen.
|  | 8.9 | Er dient te worden voorzien in een gebruikerstraining/ instructie t.b.v. de S&LM medewerkers van ACTA.
9. | Eisen m.b.t. traceerbaarheid en registratie |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 9.1 | De functionaliteit tot het registreren van sets, charge, procesgegevens, datum en tijd, patiënt en bediener is aanwezig en gekoppeld aan het IVS (Instacount). De koppeling moet vóór oplevering worden getest.
|  | 9.2 | Per sterilisatiecyclus worden de gegevens centraal en decentraal geregistreerd en digitaal opgeslagen (opslag tijdsduur aangeven).
|  | 9.3 | De sterilisator beschikt over een systeem van gebruikersbeheer waarbij elke gebruiker, met inbegrip van in- en extern onderhoudspersoneel, op geleide van een bevoegdheden hiërarchie, de toegang krijgt tot gedefinieerde functionaliteiten. Authenticatie van de gebruiker gebeurt via ADFS met SAML of OIDS tegen de Active Directory. Gegevens op de apparatuur worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en versleuteld opgeslagen.
|  | 9.4 | Per gebruiker, met inbegrip van in- en extern onderhoudspersoneel, wordt automatisch een registratie op tijd en onderdeel bijgehouden van toegepaste bevoegdheden. Deze gegevens zijn (door hiertoe bevoegden) te raadplegen en kunnen worden uitgeprint. De log-files worden gedurende de bewaartermijn op niet-muteerbare wijze opgeslagen.
|  | 9.5 | De sterilisatiecycli zijn electronisch te accorderen.
|  | 9.6 | Per sterilisatiecyclus worden de gegevens digitaal opgeslagen.
|  | 9.7 | Het verloop van gekozen sterilisatie-programma's/functies is aan de beladingswijze grafisch te volgen op een kleurendisplay met vermelding van actuele procesparameters. Mogelijkheid tot printen.
|  | 9.8 | De opgeslagen procesgegevens kunnen vanuit 'eigen' en/of extern geheugen in de vorm van een gedefinieerd vrijgifte protocol-document met procesdiagram, als duplicaat, worden geproduceerd/uitgeprint met data die niet manipuleerbaar zijn.
|  | 9.9 | Het digitale vrijgifte-document bevat, in een door opdrachtgever goed te keuren lay-out, navolgende (proces-) informatie: - Naam en locatie van ACTA - Datum - Chargenummer (uniek) - Benaming van (sterilisatie-) programma - Start- en eindtijd van het proces - Procesdiagram - Weergave van procesfasen met bijbehorende tijden en relevante procesparameters - Totale procesduur - Procesbeoordeling voldaan of niet voldaan aan parameters - Weergave van eventueel opgetreden storingen met tijdvermelding - Voorgedrukte tekst voor het vastleggen van onderdelen van de vrijgifte-procedure Alle gegevens worden in de Nederlandse taal gepresenteerd en geregistreerd.
10. | Installatievoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 10.1 | De leverancier maakt opstellings- en detailtekeningen waarop alle aansluitingen (electra, afvoer, water, stoom, condens, ventilatie en afzuiging), inclusief aansluitwaardengemaatvoerd zijn weergegeven.
|  | 10.2 | Specifieke eisen voor de stoomkwaliteit worden aangeleverd en voldoen aan de gestelde normeringen (zie 4.14).
11. | Eisen m.b.t. onderhoud |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 11.1 | De leverancier beschikt aantoonbaar over een kwaliteitssysteem met erkende, gecertificeerde, status en beschikt over een eigen service-/ onderhoudsafdeling die na oplevering zorg draagt voor technisch onderhoud van geleverde apparatuur met toebehoren.
|  | 11.2 | De leverancier legt onderhoudscontracten voor.
|  | 11.3 | De leverancier accepteert de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
|  | 11.4 | Betreffende het preventief onderhoud: Het onderhoud moet worden verricht op tijdig af te spreken data en tijden. Het is mogelijk dat preventief onderhoud plaatsvindt buiten de van toepassing zijnde bedrijfsuren.
|  | 11.5 | Betreffende het correctief onderhoud: De leverancier is in staat om 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag storingsmeldingen te ontvangen.
|  | 11.6 | De leverancier zorgt vanaf de ingangsdatum voor het up-to-date houden van de technische informatie.
|  | 11.7 | Rapportage. De leverancier dient de volgende rapportages op te stellen: 1. Servicerapporten 2. Storingsrapportage 3. Statusrapportage 4. Logboeken en keuringsrapporten
|  | 11.8 | Het onderhoudscontract is inclusief (software) updates.
|  | 11.9 | Alle gewenste onderdelen kunnen binnen maximaal 12 uur geleverd worden.
|  | 11.10 | De leverancier geeft wachtwoorden en codes ten behoeve van reparatie en onderhoud van hardware en software of mechanische componenten vrij.
|  | 11.11 | Binnen twee uur kan een Nederlands sprekende monteur aanwezig zijn. Binnen 24 uur kan een technicus van de leverancier aanwezig zijn.
|  | 11.12 | Bij soft- en hardware problemen is de maximale downtime 8 uur.
|  | 11.13 | Software-licenties dienen geldig te zijn gedurende de lifetimecyclus van het toestel.
|  | 11.14 | Gedurende minimaal 10 jaar, software en hardware update en mogelijkheden voor software hardware update kunnen worden uitgevoerd, ten behoeve van modaliteiten en aansturing.
12. | Leveringsvoorwaarden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 12.1 | Levering van de sterilisatoren geschiedt zonder tussentijdse prijsverhogingen.
|  | 12.2 | Levering, plaatsing en in bedrijfsstelling van de sterilisatoren geschiedt volgens door opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning. |  |  | Aangeven hoe de apparatuur op zijn plaats komt. Lift of via het raam enz. Visuele controle en metingen ter plaatse uit te voeren door de leverancier.
|  | 12.3 | Alle onderdelen van de sterilisatoren dienen minimaal 10 jaar na het einde van de garantietermijn uit voorraad of met een beperkte levertijd leverbaar te zijn.
|  | 12.4 | Op de geleverde apparatuur met toebehoren wordt, gerekend vanaf moment van oplevering, 24 maanden algehele garantie verleend. Buiten deze garantie vallen de onderdelen die conform onderhoudsvoorschrift van opdrachtnemer ten tijde van preventief onderhoud vervangen moeten worden.
13. | Uitvoering van werkzaamheden |  |  | Ja | Nee | Toelichting
|  | 13.1 | Alle werkzaamheden uit te voeren in het kader van plaatsing en in bedrijfstelling van de sterilisatoren worden, volgens een door de opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever te accorderen planning uitgevoerd en indien noodzakelijk buiten reguliere werk-en bedrijfstijden, zijnde avonden, nachten en weekeinden.
|  | 13.2 | Het tijdstip van indiening van de werkplanning wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. Uiterlijk drie weken na opdrachtverstrekking dient deze te worden ingeleverd.
|  | 13.3 | De door opdrachtnemer te leveren werkplanning verstrekt inzicht in: - volgorde van de werkzaamheden - tijdsduur van de werkzaamheden - te verrichten voorbereidende werkzaamheden door de opdrachtgever, bouwkundigen en inststallatie technici.
|  | 13.4 | De indeling van de tijdsduur op de werkplanning moet worden aangegeven in werkbare dagen.
|  | 13.5 | Het uitgangspunt voor de werkplanning is de einddatum dat de installatie uiterlijk geplaatst, aangesloten en bedrijfsklaar is. Start datum plaatsen is 1 augustus 2023 en de datum bedrijfsklaar is 31 augustus 2023.
|  | 13.6 | Zodra aan de opdrachtnemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van de werkplanning en afspraken die op basis hiervan gemaakt zijn, dan brengt hij ten spoedigste deze bedoelde omstandigheden ter kennis van de opdrachtgever en de medebetrokkenen. Deze verplichting geldt omgekeerd tevens voor de opdrachtgever en de overige betrokkenen.
|  | 13.7 | Slechts met toestemming van de opdrachtgever kan van de werkplanning worden afgeweken. Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke financiële consequenties.
|  | 13.8 | De nieuwe sterilisatoren worden, voor zover mogelijk, aangesloten op de bestaande voorzieningen voor stoomtoevoer, condens afvoer, electra, perslucht en water. Indien genoemde voorzieningen ontoereikend zijn worden hieraan verbonden meerkosten geoffreerd en door opdrachtnemer wordt een opstellingstekening aangeleverd met vermelding van de juiste plaatsing en capaciteiten. Centrale voorzieningen zitten doorgaans in het pakket van de installateur, deze maakt hiervoor een aanbieding.
|  | 13.9 | De leverancier zorgt 2 werkweken na opdracht voor een technische tekening waarop duidelijk wordt waar de aansluitpunten die door de opdrachtgever worden gemaakt zijn gepositioneerd en welke aansluitwaarden benodigd zijn. Voor de luchtzijdige aansluiting gaan we uit van recirculatie en voor de algemene luchtverversing van ruimte ventilatie. De opdrachtgever zal op de gewenste posities de aansluitingen verzorgen zodat leverancier hierop zelf het apparaat kan aansluiten.