## Vragen_en_antwoorden_359244_ins
nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Levertijden apparatuur | Is niet vooraf in deze tijd op te geven | Inschrijver dient een levertijd te communiceren. Graag zien wij op onderdelen niveau de levertijd, indien dit niet aan te geven is dient u toe te lichten waarom de levertijd niet gecommuniceerd kan worden.
2 | De tijdsplanning | De tijdsplanning is onmogelijk; Q1 2023 het is nu al te laat om dat te realiseren | Aanvang werkzaamheden op locatie dienen in april 2023 aan te vangen. Doorlooptijd voor de techniek dient door de leverancier aan gegeven te worden en hiervoor een realistische planning af te geven.
3 | Criteria voor gunning | Er wordt er een compleet plan van aanpak en planning etc. verlengt zonder opdracht en dus betaling kan dit niet | Erasmus MC doet moeite om de transactie kosten laag te houden, maar vergoed geen kosten voor het doen van een Inschrijving. Dit is terug te lezen in de offerteleidraad paragraaf 4.9.5.
4 | Inschrijf procedure | Ik mis omschrijving uitleg aangeboden systeem / offerte, tevens mis ik aansluiten op en hergebruiken bestaande VI line en installatie vulstation | De nieuw te leveren VIP leiding dient aangesloten te worden op de reeds aanwezige VIP leiding in ruimte Eg-002kb. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage EG-00-20-00-201.
5 | besturingsysteem | deze is bij niemand vrij voor derden mede omdat dit IP betreft, vraag kan dus niet | We nemen aan dat Inschrijver hier IE bedoeld, conform de Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 17.2, verleend Opdrachtnemer Erasmus MC hiervoor een licentie.
6 | Aanschaf vaten | concullega; Derden onderhoud mag alleen na training certificering dat kan niet zo geiest worden en binnen MDD/MDR mag dat al helemaal niet | De training certificering moet zonder onevenredig hoge kosten gevolgd kunnen worden door derden.
7 | omvang opdracht | waar is ruimte tov bulk tank platte grond tekening mist | Voor principe leidingverloop zie bijlage: EG-00-20-00-201 voor het bouw principe.
8 | offert leidraad centraal stikstofveem | Hoe verder nav onderstaande | Erasmus MC ziet geen vraag terug.
9 | bijlage 13 platte grond | Ruimte indeling / lay out; er zit een fundementele fout in de ruimte indeling waardoor de VI leiding loop niet goed gaat (gas lock), tevens mis ik de coordinatie naar de bulk tank. Kan er nog wat gewijzigd worden? | Er dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met de huidige ruimte indeling. In optiek van Erasmus MC zou de opstelling moeten voldoen. Indien een gas lock binnen het huidig ontwerp wordt gesignaleerd dan graag volgens huidige ontwerp verbeteren middels een schets op welke wijze de leiding dient te verlopen. Betreft de coordinatie naar bulk / ruimte zie hiervoor de bijlage 13.
10 | prijs invul formulier | prijsstelling; er worden prijzen in onderdelen gevraagd dit wekt zo niet het zijn complete producten zo kun je niet per strekkende meter VI line aanbieden, dit hang echt samen met de uitvoering compleet. Idem geld voor een vat met vulautomaat en opbergsysteem of ombouwen van een vat naar nieuwe vulautomaat. en dit geld ook voor de besturing van het geheel. losse onderdelen kosten anders dan een compleet systeem. hoe gaat dit opgelost worden | In de prijsstelling wordt de Total Cost of Ownership vergeleken o.b.v. een vaste template, om appels met appels te kunnen vergelijken.
11 | betalingsverplichting EMC bijlage 2 paragraaf 6.4 | indien EMC verplichtingen niet nakomt zal het werk moeten stoppen hoe lossen we dit op? | Artikel 6.4 ziet toe op afhandelingen van facturen waarbij Erasmus MC inhoudelijke onjuistheid vermoed. Uiteraard treden we hierover in overleg met Opdrachtnemer.
12 | Leverancier komt geen beroep toe op overmacht bijlage 2 paragraaf 6.3 | dit is niet acceptabel gezien de gevolgen hoe lossen we dit op? | Van deze bevoegdheid zal Erasmus MC uitsluitend gebruik maken indien bij Erasmus MC redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de betreffende facturen en uitsluitend voor het betwiste deel van de factuur. Wanneer wordt vastgesteld dat de factuur correct is, wordt alsnog tot betaling over gegaan.
13 | indexering meer jarig bijlage 2 paragraaf 6.2 | NZA indexering is niet toerijkend voor buitendienst kosten (uren/km) en ook niet voor huidige prijsontwikkelingen. Hoe moeten we dit meerjarig vastleggen in deze onzekeretijden? | De NZA index over kalenderjaar 2022 is vastgesteld op 9,25%. Verhoogd vanwege de onzekere tijden, zodoende blijft NZA van kracht.
14 | verzoek uitstel indiening | De antwoorden op de door ons gestelde vragen zijn bepalend voor onze inschrijving. Tussen de Nota van Inlichtingen van 7 oktober en de inschrijvingsdeadline zitten echter effectief slechts 8 werkdagen. Inschrijver acht deze tijd onvoldoende om voor u een passende en volledige aanbieding op te stellen die zowel commercieel als op technisch vlak volledig aansluit bij uw wensen en eisen. Wij verzoeken u derhalve de inschrijvingsdeadline met 4 weken op te schuiven naar 8 november 2022. Indien u onverhoopt niet akkoord kunt gaan met ons verzoek, vernemen wij graag waarom dit uitstel niet binnen de planning van het Erasmus past. | Uitstel met 4 weken is niet akkoord. De publicatie stond op 3 september 2022 live op TenderNed derhalve heeft Inschrijver tot 18 oktober 2022, 12:00u om een Inschrijving in te dienen. Erasmus MC is bereid de Inschrijfdatum te verlengen tot: 28 oktober 2022, 12:00u.
15 | verduidelijking revisie | Onderdeel van de opdracht is de revisie van de bestaande vaten van het Erasmus. Op hoofdlijnen betekent revisie dat de vaten in een dusdanige technische staat teruggebracht dienen te worden dat deze weer geschikt zijn om de functie waarvoor ze bedoeld zijn uit te voeren. Daarnaast betekent revisie als vanzelfsprekend minimaal dat de hardware goed en veilig moet werken. Om een inschatting te kunnen maken van de werkzaamheden die per vat nodig zijn om dit voor het Erasmus te realiseren/te borgen, alsmede van de onderdelen die hierbij vervangen moeten worden, heeft inschrijver meer informatie nodig dan nu vermeld in bijlage 10. Aard en omvang van de werkzaamheden alsook de bijbehorende kosten kunnen variëren per vat. Gelieve inschrijvers een overzicht te verschaffen van de werkzaamheden die per vat onder de noemer ‘revisie’ dienen te worden uitgevoerd en welke onderdelen hierbij vervangen dienen te worden. Alleen indien volledige informatie voor inschrijver beschikbaar is, kan er een passende aanbieding worden opgesteld. En doordat alle inschrijvers gelijke uitgangspunten gebruiken, kunnen de offertes op een transparante manier met elkaar vergeleken worden. Daarnaast zorgt u door wederzijds de verwachtingen van de revisie per vat af te stemmen, dat u bij de uiteindelijke uitvoering niet voor verrassingen komt te staan. Indien nadere specificatie niet gegeven kan worden, dan verzoeken wij u inschrijvers toe te staan een schouw uit te voeren op de verschillende Erasmus locaties. Dit om inschrijvers de kans te geven zelf een inschatting te maken van de aard, omvang, risico’s & kosten van dit deel van de opdracht. | De vraagstelling staat haaks op de functionele specificatie zoals opgenomen in deze aanbesteding. Erasmus MC gaat uit van de kennis & kunde van de leverancier m.b.t. revisie van de vaten.
16 | documentatie controllers | Erasmus vraagt inschrijvers binnen het project de ruimte te voorzien van een ‘droge’ leiding waarbij alle vaten middels 1 besturingssysteem kunnen communiceren. Om dit te kunnen realiseren is het voor inschrijvers niet alleen noodzakelijk te weten met welke vaten ze te maken krijgen, maar zeker ook met welke controllers deze vaten zijn uitgerust. Naast het type controller en de versie, dienen zij op de hoogte te zijn van de werking van de (software van de) controllers en de verschillende (technische) mogelijkheden per controller. Informatie die normaal gesproken eenvoudig uit (technische) productdocumentatie kan worden afgeleid. Ervaring leert ons echter dat helaas niet van alle type/merk/versie controllers deze informatie vrij op de markt beschikbaar is voor alle inschrijvers. Derhalve verzoeken wij Erasmus de informatie op te vragen bij de leveranciers waar Erasmus deze controllers heeft ingekocht en de informatie vervolgens te delen met alle inschrijvers. De documentatie die gedeeld is in de eerste Nota van inlichting is ons inziens helaas niet volledig. Om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren is het van belang dat alle inschrijvers over dezelfde kennis kunnen beschikken. Daarnaast dienen de instellingen/alle software van alle controllers voor alle inschrijvers vrij toegankelijk en aan te passen te zijn. Zodanig dat er een centraal besturingssysteem kan worden gerealiseerd. Hiertoe is volledige medewerking noodzakelijk van de leverancier/fabrikant en dienen minimaal de softwareprotocollen openbaar gemaakt te worden voor het creëren van een overall besturingssyteem. Gelieve documentatie te verschaffen van alle aanwezige controllers en toegang/wijzigingsrechten tot instellingen/software te garanderen. Indien u onverhoopt niet aan voorgaande kan voldoen, verzoeken wij nader toe te lichten wat de belangrijkste redenen zijn voor uw besluit alsmede op welke wijze u een gelijk speelveld voor alle inschrijvers waarborgt. | In bijlage 10 kunt u de revisielijst terug zien. Mocht er een andere controller benodigd zijn, staat het Inschrijver vrij deze aan te bieden. In bijlage 3, prijsinvulformulier, worden extra kosten voor een controller niet uitgevraagd en ook niet beoordeeld hierdoor blijft er een gelijk speelveld.
17 | cryofill controllers | Inschrijver heeft de ervaring dat de software protocollen en instellingen van de controllers van het merk Cryofill enkel bij de leverancier/fabrikant van deze controllers bekend zijn en aanpassingen alleen door hen gedaan kunnen worden. Hierdoor worden overige inschrijvers benadeeld. Gelieve te bevestigen hoeveel controllers van het merk Cryofill het Erasmus op dit moment in gebruik heeft. Daarnaast vernemen wij graag op welke wijze Erasmus MC er voor zorgt dat alle inschrijvers de kennis en authorisatie hebben om de (software) instellingen van deze controllers dusdanig aan te passen om deze te laten communiceren op 1 en hetzelfde besturingssysteem. Let wel, indien bovengenoemde informatie en authorisaties uitblijven, dient inschrijver de controllers te vervangen door andere controllers alvorens inschrijver überhaupt het besturingssysteem werkend kan krijgen. U begrijpt dat aan deze vervanging van controllers kosten verbonden zijn. Kosten die de fabrikant en leverancier van de Cryofillcontroller niet hoeft te maken, maar overige inschrijvers wel. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld. Dit kan niet de bedoeling zijn. Gelieve toe te lichten hoe het Erasmus MC hier tegen aan kijkt en wat het Erasmus zal doen om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te garanderen. | Erasmus MC verwijst Inschrijver naar Offerteleidraad paragraaf 3.1, revisie vaten en het antwoord op vraag 16.
18 | objectiviteit beoordeling aanbieding bewaarvaten | Binnen uw bestek wordt gesproken over de aanschaf van 10 nieuwe bewaarvaten met een inhoud van 600-800ltr. Nadere specificaties van de aan te schaffen bewaarvaten worden niet gegeven. De bewaarvaten kunnen per leverancier verschillend zijn in merk, type en specificaties. Op welke manier waarborgt u een objectief vergelijk indien verschillende aanbieders, verschillende bewaarvaten aanbieden? | De objectieve beoordeling is geborgd in bijlage 1 eis FE.01. In bijlage 3, wordt de Total Cost of Ownership vergeleken, niet de bewaarvaten 1 op 1.
19 | aanbieding bewaarvaten | Inschrijver veronderstelt dat indien zij een bewaarvat aanbiedt dat valt binnen de range van 600-800ltr, ongeacht de overige specificaties van het vat, zij voldoet aan de eis/wensen van het Erasmus. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze aanname niet correct, vragen wij u vriendelijk de nadere (technische) specificaties en/of type/merk te delen van de bewaarvaten die u als Erasmus MC binnen deze opdracht wilt aanschaffen. | Inschrijver veronderstelt dat het bewaarvat conform bijlage 1 eis FE.01 is binnen een range van 600-800ltr.
20 | levering 1 type vat binnen de huidige opdracht | Inschrijver veronderstelt dat indien zij een bepaald merk/type bewaarvat aanbiedt en de volledige opdracht aan inschrijver gegund wordt, alle 10 de bewaarvaten die onder deze opdracht besteld worden alleen van dit type zullen zijn. Gelieve dit te bevestigen. | De wens van het Erasmus MC is om één type vat te ontvangen, voor de nieuw aan te schaffen vaten.
21 | Aanbieding vaten zonder inventaris | Inschrijver veronderstelt dat bij de aanbieding van vaten enkel een prijs dient te worden afgegeven voor een bewaarvat inclusief controller, exclusief inventaris. (dwz zonder positionerings- of gasfaseframe, torens, doosjes e.d. voor de opslag van ampullen, rietjes of (bloed)zakken) Dit aangezien hier geen nadere specificatie over zijn gedeeld binnen het bestek. De wensen/eisen hieromtrent kunnen in de praktijk per afdeling/gebruiker per vat variëren. Indien onze aanname niet correct is, dan graag specificeren voor welke materialen de 10 bewaarvaten zullen worden gebruikt en hoe deze worden opgeslagen. Is dat in ampullen, rietjes of (bloed)zakken of een andersoortig opslagmedium? Gelieve hierbij per vat aan te geven welke inventaris er door inschrijvers moet worden aangeboden. Dit om er voor te zorgen dat iedere gebruiker/afdeling bij levering een bewaarvat krijgt dat volledig voldoet aan de benodigde specificaties. Maar ook om te borgen dat alle inschrijvers uitgaan van dezelfde uitgangspunten en er in de beoordeling van de inschrijvingen 'appels met appels' vergeleken kunnen worden. | Zie bijlage 3, prijsinvulformulier
22 | Nadere informatie Cryofill controller | Inschrijver heeft het bij NVI-1 gevoegde cryofill user manual bekeken. Het betreft hier echter een ‘user’ document. Bij een groot aantal zaken in de manual wordt verwezen naar de Cryo Products dealer. Hoe kan EMC garanderen dat inschrijver niet alleen gebruikersinstellingen kan wijzigen maar ook besturingsinstellingen? Zie de manual 22.16, 23.3, 23.7.6, 23.7.26 en 23.8. | Zie antwoord op vraag 16.
23 | clustering van opdrachten | Opdrachtgever heeft 6 verschillende onderdelen geclusterd tot 1 opdracht. Inschrijver stelt dat er sprake is van onnodige samenvoeging van opdrachten. Zo is er geen sprake gelijksoortige producten en/of diensten en kan niet in de volledige inkoopbehoefte worden voorzien door 1 en dezelfde leverancier. Sommige onderdelen betreffen zelfs een heel specifiek vakgebied, zoals het takelsysteem dat binnen het bestek wordt uitgevraagd. Wij verzoeken u de samenvoeging op te heffen om zo meer inschrijvers de kans te geven een deel van de opdracht voor zich te kunnen winnen. Indien u onverhoopt niet over kunt gaan op een opsplitsing van de opdracht ontvangen wij graag uw uitgebreide motivatie die de clustering van deze opdrachten rechtvaardigt. | Gezien de maatschappelijke functie als Erasmus MC zijn we weloverwogen tot het besluit gekomen tot de afbakening van de Opdracht, om zo de risico's van coordinatie en levering zorgvuldig af te dekken. Er is geen sprake van onnodig samenvoeging van de opdracht. De opdracht betreft het compleet inrichten van het centraal stikstofveem en voor de komende jaren het centraal stikstofveem in onderhoud te nemen. Er wordt een samenwerking aan gegaan met één Inschrijver waarbij het Inschrijver vrij staat in onderaanneming bijvoorbeeld voor het takelsysteem een derden te contracteren.
24 | informatie tbv leidingwerk | Gelieve inschrijvers te informeren over de locatie van de stikstof bulktank. Deze ontbreekt op bijlage 11 (plattegrond). Inschrijver heeft deze informatie nodig om ondermeer de lengte, bochten, leidingbruggen in het leidingwerk te kunnen bepalen. Gelieve hierbij eveneens te vermelden waar de VIP leiding de ruimte binnen komt. | Voor principe leidingverloop zie bijlage: EG-00-20-00-201 voor het bouw principe
25 | overige werkzaamheden | Inschrijver veronderstelt dat bouwkundige voorzieningen, aanleg kabels en goten en aanleg perslucht voor uitvoering en rekening van het Erasmus zijn. Gelieve dit te bevestigen. | Voor de bouwkundige voorzieningen zie bijlage 11, 12 en 13.
26 | aansluiting invriesapparaat | Waar moet invriesapparaat E op worden aangesloten ? Moet deze ook op het leidingwerk aangesloten kunnen worden of op een drukvat? Uit bijlage 11 wordt dit niet duidelijk. | Er dient een voorziening opgenomen te worden om de dryshippers en een nood back-up vat te vullen. Deze dient aangesloten te worden op het te leveren leidingwerk, welke bedrijfsgereed opgeleverd dient te worden.
27 | 'natte' vs 'droge' leiding | U vraagt inschrijvers een ‘droge’ leiding aan te bieden met 1 centraal besturingssysteem. Uiteraard is dit mogelijk maar inschrijver wil Erasmus toch graag adviseren te kiezen voor een ‘natte’ leiding. Naast het feit dat een ‘natte’ leiding vele malen goedkoper is (geen overkoepelende besturing nodig) kunt u alle verschillende controllers autonoom laten draaien op de leiding. Wanneer de controllers/vaten stikstof nodig hebben, kunnen ze dit ‘meteen pakken'. Indien u dit te ongecontroleerd vindt, is er altijd de mogelijkheid op controller niveau de fill-timer in te stellen en zo ‘sturing’ aan te brengen. Grootste voordeel is dat alle huidige controllers behouden kunnen blijven en Erasmus deze alleen hoeft te vervangen bij defecten. Volledige revisie van vaten is bij een dergelijk aanpak niet nodig, inschrijvers kunnen bij plaatsing een servicebeurt uitvoeren om werking en veiligheid van de vaten te waarborgen. Indien Erasmus kiest voor een 'natte’ leiding met bovengenoemde aanpak, dan stelt Inschrijver voor enkel controllers te vervangen wanneer er problemen zijn. Afhankelijk van de grootte van het probleem en de leeftijd van het bewaarvat, kan Erasmus op dat moment bepalen of het wellicht beter en/of voordeliger is het complete vat te vervangen. Voor extra garantie kan inschrijver Erasmus een cryozeker contract aanbieden waarbij inschrijver te allen tijde een ingekoeld bewaarvat standby heeft staan om te kunnen leveren bij het Erasmus in geval van calamiteiten. Daarnaast wijzen wij u erop dat, indien er meer dan 50 vaten zijn aangesloten op de leiding, de leiding naar verwachting sowieso al 13uur per dag nat zal zijn. De vaten worden namelijk zo veel mogelijk gespreid over de dag gevuld (en niet allemaal tegelijk) om de veiligheid in de ruimte te waarborgen en te voorkomen dat er teveel stikstof in de ruimte aanwezig is. Indien daarnaast nog 1 of enkele vaten een keer extra stikstof vragen overdag (automatisch- of manueel) dan wordt opnieuw de leiding ingekoeld met als gevolg dat in de praktijk de leiding de hele dag nat is. De keuze voor een ‘natte’ leiding doet niets af aan de werking van de biobank/vaten, is voordeliger, biedt de mogelijkheid tot het spreiden van kosten over contractperiode en creëert voor inschrijvers het meest eerlijke speelveld omdat er geen afhankelijkheid bestaat van de huidige controllers. Ook biedt het Erasmus de vrijheid bij toekomstige investeringen in vaten diverse partijen aan te schrijven. Ieder vat (merk/type) kan met z’n eigen controller namelijk zonder problemen rechtstreeks op de leiding worden aangesloten. Inschrijver adviseert Erasmus derhalve de opdracht aan te passen en te kiezen voor een 'natte'leiding in plaats van een 'droge'. Indien Erasmus onverhoopt niet in kan gaan op ons wijzigingsvoorstel, vernemen wij graag de belangrijkste redenen voor dit besluit. Graag vernemen wij hierbij minimaal wat voor het Erasmus de belangrijkste redenen zijn om te kiezen voor een 'droge' leiding en op welke wijze u een gelijk speelveld voor alle inschrijvers waarborgt. | Erasmus MC is weloverwogen tot het besluit gekomen een 'droge' leiding uit te vragen. Tijdens de marktconsultatie is gebleken dat alle marktpartijen een droge leiding kunnen leveren, niet alle marktpartijen kunnen een natte leiding leveren, Erasmus MC wenst niet in een lock-in situatie te komen zodoende blijft de keus, droge leiding.
28 | Overeenkomst artikel 6 | Art. 6: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dergelijke prijsstijgingen dienen aantoonbaar gemaakt te worden d.m.v. offertes van derden.
29 | Overeenkomst artikel 6 extra kosten | Art. 6: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, het opnemen van dit artikel staat haaks op een functionele specificatie zoals opgenomen in deze aanbesteding
30 | Overeenkomst artikel 7 | Art. 7: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Partijen niet bevoegd zijn tot verrekening van vorderingen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord. In artikel 10.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is expliciet de verrekeningsbevoegdheid van Opdrachtgever opgenomen. Vanuit de achtergrond van de publieke geldstromen acht opdrachtnemer het verrekeningsbeding redelijk en proportioneel.
31 | overeenkomst artikel 10 | Art. 10: Leverancier verzoekt een regeling te treffen gelijk aan die van artikel 4.3 van de Service Overeenkomst, namelijk dat indien Leverancier de overeengekomen planning overschrijdt, Erasmus MC Leverancier in gebreke zal stellen, en Leverancier vervolgens een nader overeen te komen redelijke termijn gegund wordt om alsnog de verplichting na te komen. Indien Leverancier niet in staat is om alsnog de verplichting na te komen binnen de gestelde redelijke termijn, is Leverancier een nader overeen te komen vaste vergoeding verschuldigd per tijdseenheid die Leverancier vertraagd is. Leverancier is geen vergoeding verschuldigd in geval hij aannemelijk kan maken dat de overschrijding het gevolg is van een gebeurtenis die niet aan Leverancier kan worden toegerekend. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Toevoeging is akkoord.
32 | overeenkomst artikel 10 | Art. 10: de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang, vergelijkbaar met artikel 10.2 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | De bepaling van artikel 10.2 van de Service Overeenkomst zal toe worden gevoegd aan de overeenkomst.
33 | overeenkomst artikel 10 | Art. 10: voor de goede orde verzoekt Leverancier om ten aanzien van dit artikel te verduidelijken dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de installatie of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de installatie van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen; een en ander in overeenstemming met artikel 2.16 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | De bepaling van artikel 2.16 van de Service Overeenkomst zal toe worden gevoegd aan de overeenkomst.
34 | Overeenkomst artikel 10.10 | Art. 10.10: de Leverancier is van oordeel dat de huidige maximumbedragen van € 2.500.000,-- per gebeurtenis en € 10.000.000,-- per jaar niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
35 | Overeenkomst artikel 11.3 | Art. 11.3: Leverancier is van oordeel dat de huidige termijn van meer dan 2 weken niet in verhouding staat tot de gevolgen die gepaard gaan met de ontbinding van de overeenkomst. Ter vergelijking, in artikel 12.2 van de Service Overeenkomst wordt uitgegaan van een periode van 75 aaneengesloten kalenderdagen, tenzij er sprake is van een situatie waarbij nakoming blijvend onmogelijk is. Leverancier verzoekt om in deze overeenkomst een vergelijkbare regeling op te nemen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | De termijn in artikel 11.3 zal gelijk worden getrokken met de service overeenkomst, een periode van 75 aaneengesloten kalenderdagen.
36 | overeenkomst artikel 13.1 | Art. 13.1: Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, wil Leverancier eerst de kans krijgen alsnog de verplichting(en) na te komen, alvorens de overeenkomst beëindigd kan worden; vergelijkbaar met artikel 12.4 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, Opdrachtnemer heeft ingeschreven op de aanbesteding waarbij zij aangeven de verplichtingen na te kunnen komen, indien dit niet het geval blijkt tijdens uitvoering van de Opdracht wordt de Opdracht beeindigd en wordt de gelegenheid gegeven aan een andere Inschrijver.
37 | Bijlage 2a | elektrische takel; is geen medisch hulpmiddel | Het is onduidelijk waar Inschrijver aan refereert. Indien dit bijlage 3, in het document betreft. Dit is de standaard recall procedure. Hier staat naast medisch hulpmiddel ook "apparaat" beschreven.
38 | bijlage 2 paragraaf 14.6 | G rekening; dit hebben wij niet en gaan we niet mee akkoord kan dit eruit? | Een G-Rekening is voor het uitvoeren van deze opdracht geen vereiste.
39 | bijlage 2 paragraaf 12.3 | Erasmus MC zal in het geval van een verandering of voorgenomen verandering. dit geeft geen recht op annulering hoe lossen we dit op? | Het artikel betreft een toelichting bij overmacht. Overmacht zal per situatie bekeken moeten worden.
40 | bijlage 2 paragraaf 12.1 | Leverancier zal onverwijld, doch in ieder geval binnen 1 (één) week na kennisname door Leverancier Erasmus MC op de hoogte stellen van voorgenomen en van reeds plaatsgevonden hebbende veranderingen van rechtspersonen en/of zeggenschapsverhouding bij leverancier door liquidatie, fusie, overname of anderszins. dit kan en mag niet dit soort zaken bij fusie / overname etc. zijn altijd onder embargo hoe lossen we dit op | Er wordt geen wijziging gemaakt op paragraaf 12.1.
41 | 7.9 Onvolledige en/of onjuiste facturen worden door Erasmus MC retour gezonden, onder opschorting van de betalingstermijn.bijlage 2 paragraaf 7.9 | betalingstermijn blijft staan op datum eerste factuur hoe wordt dit aangepast? | Niet, onjuiste en onvolledige facturen worden niet inbehandeling genomen door het Erasmus MC.
42 | Koopovereenkomst takelsysteem artikel 3 | Art. 3: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, de koopovereenkomst voor het takelsysteem betreft een eenmalige aankoop, waarbij Erasmus MC van Inschrijver verwacht dat zij de marktomstandigheden en kosten voldoende inzichtelijk heeft om een aanbieding te kunnen doen.
43 | Koopovereenkomst takelsysteem artikel 3 | Art. 3: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, de Inschrijver biedt een bedrijfsgereed en in het ontwerp inpasbare oplossing aan in de vorm van een hijsinstallatie om rekwerk torens inclusief samples tot een gewicht van 25kg Arbo-technisch op de juiste wijze uit het stikstofvat te halen. Nadere wensen of aanwijzingen zouden alleen kunnen ontstaan als de Inschrijver de hijsinstallatie niet bedrijfsgereed aanbiedt. Het opnemen van dit artikel staat haaks op een functionele specificatie zoals opgenomen in deze aanbesteding
44 | Koopovereenkomst takelsysteem artikel 4.2 | Art. 4.2: Leverancier verzoekt een regeling te treffen gelijk aan die van artikel 4.3 van de Service Overeenkomst, namelijk dat indien Leverancier de overeengekomen planning overschrijdt, Opdrachtgever Leverancier in gebreke zal stellen, en Leverancier vervolgens een nader overeen te komen redelijke termijn gegund wordt om alsnog de verplichting na te komen. Indien Leverancier niet in staat is om alsnog de verplichting na te komen binnen de gestelde redelijke termijn, is Leverancier een nader overeen te komen vaste vergoeding verschuldigd per tijdseenheid die Leverancier vertraagd is. Leverancier is geen vergoeding verschuldigd in geval hij aannemelijk kan maken dat de overschrijding het gevolg is van een gebeurtenis die niet aan Leverancier kan worden toegerekend. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit | Toevoeging is akkoord.
45 | Koopovereenkomst takelsysteem -algemeen | Algemeen: de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade die het gevolg is van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de installatie of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de installatie van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen; een en ander in overeenstemming met artikel 2.16 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Schade welke gemaakt wordt voor oplevering is voor rekening Opdrachtnemer. In voorkomend geval dient Opdrachtnemer te stellen en te bewijzen dat het gebrek/schade niet aan haar verwijtbaar is.
46 | Koopovereenkomst takelsysteem - algemeen | Algemeen: de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang, vergelijkbaar met artikel 10.2 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, de koopovereenkomst voor het takelsysteem betreft een eenmalige aankoop.
47 | Koopovereenkomst takelsysteem -algemeen | Algemeen: de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt zal zijn tot een bepaald maximumbedrag. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Voorgestelde toevoeging wordt niet gedaan, in plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
48 | Standaard service overeenkomst - Artikel 3 | Art. 3: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dergelijke prijsstijgingen dienen aantoonbaar gemaakt te worden d.m.v. offertes van derden.
49 | Standaard service overeenkomst - Artikel 3 | Art. 3: Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, het opnemen van dit artikel staat haaks op een functionele specificatie zoals opgenomen in deze aanbesteding
50 | Standaard service overeenkomst - Artikel 3.3 | Art. 3.3: de Leverancier is van oordeel dat het niet redelijk is dat Erasmus MC het recht heeft om, in geval van verhoging van de vergoedingen, binnen twee maanden na bekendmaking van de verhoging de overeenkomst te beëindigen, bij een verhoging op basis van een overeengekomen prijsescalatiemechanisme, dan wel indien beëindiging gelet op de omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, zie antwoord op vraag 36
51 | Standaard service overeenkomst - Artikel 10.2 | Art. 10.2: de Leverancier is van oordeel dat het huidige maximumbedrag van € 1.200.000,- per gebeurtenis niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel het huidige maximumbedrag te verlagen, zodat dit in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Art. 10.2 komt te vervallen, In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
52 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 10.4 | Art. 10.4: de Leverancier kan niet akkoord gaan met het op eerste verzoek verstrekken van een bankgarantie. De Leverancier verzoekt deze bepaling te verwijderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel is slechts van toepassing indien vooruitbetaling is overeengekomen, dit is niet van kracht.
53 | Algemene inkoopvoorwaarden- Artikel 10.6 | Art. 10.6: de Leverancier kan niet akkoord gaan met het recht op verrekening. De Leverancier verzoekt om deze bepaling te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC ziet in de context van deze opdracht geen specifieke reden om af te wijken van haar Algemene Inkoopvoorwaarden ten aanzien van dit artikel.
54 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 10.7 | Art. 10.7: de Leverancier verzoekt te verduidelijken dat het recht op opschorting pas gebruikt kan worden, nadat de Leverancier in gebreke is gesteld, en een nader overeen te komen redelijke termijn is verstreken waarbinnen de Leverancier heeft nagalaten om de verplichting alsnog na te komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel is slechts van toepassing als Inschrijver te kort komt in de nakoming van de verbintenis.
55 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 11 | Art. 11: de Leverancier verzoekt om een redelijke garantietermijn op te nemen. In dit kader is het gebruikelijk om af te spreken dat de Leverancier de deugdelijkheid en kwaliteit garandeert van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na levering. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC ziet in de context van deze opdracht geen specifieke reden om af te wijken van haar Algemene Inkoopvoorwaarden ten aanzien van dit artikel.
56 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 11 | Art. 11: de Leverancier verzoekt een bepaling op te nemen die duidelijk maakt waaruit de garantieverplichting bestaat. In dit kader is het gebruikelijk om af te spraken dat de garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval de Leverancier verplicht is tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen, met dien verstande dat de Leverancier gerechtigd is de voor de betreffende vervanging noodzakelijke werktijd in rekening te brengen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC is van mening dat art. 11 voldoende helder omschrijft waar de garantie uit zou moeten bestaan.
57 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 11 | Art. 11: de Leverancier verzoekt om een bepaling toe te voegen op basis waarvan de Leverancier op grond van de garantieverplichting niet aansprakelijk zal zijn voor gebreken die het gevolg zijn van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de geleverde zaken of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de geleverde zaken van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord. Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer aansprakelijk is de schade als gevolg van een gebrek in zijn prestatie en/of het gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 19 AIV). In voorkomend geval dient Opdrachtnemer te stellen en te bewijzen dat het gebrek/schade niet aan haar verwijtbaar is.
58 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 11.1 | Art. 11.1: de Leverancier is van oordeel dat de in dit artikel beschreven garanties met betrekking tot de verwachte eigenschappen, de doelbestemming, de “hoogste” wettelijke vereisten en de “hoogste” eigen van binnen de branche gehanteerde normen cq. certificering onvoldoende specifiek zijn wat leidt tot rechtsonzekerheid. De Leverancier verzoekt daarom deze garantie specifieker te maken dan wel te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Het betreft de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Erasmus MC, welke van toepassing zijn op het verwerven van allerhande producten en diensten. Uiteraard moet dit artikel worden gelezen binnen de context van deze overeenkomst.
59 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 13 | Art. 13: de Leverancier verzoekt om een bepaling op te nemen dat de kosten van de keuring zijn voor de partij die om de keuring vraagt. Er kan eventueel worden afgesproken dat de kosten worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC verlangt een volledige aanbieding o.b.v. de aanbestedingsstukken, waaronder meegestuurde voorwaarden.
60 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 13.1 | Art. 13.1: de Leverancier verzoekt te specificeren dat keuring alleen mag geschieden door een gerenommeerde onafhankelijke derde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel wordt niet toegevoegd, we voorzien discussie over wat of wie een onafhankelijke en gerenommeerde derde is. Uiteraard ziet het Erasmus MC het belang van de inzet van competente partijen.
61 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 13.2 | Art. 13.2: de Leverancier verzoekt te specificeren dat inlichtingen en documentatie zullen worden verstrekt onder de voorwaarde dat een wettelijke bepaling of door de overheid afgegeven maatregel haar dat niet verbiedt. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC acht de toevoeging van een dergelijke bepaling niet noodzakelijk aangezien wetgeving prevaleert boven een contractuele voorwaarden.
62 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 16 | Art. 16: de Leverancier verzoekt om dit artikel wederkerig te maken, vergelijkbaar met artikel 9 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Toevoeging is akkoord. Met de toevoeging dat vraag 68 tevens akkoord is, wederkerig.
63 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 16 | Art. 16: De leverancier verzoekt om een redelijke geheimhoudingstermijn aan dit artikel toe te voegen, bijvoorbeeld dat de verplichting tot vertrouwelijkheid komt te vervallen 2 jaar na afloop van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Gedurende de overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Erasmus MC van kracht. De termijn is gelijk aan de contractduur.
64 | Algemene inkoopvoorwaarden- artikel 16.3 | Art. 16.3: Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een inbreuk te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Toevoeging is wederkerig akkoord.
65 | Algemene inkoopvoorwaarden- Artikel 20.2 | Art. 20.2: Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een overtreding te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC hecht veel waarde aan de integriteit van haar Opdrachtnemers en ziet geen aanleiding dit artikel te schrappen.