## Bijlage 1 - Programma van Eisen
Bijlage 1 - Programma van Eisen Europese aanbesteding "Custompacks Perfusie"
Waardering | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "eisen" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. U dient alle geel gearceerde velden in te vullen. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract.
Nr. | Omschrijving eis
E1 | Eisen Inschrijving | Akkoord
E1.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een aanbieding verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een aanbieding mag uitbrengen. Gaat u hiermee akkoord?
E1.2 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze offerteleidraad en de bijlagen?
E1.3 | U gaat akkoord met de overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage 6 is toegevoegd aan deze offerteleidraad.
E1.4 | De bepalingen van de overeenkomst zoals opgenomen in bijlage 6 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Erasmus MC toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 7 toegevoegd. Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden?
E1.5 | Heeft u het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 8 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd?
E1.7 | U dient één niet-steriele Custompack aan te leveren als onderdeel van uw Inschrijving. Deze Niet-steriele Custompack wordt beoordeeld door gebruik te maken Bijlage 10. Indien de beoordeling onder de 68 punten uitkomt en dus als onvoldoende is beoordeeld, wordt uw Inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling. Gaat u hiermee akkoord?
E1.8 | Als Inschrijver bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw Inschrijving.
E2 | Eisen wet- en regelgeving | Akkoord
E2.1 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, waaronder de Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen.
E2.2 | Alle aangeboden producten voldoen aan van toepassing zijnde ISO-EN-NEN normen, of een vergelijkbare -binnen Europa breed geaccepteerde- normering met het zelfde doel.
E2.3 | Alle aangeboden producten zijn CE gecertificeerd volgens de MMD 93/42 EEG en Verordening EU MDR 2017/745 vanaf 26-05-2021. Een garantie afgifte door Inschrijver dat alle benodigde activiteiten ondernomen worden om de deadline van de Verordening EU MDR 2017/745 van 26-05-2021 te halen is akkoord.
E2.4 | Inschrijver stuurt de CE certificaten op en wanneer het een klasse IIb of III betreft, conform Medical Device Directive 93/42/EEG ( of Verordening EU MDR 2017/745) een ondertekend door een notified body certificaat toe aan Erasmus MC.
E2.5 | Het verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen voldoet aan de NEN EN ISO 11607 1:2009/A1:2014 of een vergelijkbare –binnen Europa breed geaccepteerde normering- met hetzelfde doel.
E3 | Eisen algemeen | Akkoord
E3.1 | Inschrijver verplicht Erasmus MC nimmer tot het invoeren van een nieuwere versie van een product en/of onderdeel van het product, tijdens de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen. Met uitzondering van wijzigingen die voortkomen uit wetswijziging of voortvloeien uit andere regelgeving.
E3.2 | Indien Inschrijver Erasmus MC een nieuwere versie aanbied zal dat geschieden tegen de zelfde prijs als het geoffreerde product bij deze aanbesteding.
E3.3 | Indien Erasmus MC gedurende de overeenkomst (inclusief verlengingen) overgaat op een nieuwe Hart-Long Machine en aanpassing noodzakelijk zijn ten opzichte van de aangeboden Custompack zullen deze aanpassingen uitgevoerd worden door Inschrijver, waarbij de aangeboden prijs van de Custompack gehandhaafd blijft.
E3.4 | Inschrijver garandeert dat alle prijzen vast zijn gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst (2 jaar waarin er niet wordt geïndexeerd).
E3.5 | Indien een product en/of onderdeel van het product gedurende de looptijd van de overeenkomst (incl. verlengingen) uit productie wordt genomen, garandeert inschrijver dat er een vervangend product/onderdeel wordt aangeboden, tegen dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en van toepassing zijnde wensen aangaande gebruiksvriendelijkheid voldoet zoals omschreven in dit programma van eisen en Gebruikerstest.
E3.6 | Inschrijver stelt Erasmus MC zo vroeg mogelijk (liefst 6 maanden van te voren) op de hoogte van het uit productie nemen van een product en/of onderdeel van het product.
E3.7 | Het Custompack en de omverpakking bestaat uit latexvrij materiaal.
E3.8 | De houdbaarheid/expiratiedatum van het Custompack is nog minimaal 12 maanden na levering.
E3.9 | Inschrijver biedt een Custompack gebaseerd op de huidige pack volgens tekening in bijlage 9. De definitieve tekening zal in samenspraak met de Klinisch Perfusionisten tot stand komen zonder consequentie voor de aangeboden Prijs.
E3.10 | De Custompacks worden geleverd inclusief een initiële training en/of klinische ondersteuning wanneer door Erasmus MC gewenst. Deze eenmalige ondersteuning is bij de Prijs inbegrepen.
E3.11 | Inschrijver zal op verzoek van Erasmus MC gedurende de Looptijd van Raamovereenkomst mee werken aan het eventueel doorvoeren van aanpassingen in de Custompack. Elke kleine wijziging of verandering naar een vergelijkbaar product (met dezelfde productspecificaties) zal kosteloos zijn en zal geen invloed hebben de aangeboden Prijs van Inschrijver.
E3.12 | Er dient één vaste contactpersoon te zijn van uw firma in het geval van issues gedurende de looptijd van de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord?
E4 | Eisen aan bestelproces en voorraadbeheer | Akkoord
E4.1 | Inschrijver houdt t.b.v. Erasmus MC Custompacks op voorraad, waarbij Inschrijver rekening houdt met een noodvoorraad van tenminste twee maanden afname van Erasmus MC en de voor Inschrijver gangbare maak tijd.
E4.2 | Inschrijver hanteert een levertijd van 3 werkdagen aan na ontvangst Bestelorder Erasmus MC. (hieronder valt niet de initiële startproductie van de Custompacks). Producten besteld voor 12:00 uur worden maximaal 74 uur later voor 14:00 uur geleverd bij Erasmus MC, afdeling Goederenontvangst te Barendrecht.
E4.3 | Inschrijver is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur ten alle tijden telefonisch bereikbaar.
E4.4 | Inschrijver is voor spoedmeldingen 24 / 7 beschikbaar.
E4.5 | Inschrijver communiceert in de Nederlandse taal in het relatiebeheer, het bestelproces, dossiers en rapportages.
E4.6 | Erasmus MC maakt gebruik van een voorraadbeheersysteem met behulp van barcodes op de te gebruiken producten. Voor dit voorraad systeem dient het product voorzien zijn van een barcode welke voldoet aan de GTIN standaard. De voorraad is ingesteld op een min-max niveau waarbij er een bestelling wordt gedaan indien de voorraad onder minumum niveau komt. Op het moment dat het voorraadniveau gedaald is naar circa 2 maanden voorraad worden er packs bij besteld. Na ontvangst Bestelorder levert Inschrijver binnen 3 werkdagen de Custompacks.
E4.7 | Uitgaande van de jaar forecast zal Inschrijver zelf ook een minimum voorraad aanleggen (van minimaal 2 maanden) (of/en bij producent) om zodoende Erasmus MC binnen de afgesproken levertijd te kunnen leveren.
E5 | Eisen monitoring Prestatie | Akkoord
E5.1 | Partijen hebben minimaal 4x per jaar contact om de onderlinge relatie te evalueren, de voorraad te controleren en andere praktische aangelegenheden te bespreken. Hiertoe behoort eveneens een evaluatie van de samenwerking met de aangewezen contactpersoon/productspecialist. Het initiatief hiertoe wordt genomen door Inschrijver. Het verslag inclusief eventuele verbeterpunten (zaken waarbij de prestatie van Inschrijver en/of het product afwijken van het Programma van Eisen en/of de Raamovereenkomst ) wordt door de contracteigenaar/hoofdgebruiker van Erasmus MC opgesteld en binnen een week aan Inschrijver toe gestuurd (cc Inkoop) ter accordering.
E6 | Eisen Custompack | Akkoord
Eisen aan het product algemeen
E6.1 | Inschrijver is in staat om een conventioneel open systeem te leveren.
E6.1.1 | Met Priming volume kleiner dan 1300 ml.
E6.1.2 | Met Oppervlaktemodificatie (coating) van het oppervlak waarmee bloed in contact komt (behalve het oppervlak dat, technisch gezien, niet met oppervlaktemodificatie behandeld kan worden).
E6.2 | Alle onder A en B genoemde componenten (samen 1 set) zitten in 1 omverpakking.
E6.3 | De sets worden geleverd conform de CE vereisten inclusief een IFU (Instruction for use) in kartonnen omdoos.
E6.4 | De inhoud dient duidelijk aan de buitenkant vermeld te worden. Inclusief GTIN barcode.
E6.5 | Indien de omverpakking bestaat uit herbruikbaar materiaal, worden de lege kratten gratis bij Erasmus MC goederenontvangst opgehaald door Inschrijver.
E6.6 | Het Custompack is steriel verpakt.
E6.7 | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: - Omschrijving Artikel - Lotnummer - Disposable - Artikelcode Inschrijver - CE + Notified body - Latexvrij (indien niet vermeld op de verpakking: Latervrij certificaat bij verificatie overleggen) - Steriel en pyrogeenvrij - Expiratiedatum - Barcode - GTIN - DEHP vrij
A. Cardiotomie reservoir (hardshell) met de volgende specificaties:
E6.A1 | Cardiotomie reservoir met micro/macro filters
E6.A2 | Aansluitingen (minimaal 4) voor ¼” slang, micropore-size gefilterd
E6.A3 | Luer-lock poorten, minimaal 2 gefilterd, 2 ongefilterd
E6.A4 | ⅜” out flow-connector
E6.A5 | Reservoirwand moet transparant zijn en van kleurloos materiaal gemaakt
E6.A6 | Aansluiting(en) (minimaal 1) voor ¼" slang, macropore-size gefilterd
E6.A7 | Minimaal volume reservoir van 4 Liter
B. Oxygenator met geïntegreerde arterieel filter en heat exchanger, met de volgende specificatie:
E6.B1 | Pore-size kleiner dan 40 μ (arterieel filter)
E6.B2 | Luer-lock poort (arterieelfilter voor ontluchting)
E6.B3 | Micro poreuze membraan, oppervlakte geschikt voor patiënten van 40 tot 120 kg
E6.B4 | Flowrate > 6,0 L/min
E6.B5 | Wateraansluitingen van de heat exchanger zijn geschikt voor ½" Hansen-connectors.
E6.B6 | Heat exchanger moet geschikt zijn voor een waterdruk van maximaal 2 bar (200 kPa)
E6.B7 | Veneuze inlet connector ⅜”
E6.B8 | Arteriële outletconnector ⅜”
E6.B9 | Arteriële poort voor bloedcardioplegie (auto-afsluitconnector/diaconnector) op slangetje indien niet ingebouwd op oxygenator.
E6.B10 | Luer-lock poort bij de arteriële outlet
E6.B11 | Sampleblok met minimun van vijf kranen, kleur-gecodeerd, met aangesloten tubing en luerlock aansluitingen.
E6.B12 | Purgevoorziening
E6.B13 | Aansluiting voor arteriële bloedtemperatuurprobe.
C. Slangensysteem en toebehoren, met de volgende specificatie:
E6.C1 | De slangen zijn van een voor ECC-toepassing geschikte kwaliteit.
E6.C2 | Purgelijn vanaf geïntegreerde arterieel filter (⅛ x 1/16), met luer-lock aansluitingen en met eenweg-klep.
E6.C3 | Recirculatielijn, ¼ x 1/16, voor verbinding van oxygenator/geïntegreerde arterieel filter met drie-weg kraan (large bore) en pressure dome.
E6.C4 | Cardiotomie zuigslang (¼ x 1/16), blauw gemarkeerd, met 1/4” pompsegment van PVC (1/4 x 3/32) met twee luer-lock connectors + cap.
E6.C5 | Cardiotomie zuigslang (¼ x 1/16), rood gemarkeerd, met ⅜” pompsegment van PVC (⅜ 1/4 x 3/32), met een luer-lock connector + cap.
E6.C6 | Linker vent zuigslang, wit gemarkeerd, met ¼” pompsegment van PVC (1/4 x 1/16) met overlooplijn.
E6.C7 | Cardioplegie slang (3/16 x 1/16), doorzichtig/groen gemarkeerd, met klem en twee spikes.
E6.C8 | Veneuze slang, blauw gemarkeerd, ½ x 3/32
E6.C9 | Arteriële slang, rood gemarkeerd, ⅜ x 3/32
E6.C10 | Quick prime lijn (¼ x 1/16), met y-connector en twee quick prime spikes De spikes moeten geschikt zijn voor het (meerdere malen) aanprikken van infuusvloeistoffen met ontluchtingsklep.
E6.C11 | Zuurstofslang groen (¼ x 1/16), met bacteriefilter (gasfilter).
E6.C12 | Tubing organizer (steriel, los, verpakt): geschikt voor 1X 1/2 x 3/32 PVC + 1X 3/8 x 3/32 PVC + 3X 1/4 x 1/16 PVC + 1X 3/16 x 1/16 PVC
E6.C13 | Het systeem wordt op een in overleg te bepalen mate pre-connected geleverd.
E6.C14 | B-care probe in veneuze slang. CDI-500 1/2" Veneuze Sat/Crit probe in veneuze slang op nader te bepalen plaats. Dit zal in overleg tussen Inschrijver en perfusionist.
E6.C15 | Luer-lock poorten in de veneuze lijn
E6.C16 | veneuze bloedtemperatuurprobe in de veneuze lijn Cardiotomie reservoir.
E6.C17 | Slangenconnecties worden met lijm, dan wel cable-tie, gezekerd.
E6.C18 | Niet geconnecteerde tubing dient met eind-caps afgedopt te worden, waarbij een nader te bepalen kleurcodering gehanteerd zal worden.
E6.C19 | Het “table”-gedeelte van de set wordt in een table-pack met harde schaal (transparant) verpakt, goed gezekerd met minimaal twee tapes. Afhankelijk of er een geschikt tablepack met harde schaal die door iedereen te gebruiken is kan ook gevraagd worden om het table pack met doeken in te pakken conform de tekening. Deze afweging dient gemaakt te worden na gunning in overleg met de Perfusionist.
E7 | Eisen aan de Prijs | Akkoord
E7.1 | De aangeboden prijs is per stuk, franco DDP bezorgt (bij Goederen ontvangst), in Euro's ex BTW incl. alle hulpstukken en training voor gebruikers.
E7.2 | De Custompacks worden geleverd inclusief een initiële training en/of klinische ondersteuning wanneer door Erasmuc MC gewenst. Deze eenmalige ondersteuning is bij de Prijs inbegrepen.
E7.3 | De prijs voor de Custompacks blijft gelijk gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst ook al wordt er na gunning een onderdeel aangepast, bijvoorbeeld i.v.m. gebruiksgemak, doch binnen de eisen van dit programma.
E7.4 | Inschrijver gaat akkoord met het niet indexeren of anderszins verhogen van de prijs tijdens de initiële looptijd van de overeenkomst. Na de initiële looptijd van de overeenkomst is het jaarlijks éénmalig mogelijk de prijs te indexeren. Hiervoor dient het NZa prijsindexcijfer materiele kosten gehanteerd te worden. De eerste volgende prijsverhoging zal ingaan per 1 januari 2025. Hierbij mag het prijsindexcijfer materiele kosten 2024 gehanteerd worden.
E7.5 | De aangeboden prijs voor de Custompacks is inclusief de benodigde houders voor aan de Hartlongmachine. Erasmus MC beschikt over 5 Hartlongmachines voor volwassen chirurgie. Het aantal benodigde houders per Inschrijver wordt voor aanvang van de testperiode en eventuele gunning in onderling overleg bepaald. Indien door Inschrijver gewenst kunnen de houders aan het einde van de contractperiode door Erasmus MC worden geretourneerd.
Heeft u alle vragen naar waarheid beantwoord?
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger voor akkoord
Bedrijfsnaam:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Datum:

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee