## Bijlage 3 PVE
Bijlage 3 Programma van Eisen (PVE) behorende bij de Europese aanbesteding van Anesthesietoestellen AUMC
Inschrijven dient onderstaande vragen onvoorwaardelijk met "Ja" te beantwoorden in kolom D indien inschrijver aan betreffende eis kan voldoen. Of "Nee" in te vullen indien Inschrijver niet aan betreffende eis kan voldoen. Indien "Nee" wordt ingevuld, of "Ja maar" wordt Inschrijver uitgesloten van verdere deelname. Dit document dient geheel ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toegevoegd te worden aan uw Inschrijving, blanco velden.
Nr. | Onderwerp | UMC Pakket van Eisen | Voldoet aan Eis | Toelichting
5.6.1 | onderwerp | Het anesthesietoestel inclusief overige aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, onder andere Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | Ja/Nee
5.6.2 | Algemeen | Het anesthesietoestel inclusief overige aangeboden producten voldoen aan geldende versie NEN-IEC-60601-1-2 (medisch elektrische systemen, basic safety and performance). | Ja/Nee
5.6.3 | Algemeen | Het anesthesietoestel met alle bijhorende accessoires en randen is goed te reinigen en is spatwaterdicht IP65 (International Protection Rating). Deze eis wordt aangepast: Het toestel dient ten minste te voldoen aan IP54 of vergelijkbaar; dwz het toestel kan een plenstest doorstaan conform situaties in de klinische praktijk. Bij niet voldoen aan tenminste de IP54 norm, dient u testresultaat van de vergelijkbare test aan te leveren. | Ja/Nee | Toelichten bij niet voldoen aan norm.
5.6.4 | Algemeen | Het anesthesietoestel voldoet aan geldende versie NEN-EN–ISO 15223-1:2012 (grafische symbolen voor gebruik bij medische hulpmiddelen). | Ja/Nee
5.6.5 | Algemeen | Het anesthesietoestel inclusief overige aangeboden producten zijn CE gemarkeerd en voldoen aan Medical Device Directive 93/42/EEG (besluit medische hulpmiddelen) of aan de Verordening MDR 2017/745, met vermelding van risicoklasse en nummer notified body. | Ja/Nee
5.6.6 | Algemeen | Het toestel voldoet aan de EMC richtlijn IEC 60601-1-2 en de chipsets dienen afgeschermd te zijn voor straling (W-lan, Bluetooth, mobile telefoons etc). | Ja/Nee
5.6.7 | Algemeen | In het kader van standaardisatie garandeert Inschrijver dat hij gedurende de looptijd, inclusief eventuele verlengingen, dezelfde type Anesthesietoestellen waarmee hij inschrijft zal blijven leveren. UMC zal ook bij gefaseerde afname altijd dezelfde Anesthesietoestel met dezelfde configuratie geleverd krijgen. Indien niet mogelijk, dan worden de eerder geleverde anesthesietoestellen kosteloos aangepast naar de nieuwe configuratie. | Ja/Nee
5.6.8 | Algemeen | De aangeboden opstelling is voorzien van een (Custommade) oplossing voor de mounting/opbouw van: Phillips MX 800 Monitor (kamelenbult) Philips IntelliVue FMS-8 Module Rack met IntelliVue MMS X2/X3 en Extension Modules zoals M3015B. Bbraun dockingstation tbv 8 pompen. PDMS computer (Flatpanel PC met VESA 10) en keyboard en de neuron. Zie bijlage voor huidige opbouw. (zie bijlage: onderdeel aanbesteding.vsdx) Naast deze opbouw 20 cm DIN rail vrij te besteden aan de rechterkant van het anesthesietoestel. | Ja/Nee
5.6.9 | Algemeen | Inschrijver gaat akkoord met de schematische tekening (bijlage 9) waarin de diverse onderdelen zijn opgenomen die binnen de opdracht vallen. | Ja/Nee
5.6.10 | Algemeen | De technische- en functionele acceptatie, middels wederzijdse ondertekening van het UMC standaard acceptatie protocol (zie concept Koopovereenkomst) is de daadwerkelijke ingebruikname van het apparaat, en dus ook startdatum van garantie. | Ja/Nee
5.6.11 | Algemeen | De inschrijver draagt zorg voor het uitpakken van de geleverde artikelen en het afvoeren van het verpakkingsmateriaal. | Ja/Nee
5.6.12 | Beademing | Uw anesthesietoestel beschikt over een A-conus waarbij het mogelijk is om alle voorkomende gas- en dampmengsels toe te dienen. | Ja/Nee
5.6.13 | Beademing | Het anesthesietoestel werkt met een inspiratieflow groter of gelijk aan 120 l/min. | Ja/Nee
5.6.14 | Beademing | Bij uitschakeling of wisselen van patiënt (stand-by) moet het toestel naar zijn defaultwaarde terugkeren. | Ja/Nee
5.6.15 | Beademing | De gasslangen zijn voorzien van NIST aansluitingen aan toestelzijde en slide-index (pin index) connectoren aan wandzijde. | Ja/Nee
5.6.16 | Beademing | Het gasevacuatiesysteem is te koppelen aan het AGGS afzuigpunt. | Ja/Nee
5.6.17 | Beademing | Het anesthesietoestel beschikt over een secreetafzuigsysteem met geïntegreerde bediening (op basis van vacuüm). | Ja/Nee
5.6.18 | Beademing | Er moeten een aantal vaste configuraties in uw anesthesietoestel worden vastgelegd, waarin de alarmgrenzen en de instellingen voor de beademingsmodi voor de in het UMC voorkomende patiënten, zijn bepaald. Deze vaste configuraties worden door een in het UMC ingesteld wachtwoord beveiligd. | Ja/Nee
5.6.19 | Beademing | Het toestel is voorzien van een instelbare flowgestuurde triggermode tussen de 1 - 15 L/min. | Ja/Nee
5.6.20 | Beademing | Het aangeboden anesthesietoestel blijft ventileren indien er óf perslucht óf perszuurstof uitval is. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.21 | Beademing | De beademingsmachine beschikt over een back-up functie met een garantie van 30 min bij stroomuitval. | Ja/Nee
5.6.22 | Beademing | Uw anesthesietoestel heeft een versgasflow met een maximaal instelbereik ≥ 15 L/min. | Ja/Nee
5.6.23 | Data | Specificeer de beschikbare Communicatieprotocollen en lever documentatie hiervan aan. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.24 | Data | Het door het UMC gebruikte full disclosure systeem (Philips dataware house) moet in staat zijn om de gemeten en ingestelde waarde uit de beademing te halen. | Ja/Nee
5.6.25 | Data | Inschrijver dient aan te geven: of de communicatie tussen informatiesystemen met Het apparaat rechtstreeks op basis van IP kan plaats vinden of dit moet via een zgn. applicatie gateway. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.26 | Data | In het geval van de mogelijkheid van een electronische koppeling voor datacommunicatie met HL7 server dient de leverancier een technische en functionele beschrijving/ontwerp aan te leveren (eventuele kosten, bijv Gateway's en/of specifieke benodigde software) dient te worden vermelden (incl. onderhoudskosten). | Vraag | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.27 | Data | Het apparaat kan via een interface, communiceren met het ziekenhuisinformatiesysteem* dat in de UMC's gebruikt wordt. specificeer uw communicatieprotocollen. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.28 | Data | Bij alle upgrades en updates wordt een indien van toepassing aangepast data protocol (wijzigingen overzicht) meegeleverd, hiervoor ontvangen we graag het meest recente voorbeeld. | Vraag | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.29 | Ergonomie & bediening | Het anesthesietoestel is eenvoudig, d.m.v. één medewerker, verplaatsbaar door middel van antistatische zwenkwielen. Het anesthesietoestel is voorzien van een rem | Ja/Nee
5.6.30 | Ergonomie & bediening | Het toestel is voorzien van uitschakelbare verlichting en de bedieningselementen zijn verlicht. | Ja/Nee
5.6.31 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel is geschikt voor het gebruik van coaxiale, universele disposable beademingsslangen. Deze non-dedicated beademingsslangen moeten zonder problemen aangesloten kunnen worden op het beademingsapparaat zonder dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de werking van het apparaat. | Ja/Nee
5.6.32 | Ergonomie & Bediening | De metingen en controles m.b.t. ventilatie, gassen/dampen zijn voor de gebruikers zichtbaar. | Ja/Nee
5.6.33 | Ergonomie & Bediening | De geïntegreerde ventilatoiremonitor en gasmonitor wordt automatisch geactiveerd bij start van een beademingsmodus van het anesthesietoestel. | Ja/Nee
5.6.34 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een regeling voor het zeker stellen van ten minste 25 Vol% of 250 ml zuurstof in zuurstofmengsels, ook bij het toedienen van gasflows lager dan 1 L/min. | Ja/Nee
5.6.35 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel meet het ademminuutvolume tijdens spontane ademhaling. | Ja/Nee
5.6.36 | Ergonomie & Bediening | Het anesthesietoestel beschikt tenminste over de volgende beademingsmodi (of vergelijkbaar): volumegestuurde beademing, drukgestuurde beademing, zowel druk als volume gestuurde gesynchroniseerde intermitterende ventilatie (SIMV), ondersteunde spontane ademhaling (PSV), Drukgestuurde beademing met volume garantie. backup mode voor apneu. | Ja/Nee
5.6.37 | Ergonomie & Bediening | Het omschakelen van machinale naar spontane ademhaling is d.m.v. maximaal 1 gebruikershandeling instelbaar. Een eventuele extra handeling ter bevestiging is toegestaan. | Ja/Nee
5.6.38 | Ergonomie & Bediening | Het anesthesietoestel kan worden ingezet als rebreathing systeem / gesloten beademingssysteem voor minimal flow anesthesie. Kleiner of gelijk aan 500 ml/min. | Ja/Nee
5.6.39 | Ergonomie & Bediening | Het anesthesietoestel beschikt over een instelling waarbij metingen en alarmen van zowel CO2 als AMV uitgeschakeld zijn; Cardiac Bypass Modus. | Ja/Nee
5.6.40 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel werkt met voorgevulde, disposable cannisters ten behoeve van CO2 absorptie. | Ja/Nee
5.6.41 | Ergonomie & Bediening | De voorgevulde, disposable cannisters ten behoeve van CO2 absorptie zijn tijdens de beademing te verwisselen zonder het ontstaan van lekkage van ventilatiegas. | Ja/Nee
5.6.42 | Ergonomie & Bediening | De opdracht is inclusief levering van CO2 absorber, Inschrijver heeft deze opgenomen in zijn Inschrijving en TCO (Bijlage Prijzenblad). | Ja/Nee
5.6.43 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een CO2 alarm dat pas actief wordt nadat er aan het begin van de procedure gedurende 10-30 seconden CO2 is gemeten in de uitademingslucht. | Ja/Nee
5.6.44 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel heeft een beveiliging tegen het tegelijkertijd gebruiken van meer dan 1 damp toedieningsunit. | Ja/Nee
5.6.45 | Ergonomie & Bediening | De toedieningsunits ten behoeve van dampvormige anesthetica zijn lekvrij te vullen en te verwisselen. | Ja/Nee
5.6.46 | Ergonomie & Bediening | Het is mogelijk om de toedieningsunits ten behoeve van dampvormige anesthetica te vullen tijdens het ventileren van de patient. | Ja/Nee
5.6.47 | Ergonomie & Bediening | Indien er 2 of meer plaatsingsmogelijkheden voor toedienings units voor dampvormige anesthetica is het via de userinterface mogelijk om een keuze te maken voor het soort anesthesie damp. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.48 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een elektronische versgasdosering voor het toedienen van mengsels van O2 en lucht. | Ja/Nee
5.6.49 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een O2-Flush met een capaciteit ≥ dan 35 L/min. Tijdens de O2-flush is wordt de vooringestelde maximale drukwaarden niet overstegen. | Ja/Nee
5.6.50 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel heeft een touchscreen waarin de geïntegreerde functies bedienbaar zijn | Ja/Nee
5.6.51 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een aparte externe O2 gasflow t.b.v. zuurstofkatheter (NB: naast de A-conus en het cirkel systeem). | Ja/Nee
5.6.52 | Ergonomie & Bediening | Het FiO2 is in het lage bereik (tot 30%) in stappen van 1% instelbaar. | Ja/Nee
5.6.53 | Ergonomie & Bediening | De reserve O2 cilinder maakt als back up deel uit van het interne beademingssysteem. | Ja/Nee
5.6.54 | Ergonomie & Bediening | Het anesthesietoestel is zonder ombouw van het interne patiënten systeem geschikt voor beademing van alle in het Amsterdam UMC voorkomende patiënten met een lichaamsgewicht van 5 Kg of meer met een minimale teugvolume van 20ml in de volume gecontroleerde modus. | Ja/Nee
5.6.55 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een korte lek- en compliancetest die maximaal 5 minuten duurt. | Ja/Nee
5.6.56 | Ergonomie & Bediening | Het anesthesietoestel geeft na een zelftest een gespecificeerde lijst van de verschillende onderdelen van de test met eventuele foutmeldingen of lekkages. | Ja/Nee
5.6.57 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een lek- en compliancecompensatie op basis van de lek- compliancetest voor de ingebruikname van het anesthesietoestel. | Ja/Nee
5.6.58 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een volledige zelftest (incl. lek- en compliancetest) die maximaal 10 minuten duurt. | Ja/Nee
5.6.59 | Ergonomie & Bediening | De resultaten van de zelftest worden gelogd in het anesthesietoestel en zijn zonder wachtwoord door de gebruiker af te lezen. | Ja/Nee
5.6.60 | Ergonomie & Bediening | De zelftest kan te allen tijde worden onderbroken indien gewenst door de gebruiker. Hierna is het anesthesietoestel, met eventuele beperkingen, inzetbaar. | Ja/Nee
5.6.61 | Ergonomie & Bediening | Uw anesthesietoestel beschikt over een akoestische alarm, bij uitval van zuurstof en/of perslucht van de centrale gassen voorzieningen. | Ja/Nee
5.6.62 | Ergonomie & Bediening | Het toestel beschikt over ruimte om een O2 gascilinder van minimaal 2 liter als back-up te plaatsen. | Ja/Nee
5.6.63 | Informatiebeveiliging | Het toestel voldoet aan wet- en regelgeving rond privacy en security (AVG) en de informatiebeveiliging is conform NEN7510. | Ja/Nee
5.6.64 | Informatiebeveiliging | Een MDS2 formulier is bij de Inschrijving opgenomen. | Ja/Nee | Als bijlage opnemen
5.6.65 | Informatiebeveiliging | Veiligheidsupdates en patches m.b.t. alle software inclusief besturingssysteem en applicatie worden gegarandeerd voor de levensduur van het systeem. | Ja/Nee
5.6.66 | Informatiebeveiliging | Toestellen zijn gehardend. Hardening is het proces van het uitschakelen of verwijderen van overbodige en/of niet gebruikte functies, services en accounts, waarmee de beveiliging wordt verbeterd. | Ja/Nee
5.6.67 | Milieu- energieprestaties | Inschrijver voldoet aan de Europese Green Public Procurement criteria (EU-GPP) voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg). | Ja/Nee
5.6.68 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een alarm voor inspiratoire fractie CO2 waarbij de bovengrenswaarde en ondergrenswaarde instelbaar zijn. | Ja/Nee
5.6.69 | Monitoring | Uw anesthesietoestel beschikt over een disconnectiealarm via meting van: het expiratoir volume en/of ademwegdruk en/of CO2 concentratie. | Ja/Nee
5.6.70 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een alarm voor expiratoire fractie CO2 waarbij de bovengrenswaarde en ondergrenswaarde instelbaar zijn. | Ja/Nee
5.6.71 | Monitoring | Uw anesthesietoestel beschikt over een obstructiealarm via meting van: het expiratoir volume en/of ademwegdruk en/of CO2 concentratie. | Ja/Nee
5.6.72 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een dysfunctie alarm voor alle sensoren. | Ja/Nee
5.6.73 | Monitoring | Uw anesthesietoestel beschikt over een alarm voor ademwegdruk waarbij de bovengrenswaarde instelbaar is. | Ja/Nee
5.6.74 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een alarm voor het ademminuutvolume waarbij de bovengrenswaarde en ondergrenswaarde instelbaar zijn. | Ja/Nee
5.6.75 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een lekkage alarm bij verschil tussen inspiratoir en exspiratoir ademminuutvolume > 25%. | Ja/Nee
5.6.76 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een alarm voor de inspiratoire fractie van volatiele anesthetica waarbij de bovengrenswaarde en ondergrenswaarde instelbaar zijn. | Ja/Nee
5.6.77 | Monitoring | Het anesthesietoestel heeft een alarm voor inspiratoire fractie O2 waarbij de bovengrenswaarde en ondergrenswaarde instelbaar zijn. | Ja/Nee
5.6.78 | Monitoring | Het anesthesietoestel beschikt over grafische en numerieke trends voor: CO2-concentratie, O2- concentratie, concentratie van volatiele anesthetica, ademminuutvolume, longcompliance. | Ja/Nee
5.6.79 | Monitoring | De grafische en numerieke trendweergave van alle parameterwaarden moet voorzien zijn van een zoom functie. | Ja/Nee
5.6.80 | Monitoring | Het anesthesietoestel geeft numeriek weer wat de inspiratoire en expiratoire waarden zijn van O2, CO2, Dampvormige anesthetica, ademminuutvolume. Deze gegevens zijn continu in beeld. | Ja/Nee
5.6.81 | Montage, Garantie & Onderhoud | Ten minste 12 maanden voor beëindiging van de productie van het apparaat, inclusief onderdelen en mogelijke verbruiksartikelen geeft de inschrijver een melding aan de afdeling Medische Technologie. | Ja/Nee
5.6.82 | Montage, Garantie & Onderhoud | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur worden door de inschrijver aangevuld in de technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het Amsterdam UMC. | Ja/Nee
5.6.83 | Montage, Garantie & Onderhoud | In de installatieplanning wordt tijd gereserveerd voor een technische overdracht (en uitleg) voor gehele levering aan technici (benodigde tijd in overleg). | Ja/Nee
5.6.84 | Montage, Garantie & Onderhoud | Het anesthesietoestel beschikt over een mogelijkheid voor data- communicatie met de huidige monitoren van het AMC (Philips MX800). Hierover moeten tenminste de volgende parameters verstuurd kunnen worden: gemeten gassenconcentraties, gemeten drukken en CO2 curve. CO2, PAW, gas- en dampconcentraties in/out, flow. Zowel numeriek als flow. | Ja/Nee
5.6.85 | Montage, Garantie & Onderhoud | Uw anesthesietoestel werkt tijdens bedrijf uit het centrale gasverzorgingssysteem met een voordruk van 2,8 - 6 bar. | Ja/Nee
5.6.86 | Montage, Garantie & Onderhoud | De gewenste opbouw van het toestel staat het gewicht van apparatuur aan vereiste armen toe (gespecificeerd in de bijlage opbouw). | Ja/Nee
5.6.87 | Montage, Garantie & Onderhoud | Upgrades moeten vooraf door inschrijver worden gemeld aan UMC. Umc definitie Upgrade(s):In overwegende mate vernieuwingen c.q. wijzigingen aan de functionaliteit van de Prestatie, zowel software als hardwarematig. Leverancier zal alle beschikbare Upgrades, die verplicht zijn gesteld aan het UMC door Leverancier danwel verplichte Upgrades in het kader van veiligheidseisen en verband houdende met de Wet‐ en regelgeving die betrekking hebben op de Apparatuur, aan UMC gedurende de levensduur van de Apparatuur kosteloos door Leverancier worden geleverd en geïmplementeerd. Dit geschiedt in overleg met UMC. | Ja/Nee
5.6.88 | Montage, Garantie & Onderhoud | Responstijd van helpdesk is maximaal 15 minuten voor functionele vragen tijdens service window. | Ja/Nee
5.6.89 | Montage, Garantie & Onderhoud | Tijdens kantooruren is binnen 4 uur een monteur of adviseur beschikbaar bij storingen (telefonisch of fysiek aanwezig). | Ja/Nee
5.6.90 | Montage, Garantie & Onderhoud | Gegarandeerde Uptime > 98 % Uptime = normale productietijd - downtime tijdens normale productietijd / normale productietijd. (en specificeer downtime) | Ja/Nee
5.6.91 | Montage, Garantie & Onderhoud | De aanbieder biedt minimaal een garantieperiode van 24 maanden op alle onderdelen van de apparatuur inclusief opbouw (de Prestatie). | Ja/Nee
5.6.92 | Montage, Garantie & Onderhoud | De garantieperiode gaat in na oplevering door de leverancier en tijdstip acceptatie door UMC. | Ja/Nee
5.6.93 | Montage, Garantie & Onderhoud | Het anesthesietoestel dient een (dedicated) poort te beschikken, waarmee de logfiles uitgelezen kunnen worden. | Ja/Nee
5.6.94 | Montage, Garantie & Onderhoud | Installatie en configuratie zodat toestellen gebruiksklaar zijn is onderdeel van de levering. | Ja/Nee
5.6.95 | Netwerk | Het toestel heeft een netwerkaansluiting en er is maar één ethernetadres actief. | Ja/Nee
5.6.96 | Netwerk | Het toestel maakt gebruik van het TCP/IP-netwerkprotocol conform RFC793 en RFC791 (en de daaropvolgende updates). | Ja/Nee
5.6.97 | Netwerk | Het netwerk van de toestel kan worden ingesteld op automatische configuratie met DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), voordat ze worden aangesloten op het netwerk. | Ja/Nee
5.6.98 | Netwerk | Indien het toestel beschikt over WiFi-functionaliteit kan deze functionaliteit worden uitgeschakeld voor normaal gebruik. Bij inschakeling voor bijvoorbeeld voor onderhoud werkt het bij voorkeur op: A-band: 5 GHz. Eventueel op BG-band: 2,4 GHz (niet-overlappende kanalen 1, 6 en 11). Specificeer de mogelijkheden. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.99 | Netwerk | Indien van toepassing wordt het besturingssysteem gedurende de levensduur voorzien van de benodigde updates, upgrades en patches. | Ja/Nee
5.6.100 | Netwerk | Het toestel is voorzien van actieve antimalwaresoftware, dat wil zeggen dat de software actueel gehouden wordt en tijdig voorzien wordt van de laatst bekende malwareprofielen. | Vervallen n.a.v. NVI vraag | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.101 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver levert kosteloos alle benodigde licenties en passwords gedurende de levensduur van het systeem, inclusief de noodzakelijke software om het onderhoud uit te kunnen voeren. | Ja/Nee
5.6.102 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver verzorgt een trainingsprogramma voor de medewerkers van de anesthesiologie die gebruik maken van het anesthesietoestel. Eindresultaat is dat iedere gebruiker na het doorlopen van de trainingsprogramma over de vereiste bekwaamheid beschikt om de anesthesietoestel goed en veilig te gebruiken. Elke getrainde gebruiker wordt door fabrikant gecertificeerd. E.e.a. volgens de specificaties uit het Programma van Eisen en de eisen die de wet daaraan stelt. Zie voor de wet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2011/12/23/convenant-veilige-toepassing-van-medische-technologie-in-het-ziekenhuis | Ja/Nee
5.6.103 | Opleiding Techniek & Documentatie | Aanvullend op initiële trainingsprogramma verzorgt inschrijver een uitgebreidere training op basis van train-de-trainer principe, zodanig dat deze "super users" /trainers van UMC in staat zijn om zelfstandig: • bij- en herscholing voor bestaande gebruikers te verzorgen • initiële scholing voor nieuwe gebruikers te verzorgen Elke getrainde train-de-trainer wordt door fabrikant gecertificeerd. Het betreft in totaal minimaal 30 trainers. | Ja/Nee
5.6.104 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver sluit elke training, inclusief de train-de-trainer, af met een toets zodanig dat objectief wordt vastgesteld dat de getrainde medewerker de training heeft begrepen en over de vereiste bekwaamheid en kennis beschikt. | Ja/Nee
5.6.105 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver certificeert alle medewerkers die een initiële of herhalingstraining, inclusief train-de-trainer training, succesvol heeft gevolgd. Certificaat is op naam, met datum en voorzien van een handtekening van inschrijver. | Ja/Nee
5.6.106 | Opleiding Techniek & Documentatie | De training wordt gegeven op locaties UMC. | Ja/Nee
5.6.107 | Opleiding Techniek & Documentatie | De trainingen zijn beschikbaar voor zowel vroege (<16 uur) als late diensten (>16 uur). | Ja/Nee
5.6.108 | Opleiding Techniek & Documentatie | De training wordt gegeven in de Nederlandse taal. | Ja/Nee
5.6.109 | Opleiding Techniek & Documentatie | De trainingsmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld en zijn (geüpdatet) kosteloos blijvend beschikbaar gedurende de levensduur van de anesthesietoestellen. | Ja/Nee
5.6.110 | Opleiding Techniek & Documentatie | Een deskundige van de inschrijver is bij UMC gedurende minimaal 2 weken aanwezig bij de eerste klinische ingebruikname van elke deellevering van de anesthesietoestellen. | Ja/Nee
5.6.111 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver levert een interactieve e-learning module om gedurende de gehele levensduur medewerkers bekwaam te houden. | Ja/Nee
5.6.112 | Opleiding Techniek & Documentatie | De interactieve e-learning module voor gebruikers zijn in het Nederlands beschikbaar of door inschrijver te ontwikkelen en gereed voor training en implementatie fase. | Ja/Nee
5.6.113 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver verzorgt een flexibel in te plannen opleiding voor minimaal 8 ziekenhuistechnici met herhaling benodigd voor zelfstandig onderhoud gedurende levensduur toestel bestaande uit: 1e lijns opleiding (specialistische basis opleiding), voor minimaal 4 ziekenhuistechnici 2e lijns opleiding (gevorderde opleiding, dezelfde opleiding die een technicus van een leverancier volgt). Met deze trainingen zijn ziekenhuistechnici in staat om zelfstandig storingen, kwaliteitscontroles, foutdiagnoses, software-updates, planmatige onderhoud en correctief onderhoud (reparaties) op te lossen en/of uit te voeren. | Ja/Nee
5.6.114 | Opleiding Techniek & Documentatie | Levering van alle benodigde informatie en documentatie van de apparatuur. Minimaal dienen de gebruiksmanuals en servicemanuals (technische beschrijving, technische tekeningen, spare parts lijst en onderhoudsprotocollen) bij installatie meegeleverd te worden. | Ja/Nee
5.6.115 | Opleiding Techniek & Documentatie | Het duurt maximaal 30 minuten om nieuwe gebruikers te trainen in het gebruik van het aangeboden toestel. | Ja/Nee
5.6.116 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver levert een Gebruikershandleiding in de Nederlandse en Engelse taal, waar wij vrij over kunnen beschikken en mogen publiceren in daarvoor bestemde documentatiesystemen. | Ja/Nee
5.6.117 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver heeft eventuele kosten van trainingen voor nieuw personeel UMC gedurende de levensduur gespecificeerd in de TCO (Bijlage prijzenblad). | Ja/Nee
5.6.118 | Opleiding Techniek & Documentatie | De instructie aan alle technische gebruikers, wordt door leverancier tenminste verzorgd in de Nederlandse taal. Andere talen zijn optioneel. | Ja/Nee
5.6.119 | Opleiding Techniek & Documentatie | Inschrijver communiceert in de Nederlandse taal in het relatiebeheer, het bestelproces, dossiers, rapportages en user manuals. Service manuals mogen Engelstalig. | Ja/Nee
5.6.120 | opleiding Techniek & Documentatie | De technici kunnen tot één jaar voor end of life van de machine getraind worden. | Ja/Nee
5.6.121 | schoonmaak | Het anesthesietoestel is minimaal gedurende 15 jaar bestand tegen dagelijkse schoonmaak met de huidige schoonmaakmiddelen, daarnaast is het toestel ook bestand tegen incidentele aanraking met chloor bestanddelen, roze chloorhexidine en jodium. | Ja/Nee
5.6.122 | schoonmaak | Apparatuur dient glad afgewerkt te zijn. | Ja/Nee
5.6.123 | schoonmaak | De leverancier dient conformiteitsverklaringen aan te leveren bij de apparatuur betreffende de gangbare reinigings- en desinfectiemiddelen.(Incidin Microvezeldoekjes, Alcohol 70%, Chloor tot 1000 ppm). | Ja/Nee | Als bijlage opnemen
5.6.124 | schoonmaak | Alle onderdelen zijn compatibel met de CSA reiniging-, desinfectie en indien van toepassing sterilisatieprocessen (zie * R&D proces). | Ja/Nee
5.6.125 | schoonmaak | De onderdelen die door de sterilisatiedienst worden gereinigd, zijn compatibel met het reinigingsmiddel Mediclean forte van de firma dr. Weigert. | Ja/Nee
5.6.126 | schoonmaak | Eventueel aanwezige lumen/holt is bereikbaar voor water en detergentia d.m.v. doorspuiten en/ of ragen. | Ja/Nee
5.6.127 | schoonmaak | *R&D proces: Binnen de CSA wordt gebruik gemaakt van de wasmachines: Miele, PG 8528 GGT Reinigingsfase: 5 minuten, 40 graden celcius, onthard water Mediclean forte of medizym Desinfectiefase: 5 minuten 90 graden celcius, RO water *Sterilisatieproces: Stoomsterilisatie met gefractioneerde voorvacuümcyclus, stoom 134 graden – 3,5 minuut (ja/nee) OF Stoomsterilisatie met gefractioneerde voorvacuümcyclus, stoom 121 graden, 15 minuten (ja/nee) OF Waterstofperoxidegasplasma sterilisatie, Sterrad type NX 100 (ja / nee) De volgende documenten moeten door de fabrikant worden aangeleverd: 1) Afbeelding van de betreffende onderdelen welke voor RDS in aanmerking komen; 2) Reiniging-desinfectie-sterilisatie voorschriften (Nederlands) voor onderdelen welke voor herverwerking in aanmerking komen. 3) Compatibiliteitsverklaringen RDS processen en reinigingsmiddel Mediclean forte. | Ja/Nee
5.6.128 | schoonmaak | Apparatuur dient vervaardigd te zijn van goed te reinigen en desinfecteren materiaal. | Ja/Nee
5.6.129 | Service / Onderhoud | Garantiestelling van fabrikant dat onderhoudsverplichting, conform afgesloten onderhoudscontract, van kracht blijft indien de leverancier zijn verplichtingen hierin niet na kan komen. | Ja/Nee
5.6.130 | Service / Onderhoud | Het toestel heeft auditieve en/of visuele signalering van batterijstatus | Ja/Nee
5.6.131 | Service / Onderhoud | Leverancier dient na elk preventief onderhoud een schriftelijke toestandsrapportage te maken. | Ja/Nee
5.6.132 | Service / Onderhoud | Servicemenu is toegankelijk voor de ziekenhuis instrumentatietechnicus inclusief de noodzakelijke passwords tot het hoogste niveau (onafhankelijk of er een onderhoudscontract wordt afgesloten). | Ja/Nee
5.6.133 | Service / Onderhoud | Bij storing: De door de gebruiker te vervangen onderdelen dienen snel en makkelijk bereikbaar en te verwisselen te zijn; bijvoorbeeld lekpotjes, O2 cellen. (specificeer de onderdelen die dit betreft). | Ja/Nee
5.6.134 | Service / Onderhoud | De meest storingsgevoelige onderdelen dienen door technici makkelijk bereikbaar en te verwisselen zijn op de gebruik locatie. (specificeer de onderdelen die dit betreft). | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.135 | Service / Onderhoud | De voor onderhoud noodzakelijke speciale gereedschappen en/of hulpmiddelen (incl. (test) software) dienen in voorkomende gevallen op verzoek van het UMC beschikbaar gesteld, gekoppeld aan het afgesproken service-level. | Ja/Nee
5.6.136 | Service / Onderhoud | Opgestuurde logfiles dienen door een verantwoordelijke medewerker van de firma uitgelezen te worden en teruggekoppeld te worden met de UMC's. | Ja/Nee
5.6.137 | Service / Onderhoud | Bij de zelftest dient een keuze gemaakt te kunnen worden om alleen een lektest uit te voeren. | Ja/Nee
5.6.138 | Service / Onderhoud | Levering en vervanging van (interne)accu's/UPS'en zijn inbegrepen gedurende de garantieperiode. | Ja/Nee
5.6.139 | Service / Onderhoud | De leverancier kan een kwalitatief goede jaarrapportage van het systeem opstellen en in PDF/A format aan te leveren, bij opdracht van preventief\correctief onderhoud. De rapportage geeft tenminste een inhoudelijke specificatie van uitgevoerd onderhoud en de toestandsrapportage van het toestel. | Ja/Nee
5.6.140 | service / Onderhoud | De anesthesietoestellen moeten softwaretechnisch te re-storen zijn. (back-ups moeten dus ook gemaakt kunnen worden). | Ja/Nee
5.6.141 | service / Onderhoud | Configuraties moeten kunnen worden overgezet bij de installatie van software releases. | Ja/Nee
5.6.142 | Service / Onderhoud | De ziekenhuis instrumentatietechnici dienen gedurende de levensduur getraind te worden, waarbij herhalingstraining voor technici beschikbaar is, minimaal 1 technici per jaar gedurende gehele levensduur is inbegrepen. | Ja/Nee
5.6.143 | Service / Onderhoud | Bij levering toestel is EOL\EOS> 10jaar. Een EOL \ Out of Service melding wordt door de firma minimaal 2 jaar voor out of service datum gemeld. | Ja/Nee
5.6.144 | Service / Onderhoud | Specificeer de grootte van uw service organisatie in Nederland mocht UMC in de toekomst onderhoud afnemen, uitgaande van maximale ondersteuning Amsterdam UMC. | Vraag | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.145 | Service / Onderhoud | Jaarrapportage dient binnen twee maanden na afloop van het jaar gereed en beschikbaar te zijn. | Ja/Nee
5.6.146 | Service / Onderhoud | Protocol en checklist t.b.v. PO dient digitaal in PDF/A bij acceptatie geleverd te worden. Specificeer of daarvoor software beschikbaar is. | Ja/Nee | Specificeer uw antwoord middels een toelichting
5.6.147 | Service / Onderhoud | Het service contract wordt opgesteld volgens SSO (WIBAZ; laatste versie). | Ja/Nee
5.6.148 | Service / Onderhoud | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het UMC | Ja/Nee
5.6.149 | Service / Onderhoud | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere apparatuur c.q. gewaarborgd door de leverancier. Controle hiervan is een gezamenlijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade dienen te gebeuren. | Ja/Nee
5.6.150 | Service / Onderhoud | Alle upgrades die voor het aangeboden systeem gereleased worden binnen een periode van 2 jaar na acceptatie, dienen zonder extra kosten achteraf geïmplementeerd te worden. | Ja/Nee
5.6.151 | Service / Onderhoud | Servicedocumentatie wordt zowel digitaal in PDF als in hardcopy aangeleverd. | Ja/Nee
5.6.152 | Service / Onderhoud | Tijdens de garantieperiode van het anesthesietoestel is de service/reparatie kosteloos op basis van het hoogste niveau, all-in inclusief alle kosten voor het preventief- en correctief onderhoud, arbeid en correctief materiaal en onderdelen. | Ja/Nee
5.6.153 | Service / Onderhoud | Alle updates die voor het aangeboden systeem gereleased worden zijn inbegrepen in de aanschafprijs en worden gedurende de levensduur van de apparatuur kosteloos door inschrijver geleverd en geïmplementeerd, na schriftelijke goedkeuring van of namens UMC. Het UMC is hiertoe niet verplicht. | Ja/Nee
5.6.154 | Service / Onderhoud | Updates/upgrades dienen minstens 8 weken voor bedoelde implementatie schriftelijk ontvangen te zijn door de afdeling Medische Technologie en SBI. Daarbij een gedetailleerde inhoudsbeschrijving. Tevens een overzicht met de verschillende verbeterpunten ten opzichte van eerder versies (release notes) opgenomen in de gebruikshandleiding/de technische documentatie. | Ja/Nee
5.6.155 | Service / Onderhoud | De leverancier voorziet in een vaste locatie-verantwoordelijke die alle communicatie m.b.t. service anders dan de service manager behandelt (Technisch probleemeigenaar). | Ja/Nee
5.6.156 | Service / Onderhoud | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, kalibratie moet na elk onderhoud samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd worden in een door UMC opgegeven format. | Ja/Nee
5.6.157 | Service / Onderhoud | Levering reserve (onder)delen: volgende werkdag (onafhankelijk van het onderhoudscontract dat wordt afgesloten). | Ja/Nee
5.6.158 | Service / Onderhoud | Service software voor ziekenhuis technici is toegankelijk op zelfde niveau als de service technici van de leverancier. De software in deze moet up to date blijven, gekoppeld aan het afgesproken service-level en opleiding technici. | Ja/Nee
5.6.159 | Service / Onderhoud | De technische levensduur van de geleverde toestellen zijn minimaal 10 jaar na de laatste levering en acceptatie. | Ja/Nee
5.6.160 | Service / Onderhoud | Quick reference guide toevoegen aan vereiste documentatie | Ja/Nee
5.6.161 | Service / Onderhoud | Wachtwoorden voor technische service menu's dient in PDF digitaal bij acceptatie geleverd te zijn. | Ja/Nee
5.6.162 | Service / Onderhoud | De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. Tevens worden de controles t.b.v. de vrijgave van het toestel opgenomen op het servicebon en direct na de beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar gesteld. | Ja/Nee
5.6.163 | Service / Onderhoud | Indien noodzakelijk levert Inschrijver minimaal 2 sets Service tools per locatie na opleiding technici. | Ja/Nee
5.6.164 | Sterilisatie | Alle onderdelen van het beademingsysteem, die met de beademingslucht van de patiënt in aanraking komen, zijn door niet technisch getraind personeel te vervangen om te laten steriliseren. | Ja/Nee
5.6.165 | Sterilisatie | De autoclaveerbare onderdelen zijn door de gebruikers (geen technici) eenvoudig en zonder gereedschappen te demonteren en weer in elkaar te zetten. | Ja/Nee
5.6.166 | Sterilisatie | De onderdelen zijn bestand tegen een machinaal reiniging- en thermisch desinfectieproces in een instrumentenwasmachine; | Ja/Nee
5.6.167 | Techniek Meetfunctie | De gassenmonitor beschikt over automatische detectie en dampherkenning van O2, CO2, Desfluraan, Sevofluraan. | Ja/Nee
5.6.168 | Techniek Meetfunctie | Uw anesthesietoestel beschikt over een mogelijkheid de gewenste endtidal dampconcentratie in te stellen, waarna sturing naar deze concentratie automatisch plaatsvindt. Daarnaast is het ook mogelijk om zonder endtidal sturing manueel damp in te stellen. | Ja/Nee
5.6.169 | Techniek Meetfunctie | Het toestel beschikt over een gasevacuatie systeem met een indicator mbt de werking van de afzuiging. | Ja/Nee
5.6.170 | Techniek Meetfunctie | Uw anesthesietoestel beschikt over een O2 meting die paramagnetisch is. | Ja/Nee
5.6.171 | Techniek Meetfunctie | Het anesthesietoestel heeft minimaal 3, door de gebruiker te selecteren realtime curves en de bijbehorende numerieke waarde continue in beeld. De keuze bestaat uit minimaal Flow, druk, CO2. | Ja/Nee
5.6.172 | Uitvalgedrag | Uw anesthesietoestel beschikt over een geïntegreerd nooddoserings toedieningssysteem tbv zuurstoftoediening aan het cirkelsysteem die uitval van de elektronische versgas zuurstofflowregelaar kan vervangen. | Ja/Nee
5.6.173 | Uitvalgedrag | Uw anesthesietoestel beschikt over een backup systeem waarmee de gebruiker bij uitval van de monitor over kan schakelen naar Man/Spont beademing. | Ja/Nee
5.6.174 | uitvalgedrag | De minimale gebruiksduur van de accu na stroomuitval bij normaal gebruik is 60min. | Ja/Nee
5.6.175 | uitvalgedrag | Het toestel schakelt bij het uitvallen van de netspanning automatisch over op de interne accu, zonder dat hiervoor actieve handelingen verricht hoeven te worden. | Ja/Nee
5.6.176 | uitvalgedrag | De accu's hebben een minimale gebruiksduur / levensduur van 24 maanden. | Ja/Nee
5.6.177 | Uitvalgedrag | Bij een uitgeschakeld toestel is het mogelijk om O2 toe te dienen via het cirkelsysteem. | Ja/Nee
Aldus naar waarheid ingevuld:
op (datum):
te (plaats):
door (rechtsgeldig vertegenwoordiger):
van (bedrijf):
handtekening: