Bijlagen

bij de Europese openbare aanbesteding voor de levering

van een Liquid Chromatography Hoge Resolutie Massa Spectrometer

Bijlage A05   Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Leidraadnummer			:	2022 FPL/INK 74

Datum			:	26 september 2022

Bijlage A05: Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Door middel van onderstaande conformiteitenlijst zal worden beoordeeld of de Inschrijving voldoet aan de eisen als gesteld in hoofdstuk 6 Inschrijver dient in onderstaande tabel voor de eisen per item de conformiteit aan te geven.

Indien aan één of meer van de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 6 niet wordt voldaan, wordt de Inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling. Het beantwoorden van een vraag met 'akkoord', het paraferen ervan, betekent dat in geval van gunning van de opdracht het niet voldoen door Inschrijver aan de gestelde eis geldt als niet-nakoming van de uit de te sluiten Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

| Eisen | Omschrijving eisen | Akkoord Inschrijver |
| --- | --- | --- |
| Massaspectrometer |  |  |
| Eis 8.1.1 | Er moeten wereldwijd minimaal drie systemen zijn verkocht en geplaatst van het merk en type dat wordt aangeboden, zie ook § 5.2.2.1). | Ja / Nee |
| Eis 8.1.2 | De massaspectrometer moet recentelijk (bv. in 2022 of eventueel in 2021) zijn geïntroduceerd. | Ja / Nee |
| Infrastructuur |  |  |
| Eis 8.2.1 | Het aangeboden systeem is een benchtop model. Het systeem moet worden geleverd met een stabiele, sterke en degelijk gefabriceerde verrijdbare tafel, die geschikt is voor het gewicht van de MS en eventueel de randapparatuur (bv. Ionbench of vergelijkbaar). | Ja / Nee |
| Eis 8.2.2 | Het systeem is lichter dan 250 kg. | Ja / Nee |
| Eis 8.2.3 | Het systeem moet een maximale 'footprint' hebben van 1,2 m2. | Ja / Nee |
| Eis 8.2.4 | Het systeem moet lager zijn dan 2 m. | Ja / Nee |
| Vacuümsysteem |  |  |
| Eis 8.3.1 | De rotatiepompen moeten geleverd worden met een kosmetische behuizing, voorzien van een geluidsisolatie. | Ja / Nee |
| Eis 8.3.2 | Het schoonmaken/verwisselen van de bron moet kunnen worden uitgevoerd zonder dat het hoogvacuüm van het systeem behoeft te worden verbroken. | Ja / Nee |
| Ionenbron / koppeling randapparatuur |  |  |
| Eis 8.4.1 | Het aangeboden systeem bevat een Electrospray bron (ESI), deze moet een flow aankunnen van 5 tot 1000 μl/min. | Ja / Nee |
| Eis 8.4.2 | Het systeem moet positieve en negatieve ionen kunnen detecteren. Het systeem moet tussen positieve en negatieve ionen kunnen wisselen met een snelheid van ten minste 25 ms. | Ja / Nee |
| Additionele hardware |  |  |
| Eis 8.5.1 | Een infusiepomp dient onderdeel uit te maken van het systeem. | Ja / Nee |
| Eis 8.5.2 | Het systeem zal zijn voorzien van een volledig aangestuurd U(H)PLC systeem uitgerust met een autosampler voor meer dan zes 96-wells platen. | Ja / Nee |
| Eis 8.5.3 | Het systeem moet ruimte kunnen bieden aan ten minste 400 2 ml vials | Ja / Nee |
| Eis 8.5.4 | De pomp van het LC systeem dient binair te zijn, met een mogelijkheid van een druk van minimaal 1000 bar. | Ja / Nee |
| Eis 8.5.5 | Het LC systeem dient een speciale legering/oplossing te hebben tegen het binden van bio moleculen. | Ja / Nee |
| Eis 8.5.6 | De MS software dient zowel de MS, als de autosampler als het LC systeem te bedienen | Ja / Nee |
| Eis 8.5.7 | De kolom dient op temperatuur te kunnen worden gehouden tussen de 20 en 60 graden celsius. | Ja / Nee |
| Kalibratie |  |  |
| Eis 8.6.1 | Het systeem moet voorzien zijn van een automatische en geïntegreerde introductie van een massa-kalibrant. | Ja / Nee |
| Eis 8.6.2 | Eén kalibrant moet voldoende zijn voor MS en MS2 metingen. | Ja / Nee |
| Eis 8.6.3 | De kalibratie moet onafhankelijk zijn van de ladingsstatus van de kalibrantmassa. | Ja / Nee |
| Eis 8.6.4 | Bovengenoemde punten met betrekking tot de kalibratie gelden voor zowel positieve als negatieve ionen. | Ja / Nee |
| Massascheiding / fragmentatie |  |  |
| Eis 8.7.1 | Het systeem dient te zijn uitgerust met twee quadrupole mass analyzers ten behoeve van efficiënte transmissie van ionen en voor de selectie van precursor ionen ten behoeve van MS/MS experimenten. | Ja / Nee |
| Eis 8.7.2 | De massaspectrometer moet een resolutie hebben van 0.5 da of kleiner | Ja / Nee |
| Scanparameters |  |  |
| Eis 8.8.1 | Het systeem moet een scanbereik hebben van minimaal m/z 5 en van hoger dan m/z 2000 | Ja / Nee |
| Eis 8.8.2 | Het systeem moet een minimale scan snelheid van 10.000 Da/s | Ja / Nee |
| Eis 8.8.3 | Het systeem moet alternerend tussen positieve en negatieve ionisatie kunnen scannen. | Ja / Nee |
| Eis 8.8.4 | De detector moet een linear bereik hebben van 6 orde grootheden. | Ja / Nee |
| Meetprestaties |  |  |
| Eis 8.9.1 | De massanauwkeurigheid moet met een externe kalibratie beter of gelijk zijn aan 0.1 Da en moet 24 uur binnen deze limiet blijven. | Ja / Nee |
| Software |  |  |
| Eis 8.10.1 | De software moet operationeel zijn in een Windows (10 of recenter) -omgeving. | Ja / Nee |
| Eis 8.10.2 | Het systeem moet op basis van vooraf gekozen criteria kunnen schakelen tussen MS en MS/MS. | Ja / Nee |
| Eis 8.10.3 | Er moeten extra licenties geleverd worden van de software voor dataverwerking op een tweede PC. | Ja / Nee |
| Eis 8.10.4 | Tijdens de garantieperiode van 36 maanden vinden "free of charge" software upgrades plaats tot de meest recente versie. | Ja / Nee |
| bEis 8.10.5 | Er moet een los uitwerk station (PC) geleverd worden, met de nieuwste software voor het verwerken van grote datasets. | Ja / Nee |
| Garantie / Service |  |  |
| Eis 8.11.1 | Het systeem moet worden geleverd met een garantieperiode van minimaal 24 maanden gerekend vanaf datum oplevering conform de Algemene Inkoopvoorwaarden TNO sectie 11.1. | Ja / Nee |
| Eis 8.11.2 | Het systeem moet worden geleverd inclusief jaarlijks preventief onderhoud, onderdelen, arbeidsuren en reiskosten van engineers voor een periode van 36 maanden gerekend vanaf datum oplevering. | Ja / Nee |
| Eis 8.11.3 | Service en onderhoud op het systeem vindt plaats vanuit een vestiging binnen de Benelux. | Ja / Nee |
| Eis 8.11.4 | Service en support dient beschikbaar te zijn in het Nederlands | Ja / Nee |
| Training |  |  |
| Eis 8.12.1 | Er moet tijdens en binnen 2 maanden na installatie en afronding afnametesten van het systeem worden uitgevoerd en een standaard instructie gegeven worden met betrekking tot het systeem, de hardware en de software. Zie ook par. 2.2.23 Installation Qualification (IQ) en Operational Qualification OQ). | Ja / Nee |
| Eis 8.12.2 | Er is, naast de standaard instructie, een uitgebreide opleiding / training voor maximaal 3 personen aangeboden te worden van minimaal 2 dagen op de TNO locatie. Indien deze niet bij TNO wordt gegeven maar bij de fabriek of een demolab, dan zullen, behalve de kosten van de cursus, ook de reis- en overnachtingskosten inbegrepen zijn. | Ja / Nee |
| Documentatie |  |  |
| Eis 8.13.1 | Het systeem moet worden geleverd met uitgebreide documentatie over de hardware en de software, geschreven in de Engelse of Nederlandse taal. Aanlevering van de documentatie dient zowel digitaal als in een papieren versie te geschieden. | Ja / Nee |
| Levering / acceptatie |  |  |
| Eis 8.14.1 | Nadat de definitieve opdracht door TNO is verstrekt zal de Opdrachtnemer de apparatuur zo spoedig mogelijk bedrijfsklaar op de locatie, zoals gespecificeerd op de inkoopopdracht, aanbieden, doch uiterlijk binnen een termijn van 90 (negentig) kalenderdagen. Na de gunning zal er in overleg met TNO een plan worden opgesteld door de leverende partij hoe dit vorm te geven (o.a. tijdsplan, wat is er nodig ten behoeve van installatie, faciliteiten etc.) waarbij o.a. rekening gehouden wordt met het vereiste in par. 2.2.23 Site Acceptance Test (SAT). | Ja / Nee |
| Eis 8.14.2 | Overeenkomstig het gestelde in par 2.2.23 zal een volledige acceptatietest op TNO-locatie door Opdrachtnemer en in samenwerking met TNO worden uitgevoerd. | Ja / Nee |
| Facturatieschema |  |  |
| Eis 8.15.1 | Het facturatieschema dient als volgt te worden gehanteerd: -30% na opdracht (met bankgarantie); -50% na levering (met bankgarantie); -20% na afronding installatie en acceptatie. | Ja / Nee |

Inschrijver:

Bedrijfsnaam					: ……………………………………………………

Naam tekenbevoegde functionaris			: ……………………………………………………

Functie						: ……………………………………………………

Handtekening					: ……………………………………………………

Inschrijving is gedaan te …………………………….………………, datum ……………………………………………………