Bijlagen

bij de Europese openbare aanbesteding voor de levering

van een Liquid Chromatography Hoge Resolutie Massa Spectrometer

Bijlage A05   Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Leidraadnummer			:	2022 FPL/INK 74

Datum			:	06 juni 2022

Bijlage A05: Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Door middel van onderstaande conformiteitenlijst zal worden beoordeeld of de Inschrijving voldoet aan de eisen als gesteld in hoofdstuk 6 Inschrijver dient in onderstaande tabel voor de eisen per item de conformiteit aan te geven.

Indien aan één of meer van de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 6 niet wordt voldaan, wordt de Inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling. Het beantwoorden van een vraag met 'akkoord', het paraferen ervan, betekent dat in geval van gunning van de opdracht het niet voldoen door Inschrijver aan de gestelde eis geldt als niet-nakoming van de uit de te sluiten Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

| Eisen | Omschrijving eisen |  | Akkoord Inschrijver |
| --- | --- | --- | --- |
| Massaspectrometer |  |  |  |
| Eis 8.1.1 | Er moeten wereldwijd minimaal drie systemen zijn verkocht en geplaatst van het merk en type dat wordt aangeboden, zie ook § 5.2.2.1). |  | Ja / Nee |
| Infrastructuur |  |  |  |
| Eis 8.2.1 | Het aangeboden systeem is een benchtop model. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.2.2 | Het systeem is lichter dan 400 kg. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.2.3 | Het systeem moet een maximale 'footprint' hebben van 1,6 m2. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.2.4 | Het systeem moet lager zijn dan 2 m. |  | Ja / Nee |
| Vacuümsysteem |  |  |  |
| Eis 8.3.1 | De rotatiepompen moeten geleverd worden met een kosmetische behuizing, voorzien van een geluidsisolatie. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.3.2 | Het schoonmaken/verwisselen van de bron moet kunnen worden uitgevoerd zonder dat het hoogvacuüm van het systeem behoeft te worden verbroken. |  | Ja / Nee |
| Ionenbron / koppeling randapparatuur |  |  |  |
| Eis 8.4.1 | Het aangeboden systeem bevat een Electrospray bron (ESI), deze moet een flow aankunnen van 1 tot 1000 μl/min. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.4.2 | Het aangeboden systeem bevat een Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) bron, deze moet een flow aankunnen van 0.5 ml/min of meer. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.4.3 | Het systeem moet positieve en negatieve ionen kunnen detecteren. Het systeem moet tussen positieve en negatieve ionen kunnen wisselen met een minimale frequentie van 1 Hz. |  | Ja / Nee |
| Additionele hardware |  |  |  |
| Eis 8.5.1 | Een infusiepomp dient onderdeel uit te maken van het systeem. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.5.2 | Het systeem zal zijn voorzien van een volledig aangestuurd U(H)PLC systeem uitgerust met een fractieverzamelaar, een PDA detector en een autosampler voor meer dan vijf 96-wells platen. |  | Ja / Nee |
| Ion mobility |  |  |  |
| Eis 8.6.1 |  | Het aangeboden systeem bevat Ion Mobility mogelijkheden voor alle gegenereerde ionen zodanig dat de ion mobility scheiding retrospectief kan worden gebruikt voor karakterisering, identificatie van bijvoorbeeld isomeren. | Ja / Nee |
| Eis 8.6.2 |  | De Ion Mobility scheiding moet kunnen worden gekalibreerd. | Ja / Nee |
| Eis 8.6.3 |  | De Ion Mobility scheiding heeft een instrument (binnen hetzelfde instrument) reproduceerbarheid beter dan 1% (Collision Cross Section (CCS)) en een type instrument (tussen dezelfde instrumenten van hetzelfde type) reproduceerbaarheid beter dan 5% CCS. | Ja / Nee |
| Kalibratie |  |  |  |
| Eis 8.7.1 | Het systeem moet voorzien zijn van een automatische en geïntegreerde introductie van een massa-kalibrant die variaties automatisch corrigeert zodat een massanauwkeurigheid van 1 ppm kan worden gegarandeerd. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.7.2 | Eén kalibrant moet voldoende zijn voor MS en MS2 metingen. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.7.3 | Bovengenoemde punten met betrekking tot de kalibratie gelden voor zowel positieve als negatieve ionen. |  | Ja / Nee |
| Massascheiding / fragmentatie |  |  |  |
| Eis 8.8.1 | Het systeem dient te zijn uitgerust met minimaal een quadrupool en een tweede hoge resolutie massa spectrometer ten behoeve van efficiënte transmissie van ionen en voor de selectie van precursor ionen ten behoeve van MS/MS experimenten. |  | Ja / Nee |
| Scanparameters |  |  |  |
| Eis 8.9.1 | Het systeem moet een scanbereik hebben van minimaal m/z 50-4.000. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.9.2 | Het systeem moet een minimale acquisitiesnelheid hebben van 5 Hz voor MS² |  | Ja / Nee |
| Meetprestaties |  |  |  |
| Eis 8.10.1 | De massanauwkeurigheid moet met een interne kalibratie beter of gelijk zijn aan 1 ppm. De noodzakelijke frequentie voor een volledige massa kalibratie om 1 ppm te garanderen is < 1 maal per week. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.10.2 | De resolutie moet minimaal 50.000 FWHM (full width half maximum) bedragen bij m/z 100-1000. |  | Ja / Nee |
| Software |  |  |  |
| Eis 8.11.1 | De software moet operationeel zijn in een Windows (10 of recenter) -omgeving. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.11.2 | Bij berekening van de massa van ionen moet rekening gehouden worden met het gewicht van een elektron (0.54 mmu) zodat daarvoor niet achteraf behoeft te worden gecorrigeerd. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.11.3 | De software moet in staat zijn om de element-samenstelling te berekenen op grond van de gemeten exacte massa en het isotopenpatroon. Beide moeten vergeleken kunnen worden met de theoretische waarde. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.11.4 | Het systeem moet op basis van vooraf gekozen criteria kunnen schakelen tussen MS en MS/MS (data dependent analysis). |  | Ja / Nee |
| Eis 8.11.5 | Er moeten extra licenties geleverd worden van de software voor dataverwerking op een tweede PC. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.11.6 | Tijdens de garantieperiode van 24 maanden vinden "free of charge" software upgrades plaats tot de meest recente versie. |  | Ja / Nee |
| Garantie / Service |  |  |  |
| Eis 8.12.1 | Het systeem moet worden geleverd met een garantieperiode van minimaal 24 maanden gerekend vanaf datum oplevering conform de Algemene Inkoopvoorwaarden TNO sectie 11.1. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.12.2 | Het systeem moet worden geleverd inclusief jaarlijks preventief onderhoud, onderdelen, arbeidsuren en reiskosten van engineers voor een periode van 36 maanden gerekend vanaf datum oplevering. |  | Ja / Nee |
| Eis 8.12.3 | Service en onderhoud op het systeem vindt plaats vanuit een vestiging binnen de Benelux. |  | Ja / Nee |
| Training |  |  |  |
| Eis 8.13.1 | Er moet tijdens en binnen 2 maanden na installatie en afronding afnametesten van het systeem worden uitgevoerd en een standaard instructie gegeven worden met betrekking tot het systeem, de hardware en de software. Zie ook par. 2.2.23 Installation Qualification (IQ) en Operational Qualification OQ). |  | Ja / Nee |
| Eis 8.13.2 | Er is, naast de standaard instructie, een uitgebreide opleiding / training voor maximaal 3 personen aangeboden te worden van minimaal 2 dagen op de TNO locatie. |  | Ja / Nee |
| Documentatie |  |  |  |
| Eis 8.14.1 | Het systeem moet worden geleverd met uitgebreide documentatie over de hardware en de software, geschreven in de Engelse of Nederlandse taal. Aanlevering van de documentatie dient zowel digitaal als in een papieren versie te geschieden. |  | Ja / Nee |
| Levering / acceptatie |  |  |  |
| Eis 8.15.1 | Nadat de definitieve opdracht door TNO is verstrekt zal de Opdrachtnemer de apparatuur zo spoedig mogelijk bedrijfsklaar op de locatie, zoals gespecificeerd op de inkoopopdracht, aanbieden, doch uiterlijk binnen een termijn van 90 (negentig) kalenderdagen. Na de gunning zal er in overleg met TNO een plan worden opgesteld door de leverende partij hoe dit vorm te geven (o.a. tijdsplan, wat is er nodig ten behoeve van installatie, faciliteiten etc.) waarbij o.a. rekening gehouden wordt met het vereiste in par. 2.2.23 Site Acceptance Test (SAT). |  | Ja / Nee |
| Eis 8.15.2 | Overeenkomstig het gestelde in par 2.2.23 zal een volledige acceptatietest op TNO-locatie door Opdrachtnemer en in samenwerking met TNO worden uitgevoerd. |  | Ja / Nee |
| Facturatieschema |  |  |  |
| Eis 8.16.1 | Het facturatieschema dient als volgt te worden gehanteerd: -30% na opdracht (met bankgarantie); -50% na levering (met bankgarantie); -20% na afronding installatie en acceptatie. |  | Ja / Nee |

Inschrijver:

Bedrijfsnaam					: ……………………………………………………

Naam tekenbevoegde functionaris			: ……………………………………………………

Functie						: ……………………………………………………

Handtekening					: ……………………………………………………

Inschrijving is gedaan te …………………………….………………, datum ……………………………………………………