## Bijlage A PvE Echo app
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Echoapparatuur"
Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten overeenkomst.
Item | Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Ingangscontrole door Medische Technologie | Invullen door leverancier Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Echo Systeem | Definitie | A. Technische Specificaties
Echo Systeem | Algemeen |  | Algemene eisen
Echo Systeem | Mid-range Echoapparaat |  | Leverancier biedt aan 1 uniform Mid-range echoapparaat, voorzien van alle benodigde software. Voor definitie van Mid-range echoapparaat zie tabblad definities. | KO | Ja
Echo Systeem | High-End Echoapparaat |  | Leverancier biedt aan 1 uniform High-End echoapparaat, voorzien van alle benodigde software. Voor definitie van High-End echoapparaat zie tabblad definities. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | Mobiliteit & Ergometrie eisen
Echo Systeem | Mobiliteit & ergometrie |  | Het toestel moet verrijdbaar zijn. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | Het Echosysteem heeft een remblokkering op minimaal 2 wielen. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | Het Echosysteem is dusdanig uitgevoerd dat statische elektriciteit wordt afgevoerd. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | Het bedieningspaneel is in hoogte verstelbaar. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | De monitor is in hoogte verstelbaar. | KO | Ja
Echo Systeem | Mobiliteit & ergonomie |  | De monitor is draai- en kantelbaar om een optimale beeldhoek mogelijk te maken. | KO | Ja
Echo Systeem | Transducers |  | Eisen mee te leveren transducers
Echo Systeem | Transducers |  | Convex transducer voor oppervlakkig gebruik, convex transducer voor abdominaal onderzoek, phased array (cardio), lineare transducer voor oppervlakkig gebruik, lineare transducer voor dieper onderzoek, vaginaal/rectaal transducer | KO | Ja
Echo Systeem | Transducers |  | Systeem is voorzien van een functionele oplossing om te voorkomen dat het echoapparaat over de transducerkabels kan rijden. | KO | Ja
Echo Systeem | Software |  | Software matige eisen
Echo Systeem | Software |  | De opslagcapaciteit van de interne harde schijf is voldoende groot voor minimaal 200 patiënten casussen ( Een patiënten casus moet minimaal 50 2D, ColorDoppler en PW/CW beelden kunnen omvatten). | KO
Echo Systeem | Software |  | Software updates (=geen upgrade) zijn gedurende de gehele levensduur (10 jaar na installatie) inbegrepen in de aanschafprijs. | KO
Echo Systeem | Software |  | Upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren, direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC. | KO
Echo Systeem | Software |  | Upgrades dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst kostenloos ter beschikking worden gesteld. | KO
Echo Systeem | Software |  | Gebruikers en netwerkinstellingen kunnen middels usb worden opgeslagen en ingeladen. | KO | Ja
Echo Systeem | Echografie |  | Echocardiografische eisen
Echo Systeem | Echografie |  | Continous wave Doppler | KO | Ja
Echo Systeem | Echografie |  | Pulsed wave Doppler | KO | Ja
Echo Systeem | Echografie |  | Pulsed Wave Tissue Doppler imaging | KO | Ja
Echo Systeem | Echografie |  | Cineloop minimaal 1500 frames | KO | Ja
Echo Systeem | Echografie |  | Doppler Autotracing en Autocalculatie | KO | Ja
Echo Systeem | Koppelingen extern & Offline |  | Koppelingen extern & Offline
Echo Systeem basis | Specificaties koppeling echobeelden naar uitwerkprogramma, off-line analyse software en server |  | Systeem voldoet aan 'Aansluitvoorwaarden Erasmus MC-netwerk v8.2'. Voor WiFi is SSID Med-app' van toepassing. | KO
Echo Systeem | Specificaties koppeling echobeelden naar uitwerkprogramma, off-line analyse software en server |  | Het echoapparaat voldoet aan DICOM 3.0 of nieuwer (indienen bij de inschrijving) | KO | Ja
Echo Systeem | Specificaties koppeling echobeelden naar uitwerkprogramma, off-line analyse software en server |  | Het echoapparaat bevat de functionaliteiten DICOM Store, Worklist, Structured Report en Storage Commitment, QR | KO | Ja
Echo Systeem | In-en Uitgangen |  | In- en uitgangen eisen
Echo Systeem | In-en Uitgangen |  | Functionele en uniforme aansluiting voor minimaal 3 transducers. Eventueel overige transducer (niet CW) aansluitingen dienen operationeel te zijn. | KO | Ja
Echo Systeem | In-en Uitgangen |  | Het systeem is voorzien van een video uitgang middels DVI | KO | Ja
Service / beheer | Definitie | B. Garantie/onderhoud/Service / beheer/levertijd
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Garantie en onderhoudseisen
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | garantietermijn is 1 jaar voor het echoapparaat, inclusief transducers en andere accessoires (na oplevering / acceptatie). | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Een onderhoudsovereenkomst (op basis van Wibaz SSO versie 3: bijlage 4a2) wordt afgesloten als integraal onderdeel van de koopovereenkomst (bijlage 4a1). Eerstelijns werkzaamheden conform WIBAZ artikel 2.8 worden door het Erasmus MC uitgevoerd . Overige onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door de leverancier. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | Het hoogst afgegeven kortingspercentage op onderdelen in het Prijsinvulformulier is van toepassing op alle niet vermelde aan te schaffen onderdelen. | KO
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De gebruikershandleiding wordt digitaal aangeleverd in de Nederlandse én Engelse taal. (indienen bij de inschrijving) | KO | Ja
Service / beheer | Garantie en Onderhoud |  | De servicehandleiding wordt meegeleverd in digitale vorm in Nederlandse en/of Engelse taal (indienen bij de inschrijving) | KO | Ja
Service / beheer | support |  | Scholing van de Erasmus MC technici t.b.v. preventieve en correctie onderhoudstaken.
Service / beheer | support |  | T.b.v. de eerstelijns preventieve en correctieve onderhoudstaken worden 10 technici (MBO/HBO niveau) door de leverancier op de aangeboden systemen getraind voor de preventieve en correctieve onderhoudstaken. Dit alles met een certificeringsduur van minimaal 5 jaar. | KO
Service / beheer | support |  | Tools en mogelijke specifieke bij de aangeboden systemen behorende test / analyse software t.b.v. de eerstelijns preventieve en correctieve onderhoudstaken zijn in de aanbieding opgenomen. | KO | Ja
Service / beheer | support |  | Leverancier stelt systeemsoftware beschikbaarvoor (her-)installatie door ziekenhuis technici. | KO | Ja
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Definitie | C. Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden oplossingen voldoen aan de NEN-EN-IEC-60601 incl. de relevante subclausules. (indienen bij de inschrijving) | KO | Ja
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. Indien de transducers niet tegen de bovenstaande middelen bestand zijn dienen de transducers bestand te zijn tegen Oxywipe doekjes (H2O2). | KO
Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | Schoonmaakinstructie voor systeem en transducers is aanwezig. (indienen bij de inschrijving) | KO
Algemeen | Definitie | D. Algemeen
Freedom of choice | Freedom of choice |  | Het Erasmus MC heeft de vrijheid om maximaal 30% van de aan te schaffen echoapparatuur aan te schaffen bij derden. | KO
Prestatiemonitor | Prestatiemonitor |  | Opdrachtgever werkt met een prestatiemonitor. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen opdrachtgever en de inschrijver. Na gunning wordt de prestatiemonitor in overleg met de inschrijver definitief vastgesteld. Het format dat gehanteerd zal worden is te vinden onder bijlage 7. | KO
3000
5500
1500
3000
[7 empty] | 12000 | 12000 | 28000 | 40000

## Definities
Definties:
High End Echo apparatuur: (State of the Art Echoapparatuur echo apparatuur met de meest geavanceerde toepassingen) | Het Erasmus MC verstaat onder State of the Art: Op het moment van installatie dient de apparatuur welke wordt geleverd voorzien te zijn van alle technische ontwikkelingen op het gebied van hardware en software, welke vanaf het moment van inschrijving tot het moment van installatie commercieel beschikbaar zijn gekomen. De inschrijver verplicht zich door inschrijving de meest doorontwikkelde versie van de apparatuur te leveren of de apparatuur te leveren die door de markt wordt beschouwd als de opvolger van de aangeboden apparatuur.
Mid Range Echo apparatuur: (echo apparatuur met geavanceerde toepassingen)
Betekenis symbolen:
l | niet noodzakelijk
ü | vereist
Discipline | Beschikbare toepassingen | Mid-range Echoapparaat met geavanceerde toepassingen | High-End Echoapparaat met de meest geavanceerde toepassingen
Radiologie | Abdomen: Abdominale echografie: Contrastechografie | l | ü
| Neuro: Echografie hals: puncties | ü | ü
| Interventieradiologie: Echogeleide puncties en biopten; lokalisatie van laesies t.b.v. biopten en radiofrequente of microwave ablaties; In beeld brengen van vaten | ü
| Mama; Echografie van de mammae; Echogeleide biopten en lokalisaties van de mammae | l | ü
| Musculoskeletaal: Afbeelden bewegingsapparaat; spieren, pezen, gewrichten | l | ü
| Kinderradiologie: Echografie bij kinderen, inclusief neonaten | ü | ü
Thorax | Evaluatie van complexe congenitale afwijkingen en cardiomyopathie | l | ü
| Linker en rechter ventrikel beoordeling (systolisch, diastolisch, morfologisch) | ü | ü
| Evaluatie van kleplijden, zowel links als rechtszijdig | l | ü
| Peri procedureel (thoraxchirurgie, interventiecardiologie, elektrofysiologie) gebruik van TEE, TTE, intracardiale en intravasculaire echo | l | ü
| Hemodynamische monitoring poliklinisch en klinisch, inclusief intensive care | l | ü
Anesthesiologie
| Vasculaire toegang tbv. plaatsen van Venflon, arterie- en centrale lijnen | ü | ü
| Aanprikken van zenuwen tbv. regionale anesthesie met ondersteuning van naaldvisualisatie | ü | ü
| Point of Care algemene beeldvorming | ü | ü
| Complete cardiale evaluatie pre- en per-operatief middels TEE en TTE-transducer | l | ü
IC | Plaatsen lijnen | ü | ü
| Oriënterende echocardiografie | ü | ü
| Long echo: Pneu, pleuravocht, stuwing | ü | ü
| Oriënterend abdomen: vrij vocht, evt hydronefrose | ü | ü
MDL | Levercirrose, halfjaarlijks onderzoek gericht op gedecompenseerde leverziekte en ontwikkeling hepatocellulair carcinoom (vooral bij hepatitis B en C) | l | ü
| Bepaling ernst leverziekte: mate van fibrose, is er cirrose, is er portale hypertensie, inclusief elastografie, vooral bij een eerste polibezoek van nieuwe patienten | l | ü
| Afwijkende leverbiochemie na levertransplantatie, vooral gericht op levervasculatuur en galwegen (voornaamste complicaties na LTx, arteria hepatica thrombose en stenose galweganastomose) | ü | ü
| Follow up ernst leverziekte onder of na therapie, vooral gericht op mate van fibrose, inclusief elastografie | l | ü
| Oriënterend abdomen: ondermeer vrij vocht bij klinische patienten | ü | ü
Verloskunde | Meerdere groeicurves programmeerbaar | ü | ü
| Biometrie zwangerschap: oa CRL, HC, DBP, AC, femur en caliper | ü | ü
| Doppler zwangerschap: oa. ACM, ductus venosus, a.umbilicalis, a. uterina | ü | ü
| Powerdoppler voor hartfrequentie en PI | ü | ü
| Jonge zwangerschappen mbv. vaginaal transducer | ü | ü
Prenatale diagnostiek | Foetale anatomie met hoge resolutie voor oa hersenscan en hart ( aparte modusle voor dopller oz hart en stick ) | l | ü
| 3D en 4D opname cranyosynostiode , orofacial cleft incl palatum, skelet en wervel afwijkingen, extremiteiten, intracraniele gedetailleerde anatomie anlyse, ook met vaginale probe. | l | ü
| matrix probe, tegelijk in in 2 richtingen scannen. Met name klep afwijkingen | l | ü
Gynaecologie | Puncturen follikels | ü | ü
| 3D volumebepaling follikels | l | ü
| doppler metingen , color ook transvaginaal | ü | ü
| Endometrium beoordeling | ü | ü
| bekkenbodem anatomie, 2D en 3D | ü | ü
Dermatologie Flebologie | Hoge resolutie beeldvorming diep veneus systeem van armen, benen en buik | ü | ü
| Hoge resolutie beeldvorming oppervlakkig veneus systeem van armen, benen en buik | ü | ü
| Nauwkeurige doppler tbv. het veneuze systeem | ü | ü
| Beeldvorming bij therapeutische behandeling van het veneuze systeem onder steriele omstandigheden | ü | ü
Klinische Neurofysiologie | Duplex halsvaten | ü | ü
| TC-duplex van hersenvaten | l | ü
| Zenuw- en spierechografie | l | ü
Urologie | abdominaal nieronderzoek | ü | ü
| rectaal prostaatonderzoek | ü | ü
| puncteren van de prostaat | ü | ü
| abdominaal blaasonderzoek | ü | ü
| echo testis en penis | ü | ü
Betekenis symbolen:
| l | niet noodzakelijk
| ü | vereist