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20-voets Milieumeetcontainer met en/of zonder lierbediening

De 20-voets Milieumeetcontainers (hierna MMC’s) worden gebruikt om vanaf daartoe ingerichte vaartuigen watermonsters te verzamelen ten behoeve van toestand- en trendmonitoring van de waterkwaliteit in de Nederlandse Rijkswateren. De MMC’s maken het mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden en op representatieve wijze watermonsters te nemen en metingen te verrichten. Indien noodzakelijk kunnen in de MMC’s de watermonsters veilig worden voorbehandeld en kunnen de watermonsters gedurende de dag van monstername gekoeld of bevroren worden geconserveerd. Dit alles zodanig dat er minimale verstoring van de kwaliteit van het monster optreedt tussen de monstername en de uiteindelijke analyse van het watermonster in een laboratorium.

De geconditioneerde omstandigheden voor de monstername worden verkregen door het creëren van een ruimte die kan worden afgesloten van de omgeving, de bemonsteringsruimte. De ruimte, inclusief inventaris en meubilair, moet zo veel als mogelijk worden opgetrokken uit inert, contaminantvrij materiaal en moet eenvoudig schoon te maken zijn. Hierdoor kan de kans op vervuiling van het monster worden geminimaliseerd. Het regelen van overdruk ter plaatse van het monsternamepunt in de MMC zorgt ervoor dat ook microverontreinigingen en vluchtige stoffen uit de omgeving de kwaliteit van het monster niet beïnvloeden.

Voor het nemen van een representatief monster van het oppervlaktewater is het van belang dat de fysisch-chemische samenstelling van het monsterwater niet of nauwelijks verandert tussen het punt in de waterkolom wat bemonsterd moet worden (in situ) en het punt waar het daadwerkelijk monster genomen kán worden (in loco). De MMC’s moeten worden uitgerust met een pompsysteem, waarvan de aanzuigmond door middel van een slang in situ gepositioneerd kan worden, zodanig dat dat het te bemonsteren water via de slang, de pomp en het leidingsysteem naar de MMC kan worden getransporteerd om aldaar, onder geconditioneerde omstandigheden, in loco bemonsterd te worden. Slang, pomp en leidingsysteem mogen de kwaliteit van het monster tijdens het transport niet of nauwelijks beïnvloeden. Gebruikte materialen moeten inert zijn, het water moet goed gemengd blijven, er mogen geen grote drukschommelingen optreden in het leidingsysteem, de pomp mag het water niet malen om in- en uitslag van gasvormige componenten en beschadiging van plankton te voorkomen, er mag geen bezinking optreden in het systeem, allemaal aspecten waarmee bij de dimensionering van het pomp- en leidingsysteem intern de MMC’s rekening gehouden dient te worden. Het aftappen van monsterwater uit het pomp- en leidingsysteem moet gedoseerd kunnen plaatsvinden, overtollig monsterwater moet terug worden afgevoerd naar buiten de MMC’s. Pompsnelheid, debiet, flow en druk moeten middels een SCADA-meet- en regelsysteem traploos instelbaar en afleesbaar zijn.

De meeste watermonsters die genomen moeten worden tijdens het gebruik van de MMC’s zijn reeds vooraf geconserveerd en van reagentia voorzien door het analyserende laboratorium. Toch is het in sommige gevallen nodig dat de watermonsters in de MMC’s worden voorbehandeld, alvorens naar het laboratorium te worden verstuurd. Deze voorbehandeling kan bestaan uit de handmatige toediening van reagentia, bijvoorbeeld zuren of basen. Deze stoffen moeten veilig kunnen worden bewaard in de MMC’s. Voor het veilig kunnen toedienen van dergelijke reagentia dient ook in een afzuigunit te worden voorzien. Een andere vorm van voorbehandeling is het scheiden van het in het watermonster gesuspendeerd materiaal middels filtratie. Zowel filtraat als residu kunnen dienen als monstermateriaal voor nadere analyse. Om het filtreren in de MMC’s mogelijk te maken moet worden voorzien in een filtreerunit, inclusief watercirculatie vacuümpomp.

Voor de tijdelijke opslag van de watermonsters dient een koelvoorziening aanwezig te zijn in de MMC’s. De capaciteit moet voldoende zijn om het monstermateriaal wat gedurende een dag bemonsteren wordt verzameld op te slaan, in afwachting van transport naar een grote koelcel aan de wal, van waar uit de monsters zullen worden vervoerd naar het laboratorium. De koelvoorziening moet tenminste in staat zijn om het te koelen monstermateriaal in temperatuur te doen afnemen, doch niet verder terug te koelen dan 4 ºC ± 2 ºC. 


Voor het kortdurend[footnoteRef:1] opslaan van filters met filterresidu en sommige andere monsters is het vereist dat deze worden geconserveerd bij een temperatuur van -20 ºC ± 2 ºC. Hiertoe dienen de MMC’s te worden uitgerust met een right-up model vriezer met een volume van tenminste 100 liter. [1:  Voor langdurige opslag bij meerdaagse bemonsteringstochten dient gebruik te worden gemaakt van opslag bij een temperatuur van -80 ºC ± 2 ºC. Hiervoor wordt verwezen naar de 10-voets koelcontainer, met de daarin opgenomen ultravriezer.] 


Verder moet het mogelijk zijn om de monstername ARBO-technisch verantwoord uit te voeren, met een voldoende ruime werkplek binnen de bemonsteringsruimte en voldoende beweeg- en bergruimte in zowel de bemonsteringsruimte als in de ruimte daarbuiten. Het geheel moet het nemen van kwalitatief hoogwaardige monsters in een fijne, rustige, schone en veilige werkomgeving mogelijk maken.

In enkele gevallen dient de MMC geschikt te zijn voor het bedienen van zowel een hijslier als een treklijnlier, beiden onderdeel van het schip waarop de container is geplaatst, waarmee een zogeheten meetvis kan worden bediend. In alle gevallen dienen de MMC’s te worden voorzien van aansluitingen voor uitlezing en aansturing van deze lieren. In de gevallen waarbij de containers ook daadwerkelijk geschikt moeten zijn voor bediening van de lieren dienen de containers te worden voorzien van draadloze bedieningsunits, in de vorm van een bedieningsconsole geïntegreerd in het meetcompartiment, zodanig geplaats dat ze vanaf de bureauwerkplek aldaar kunnen worden bediend. De bedieningsconsole dient zodanig te worden vormgegeven, dat wanneer de draadloze bedieningsunits niet zijn geplaatst dit niet leidt tot onnodig verlies van effectief te gebruiken bureaublad en ook niet leidt tot onnodige obstakels op het werkblad.

Aan de buitenzijde is de container afgewerkt met een zeewaterbestendige coating in herkenbaar Rijkswaterstaatgeel. Aan de binnenzijde zijn vloer en wanden van de container water- en krasbestendig afgewerkt en eenvoudig schoon te maken. Het werkklimaat binnen de container is regelbaar (diffuus koelende airco en vloerverwarming). Voor de elektriciteitsvoorziening moet de container worden aangesloten op het boordnet van het dragende schip. Randvoorwaarde is de beschikbaarheid van 400V met drie fasen, nul en aarde.

Het geheel moet zeewaardig en stormvast kunnen worden gemonteerd aan dek middels universele twist-locks, met voldoende vrijheid tussen de bodem van de container en het scheepsdek om vrije afwatering van buiswater mogelijk te maken. Om toegang tot de container te vergemakkelijken moet ook worden voorzien in een zeewaterbestendige en zeevast te bevestigen trap om toegang te kunnen verkrijgen tot de container.

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/100692/rwsv-913-00-w002v5-bemonstering-van-oppervlaktewater-met-een-pompsysteem.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/99894/rwsv-913-00-w015v2-bepaling-fysisch-chemische-veldparameters.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/101047/rwsv-913-00-b300v1-bemonstering-van-zo-plankton-in-zoete-en-brakke-wateren.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/98035/rwsv-913-00-b070v2-bemonstering-van-brak-en-zout-oppervlaktewater-ten-behoeve-van-de-analyse-van-fytoplankton.pdf


http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/97957/rwsv-913-00-w004v4-conservering-en-behandeling-van-monsters-en-oppervlaktewater-voor-onderzoek.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/97952/rwsv-723-00-e009v2-beheer-en-onderhoud-van-de-rws-milieumeetcontainer.pdf





10-voets centrifugecontainer met nieuwe en/of hergebruikte centrifuges

De 10-voets centrifugecontainers worden gebruikt om vanaf daartoe ingerichte vaartuigen zwevend stof monsters te verzamelen ten behoeve van toestand- en trendmonitoring van de waterkwaliteit in de Nederlandse Rijkswateren. De centrifugecontainers maken het mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden en op representatieve wijze het in oppervlaktewater voorkomend zwevend stof te verzamelen en te bemonsteren. Dit alles zodanig dat er minimale verstoring van de kwaliteit van het monster optreedt tussen de monstername en de uiteindelijke analyse van het zwevend stof monster in een laboratorium.

De geconditioneerde omstandigheden voor de monstername worden verkregen door het creëren van een werkruimte die kan worden afgesloten van de omgeving. De ruimte, inclusief inventaris, moet zo veel als mogelijk worden opgetrokken uit inert, contaminantvrij, kras- en corrosiebestendig materiaal en moet eenvoudig schoon te maken zijn. De ergonomie van de inrichting zorgt er voor dat met een minimaal aantal handelingen het verzamelmonster uit de centrifuges kan worden overgebracht in de daartoe bestemde laboratoriumpotjes. Hierdoor kan de kans op vervuiling van het monster worden geminimaliseerd.

Voor het nemen van een representatief zwevend stof monster uit het oppervlaktewater is het van belang dat vooral de fysisch-chemische samenstelling van het monsterwater niet of nauwelijks verandert tussen het punt in de waterkolom wat bemonsterd moet worden (in situ) en het punt waar het daadwerkelijk monster genomen kán worden (in loco). De centrifugecontainers moeten worden uitgerust met een pompsysteem, waarvan de aanzuigmond door middel van een slang in situ gepositioneerd kan worden, zodanig dat dat het te bemonsteren water via de slang, de pomp en het leidingsysteem met een debiet van 1.000 ± 40 l/h naar de twee in de container geplaatste centrifuges (in loco) kan worden getransporteerd. In de centrifuges wordt het zwevend stof bij 15.000 – 15.300 rpm uit het water gecentrifugeerd. Slang, pomp en leidingsysteem mogen de fysische kwaliteit van het monster tijdens het transport niet of nauwelijks beïnvloeden. Gebruikte materialen moeten inert zijn, het water moet goed gemengd blijven, er mag geen bezinking optreden in het systeem, allemaal aspecten waarmee bij de dimensionering van het pomp- en leidingsysteem intern de centrifugecontainer rekening gehouden dient te worden. Het aftappen van monsterwater uit het pomp- en leidingsysteem voor het voeden van de centrifuges moet gedoseerd kunnen plaatsvinden, overtollig monsterwater en effluent van de centrifuges moeten terug worden afgevoerd naar buiten de centrifugecontainer. Pompsnelheid, debiet, flow en druk moeten middels een SCADA-meet- en regelsysteem traploos instelbaar en afleesbaar zijn. Ook het starten en stoppen van de centrifuges gebeurt middels het SCADA-systeem.

Het over de gewenste draaiperiode verzamelde zwevend stof dient apart bemonsterd te kunnen worden, waarbij het materiaal vanaf de teflon inlays uit de centrifugecilinders overgebracht moet worden naar potjes voor transport naar het analyserende laboratorium. De teflon inlays moeten makkelijk uit de cilinder kunnen worden gehaald en uitgelegd kunnen worden op een van inert materiaal opgetrokken werkblad. Werkblad en teflon inlays moeten na bemonstering afgespoeld kunnen worden, hetzij door gebruik van stromend water en afvoer van het spoelwater ter plaatse van het werkblad waar de bemonstering is uitgevoerd, hetzij door het realiseren van een aparte spoelvoorziening elders binnen de centrifugecontainer. De centrifugecilinders dienen na demontage uit de centrifuge in speciaal daartoe ontworpen cilinderhouders te kunnen worden geplaatst, van waaruit de teflon inlays kunnen worden verwijderd voor bemonstering, na verwijdering van de cilinderkop en de diffusor. Diezelfde cilinderhouders moeten geschikt zijn voor het met stromend water reinigen van de binnenzijde van de cilinders, voor het assembleren van de cilinder (montage van de diffusor, teflon inlays en cilinderkop) en voor opslag van de cilinders tijdens transport van de container tussen twee bemonsteringen in of ten tijde van stalling van de container aan wal.

Verder moet het mogelijk zijn om de monstername ARBO-technisch verantwoord uit te voeren, met een voldoende ruime werkplek op stahoogte en met voldoende beweeg- en bergruimte in de container. De opstelling van de centrifuges moet voldoen aan vigerende richtlijnen. Het geheel moet het nemen van kwalitatief hoogwaardige monsters in een fijne, rustige, schone en veilige werkomgeving mogelijk maken.

Aan de buitenzijde is de container afgewerkt met een zeewaterbestendige coating in herkenbaar Rijkswaterstaatgeel. Aan de binnenzijde zijn vloer en wanden van de container water- en krasbestendig afgewerkt en eenvoudig schoon te maken. Het binnenklimaat van de container is regelbaar; bij hoge temperaturen moet de ruimte kunnen worden gekoeld met een airco, bij lage temperaturen moet deze airco de ruimte kunnen verwarmen. Voor de elektriciteitsvoorziening moet de container worden aangesloten op het boordnet van het dragende schip. Randvoorwaarde is de beschikbaarheid van 400V met drie fasen, nul en aarde.

Het geheel moet zeewaardig en stormvast kunnen worden gemonteerd aan dek middels universele twist-locks, met voldoende vrijheid tussen de bodem van de container en het scheepsdek om vrije afwatering van buiswater mogelijk te maken. Om toegang tot de container te vergemakkelijken moet ook worden voorzien in een zeewaterbestendige en zeevast te bevestigen trap om toegang te kunnen verkrijgen tot de container.

Machinerichtlijn, UIT 78:2018 NL

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/99396/rwsv-913-00-w005v5-monsterneming-van-zwevende-stof-in-oppervlaktewater-met-behulp-van-een-doorstroomcentrifuge.pdf


Centrifuge-aanhanger met hergebruik van bestaande centrifuges

De toepassing van de centrifuge-aanhanger is gelijk aan die van de 10-voets centrifugecontainer, namelijk het verzamelen van zwevend stof monsters ten behoeve van toestand- en trendmonitoring van de waterkwaliteit in de Nederlandse Rijkswateren. Net als de centrifugecontainers maken de centrifuge-aanhangers het mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden en op representatieve wijze het in oppervlaktewater voorkomend zwevend stof te verzamelen en te bemonsteren. Dit alles zodanig dat er minimale verstoring van de kwaliteit van het monster optreedt tussen de monstername en de uiteindelijke analyse van het zwevend stof monster in een laboratorium. Daar waar de centrifugecontainers zijn bedoeld voor monstername vanaf een schip bieden de centrifuge-aanhangers de mogelijkheid om locaties te bemonsteren vanaf de wal. De centrifuge-aanhangers zijn voorzien van een eigen pompsysteem en stroomvoorziening.

De fysieke afmetingen van de centrifuge-aanhanger laten het niet toe om een aparte ruimte te creëren, die volledig is af te sluiten van de omgeving en toch voldoende ruimte biedt voor de behandeling van het verzamelmonster uit de centrifuge. Desondanks biedt de centrifuge-aanhanger de mogelijkheid om onder geconditioneerde omstandigheden te bemonsteren, vrij van weersinvloeden en externe bronnen van contaminatie. De aanhanger dient daartoe in zijn geheel te zijn overspannen met een afneembare vaste huif, vervaardigd van watervast, inert, contaminantvrij, kras- en corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen materiaal, met voldoende hoogte om staand op de bodem van de aanhanger de centrifugecilinder te kunnen (de-)monteren. Het werkblad, de werkruimte voor het bemonsteren en de spoelruimte dienen staand buiten de aanhanger te kunnen worden bediend, waarbij een van de wanden van de huif kan dienen als afdak boven de werkplek. De ergonomie van de inrichting zorgt er voor dat met een minimaal aantal handelingen het verzamelmonster uit de centrifuge kan worden overgebracht in de daartoe bestemde laboratoriumpotjes. Hierdoor kan de kans op vervuiling van het monster worden geminimaliseerd. De dieselgenerator is voorzien van een uitlaatsysteem wat uitgassen afvoert naar buiten de container, aan de ander zijde van de aanhanger dan waar de bemonsteringen worden uitgevoerd.

Voor het nemen van een representatief zwevend stof monster uit het oppervlaktewater is het van belang dat vooral de fysisch-chemische samenstelling van het monsterwater niet of nauwelijks verandert tussen het punt in de waterkolom wat bemonsterd moet worden (in situ) en het punt waar het daadwerkelijk monster genomen kán worden (in loco). De centrifuge-aanhanger moet worden uitgerust met een pompsysteem, waarvan de aanzuigmond door middel van een slang met uithouder in situ gepositioneerd kan worden, zodanig dat dat het te bemonsteren water via de slang, de pomp en het leidingsysteem met een debiet van 1.000 ± 40 l/h naar de centrifuge (in loco) kan worden getransporteerd. In de centrifuge wordt het zwevend stof bij 15.000 – 15.300 rpm uit het water gecentrifugeerd. Slang, pomp en leidingsysteem mogen de fysische kwaliteit van het monster tijdens het transport niet of nauwelijks beïnvloeden. Gebruikte materialen moeten inert zijn, het water moet goed gemengd blijven, er mag geen bezinking optreden in het systeem, allemaal aspecten waarmee bij de dimensionering van het pomp- en leidingsysteem intern de centrifuge-aanhanger rekening gehouden dient te worden. Het aftappen van monsterwater uit het pomp- en leidingsysteem voor het voeden van de centrifuge moet gedoseerd kunnen plaatsvinden, overtollig monsterwater en effluent van de centrifuge moeten terug worden afgevoerd naar buiten de centrifuge-aanhanger. Pompsnelheid, debiet, flow en druk moeten middels een SCADA-meet- en regelsysteem traploos instelbaar en afleesbaar zijn. Ook het starten en stoppen van de centrifuge gebeurt met behulp van het SCADA-systeem.

Het over de gewenste draaiperiode verzamelde zwevend stof dient apart bemonsterd te kunnen worden, waarbij het materiaal vanaf de teflon inlays uit de centrifugecilinders overgebracht moet worden naar potjes voor transport naar het analyserende laboratorium. De teflon inlays moeten makkelijk uit de cilinder kunnen worden gehaald en uitgelegd kunnen worden op een van inert materiaal opgetrokken werkblad. Werkblad, teflon inlays en andere benodigdheden moeten na bemonstering afgespoeld kunnen worden, hetzij door gebruik van stromend water en afvoer van het spoelwater ter plaatse van het werkblad waar de bemonstering is uitgevoerd, hetzij door het realiseren van een aparte spoelplaats elders op de aanhanger. De centrifugecilinders dienen na demontage uit de centrifuge in een speciaal daartoe ontworpen cilinderhouders te kunnen worden geplaatst, van waaruit de teflon inlays kunnen worden verwijderd voor bemonstering, na verwijdering van de cilinderkop en de diffusor. Diezelfde cilinderhouders moeten geschikt zijn voor het met stromend water reinigen van de binnenzijde van de cilinders, voor het assembleren van de cilinder (montage van de diffusor, teflon inlays en cilinderkop) en voor opslag van de cilinders tijdens transport van de aanhanger  tussen twee bemonsteringen in of ten tijde van stalling van de aanhanger.
Voor het reinigen van de centrifugecilinder, de hierbij behorende onderdelen en andere gebruiksartikelen dient gebruik te kunnen worden gemaakt van een spoelwatervoorziening met stromend water. Deze spoelwatervoorziening, met een capaciteit van 50-100 liter water, moet worden voorzien van voldoende lengte aan flexibele slang voor het bereiken van het werkblad of de apart hiervoor ingerichte spoelplaats en de cilinderhouders. De slang dient te worden uitgerust met een  pistoolvormige broeskop, met tenminste een voorwaarts gerichte douche- en straalstand. Voor de stroomvoorziening dient het geheel te worden voorzien van een voldoende zware 400/230V dieselgenerator.

Generator, spoelwatervoorziening, aanzuigpomp en centrifuge met verdere toebehoren worden als een samenhangend geheel gemonteerd op een voldoende zware aanhanger, met een maximum totaalgewicht van 2.000 kg. De aanhanger dient op kenteken te zijn gezet, op naam van Rijkswaterstaat. De centrifuge mag bij gebruik niet in onbalans zijn, wat vraagt om een waterpas opstelling van de aanhanger als geheel, zowel in de langs- als in dwarsrichting. Hiertoe dient de aanhanger te zijn voorzien van een automatisch, elektrisch-hydraulisch nivelleersysteem met telescoopcilinders. De besturing van zowel het nivelleersysteem als van de generator hoeft niet geïntegreerd te worden in het SCADA-systeem.

De centrifuge, aanvoerpomp, leidingwerk en het SCADA-meet-en-regelsysteem dienen samen als één unit, gemonteerd op een daartoe bedoeld subframe, op en van de aanhanger te kunnen worden bevestigd of verwijderd. Dit geldt ook voor de spoelvoorziening en generator, welke eveneens beiden als aparte units bevestigd en verwijderd moeten kunnen worden. Het laden en lossen van de units moet kunnen worden uitgevoerd met een vorkheftruck. De subframes dienen hiertoe te worden voorzien van lepelgaten.

Machinerichtlijn, UIT 78:2018 NL

Ingesloten PDF-document: Werkwijzer Zwevend stofbemonstering vanaf de oever m.b.v. een mobiele doorstroomcentrifuge.






10-voets Koelcontainer

De 10-voets koelcontainer wordt gebruikt om de monsters die worden verzameld ten behoeve van toestand- en trendmonitoring van de waterkwaliteit in de Nederlandse Rijkswateren tijdelijk onder geconditioneerde omstandigheden op te kunnen slaan en dan vooral wanneer de standaard voorziene opslagcapaciteit voor één dag in Milieumeetcontainers niet volstaat. De extra geconditioneerde opslag draagt er aan bij dat er voor alle monsters minimale verstoring van de kwaliteit van het monster optreedt tussen het tijdstip van monstername en de uiteindelijke analyse van het betreffende monster in een laboratorium.

De Milieumeetcontainers voorzien in een beperkte hoeveelheid koel- en vriescapaciteit voor de tijdelijke opslag van monsters, in afwachting van verder transport richting een grotere koel container op de wal en uiteindelijk naar het laboratorium voor verdere analyse. Bij meerdaagse bemonsteringstochten is deze tijdelijke opslag echter niet toereikend en moet worden voorzien in extra opslagcapaciteit. De 10-voets koelcontainer voorziet in deze behoefte.

De 10-voets koelcontainer is voorzien van een geïsoleerd koelcompartiment, wat van buitenaf, via een aangrenzend voorportaal, toegankelijk is. Om toegang tot de container en het voorportaal te vergemakkelijken is de entree voorzien van een elektrische, met voetschakelaar te bedienen schuifdeur. In het koelcompartiment zijn stellingen aanwezig, geschikt voor het opslaan van de standaard Rijkswaterstaat monstertransportkisten (L x B x H = 400 x 300 x 340 mm ± 5 mm). Het vloeroppervlak van het koelcompartiment is bij benadering 4 m2, het volume tenminste 6300 liter. Het koelcompartiment maakt het mogelijk om tijdelijk monsters op slaan bij een constante temperatuur van 4 ºC ± 2 ºC, binnen een temperatuurbereik van -2 tot +10 ºC. In het voorportaal, dus buiten het koelcompartiment, is vriescapaciteit voorzien in de vorm van een up-right model ultravriezer met een volume van tenminste 200 liter. Deze ultravriezer heeft een constante temperatuur van -80 ºC ± 2 ºC binnen een temperatuurbereik van -50 tot -86 ºC. Bij over- of onderschrijding van de temperatuur ingestelde temperatuur geven zowel het koelcompartiment als de vriezer een audiovisueel alarm, zodat tijdig kan worden ingegrepen om eventuele schade aan de monsters te voorkomen.

Aan de buitenzijde is de container afgewerkt met een zeewaterbestendige coating in herkenbaar Rijkswaterstaatgeel. Aan de binnenzijde zijn vloer en wanden van de koelcontainer zijn water- en krasbestendig afgewerkt en eenvoudig schoon te maken. Het binnenklimaat van de koelcontainer, buiten het koelcompartiment, is regelbaar. Bij hoge temperaturen moet de ruimte kunnen worden gekoeld met een airco, bij lage temperaturen wordt de restwarmte van de motor gebruikt, waarmee het koelcompartiment op temperatuur wordt gehouden. Eventueel noodzakelijke bijverwarming vindt plaats met behulp van de airco. Voor de elektriciteitsvoorziening moet de koelcontainer worden aangesloten op het boordnet van het dragende schip. Randvoorwaarde is de beschikbaarheid van 400V met drie fasen, nul en aarde.

Het geheel moet zeewaardig en stormvast kunnen worden gemonteerd aan dek middels universele twist-locks, met voldoende vrijheid tussen de bodem van de container en het scheepsdek om vrije afwatering van buiswater mogelijk te maken. Om toegang tot de container te vergemakkelijken moet ook worden voorzien in een zeewaterbestendige en zeevast te bevestigen trap om toegang te kunnen verkrijgen tot de container.


http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/97957/rwsv-913-00-w004v4-conservering-en-behandeling-van-monsters-en-oppervlaktewater-voor-onderzoek.pdf

Pagina | 1 

image1.emf



 


  


RWS INFORMATIE 


  


 


 
 


               Werkwijzer 
 


Zwevend stofbemonstering 


                vanaf de oever 


 
 
        m.b.v. een doorstroomcentrifuge 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Uitgegeven door RWS-CIV afdeling Mobiel Meten 
Informatie Ton Engelen 
Datum 3 augustus 2018 
Status definitief 
Versienummer 2.0 
  
  







 


  


 
  
  
  
  







 
RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | ZWEVEND STOFBEMONSTERING VANAF DE OEVER | 3 AUGUSTUS 2018 
 


 


Inhoud 


1. Doel en toepassingsgebied     4 


2. De centrifuges        5 


3. Werkwijze        6 


3.1 Transport       6 


3.2 Opstarten generator 


3.3 Installeren wateraan- en afvoer     7 


3.4 Cilinder in centrifuge plaatsen     9 


3.5 De centrifuge aanzetten     10 


3.6 Tijdens het centrifugeren    11 


3.7 Beëindiging van het centrifugeren   12 


3.8 Verzamelen van het monster    13 


3.9 Prepareren van de cilinder    14 


 
 
Bijlage 1 Voorbeeld van een veldformulier


3 
 







 
RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | ZWEVEND STOFBEMONSTERING VANAF DE OEVER | 3 AUGUSTUS 2018 


  
1 Doel en toepassingsgebied 
 
In het kader van het MWTL monitort Rijkswaterstaat op een aantal locaties in Nederland de zwevend 
stofkwaliteit in oppervlaktewater. De monsters worden verzameld door oppervlaktewater over een 
centrifuge te leiden, waardoor het zwevend stof gescheiden wordt van de waterfase. 
 
De meeste locaties worden bemonsterd vanaf een vaartuig, waarop enkele centrifuges zijn gemonteerd. 
Drie locaties uit het zwevend stofmeetnet, te weten Vuren, Hagestein en Wiene, worden echter vanaf de 
oever bemonsterd. Hiervoor zijn twee centrifuges beschikbaar, die op aanhangwagens zijn gemonteerd. 
 
Dit document heeft betrekking op het werken met de beide centrifuge-units op de aanhangwagens en 
geeft een beschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden op een monsternamedag. 
 
De foto’s in dit document zijn gemaakt tijdens een monsternamedag op de meetlocaties Vuren en 
Hagestein, maar zijn evengoed representatief voor de situatie in Wiene. Alleen de manier waarop de 
waterinlaat geplaatst dient te worden (foto’s 8 t/m 13) is afhankelijk van de situatie ter plekke. 
 
Deze werkwijzer is een aanvulling op het Rijkswaterstaat Standaard Voorschrift ‘913.00.W005’, met de 
titel ‘Monsterneming van zwevende stof in oppervlaktewater met een doorstroomcentrifuge’.
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2 De centrifuges 
 
We hebben de beschikking over twee mobiele doorstroomcentrifuges van het type “Sharples AS 16”. 
Beide centrifuges zijn vast gemonteerd op een aanhangwagen, zodat ze over de weg naar een 
meetlocatie getransporteerd kunnen worden. De maximale kentekenmassa van de aanhanger bedraagt 
2.000 kg. Let er bij de keuze van het trekkend voertuig op dat het volgens het kenteken is toegestaan 
om een dergelijk zware aanhanger te trekken. De chauffeur dient te beschikken over een BE-rijbewijs.  
 
‘De centrifuge’, zoals die op de aanhangwagen is afgemonteerd, bestaat in feite uit vier onderdelen: een 
generator, een pomp, de elektriciteitskast en de eigenlijke centrifuge. 
 


 
 Foto 1: De aanhangwagens
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3 Werkwijze 
 
3.1 Transport 
 
1) Controleer voor vertrek naar de monsterlocatie op de aanwezigheid van: 


- kist met benodigde gereedschappen (steeksleutels, ringsleutel voor cilinder, boutjes,      
elastieken, hamer, pinnen, touwen, platbektang etc.) 


- spatel 
- sleutels van de generator 
- weegschaal 
- kist met de monsterpot, veldformulier en etiket 
- waadbroek 
- emmer, borstel en spons 


 
2) Controleer de tankinhoud van de generator. Met een volle tank diesel kan twee à drie dagen 


gecentrifugeerd worden. Vul indien nodig de tank onderweg bij een benzinepomp (diesel). 
 


 
 Foto 2: De dieselniveau-indicator van de  Foto 3: Klepje van de dieseltank 


 generator 
 
3) Koppel de aanhangwagen aan het trekkend voertuig. 
 


 
 Foto 4: Koppeling aan de trekhaak 
 
4) Zet, aangekomen op de monsterlocatie, de centrifuge waterpas, om slijtage aan de lagers te 


voorkomen. 
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3.2 Opstarten generator 
 
5) Generator opstarten: 


 - Zet de main switch op “on”. 
 - Draai de sleutel linksom tot “Glow”. Wacht 15 seconden en draai dan naar rechts tot “Start”. 
 - Geef gas door de zwarte, ronde knop op “Draaien” te zetten. 
 


 
 Foto 5: Aan-/uitschakelen van de generator 
 
 
3.3 Installeren wateraan- en afvoer 
 
6) Sluit de aanvoerslang aan op de ingang van de pomp en breng het andere uiteinde van de slang 


naar de waterkant. Als de afstand naar het water groot is, kun je de extra slang ook nog 
aankoppelen. 
 


7) Sluit de afvoerslang aan. 
 


  
 Foto 6: Aansluiting aanvoerslang (groene           Foto 7: Aansluiting afvoerslang  
    slang links onder) 


 
8) Bevestig het luchtkussen met een boutje aan het uiteinde van uithoudbuis 1. Verleng indien nodig 


(bij langzaam aflopende oever) de uithoudbuis, door buis 2 in het uiteinde van buis 1 vast te 
zetten. Maak de aanvoerslang met de elastieken aan het luchtkussen en de buis vast. De 
instroomopening van de slang moet op ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak hangen. 
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  Foto 8: Bevestiging luchtkussen aan buis  Foto 9: Bevestiging van slang en meerlijnen  
 
9) Maak aan weerszijden van het luchtkussen een meerlijn vast. 


 
10) Leg het luchtkussen op een plek waar de waterdiepte ongeveer 1,5 meter is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 10: Plaatsen aanvoerslang    Foto 11: Verankering in oever 
 
11) Terwijl één persoon het luchtkussen op zijn plaats houdt, spant de andere persoon de meerlijnen 


door deze met een pin in de oever vast te zetten. 
 
12) Leg ook het uiteinde van de buis vast, bijvoorbeeld door er stenen op te leggen (afhankelijk van de 


situatie ter plekke). 
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  Foto 12: Verankering buis met stenen        Foto 13: Situatie bij bemonstering vanaf een kade 
                       (Hagestein, luchtkussen niet nodig) 
 
 
   
3.4 Cilinder in centrifuge plaatsen 
 
13) Draai de beschermhuls omhoog. 
 
14) Trek/duw de spindel van de centrifuge omhoog en verwijder de deksels. 
 


Foto’s 14 t/m/17: Het verwijderen van de deksels 
 
15) Plaats de (reeds geprepareerde, zie 3.9) cilinder in de centrifuge. 
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 Foto 18: De geplaatste cilinder 
 
16) Bevestig de deksels weer. 
 
17) Haal de oranje beschermkop van de cilinder af en stel die veilig op de speciale schroefdraad. 
 
18) Zet steeksleutel nr. 22 op de kroonmoer van de cilinder en steeksleutel nr. 27 op de spindel. Licht 


de cilinder iets op met de sleutel en draai de cilinder en de spindel aan elkaar vast. 
 
19) Controleer of de as soepel loopt. 
 
20) Draai de beschermhuls vast (omlaag). 
 
21) Geef de as wat vet door de ronde vetknop een kwart slag tegen de klok in te draaien. 


 


 
 Foto 19: De vetknop 
 
 
3.5 De centrifuge aanzetten 
 
22) Groene knop ‘Start centrifuge’ indrukken. 
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 Foto 20: De aan-/uitknoppen             Foto 21: De eerste zwarte kraan 
 
23) Zorg dat de eerste zwarte kraan openstaat. Als de centrifuge op toeren is, gaat de pomp 


automatisch aan. Laat de leiding een paar minuten doorspoelen. 
 
24) Zorg dat de tweede zwarte kraan open staat en draai de eerste zwarte kraan dicht. Laat ook nu 


weer een paar minuten spoelen. 
 


25) Stel de hoeveelheid te centrifugeren water in op het display. De centrifuge gaat straks automatisch 
uit, nadat deze hoeveelheid is verpompt. 


 
26) Draai de tweede zwarte kraan dicht. De centrifuge gaat nu vollopen en het centrifugeren begint. 
 
27) Stel met de pijltjes onder het display het debiet zo nauwkeurig mogelijk af op 1000 l/h. 


 
 


 
  Foto 22: De tweede zwarte kraan    Foto 23: Het display 
 
 
3.6 Tijdens het centrifugeren 
 
28) Controleer elk half uur of het debiet nog op 1.000 l/h staat en regel dit indien nodig bij met de 


pijltjestoetsen. 
 
29) Houd in de gaten dat de waterdiepte onder het luchtkussen minimaal 1,5 meter blijft (bij golfslag 


door scheepvaart kan de stang losraken en door getijdewerking kan het te ondiep worden). Als de 
waterdiepte onder het luchtkussen te klein wordt, kan de pomp zand en schelpen aanzuigen, 
waardoor de leidingen verstopt kunnen raken. Verplaats het luchtkussen indien nodig. 
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30) Weeg de lege monsterpot en noteer het gewicht. 
 


 
 Foto 24: Wegen van de monsterpot 
 
 
3.7 Beëindiging van het centrifugeren 
 
31) Op het moment dat de bij punt 24 ingestelde hoeveelheid water is verpompt, schakelt de 


centrifuge automatisch uit. 
 
32) Zet de generator uit (zie foto 5). 
 
33) Zet beide zwarte kranen open zodat het water weg kan lopen (zie foto’s 21 en 22). 
 
34) Draai de beschermhuls omhoog (als de centrifuge helemaal stilstaat). 
 
35) Draai de cilinder los van de spindel met de steeksleutels. 
 
36) Trek/duw de spindel van de centrifuge omhoog en verwijder de deksels (zie foto’s 14 t/m 17). 
 
37) Draai de oranje beschermkop op de cilinder. 
 
38) Haal de cilinder uit de centrifuge, leg hem in de beugels op het (schoongemaakte) kunststof 


werkblad en ontvet de as aan de onderkant met een doekje. 
 


 
 Foto 25: Ontvetten cilinderas 
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3.8 Verzamelen van het monster 
 
39) Trek PVC-handschoentjes aan. 
 
40) Maak de cilinder open met de speciale sleutel. 
 


 
 Foto 26: Opendraaien cilinder   Foto 27: Eruit trekken van de teflon stroken 
 
41) Trek de teflon stroken er met de platbektang uit en schraap met de spatel het zwevend stof er af, 


in de richting van fijn naar grof. Doe het zwevend stof in de monsterpot. 
 


 
 Foto 28: Afschrapen strook Foto 29: In de monsterpot 
 
42) Weeg de volle monsterpot en noteer het gewicht. 
 
43) Plak het etiket met de locatiecode en de bemonsteringsdatum op de pot. 
 
44) Weeg de drie afgeschraapte (nog niet met water schoongemaakte) teflon stroken en de spatel en 


noteer het gewicht. 
 
45) Maak de teflon stroken en spatel goed schoon met water en een spons. 
 
46) Weeg de schoongemaakte (maar niet drooggemaakte) teflon stroken en spatel en noteer het 


gewicht. 
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47) Bereken het ‘natgewicht totaal’ door het verschil in gewicht van de lege en de volle monsterpot op 
te tellen bij het verschil in gewicht tussen de vieze en de schoongemaakte stroken en spatel. 
Noteer dit op het veldformulier bij ‘NGWTTL’. 


 
48) Vul ook de rest van het veldformulier in (zie bijlage 1). 
 
 
3.9 Prepareren van de cilinder 
 
49) Haal de roestvrijstalen vin uit de cilinder en maak deze schoon met water en een spons. 
 


 
 Foto 30: Schoonmaken 
 
50) Maak de cilinder schoon met de speciale borstel. 
 
51) Schuif de roestvrijstalen vin weer in de cilinder (de punt moet naar beneden wijzen). Zowel op de 


buitenkant van de cilinder als op de vin staat een ‘v-merkteken’. Beide v-tjes mogen in 
vastgedraaide toestand niet meer dan 10 millimeter uit elkaar liggen. 


 
52) Schuif de drie teflon stroken in de cilinder. 
 
53) Schroef de cilinder weer dicht met de speciale sleutel en berg hem op in de transportkist. De 


cilinder is nu reeds klaar voor de volgende monsternamedag. 
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Rijkswaterstaat Ei Zwevende Stof


Locatie: VURN Vuren


Geplande Bemonsteringsdatum: 23-07-2018 in week: 30
Uitvoerende Instantie: DENBOSCH


Coördinaten: RD in cm X- 12973200 Y- 42599600


Afwijkende x en y coördinaten: Stelsel Type = X =


Eenheid


Afwijkende bemonsteringsdatum: Datum =


Bemonsteringstijd =
*


= verplicht invullen


Monsternemer


= ,1,,.t,,,1.’ * verplicht invullen


VPs Monsternummer Bern. Wijze Ref. vlak Hoogte Veldapp RWSV


J a 2018001908 trIJD VVATSGL -100 DOORSCTF N005


Veidparameters


Parameter Resultaat Eenheid Methode RWSV


Ql 1 FWOO5 W005


DUURBMSRG .ç h FWOO5 W005


NGWTTL g FWOO5 W005


Flesinfo Monsternummer: 2018001908


Directie Bedrijf Flestype Aantal Cons.code Omschrijving fles


RWS WD MWTL VBC 1 C40 800 ml, glas, zwevend stof (centrifuge)


Omschrijvingen:


C40 Volledig vullen tot de hals, koel en donker bewaren


Opmerkingen:


/JZ



engelent

Getypte tekst
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