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Betreft: Marktconsultatie “micro- en tafelcentrifuges”, 

Geachte heer/mevrouw, 

Als voorbereiding op de Europese aanbesteding “micro- en tafelcentrifuges”, nodigt het Erasmus MC u uit deel te nemen aan de tweede marktconsultatie en ons feedback te geven op het Programma van Eisen voor de toekomstige aanbesteding van micro- en tafelcentrifuges.

Over het Erasmus MC
Het Erasmus MC is één van de 7 Universitaire Medische Centra (UMC) in Nederland en met een omzet van ruim 1,7 miljard Euro en 15.000 medewerkers, één van de  grootste en meest veelzijdige academisch centra. 
“Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs”. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat we -samen met onze partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.

Voor meer informatie over het Erasmus MC verwijzen wij u graag naar onze websites:
www.erasmusmc.nl/overerasmusmc 

Achtergrond/onderwerp 
In 2017 heeft Erasmus MC de micro- en tafelcentrifuges voor het eerst aanbesteed. De contractperiode is bijna verstreken waartoe Erasmus MC haar portfolio aan micro- en tafelcentrifuges opnieuw in de markt moet zetten. De aanbesteding moet leiden tot een standaardleverancier voor de levering van en de uitvoering van onderhoud op het complete portfolio van micro- en tafelcentrifuges

Doel
De focus in deze marktconsultatie ligt bij het toetsen van de haalbaarheid van het Programma van Eisen.  

 Inschrijven marktconsultatie
Indien u geïnteresseerd bent in deze marktconsultatie, verzoeken wij u om een schriftelijke reactie op het Programma van Eisen en deze uiterlijk in te dienen op 30 juni 2023 12:00 uur via de berichtenmodule van Tenderned, met vermelding van uw contactgegevens. 

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kunt u communiceren via Tenderned, de berichtenmodule. Graag zien wij uw schriftelijke toelichting tegemoet. 



Met vriendelijke groet,

Afdeling Inkoop  Erasmus MC


Disclaimer 
De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is geen oproep tot deelname en maakt geen deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie wordt gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans voor het Erasmus MC groter op een passende aanbieding. De informatie die aan het Erasmus MC wordt verstrekt middels het beantwoorden van vragen, gedurende 1 op 1 sessies of anderszins wordt door het Erasmus MC gebruikt om het vervolg van de marktconsultatie en de aanbestedingsstrategie vorm te geven. De informatie wordt eigendom van het Erasmus MC. Om een gelijke behandeling te garanderen zal relevante informatie met andere partijen worden gedeeld. De informatie die u verstrekt zal ten hoogste in een openbaar document verschijnen waarin niet herleidbaar is wie de originele informatieverstrekker is geweest. U dient er zich van bewust te zijn dat u mogelijke commerciële of anderszins sensitieve informatie zou kunnen verstrekken of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen op van toepassing zijn en die u niet wilt delen. Het Erasmus MC kan met inachtneming van het voorgaande hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bijlage: Programma van Eisen
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Dit document betreft een voorbeeld / eerste opzet ter voorbereiding op de Europese aanbesteding. 

In deze bijlage wordt het Programma van Eisen in het kader van de aanbestedingsprocedure ‘Raamovereenkomst voor de levering van micro- en tafelcentrifuges’ beschreven. Het Programma van Eisen beschrijft de eisen met betrekking tot het aan te bieden product uitgesplitst op de verschillende types centrifuges die worden uitgevraagd in deze aanbesteding. Elk onderdeel bestaat uit één of meerdere criteria. Per criterium dient u aan te geven of het aangeboden product aan het gestelde voldoet. U dient alle criteria met JA te kunnen beantwoorden en dit document vervolgens rechtsgeldig te ondertekenen. Indien u niet alle criteria met JA kunt beantwoorden volgt er uitsluiting.

Is er sprake van een combinatie van ondernemingen dan dient niet alleen de Inschrijver het Programma van Eisen in te vullen maar ook de combinanten. 

Het document bestaat uit de volgende paragrafen:
Onderdeel 1: Wet- en regelgeving	4
Onderdeel 2: Technische eisen microcentrifuge NIET gekoeld	4
Onderdeel 3: Technische eisen microcentrifuge gekoeld	5
Onderdeel 4: Technische eisen tafelcentrifuges NIET gekoeld	6
Onderdeel 5: Technische eisen tafelcentrifuge gekoeld	7
Onderdeel 6: Onderhoud	10
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[bookmark: _Toc136963585]Onderdeel 1: Wet- en regelgeving

	Nr
	Eis
	Antwoord


	1.1
	Leverancier staat ervoor in dat de aangeboden centrifuges voldoen aan de hoogste wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering.
	O    ja
O    nee

	1.2
	De leverancier verklaard dat de aangeboden tafelcentrifuges in het prijzenblad gecertificeerd zijn conform EU-directive 98/79 (CE-IVD) en/of EU-directive 93/42 (CE-MDD).
	O    ja
O    nee


[bookmark: _Toc359579727][bookmark: _Toc234497527][bookmark: _Toc253664852][bookmark: _Toc136963586]Onderdeel 2: Technische eisen microcentrifuge NIET gekoeld

	Nr
	Eis
	Antwoord


	2.1
	De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater.
	O    ja
O    nee

	2.2
	De aangeboden rotor biedt de mogelijkheid tot het afdraaien van minimaal 24 x 0.5, 1.5 en 2.0 ml reactievaatjes.
	O    ja
O    nee

	2.3
	De aangeboden rotor is afsluitbaar.
	O    ja
O    nee

	2.4
	De aangeboden centrifuge beschikt over automatische rotorherkenning.
	O    ja
O    nee

	2.5
	De aangeboden centrifuge heeft een short spin mogelijkheid.
	O    ja
O    nee

	2.6
	De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd.
	O    ja
O    nee

	2.7
	De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is.
	O    ja
O    nee

	2.8
	De aangeboden centrifuge heeft een continu programma.
	O    ja
O    nee

	2.9
	De aangeboden centrifuge kan een snelheid van min 17.000 G halen.
	O    ja
O    nee

	2.10
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van de rotor.
	O    ja
O    nee

	2.11
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor.
	O    ja
O    nee

	2.12
	De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing.
	O    ja
O    nee

	2.13
	De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen.
	O    ja
O    nee


[bookmark: _Toc136963587]Onderdeel 3: Technische eisen microcentrifuge gekoeld

	Nr
	Eis
	Antwoord


	3.1

	De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater.
	O    ja
O    nee

	3.2
	De aangeboden rotor biedt de mogelijkheid tot het afdraaien van minimaal 24 x 0.5, 1.5 en 2.0 ml reactievaatjes.
	O    ja
O    nee

	3.3
	De aangeboden rotor is afsluitbaar 
	O    ja
O    nee

	3.4
	De aangeboden centrifuge beschikt over automatische rotorherkenning.
	O    ja
O    nee

	3.5
	De aangeboden centrifuge heeft een short spin mogelijkheid.
	O    ja
O    nee

	3.6
	De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd
	O    ja
O    nee

	3.7
	De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is.
	O    ja
O    nee

	3.8
	De aangeboden centrifuge heeft een continu programma.
	O    ja
O    nee

	3.9
	De aangeboden centrifuge kan een snelheid van min 17.000 G halen.
	O    ja
O    nee

	3.10
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van de rotor.
	O    ja
O    nee

	3.11
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor.
	O    ja
O    nee

	3.12
	De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing
	O    ja
O    nee

	3.13
	De aangeboden centrifuge heeft een pre cooling mogelijkheid tot 4°C binnen maximaal 10 min 
	O    ja
O    nee

	3.14
	De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen
	O    ja
O    nee


[bookmark: _Toc359579729][bookmark: _Toc234497529][bookmark: _Toc253664854]

[bookmark: _Toc136963588]Onderdeel 4: Technische eisen tafelcentrifuges NIET gekoeld

De opgenomen eisen gelden voor de low- mid- en highrange tafelcentrifuges zoals aangeboden in het prijzenblad.

	Nr
	Eis
	Antwoord


	4.1
	De aangeboden centrifuge wordt geleverd met een verwisselbare swing-out rotor met 4 posities
	O    ja
O    nee

	4.2
	De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater
	O    ja
O    nee

	4.3
	De aangeboden buckets zijn afsluitbaar (biocontainment/aerosol-tight)

	O    ja
O    nee

	4.4
	De aangeboden centrifuge biedt automatische rotorherkenning aan
	O    ja
O    nee

	4.5
	De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd
	O    ja
O    nee

	4.6
	De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is
	O    ja
O    nee

	4.7
	De aangeboden centrifuge heeft een continu programma
	O    ja
O    nee

	4.8
	De aangeboden centrifuge heeft meerdere vrije programmaplaatsen. 
	O    ja
O    nee

	4.9
	De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen

	O    ja
O    nee

	4.10
	De aangeboden centrifuge kan accelereren in levels 
	O    ja
O    nee

	4.11
	De aangeboden centrifuge kan remmen in levels 
	O    ja
O    nee

	4.12
	De aangeboden centrifuge heeft een vrije uitloop, of een programma die het mogelijk maakt om een succesvolle ficoll gradiënt te draaien
	O    ja
O    nee

	4.13
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van rotor
	O    ja
O    nee

	4.14
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor
	O    ja
O    nee

	4.15
	De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing
	O    ja
O    nee

	4.16
	De aangeboden buckets zijn autoclaveerbaar
	O    ja
O    nee

	4.17
	De aangeboden combinatie moet buizen kunnen afdraaien met een adapter voor 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm
	O    ja
O    nee

	4.18
	De aangeboden combinatie moet buizen kunnen afdraaien met een adapter voor 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm
	O    ja
O    nee

	4.19
	De aangeboden combinatie moet buizen kunnen afdraaien met een adapter voor 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm
	O    ja
O    nee

	4.20
	De aangeboden lowrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 2.000G halen i.c.m. de aangeboden rotor. 
	O    ja
O    nee

	4.21
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: 4 Buckets met een totaal volume <300 ml per bucket.
	O    ja
O    nee

	4.22
	De aangeboden midrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 3.000G halen i.c.m. de aangeboden rotor.
	O    ja
O    nee

	4.23
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: 4 Buckets met een totaal volume 300 en 600 ml per bucket.

	O    ja
O    nee

	4.24
	De aangeboden highrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 4.000G halen i.c.m. de aangeboden rotor. 
	O    ja
O    nee

	4.25
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: 4 Buckets met een totaal volume >700 ml per bucket.

	O    ja
O    nee




[bookmark: _Toc136963589]Onderdeel 5: Technische eisen tafelcentrifuge gekoeld 

De opgenomen eisen gelden voor de low- mid- en highrange tafelcentrifuges zoals aangeboden in het prijzenblad.

	Nr
	Eis
	Antwoord


	5.1
	De aangeboden centrifuge heeft minimaal 15 vrij programmeerbare programma's
	O    ja
O    nee

	5.2
	De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater
	O    ja
O    nee

	5.3
	De aangeboden centrifuge wordt geleverd met een swing-out rotor
	O    ja
O    nee

	5.4
	De aangeboden buckets zijn afsluitbaar 
	O    ja
O    nee

	5.5
	De aangeboden centrifuge biedt automatische rotorherkenning aan
	O    ja
O    nee

	5.6
	De aangeboden centrifuge is per graad instelbaar van Kamer Temperatuur (kT) tot min 4°C
	O    ja
O    nee

	5.7
	De aangeboden centrifuge heeft een standby cooling modus
	O    ja
O    nee

	5.8
	De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd
	O    ja
O    nee

	5.9
	De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is
	O    ja
O    nee

	5.10
	De aangeboden centrifuge heeft een continue programma
	O    ja
O    nee

	5.11
	De aangeboden centrifuge kan een minimale snelheid van 4000 g halen
	O    ja
O    nee

	5.12
	De aangeboden centrifuge kan accelereren in levels 
	O    ja
O    nee

	5.13
	De aangeboden centrifuge kan remmen in levels 
	O    ja
O    nee

	5.14
	De aangeboden centrifuge heeft een vrije uitloop, of een programma die het mogelijk maakt om een succesvolle ficoll gradiënt te draaien
	O    ja
O    nee

	5.15
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van rotor
	O    ja
O    nee

	5.16
	De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor
	O    ja
O    nee

	5.17
	De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing
	O    ja
O    nee

	5.18
	De aangeboden buckets zijn autoclaveerbaar
	O    ja
O    nee

	5.19
	De aangeboden centrifuge heeft een pre cooling mogelijkheid van max 10 min.
	O    ja
O    nee

	5.20
	De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen
	O    ja
O    nee

	5.21
	De aangeboden lowrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 2.000G halen. 
	O    ja
O    nee

	5.22
	De aangeboden lowrange centrifuge heeft minimaal 5 vrij programmeerbare programma's 
	O    ja
O    nee

	5.23
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Swing-out Rotor 
	O    ja
O    nee

	5.24
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Bucket 
	O    ja
O    nee

	5.25
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Adapter - 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm 
	O    ja
O    nee

	5.26
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Adapter - 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm 
	O    ja
O    nee

	5.27

	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Adapter - 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm 
	O    ja
O    nee

	5.28
	Afdraaien buizen lowrange centrifuge: Deksel (biocontainment/aerosol-tight) 
	O    ja
O    nee

	5.29
	Afdraaien flessen lowrange centrifuge: Inschrijver dient hier een oplossing aan te bieden voor het afdraaien van flessen met een zo groot mogelijk volume passend in het onder onderdeel A3 aangeboden systeem. Alle benodigde onderdelen dienen hiernaast apart gespecificeerd en geprijst te worden (met uitzondering van de fles). 
	O    ja
O    nee

	5.30
	De aangeboden midrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 3.000G halen. 
	O    ja
O    nee

	5.31
	De aangeboden midcentrifuge heeft minimaal 10 vrij programmeerbare programma's 
	O    ja
O    nee

	5.32
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Swing-out Rotor 
	O    ja
O    nee

	5.33
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Bucket 
	O    ja
O    nee

	5.34
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Adapter - 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm 
	O    ja
O    nee

	5.35
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Adapter - 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm 
	O    ja
O    nee

	5.36
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Adapter - 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm 
	O    ja
O    nee

	5.37
	Afdraaien buizen midrange centrifuge: Deksel (biocontainment/aerosol-tight) 
	O    ja
O    nee

	5.38
	Afdraaien flessen midrange centrifuge: Inschrijver dient hier een oplossing aan te bieden voor het afdraaien van flessen met een zo groot mogelijk volume passend in het onder onderdeel A3 aangeboden systeem. Alle benodigde onderdelen dienen hiernaast apart gespecificeerd en geprijst te worden (met uitzondering van de fles). 
	O    ja
O    nee

	5.39
	De aangeboden highrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 4.000G halen. 
	O    ja
O    nee

	5.40
	De aangeboden highcentrifuge heeft minimaal 15 vrij programmeerbare programma's 
	O    ja
O    nee

	5.41
	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Swing-out Rotor 
	O    ja
O    nee

	5.42
	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Bucket 
	O    ja
O    nee

	5.43
	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Adapter - 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm 
	O    ja
O    nee

	5.44
	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Adapter - 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm 
	O    ja
O    nee

	5.45

	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Adapter - 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm 
	O    ja
O    nee

	5.46
	Afdraaien buizen highrange centrifuge: Deksel (biocontainment/aerosol-tight) 
	O    ja
O    nee

	5.47
	Afdraaien flessen highrange centrifuge: Inschrijver dient hier een oplossing aan te bieden voor het afdraaien van flessen met een zo groot mogelijk volume passend in het onder onderdeel A3 aangeboden systeem. Alle benodigde onderdelen dienen hiernaast apart gespecificeerd en geprijsd te worden (met uitzondering van de fles).
	O    ja
O    nee



[bookmark: _Toc136963590]Onderdeel 6: Onderhoud

	Nr
	Eis
	Antwoord


	6.1
	U gaat akkoord met het gebruik van de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst voor het optioneel uit te voeren onderhoud en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlage is toegevoegd aan de concept raamovereenkomst. 
	O    ja
O    nee

	6.2
	U gaat akkoord met de door Erasmus MC aangebrachte wijzigingen op de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst zoals beschreven in de concept raamovereenkomst onder het artikel genaamd ‘Onderhoud’.
	O    ja
O    nee

	6.3
	Accepteert u de toepasselijkheid van de in de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst en de daarop aangebrachte wijzigingen onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden?
	O    ja
O    nee

	6.4
	Inschrijver verklaard dat het geboden onderhoud voorziet in alle door Erasmus MC omschreven werkzaamheden zoals beschreven in Bijlage A van de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst.
	O    ja
O    nee

	6.5
	Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zal Inschrijver gebruik maken van Nederlands sprekend personeel.
	O    ja
O    nee



Inschrijver verklaart het Programma van Eisen naar waarheid te hebben ingevuld. 
	Naam
	

	Functie
	

	Onderneming
	

	Handtekening

	



	Plaats en datum
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