## Eisen
Nr | Categorie | Omschrijving | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Bewijslast Documentatie aan te leveren bij Inschrijving, indien Opdrachtgever dit nodig acht.
1 | Algemeen | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een aanbieding verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een aanbieding mag uitbrengen. Gaat u hiermee akkoord? | Door inschrijver in te vullen.
2 | Algemeen | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze offerteleidraad en de bijlagen? | Door inschrijver in te vullen.
3 | Algemeen | U gaat akkoord met de overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlagen 6a t/m 6c zijn toegevoegd aan deze offerteleidraad. | Door inschrijver in te vullen.
4 | Algemeen | De bepalingen van de overeenkomst zoals opgenomen in bijlagen 6a t/m 6c zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van ERASMUS MC toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlagen 6b toegevoegd. Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | Door inschrijver in te vullen.
5 | Algemeen | Heeft u het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 7 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd? | Door inschrijver in te vullen.
6 | Algemeen | Er dient een toegankelijke manier te zijn om in contact te komen met uw firma in het geval van issues gedurende de looptijd van de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord? | Door inschrijver in te vullen.
7 | Algemeen | Als Inschrijver bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw Inschrijving. | Door inschrijver in te vullen.
8 | Algemeen | Na levering wordt door Inschrijver een IQ /OQ uitgevoerd. | Door inschrijver in te vullen.
9 | Specificaties systeem | Massaspectrometer (Quadrupole) moet een hoge mate van mechanische tolerantie en minimale thermische uitzettingscoëfficiënt hebben om de hoogste massastabiliteit te garanderen. | Door inschrijver in te vullen. | ja
10 | Specificaties systeem | Een Bench Top High Sensitive Triple / Tandem Quadrupole LCMS / MS-systeem verbonden met een Ultra Performance Liquid Chromatography-systeem, geschikt voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses | Door inschrijver in te vullen. | ja
11 | Specificaties systeem | Het Ultra Performance Liquid Chromatography-systeem moet geschikt zijn voor gebruik van kolommen met een deeltjesgrootte van minder dan 2 μm voor hoge resolutie. | Door inschrijver in te vullen. | ja
12 | Specificaties systeem | Afmetingen van de gekoppelde LC-MS/MS is maximaal (HxBxD); 85x125x100 cm (maximale capaciteit van de ionbench) | Door inschrijver in te vullen. | ja
13 | Specificaties systeem | Systeem moet geleverd worden met processor en beeldscherm. | Door inschrijver in te vullen. | ja
14 | Quadrupole | Het instrument moet zijn uitgerust met twee quadrupole mass-analysers (MS1 en MS2) met elk een massa bereik van minimaal 5-2000 m/z. | Door inschrijver in te vullen. | ja
15 | Quadrupole | Alle MS instellingen moeten via de software kunnen worden aangestuurd. | Door inschrijver in te vullen. | ja
16 | Quadrupole | De minimale Scansnelheid is: 15,000 Da/s of beter. | Door inschrijver in te vullen. | ja
17 | Quadrupole | De Massanauwkeurigheid bedraagt: 0.1% over totale massabereik. | Door inschrijver in te vullen. | ja
18 | Quadrupole | De Massastabiliteit is maximaal ± 0,1 Da over 24 uur onder normale laboratorium condities. | Door inschrijver in te vullen. | ja
19 | Quadrupole | Positieve en negatieve ionisatie mogelijkheden moeten standaard aanwezig zijn op het apparaat. | Door inschrijver in te vullen. | ja
20 | Quadrupole | De switch tussen positieve en negatieve ion modus is: 25ms of lager. | Door inschrijver in te vullen. | ja
21 | Quadrupole | Beschikbare operationele functies: SRM + automatische tuning. | Door inschrijver in te vullen. | ja
22 | Quadrupole | Er bestaat een mogelijkheid van calibratie MS systeem door gebruiker | Door inschrijver in te vullen. | ja
23 | Quadrupole | Gevoeligheid ESI pos: 1 pg reserpine op de kolom, chromatografische signaal/ruis verhouding minimaal 500,000:1, zonder smoothing van data. | Door inschrijver in te vullen. | ja
24 | Quadrupole | gevoeligheid ESI neg: 1 pg chloramphenicol op de kolom, chromatografische signaal/ruis verhouding minimaal 500,000:1, zonder smoothing van data. | Door inschrijver in te vullen. | ja
25 | Quadrupole | De minimale snelheid van MRM is 250 MRM per seconde | Door inschrijver in te vullen. | ja
26 | Ion transfer guide | Er bestaat de mogelijkheid om de ion transfer guide zelf te reinigen. | Door inschrijver in te vullen. | ja
27 | Ion-source | Electrospray (ESI) moet standaard worden geleverd. | Door inschrijver in te vullen. | ja
28 | Ion-source | De bron moet gemakkelijk uit het systeem kunnen worden verwijderd om het schoonmaken door de gebruiker te vergemakkelijken zonder het vacuüm eraf te hoeven halen, met automatische stand-by van het systeem wanneer de bron wordt verwijderd. | Door inschrijver in te vullen. | ja
29 | Ion-source | De ion-source moet geschikt zijn voor het gebruik van stikstof dat via een stikstofgenerator wordt aangevoerd (5,5-7,0 bar). | Door inschrijver in te vullen. | ja
30 | Ion-source | Alle gasflows moeten zijn geïntegreerd met de ion-source. | Door inschrijver in te vullen. | ja
31 | Ion-source | De gastoevoeren zijn regelbaar via de software. | Door inschrijver in te vullen. | ja
32 | Ion-source/LC | Er is een infusie mogelijkheid geïntegreerd in het apparaat en deze kan geheel via software worden aangestuurd. | Door inschrijver in te vullen. | ja
33 | Ion-source | Deur van ionsource moet uitgerust zijn met een doorzichtig gedeelte zodat spray tijdens acquisitie te zien is. | Door inschrijver in te vullen. | ja
34 | Collision-cell | Collision cell moet geschikt zijn voor zeer gevoelige MRM en korte dwell tijden (milliseconden) | Door inschrijver in te vullen. | ja
35 | Sample Manager | Ruimte voor minstens twee autosampler bakken waarin 2 ml vials passen (totaal plek voor minstens 96 samples) | Door inschrijver in te vullen. | ja
36 | Sample Manager | Injectievolume mogelijk vanaf 1 µL t/m 10 µL waarbij een uitbreiding mogelijk is. | Door inschrijver in te vullen. | ja
37 | Sample Manager | De injectie precisie <0.5%. | Door inschrijver in te vullen. | ja
38 | Sample Manager | De Carry-over <0.005%. | Door inschrijver in te vullen. | ja
39 | Sample Manager | De sample Manager temperatuur range is 4.0 - 40 °C. | Door inschrijver in te vullen. | ja
40 | Sample Manager | Het apparaat heeft een Temperatuurstabiliteit van ±1.0°C | Door inschrijver in te vullen. | ja
41 | Sample Manager | Het wassen van de injectienaald is actief te programmeren. | Door inschrijver in te vullen. | ja
42 | Sample Organizer | Real-time monitoring via software is mogelijk. | Door inschrijver in te vullen. | ja
43 | Sample Organizer | Operationele temperatuur range is 4.0 - 40 °C | Door inschrijver in te vullen. | ja
44 | Sample Organizer | Operationele temperatuur nauwkeurigheid is ±1.0°C | Door inschrijver in te vullen. | ja
45 | Kolom Manager | Ruimte voor minimaal 4 kolommen tot een lengte van 150 mm. | Door inschrijver in te vullen. | ja
46 | Kolom Manager | Operationele temperatuurrange: minstens 20°C - 90°C. | Door inschrijver in te vullen. | ja
47 | Kolom Manager | Operationele temperatuurnauwkeurigheid: ±0.5°C. | Door inschrijver in te vullen. | ja
48 | Kolom Manager | Operationele temperatuurstabiliteit: minstens ±0.3°C. | Door inschrijver in te vullen. | ja
49 | Kolom Manager | Geschikt voor operationele druk tot minimaal 1000 bar | Door inschrijver in te vullen. | ja
50 | Kolom Manager | Automatische lekdetectie en temperatuurmonitoring. | Door inschrijver in te vullen. | ja
51 | LC pomp | 4 kanalen beschikbaar voor toevoer mobiele fases | Door inschrijver in te vullen. | ja
52 | LC pomp | Geïntegreerde vacuum degasser. | Door inschrijver in te vullen. | ja
53 | LC pomp | Gradient programma mogelijk | Door inschrijver in te vullen. | ja
54 | LC pomp | pH range vloeistoffen: minstens 2-12. | Door inschrijver in te vullen. | ja
55 | LC pomp | Flow-rate range minstens 0.01 - 2.00 mL/min. | Door inschrijver in te vullen. | ja
56 | LC pomp | Flow-rate nauwkeurigheid: ±1.0% (flow 0.5 mL/min). | Door inschrijver in te vullen. | ja
57 | LC pomp | Flow-rate precisie: <0.1% RSD. | Door inschrijver in te vullen. | ja
58 | LC pomp | Maximale perationele druk: minimaal 1000 bar | Door inschrijver in te vullen. | ja
59 | LC pomp | Seal wash automatisch geregeld via software. | Door inschrijver in te vullen. | ja
60 | LC pomp | Geïntegreerde sensoren voor detectie lekkage. | Door inschrijver in te vullen. | ja
61 | Vacuumpomp | De leverancier die de LC-MS/MS levert is ook verantwoordelijk voor de levering en installatie van de vacuumpomp | Door inschrijver in te vullen. | ja
62 | Software | Software op aangeboden apparaat is geschikt voor het werken onder beveiligde omgeving. | Door inschrijver in te vullen. | ja
63 | Software | Software op aangeboden apparaat moet gebruikersvriendelijk zijn en in staat zijn om zowel kwantitatieve als kwalitatieve data automatisch te processen. | Door inschrijver in te vullen. | ja
64 | Software | Aangeboden apparaat biedt de mogelijkheid tot automatische kalibratie en kwantitatieve optimalisering. | Door inschrijver in te vullen. | ja
65 | Software | Aangeboden apparaat biedt de mogelijkheid tot het uitwerken van data tijdens een lopende analyse | Door inschrijver in te vullen. | ja
66 | Software | Data moet in 1 stap uitgewerkt en gekwantificeerd kunnen worden. | Door inschrijver in te vullen. | ja
67 | Software | Calculaties en herberekeningen moeten real-time aangepast kunnen worden in de desbetreffende sequence. | Door inschrijver in te vullen. | ja
68 | Software | De software heeft verschillende fitmethodes toe te passen op de gegenereerde data. (minimaal lineair, kwadratisch, met en zonder wegingsfactor, force through zero en origin exclude/include) | Door inschrijver in te vullen. | ja
69 | Software | De software moet overweg kunnen met 'bracketed standards' en het excluderen van deze kalibratiepunten. | Door inschrijver in te vullen. | ja
70 | Software | De software moet in staat zijn om in duplo gemeten kalibratiepunten, individueel te gebruiken voor de opbouw van de kalibratielijn. | Door inschrijver in te vullen. | ja
71 | Software | Alle software op het systeem is minimaal windows 10 gecertificeerd. | Door inschrijver in te vullen. | ja
72 | Software | het aangeboden apparaat heeft de mogelijkheid tot genereren van rapporten voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses | Door inschrijver in te vullen. | ja
73 | Service | De garantie (inclusief uit te voeren service en te vervangen onderdelen) bedraagt minimaal 2 jaar | Door inschrijver in te vullen. | ja
74 | Service | In geval van storing, calamiteit of incident moet het systeem binnen maximaal 48 uur weer ingezet kunnen worden. | Door inschrijver in te vullen. | ja
75 | Service | De Inschrijver garandeert een minimale levensduur van 12 jaar van het gehele systeem na plaatsing apparaat | Door inschrijver in te vullen. | ja
76 | Service | Onderhoud aan compleet systeem (leveren van onderdelen) is mogelijk tot 12 jaar na plaatsing apparaat | Door inschrijver in te vullen. | ja
77 | Algemeen | Heeft u alle vragen naar waarheid beantwoord? | Door inschrijver in te vullen.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger voor akkoord
Bedrijfsnaam:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Datum:

## Wensen
Nr | Categorie | Omschrijving | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Bewijslast Documentatie aan te leveren bij Inschrijving, indien Opdrachtgever dit nodig acht. | Punten
1 | Injectie | Aangeboden apparaat biedt de mogelijkheid tot automatische verdunning na gemeten concentratie boven de ULOQ | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 5
2 | Kolom | Systeem waarbij de kolommen door middel van snelkopping geplaatst kunnen worden | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 10
3 | Kolom | Aangeboden apparaat bevat automatische kolomdetectie | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 10
4 | LC | Uitbreiding kolomoven/autosampler mogelijk | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 10
5 | Service/onderhoud | Levering onderdelen via engineer fabrikant bij eventuele storing | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 5
6 | MS | Maximaal één vacuümpomp noodzakelijk | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 10
7 | MS | Duurzaam systeem met gereduceerd gasverbruik | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 5
8 | MS | Duurzaam systeem met gereduceerd stroomverbruik | Door inschrijver in te vullen. | Ja | 5
9
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger voor akkoord
Bedrijfsnaam:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Datum: