## ProductbeoordelingSchuimverband
Silliconen verbanden |  |  |  | 1. Siliconenschuimverband met border |  |  | 2. Siliconenschuimverband |  |  | 3. Dun Siliconenschuimverband |  |  | Opmerking
Naam inschrijver | Wat willen we weten? En waarom? | Hoe testen we het? | Hoe beoordelen we het resultaat? | Score |  |  | Score |  |  | Score
1 tester pakt 1 sample en voert achtereenvolgend onderstaande 3 tests uit en beoordeeld direct |  |  | LET OP! het finale (gemiddelde) cijfer van alle 3 onafhankelijke beoordelaars onder de score 7 leidt tot uitsluiting! | B 1 | B 2 | B 3 | B 1 | B 2 | B 3 | B 1 | B 2 | B 3 | B=Beoordelaar
Verpakking | Of de omsluitende verpakking (peelpouch) makkelijk te openen is, zonder dat inhoud hierbij beschadigd. Ook mag het product niet aan de direct omsluitende verpakking kleven. Gebruiksgemak bespoedigd de behandeling wat prettig is voor patient en zorgverlener. | open de peelpouch met onderzoekhandschoenen aan, op de manier zoals je verwacht de verpakking te moeten openen. | Score 0: Het product is beschadigd Score 1: Openen is heel erg lastig en/of het product kleeft aan de verpakking vast. Score 4: Openen is lastig en het product kleeft licht aan de verpakking vast. Score 7: De verpakking gaat open maar product kleeft licht aan de verpakking vast. Score 10: De verpakking gaat zonder veel moeite open.
Draagcomfort | De mate waarin de structuur van het verband zacht, soepel en flexibel aanvoelt (binnen en buitenzijde). Hoe beter hieraan voldaan wordt, des te hoger de waardering, want draagcomfort is belangrijk voor de therapietrouwheid. | Het verband wordt betast, gerekt, gevouwen en over de huid gewreven. Hoe zachter dit aanvoelt, en hoe makkelijker het verband beweegt, des te hoger de beoordeling. | Score 0: Het verband is ruw en bros Score 1: Het verband voelt stug en stijf. Score 4: Het verband voelt en beweegt stroef. Score 7: Het verband voelt zacht aan en is soepel. Score 10: Het verband voelt zacht en soepel aan en is zeer rekbaar.
Wondvochtverdeling | Hoe water met kleurstof wordt gedistribueerd door het verband. Een vertikale absorptie die wordt vervolgd met een gelijkmatige verspreiding van het vocht over de buitenlaag zorgt voor het laagste maceratierisico en een vochtig wondmilieu. | Er wordt steeds één druppel gekleurd water toegevoegd met een pipet op het midden van het verband. De volgende druppel wordt pas toegevoegd als de voorgaande is opgenomen . Na 20 druppels wordt er gestopt met druppelen en wordt het verband door het midden door geknipt. Met het oog wordt bekeken hoe de vloeistof door de verschillende lagen in het verband verdeeld is. | score 0: de vloeistof is niet verdeeld, maar op de drupplaats gebleven/opgenomen. Score 1: De vloeistof is horizontaal én vertikaal geabsorbeerd vanaf de drupplaats. Score 4: De vloeistof is vertikaal geabsorbeerd en daarna is het op een plaats gebleven. Score 7: De vloeistof is vertikaal en daarna horizontaal verdeeld over het verband. Score 10: De vloeistof is vertikaal en daarna horizontaal verdeeld over het verband, en de wondcontactzijde is droog. | Score B 1: nvt; Score B 1: nvt
3 testers krijgen een nieuw verband en testen bij zichzelf:
Kleefkracht | De mate waarin het verband goed blijft zitten bij wrijfkracht, transpireren en douchen. Hoe langer het verband goed blijft zitten, des te hoger de waardering omdat de wond dan verzorgd blijft zoals voorgeschreven. | Nadat het verband is aangebracht op het lichaam (niet in de buurt bij gewrichten) wordt er gekeken hoe lang het goed blijft zitten. Zodra er een opening in de border plakrand is en deze niet meer teruggeplakt kan worden, stopt de tijd (max 24 uur). Er worden normale activiteiten verricht met het verband op,waaronder douchen en slapen. | Score 0: Het verband blijft korter dan 8 uur zitten. Score 1: Het verband blijft korter dan 16 uur zitten. Score 4: Het verband blijft korter dan 20 uur zitten. Score 7: Het verband blijft 20-24 uur zitten. Score 10: Het verband blijft minimaal 24 uur zitten. | Score B 1: nvt; Score B 1: nvt
Zacht voor de huid | De mate waarin het verband de huid beschadigt bij verwijdering. Deze schade beinvloed de wondgenezing nadeling en is ongewenst. | na 24 uur dragen (of wanneer het poduct los laat) wordt het product verwijderd en bekeken of de huid eronder geirriteerd is en zo ja in welke mate. | Score 0: De huid is ernstig aangedaan Score 1: De huid is erg geirriteerd / pijnlijk Score 4: De huid is rood en dit trekt niet weg binnen enkele minuten Score 7: De huid is licht rood maar dit trekt binnen enkele minuten weg Score 10: De huid is onaangedaan.
|  |  | Gemiddeld gegeven rapportcijfer over alle aspecten (per beoordelaar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Finaal rapportcijfer voor score op productbeoordeling | Score B 1: 0; Score B 1: 0; Score B 1: 0
NB. min. 10 samples per product nodig